具体技术(参数)要求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声骨刀机 | 1 | 台 | 1. #电源电压：100V-240V~ 50Hz/60Hz 2、最大输入功率：170VA 3.工作尖尖端主振幅：20~200μm 3. 工作尖尖端横向振幅：＜5μm 4. 工作尖振动频率：24.0 kHz ~36.0 kHz 5. 保险丝：2×T1.6AL 250V 6. #蠕动泵流量：30~110mL/min 7. 导出的输出声功率：200~490mW 8. 主声输出面积：<10 mm2 9. 次级横振声输出面积：<20 mm2 10.#主机重量：2.6 kg #11. 多功能脚踏，可灵活控制模式、功率和水量 12.脚踏防水等级：IPX8 13.可反复高温高压灭菌的供水泵管； |
| 2 | 消化、呼吸、内镜工作站（多功能氩气刀系统） | 1 | 套 | *1、电磁兼容Ⅰ组A类 全浮地形式输出，CF型设备（提供国家药监局认可的第三方检测所出具的检测报告，不提供不得分）； 2、设备输入功率：1100VA，最大输出功率350W； *3、三块独立5英寸液晶触摸屏独立工作，分别对应各操作功能及模式（提供生产厂家彩页，不提供不得分）； 4、包含以下高频工作模式： ①单极纯切：350W（负载500Ω）②单极混切1：250W（负载500Ω） ③单极混切2：150W（负载500Ω）④单极混切3：100W（负载500Ω） ⑤单极喷凝： 80W（负载200Ω）⑥单极强凝：120W（负载200Ω） ⑦单极柔凝：120W（负载125Ω）⑧标准双极凝：120W （负载75Ω) *⑨可免费升级软组织闭合功能：120W （负载300Ω）（提供国家药监局认可的第三方检测所出具的检测报告，不提供不得分） ⑩单极喷凝1：80W（负载200Ω）⑪单极喷凝2：80W（负载200Ω） ⑫单极喷凝3：80W（负载200Ω） 5、输出功率精度±20%，输出频率380kHz-570kHz（精度±10%），峰值系数精度±20%； 6、具备中性电极连接状态检测功能； 7、氩气系统：氩气输出流速范围：0.1-5L/min，氩气输入监测压力：0 – 1 MPa，氩气切割模式：0.1-5L/min，供气：AL4气瓶 充装容量9.5MPa，氩气凝各模式：0.1-5L/min 氩气输入压力：0.2MPa-0.65MPa，氩气纯度：≥99.99% ，堵塞提示：>0.1MPa提示，氩气流速调节精度：0.1L/min步进； 8、具备氩气自动/手动清路功能 9、具备气路堵塞保护功能：当气路发生堵塞时，控制器自动停止输出，并有相应的红色报警提示灯； 10、氩气流速范围和控制精度：在氩气输入压力为0.2MPa～0.65MPa前提下，控制器的氩气流速范围是0.1 L/min～5L/min，流速误差应不大于±1 L/min； 基本配置： 1、主机1套（配脚踏开关）； 2、专用推车1辆； ▲3、与主机同一品牌氩气电极2条（提供三类注册证书，不提供不得分）； ▲4、与主机同一品牌消融电极1条（提供三类注册证书，不提供不得分）； ▲5、氩气电弧测试器1个 ▲6、同品牌中性电极（负极板）10片（提供二类注册证书，不提供不得分）； 7、中性电极连接电缆1条；电源电缆1条；高频连接电缆1条；氩气减压阀1个；氩气专用钢瓶（4L)2个； 备注： 加注“*”号的技术指标为关键指标。 |
| 3 | 基础器械 | / | / | 序号; 名称; 规格型号; 单位; 备注; 数量. 1; 器械钳; 25cm三爪; 把; 20. 2; 不锈钢镊子筒; φ80×198; 只; 带盖; 20. 3; 组织镊; 12.5cm直形 1×2钩; 把; 15. 4; 医用镊; 12.5cm横齿（敷料）; 把; 15. 5; 持针钳; 25cm粗针WD; 把; 20. 6; 钢丝结扎钳; 18cm; 把; 2. 7; 海绵钳1; 25cm弯无齿 头宽10 WD; 把; 5. 8; 海绵钳2; 25cm直无齿 头宽10 WD; 把; 5. 9; 海绵钳3; 25cm弯有齿 头宽10 WD; 把; 5. 10; 海绵钳4; 25cm直有齿 头宽10 WD; 把; 5. 11; 海绵钳5; 25cm弯无齿 头宽12 WD; 把; 5. 12; 海绵钳6; 25cm直无齿 头宽12 WD; 把; 5. 13; 海绵钳7; 25cm弯有齿 头宽12 WD; 把; 5. 14; 海绵钳8; 25cm直有齿 头宽12 WD; 把; 5. 15; 手术剪1; 16cm直尖WD; 把; 4. 16; 手术剪2; 16cm直尖圆WD; 把; 4. 17; 手术剪3; 16cm直圆WD; 把; 4. 18; 手术剪4; 18cm直尖WD; 把; 4. 19; 手术剪5; 18cm直尖圆WD; 把; 4. 20; 手术剪6; 18cm直圆WD; 把; 4. 21; 组织剪; 20cm直WD; 把; 20. 22; 腹壁拉钩; 28cm同向 圆柄式 WD; 把; 10. 23; 深部拉钩; 25cm板式 叶宽36×115WD; 把; 4. 24; 深部拉钩; 22cm板式 叶宽20×110WD; 把; 4. 25; 组织拉钩; 同向直角/折角(有孔) WD; 套X2把; 10. 26; 组织钳; 18cm 普通 头宽5; 把; 50. 27; 腹膜钳; 20cm弯有钩; 把; 10. 28; 帕巾钳; 14cm尖头; 把; 20. 29; 止血钳; 14cm弯全齿; 把; 20. 30; 不锈钢洗涤盆; Ф180; 只; 30. 31; 不锈钢洗涤盆; Ф280; 只; 30. 32; 不锈钢腰子盘; 204×130×25; 只; 30. 33; 不锈钢腰子盘; 190×116×25; 只; 30. 34; 手术刀柄; 4#; 把; 30. 35; 手术刀柄; 3#; 把; 30. 36; 医用电动锯、钻; YDJZ-Ⅱ-Ⅱ（慢钻）; 台; 2. 37; 医用电动锯、钻; YDJZ-Ⅱ-Ⅲ（空心钻）; 台; 2. 38; 组织拉钩; 同向直角16/折角16 WD; 把; 4. 39; 肛瘘探针; 18cm双头 球φ2/球φ3 银质; 根; 4. |
| 4 | 口内扫描仪 | 1 | 台 | 扫描范围：≥14x14mmx15mm（±1mm） 扫描精度：单牙≤15μm，全口≤30μm 扫描深度 ：0-15mm 标准扫描头尺寸：长≤79mm 宽≤19.7mm 高≤15.8mm 小扫描头尺寸：长≤80mm 宽≤16mm 高≤11mm 3D重建的帧率：≥14帧/s 相机分辨率：≥1.3MP CMOS； 扫描手柄重量：≤240g； 像素尺寸: ≤4.8 μm 最大扫描速度：≥80mm/s 自动调节亮度，重量≤240g 扫描仪全封闭，无内置风扇，减少灰尘液体进入导致机器故障，减少交叉感染的风险。 精度稳定，无需定期校准。 口扫光源为LED，无激光辐射。 扫描头防雾方式：采用自加热扫描头，加热快，控温准确，功耗低。 可拆卸高温及浸泡消毒扫描头，扫描头消毒≥100次。 扫描仪手柄尾线采用双头TYPE-C通用数据线，可快速拔插，长度≥1.5M，口扫手柄端尾线带保护螺丝，保障扫描过程中连接线的稳定可靠。 USB连接线≥0.7m，连接方法：USB2.0/3.0 支持导出开放数据格式（OBJ/STL/PLY三种导出格式） 金属扫描，可扫反光金属 病例云分享，生成患者个人二维码（可发送给患者和加工厂），可升级成健康检查报告，任何手机系统均可实现 在种植扫描模式中，扫描杆可提前在口外扫好数据，导入软件中，在扫描中识别特征点后自动匹配扫描杆数据 具备健康报告模式，在健康报告模式中，扫完口内数据后，可自动识别龋齿、牙结石、牙菌斑等病灶，一键生成健康报告。 软件终身免费升级，无年费 具备云平台，取模数据云储存，订单全链路数据可视化，实现临床端技工端云服务，数据一键上传下载 可整合CAD系统，跟设计软件对接 支持扫描体感控制操作扫描软件进程 可检测倒凹、咬合、描绘边缘线、调整坐标 扫描过程可智能扫描引导、数据质量检测 具备完善的在线帮助系统，覆盖从基础扫描至高级扫描功能的各个方面，图文并茂，直观易学 设备使用年限：≥8年 |
| 5 | 垃圾车 | 10 | 个 | 材质：304不锈钢 尺寸: 800*480*950mm 轮子：3.5寸以上万向静音轮，带锁 |
| 6 | 腹腔镜器械 | / | / | 序号; 设备名称; 参数; 数量. 1; 腔镜带锁无损伤钳; 5. 2; 腔镜电钩; 8. 3; 腔镜电铲及导线; 1. 4; 腔镜电凝棒及导线; 4. 5; 腔镜弯钳; 8. 6; 弹簧钳; 4. 7; 胶帽; 5mm; 30. 8; 胶帽; 10mm; 40. 9; 胶帽; 15mm; 10. 10; 腔镜冲洗器（不带侧孔/按键式）; 4. 11; 腔镜持针器; 4. 12; 戳卡10/带保护的戳卡芯; 10. 13; 戳卡5/带保护的戳卡芯; 10. 14; 腔镜大爪钳; 2. 15; 腔镜小爪钳; 2. 16; 举宫器/简易; 2. 17; 腔镜双极; Ф10×330mm（双动）; 1. 18; 腔镜直剪刀; Ф5×330mm（双动）; 4. 19; 腔镜弯剪刀; Ф10×330mm（双动）; 4. 20; 腹腔镜消毒盒; 铝合金材质 55cm*25cm*10.5cm; 3. 21; 电切镜器械盒; 铝合金材质 45cm*20cm*7cm; 1. 22; 内窥镜消毒盒; 不锈钢网格型; 4. 23; 输尿管镜消毒盒; 不锈钢网格型 66cm*14cm*8cm; 1. |
| 7 | 电动洗胃机 | 1 | 台 | 一、技术规格： ▲1.1结构：采用国际技术，国内首创以无油蠕动泵为动力，无堵塞开放式结构，无需过滤网，有效防止洗胃过程带来危险。 1.2压力反馈控制系统，强力换向防堵结构，机器无堵塞、卡死现象。 1.3压力、液量双重安全保护，确保患者安全，有效提高救治效率。 1.4本机采用微电脑控制，全中文液晶显示； 1.5实时显示洗胃状态、次数。 二、主要功能： 2.1洗胃：进液和出液异步进行，先出液后进液。 2.2平衡：在“停止”或“洗胃”状态下，按此键机器完成一个出液过程后，自动转换成“洗胃”状态的进液。 ▲2.3液量：分两档，150ml档和250ml档。开机后机器默认进液量为250ml档，机器在“停止”状态时，根据需要按此键，可任选150ml档、250ml档。 2.4清零：机器在“停止”状态时，按此键可对洗胃次数进行清零。 2.5复位：对电源系统强干扰引起的死机，按此键机器可恢复至初始状态。 2.6停止：按此键机器暂停洗胃。 三、主要性能参数： 3.1进、出液量： 进液量为150ml档时，其对应的出液量在180ml～230ml之间；进液量为250ml档时，其对应的出液量在280ml～330ml之间。 3.2清洗液的流量 ：机器洗胃接口处清洗液流量应≥2000mL/min； 3.3限定压力：机器的限定压力是机器设定的额定最大工作压力，其压力绝对值应在47kPa~67kPa范围中； 3.4工作噪声：机器正常工作时工作噪声不大于A声级65dB； 3.5输入功率：≤100VA。 |
| 8 | 笑气吸入镇痛系统 | 1 | 套 | 工作条件 供电电压：220 V ± 22 V～ 电源频率：50 HZ ± 1 HZ 输入功率：60 VA 气源：O2、N2O（医用级） 气源压力：280 kPa ～ 600 kPa。 环境温度范围：＋ 5 ℃ ～ ＋ 40 ℃ 相对湿度范围：≤ 80 % 大气压力范围：700 hPa ～ 1060 hPa 性能特点 适用范围：输送笑、氧混合气体，用于人工流产、口腔治疗及消化道内镜检查时的清醒镇静、镇痛 ▲电子式混合气体控制装置，调节精度高 内置浓度监测系统，实时监测患者吸入混合气体的浓度 内置压力监测系统，实时监测患者压力 实时流量柱形显示，笑气和氧气流量精确柱形显示 实时气道压力—时间波形图，中心供气压力数字显示，直观清晰 ▲10.4英寸可触摸屏幕，各参数设置可选择触摸控制和机械控制两种方式 计时功能，方便医护人员在手术过程中记录时间，精确控制手术内容 计流量功能，方便医护人员在手术过程中记录气体使用流量，控制手术进展 报警信息显示,准确判断报警原因，可及时做出故障排除 ▲可选配新型鼻罩或面罩，操作快捷，简单 ▲可选配多科室附件，覆盖口腔、口腔种植、胃肠镜、妇产及美容等多科室附件 ▲标配的排出废气传递和收集系统，保持环境的清洁 内置备用电源，在充满电状态下可持续工作大于2小时 主要参数 通气模式： 按需气流通气 持续气流通气 手控通气 快速供氧通气 调节参数： 氧气浓度调节范围：30 %～100 %（体积百分比） 笑气浓度调节范围：0 %～70 %（体积百分比） 持续流量调节范围：0 L/min ～ 30 L/min 按需流量调节范围：0 L/min ～ 30 L/min 触发压力调节范围：－1 cmH2O ～ －10 cmH2O 供气时间调节范围：1 s ～ 6 s 手控通气流量调节范围：0 L/min ～ 30 L/min 快速供氧流量：25 L/min ～ 75 L/min 最大总流量：≥ 60 L/min 监测参数 氧气浓度监测范围：30 % ～ 100 % 气道压力监测范围：0 cmH2O ～ 60 cmH2O 持续流量监测范围：0 L/min ～ 30 L/min 按需流量监测范围：0 L/min ～ 30 L/min 波形显示： ▲气道压力—时间波形图 ▲流量柱形图 报警保护 交流电源断电报警 内部备用电源电压欠压报警 低笑气输入压力报警 低氧气输入压力报警 高氧浓度报警 低氧浓度报警 气道高压报警 压力限制保护 供氧不足保护 最大极限压力保护 应急空气吸入阀保护 气源输入安全阀保护 静音 |
| 9 | 旋切器 | / | / | 序号; 名称; 参数; 数量. 1; 控制器; 1. 2; 电动马达连接线; 1. 3; 电动马达内芯; 1. 4; 电动马达手柄; 2. 5; 切割刀管(含胶帽); 15mm*278mm; 1. 6; 穿刺套管(含胶帽); 15mm*102mm; 1. 7; 引导棒; 10*330mm; 1. 8; 转换器(含胶帽); 15mm-5mm; 1. 9; 扩张器(含胶帽); 10mm-15mm; 1. 10; 切割刀管(含胶帽); 18mm*278; 1. 11; 穿刺套管; 18mm*102mm; 1. 12; 引导棒; 10*330mm; 1. 13; 转换器(含胶帽); 18mm-5mm; 1. 14; 扩张器(含胶帽); 10mm-18mm; 1. |
| 10 | 血透单泵机 | 7 | 台 | 一、主要技术参数 设备使用年限：≥8年 供电：220V *机身尺寸（mm）：机身宽度≤450 供水: 压力范围：1-6bar；温度范围：5 ℃~30 ℃。 透析液流速：300~600 mL/min 透析液温度：33.0~40.0°C，实时监测，有超温保护装置。 超滤速度：0.00; 0.50~4.00L/h;精度：±30ml/h。 漏血检测器：光学检测。 动脉血泵：50~600mL/min。 肝素泵：设置范围：0.0~9.0mL/h；可设定停止时间，单次注入量 空气监测器：超声波检测；检测精度： 0.02mL。 动脉压：测量范围：-300~+480mmHg。 静脉压：测量范围：-300~+480mmHg。 TMP：测量范围：-100~+300mmHg。 透析液压：测量范围：-400~+400mmHg。 透析液浓度：12.0 ~16.0mS/cm。 治疗模式：用于血液净化治疗，具有血液透析、单纯超滤、序贯透析，可使用碳酸氢盐干粉筒或浓缩液进行透析。 ▲人机交互：≥15英寸彩色液晶显示器，触摸屏操作，全中文操作系统。 可实时图文显示参数，包括动脉压、静脉压、跨膜压、总电导度、碳酸氢盐电导度、透析液温度、血流速度、超滤速度等 。 报警提示功能：三种颜色报警指示灯，可帮助医护及时准确判断报警提示内容。 消毒模式：具备药液消毒和热消毒方式，多种自动运转程序可选，可任意更改 后备电池：停电时自动跳转后备电池供电，支持体外循环监测，报警系统。 设备内部可同时存储多种不同原液配方 超滤系统：采用容量式平衡与超滤控制系统。 ▲超滤曲线：可进行可调超滤曲线治疗，可预存≥6条曲线，实现个性化透析。 B粉筒支架组件：标配碳酸氢盐干粉自动配制系统 。 透析液过滤：标配透析液过滤器支架组件。 ▲具备动静脉壶液位电动调节功能 标配网络接口。 |
| 11 | 离心机 | 1 | 台 | 1、设备应全金属结构多层防爆设计。 2、嵌入式微处理器控制，直流无刷电机驱动。 3、采用食品级硅胶整体密封圈， 4、带有报警检测功能，实时检测门锁及电机状态。 5、应配有多种角转子及多种适配器可选，适用于0.2ml-100ml离心管，实现一机多用。 技术参数： 最高转速 4000r/min 最大离心力 2250×g 最大容量 4×100ml 电源 AC220V 50/60Hz 定时范围 1s-99min 噪音 ≤62dB 净重 < 25kg 控速精度 ±10r/min |
| 12 | 多功能自助终端 | 2 | 台 | ▲自助打印终端系统须和胶片及胶片打印设备为同一厂家生产和提供； ▲所投自助打印终端须具备3C认证； 所投自助打印终端软件全中文图形化界面，动画与语音提示病人操作 彩色超大触摸屏工控机 ▲21.5 寸 PCAP 触摸屏 （21.5" PCAP Touch Monitor） ▲触摸屏显示分辨率：1920 x 1080 触摸屏扫描频率：60Hz ▲工控机CPU：3955U （2 核，2 线程，2.00 GHz，2MB Intel Smart Cache） 工控机内存：4G DDR4 ▲工控机硬盘：64G SATAIII 3DTLC SSD USB 3.0 接口：4 个 USB 2.0 接口：2 个 以太网：2 x RJ-45 INTEL Gigabit Ethernet（10/10/1000）-1211AT，1219LM ▲报告打印机打印速度 A4：35 页/分钟 ▲报告打印机首页打印时间 A4：6.9 秒 报告打印机打印质量（黑白，标准）：正常模式（原生分辨率 600 x 600 dpi、增强分辨率最高可达 4800 x 600 dpi） ▲报告打印机打印质量（黑白，最佳）：精细模式（1200 x 1200 dpi） 报告打印机处理器处理器速度：1200 MHz 报告打印机内存：256MB 报告打印机介质类型与容量：纸张：250 张 条码扫描运动容差：2 m/s 条码扫描扫描模式：影像感光器 条码扫描扫描宽度：65 mm 条码扫描接口：USB 扬声器最大功率：15W 扬声器最大分贝：85dB 自助打印系统支持第三方PACS/RIS进行数据集成，提供集成软件（文本信息转换）著作权证书； 自助打印系统软件具备著作权证书； 自助打印系统支持集中监控各个终端运行状态(网络故障、缺纸、缺片等)； 自助打印系统支持自动短信、邮件发送系统运行异常状态及日志； 自助打印系统软件支持智能分发打印胶片和报告； 与自助打印终端配套胶片打印机需满足（K5 + 5950）： ▲与自助打印终端配套胶片打印机须具备CFDA备案证书； ▲所投自助打印系统的胶片打印设备使用干式激光成像技术打印胶片； ▲胶片输出分辨率须≥508PPI、灰阶≥14bit； Dmax 可达 4.0 用于数字乳腺诊断影像输出； 最高输出速度≥110张/小时（8x10英寸胶片）； 所投自助打印终端满足多主机共享打印需求，在线片槽≥2个； 支持5种尺寸胶片：14x17英寸 (35x43 cm), 14x14英寸(35x35 cm), 11x14英寸(28x35 cm); 10x12英寸(25x30 cm) and 8x10英寸(20x25 cm)； |
| 13 | 多功能自助取片机 | 3 | 台 | 1、主机 1.1 CPU：1.8G双核及以上 1.2内存：4G及以上 1.3硬盘：64G及以上 ※2、广告（告知）触摸屏（病人信息告知，及触摸操作左右分屏）： 2.1 尺寸：27寸16：9 2.2最佳分辨率：1920*1080 2.3控制卡：USB接口（电容触控） 3、报告打印机 3.1品牌：佳能激光打印机 5、输入设备 5.1 设备1：霍尼韦尔条码扫描仪（标配） 5.2 设备2：多功能读卡器、身份证识别模块（选配） 6、喇叭：8Ω、5W，具有语音提示功能 7、外壳/机柜 材质特点：标准全新材料冷轧钢板体，外观新颖，操作方便，壳体边缘光滑不割手，喷沙纹，颗粒感均匀，喷粉手感磨砂。耐刮，耐酸，耐腐蚀处理。 8、胶片打印机： 8.1 打印技术：直接热敏成像（干式打印，明室操作） 8.2 空间分辨率：≥320dpi（12.6像素/mm） 8.3 打印速度：35cm×43cm（14″×17″）约60张/小时 20cm×25cm（8″×10″） 约80张/小时 8.4 灰阶对比：14比特（16384灰度等级） 8.5 胶片输入：2个耗材供片盒，每个可容纳100张胶片，片槽最大支持4个 8.6 胶片尺寸：14×17英寸；11×14英寸；10×12英寸；8×10英寸 8.7 胶片类型：医用干式热敏胶片 8.8 胶片供片盒：所有胶片预先包装在工厂密封的易处理供片盒中 8.9 接口：10/100/1000 Base-T 以太网（RJ-45） 8.10 网络协议: TCP/IP 8.11 图像格式：DICOM 8.12 图像质量: 使用内置密度计自动校准 8.13 图像控制: 对比度、灰度、极性、旋转、饱和度、比例缩放 8.14 冷启动时间 小于10分钟 8.15控制面板: 大背景光LCD显示屏，显示联机、警报、故障和状态 8.16 自助管理软件拥有同品牌管理软件（该软件拥有软件产品证书） 8.17 按键开关: 电源和菜单导航按钮 8.18 电源：通用输入100-242V~50/60Hz 600W打印，75W空闲 8.19 系统连接：无缝连接医院RIS&PACS系统，无需与医院系统做接口即可实现病人客户身份识别和实现病人按需完成胶片和诊断报告打印 8.20 信息保存：接收、存储病人个人图像、报告任务，进行有效的归档、传输和备份。 8.21 服务器端操作系统：Windows server2008及以上 8.22 自助终端操作系统：Windows 7 及以上 8.23 数据库版本： Sql Server 2008及以上 8.24 OCR点对点识别方案：每个设备的每种排版方式均设计一个配比方案，同时增加OCR智能学习过程，保证识别准确率 8..25 服务器端: 采用全新模式，程序以windows服务形式，支持多线程并发，保证服务器端程序稳定性及高效率性。 8.26 与现有系统集成: 无需与医院现有系统做集成、不改变医院现有流程，真正意义上做到自助打印所见即所得。 ※8.27 自主知识产权：具有五项以上热敏打印技术专利(其中发明专利3项或以上)，提供专利证书等证明 9、服务器：根据片量及医院管理需要，配置相应的塔式、或机架式服务器1台。 |