## Sheet1
动物防疫物资采购（二次）采购清单
序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 技术参数
1 | 布病检测卡 | 25T/盒 | 盒 | 12 | 500 | 6000 | 1、采用胶体金免疫层析技术，应用捕获法原理定性地检测牛、羊、猪、马等动物血清、血浆、全血 及乳汁中的布鲁氏菌病抗体。 2、组成：试纸条25份，吸管25份，样品管25份，滴瓶5份，说明书1份 3、结果判定：阳性：检测线（T 线）和对照线（C 线）都出现红色的反应线。 阴性：检测线（T 线）上没有颜色反应，只是在对照线（C线）上出现红色的反应线。 无效：在观察窗内，对照线区（C）和检测线区（T）都不出现色线；或仅检测线区（T）出现红色线。 4、包装规格：25份/盒。 5、贮存方法及有效期：2~30ºC 环境下（请勿冷冻）贮存 24 个月
2 | 布病虎红凝集平板抗原 | 10ml/瓶 | 瓶 | 500 | 200 | 100000 | 1、用途：用于虎红平板凝集试验诊断布氏菌病； 2、规格：10ml/瓶； 3、储藏与有效期：2-8℃保存，有效期为12个月。
3 | 牛结核菌素 | 50T/瓶 | 瓶 | 400 | 200 | 80000 | 1、包装规格：冻干制品，5ml（50头份）/瓶 2、主要成分：本品为牛型结核分枝杆菌的纯化蛋白衍生物。 3、性状：冻干制品为疏松团块，易与瓶壁脱离，加稀释液后迅速溶解。 4、作用与用途：用于皮内变态反应诊断动物牛结核病 5、贮藏与有效期：冻干制品在2~8°C冷藏或-15°C以下保存，有效期为120个月。
4 | H5亚型血凝抑制试验抗原 | 2ml/瓶 | 瓶 | 30 | 300 | 9000 | 1、包装规格：2ml/瓶 2、有效期2年
5 | H7亚型血凝试验抗原 | 2ml/瓶 | 瓶 | 30 | 300 | 9000 | 1、包装规格：2ml/瓶 2、有效期2年
6 | 新城疫抗原 | 2ml/瓶 | 瓶 | 20 | 300 | 6000 | 1、包装规格：2ml/瓶 2、有效期2年
7 | 细粒棘球绦虫双抗体夹心ELiSA抗原检 测 | 96T/盒 | 盒 | 5 | 1000 | 5000 | 1、规格：96T/盒；检测方法：夹心ELISA。 2、试剂盒组成：抗体预包被板1块，酶标记物11ml/瓶 X1，10倍浓缩洗涤液100ml/瓶 X1，显色液11ml/瓶 X1，5倍样品稀释液50ml/瓶 X1，终止液15ml/瓶 X1，阳性对照1ml/瓶 X1,阴性对照1ml/瓶 X1,封板膜2张，说明书1份。 3、检测样品：犬粪。 4、效期及保存条件： 2~8℃下贮存 12 个月。 5、检测时间不超过70分钟。 6、结果判定： 用酶标仪于 450nm（630nm 作参比波长）读取吸光度 OD 值。 7、试验成立的条件： 阴性对照（N）OD 均值＜0.20，同时阳性对照（P）OD 均值＞0.5。 8、计算方法：S/P 值＝样本 OD 值/阳性对照 OD 均值 9、阴阳性判断： S/P 值＜0.45 则判断为阴性; S/P 值≥0.45 则判断为阳性。 10、试剂盒外包装有吸塑膜封装避免受潮。 11、生产厂家具有兽药生产许可证和兽药GMP证书（验收范围含免疫学类诊断制品）。
8 | 口蹄疫抗体液相阻断ELISA试验试剂盒 (O型、A型) | 5*96孔板/盒 | 盒 | 20 | 1500 | 30000 | 1、规格：5*96孔板/盒；试剂盒采用酶联免疫液相阻断法检测猪、牛、羊血清中的口蹄疫O型/A型抗体，适用于动物疫苗免疫抗体保护力监测。 2、试剂盒组成：包被板、酶标结合物、25倍浓缩洗涤液、底物液、显色液、终止液、阳性对照血清、阴性对照血清、口蹄疫O型/A型抗原、抗原稀释液、封板膜、说明书和移液曹。 3、效期及保存条件：试剂盒 2～8℃ 存放，口蹄疫抗原-20℃存放；有效期为12个月。 4、样品稀释比例：1:4或1:8。 5、检测时间：不超过75分钟。 6、执行国标：GB/T 18935-2018。 7、结果判定：抗体效价大于或等于1:128判为口蹄疫O型/A型抗体阳性；1:64～1:128时，判为可疑；小于1:64，判定为阴性。可疑血清样品，可以重测，重测抗体效价大于或等于1:128，判为阳性，小于1:128判为阴性。 8、试验成立判断：每块板设4孔病毒抗原对照，病毒抗原对照D450nm值应在1.0以上。阳性对照抗体效价应在1:1024±1滴度以内，阴性对照血清抗体效价应<1:8。 9、ELISA抗体效价与免疫动物攻毒保护关系：牛、羊：抗体效价≥1:128，99％以上保护；效价≤1:16，不保护；效价在1:22～90之间，50％保护。猪：≥1:64，99％以上保护；效价＜1:4，不保护；效价在1:4～45，50％保护。 10、试剂盒外包装有吸塑膜封装避免受潮。 11、生产厂家具有兽药生产许可证和兽药GMP证书（验收范围含免疫学类诊断制品）。
9 | 包虫病抗体ELISA检测试剂盒 | 2*96T/盒 | 盒 | 8 | 2200 | 17600 | 1、规格：192T/盒；试剂盒采用间接 ELISA 法，用于检测牛、羊血清中的由包虫病疫苗（EG95 抗原）免疫产生的抗体，用于对免疫动物进行免疫效果评估。 2、试剂盒组成：抗体预包被板2块，酶标记物11ml/瓶 X2，10倍浓缩洗涤液100ml/瓶 X1，显色液22ml/瓶 X1，样本稀释液100ml/瓶 X1，终止液15ml/瓶 X1，阳性对照1.6ml/瓶 X1,阴性对照2ml/瓶 X1,稀释板2块，封板膜4张，说明书1份。。 3、检测样品：牛、羊等血清或血浆。 4、效期及保存条件： 2~8℃下贮存 12 个月。 5、检测时间不超过70分钟。 6、结果判定：用酶标仪于 450nm（630nm 作参比波长）读取吸光度 OD 值。 7、试验成立的条件：阴性对照（N）OD 值＜0.2，同时阳性对照（P）OD 值＞0.4。 8、计算方法：样品 OD 值÷阳性对照 OD 均值=S/P 值 9、阴阳性判断：S/P＜0.4 判为阴性；S/P≥0.4 判为阳性。 10、试剂盒外包装有吸塑膜封装避免受潮。 11、生产厂家具有兽药生产许可证和兽药GMP证书（验收范围含免疫学类诊断制品）。
10 | 小反刍兽疫抗体ELISA检测试剂盒 | 2*96T/盒 | 盒 | 5 | 2200 | 11000 | 1、规格：192T/盒；试剂盒采用竞争 ELISA 方法定性检测羊血清或血浆样本中的特异性小反刍兽疫抗体，可作为小反刍兽疫疫苗的免疫监测及该病的辅助检测。 2、试剂盒组成：包被板、酶标结合物、10倍浓缩洗涤液、底物液、显色液、样品稀释液、终止液、阳性对照品、阴性对照品、封板膜、说明书和血清稀释板。 3、检测样品：羊血清或血浆。。 4、效期及保存条件： 2~8℃保存，防止冷冻，有效期为12个月。 5、样品用量少，待检样品按1:100稀释。 6、检测时间不超过70分钟。 7、结果判定： 用酶标仪于 450nm（630nm作参比波长）读取吸光度OD值。阴性对照(N)OD 值＞0.6，阳性对照OD 值/阴性对照 OD 均值＜0.3。S/N＝样品 OD 值/阴性对照OD均值。阴阳性判断： S/N＞0.7 则判断为阴性；S/N≤0.7 则判断为阳性。 8、试剂盒外包装有吸塑膜封装避免受潮。 9、生产厂家具有兽药生产许可证和兽药GMP证书（验收范围含免疫学类诊断制品）。
11 | 猪瘟抗体ELISA检测试剂盒 | 2*96T/盒 | 盒 | 8 | 2200 | 17600 | 1、规格：192T/盒；试剂盒采用阻断 ELISA 法定性检测猪血清或血浆中的特异性猪瘟病毒抗体，可作为猪瘟病毒疫苗的免疫监测及该病的辅助检测。 2、试剂盒组成：包被板、酶标物、10倍浓缩洗涤液、显色液、样品稀释液、终止液、阳性对照品、阴性对照品、封板膜、说明书。 3、检测样品：猪血清或血浆。 4、效期及保存条件： 2~8℃下贮存 12 个月。 5、结果判定：用酶标仪于 450nm（630nm 作参比波长）读取吸光度 OD 值。 试验成立的条件：阴性对照（N）OD 均值＞0.5；阳性对照（PI）阻断率＞40%。 计算方法：PI(阻断率)＝1－（样品 OD 值÷阴性 OD 均值） 阴阳性判断：当 PI(阻断率)＞40%则判断为阳性；当 30%＜PI(阻断率)≤40%则判断为可疑； 当 PI(阻断率)≤30%则判断为阴性。 6、试剂盒外包装有吸塑膜封装避免受潮。 7、生产厂家具有兽药生产许可证和兽药GMP证书（验收范围含免疫学类诊断制品）。
12 | 蓝耳病抗体ELISA检测试剂盒 | 2*96T/盒 | 盒 | 8 | 2200 | 17600 | 1、规格：192T/盒；试剂盒采用间接ELISA 方法定性用于检测猪血清中的PRRSV 特异性抗体，评估养猪场 PRRS 疫苗免疫状况或感染情况的血清学辅助诊断。本试剂盒对蓝耳病病毒经典毒株和高 致病性毒株所产生的抗体都有很好的检测敏感性。 2、试剂盒组成：抗原预包被板、酶标记物、10倍浓缩洗涤液、显色液、样品稀释液、终止液、阳性对照品、阴性对照品、封板膜、说明书和血清稀释板。 3、检测样品：猪血清或血浆。 4、效期及保存条件： 2~8℃保存，防止冷冻，有效期为12个月。 5、样品用量少，待检样品按1:50稀释。 7、结果判定： 用酶标仪于 450nm（630nm 作参比波长）读取吸光度 OD 值。 试验成立的条件：阴性对照（N）OD 值＜0.2，同时阳性对照（P）OD 值＞0.5。 计算方法：（样品 OD 值－阴性 OD 均值）÷（阳性对照 OD 均值－阴性OD 均值）＝IRPC 值 阴阳性判断：IRPC 值≥0.4 则判断为阳性；IRPC 值＜0.4 则判断为阴性。 8、试剂盒外包装有吸塑膜封装避免受潮。 9、生产厂家具有兽药生产许可证和兽药GMP证书（验收范围含免疫学类诊断制品）。
13 | 狂犬病毒ELISA检测试剂盒 | 2*96T/盒 | 盒 | 5 | 4000 | 20000 | 1、规格：192T/盒；采用间接ELISA方法定性检测猫、犬、猪、牛、羊等动物血清中的狂犬病毒抗体，用于评估狂犬病毒疫苗免疫状况或未免疫动物的感染情况。本产品只用于兽医的诊断参考，不用于人的临床诊断。 2、试剂盒组成：包被板、酶标记物、10倍浓缩洗涤液、显色液、样品稀释液、终止液、阳性对照品、阴性对照品、封板膜、说明书和血清稀释板。 3、检测样品：犬血清或血浆。 4、效期及保存条件： 2~8℃保存，防止冷冻，有效期为12个月。 5、样品稀释：将待检样品及临界对照按1:25稀释 6、检测时间不超过75分钟。 7、结果判定：用酶标仪于 450nm（630nm 作参比波长）读取吸光度 OD 值。 试验成立的条件：阴性对照（N）OD 值＜0.2，同时阳性对照（P）OD 值＞0.5。 计算方法：样品 OD 值÷阳性对照 OD 均值＝S/P 值 阴阳性判断：S/P 值≥35%则判断为阳性；S/P 值＜35%则判断为阴性。注：（S/P＝35%相当于抗体滴度 0.5IU/ml） 8、试剂盒外包装有吸塑膜封装避免受潮。 9、生产厂家具有兽药生产许可证和兽药GMP证书（验收范围含免疫学类诊断制品）。
14 | 炭疽检测试剂盒 | 50T/盒 | 盒 | 10 | 2800 | 28000 | 1．规格：50头份/盒 2．机型要求：ABI 系列、Bio-Rad系列、Agilent Stratagene MX系列 、Roche LightCycler R480、Cepheid SmartCycler、Rotor-Gene系列、杭州博日系列等多通道实时荧光定量PCR仪。 3．适于样本类型：动物的组织、皮毛、土壤、物体表面拭子等样本 产品性能： 4. 采用实时荧光PCR法，本试剂盒针对炭疽杆菌的高保守基因 BA5345 基因、Lef 基因设计特异性引物和探针，通过相应通道信号实现检测结果的定性分析。 5．具备阳性对照和阴性对照等试剂内部质控设置，阳性参考品≥40μl 6. PCR扩增设预循环，从第六个循环数开始读取荧光值，扩增循环数≥40个 7. 试剂灵敏度高、特异性好、抗污染性强，最低检测限：103 Copies/mL；线性检测范围：2×103-1×108 copies/ml 8. 有效期十二个月。 9.生产厂家具有兽药生产许可证和兽药GMP证书（验收范围含免疫学类诊断制品）。
15 | 非洲猪瘟试剂盒 | 48T/盒 | 盒 | 20 | 1000 | 20000 | 1、作用与用途：用于血液、血球粉、淋巴结、脾脏、扁桃体中非洲猪瘟病毒核酸的检测。 2、贮藏与有效期：-20℃冷冻避光贮藏，有效期为 12 个月。 3、试剂盒规格：48头份/盒。 4、试剂盒组成：荧光 PCR 反应液1000μL/管 x1 管、Taq 酶30μL/管 x1 管、阳性对照1000 μL/管×1 管、阴性对照1000 μL/管×1 管、说明书1 份/盒。 5、操作步骤：（1）从试剂盒中取出荧光 PCR 反应液、Taq 酶，室温融化后，2000r/min 离心 5 秒。设所需 PCR 管数为 n（n=样本数+1 管阴性对照+1 管阳性对照），每个测试反应体系需要 20μL 荧光PCR 反应液和 0.5μL Taq 酶。计算好各试剂的使用量，加入一适当体积小管中，充分混合均匀后，向每个 PCR 管中各分装20μL。 （2）分别向上述 PCR 管中加入 1.3.1 中制备的 DNA 溶液各5μL，盖紧管盖，500r/min 离心 30 秒。 （3）将加样后的 PCR 管放入荧光 PCR 检测仪内，作好标记。 反应参数设置： 第一阶段，预变性 95℃/3 分钟 第二阶段，95℃/10 秒，60℃/30 秒共 45 个循环。荧光收集在第二阶段每次循环的 60℃延伸时进行。 6、结果判定： 阴性：无 Ct 值，且无特征性扩增曲线，表明样品为阴性。 阳性：Ct 值≤38.0，且出现典型的扩增曲线，表示样品为阳性。 Ct 值＞38.0，且出现典型的扩增曲线的样品建议复验。复验仍出现上述结果的，判为阳性，否则判为阴性。 7、获得农业农村部兽药产品批准文号批件。
16 | 绝缘手套 | 10KV | 双 | 1000 | 40 | 40000 | 1、10KV橡胶绝缘手套。 2、采用橡胶材料，为使用者提供优越的绝缘性能； 3、手套长度≥37㎝； 4、穿戴方便，操作灵活，具有绝缘性、回弹性和隔水性，主要用于交流电压小于3KV的带电场所使用
17 | 连续注射器 | 5ml插瓶/插管 | 个 | 500 | 200 | 100000 | 1、适用于猪、牛、羊、马等动物免疫或治疗注射用。 2、★外壳采用H62黄铜合金制成、手柄采用高强度工程塑料注塑而成。装药玻璃管壁厚1.00-1.20mm 之间；筒壳壁厚1.50-1.90mm；锥头孔径≥1.60mm。 每支独立包装。 3、5ml插瓶/插管，剂量：0.2ml～5ml连续可调。连续注射。精确度：全容量误差＜±3%。 4、★连续注射器弹簧采用1Cr18Ni9Ti材料制成，永不生锈回弹效果好，手感轻松寿命长。 5、★连续注射器吸液管采用优质医用硅胶管，无毒抗老化。 6、连续注射器橡胶件中，垫圈的邵氏A硬度为75°士5°，活塞邵氏A硬度为55°士5° 7、★连续注射器锥头与注射针配合紧密，在承受0.30M的水压时，锥头与注射针结合处20s 内不得有水滴下。 8、连续注射器容量调节螺杆采用黄铜制成，与调节螺母拧合时，轻松灵活，刻度线的分度线与计量数字均匀、清晰、 9、★连续注射器电镀件，镀层光滑细密、色泽均匀，不得有斑点、针孔、露底、气泡和镀层剥落等缺陷。其表面粗糙度R。值不大于0.8um。注射器活塞在水湿润的使用状况下，与液体简内壁的耐磨不得低于10000次，之后仍不影响使用性能。
18 | 医用防护服 | (非连脚) | 套 | 4000 | 26 | 104000 | 1、无菌连体式医用一次性防护服。 2、采用PE膜复合无纺布加工而成，由连帽上衣和裤子及领部保护条组成，袖口、脚踝口采用弹性收口，帽子面部收口及腰部采用弹性收口、拉绳收口或搭扣。 3、符合标准：GB19082-2009《医用一次性防护服技术要求》，提供一年内具有“CMA”认证第三方检验检测机构出具的检测报告并加盖公章。 4、产品包装：纸塑材质，1件独立包装 5、型号规格：20套/箱，尺码160、165、170、175、180、185、190、195、200可选 6、经环氧乙烷灭菌，产品使用期限为三年 7、产品性能参数： 1）外观：防护服应干燥、清洁、无霉斑，表面不允许有粘连、裂缝、空洞等缺陷；防护服连接部位可采用针缝、粘合或热合等加工方式。针缝的针眼应密封处理，针距每3cm应为8针～14针，线迹应均匀、平直，不得有跳针。粘合或热合等加工处理后的部位，应平整、密封，无气泡；装有拉链的防护服拉链不能外露，拉头应能自锁。 2）抗渗水性：防护服关键部位的静水压均应不低于220cmH2O。 3）透湿量：防护服材料的透湿量应不小于7700g/(㎡·24h)。 4）抗合成血液穿透性：防护服抗合成血液穿透性应不低于6级。 5）表面抗湿性：防护服外侧面沾水等级应不低于4级的要求。 6）断裂强力：防护服关键部位材料的断裂强力纵向应不低于100N，横向应不低于54N。 7）断裂伸长率：防护服关键部位材料的断裂伸长率纵向应不低于110%，横向应不低于100%。 8）过滤效率：防护服关键部位材料及接缝处对非油性颗粒的过滤效率应不小于99%。 9）抗静电性：防护服的带电量应不大于0.4µC/件 10）静电衰减性能：防护服材料静电衰减时间不超过0.2s。 11）无菌：口罩经环氧乙烷灭菌，应无菌。 12）环氧乙烷残留量：经环氧乙烷灭菌的口罩，其环氧乙烷残留量应不超过0.8μg/g。 13）皮肤刺激性：原发性刺激指数为0。
19: | 医用一次性手套 | 100只/盒 | 盒 | 50 | 50 | 2500 | 1、医用级丁腈手套，无粉处理、微麻面、抗酸碱。 2、贴合手型，灵活舒适，左右手通用，穿戴更方便。
20 | 塑料薄膜手套 | 100只/盒 | 盒 | 400 | 10 | 4000 | 1、防滑纹理设计，增加摩擦力，抓取更牢固。 2、加厚PE材质，韧性更强 3、医用灭菌级二类医疗器械
21 | 移液头(10微升) | 1000个/包 | 包 | 200 | 60 | 12000 | 1、材质：进口PP材质，99.9%纯度，符合美国USP VI级原料标准 2、无Hunman DNA，无RNase/DNase酶，无热源，袋装，未灭菌
22 | 移液头(200微升) | 1000个/包 | 包 | 80 | 60 | 4800 | 1、材质：进口PP材质，99.9%纯度，符合美国USP VI级原料标准 2、无Hunman DNA，无RNase/DNase酶，无热源，袋装，未灭菌
23 | 移液头(1毫升) | 500个/包 | 包 | 200 | 70 | 14000 | 1、材质：进口PP材质，符合美国USP VI级原料标准 2、无Hunman DNA，无RNase/DNase酶，无热源，袋装，未灭菌 3、样式：顶端斜面(减少液体黏连)，无刻度，不含滤芯
24 | 胶皮手套 | 100克特厚 | 双 | 800 | 7.5 | 6000 | 1、100克重/双，采用天然乳胶特别配方精致而成； 2、防滑纹路设计，不打滑； 3、抗穿刺防静电，手套加厚处理，更加耐磨耐用
25 | 核酸提取试剂盒(PCR) | 48T/盒 | 盒 | 4 | 300 | 1200 | 1.规格：48T/盒 2.用途：用于核酸提取、富集、纯化步骤。其处理后度产物用于临床体外检测使用。 3.检验原理：含有靶核酸的临床样本经样品处理液裂解病毒颗粒、释放核酸后，利用硅磁珠与核酸结合、 释放的原理，通过洗涤、洗脱过程得到高纯度的核酸。 4.提取效率：回收率≥70%。 5.批内重复性：同1份样本，提取10次，qPCR检测靶标的Ct值的CV≤5.0%。 6.最低检测限检出率:平行提取检测限参考品 20 次，经 qPCR 检测获得 Ct 值，检出率不低于 95%。 7.储存条件及有效期：试剂盒于2-30℃储存，有效期12个月
26 | 医用白大褂S码、M码、L、XL码 | 薄款纽扣 | 套 | 100 | 40 | 4000 | 1、材质：细斜纹材质 2、颜色：白色 3、尺码：S-XXXL号可选
27 | 一次性采血器 | 5毫升 | 个 | 200000 | 0.6 | 120000 | 1、规格：5ml，100支/盒 2、★本产品由注射针（由护套、针座、针管组成）、可御锥头座、活塞、内塞、芯杆及外套组成；注射针座、护套、内塞、可御锥头座采用聚乙稀（PE）制成，芯杆、外套采用聚丙稀（PP）制成，活塞采用天然橡胶制成.每支独立包装；材质是用高透明塑料。 3、本产品动物采血后将活塞拉到底部，掐住后折断推杆即可离心，除去锥头座，即可当试管用。 4、本产品设计之目的是为减少血液样本采集过程中的重复性操作，简化操作步骤，进而实现采血与检验一管操作，它以其独特的三合一设计（针筒、试管、保存管）相比传统的注射器采血方法更加先进、合理。 5、产品针头与针管锥形接头接触紧密、不漏气。 6、★具有芯杆一体化、便捷、密封性好、推杆给力有力、稳定不脱落等优点。 7、产品针管与推杆结接触紧密，不漏气。 8、掐住后折断推杆即可离心。 9、★产品经过环氧乙烷灭菌，灭菌有效期3年。 10、产品限一次性使用，包装完好无破损。
28 | 酒精75% | 100毫升 | 瓶 | 100 | 8 | 800 | 1、规格：100ml/瓶； 2、以医用乙醇为主要成分，乙醇含量为75%±5%（V/V）； 3、适用于皮肤表面和物体表面的消毒。 4、有效期24个月
29 | 全自动洗衣机除菌洗烘 | 10公斤洗烘一体机 | 台 | 1 | 6565 | 6565 | 1、洗烘大容量，10㎏洗+7㎏烘一体机； 2、高温桶自洁，避免二次污染。
30 | 消毒药二氯异氰尿酸钠粉 | 吨 | 吨 | 5 | 21000 | 105000 | 1.主要成分：二氯异氰脲酸钠。 2.★性状：本品为白色或类白色粉末，具有次氯酸的刺激性气味。 3.含量规格：按有效氯(Cl)计算20%。 4.包装 规格：500克/袋×20袋/箱； 5.用途：消毒药。主要用于禽舍、畜栏、器具及种蛋等消毒。 6.★药理作用：含氯消毒剂。二氯异氰脲酸钠在水中分解为次氯酸和氰脲酸，次氯酸释放出活性氯和初生态氧，对细菌原浆蛋白产生氯化和氧化反应而呈杀菌作用。 7.易于贮藏，有效期≥2年； 8.能杀灭非洲猪瘟病毒； 9.★能够提供第三方检测报告； 10.生产企业拥有质量管理体系认证，环境管理体系认证，职业健康安全管理体系认证 11.生产企业属于高新技术企业
31 | 离心管(1.5mL) | 500个/包 | 包 | 40 | 80 | 3200 | 1.外形：尖形底，搭扣盖 2.是否无菌：非无菌 3.包装规格：1.5ml，500个/包 4.材料：PP（聚丙烯） 5.最大离心力：12000xg 6.温度范围：-80°C-121°C，可在121°C/15psi灭菌15分钟 7.应用范围：主要用于分子生物学、生物化学、 临床及环境研究等领域，如核酸的离心、纯化及沉淀，样品的制备等一系列常规实验。
32 | 离心管(5mL) | 200个/包 | 包 | 100 | 70 | 7000 | 1、材质：离心管采用医用级PP原材料制造，耐化学腐蚀、耐高温高压121℃ 2、包装规格：5ml，圆底，按盖，200个/包
33 | 离心管(15mL) | 50个/包 | 包 | 400 | 50 | 20000 | 1、材质：离心管采用医用级PP原材料制造 2、温度范围：-80°C-121°C，可在121°C/15psi灭菌15分钟 3、规格：15ml，尖底，旋盖，50个/包
34 | 离心管(10mL) | 100个/包 | 包 | 200 | 50 | 10000 | 1、材质：离心管采用医用级PP原材料制造，耐高温高压121℃ 2、规格：10ml，圆底，按盖，100个/包
合计 | [5 empty] | 941865