| 序号 | 品目名称 | 货物、标的物名称 | 数量 | 是否接受进口产品 | 核心产品 (“△”) | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 其他医疗设备 | 4K荧光内窥镜摄像系统 | 1台 | 否 | △ | 工业 |
| 2 |  | 弹道式体外冲击波治疗仪 | 1台 | 否 | / |  |

多普勒超声仪

| 物理规格及设备要求 | ▲1.显示器要求：≥23英寸高分辨率彩色液晶显示器，亮度可对比度通过预设可调，≥4个显示器关节支撑臂，显示器可以上下倾斜、左右旋转、前后移动，具有独立的显示器锁定装置，可以更好的保护显示器，避免损坏； 2.触摸屏要求：≥13英寸彩色触摸屏，触摸屏角度可以独立于主机调节； 3.操作面板具有6向独立调节功能，方便操作者进行操作； 4.探头接口数量≥5个（5个探头接口均为无针式接口且大小一致）； 5.支持Windows 10系统操作 |  |
| --- | --- | --- |
| 系统成像技术 | 二维灰阶模式； 1.彩色多普勒成像； 2.频谱多普勒成像，连续多普勒成像（要求线阵探头可支持连续多普勒成像）； 3.组织多普勒成像,包括组织速度多普勒成像、组织能量多普勒成像、组织频谱多普勒成像、组织M型模式四种成像模式； 4.空间复合成像技术，做曲别针实验最高可显示9条线； 5.扩展成像（要求凸阵、线阵、心脏探头可用）； 6.具备局部区域高分辨率显示技术，提高感兴趣区的二维图像分辨率和细节分辨率，支持实时显示高分辨率显示取样框，且支持高分辨率显示取样框的大小可调节； 7.立体血流技术，提供更接近真实世界的三度空间视觉，呈现血流的上下、左右、前后三维关系； 8.穿刺针增强技术，凸阵和线阵探头均可支持，具有双屏双实时对比显示，增强前后效果，并支持自适应校正角度； 二维/彩色取样框角度独立偏转技术； 1.超微细血流成像技术，对微细低速血流具有高敏感度，可检测并显示组织内部及病灶血流灌注的低速血流，明显提高血流敏感度、血管空间分辨力； ▲2.声衰减成像技术，可对肝脏组织的衰减系数进行测量及可视化显示，用干脂肪肝和肝纤维化的量化评估诊断。能够提供客观量化指标、规避人为因素影响； |  |
| 成像功能 | 具有造影成像； 1.造影成像功能支持腹部探头、浅表探头； 2.支持微血管造影增强功能； 3.具有双计时器； 4.支持向后存储≥8分钟电影； 5.造影定量分析功能，支持时间强度分析曲线，取样点可跟踪感兴趣区运动，≥8个ROI； ▲6.造影成像帧率：凸阵探头超声高频集成手术设备10cm深度，扫描角度超声高频集成手术设备45°，帧率可达30帧/秒及以上，线阵探头超声高频集成手术设备4cm深度，帧率可50帧/秒及以上； 弹性成像； 1.应变式弹性成像，具有压力提示，支持逐帧图像的压力大小查看，具有压力补偿技术； 2.应变式弹性成像支持应变、应变率和应变直方图的测量，具有肿块周边组织与正常组织、肿块周边组织与肿块内组织弹性分析功能； 3.剪切波定量弹性成像，动态显示二维剪切波弹性成像图，支持凸阵探头、线阵探头、支持腔内剪切波弹性成像技术； 4.剪切波定量弹性成像，具备组织硬度定量分析软件（支持多比值分析、柱状图分析）弹性定量的参数包括杨氏模量值、剪切模量值、剪切波速度，定量组织的硬度信息； |  |
| 测量分析和报告 | 1.全科测量包，自动生成报告： 腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科； ▲2.血管内中膜自动实时测量功能，无需冻结图像，即可实时自动获取及更新≥6组内膜厚度值，测量精度最小可达20um； 3.小儿髋关节自动测量功能，超声主机可自动识别组织结构，自动计算α角,β角，自动进行临床分型； |  |
| 电影回放、原始数据处理和检查存储管理系统 | 1.电影回放所有模式下可用，支持手动、自动回放，支持4D 电影回放； 2.原始数据处理，最大可进行32项参数调节； 3.内置双硬盘设计（非外接，包括固态硬盘≥120GB和机械硬盘≥1TB），两个硬盘独立运行； |  |
| 系统技术参数及要求 | 二维灰阶模式； 1.最大显示深度:≥40cm； ▲2.腔内探头扫描角度:≥200度； 3.彩色多普勒成像； 4.包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等； 5.取样框偏转: ≥±30度（线阵探头）； 6.支持B/C 同宽； 频谱多普勒模式； 1.最大速度: ≥8.0m/s（连续多普勒速度: ≥35m/s）； 2.最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号）； ▲3.取样容积: 0.5-30mm ，支持所有探头； 4.偏转角度: ≥±30度 （线阵探头）； |  |
| 连通性要求 | 支持网络连接； 具有远程图像通讯功能，超声机器内同时具有手机扫二维码和输入账号密码两种登录功能，可进行将静态和动态图像发送到指定的个体账户和群账户，手机和电脑等终端随时随地可以查看，并可以在手机和电脑端进行添加备注； |  |
| 探头规格 | 1.探头配置（5把）：单晶体凸阵探头、线阵探头、单晶体相控阵探头、腔内探头、低频线阵探头； 2.探头频率:； . 单晶体凸阵探头频率：1.2-6.0 MHz； . 线阵探头频率：4.0-15.0 MHz . 腔内凸阵频率: 3.0-11.0 MHz；； . 单晶体相控阵探头：1.5-4.5MHZ； . 低频线阵探头：3.0-9.0MHz； |  |
| 外设和附件及其他要求 | 1.耦合剂加热器，支持实体按键开关，温度多级可调； 2.要求配备工作站电脑（显示器≥24寸，内存≥8G，硬盘≥1T） 1套； 3.要求配置腔内探头穿刺架1个； 4.治疗车 1台； 5.电动检查床 2张； 6.整机及探头质保3年； |  |

弹道式体外冲击波治疗仪

|  | 彩色触摸屏配合飞梭旋钮。 |  |
| --- | --- | --- |
| ▲ | 工作压力范围0.3～5.0bar，调节步进值 0.1bar。 |  |
|  | 冲击波频率调节范围为1-22Hz。 |  |
|  | 双通道，标配 2 把治疗手柄，可独立设置参数，方便不同部位的治疗。 |  |
|  | 手柄具备显示屏，可实时显示频率、工作压力等治疗参数。 |  |
|  | 冲击波手柄具有控制按键，可实时进行启停、频率加减和工作压力加减的调节。 |  |
|  | 支持使用振动手柄进行治疗，使治疗方案更多样化。 |  |
| ▲ | 不少于单次脉冲模式、连续模式、间隔模式等八种模式。 |  |
| ▲ | 具备联网功能，可以和康复信息化连接，实时记录患者治疗单为医保飞检提供佐证。 |  |
|  | 具备VAS疼痛评估、关节活动度评估功能 |  |

配置单：

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 主机 | 1台 |
| 电源线 | 1条 |
| 治疗手柄配件组件（治疗头：总共含15R治疗头1个，20R治疗头1个） | 1套 |
| 振动手柄配件组件（振动头：总共含25V振动头1个，10V振动头1个，40V振动头1个） | 1套 |