治疗设备参数

一、高频电刀
主要技术参数：

1.单极电切：
切1(纯切)：≤300W，切2（混切1）：≤250W，切3（混切2）：≤150W
2.单极电凝：
点凝：≤120W，喷射凝：≤100W

3.双极电凝：
双极脚控电凝：≤70W，双极自动电凝：≤70W，（步长1W调节）

特征：
▲1.具有单极（纯切、混切I、混切II、点凝、喷射凝）、双极电凝（脚控、自动）至少六种工作模式。（提供检测报告或鉴定证书或技术白皮书或说明书佐证文件）
2.具有双极自动输出功能。
3.具有输出功率自动补偿功能，P.A.C系统自动适应各种人体阻抗。

4.随机易耗品采用国际通用标准接口。
5.具有记忆功能。
6.双极低电压输出技术，具有单双、双极自动转换功能,具有单极脚踏，双极脚踏分别控制。

7.适合各种内窥镜手术。

▲8.具有负极板回路电极接触面积实时监控系统（双片型电极板）。（提供检测报告或鉴定证书或技术白皮书或说明书佐证文件）
安全性能：
1.自动检测吸收高频漏电流。
2.中性电极故障声光报警。
3.自动保护短路输出。
4.中性电极板监测。
5.输出功率误差自动检测、补偿。

配置要求：

主机                         1台
高频手术电极（一次性刀柄）   2把
高频手术电极刀头（一次性）   1套
双脚开关                     1个
单脚开关                     1个

中性电极（一次性极板）       10片
中性电极板连线               5条
双极电凝镊                   3把
双极电凝镊专用电缆           3条
电源线3米                    3条

二、负压吸引装置

由支架、贮液瓶、引流袋、吸引软管及各连接管组成。

三、多功能监护仪
▲1.模块化插件式床边监护仪，要求主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥6个。（提供检测报告或鉴定证书或技术白皮书或说明书佐证文件）
2.监护仪主机（非辅助插件箱）每个槽位均需具备插件模块红外通讯接口以及金属硬件通讯接口。（非供电接口）

3.≥15.0英寸彩色电容触摸屏，高分辨率，≥10通道显示，显示屏亮度自动调节，屏幕支持手势滑动操作，支持穿戴医用防护手套操作。
4.配置≥4个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备。
5.基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，呼吸末二氧化碳监测，麻醉气体监测，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测。
6.支持房颤及室上性心律失常分析功能，如：室上性心动过速等，标配支持≥27种实时心律失常分析。
▲7.支持≥4通道心电波形同步分析，可进行多导心电分析。（提供检测报告或鉴定证书或技术白皮书或说明书佐证文件）
8.提供ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段。
9.支持RR呼吸率测量，测量范围：1～200rpm。
10.具有QT/QTc实时连续测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值的显示。
11.无创血压适用于成人，小儿和新生儿。
12.无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列、整点至少五种测量模式。
13.成人病人类型收缩压测量：25～290mmHg。
14.工作模式提供包含但不限于：监护模式、待机模式、抢救模式，体外循环模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式。
15.提供灌注指数（PI）的监测。
16.配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级≥IPx7。
17.患者离开科室，监护仪状态由接收患者到解除患者后，患者数据不删除，支持在监护仪回顾历史病人数据。
18.支持升级麻醉深度BIS、肌松NMT模块。
19.支持根据病人的参数趋势变化，自动推送推荐报警限。
20.具备参数组合报警功能，可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，预示病人不同生理系统状态改变，提供≥10个预设组合报警，并允许自定义≥10个组合报警。
21.支持升级血流动力学软件工具，显示完整血流动力学参数，并以图形化界面显示病人心脏收缩力，外周血管阻力等状态，提供电子化血流动力学实验记录，重点参数蛛网图显示评估病人相关参数变化。
	配置要求

	序号
	名称
	数量
	备注

	1
	主机(≥6槽)，含1个镜像屏接口
	1
	

	2
	15.0" 电容触摸屏(高清/16:9宽屏)
	1
	

	3
	≥4G内置存储卡
	1
	

	4
	国标电源线
	1
	

	5
	高性能锂电池x1
	1
	

	6
	 软件License
	1
	

	7
	电极片+导联线+电缆：≥5导, 成人, 按扣, 抗电刀型
	1
	

	8
	 血氧电缆+成人指套式传感器（≥IPX7防水）
	1
	

	9
	导气管+成人无内胆袖带
	1
	

	10
	AG模块及附件
	1
	


四、监护仪
1.系统功能：

1.1 支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，快速管理患者报警需求，提供报警限自动设置规则。

1.2 具有图形化技术报警指示功能。

1.3 支持≥48小时全息波形的存储与回顾功能。

1.4 支持≥110小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾。

1.5 ≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

1.6 ≥1000组NIBP测量结果。

1.7 支持肾功能计算功能。

1.8 ≥115小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾。

1.9 支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。

▲1.10 提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向至少包括正计时和倒计时两种选择。（提供检测报告或鉴定证书或技术白皮书或说明书佐证文件）
1.11 支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。

1.12 支持监护仪进入包含但不限于：夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。

1.13 支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。

1.14 支持升级MEWS、NEWS和NEWS2的动态评分。

▲1.15 动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，快速识别异常趋势信息。（提供检测报告或鉴定证书或技术白皮书或说明书佐证文件）
1.16 提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。

1.17 支持与护士站中心监护系统联网，实现患者的集中监护和报警管理。

1.18 支持它床观察，可同时监视≥12它床的报警信息。

2.整机要求：

2.1 便携，整机需采用无风扇设计。

2.2 ≥12英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达1280*800像素或更高，≥10通道波形显示。

2.3 配置提手。

2.4 屏幕需采用最新电容屏非电阻屏。

2.5 显示屏采用宽视角技术，支持≥170度可视范围。
2.6 屏幕倾斜10~15度。

2.7 内置锂电池，需采用插槽式设计，支持快速拆卸和安装。

2.8 监护仪使用年限≥8年。

2.9 监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂≥40种，在厂家手册中清晰列举消毒剂的种类。

2.10 安全规格：监测参数抗电击程度为防除颤型。

2.11 监护仪主机工作湿度环境范围；15~95%。

2.12 监护仪主机工作大气压环境范围：57.0~107.4kPa。

2.13 监护仪主机工作温度环境范围：0~40°C。

3.监测参数：

3.1 配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测。

3.2 心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。

3.3 提供包含但不限于：手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用。
3.4 心电算法通数据库验证。
3.5 心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5mm/s、25mm/s和50mm/s。

3.6 提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。

3.7 支持≥18种心律失常分析,包括房颤分析。

3.8 QT和QTc实时监测参数测量范围：200～750ms。

3.9 配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。

3.10 无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg。

3.11 提供双通道体温和温差参数的监测,并可根据需要更改体温通道标名。

3.12 支持指套式血氧探头，≥IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。

配置要求：
1.触摸屏主机

2.国标电源线

3.≥2G内置存储卡

4.≥1个低容量锂电池(2600mAh)，≥2小时续航

5.3/5导 MR扩展ARR+ST

6.SpO2

7.血氧电缆+成人指套式传感器（≥IPX7防水）

8.导气管+成人无内胆袖带（25-35cm）
五、卡式炉

1.快速：整个灭菌过程9~12分钟·卡式消毒盒能够快速升温和冷却。

2.安全：微电脑控制技术，液晶显示，触摸式按键温度、压力、时间、运行状态，故障报警液晶显示注水、升温、灭菌、排汽、干燥全过程自动运行，内置蒸汽发生器，微电脑控制技术，省能节时标配打印机，打印日期、时间、过程参数安全装置；超温自动保护装置：盒体温度超过设定温度，系统自动切断加热电源，并显示报警。

3.蒸汽发生器的多重控制与保护：超温保护，热电偶控制，超压自动泄压，双重超压保护:自动泄压的安全阀，压力超过设计压力，安全阀开启释放压力;超压自动保护控制，压力超过设定压力，自动排汽泄压，显示报警。

4.电子电路安全装置:交流主回路带短路保护器，直流控制回路带过压过载保护。

5.设计压力：≥0.28Mpa。
6.温度显示精度:0.1℃。
7.腔体材料:SUS304不锈钢。
六、器械套车

大：≥1000×570×890mm

中：≥850×530×850mm

小：≥700×490×800mm

产品技术参数要求：

1.整车材质-选用优质304#不锈钢管板材/和不锈钢管材/经数控激光下料、折弯、焊接组合成型。板材厚度为≥0.8mm/管材厚度为≥1.0mm。
产品结构为台面板、框架、立柱、底板、围栏、万向静音轮及配件等组装成型。
2.车体结构-为组合式器械台车，分类为大中小号设计。
3.车体台面采用优质304#不锈钢拉丝板材，大号台面配置不锈钢至少三面围栏，中号小号无围栏设计，大号及中号为一层台面设计，小号为二层台面板设计。
4.车体立柱-选用优质不锈钢直径≥25mm管材，厚度为≥1.0mm四根立柱支撑车体承重使用，底部配置至少三面管材作为拉杆加强车体底部稳定使用。
5.角轮-采用万向承重轮。
七、移动式输液架

不锈钢输液架

材质：钢板底座

可在1.3m-2.4m任意高度调节，管材直径Φ25×1.2mm，全部采用SUS304B不锈钢

材质，底座需为五脚设计，带静音橡塑轮，可锁定
八、医用座椅

（一）医用座椅（18个）
1.整体采用铝合金材质焊接而成。

2.采用气弹簧升降；四腿支撑，带脚轮。

3.凳面覆盖皮革。

（二）医用座椅（10个）
1.整体采用SUS304B不锈钢管焊接而成。

2.可螺旋升降；四腿支撑。

3.凳面直径≥25cm，高度调节范围：50cm-65cm。
九、移动式器械柜

尺寸：≥960*400*1750mm

1.满焊与点焊相结合，配合304专用焊丝。
2.不锈钢器械柜全部使用实际厚度≥0.8mm不锈钢优质板材。

3.不锈钢器械柜通体需采用对开门设计。

4.精选汽车环保加厚三岔口胶条。

5.3C质量安全认证，采用钢化玻璃。

6.≥5个隔板可以放置器械包，隔板下面均需具有加强筋。

7.要求无菌器械管理。

十、多功能体位垫

俯卧位体位垫参数

1.产品材质：由聚氨酯软凝胶弹性体外面包裹高强度塑胶薄膜制成，材质密度与人体健康皮肤软组织等效。对人体无不良反应，本身不支持细菌生长。

2.舒适性：产品材质柔软，顺应体型，具有良好的力的传导和载重能力，能够有效的支撑与固定人体体位。均匀分散病人体重，减少压力。

3.阻燃性：产品本身应不支持燃烧，并具有良好的阻燃性。

4.透X射线：X射线可以穿透防护用垫，透射线率≥85%，不影响X线设备的床旁操作。
5.绝缘不导电，能有效防止意外的电损伤。

6.耐候温度从-30℃至120℃。

7.可用水、消毒湿巾或≤75%酒精消毒。

8.无毒性：产品需使用环保性材料，不释放任何毒性物质（铅、汞、邻苯等有害物质）。

9.配置要求：单位cm
1）半圆型支撑垫≥50*15*10     1个

2）四肢固定垫≥50*15*4        3个

3）俯卧面部保护垫≥28*24*14   1个

4）俯卧位支撑垫≥63*46*15     1个

侧卧位体位垫参数

1.产品材质：由聚氨酯软凝胶弹性体外面包裹高强度塑胶薄膜制成，材质密度与人体健康皮肤软组织等效。对人体无不良反应，本身不支持细菌生长。

2.舒适性：产品材质柔软，顺应体型，具有良好的力的传导和载重能力，能够有效的支撑与固定人体体位。均匀分散病人体重，减少压力。

3.阻燃性：产品本身应不支持燃烧，并具有良好的阻燃性。

4.透X射线：X射线可以穿透防护用垫，透射线率≥85%，不影响X线设备的床旁操作。
5.绝缘不导电，能有效防止意外的电损伤。

6.耐候温度从-30℃至120℃。

7.可用水、消毒湿巾或≤75%酒精消毒。

8.无毒性：产品使用环保性材料，不释放任何毒性物质（铅、汞、邻苯等有害物质）。

9.配置要求：单位cm
1）躯干固定带≥60*7*1        1个
2）半圆型支撑垫≥50*10*4     1个

3）四肢固定垫≥50*15*4       2个

4）开放式头圈≥20*7*7        1个

5）隧道垫≥63*46*25          1个

6）侧卧位垫≥70*50*17        1个

7）手术床垫≥50*50*1.5       1个

8）肘部固定带≥40*15*1.5     1个

体位垫参数
1.产品材质：由聚氨酯软凝胶弹性体外面包裹高强度塑胶薄膜制成，材质密度与人体健康皮肤软组织等效。对人体无不良反应，本身不支持细菌生长。

2.舒适性：产品材质柔软，顺应体型，具有良好的力的传导和载重能力，能够有效的支撑与固定人体体位。均匀分散病人体重，减少压力。

3.阻燃性：产品本身应不支持燃烧，并具有良好的阻燃性。

4.透X射线：X射线可以穿透防护用垫，透射线率≥85%，不影响X线设备的床旁操作。
5.绝缘不导电，能有效防止意外的电损伤。

6.耐候温度从-30℃至120℃。

7.可用水、消毒湿巾或≤75%酒精消毒。

8.无毒性：产品使用环保性材料，不释放任何毒性物质（铅、汞、邻苯等有害物质）。

9.配置要求：单位cm
胫腓神经保护垫≥39*26*1.3     2个

十一、设备车

尺寸：≥700*450*800mm
1.优选不锈钢加厚管材，管壁厚度≥1.0mm。

2.满焊与烧焊相结合全新焊接工艺，配合304专用焊丝。

3.板材厚度≥0.81MM,台面承重≥40KG，需采用双层设计，每层下面均焊有支撑管,至少三面护栏。

4.需采用穿透式焊接结构设计。

5.抽屉选用高强度国标至少三节静音滑轨。
6.搭载超静音医用脚轮，采用高弹性TPR材料的轮胶，不脱胶、不粘落发。工业尼龙轮架。高精度深沟轴承。
十二、立式医用药品冷藏柜
▲1.产品结构：有效容积≥700L，要求立式，双门结构；具备自动关门功能；铝合金门把手。（提供检测报告或鉴定证书或技术白皮书或说明书佐证文件）
2.外部尺寸：高度≤2000mm，宽度≤1100mm，深度≤780mm。
3.箱体材料：外箱采用PCM彩板，内胆采用喷涂铝板材质。

4.保温材料：无CFC聚氨酯发泡。

5.照明装置：配置LED冷光源，功耗低，亮度高。

6.制冷系统：需采用高效压缩机，风扇电机；风冷式高效冷凝器，翅片式蒸发器；具备自动化霜功能，化霜过程中箱内温度仍保持在2~8℃范围内。

7.温度控制：高精度微电脑温度控制系统，内置上部温度、下部温度、控制/报警温度、环境温度、蒸发器温度、冷凝器温度、湿度传感器等≥7路传感器，温度传感器置于箱内空气中，实时感应温度变化。

8.控温性能：风道式强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性。箱内温度波动范围±3℃，可通过设定温度使箱内温度保持在2-8℃范围内。

9.温度显示：数码温度屏，显示精度0.1℃。

10.产品配置：≥12个高密度钢丝浸塑搁架，带标签卡。门体带锁；4个万向脚轮（自带刹车锁止功能）。

11.报警功能：声音蜂鸣、报警代码≤3秒/次间隔闪烁，具备远程报警功能。具有高温、低温、传感器故警、开门、断电报警等多种功能，具备远程报警接口。

▲12.蓄电池：提供≥48小时显示及报警功能，并为温度记录打印机、USB端口供电。（提供检测报告或鉴定证书或技术白皮书或说明书佐证文件）
13.数据接口：标配USB数据导出接口，接入U盘可自动存储当月及上月数据，数据PDF格式。U盘持续连接可自动存储温度数据。标配RS485接口、远程报警接口。

14.运行安全：当控制/报警传感器发生故障时，压缩机规律智能开停，确保物品存储安全。

15.冷凝水处理：冷凝水汇集后自动蒸发。

16.打印配置：温度记录打印机，打印时间间隔1～240分钟可选。系统内时间与北京时间同步。可打印当天及一周内数据，也可打印定义时间段数据。

17.测试孔：标配测试孔。

十三、红外偏振光治疗仪

1.产品名称：光谱热疗仪。
2.功率：≥775W。
3.输出方式：连续输出。
4.中心功率密度（常温）≥230mw/cm2。
5.红外波长范围：≥590nm；≤1400nm。
6.照射光斑直径≥72cm。
7.照射光斑面积≥4000cm2。
8.设备应设有可调定时器。
9.定时器时间范围≥50分钟。
10.光源底座应有锁紧保护装置。
11.设备应具有水滤夹层过滤器。
12.过滤器直径≥97mm。
13.治疗装置应配有定距杆。
14.定距杆长度≥32厘米。
15.设备应配备安全切断装置。
16.设备连续工作时间≥50分钟。

17.治疗外壳防护等级≥IP00，主机外壳温度：≤48℃。
18.设备具备倾倒防护装置。
19.低温实验（0℃），光功率密度≥225mw/cm2以上。
20.高温实验（40℃），光功率密度≥224mw/cm2以上。
21.运输实验（重载车辆），光功率密度≥223mw/cm2以上。
▲22.水夹层过滤器（水冷滤光片）：需提供相应证明文件。（提供检测报告或鉴定证书或技术白皮书或说明书佐证文件）
配置要求:
1.设备主机    1台

2.液压杆      1个

3.设备底座    1个

4.安全距离杆  1个

5.万向轮      4个

6.防护眼镜   1副

7.电源线     1根

8.产品使用说明书  1本

十四、银质针治疗仪

（一）技术指标：

1.输入电压：AC198V-AC242V，50HZ，探头工作电压：DC24V。

2.最大功耗：＜250W，每路探头功耗＜7W。

3.分类：Ⅱ类。

4.触摸式液晶宽屏，视域尺寸：≥W218mm*H158mm。

（二）功能特点：

1.32通道温控仪主要功能指标：

1.1 加热设置：70~120℃，设置精度误差0.1℃；
1.2 加热控制：70~120℃范围内与探头连接，通电加热3分钟显示漂移±3℃；
1.3 超温保护：预设温度+报警超限温度值3℃，超过该温度切断加热，报警；
1.4 至少具备基本处方模式和程控处方模式选择；
1.5 基本处方可根据部位指导菜单页面选择操作，也可更改控制参数；
1.6 程控处方：单个治疗过程可分为至少4个时间段，每个时间段可设置不同的阶梯温度值；
1.7 设备可分组独立计时设温，两组启停自由选择，实现一机多部位治疗，加热模式和治疗时间互不影响；
1.8 病案管理，方便检索导入和导出；
1.9 ≥10.0英寸智能触摸屏全视角显示各通道实时温度、部位指导、工作时间等；
1.10 计时工作范围：0~99分钟内可任意设置，剩余≤15秒报警提示，结束自动停止加热。

2.可用银针直径：0.45mm、0.6mm、0.8mm、0.9mm、1.1mm，特殊尺寸可根据临床需求制作，银含量≥85%可满足高温高压消毒重复利用。

3.探头主要技术参数：

外径尺寸：φ7mm          长55mm；

内孔尺寸：Φ1.9mm        长40mm.。

4.体积：≥420mm*300mm*190mm

配置要求：
探    头：8组        备用探头：1组        挂线支架：2组

电 源 线：1根        保 险 丝：2个        说 明 书：1份

保 修 卡：1份        合 格 证：1份        设 备 车：1辆

银 质 针：132支（0.6mm 50支、0.8mm 32支、0.9mm 50支）
十五、医用暖风机

1.温度设定范围应包括：室温(降温档)、33℃～43℃。
2.温度准确度误差：≤±1℃。
3.超温断电报警保护：45℃软/硬件双重独立保护。
4.温控超限报警：出风口温度超过设定温度±1.5℃。
5.加温时间：到达设定温度应≤2分钟。
▲6.最大送风量：42CFM。（提供检测报告或鉴定证书或技术白皮书或说明书佐证文件）
7.工作最大噪声：46dB。
8.空气过滤器：≥0.2㎛HEPA过滤器。
9.设备至少具有单次工作计时功能和累计工作计时和查询功能。
10.报警保护功能包含但不限于：温控超限报警、超温报警、机械超温保护器触发报警、风机故障报警、加热回路故障报警、传感器故障报警、过滤器维护提示。
11.设备具有面板操作测试功能：对视觉报警、听觉报警、屏幕显示、各按键功能、温度传感器、风机、加热回路、机械超温保护器功能是否正常进行测试。
12.运行模式：加温毯细胞毒性、皮肤致敏性、皮肤刺激性符合国家生物相容性标准。
13.额定功率：配置要求：带暖风毯≥2条。
14.防触电保护类型：I类。
15.应用部分：防除颤BF型应用部分。
16.电气安全符合GB 9706.1-2020要求，电磁兼容符合YY9706.102-2021要求。
17.设备符合YY9706.235-2021《医用电气设备 第 2-35 部分：医用毯、垫或床垫式加热设备的基本安全和基本性能专用要求》。
18.设备报警系统符合国家强制性标准YY9706.108-2021《医用电气设备和医用电气系统中报警系统的测试和指南》。
十六、多功能转运车

尺寸：≥1950mm*650mm*900mm

1.整车承重结构采用优质碳钢静电喷塑成型。
2.车面及护栏需采用优质PP材料一次成型。
3.背部需采用可倾斜气压控制设计，可随意定位并很安全，单手操作。
4.两侧PP护栏，有缓冲阻尼装置，达到放下时平缓静音。
5.限位离合手摇升降手柄，可调整车面高度，高度为500/900mm。
6.具备先进的中控刹车系统，一脚刹车四轮制动，配置万向/定向脚轮。
7.车体下方需具有辅助轮，解决整车推行中偏方向问题，不用时可离合抬起。
8.配置氧气瓶支架。
9.车体升降部分需采用模块式设计。
10.不锈钢可升降输液架，配置对角插孔。
11.配套牛津布床垫，在紧急运送患者的时候可保证安全运送。
