ICU设备技术参数

一、有创呼吸机

（一）整机与显示要求

1.适用于成人、小儿和婴幼儿患者通气辅助及呼吸支持。

2.整机需为电动电控设计，涡轮驱动产生空气气源。

▲3.主机重量＜11kg（不含台车）。（提供检测报告或鉴定证书或技术白皮书或说明书佐证文件）

4.主机高度不超过360mm。

5.要求屏幕与机器一体化。主机可从台车上无工具拆卸。

6.采用≥12英寸彩色TFT触摸控制屏，分辨率≥1280*800像素。

7.屏幕显示：多至4道波形同屏显示，波形的颜色可调；≥3种环图，支持波形、环图、监测值同屏显示；支持全参数显示界面和大字体界面；呼吸波形及环图可冻结，呼吸环图可存储、对比。

8.具备动态肺视图，能实时图形化动态显示患者气道阻抗、肺顺应性、通气量变化大小等参数变化。

（二）呼吸模式及功能

1.标配模式包含但不限于：容量控制/辅助通气模式V-A/C和容量同步间歇指令通气模式V-SIMV（容量模式流速波形可调方波、50%递减波和100%递减波）；压力控制/辅助通气模式P-A/C和压力同步间歇指令通气模式P-SIMV；持续气道正压通气模式/压力支持通气模式CPAP/PSV、窒息通气模式。

2.高级模式包含但不限于：压力调节容量控制通气（如AUTOFLOW或PRVC等）、压力调节容量控制-同步间歇指令通气模式（PRVC-SIMV）；双水平气道正压通气模式、气道压力释放通气APRV；自适应分钟通气AMV（或自适应支持通气ASV等以Otis公式患者最小呼吸做功为通气目标的智能通气模式）。

▲3.无创通气模式，包含但不限于：P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、DuoLevel、APRV和PSV-S/T等模式。（提供检测报告或鉴定证书或技术白皮书或说明书佐证文件）

4.氧疗模式：具备高流速氧疗功能，氧疗流速（≥80L/min）和氧浓度可调，并具有氧疗计时功能。

5.呼吸同步技术，使用病人的呼吸系统特性包含时间常数等自动调节吸气触发灵敏度和呼气触发灵敏度，自动调节压力上升时间，提高人机同步性和舒适度，减少手动调节参数。

6.标配手动呼吸、吸气保持、呼气保持、同步雾化、纯氧灌注、智能吸痰等。

7.标配内源性PEEP、口腔闭合压P0.1和最大吸气负压NIF的测定。

8.具有自动气管插管阻力补偿功能（如ATRC，TRC，ATC），导管孔径和补偿百分比可设。

9.具有静态P-V环图（或P-V工具），辅助医生确定最佳PEEP值。

10.具有待机功能并可设定病人理想体重或身高，具有单位理想体重呼气潮气量（如TVe/IBW或VTe/PBW）参数监测功能。

（三）设置参数

1.潮气量：20ml—2000ml。

2.呼吸频率：1—100/min。

3.吸气流速：6—180L/min。

4.SIMV频率：1—60/min。

5.吸呼比：4:1—1:10。

6.最大峰值流速：210L/min。

7.吸气压力：5—80 cmH2O。

8.压力支持：0—80cmH2O。

9.PEEP：0—50 cmH2O。

10.吸气时间：0.1—10s。

11.压力上升时间：0—2s。

12.压力触发灵敏度：-20— - 0.5cmH2O，或OFF。

13.流速触发灵敏度：0.5—20L/ min，或OFF。

14.呼气触发灵敏度：Auto,1—85%。

（四）监测参数

1.气道压力监测：包含但不限于气道峰压、平台压、平均压、呼气末正压。

2.分钟通气量监测：包含但不限于呼气分钟通气量、吸气分钟通气量、自主呼吸分钟通气量、分钟泄漏量、泄漏率。

3.潮气量监测：包含但不限于吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼吸潮气量、单位理想体重呼出潮气量（如TVe/IBW或VT/PBW）。

4.呼吸频率监测：包含但不限于总呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率。

5.肺力学参数监测：包含但不限于吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、呼气时间常数，呼吸功。

（五）报警参数

1.智能化分级报警、声光报警。

2.气道压力：过高报警。

3.分钟通气量：过高/过低报警。

4.呼出潮气量：过高/过低报警。

5.呼吸频率：过高/过低报警。

6.窒息报警，时间可设置（5-60s）。

（六）系统功能要求

1.病人数据，屏幕截图、机器设置等数据可通过USB接口导出。

2.≥120分钟内置后备可充电锂电池，电池总剩余电量能显示在屏幕上。

▲3.吸气阀、呼气阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（≥134℃）。（提供检测报告或鉴定证书或技术白皮书或说明书佐证文件）

4.具备开机自检和图形化及文字提示功能；具有漏气自动补偿，管道的顺应性和BTPS补偿功能。

5.气源方案：至少支持高压氧气气源和低压氧气气源两种方式。

（七）信息化功能要求

1.信息互连：同时支持有线和无线（内置WiFi模块）方式直接与监护仪和中央监护系统互联，把呼吸机的监测信息参数和波形实时显示到监护仪和中央监护系统上。

2.具备VGA扩展显示、RS232接口、网络接口、USB接口、护士呼叫。

3.支持与床旁监护仪，输注泵，床旁超声等设备同网络连接到护士站中央站，并实现同屏显示多品类设备的参数，波形和报警信息。

4.支持与临床信息系统的数据通信和展现应用。

5.呼吸机与监护仪统一网络联网通信时，呼吸机支持显示来自监护设备的血氧和二氧化碳参数，辅助临床团队高质量评估脱机。

| 配置单 |  |
| --- | --- |
| 特性 | 特性值 |
| 主机 | 主机 |
| 气源软管 | 氧气软管（配接头）3M |
| 电源线 | 国标电源线 |
| 模拟肺 | 成人模拟肺 |
| 湿化器 | 810/230V/成人 |
| 雾化器 | 雾化器 |
| 过滤器 | 一次性过滤器 |
| 支撑臂 | 支撑臂 |
| VC-A/C通气模式 | VC-A/C通气模式 |
| PC-A/C通气模式 | PC-A/C通气模式 |
| SIMV-VC通气模式 | SIMV-VC通气模式 |
| SIMV-PC通气模式 | SIMV-PC通气模式 |
| CPAP/PSV通气模式 | CPAP/PSV通气模式 |
| SIGH通气模式 | SIGH通气模式 |
| DuoLevel通气模式 | DuoLevel通气模式 |
| 无创呼吸模式 | 无创呼吸模式 |
| PRVC通气模式 | PRVC通气模式 |
| PRVC-SIMV通气模式 | PRVC-SIMV通气模式 |
| AMV通气模式 | AMV通气模式 |
| PSV-S/T通气模式 | PSV-S/T通气模式 |
| 动态肺视图 | 动态肺视图 |
| P0.1监测 | P0.1监测 |
| 呼吸功监测 | 呼吸功监测 |
| 浅快呼吸指数监测 | 浅快呼吸指数监测 |
| 内源性PEEP监测 | 内源性PEEP监测 |
| 最大吸气负压监测 | 最大吸气负压监测 |
| 吸痰功能 | 吸痰功能 |
| 自动插管补偿 | 自动插管补偿 |
| NIV面罩 | NIV面罩(中号) |
| 氧疗鼻塞导管 | 氧疗鼻塞导管(中) |
| 基本附件包 | 基本附件包 |

二、有创呼吸机

（一）整机要求

1.适用于成人、小儿患者通气辅助及呼吸支持。

▲2.整机为气动电控设计（空、氧双气源），支持中央供气和空气压缩机双方式驱动工作。（提供检测报告或鉴定证书或技术白皮书或说明书佐证文件）

3.主机重量，不带涡轮＜18kg，；整机重量，带涡轮＜45kg，不带涡轮＜38kg。

（二）显示要求

1.显示屏≥15英寸彩色电容触摸屏，分辨率1920*1080像素。

2.显示屏支持左右和上下角度调节，左右≥270度，上下≥45度，保障多角度易用。

3.屏幕显示：多至5道波形同屏显示，支持短趋势、动态肺图、波形、监测值同屏显示；≥4种环图，全参数显示界面和环图显示界面；支持大字体显示界面。

4.具备动态肺视图，能实时图形化动态显示患者气道阻抗、肺顺应性、通气量等力学参数变化，动态肺视图包含肺损伤、肺塌陷风险提示。

（三）呼吸模式及功能

1.标配模式：包含但不限于容量控制/辅助通气模式V-A/C和容量同步间歇指令通气模式V-SIMV（容量模式流速波形可调方波、50%和100%递减波）；压力控制/辅助通气模式P-A/C和压力同步间歇指令通气模式；持续气道正压通气模式/压力支持通气模式CPAP/PSV、窒息通气模式。

2.高级模式：包含但不限于压力调节容量控制通气（如AUTOFLOW或PRVC等）、压力调节容量控制-同步间歇指令通气模式；双水平气道正压通气模式、气道压力释放通气；自适应分钟通气AMV（或自适应支持通气ASV等患者最小呼吸做功为通气目标的智能通气模式）。

3.具有电子吸气阻力阀开关，在心肺复苏通气模式的呼气阶段可通过电子吸气阻力阀开关排出患者肺内气体，阻止气流进入病人肺部，来增加胸腔负压。

▲4.无创通气模式，包含但不限于P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV和 PSV-S/T等模式。（提供检测报告或鉴定证书或技术白皮书或说明书佐证文件）

5.氧疗模式：具备高流速氧疗功能，氧疗流速（≥80L/min）和氧浓度可调，并具有氧疗计时功能。

6.呼吸同步技术，使用病人的呼吸系统特性包含时间常数等自动调节吸气触发灵敏度和呼气触发灵敏度，自动调节压力上升时间。

7.具有静态P-V环图（或P-V工具），辅助医生确定最佳PEEP值。

8.具有脱机辅助工具，可定制脱机指征参数并设定报警范围，提供全面的参数变化动态趋势和脱机看板，一键启动SBT（自主呼吸试验），规范脱机筛选流程。

9.肺复张工具，提供控制性肺膨胀法（SI）进行肺复张，可设置压力和时长并一键启动，并提供历史数据回顾。

10.具有待机功能并可设定病人理想体重或身高，具有单位理想体重呼气潮气量（如TVe/IBW或VTe/PBW）参数监测功能。

11.AMV通气模式，有表盘。

（四）设置参数

1.潮气量：20ml—4000ml

2.呼吸频率：1—100/min

3.吸气流速：6—180L/min

4.SIMV频率：1—60/min

5.吸呼比：4:1—1:10

6.最大峰值流速：180L/min

7.吸气压力：1—100 cmH2O

8.压力支持：0—100cmH2O

9.PEEP：0—50 cmH2O

10.压力触发灵敏度：-20— - 0.5cmH2O，或 OFF

11.流速触发灵敏度：0.5—20L/ min，或 OFF

12.呼气触发灵敏度：Auto,1—85%

（五）监测参数

1.气道压力监测：包含但不限于气道峰压、平台压、平均压、呼气末正压、驱动压等参数监测。

2.要求可以监测驱动压，定义为：在机械通气中作用在呼吸系统的驱动压力，是平台压与呼气末正压的差。范围：0～120cmH2O。

3.分钟通气量监测：包含但不限于呼气分钟通气量、吸气分钟通气量、自主呼吸分钟通气量、分钟泄漏量、气体泄漏百分比等参数监测。

4.潮气量监测：包含但不限于吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼吸潮气量、单位理想体重呼出潮气量。

5.呼吸频率监测：包含但不限于总呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率。

6.肺力学参数监测：包含但不限于吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、时间常数、总呼吸功、病人呼吸功、机器呼吸功、附加功等参数监测。

7.实时监测压力-时间曲线形态，并量化为牵张指数辅助临床判断与决策。

8.实时监测压力/容积环形态，并量化为肺过度膨胀系数C20/C辅助临床判断与决策。

（六）报警参数

1.具有智能逻辑判断及报警链管理，报警可采用图形化和文字指引进行故障提示。

2.气道压力：过高/过低报警。

3.分钟通气量：过高/过低报警。

4.潮气量：过高/过低报警。

5.总呼吸频率：过高/过低报警。

6.窒息报警，时间可设置（5-60s）。

（七）系统功能要求

1.病人信息，当前的设置参数、报警限和趋势，日志等数据可导出。

2.具备截屏U盘导出功能，可缓存≥50张屏幕文件。

3.实时气源压力电子显示。

4.具备一体化模块插件箱，便于呼吸机功能升级和扩展；可兼容常用监护模块，支持升级旁流CO2模块和SpO2模块监测，即插即用。

5.吸气阀、呼气阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒，以防止院内交叉感染。

6.便利的锁屏功能，漏气自动补偿，管道的顺应性和BTPS补偿功能。

7.提供机器操作培训材料，包括但不限于：操作手册，快速指南，操作视频等。

（八）信息化功能要求

1.信息互连：同时支持有线和无线（WiFi模块）方式直接与监护仪和中央监护系统互联，把呼吸机的监测信息参数和波形实时显示到监护仪和中央监护系统上。

2.具备VGA扩展显示、RS232接口、网络接口、USB接口、护士呼叫。

3.支持与床旁监护仪，输注泵，床旁超声等设备同网络连接到护士站中央站，并实现同屏显示多品类设备的参数，波形和报警信息。

配置要求：

氧气、空气软管（配接头）3M

国标电源线

台车

备用气体模块

插件箱

化学氧传感器

支撑臂

成人模拟肺

一次性细菌过滤器

F&P 810/230V/成人

重复性成人管路附件包

NIV面罩（中号）

氧疗鼻塞导管(中)

VC-A/C通气模式

PC-A/C通气模式

SIMV-VC通气模式

SIMV-PC通气模式

CPAP/PSV通气模式

SIGH通气模式

DuoLevel通气模式

P0.1监测

呼吸功监测

浅快呼吸指数监测

内源性PEEP监测

最大吸气负压监测

智能吸痰功能

无创呼吸模式

PRVC通气模式

APRV通气模式

PRVC-SIMV通气模式

AMV通气模式

VS通气模式

自动插管补偿

静态PV环测量工具

肺复张SI法

脱机辅助工具

牵张指数

肺过渡膨胀系数

三、无创呼吸机

1.适用于成人和小儿患者进行通气辅助及呼吸支持，能够满足危重症患者的无创通气需求，可用于有创通气。

2.彩色触摸电容屏≥15英寸，分辨率≥1920*1080。支持手势操作。

3.主机台车支持一键分离。

4.主机净重≤12kg。

5.采用涡轮系统供气方式，峰流速≥280L/min。

6.通气模式：包含但不限于持续气道正压通气模式CPAP、自主通气模式S、时控通气模式T、自主/时控通气模式S/T、压力控制/辅助通气模式P-A/C。

7.具备高流速氧疗功能；流速和氧浓度可设，氧疗流速≥80L/min，并具有氧疗计时功能。

8.无需外接设备即可支持升级内源性PEEP监测功能。

9.呼吸同步增强技术，吸气和呼气灵敏度自动调节，且支持≥1-6档手动调节吸气触发和呼气切换灵敏度。

10.呼吸机使用单管路，有漏气测量压力管，可测量病人近端压力并精准漏气补偿。

▲11.具备自动漏气补偿功能，漏气量≥200L/min。（提供检测报告或鉴定证书或技术白皮书或说明书佐证文件）

12.无需外接其他设备即可支持氧疗模式下升级呼吸氧合指数监测、趋势以及自主呼吸率监测功能。

13.支持信息互连：能够和监护仪、中央监护系统互联。

14.实时监测病人端泄漏量和总泄漏量。

15.主要设置参数

15.1 持续气道正压CPAP：4-30 cmH2O。

15.2 吸气正压IPAP：4-50 cmH2O。

15.3 支持压力：4-50 cmH2O。

15.4 呼气压力EPAP：4-30 cmH2O

15.5 潮气量：50ml—2500ml。

15.6 压力上升时间：1-6档可调。

15.7 吸气时间：0.2—5s。

15.8 延时升压时间：OFF，1-60min。

配置要求：

氧气软管（配接头）3M

国标电源线

护士呼叫/VGA

台车

支撑臂

F&P 810/230V/成人/一次性

一次性过滤器

无创呼吸口鼻面罩(中号)

氧疗

氧疗鼻导管(中)

CPAP通气模式

S/T通气模式

S/T+通气模式

S通气模式

T通气模式

P-A/C通气模式

电动呼吸机系统软件V1.0

四、转运呼吸机

（一）整机与显示要求

1.通过EN1789和YY0600.3转运标准测试。

2.通过RTCA/DO-160G和EN 13718-1直升机转运标准测试。

3.适用于成人、小儿和婴幼儿患者通气辅助及呼吸支持。

4.整机需为电动电控设计，涡轮驱动产生空气气源。

5.电池续航时间1块电池≥5小时，选配2块电池≥10小时。

6.呼吸机主机重量≤4.5kg。

7.吸气峰值流速≥210L/min。

8.至少支持高压氧气气源和低压氧气气源两种方式。

9.采用≥7英寸彩色电容触控制屏，分辨率≥800*480像素，可同时显示波形和监测参数。

（二）环境适应性要求

1.防尘防水等级≥IP34。

2.最高工作海拔≥7000m。

3.工作温度范围：-20~50℃，满足低温和高温环境下工作要求。

（三）呼吸模式及功能

▲1.标配模式：包含但不限于控制/辅助通气模式A/C和同步间歇指令通气SIMV；持续气道正压通气模式/压力支持通气CPAP/PSV、双水平气道正压通气、压力调节容量控制通气、压力调节容量控制-同步间歇指令通气模式、心肺复苏通气模式。（提供检测报告或鉴定证书或技术白皮书或说明书佐证文件）

2.高级模式：包含但不限于容量支持通气VS、气道压力释放通气APRV；自适应分钟通气。

3.可至少配备无创通气模式和氧疗模式。

4.呼吸同步技术，自动调节吸气和呼气触发灵敏度、压力上升时间，提高人机同步性和舒适度，减少手动调节参数。

（四）设置参数

1.潮气量：20ml—2000ml。

2.吸气压力：1—60 cmH2O。

3.呼气末正压：0—50 cmH2O。

4.吸入氧浓度：21—100%。

5.吸气时间：0.1—10s。

6.压力触发灵敏度：-20— - 0.5cmH2O，或 OFF。

7.氧疗流量：2—80L/min。

（五）监测参数和报警

1.监测参数：包含但不限于氧浓度、分钟通气量、潮气量、气道压力、呼吸频率等关键参数。

2.波形监测：压力—时间、流速—时间、容量—时间和CO2—时间波形。

3.报警：包含但不限于潮气量、通气量、压力、呼吸频率、窒息、氧浓度、氧气不足、电量不足、管路脱落、机器故障等。

配置要求：

| AC电源 | AC电源线+AC适配器 |
| --- | --- |
| 电源适配器固定座 | 电源适配器固定座 |
| 气源软管 | 氧气软管 |
| 主机把手 | 手提悬挂多功能把手 |
| 通气模式包 | A/C+SIMV+PS+CPRV+PRVC |
| 无创+氧疗模式包 | 无创通气模式+氧疗模式 |
| 模拟肺 | 成人模拟肺 |

五、监护仪

1.系统功能：

1.1 支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，快速管理患者报警需求，提供报警限自动设置规则。

1.2 具有图形化技术报警指示功能，快速识别报警来源。

1.3 支持≥48小时全息波形的存储与回顾功能。

1.4 支持≥110小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾。

1.5 ≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

1.6 ≥1000组NIBP测量结果。

1.7 支持肾功能计算功能。

1.8 ≥115小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾。

1.9 支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。

1.10 提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。

1.11 支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。

1.12 支持监护仪进入包含但不限于夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。

1.13 支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。

1.14 支持升级MEWS、NEWS和NEWS2的动态评分。

1.15 动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，快速识别异常趋势信息。

1.16 提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。

1.17 支持与护士站中心监护系统联网，实现患者的集中监护和报警管理。

1.18 支持它床观察，可同时监视≥12它床的报警信息。

2.整机要求：

2.1 便携，要求整机无风扇设计。

2.2 ≥12英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达1280*800像素或更高，≥10通道波形显示。

2.3 配置提手。

2.4 屏幕采用电容屏非电阻屏。

2.5 显示屏采用宽视角技术，支持≥170度可视范围。

2.6 屏幕要求倾斜10~15度设计。

2.7 内置锂电池，插槽式设计，支持快速拆卸和安装。

2.8 监护仪使用年限≥8年。

2.9 监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂≥40种，在厂家手册中清晰列举消毒剂的种类。

2.10 安全规格：ECG,TEMP,IBP,SpO2,NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。

2.11 监护仪主机工作湿度环境范围；15~95%。

2.12 监护仪主机工作大气压环境范围：57.0~107.4kPa。

2.13 监护仪主机工作温度环境范围：0~40°C。

3.监测参数：

3.1 配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测。

3.2 心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。

3.3 提供手动，自动，连续和序列至少4种测量模式，并提供24小时血压统计结果。

3.4 心电算法通过数据库验证。

3.5 心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。

3.6 提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。

3.7 支持≥18种心律失常分析,包括房颤分析。

3.8 QT和QTc实时监测参数测量范围：200～750 ms。

3.9 配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。

3.10 无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg。

3.11 提供双通道体温和温差参数的监测,并可根据需要更改体温通道标名。

3.12 支持指套式血氧探头，≥IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。

配置要求：

1.触摸屏主机

2.国标电源线

3.≥2G内置存储卡

4.≥1个低容量锂电池(2600mAh)，≥2小时续航

5.3/5导 MR扩展ARR+ST

6.SpO2

7.血氧电缆+成人指套式传感器（≥IPX7防水）

8.导气管+成人无内胆袖带 (25-35cm)

六、监护仪

监护仪结构：

1.模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽需采用一体化设计，主机插槽数≥4个。

2.≥12.0英寸彩色触摸屏，高分辨率达1280*800像素，≥8通道显示，显示屏亮度自动调节。

3.配置≥4个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备。

监测参数：

4.支持房颤心律失常分析功能，标配支持≥20种实时心律失常分析。

▲5.支持≥4通道心电进行多导心电分析。（提供检测报告或鉴定证书或技术白皮书或说明书佐证文件）

6.提供ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段。

7.支持RR呼吸率测量，测量范围：0~200rpm。

8.具有QT/QTc实时连续测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值的显示。

9.无创血压适用于成人，小儿和新生儿。

10.无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列至少四种测量模式。

11.NIBP 成人病人类型收缩压测量：25~290mmHg。

12.血氧监测适用于成人，小儿和新生儿。

13.提供灌注指数（PI）的监测。

14.配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级≥IPx7。

15.支持双通道有创压IBP监测，支持升级多达4通道有创压监测。

16.有创压适用于成人，小儿和新生儿。

17.IBP有创压测量范围：-50~360mmHg。

18.提供肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测。

19.支持选配模块，进行血流动力学监测，NMT参数监测。

20.支持升级呼吸末CO2监测，BIS模块，与呼吸机相连，实现呼吸机设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算。

系统功能：

21.标配具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能。

22.患者离开科室，监护仪状态由接收患者到解除患者后，患者数据不删除，支持在监护仪回顾历史病人数据。

23.工作模式提供：包含但不限于监护模式、待机模式、体外循环模式模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式。

24.支持与除颤监护仪，遥测混合联通至中心监护系统，实现护士站的集中管理。

配置要求：

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机(4槽) | 1 |  |
| 2 | 12.0" 电容触摸屏(高清/16:9宽屏) | 1 |  |
| 3 | ≥4G内置存储卡 | 1 |  |
| 4 | 国标电源线 | 1 |  |
| 5 | 软件License | 1 |  |
| 6 | NIBP + TEMP + 3/5-lead ECG + IBP | 1 |  |
| 7 | 电极片+导联线+电缆：≥5导,成人,按扣,抗除颤型 | 1 |  |
| 8 | 血氧电缆+512E成人指套式传感器（≥IPX7防水） | 1 |  |
| 9 | 导气管+成人无内胆袖带 | 1 |  |

七、血流动力学模块

1.血流动力学监测模块或单机，支持连续心排的监测。

2.需采用微创连续监测技术，无需肺动脉导管和中心静脉导管，仅需通过一根动脉导管即可进行连续心排量监测。

★3.监测参数包括但不限于：

3.1 连续心输出量CCO；

3.2 连续心输出量指数CCI；

3.3 每搏量SV；

3.4 每博射血指数SVI；

3.5 每搏量变异SVV；

3.6 外周血管阻力SVR和SVR；

3.7 动脉压波形ART。

八、便携式监护仪

1.适用于成人、小儿、新生儿的转运过程中生命体征信息监测。

2.转运监护仪，满足救护车，直升飞机和固定翼飞机,通过相关转运标准。

3.≥5.5英寸彩色触摸显示屏，可作为大监护仪模块。

4.≥IP44或更高级防尘防水等级设计。

5.抗≥1.2米≥6面跌落。

6.内置锂电池供电，支持≥5小时的持续监测。

7.内置DC电源接口，可以进行车载充电。

8.支持3/5导心电，阻抗呼吸，血氧、无创血压。

9.转运监护仪支持插入床旁监护仪插槽作为参数模块使用，即插即用。

10.具有多导心电监护算法，同步分析≥4通道心电波形，能够良好抗干扰。

11.心率测量范围：成人15–300bpm，小儿/新生儿15-350bpm。

12.波速提供50mm/s，25mm/s、12.5mm/s、6.25mm/s可选。

13.滤波模式提供诊断模式（0.05-150Hz），监护模式（0.5 -40Hz），ST模式（0.05 - 40Hz），手术模式（1-20Hz）。

14.提供≥25种心律失常事件的分析。

15.提供ST段分析，提供显示和存储ST值和每个ST的模板。

16.具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。

17.可显示弱灌注指数（PI）。

18.提供双通道体温测量，提供两通道体温测量差值显示。

19.提供包含但不限于手动、自动间隔、连续、序列四种无创血压测量模式。

20.≥110小时（分辨率1分钟）趋势表、趋势图回顾。

21.≥950条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

22.≥900条NIBP测量结果回顾。

23.≥48小时全息波形回顾。全息波形至少能存储所有测量值，以及至少3道波形。

配置要求：

适用于成人、小儿、新生儿的转运过程中生命体征信息监测。转运监护仪，满足救护车，直升飞机和固定翼飞机,通过相关转运标准，≥5.5英寸彩色触摸显示屏，可作为大监护仪模块，≥IP44或更高级防尘防水等级设计。

| 配置要求 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 配置描述 |
| 1 | 主机 |
| 2 | 电源适配器（国标电源线） |
| 3 | 心电配置(ARR+3/5导ECG+ST) |
| 4 | SpO2 |
| 5 | 主机托架（N1简易手柄） |
| 6 | 软件License |
| 7 | 电极片+导联线+电缆：≥5导,成人,按扣,抗除颤型,AHA |
| 8 | 血氧电缆+512E成人指套式传感器（≥IPX7防水） |
| 9 | 导气管+成人无内胆袖带 |
| 10 | 双IBP |

九、中央监护站

1.控制机

存储容量≥160G，内存≥2G，采用英特尔酷睿2代双核处理器，主频≥3GHz。

2.产品形态

2.1 中心监护系统支持中央站,工作站,浏览站,远程查询系统等多种产品形态互连；

2.2 中央站提供其他产品形态访问中央站的权限设置，且提供单个床位是否允许外部进行访问的设置；

2.3 中央站可以连接输液工作站并且在中心监护系统显示。

3.显示系统

3.1 提供全床位≥24h的报警事件浏览功能；

3.2 单屏同时显示≥16张床位信息，每床位信息显示包含1道波形及3个参数；

3.3 重点观察界面可显示相关床位≥4小时全部参数趋势数据，≥12道波形。

4.网络功能

▲4.1 可联网床位数≥60张，网络连接方式：支持有线、无线、遥测及混合联网4种组网方式；（提供检测报告或鉴定证书或技术白皮书或说明书佐证文件）

4.2 网络控制：有双向通讯功能，通过中央监护系统可直接设置床边监护仪；

4.3 可远程控制对床旁监护仪进行病人信息设置，解除病人，进行standby；

4.4 支持远程控制床旁监护仪报警暂停、报警复位，设置报警开关、报警级别、报警上下限等；

4.5 支持远程控制床旁监护仪启动NIBP测量，设置NIBP测量模式和时间间隔；支持远程控制床旁监护仪进入隐私、夜间模式。

5.软件功能

5.1 中心监护系统可支持参数监测ECG，ST,QT/QTc，RESP，SPO2，PR，TEMP，NIBP，IBP，C.O.，CCO，ScvO2，ICG，BIS，RM，CO2，AG，EEG，NMT；

5.2 全息波形回顾：具有≥70小时的全息波形回顾；

5.3 趋势图表回顾，历史病人数据存储，报警事件存储：≥20000个历史病人数据存储，≥240小时趋势图表回顾，≥700条报警事件存储，≥720条无创血压测量回顾；

5.4 具有所有监测参数报警功能；

5.5 支持≥24小时动态血压分析与回顾功能；

5.6 支持重点观察某床病人，双屏和多屏时可支持固定一个辅助屏显示重点单床观察；

5.7 支持≥75条药物计算结果回顾，≥100条血液动力学计算结果回顾，≥100条氧合计算结果回顾，≥100条通气计算结果回顾，≥100条肾功能计算结果回顾；

配置要求：

存储容量≥160G，内存≥2G，采用英特尔酷睿2代双核处理器，主频≥3GHz。

| 配置单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| 1 | 19英寸显示器 | 1 |  |
| 2 | 中央站软件系统一套 | 1 |  |
| 3 | 交换机 | 1 |  |
| 4 | 国标电源线 | 1 |  |
| 5 | 配套网线 | 1 |  |
| 6 | 鼠标 | 1 |  |
| 7 | 键盘 | 1 |  |
| 8 | 160G内存 | 1 |  |

十、注射泵

- 1.通道数：双通道一体机。

- 2.注射器规格：10mL、20mL、30mL、50/60mL普通注射器。

- 3.注射量范围：0mL~10000mL，＜100mL可按0.1mL递增或递减，≥100mL可按1mL递增或递减。

- 4.注射速度：10mL注射器：0.1mL/h~420mL/h，20ml注射器：0.1mL/h~650mL/h，30mL。

- 注射器：0.1mL/h~1000mL/h，50mL/60mL注射器： 0.1mL/h~1600mL/h，mL/h~1600mL/h，＜100mL/h可按0.1mL/h递增或递减，≥100mL/h可按1mL/h递增或递减。

- 5.快速输注：10ml：200-420ml/h；20ml：300-650ml/h；30ml：500-1000ml/h；50ml：

- 800-1600ml/h。

- 6.速度增量：0.1mL/h~1600mL/h，＜100mL/h可按0.1mL/h递增或递减，≥100mL/h可按1mL/h递增或递减。

- 7.注射精度：±2%（注射器误差不大于1%）。

- 8.注射模式：包含但不限于速度模式、时间模式、体重模式、简易模式。

- 9.双操作输入模式：按键和穿梭键。

- 10.至少六种给药单位：ml/h；ml/min；mg/kg/min；mg/kg/h；ug/kg/h；ug/kg/min。

- 11.报警功能：包含但不限于阻塞报警、注射器脱落报警、接近完成报警、注射完成报警、欠压报警、电池电量耗尽报警、交流掉电报警、电机异常报警、遗忘操作报警、开合报警、注射器推杆安装错误报警。

- 12.其他功能：包含但不限于注射器自动识别、累计量显示、阻塞压力释放功能、静音功能、速度超范围控制、动态压力显示、交直流自动切换、残留提示、记忆功能、通道休眠功能、历史记录功能、护士呼叫功能、无线监视功能、报警音多级可调、单通道独立报警、夜间模式/省电模式、数据下载端口。

- 13.历史记录功能：可记录不少于50000条使用记录。

- 14.KVO:a)速度范围：0.1mL/h~1mL/h可调，可按0.1mL/h递增或递减。

b）KVO流速误差≤±5%

- 15.电源类型：交流：220V/50Hz±1Hz，电池：9.6V。

- 16.电池工作时间：内部电池充电完成后，在夜间模式/省电模式下，注射泵以≥5mL/h的速度进行注射：单通道可连续工作不小于8小时、双通道可连续工作不小于5小时。

十一、输液泵

- 1.大屏幕高清晰彩色LCD液晶显示，数值显示具有小数位防错设计。

- 2.输液器规格：标准PVC输液器，多档位设计。

- 3.输液流速：1mL/h～1100mL/h，可按1mL/h递增或递减。

- 4.输液量精度误差：±5%（普通输液器），泵内恒温装置，确保低温环境和使用弹性差的输液器的情况下，输液精度达到±3%。

- 5.输液总量预置：1ml~9999ml。

- 6.阻塞灵敏度：高（0.06MPa～0.1MPa）中（0.1MPa～0.14MPa）低（0.14MPa～0.18MPa）至少三档可选，并动态实时阻塞压力指示（DPS）。

- 7.KVO：≥4ml/h，当输液速度大于KVO速度时，输液完成以KVO速度运行；当输液速度小于KVO速度时，输液完成只发出报警，输液速度不变。

- 8.报警功能：包含但不限于气泡报警、阻塞报警、输完报警、开门报警、欠压报警、速度异常报警、遗忘操作报警。

- 9.其他功能：

  - 9.1 具有输液累计量显示功能；

  - 9.2 具有交流电停止自动切换机内电池，给电池充电功能；

  - 9.3 具有快排、快输功能：停止状态为快排，速度为≥700ml/h，用于排除管路中的气泡；启动状态为快输，速度为≥700ml/h，用于对患者的快速输液；

  - 9.4 具有“滴数/分”、“毫升/小时”与“时间-预置量”至少三种输液速度设置方式；

  - 9.5 具有报警声消除功能，即静音功能。部分报警音在消除≤2分钟内再次启动；

  - 9.6 具有开机自检功能：输液泵上电后，系统进行自检；

  - 9.7 具有记忆功能：输液泵可对关机前最后一次正确输液参数进行记录，并可保留8年及以上。

- 10.电源电压：交流输入：AC220V/50Hz 内部电池：DC9.6V~DC10.1V.

- 11.功耗：不大于20VA。

- 12.内置电池工作时间：电池连续充电时间不小于8小时，在≥30ml/h可连续工作3小时及以上。

- 13.安全分类：I类、带内部电源的BF型普通设备，防水等级：≥IPX1。

- 14.工作环境：环境温度：10℃~30℃，相对湿度：30%~75%，大气压力：860hPa-1060hPa。

十二、营养泵

1.流速：1mL/h～2000mL/h，可按1、5、10mL/h递增或递减。

2.误差：速度误差：±5%（使用专用管路及营养液），流量误差：±5%（使用专用管路及营养液）。

3.预置量：1ml~9999ml，以1、5、10ml递增或递减。

4.阻塞灵敏度：高、中、低三档可选择,也可关闭。根据测试的营养泵运行时实时压力值，确定压力报警值三档范围：高：70～120 Kpa   中：40～90 Kpa   低：20～60Kpa。

5.报警功能：包含但不限于“气泡”、“阻塞”、“完成”、“开门”、“欠压”、“电池耗尽”、“操作遗忘”、“速度异常”“通讯异常”“超温”报警，且可根据不同报警级别按照优先等级报警。

6.气泡：开、关。

7.快排速度：600mL/h～2000mL/h。

8.反抽冲洗：有。

9.加热温度：范围：30℃～37℃ 精度：±5℃（室温，流速≤200mL/h）。

10.连续工作：连续工作时间不小于24小时。

11.内置电池工作时间：充电大于8小时，以≥100mL/h速度运行6小时以上欠压，欠压至少半小时后耗尽。

12.功耗：≤75VA含加热部分。

13.安全分类：П类和带内部电源以及具有应用部分的CF型。

14.防水等级：主壳体：≥IPX5 底座：≥IPX3。

15.工作环境：环境温度：10℃～30℃；相对湿度：30%～75%（无结露）；大气压力：860 hPa～1060hPa。

16.使用电源：交流输入：AC220V/50Hz  内部电池：DC12V，外接电源：DC12V（可连接车载12V电源）。

配置要求：

| 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 营养泵 | 台 | 1 |
| 电源线 | 条 | 1 |
| 保修卡 | 份 | 1 |
| 合格证 | 份 | 1 |
| 装箱清单 | 份 | 1 |
| 使用说明书 | 份 | 1 |
| 精度标定指示卡 | 张 | 1 |

十三、输液泵组

（一）输液信息采集系统

1.输液信息采集系统以每≥2个通道为基本单位增减，最多可支持≥14通道，泵即插即用，与系统数据无缝连接。

2.输液信息采集系统可为站内输液泵/注射泵模块集中供电。

3.输液信息采集系统具有RJ45端口，支持有线联网。

4.输液信息采集系统任意输注模块之间具备联机功能。

5.输液泵组套数（共4套）：

5.1 1组输注泵站配置至少3个注射泵，至少1个输液泵的2套。

5.2 1组输注泵站配置至少4个注射泵，至少2个输液泵的2套。

（二）注射泵

1.注射精度≤±1.8%。

2.预置输液总量范围：0.01-9999.99ml。

3.注射器安装后，推拉盒可自动定位并固定注射器尾夹。

▲4.至少8种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式、TIVA模式；具备联机功能。（提供检测报告或鉴定证书或技术白皮书或说明书佐证文件）

5.可选TCI模式，TCI模式支持至少三种药物：丙泊酚，瑞芬太尼，苏芬太尼，支持丙泊酚小儿药代模型。

6.支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持4种及以上颜色。

7.在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值。

8.压力报警阈值至少15档可调。

9.具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示。

10.信息储存：可存储至少3000条的历史记录。

11.防异物及进液等级≥IP33。

12.适合在救护车使用。

（三）输液泵

▲1.支持输血功能。（提供检测报告或鉴定证书或技术白皮书或说明书佐证文件）

2.预置输液总量范围：0.1-9999.99ml。

3.泵门智能电动控制，可自动关闭或打开。

4.至少支持8种输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、点滴模式、和间断给药模式；具备联机功能。

5.不小于3.5英寸彩色显示屏，支持上下左右滑动操作。

6.锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调。

7.支持药物库，可储存≥4500种药物信息。

▲8.支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持4种及以上颜色。（提供检测报告或鉴定证书或技术白皮书或说明书佐证文件）

9.在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值。

10.压力报警阈值最低可设置50mmHg。

11.具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示。

12.具备双压力传感器，可检测管路上下端的压力变化。

13.信息储存：可存储至少3000条的历史记录。

14.适合在救护车使用。

15.防异物及进液等级≥IP33。

| 配置清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 特性描述 | 特性值 | 数量 |
| 1 | 控制箱 | 精英款 | 1 |
| 2 | 插件箱 | 4 | 1 |
| 3 | 紧固夹 | 紧固夹 | 1 |
| 4 | 电源线 | 国标电源线 | 1 |
| 5 | 注射泵 |  | 3 |
| 6 | 电池 | 标准电池 | 1 |
| 7 | 紧固夹 | 标准紧固夹 | 1 |
| 8 | 电源线 | 国标电源线 | 1 |
| 9 | 输液泵 |  | 1 |
| 10 | 电池 | 标准电池 | 1 |
| 11 | 紧固夹 | 标准紧固夹 | 1 |
| 12 | 电源线 | 国标电源线 | 1 |

十四、除颤仪

1.重量：≤6.1kg，含电池、体外板和心电导联线。

▲2.彩色TFT显示屏≥7英寸,分辨率800×480像素，可显示≥3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。（提供检测报告或鉴定证书或技术白皮书或说明书佐证文件）

3.屏幕显示心电波形扫描时间≥16s。

4.具备包含但不限于手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED，选配）功能，AED功能适用于年龄大于29天人群。

5.手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档及以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。

6.可配置体内除颤手柄，体内手动除颤能力选择：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50 J。

7.支持至少三种尺寸体内除颤电极板，适用不同病人类型。

8.体外除颤电极板同时支持成人和小儿，支持快速切换。

9.电极板支持能量选择、充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。

10.AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥60min。

11.开机时间≤2s。

12.除颤充电迅速，充电至200J≤4s。

13.从开始AED分析到放电准备就绪≤10s。

14.支持病人接触状态和阻抗值实时显示。

15.支持配置体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。

16.心电波形速度支持50mm/s、25mm/s、12.5mm/s、6.25mm/s。

17.通过心电电极片可监测的心律失常分析种类≥24种。

▲18.提供的监护参数适用于成人，小儿和新生儿，并通过国家三类注册。（提供检测报告或鉴定证书或技术白皮书或说明书佐证文件）

19.无创血压收缩压测量范围：25-290mmHg（成人）、25-240mmHg（小儿）、25-140mmHg（新生儿），舒张压测量范围：10-250mmHg（成人）、10-200mmHg（小儿），10-115mmHg（新生儿）。

20.标配至少1块外置智能锂电池，可支持200J除颤≥300次。

21.具备生理报警和技术报警功能，通过声音、文字和灯光至少3种方式进行报警。

22.配置50mm记录纸记录仪，自动打印除颤记录，单次波形记录时间最大不小于30s；支持连续波形记录。

23.可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。

24.关机状态下设备支持每天定时自动运行自检（含监护模块和治疗模块），支持定期自动大能量自检（最大放电能量）。

25.设备自检后支持对于自检报告进行自动打印或按需打印。

26.具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别≥IP44。

27.具备优异的抗跌落性能，满足救护车标准EN1789 中6.3.4.3 关于跌落试验的要求，裸机可承受≥6面≥0.75m跌落冲击。

配置要求：

| 序号 | 配置 |
| --- | --- |
| 1 | 主机（≥7英寸彩色显示屏），带50mm记录仪（标准） |
| 2 | 国标电源线 |
| 3 | 3/5导ECG监护 |
| 4 | MPM: ECG |
| 5 | 智能锂电池 x1 |
| 6 | 体外除颤电极板附件包 |
| 7 | 电极片+导联线+电缆：≥5导,成人,按扣,抗除颤型,AHA |

十五、呼吸湿化治疗仪

1.流量设置调节范围：2L-80L/min。

2.可实现≥80L/min高流速的情况下气体温度达37℃，同时氧浓度可设置为100%。

3.支持1L和5L两种流量调节步长。

4.至少支持高流量模式、低流量模式、CPAP模式。

5.支持CPAP模式：呼气正压范围4cmH2O-20cmH2O；爬坡时间范围0min-20min；爬坡起始压力范围4cmH2O-20cmH2O，CPAP模式下可显示压力。

6.温度设置调节范围值为：29℃-37℃。

7.需采用安全气道设计，供气回路和患者回路相互独立，加温管路不直接与机器主机连接取电。

8.内置趋势回顾模块，具备数据存储功能，可显示1天、3天、7天的温湿度、流量、氧流量治疗趋势。

9.主机至少实时显示温度监测、流速监测以及氧浓度监测。

10.机器内置空氧混合模块，氧浓度调节通过主机旋钮调节，氧浓度设置范围：21%-100%，调节步长：1%。

11.机器具备高压氧气输入口，可直接连接中心供氧。

12.内置氧浓度实时监测系统。

13.彩屏，尺寸≥4.0英寸，可同时监测温度、氧浓度、流量、治疗时间等治疗参数。

▲14.具有湿度补偿功能，≥7档可调，可根据环境变化手动湿度档位。（提供检测报告或鉴定证书或技术白皮书或说明书佐证文件）

15.可预设单次治疗时间，到时自动提醒，设置范围1-96小时。

16.可设置机器保养时间，到时提醒，设置范围：960-1500小时。

17.提供与主机配套使用的原厂耗材，包括但不限于加温呼吸管路、湿化水罐、患者连接界面，并提供注册检验时机器与管路、水罐的整机连接方式说明。

18.加温呼吸管路：内置加热丝，可监测温度，并根据温度变化自动调节管路加温功率。

19.无需选择加温湿化器加水方式，使用过程中水盒可自动加水。

20.提供鼻氧管（大、中、小号）、气管切开接口等多种患者连接界面。

21.提供配套移动台车和吊臂。

22.采用可拆卸式海绵过滤架，方便更换过滤海绵，防止过滤海绵脱落。

23.可在主机上手动选择水位报警功能的开启和关闭。

24.报警提示功能：包含但不限于呼吸管道检测报警、氧源压力报警、堵塞报警、水罐水位报警、气体温度报警、电源断电报警、环境温度监测提示、氧浓度提示、治疗使用时间提示。

25.具备报警复位静音功能。

26.提供快速操作指南。

配置要求：

| 名称 |  | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高流量无创呼吸湿化治疗仪 | 主机 | 一台 |  |
|  | 电源线 | 一个 |  |
|  | 说明书 | 一本 |  |
|  | 合格证 | 一张 |  |
|  | 保修卡 | 一张 |  |
|  | 过滤片 | 一包（至少10片） |  |
| 加温呼吸管路（含接头） |  | 一套 | 1.8米 |
| 一次性使用呼吸回路套装 |  | 一套 |  |
| 鼻氧管/一次性使用鼻氧管 |  | 一套 |  |
| 移动台车（含储物篮和吊臂） |  | 一套 |  |
| 高压氧管 |  | 一套 | 根据医院情况选择 |

十六、排痰机

1.产品组成：台式主机、双空气导管、气囊背心、线控器、通用台车。

2.≥8英寸液晶触摸屏，同时至少具有触摸和飞梭调节两种操作方式。

▲3.压力3-30mmHg可调，≥27级可调。（提供检测报告或鉴定证书或技术白皮书或说明书佐证文件）

4.频率1-20Hz连续可调。

5.时间1-99min可调。

6.噪声正常工作≤65dB(A),功率工作≤75dB(A)。

7.≥7种工作模式：包含但不限于常规模式（治疗中频率和压力可随时调节，且治疗结束后自动保存本次治疗参数）、包含但不限于3种梯度模式（在运行过程中可调节治疗档位和治疗压力）、包含但不限于3种循环模式（在运行过程中可调节治疗档位和治疗压力）、自定义模式。

8.自定义模式：通过设置治疗的至少8个“段”，每段均可设置该段的频率、压力和时间，执行完一个段再执行下一个段，满足不同患者的需求。

9.预置≥6种有名称的自定义模式，模式名称包括但不限于儿童模式、成人模式、重症模式、肺康复模式、心肺功能锻炼模式、老年模式等，选择相应的模式名称可自定义并储存治疗参数。

10.可通过电动线控手柄中断/恢复振动排痰治疗。

11.咳嗽暂停功能：咳嗽暂停时间为10秒-5分钟可调。

12.压力与频率自动调节功能：可实现治疗压力和治疗频率自动检测、反馈、和调节功能，保证患者治疗过程中的安全性。

13.具有储存和查询患者历史治疗信息的功能，可存储≥1.4万条历史治疗信息。

14.双空气导管，内置金属丝支撑，可自动锁定，接口处为软硅胶接头，管路闭合严密。

15.有背心式或胸带式气囊背心，规格型号≥7种，适用各年龄段及不同体型人群，可选配重复性使用和单人使用的气囊背心。

16.气囊背心前胸V型设计，避免压迫胃部，后背分隔式设计，避免压迫脊柱；具有可拆卸式设计，外层可干洗和机洗，洗后可与内层气囊重新组装。

配置要求：

| 序号 | 物品描述 | 数量 | 单位 | 核对数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高频振动排痰系统 | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 空气导管 | 2 | 根 |  |  |
| 3 | 线控开关 | 1 | 个 |  |  |
| 4 | 电源线 | 1 | 根 |  |  |
| 5 | 熔断器 | 2 | 个 |  | 3.15A/250V |
| 6 | 产品说明书 | 1 | 本 |  |  |
| 7 | 操作指南 | 1 | 张 |  |  |
| 8 | 保修卡 | 1 | 张 |  |  |
| 9 | 合格证 | 1 | 张 |  |  |
| 10 | 珠形束线带 | 2 | 个 |  |  |
| 11 | 安装手册 | 1 | 份 |  |  |
| 12 | 装机报告 | 1 | 份 |  |  |

十七、电脑控温仪

1.设备功能：对患者进行亚低温治疗及围手术期进行复温。有效提高生存率；对重症病人长时间手术后恢复体质，增强机体免疫力，降低术后愈合时间，调节水电解质及酸碱平衡。

2.设备要求：

加热系统：需采用防腐碳钢加热盘。

制冷系统：需采用旋转式高分倍医用压缩机二次水循环无氟环保制冷技术。

3.系统结构：至少三路输出，一路升温，两路降温 独立控温。

▲4.水温温控范围：-4℃～40℃任意可调，升降温速度每分钟≥2℃。（提供检测报告或鉴定证书或技术白皮书或说明书佐证文件）

毯帽温度设定范围：-2℃～40℃任意可调，升降温速度每分钟≥2℃。

5.毯面温度：降温毯和降温帽的表面温度围绕水温的±1℃显示(表面温度不均匀度：≤2℃)。

6.体温设定范围：30℃～40℃。

7.显示界面：≥7寸彩色液晶触摸屏。

▲8.系统控制方式：包含但不限于手动控制模式和自动控制模式，即毯帽监测模式和人体体温监测模式。（提供检测报告或鉴定证书或技术白皮书或说明书佐证文件）

9.降温系统自动控制模式:设定范围：31℃-37℃，至少五种体温控制档，分别为：31±0.5℃（中度低温）、33±0.5℃（颅脑降温）、35±0.5℃（发热降温）、37±0.5℃（防褥疮护理）以及自定义模式（医嘱）。

10.升温系统自动控制模式：设定范围分三档：36±2℃、40±2℃以及自定义模式。

11.内置传感器监测毯帽温度。

12.腋温和肛温传感器可任意选择，监测范围：26℃～43℃。

13.采用自锁快速接头。

14.毯帽材质：TPU（热塑性聚氨酯）材料；可任意折叠、卷曲、清洗、消毒，并配有同规格特定毯套和帽套。

可配置玻璃钢硬帽，铜质内层，内置保温层。

15.毯子作用面承载压力：≥135kg水循环正常。

16.安全报警：包含但不限于缺水故障报警，水位超限报警，体温传感器低于下限报警。

17.记忆功能：设备断电后自动存储上次设定参数。

18.具有电磁兼容性，对周围环境不会产生电磁干扰，通过全项检验。

19.配置要求：主机1台，降温毯2条，降温帽1个，人体探头4个。

十八、血液净化仪

1.≥15寸彩色LCD触摸屏，屏幕可90°旋转与折叠，中文操作界面。

2.能完成多种治疗模式，包括但不限于前稀释连续性静-静脉血滤滤过（前稀释CVVH）、后稀释连续性静-静脉血滤滤过（后稀释CVVH）、前-后稀释连续性静-静脉血滤滤过（前-后稀释CVVH）.连续性静-静脉血透（CVVHD）、连续性静-静脉血透滤过（CVVHD）、前稀释连续性静-静脉血液透析滤过（前稀释CVVHDF）以及在枸橼酸抗凝模式下的CVVHD、CVVHDF治疗模式。

3.≥7泵设计（含肝素泵），其中标配枸橼酸泵及钙泵，支持一体化枸橼酸抗凝功能。

4.采用重量分析测量原理，具备≥4个电子秤，每个电子秤承重≥12KG。

5.天平（秤）采用清洁区和污染区分开的形式，避免交叉感染。

6.采用液体加温方式，加温范围35-39℃。内置置换液、透析液两个加温器，能够同时对透析液和置换液加热，保证治疗时的加温效果。

7.具备≥4个可活动的万向轮，万向轮配备≥2级锁系统。

8.管路滤器分开，可更具治疗需求选择不同的滤器。

9.操作系统具备患者关爱模式，在患者体位变化或者患者护理时减少误报警。

10.具备电击防护程度CF级别。能够高度保护病人和机器，抵抗触电，治疗过程中可同时使用心电监护等仪器。

11.标配后备电池：停电后能维持体外循环≥15分钟，保证及时回血及患者的转运。

12.空气探测器，采用超声波技术，可以有效监测微气泡。

13.漏血检测器：光学检测，在最大滤过液流量时，≤0.5ml/min血漏（HCT=32%）。

14.血液流量：10-500ml/min±10%。

15.置换液流量：10-80ml/min，可调节。

16.透析液流量：10~80ml/min，可调节。

17.滤过液流量：0-180ml/min，可调节。

18.压力监测参数要求：

18.1 动脉压力：-300~+300mmHg；

18.2 静脉压力：-100~+500mmHg；

18.3 滤器前压力：-50~+750mmHg；

18.4 跨膜压： -300 至 +520 mmHg。

19.抗凝剂设置：

19.1 肝素泵，解析度±0.1ml；连续注射流速范围: 0.5~25ml/h，推注量范围: 0.1~5ml/h，推注流速：30ml/min；

19.2 枸橼酸泵，枸橼酸流速 10-600ml/h；

19.3 钙泵，钙流速0；1-100ml/h。

配置要求：

| 序号 | 主机及配件名称 | 规格及数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 显示屏 | 15〞TFT LCD,可调节触摸屏 |
| 2 | 蠕动泵 | 4（血泵、超滤液泵、置换液泵、透析液泵） |
| 3 | 肝素泵 | 1（一体化肝素泵） |
| 4 | 枸橼酸-钙泵 | 2（一体化联动泵） |
| 5 | 体外循环监测系统： |  |
| 5.1 | 动脉压监测 | 1 |
| 5.2 | 静脉压监测 | 1 |
| 5.3 | 跨膜压监测 | 1 |
| 5.4 | 滤器前压监测 | 1 |
| 5.5 | 超滤监测 | 1 |
| 5.6 | 空气检测器 | 1 |
| 5.7 | 静脉管路夹 | 1 |
| 5.8 | 漏血检测器 | 1 |
| 5.9 | 电休克保护级别标识 | 1（CF 级别） |
| 5.10 | 工作人员呼叫器外部接口 | 1（RS 232） |
| 6 | 液体平衡称重系统 | 4（12Kg/秤） |
| 7 | 加热系统 | 2（置换液和透析液加热器） |
| 8 | 后备电池 | 1（铅酸蓄电池） |
| 9 | 输液杆 | 2 |
| 10 | 钙剂与枸橼酸监测 | 滴定计数 |
| 11 | 滤器夹 | 1 |

十九、可视喉镜

（一）主机技术要求

▲1.采用智能主控芯片，同一主机可无缝兼容窥视叶片手柄、硬管手柄、软管手柄。（提供检测报告或鉴定证书或技术白皮书或说明书佐证文件）

2.采用广角高亮显示屏，视场角≥160°。

3.主机屏幕≥3.5寸，显示分辨率≥640×480。

4.屏幕采用医用电阻触摸屏，通过压力点触，方便医生戴手套操作。

5.可通过有线或无线方式外接显示器，具备USB、HDMI输出方式，通过HDMI接口可同屏实时显示手柄前端摄像头的影像。

6.主机内置多媒体系统，可一键拍照、录像、录音，可在主机上直接阅读、回放。

7.主机内置操作使用视频。

8.具有户外/户内环境模式，以适应不同插管环境。

9.内置锂电池，容量不低于2500mAh，工作时间≥240分钟，具备电量管理功能。

10.主机与各种手柄均可带电一键插拔连接、分离。

11.显示器能上下0º～130º转动，左右0º～270º转动。

12.支持高容量记忆TF卡，容量不低于32GB。

（二）窥视叶片手柄技术规格要求

1.采用数字电子成像技术，成像能力不低于30万像素。

2.采用可调节多功能手柄，同一手柄可满足婴幼儿、小儿、成人的插管需求，无需更换。

3.手柄滑竿采用304不锈钢材质，可承重90KG拉力。

4.手柄前端配备智能温控加热板，非LED灯加热，可实现即时防雾功能。

5.照明采用1个LED灯，亮度≥1000LUX。

6.手柄可同时适配一次性喉镜片和可重复使用窥视叶片，型号分别为：SS（婴幼儿型）、S（儿童型）、M（成人型）、L（成人大号型）。

7.一次性喉镜片及可重复使用窥视叶片均须具有防反光功能。

8.最小开口度≤13mm，适合不同体型插管患者。

9.可以选配无线传输功能模块，用于无线连接大屏幕显示器。

配置要求：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包装箱 | 个 | 1 |
| 2 | 显示主机 | 台 | 1 |
| 3 | 叶片手柄 | 把 | 1 |
| 4 | 窥视叶片 | 套 | 1 |
| 5 | 电源适配器 | 个 | 1 |
| 6 | 数据线 | 根 | 1 |
| 7 | 使用说明书 | 本 | 1 |
| 8 | 合格证、产品质保卡、装箱清单 | 份 | 1 |

二十、心电图机

- 1.数字式心电图机，支持至少12导心电图同步采集。

- ★2.支持12导心电+心向量同步采集。

- 3.心电图机需为一体化平板设计，采集仪模块内置；主机全触控操作。

- 4.显示屏幕≥10英寸。

- 5.支持智能操作系统，可远程更新升级。

- 6.设备属于CF型防除颤类型，提供设备铭牌图片证明，具有CF型防除颤图标。

- 7.心电图主机支持内置≥4G功能，不接受外置模块。

- ★8.心电图主机支持2.4GHz/5GHz双频段无线Wi-Fi。

- 9.输入阻抗：≥100MΩ。

- 10.内部噪声：≤10μVP-P11、定标电压：1mV±1%。

- 11.共模抑制比：＞125dB（默认交流滤波关闭）。

- 12.耐极化电压：±600mV。

- 13.频响范围：0.01-350Hz全频滤波。

- 14.时间常数：≥5s。

- 15.内置热敏打印机，支持报告自动打印。

- 16.支持智能胸导联减半打印功能。

- 17.支持NFC识别功能。

- 18.支持GPS定位功能。

- 19.QTc参数测量：内置6种及以上测量算法，QTc计算方法可通过系统设置调阅并设置。

- 20.心电图机支持批量下载预约记录功能，并支持待检查列表显示，列表应包含检查姓名、性别、年龄等信息。

- 21.心电图机支持本地报告进行同屏对比。

- 22.具备全导联起搏检测，准确识别起搏信号。

- 23.对于危急值检查数据，支持优先诊断功能，以提醒诊断中心优先诊断。

- 24.心电图机支持导联脱落、伪差、左右手接反、无法识别、心律失常波形的自动检测和提示功能。

- 25.支持消息实时提醒功能，包含但不限于危急报告提醒、诊断退回提醒、导联纠错提醒、诊断完成提醒。

- 26.支持V5R、V3R、V1、V3、V5、V7儿童模式心电图采集。

- 27.诊断语言：支持中/英文切换，支持诊断结论中部分信息进行词条关联修改功能。

- 28.内置可充电锂离子电池，电池容量不低于5000mAh。

- 29.支持持续工作时间≥8小时。

- 30.存储量：支持10000份心电数据存储。

- 31.记录测值包括：心率、电轴、P波时限、P-R间期、QRS时限、Q-T间期、QTc、T波、Rv5、Sv1等。

- ▲32.支持在采集端将心电图原始数据生成二维码，并可通过手机端微信分享形式将心电图原始波形从内网传输至外网，物理隔离保障网络安全，可应对因网络异常、系统异常导致心电图无法上传至心电诊断中心等情况。（提供检测报告或鉴定证书或技术白皮书或说明书佐证文件）

- 33.阿托品试验采集及处理流程。

- 34.任意心搏放大、单导联图谱漂移功能、全屏图谱漂移功能。

- 35.支持梯形图解标记心电图数据。

- 36.支持心电事件、起搏心电、晚电位功能。

- 37.包含与现有心电信息管理系统接口，所需的费用包含在投标总价中。

专用推车

- 1.组成部分：车轮、塑胶一体底座、金属连杆、塑胶车篓、金属平台、塑胶推手。

2.车轮说明：由5个万向轮组成，并且每个车轮都带有自刹车功能，车轮材料包括橡胶，金属，塑胶。

配置要求：

| 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数字多道心电图机 | 1 | 台 | 主机 |
| 心电导联线 | 1 | 根 | 12导10芯 |
| 胸电极连球 | 6 | 个 | 6个 |
| 肢体电极夹/四肢电极夹 | 4 | 个 | 红、黄、黑、绿各一个 |
| 电源适配线 | 1 | 个 |  |
| 充电线 | 1 | 根 |  |
| 说明书 | 1 | 份 |  |
| 产品保修卡 | 1 | 份 |  |
| 合格证 | 1 | 份 |  |
| 装箱清单 | 1 | 份 |  |
| 热敏打印纸 | 2 | 卷 |  |

二十一、床旁气管镜

操作手柄（含插入管）：

1.成像原理：电子成像技术，工作软管不含导像、导光纤维。

2.视场角≥120°。

4.景深：≥3-100mm。

▲3.软镜插入管外径≤4.9mm，工作管道内径≥2.6mm。（提供检测报告或鉴定证书或技术白皮书或说明书佐证文件）

★4.操作手柄具备左右旋转关节，可带动插入软管部先端左右旋转，向左≥120°，向右≥120°。

5.插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≥180°，向下弯曲≥130°，双向弯曲≥310°。

6.操作手柄具备≥3个电子功能按键。

7.操作手柄上按键可控制：包含但不限于①图像放大/缩小、②拍照/录像、③画面冻结/解冻结。

8.吸引阀座具备一体式防脱设计。

9.内置LED冷光源，具备防雾功能，无需预热，即可观察。

10.操作部防水等级：≥IPX7，配备防水盖可进行全浸泡消毒。

图像处理器：

1.显示屏：显示屏≥10英寸。高清视频信号输出分辨率：≥1280×800。

2.预览、隐藏功能：具有可实时观察、记录与回放功能，且可一键隐藏所有按键功能。

3.调节图像输出比例功能：在外接显示器时，≥三种显示比例的图像。

4.亮度调节功能：可调节配套使用的电子内窥镜上的LED灯的亮度。

5.白平衡功能：具有白平衡调节功能。

6.录音录像功能：具备录像，录音功能，可以实现带音频录像的实时存储。

7.存储功能：具有外置可热插拔≥64G SD存储卡直接存储图片及声音等信息。

8.视频转接线：线缆可≥180度旋转。

9.视频输出接口：有CVBS视频输出接口和DVI视频输出接口，配备DVI信号转换数据线，实现DVI视频图像输出，可与医用显示器或工作站连接。

10.供电方式：电池供电：具有内置可充电使用电池,一次充满电的内部电源连续工作时间不小于3小时；还可通过接入DC适配器连接交流电使用，通过适配器实现24小时连续供电。

配置要求：

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电子支气管内窥镜操作部 | 1条 |
| 2 | 防水盖 | 1个 |
| 3 | 活检阀帽 | 5个 |
| 4 | 吸引按钮 | 2个 |
| 5 | 包装箱组件 | 2套 |
| 6 | 图像处理器 | 1台 |
| 7 | 12V AC适配器 | 1个 |
| 8 | AC适配器电源线 | 1条 |
| 9 | SD读卡器 | 1个 |
| 10 | BNC-BNC视频线 | 1条 |
| 11 | HDMI-DVI视频线 | 1条 |
| 12 | 64G SD卡 | 1个 |
| 13 | 视频转接线 | 1条 |
| 14 | 移动台车 | 1台 |

二十二、防褥疮床垫

褥疮防治床垫：用于长期卧床患者预防压疮，减轻护理人员劳动强度。

1.技术参数

1.1 床垫气条使用材料：优质尼龙复合医用级PVC布料，气条布料厚度：≥0.32mm；

1.2 气条数量≥18条，带喷气微孔气条数量≥8条，叁管波动功能；

1.3 床罩为尼龙PU床罩面；

1.4 每套配备用气条≥1条，承受重量≥150kg；

▲1.5 床席具有CPR快速放气功能，头枕功能；（提供检测报告或鉴定证书或技术白皮书或说明书佐证文件）

1.6 床席充气后尺寸（长*宽*高）：≥200*90*11cm；

1.7 主机工作电压、频率：220V 50HZ，气泵压力范围：55~120mmHg，气泵流量范围：7~8升/分钟；

1.8 交替波动周期：10-12分钟；

1.9 主机带静态功能按键；

1.10 气条材料通过生物兼容性检测，并能提供检测报告。

配置要求：

1.床席      1张

2.主机      1只

3.备用气条  1条

4.保修卡    1张

5.合格证    1张

6.说明书    1本

7.PU床罩    1张

二十三、防褥疮床垫

- 1.承受压力：≥135kg。

- 2.工作电压：AC 220。

- 3.电源频率：≥ 50Hz。

- 4.额定功率：≥8.5VA。

- 5.安全类型：Ⅱ类标记回。

- 6.防电击程度：B型标记。

- 7.工作制：连续运行。

- 8.保险管：0.5A 250V。

- 9.运行噪音：≤50dB。

- 10.工作环境温度：0~40℃。

- 11.工作环境相对湿度：≤80%。

- 12.大气压力： 86KPa~106KPa。

- 13.充放气切换时间：5min±10%；2.85min±10%；2.5min±10%。

配置要求：

| 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 防褥疮气垫 | 床 | 1 |
| 充气泵 | 台 | 1 |
| 连接管 | 根 | 1 |
| 说明书 | 份 | 1 |
| 保修卡 | 份 | 1 |
| 合格证 | 个 | 1 |

二十四、血气分析仪

1.方法学：干式电化学法、交流阻抗。

2.电极测量方式：免维护微电极技术。

3.进样方式：自动平行进样。

4.测试参数：PH、PO2、PCO2、Na＋、K＋，CL-,Ca++, Hct，Lac，Glu，一张测试卡可同时检测至少10项实测参数。

5.计算参数：cH+，HCO3-act，HCO3-std，BE(ecf)，BE(B)，BB(B)，ctCO2，sO2(est)等,实测和计算参数≥24项。

6.标本类型：可适用于动脉血、静脉血、毛细血管血、混合动静脉血等≥5种。

7.定标方式：液体定标，测量前单点定标。

8.检测耗材：耗材单人份设计，独立包装，常温或冷藏保存，即取即用。

9.质量控制：提供原厂配套三级液体质控品。

10.操作界面：≥7英寸彩色触摸屏操作,中英文语言自由切换，内置多媒体操作教程。

11.内置高容量充电电池，断电后仍可待机时间≥20h或可连续测量样本数≥50个。

12.重量＜5.2Kg(含电池)。

13.仪器内置二维条码扫描仪及热敏打印机。

14.数据接口：串口、网络接口、USB口，有线、无线网络链接，可直接连接LIS、HIS系统。

数据管理：仪器可自动存储≥10000个病人结果，连接POCT数据管理系统，同时可以与产网连接，规范病例数据的管理。

15.配套耗材：包含质控液耗材≥2种。

配置要求：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1 | 台 |
| 2 | 中文说明书 | 1 | 本 |
| 3 | 电池，4200mAH | 1 | 块 |
| 4 | 打印纸 | 1 | 盒（12卷/盒） |
| 5 | 电源适配器 | 1 | 个 |
| 6 | 合格证 | 1 | 份 |
| 7 | 速查卡 | 1 | 份 |
| 8 | 保修卡 | 1 | 份 |
| 9 | 验收单 | 1 | 份 |
| 10 | 装箱单 | 1 | 份 |

二十五、简易呼吸器

1.适用人群：成人型。

2.简易呼吸器由10部分组成：1麻醉面罩（硅胶型）、2患者阀、3气囊接头密封圈、4气囊接头、5气囊、6气囊进气阀、7储气袋组、8氧气管组、9口咽通气道、10口腔开口器。

3.储气袋容量：≥2000ml。

4.储存条件：温度：-40℃～60℃；湿度：40%～95%。

5.使用说明书上需体现出10个组件的示意图及清单，以便使用人员快速辨别；球囊为硅胶材质可经拆卸、清洗，并经高温消毒后可反复使用。

6.死腔量：＜65ml。

7.呼气、吸气阻抗：＜5cmH2O。

8.操作条件：温度：-18℃～50℃；湿度：15%～95%。

9.储气袋容量：≥2000ml。

10.病人阀接头锥度尺寸：参照 YY1040.1-2015 标准执行。

二十六、重症转运床

1.规格：全长2150mm，±20mm，全宽850mm，±20mm，其中床板长1920mm，±20mm，床板宽620mm，±20mm，高低升降620 ~ 920mm，±20mm，背部升降0 ~ 90°，倾斜调节-15°~ 15°。安全工作载荷：≥250KG 。

2.背部升降系统：采用至少2根优质静音气弹簧控制。

3.高低升降系统：采用优质双液压缸式设计。倾斜、升降脚踏板采用一体式而非分体结构。

4.床板：背板采用厚度≥6mm的电木板材质，配拍片卡槽，在不移动患者的情况下，可实现X光拍片。床面四角各有全包围式防撞结构保护车体。

6.框架：采用优质冷轧光亮钢材，确保其平整性及材质刚性和韧性。

7.喷涂：增加磷化处理，涂附着力更强，保证钢材管内部不生锈。

8.护栏：PP树脂成型两侧护栏板，护栏高度≥300mm，护栏最薄处的厚度≥15mm。也可以水平固定，增加床体宽度；并具有双安全锁进行锁定，防止误操作。护栏可承受≥27kg水平推力。

9.护栏状态：包含但不限于竖立、平置、下降三种功能。护栏板上设有角度显示，方便护理时知道背部升起的角度；两侧护栏板中间有凹槽，防止导管滑落。

10.护栏两端的支架需采用铝压铸一体成型设计。

11.脚轮：直径≥200mm中控静音脚轮，床头床尾各有有脚轮控制系统，一脚制动，四轮同时固定。

12.第五轮系统：床两侧都有控制脚踏，中心第五轮采用减震3.5*31.5*105压簧辅助医护人员使用时直线行驶。

13.推行把手需采用一体式注塑成型，底部采用304不锈钢O型浇铸件，把手P型人性化可折叠设计。

14.托盘：床体下具有一体式ABS材质托盘，托盘能承重≥10Kg。

15.收藏架：配有输液架，可自由伸缩。

16.输液架插孔：整床前后配备≥4个输液架插孔。

17.床垫：床垫厚度≥6mm。

配置要求：

产品名称    医用液压推床

配件名称        数量

螺杆             1

点滴架           1

点滴架插座       4

液压升降泵       2

护栏             2

底罩             1

脚轮             4

海绵床垫         1

导向轮           1

二十七、抢救车

车体尺寸：750*480*930mm，整体±20mm

1.适用于医护人员对病人急救护理换药等。

2.主体用铝、钢、ABS全新料工程结构组成，四柱承重,塑钢立柱，内有铝管支撑，承重力强。

3.优质的ABS工程塑料设计双层底面注塑工艺成型台面，凹陷设计可防止物品滑落，不锈钢至少三面围栏，台面上配透明软玻璃。

4.正面：中控锁，三折静音轨道，至少五层抽屉，分别为二小抽，（抽屉面高度是≥7公分），二中抽（抽屉面高度是≥12公分），一大抽（抽屉面高度是≥24公分），每层抽屉内有长宽各3*3的分格片，可自由分隔大小空间≥16个药盒，ABS抽屉拉手，封口插槽式标识牌，插槽式向上倾斜，拉手内层磨具加厚，台面上有ABS除颤仪平台可360°旋转方向。隐藏式伸缩不锈钢输液架一根（输液架与除颤仪平台位置可互换使用）。

5.背面：氧气瓶支架≥一个，心肺复苏按压版≥一个，电源插座≥一个。

6.左侧：隐藏式副工作写字台，文件资料盒≥一个，洗手液支架≥一个，置物盒≥一个。

7.右侧：≥两只ABS污物桶，置物篮≥一个，锐器盒≥2个。

8.万向轮插入式静音脚轮四只（至少二只带刹车功能），可在任意情况下使用刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯。

9.配置要求：

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧气瓶支架 | 个 | 1 |  |
| 2 | 心肺复苏按压版 | 个 | 1 |  |
| 3 | 电源插座 | 个 | 1 |  |
| 4 | 隐藏式副工作写字台 | 台 | 1 | 左侧 |
| 5 | 文件资料盒 | 个 | 1 | 左侧 |
| 6 | 洗手液支架 | 个 | 1 | 左侧 |
| 7 | 置物盒 | 个 | 1 | 左侧 |
| 8 | ABS污物桶 | 只 | 2 | 右侧 |
| 9 | 植物篮 | 个 | 1 |  |
| 10 | 锐器盒 | 个 | 2 |  |

- 二十八、输液车

车体尺寸：750*480*930mm，±20mm

1.适用于医护人员对病人急救护理换药等。

2.主体需采用铝、钢、ABS全新料工程结构组成，四柱承重,塑钢立柱，内有铝管，承重力强。

3.需采用优质的ABS工程塑料设计双层底面注塑工艺成型台面，凹陷设计可防止物品滑落，ABS至少三面围栏两侧带扶手，台面上配透明软玻璃。

4.正面：三折静音轨道，设计至少两层抽屉，为两中抽（抽屉面高度是≥12公分），抽屉内有长宽各3*3的分格片，可自由分隔大小空间≥16个药盒，ABS抽屉拉手，封口插槽式标识牌，，插槽式向上倾斜，拉手内层磨具加厚，台面上配单排龙门输液架。

4.右侧：锐器盒≥1个，底部配有≥两只可旋转ABS污物桶。

5.万向轮插入式静音脚轮四只（至少二只带刹车功能），可在任意情况下使用刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯。

配置要求：

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锐器盒 | 个 | 1 |  |
| 2 | ABS污物桶 | 只 | 2 |  |
| 3 | 治疗盘 | 个 | 2 |  |