高端便携式彩色多普勒超声诊断系统

技术参数

- 货物名称：全数字化高端便携彩色多普勒超声诊断系统

- 产品用途说明：满足腹部、妇科、产科、心脏、小器官与浅表组织、血管、颅脑, 泌尿、介入性超声、儿科、急诊、麻醉、等全身应用

- 系统参数：

- 主机指标

  - ≥15寸高清晰、医用专业彩色显示屏，可根据环境光变化自动调节亮度

  - 探头接口1个，可扩展到3个

  - ▲整机重量≤6.6kg（含电池）

  - 支持用户自定义按键数量≥4个，同一个自定义键支持≥4个功能

  - 支持英语，中文，法语等语种（包括键盘输入、注释、操作面板等）

  - 通过CE、FDA及SFDA认证

  - ≥240G固态硬盘

  - ▲内置超声工作站，支持同步存储，即后台存储或导出图像数据的同时前台可以完成实时扫描，不影响检查操作

  - 支持直接一键存储至硬盘或U盘，突然关机或未结束检查关机资料不丢失

  - 动态图像、静态图像以PC格式直接导出（支持单帧图像文件包含： DCM、TIFF、BMP、JPG单帧，电影文件包括：CIN、AVI、DCM），无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。

- 二维灰阶模式成像单元

  - 组织谐波成像模式

  - 组织特异性成像

  - ▲多角度空间复合成像技术，支持≥7条偏转线，多级可调，支持线阵和凸阵探头

  - 频率复合成像

  - 斑点噪声抑制成像

  - 焦点：4个，动态可调

  - 扫描频率：电子凸阵：超声频率	1.3-5.7MHz，支持扩展成像；电子相控阵：超声频率1.5-5.0MHz，扫描角度≥90°；电子线阵：超声频率3.0-13MHz，支持扩展成像；

  - TGC: ≥8段，LGC: ≥4段

  - 动态范围: 30-190dB，可视可调

  - 增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100

  - 扫描帧率：相控阵探头18cm深，全视野二维帧频≥50帧/秒；凸阵探头18cm深，全视野二维帧频≥40帧/秒

- M型成像模式成像单元

  - 彩色M型

  - 解剖M型，取样线≥2条，可360度任意旋转，支持实时扫描以及离线重构M型图像

- 彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）成像单元

  - 超宽动态血流技术

  - 高分辨率血流成像

  - 双实时同屏对比显示

  - 自动调节取样框的角度及位置

  - 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

  - 显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW

  - 取样框偏转: ≥±30度 (线阵探头)

  - 扫描帧率：相控阵探头18cm深，高线密度全视野彩色帧频≥4帧/秒；凸阵探头18cm深，高线密度全视野彩色帧频≥6帧/秒

  - 支持B/C 同宽

- 频谱多普勒成像成像单元

  - 脉冲多普勒、高脉冲重复频率

  - 连续多普勒

  - 智能多普勒自动优化频谱多普勒取样线角度，以及快速矫正取样角度

  - 显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等

  - PW最大速度: ≥8.21m/s

  - 最小速度: ≤5mm/s

  - 取样容积: 0.5-20mm

  - 偏转角度: ≥±30度 (线阵探头)

  - 零位移动：≥8 级

  - 快速角度校正

- 组织多普勒成像及定量分析单元

  - 支持TVI、TVD、TVM、TEI四种模式

  - 专用的TDI速度、应变、应变率定量分析工具

  - 曲线解剖M型

- 组织追踪定量分析单元

  - 自动追踪心肌运动

  - 可分析6个心脏切面，提供速度、位移和应变率等测量参数

  - 参数分析结果用牛眼图显示

- ▲造影成像及定量分析单元，用于腹部、浅表和微血管造影，左室造影和心肌造影，支持时间强度分析曲线和运动追踪

- 弹性成像及定量分析单元

  - 组织硬度定量分析软件和压力曲线提示图标

  - ▲支持应变率测量和肿块周边组织弹性定量分析（提供证明图片）

- 实时宽景成像，支持凸阵、线阵和相控阵探头，具有扫描速度提示功能方便用户操作，可360度旋转

- ▲一键自动优化（包括应用于二维、彩色、频谱模式、TDI及造影）

- 图像放大技术

  - 一键实现全屏放大

  - 10倍局部放大（支持前端、后端放大）

- 自动工作流协议

  - 可根据医生习惯自定义检查规范，减少重复操作

  - 自动打开彩色、频谱成像模式，自动添加体位图和注释，无需手动输入

- 穿刺针增强技术

  - 双屏实时对比显示增强前后效果

  - 增强平面角度可调，步进10°

- 测量分析和报告

  - 常规测量，支持距离、椭圆、描迹测、体积、斜率等

  - 多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数）

  - 妇科/产科专用测量及分析

  - 含多胎测量、胎儿生理评分、中国人群产科公式

  - 自动产科测量（支持双顶径、头围、枕额径、股骨长、腹围）

  - 自动NT测量

  - 血管内中膜自动测量

- ，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果

  - Auto EF射血分数自动测量

  - 自动识别左室舒张期切面和左室收缩期切面

  - 自动包络心内膜边界，自动计算左室舒张期容积、左室收缩期容积，左室射血分数EF以及每搏量SV

  - 支持心室容积随时间变化的容积变化曲线

  - ▲儿科髋关节测量、急重症测量

- 电影回放及原始数据处理

- 电影回放

  - 所有模式下支持手动、自动回放

  - 支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影

  - 支持保存后的图像同屏对比分析（动态、静态）

- 原始数据处理，可对回放图像进行≥20个参数调节

- 外接单元

  - 参考信号:心电，呼吸波，心电触发

  - 支持数据无线传输

  - 支持DICOM3.0系统，

  - 专用台车：可升降、防盗锁模块

  - 具备可装卸探头扩展槽

  - 专用箱，可装载主机、探头及相关备件

- 备件、技术及维修服务，培训要求及其它

  - 备件要求：卖方应在用户当地或省会中心城市设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应

  - 技术及维修服务：在用户当地或省会中心城市，卖方应配置多名工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务

  - 技术培训要求：在用户当地或省会中心城市，卖方应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能