全自动立式灭菌器技术参数

全自动立式灭菌器是一种以压力蒸汽为介质的立式全自动高温高压快速灭菌设备。适用于乡镇医院、社区医院、诊所、计生服务站等医疗卫生部门，对器械、敷料、橡胶、玻璃器皿、液体等物品的灭菌。

性能特点：

- 微电脑控制技术，数码显示，触摸式按键

- 灭菌过程动态曲线显示，LED数字显示室内温度、时间和故障报警代码

- 升温、灭菌、排汽、干燥全过程自动控制

- 设有裸露器械、器械包、敷料、橡胶、液体培养基等灭菌程序，供用户选择

- 具有正压动态脉冲排气功能，排除灭菌室内冷空气，确保蒸汽饱和度

- 内置不锈钢消毒筐，具有后热力干燥功能，灭菌与干燥效果更好

- 内置水箱，水可循环利用

- 水平滑动式开关门，自涨式密封圈，操作简洁安全

安全装置：

- 超温自动保护装置：锅体温度超过设定温度，系统自动切断加热电源，并显示报警。

- 防干烧保护装置：低于规定水位，系统自动切断加热电源并报警。

- 门的压力安全联锁装置：通过省级技术监督部门鉴定，门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有压力，门无法打开。

- 超压自动泄压的安全阀，达到安全阀开启压力，安全阀自动开启泄压，自动确保安全。

- 电子电路安全装置：交流主回路带短路保护器，直流控制回路带过压过载保护。

技术参数：

- 设计压力：-0.1MPa ~0.28MPa

- 设计温度：142℃

- 工作压力：0.23MPa

- 温度选择范围：105～138℃

- 温度显示精度：0.1℃

- 保温温度：40.0～60.0℃

- 熔解温度：60.0～100.0℃

- 腔体材料：06Cr19Ni10不锈钢

- 附件：不锈钢消毒提篮2个

| 容积（L） | 内腔尺寸（mm） （Φ×L） | 外形尺寸（mm） （L×W×H） | 净重 （kg） | 电源 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 电压 ( V) | 频率 ( Hz) | 功率 (kVA) |
| 100 | Φ386×860 | 688×546×1195 | 92 kg | 220 V | 50 Hz | 7.5 kVA |