输液泵技术参数

泵送方式：指状蠕动式

输液器规格：标准PVC输液器

八档设计，同时记忆不小于八种输液器参数。

输液速度：1-1300ml/h，流速1000ml/h以下，可按0.1ml/h递增或递减；1000ml/h以上，可按1ml/h递增或递减。

输液精度误差：普通输液器±5%，输液量精度误差可调。

泵内恒温装置，确保低温环境和使用弹性差的输液器的情况下，输液精度达到±3%。

液晶屏和数码管双显示，全数字键盘输入

输液范围：1-9999ml，预置量1000ml以下，可按0.1ml递增或递减；1000ml以上，可按1ml递增或递减。

输液模式：毫升/小时；滴数/分；按时间“完成”输液量。

KVO（保持血管畅通）流速：1-5ml/h

声光报警：阻塞、气泡、开门、输完、欠压、速度异常、遗忘操作、滴数报警。

气泡探测方式：超声波检测式，输液中的气泡大于40μL发出报警。

阻塞灵敏度：具有高、较高、中、较低、低、五档灵敏度可供选择，阻塞报警压力值依次为：0.02MPa~0.08MPa、0.06MPa~0.12MPa、0.10MPa~0.16MPa、0.14MPa~0.20MPa、0.18MPa~0.24MPa

其他功能：

- 输液累计量显示和累计量清零功能；

- 有交直流自动切换，给电池充电功能；

- 有快排、快输功能：停止状态为快排，用于排除管路中的气泡；启动状态为快输，

用于对患者的快速输液；

- 有报警声消除功能，即静音功能，部分报警音在消除2分钟内再次启动；

- 开机自检功能：输液泵上电后系统进行自检；

- 记忆功能：输液泵可对关机前最后一次正确输液参数进行记录；

- 车载电源接口：可使输液泵在救护车等具有10V-14V直流电源的地方长时间使用（选配）；

- 护士呼叫功能：具有护士呼叫接口（选配）

使用电源：交流输入：220V/50Hz   内部电池：9.6V-10.1V，外接电源：DC12V

电池工作时间：在30ml/h流速下连续工作不小于3小时

工作环境温度：10~30℃、湿度：30%-75%、大气压力：800-1060hpa

储存温度：-20℃~﹢55℃，湿度：不超过93%，无凝露，大气压力：500~1060hpa

安全分类：Ⅰ类和带内部电源的BF型，防进液等级IPX1。