多功能电动床

一、规格：

外形尺寸（mm）：长2220×宽1060×高450/790mm

床面宽度（mm）：895mm，床面长度（mm）：1960mm

二、材料：

2.1底架：底架边，矩形管60mm×30mm，厚度1.7mm；底架杩头，方形管50mm×50mm,厚度2.5mm。

2.2上床架：主边：矩形管50mm×30mm，厚度3mm。横向连接：矩形管50mm×30mm，厚度3.0mm。方形管20mm×20mm，厚度1.0mm。

2.3床面板：可拆钢制板面结构（采用钣金冲孔板面，圆形冲孔，外形美观），床面便于拆卸，适用于任何消毒方法。采用国家大型钢厂生产的优质冷轧钢板，板材厚1.0mm。床板之间采用铸钢的连接轴连接，并用螺栓紧固。靠背带酚醛树脂板，可用做X光拍摄。

2.4 床头采用HDPE材料吹塑成型工艺制造，内衬钢管加强结构，插式装配，拆卸方便，设有旋钮型锁定装置，强度更高，单一性装配设计，不会发生误操作。

2.5护栏采用HDPE材料吹塑成型工艺制造，结构件采用压铸铝合金、优质碳素冷轧钢板精密加工成形制造，螺栓紧固安装。

2.6选用成套床用电器，包括推杆电机、控制器、手持式操作器、电源软电线和蓄电池。

2.7四轮采用125mm的聚氨酯中控轮。

三、功能

1、床面高度调节范围： 450-790mm±10mm

2、背板折起角度：≥70°

3、最大屈腿角度：≥25°

4、前后倾斜角度：≥12°

5、护栏及床头封闭开口的缝隙<90mm

6、病床板面之间的间距≥35mm且≤70mm

7、护栏：

①一侧长短两片，长护栏1080mm，短护栏880mm。

②升起时可自动锁定，每个护栏独立承重100N以上。

③护栏安全开关设计，置于护栏下方，避免病人误操作；

④带助力气弹簧，方便操作。

⑤护栏底座钢制结构，焊接在床体上，确保安全。

⑥每片护栏上有均有弯型的角度指示器，使医护人员能方便快捷的调整床体的靠背和整床面倾斜角度。

⑦护栏与床面间的高度：380mm±10mm

⑧两片护栏间距≤40mm

⑨护栏与床尾板之间的间距≤60mm

8、板面加长功能：脚部面板可自如的加长、缩回，操作简便。加长距离为200mm±10mm，可根据患者身高进行调节。

9、采用台湾电机，操作轻松灵活，无噪音。具有防夹功能，当操作者或患者的肢体进入电机可活动的空间时，不会出现不可接受的风险。带蓄电功能，断电情况下操作次数10-20次。具有防夹功能。

10、手持式操控器，9个按键，配备床尾护士操作大手柄，18个按键。功能显示一目了然，控制整床的体位，为患者提供舒适的体位。

11、床头四周配置输液架插孔（兼具牵引架孔功能），床边配可前后滑动引流挂钩四个。

12、床四角配直径75mm，厚度46mm的PP材质防撞轮，突出于床体之外，可有效避免床体运行时不会受建筑物的撞击。

13、配束缚带固定环4个。

14、手动CPR功能，在电力不足的时可使靠背紧急归位，以确保患者安全，并配有阻尼装置防止靠背瞬间跌落，此功能可单手操作。

15、一键椅位功能。

16、脚轮

①四轮采用125mm的中控轮。

②压制钢制结构，精密滚珠轴承置于旋转头和轮子中，轮架配有合成材料制的轮盖, 适用锁定控制杆配有凸轮孔的轮杆. 聚酰胺制轮心,轮面:聚亚安酯,精密滚珠轴承，通过EN 12531标准，动(力)载重量不大于175公斤，静载重量不大于200公斤

③制动系统：病床两侧脚踏式中控刹车系统，采用全金属结构，结构紧凑，制动可靠。

四、主要制作工艺

1、管材下料：产品所用的钢管，采用激光切管工艺下料，有效保证工件的精确度。钣金件采用激光切割下料。

2、焊接：采用机械手集群焊接，焊接过程采用混合气气体保护，焊口光滑、美观、无氧化膜，提高了焊缝的强度及准确性，延长使用寿命。

3、喷涂：采用自有喷涂流水线组合工艺，表面处理集除锈、去油、漂洗、磷化于一体，粉末材料具有耐老化、高韧性和抗菌的性能。

4、组装采用标准件，配置塑料防护帽，对螺栓、螺母进行防护，既防止氧化又增加美观度。