有创呼吸机

基本要求

适用于成人、小儿和婴幼儿进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机。

电动电控呼吸机，涡轮驱动产生空气气源，方便进行转运。

整机重量≤9.8千克（不含台车），方便手提转运。

▲采用≥12.1英寸彩色TFT触摸控制屏，分辨率≥1280*800。

≥120分钟内置后备可充电电池（1块电池），电池总剩余电量能显示在屏幕上。

▲吸气安全阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。

呼气阀组件一体化设计可拆卸，内置金属膜片压差流量传感器，精度高，寿命长，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。

具备待机模式、有创通气、无创通气、氧疗模式。

呼吸模式及功能

常规模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、压力控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、持续气道正压通气和压力支持CPAP/PSV、窒息通气模式及SIGH叹息模式。

具备无创通气NIV

▲氧疗模式：具备高流速氧疗功能，氧疗流速和氧浓度可设，具有湿化器，加湿加温后氧疗效果更佳。

其他功能：具备手动呼吸、吸气保持、呼气保持、同步雾化、纯氧灌注、智能吸痰、内源性PEEP。

具备自动气管插管阻力补偿功能（例如TRC或ATRC或ATC），插管孔径和补偿百分比可设，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值一致。

设置参数要求

潮气量：20ml-2000ml

呼吸频率：1-100次/min

SIMV频率：1-60次/min

吸/呼比：1:10-4:1

最大峰值流速：≥210L/min

吸气压力： 5-80 cmH2O

压力支持：0-80cmH2O

呼气末正压PEEP：0-45 cmH2O

监测参数要求

▲可以监测呼气末正压PEEP、气道峰压、平台压、平均压、总的分钟呼出通气量、自主呼吸分钟呼出通气量、泄露的分钟通气量、吸入潮气量、呼出潮气量、理想体重输送的潮气量。

呼吸频率参数：总的呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率。

肺力学参数：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、呼气时间常数。

其他参数：具备浅快呼吸指数、呼吸功监测。

波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间，CO2/时间。可同屏显示≥4道波形，波形的颜色可调。

日志记录：提供≥5000条历史事件信息的记录。

报警要求

智能化分级报警、声光报警

其他功能要求

强大的自动漏气补偿功能。最大漏气补偿流速：65 L/min（成人） , 45 L/min （儿童）

▲先进的智能同步技术：呼吸触发灵敏度自动调节，提高病人自主呼吸时的舒适度和人机同步性，无需医护人员频繁手动调节参数。

能够和同一品牌模块化监护仪连接，把呼吸机的监测信息实时显示到监护上，继而连接中央站和CIS系统，满足科室信息化的需求。

4.通过CFDA和CE认证。