|  | 项目内容 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 主要参数 | 基本功能 | 全自动完成血型试验的上卡、打孔、加样、孵育、离心、判读等实验过程 |
|  | 设备用途 | a)ABO、Rh（D）血型定型检测；b) ABO、Rh（D）血型抗原检测；c)Rh血型抗原检测；d)不规则抗体筛查；e)交叉配血等 |
|  | 实验载体 | 柱凝集卡 |
|  | 配套实验载体尺寸 | 体积小于55×65×9mm |
|  | 配套实验载体要求 | 实验载体满足环境要求2-25℃ |
|  | 测试速度 | ABO正反定型每小时可完成不少于36张卡 |
|  | 设备结构 | 抓手和加样模块为两个独立机械臂，可以同时加样和转卡。 |
|  | 标本位 | 流水线式运行，可同时放置≥20个样本，使用原始管上机，支持9mm~12mm试管 |
|  | 试剂位 | 6个试剂位、2个稀释液位置 |
|  | 条码扫描 | 支持样本、试剂扫描和柱凝集卡扫描 |
|  | 穿刺模块 | 配备打孔器，全自动完成穿刺，配备6孔打孔器 |
|  | 加样原理 | 采用气动置换原理吸样，不采用液动置换吸分液 |
|  | 加样臂 | 1个加样臂，1个加样通道，采用一次性Tip头、具有液面探测功能、失针检测、凝块检测、气泡检测功能 |
|  | 机械手 | 1个机械手臂，用于转移柱凝集卡，无需旋转即可完成所有的转卡工作。断电不掉卡 |
|  | 加样重复性及准确度 | 加样量（ul） 重复性CV（%） 准确性（%） 100 ≤0.75% ≤±1% |
|  | 孵育温度 | 室温~60℃ |
|  | 离心机 | ≥1台离心机，最高转速3000r/min |
|  | 判读模块 | CMOS及背光源组成，实验结果自动判读出报告 |
|  | 运行模块 | 支持标本、试剂、柱凝集卡持续加载，循环进样 |
|  | 操作系统及软件 | 中文windows操作系统，Access数据库。 |
|  |  | 和院内LIS系统对接 |

全自动血型鉴定仪技术参数要求