经颅磁刺激仪

技术参数：

（一）技术性能与参数要求

1、用于人体中枢神经刺激和外周神经刺激，适用于癫痫、脑卒中后康复、外周神经等神经内科病人康复治疗要求，还可以用于神经电生理检查、康复科神经功能评定和精神科神经科运动神经功能评定及治疗研究等。

2、刺激频率：0-100Hz可调；

a)1Hz以上频率步长1Hz，连续可调；1Hz以下步长0.01Hz,连续可调

b)单序列连续刺激时间单位“秒”;

c)时间精度:0.01秒;

d)硬件频率

3、冷却系统:无需耗材和后续维护。

4、刺激线圈：能实现长时间连续8小时不间断的工作，并能实现刺激拍反正面双向同时释放相同磁场进行刺激治疗，超过40℃自动保护。

5、最大刺激强度1.5~6Tesla连续可调；

6、磁感应强度最大变化率：40KT~80KT；

7、脉冲上升时间：50μs±10μs

8、输出脉冲宽度：340μs±20μs

9、电脑操作控制系统，能实现：

a)硬盘储存、USB储存；

b)专家方案、病历管理、以及病历打印输出；

c)刺激模式图形（数字）仿真、温度显示与控制保护。

10、一体式可推移整机结构：

a)静音脚轮设计；

b)可固定线圈支架；

c）台车内置

11、具备触发输入输通用接口：

a)与外围设备（包括国产和进口）可以全面兼容;

b)不仅具备输入触发而且具备输出触发和手动触发功能和接口。

c)可设置触发输出上升沿和下降沿，TTL电平兼容CMOS电平。

12、单脉冲、重复脉冲、连续重复脉冲、BURST、PATTEREND刺激等多种刺激模式可自由调整。

13、具备ISO13485、ISO9001质量体系认证。