电动子宫切除器

技术参数

一、工作条件

1. 电源要求

电压：～220V±22V、50Hz±1Hz

输入功率：50VA

熔断器：次级 30V F1AL/250V

2.环境要求

a) 环境温度：10oC～30oC；

b) 相对湿度：30%-85%。

c) 大气压力：760hPa～1060hPa

二、主要技术参数

2.1  本产品与人体接触的主要部件为切除刀管和钳头，切除刀管的材料为1Cr18Ni9Ti医用不锈钢，钳头的材料为30Cr13医用不锈钢，该材料化学成分应符合YY/T 0294.1-2016标准的要求。

2.2  ▲ 在内窥镜视场下，手术器械的可见头端部分应经过处理，以消除可能存在的定向反射现象。

2.3  ▲ 器械应具有良好的耐腐蚀性能，经常规药物消毒后，不应产生腐蚀现象。

2.4  ▲ 抓钳等与手机的连接应装卸方便、锁止可靠，配合良好，无卡滞或打滑现象。

2.5  子宫抓钳、宫颈钳头部须经热处理，其硬度为300 HV0.2～560 HV0.2。

2.6  子宫抓钳张开最大角度为60°，允差±20%。

2.7  切除刀管应具有良好的切割性能。

2.8  主机

2.81   机壳外表面应平整、光洁、无污损、伤痕及斑蚀等缺陷，功能键、显示窗、插口、接口等标示清晰正确。

2.82 ▲ 主机可调节手机转速，方式为无级变速，由数码显示转速高低。

2.9  手机

2.91  手机外表面应平整、光洁、无污损，开关按钮等功能键应操作灵活、方便、可靠，标示应清晰正确。

2.92  手机空载转速范围在102r/min～214r/min。

2.93  手机空载转速的示值（本仪器）与实际转速（转速表示值）允差为±20%。

2.10  在转速为105r/min时最大输出转矩应不小于0.008N·m，转速下降不得超过20%。

2.11 ▲ 切除刀管装入手机后，在距刀管头端6mm处，径向跳动应不大于2mm。

2.12  在工作条件下，整机噪声应不大于70dB（A）。

2.13  控制器的电气安全要求符合GB 9706.1-2007和GB9706.19-2000的要求。

2.14  控制器的环境试验符合GB/T 14710-2009气候环境Ⅰ组，机械环境Ⅱ组的要求。

2.15  电磁兼容符合YY 0505-2012 的要求。

2.16 冲洗管液流通畅。

2.17 ▲ 进口手机机芯参数

a)输出电压:10-28V     b)输出电流:0～1A                   c)负载稳定度:≤5%       d)马达电压:24 V

e)马达电流:0.5A       f)马达转速:102r/min～214r/min        g)泄漏电流:<0.5mA

三、主要结构组成

产品由控制器、手机、阴式刀管、腹式刀管、量棒、肌瘤钻、子宫抓钳、扩张器、转换器、穿刺套管、推结棒、引导棒、单齿宫颈钳、长头宫颈钳、子宫拨棒组成。