| 医用可视喉镜技术参数 |  |
| --- | --- |
| 1、 | 可视喉镜镜片参数 |
| 1.1 | 喉镜片采用304不锈钢精细加工而成，可以消毒后重复使用，为使用者节省费用； |
| 1.2 | 喉镜摄像头与叶片前端的垂直距离： |
|  | 成人大号：≤37mm；儿童型：≤30mm |
| 1.3 | 镜片长度：成人大号：127.5mm；儿童型：78mm |
| 1.4 | 镜片厚度（摄像头处）：成人大号：≤14mm；儿童型：≤13mm |
| 1.5 | 镜片角度：成人大号：41度；儿童型：19度 |
| 2、 | 可视喉镜标准配置 |
| 2.1 | 防护箱一只 |
| 2.2 | 主机 |
| 2.3 | 产品标配一个摄像系统（包括手柄），可根据实际情况选配不同规格的摄像系统。 |
| 2.4 | 充电器一个 |
| 2.5 | 数据线一条 |
| 2.6 | 消毒帽一个 |
| 3、 | 可视喉镜技术要求 |
| 3.1 | 显示屏 |
| 3.1.1 | 高清广角显示屏：3寸 |
| 3.1.2 | 屏显分辨率：960×480 |
| 3.1.3 | 屏幕旋转角度：前后：0º～135º，左右：0º～275º |
| 3.1.4 | 具备AV输出接口，数据导出和充电接口 |
| 3.2 | 摄像系统 |
| 3.2.1 | 数字化摄像系统，像素：200万 |
| 3.2.2 | 视场角：70°±2° |
| 3.2.3 | 有效景深：3～100mm |
| 3.2.4 | 超强的防雾功能：开机预热后即可使用。 |
| 3.2.5 | 光照度：≥3000lux |
| 3.3 | 电池 |
| 3.3.1 | 充电器输入:100～240V，50/60Hz |
| 3.3.2 | 充电器输出:5V,2000mA |
| 3.3.3 | 电池容量≥3400mA |
| 3.3.4 | 充电时间:≤4h |
| 3.3.5 | 电池放电时间≥6h |
| 3.4 | 具有一键拍照、一键定格、实时录像等功能 |
| 3.5 | 具有AV输出功能，方便教学及演示 |
| 3.6 | 主机和摄像系统的连接采用插拔式设计，牢靠且易更换，更加人性化，符合使用习惯 |