生物显微镜

用途：可作普通染色的切片的明场观察，用于研究工作。

- 工作条件

1.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。

1.2  配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。

- 主要技术指标

2.1  研究级正置偏光显微镜

2.1.1  研究级正置显微镜，可作明场、偏光观察

▲2.1.2  光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准≤50mm

2.1.3  调焦：载物台垂直方式距离不小于25mm，带聚焦粗调限位器，粗调旋钮扭矩可调，最小微调刻度单位≤1微米

2.1.4  观察镜筒：宽场三目观察筒，倾角为30°视野数≥25.5mm

▲2.1.5  照明装置：内置透射光柯勒照明器，LED光强预调开关（日光平衡滤色片），左右手均可操作。光强管理系统，更换不同物镜可自动调节光强，使用寿命≥45000小时，照明强度≥13.5W

2.1.6  物镜：平场消色差偏光物镜

4X平场消色差物镜     10X平场消色差物镜

20X平场消色差物镜    40X平场消色差物镜

2.1.7  载物台：右手低位置同轴驱动选钮的高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台。载物台X-Y轴阻尼可调。

▲2.1.8  目镜：10X宽视野目镜，带屈光度校准  视野数≥25.5mm

2.1.9  物镜转换器：多孔物镜转换器

2.1.10  聚光镜：阿贝聚光镜 0.9 数值孔径  （支持偏光观察，明场观察）

- 基本配置：

3.1  显微镜主机                            1套

3.2  透射明场照明系统                      1套

3.3  物镜4X、10X、20X、40X                 1套

3.4  聚光镜								   1套

选配： 2X平场消色差物镜  可摆动式聚光镜

- 技术资料

4.1  详细的中英文操作指南，仪器维护的有关资料及质量认证书

- 技术服务和培训

5.1  卖方须到买方提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，为两名仪器操作人员提供免费的操作及维护培训。

- 质量保证     验收合格后1年