## 康复类
察哈尔右翼中旗中蒙医院医疗设备购置项目-康复类
序号 | 产品名称 | 产品 介绍 | 产品参数 | 数量（套） | 单价（元） | 总价（元）
1 | 深层肌肉刺激仪 |  | 1、显示方式：液晶触控显示屏，显示当前转速、电量。 2、电源：高能锂电池内部直流电源，电源适配器：输入a.c.220V，50Hz。 2.1、电压：24V，允差±10%。 2.2、电池容量：≥2600mAh（6节），电能62.4Wh，允差±10%。 2.3、续航时间：≥3小时。 3、振动幅度：6～12mm，满足不同部位放松治疗需求。 4、转速：400～4500rpm，允差±5%，步近10rpm，共411个档位可调。 5、最高振动频率：≥75Hz。 6、工作时间：智能芯片控制治疗时间10min自动断电，允差±5%，避免因过度的刺激造成肌肉损伤。 7、主机尺寸：150×61×328mm，允差±20mm。 8、噪声：≤60dB（A），正常工作时，电机运转平稳，噪声低，为患者治疗和放松提供安静的医疗环境。 9、按摩头：≥25种，模拟传统按摩手法：禅推、雀啄、掌摩、齿梳、指揉、指压、指按、拳振、揉捏、推、垂、击、拍、打、叩等。 10、配重条：0.8kg、1.0kg各一个，减轻医生体能消耗，降低医生工作量。 | 1
2 | 磁振热治疗仪 | 磁振热治疗仪是一款多功能物理治疗仪，将磁疗、振动、热疗三种治疗方式相结合，起到镇痛、消炎、消肿等作用。对软组织损伤、颈肩腰腿痛、关节痛、胃肠神经官能症、神经痛治疗效果显著。 | 1、额定输入功率：280VA。额定电源：a.c.220V，额定频率50Hz。 2、磁场强度范围：≤38mT。 3、振动频率：50Hz，允差±1Hz。 4、振动幅度：2mm～5mm。 ▲5、六种治疗模式： 模式1：工作周期1.0s，允差±0.2s； 模式2：工作周期2.0s，允差±0.2s； 模式3：工作周期2.5s，允差±0.2s； 模式4：工作周期3.0s，允差±0.2s； 模式5：工作周期4.0s，允差±0.2s； 模式6：工作周期5.0s，允差±0.2s。 6、温度控制：默认常温工作模式，可选择温控工作模式，40℃～55℃四档可调，允差±3℃。 7、治疗定时时间：1min～60min可调，步距1min，允差±5％。 8、将磁疗，振动，热疗三种治疗方式相结合由一种导子同时输出，实现三种治疗同步进行。 9、输出通道：双通道（可同时连接两个导子）。 10、数码管显示窗口。 11、标配一个标准温热导子和一个颈肩温热导子。 12、治疗仪治疗完毕停止输出，并有峰鸣器提示声。 13、超温保护装置：治疗仪具有独立于恒温器的非自动复位的超温保护装置，超温保护装置动作时，停止输出，应用部分的温度不超过60℃。 14、治疗仪外形尺寸：585×355×235mm，允差±30mm。 15、具有负载检测功能。 | 1
3 | 体外冲击波治疗仪 |  | ▲1、工作压力：1×10²kPa～5.5×10²kPa（1～5.5bar），调节步进值0.1×10²kPa； ▲2、最大能量密度：7mJ/mm²； 3、最大输出能量：≥212mJ； ▲4、最大频率：≥25Hz； 5、冲击次数：100-9900次，调节步进值100次； 6、智能化管理系统，自动检测手枪连接状态，具有计数、显示和重置功能； 7、具有单次冲击模式和连续冲击模式； 8、双通道冲击治疗，标配2把冲击手枪，双枪可同时使用，可独立设置参数，方便两个患者同步进行不同方案的治疗。 9、冲击波治疗枪具有减振功能，减少对操作人员的手部的后冲力。 10、传导子：8个，包含标准、深层、变频、穴位、聚焦等传导子；标配三个子弹和三个弹道。 11、治疗头金属部分可以在高温135℃高温高压消毒； 12、治疗探头须通过生物相容性检测； 13、机器自带高分辨率≥12.1吋智能彩色触摸屏； 14、带语音播报功能，治疗开始和结束有提示音； ▲15、输出压力波脉宽最小为180us，其误差不应超出±10%； 16、过压安全装置，具有双重过压安全装置，防止空气压缩机在正常和单一故障状态下发生压力突然增大。 ●17、带有人体治疗部位选择图，可以根据身体部位选择相应的治疗处方，内置处方≥200；此外，为满足个性化治疗，还可设置自定义处方。 18、系统支持灵活的阶梯输出控制模式，根据患者疼痛指数自动调节阶梯参数，提供手动调节阶梯参数功能，方便医生分类操作及精准适配患者的耐受度； 19、系统内置4种VAS疼痛评估模式，动态VAS,静态VAS,睡眠VAS,以及面部表情VAS，可自动对诊前和诊后的参数进行加权评估计算； 20、系统内置患者数据库，支持20万以上用户数据量，可以方便医生对历史数据进行分析与研究，对同一个患者进行跟踪，对比分析治疗效果进行深入研究； 21、系统支持无线或有线打印机，将患者治疗报告进行打印输出； 22、系统生成的报告可以直接显示在屏幕上，也可以另存为其他格式，支持PDF\HTML\EXCEL\WORD等6种格式，支持患者数据导出到移动存储设备，方便数据分析。 23、用户治疗数据完整，治疗过程数据，疼痛评估数据及曲线以及专家诊断,方便数据分析； 24、核心部件：原装进口气泵，动力强，静音设计；输出能量稳定，SMC电磁阀，输出稳定性高。 | 1
4 | 超声波治疗仪 | 超声波治疗仪是一种深层次的热疗，可以渗透到肌肉的下面，可以促进血液循环，愈合伤口和缓解疲劳的肌肉和韧带，通过影响神经系统有效的缓解疼痛，适用于慢性软组织伤痛、关节炎、风湿病等。 | 1、输入电压：220V±22V。 2、输入频率：50Hz±1Hz。 3、输入功率：50VA。 4、输出通道：单路输出。 5、显示方式：液晶显示。 6、声工作频率：1MHz±10%。 ▲7、输出模式： a）连续输出； b）断续1：输出1s，间歇1s； c）断续2：输出0.5s，间歇0.5s； d）断续3：输出0.3s，间歇0.3s。 ▲8、有效声强：0～1.5W/cm²。 9、定时范围：1～30min。 10、最大输出功率：6W，允差±20%。 11、有效辐射面积：4cm²。 12、波束不均匀性系数RBN：不超过8.0。 13、波束类型：准直型。 | 1
5 | 极超短波治疗机 |  | 1、输入功率：1400VA。 2、额定电压：a.c.220V，额定频率：50Hz。 3、工作频率：2450MHz±50MHz。 4、长方形辐射器尺寸：长(430mm)×宽(120mm)×高(80mm)。 5、圆形辐射器尺寸：直径170mm。 ●6、治疗头可更换，方便患者进行选配。 7、治疗时间：1～30min。 8、输出方式：连续式和脉冲式。 9、最大输出强度：150W，级差10W。 10、具有电容触控操作平台。 ●11、增加预热功能保证整机系统的稳定性。 12、输出过载保护、超温报警，治疗更加安全。 | 1
6 | 短波治疗仪 |  | 1、额定输入功率：700VA。 2、输出功率：分20W、40W、60W、100W、200W五档可调，允差±20%。 3、治疗时间：分10min、15min、20min、25min、30min五档可调，各档允差±5%，预热时间≤120s。治疗结束后有蜂鸣声提示治疗结束。 4、外形尺寸：430×330×830mm，允差±15%。 5、工作频率：27.12MHz，允差±1.5%。 6、输出线长度：1100mm，允差±10%。 7、脉冲模式： 7.1、脉冲调制频率：疏波MF70Hz，密波DF350Hz，允差±10%。 7.2、调制波形：方波。 7.3、调制脉冲脉宽：疏波2.0ms，密波1.8ms，允差±20%。 7.4、调制度：100%。 8、附件配置：配备三种方型硅胶电极板、四个电子管，大中小电极板各一对，大中小毡垫各一对，大中小布套各一对。 9、智能化管理系统：治疗结束后有声音提示并断开输出。 10、治疗模式：连续和脉冲，满足不同治疗需求。 11、指示灯条：指示输出强度。 12、输出功率的稳定性：连续工作30min，输出功率变化不大于±10%。 | 1
7 | 电针治疗仪 |  | 1、治疗仪额定输入功率：8VA。 2、输出波形：连续波、断续波、疏密波。 3、连续波： a）连续波频率：1Hz～100Hz连续可调,允差±15％； b）脉冲宽度：0.35ms±0.1ms； 4、断续波：断续周期：2.3s～6s可调，允差±10％。 5、疏密波：疏、密波变换周期：2.3s～6s可调，允差±10％。 6、每路输出脉冲强度为：0～12V，允差±20％（负载电阻250Ω）。 7、输出通道：5路输出。 | 10
8 | 电脑恒温电蜡疗仪 |  | 1电源电压：交流电压220V，频率50Hz。 2设备最大功率：2700VA±10%。 3设定温度范围：1～99℃可调。 3.1浸蜡温度设定范围：1～57℃可调，级差±1℃； 3.2熔蜡温度设定范围：58～99℃可调，级差±1℃； 3.3恒温箱温度范围：46～80℃可调，级差±1℃； 3.3温度保护：双重温度保护，并有声音提示。 4熔蜡箱容积：140L，允差±10%。 5石蜡熔点：48～55℃。 6外形尺寸：1322×700×1157mm，允差±10%。 ●7断电记忆：蜡疗仪断电半小时内再上电，恒温功能、制饼时化蜡状态可记忆。 8制蜡工作程序：自动、手动。 8.1自动工作程序：根据外界温度，自动选择外界温度较高模式和外界温度较低模式。 8.2、手动工作程序：可自行选择外界温度较高模式和外界温度较低模式。 9石蜡过滤装置：双重侧滤，滤网规格≥50目。 10饼厚度：三级可调。 10.1一级，蜡饼平均厚度8mm，允差±2mm； 10.2二级，蜡饼平均厚度13mm，允差±2mm； 10.3三级，蜡饼平均厚度18mm，允差±2mm。 11制蜡工作模式： 11.1正常制蜡：机器按照熔蜡、排蜡、成饼顺序自动工作； 11.2预约制蜡：机器按照预约的时间完成制饼模式； 11.3快速制蜡：在熔蜡箱有足够蜡液的情况下选择此模式。 | 1
12预约制饼：自动开机工作、不用人值守，自动完成制饼制作。 13一键锁屏：参数设置完成开始制饼可一键锁屏、避免无关人员误操作，而且具有屏幕亮度自动变暗（在正常制蜡、快速制蜡模式下无操作三分钟之后）、屏幕息屏（在预约制蜡模式下无操作三分钟之后）。48英寸液晶触摸屏，高清显示，操作界面友好，简单易懂，一键启动制蜡模式。 14语音播报功能。 15恒温箱内设有照明，可方便观察蜡饼情况。 16提示功能：故障自检报警功能，并附有错误代码提示。完成工作声光报警功能。 ●17结构材料：模块式框架结构，304+冷板喷塑；操作台面采用SUS304不锈钢材质，做喷砂、无指纹处理。 18加热材料：高技术节能型加热材料（外热式熔蜡方式） 19温控输出：控制系统AC24V安全电压。 20一键恢复出厂设置、准确控制蜡饼厚度、智能防堵设计。 21全自动：“一键”即可自动完成制饼并保持蜡饼恒温储存，无需人工动手。 22平台式外观：设备自带较低平台，操作更加简便、舒心。 ●23小体积大容积：融蜡槽140L，恒温箱184L。 24控制模式：双重PWM制饼控制系统，应对不同温度季节，自动切换，制饼温度更精确，设备工作更节约。 25消毒过滤：双重自动消毒模式（紫外线+高温），多重自动过滤功能。 ●26安全防护：超流保护、超漏保护、温度保护、超温保护、电控超压保护5重电气安全保护功能。 27蜡液注盘时间：1.5min±10%。 28制饼时间：最短1～2小时。 29出蜡系统：三组独立出蜡系统。 30蜡盘尺寸：470×390×21mm，允差±5%。 ●31带有薄膜切割器，多种蜡盘，可制作多种尺寸蜡饼。
9 | 中医艾灸床 |  | 1、安全类型：I类，B型。 2、电源电压：AC220V，频率：50Hz。 3、额定功率：500VA。 4、主机尺寸：1960×670×700mm，允差±100mm。 5、显示方式：数码管显示。 6、治疗时间：20～60min可调，级差1min，允差±1min。 7、温度范围：治疗时应用部分最高温度不高于60℃，超过最高温度时有提示音。 ▲8、自动点火：点火器工作时间为4min，允差±1min。 ▲9、自动平移：点火结束后艾灸托盘往复运动，平移距离0～60mm，允差±15mm，平移速度26mm/s，允差±3mm/s。 ▲10、自动排烟：治疗结束后5min，自动排烟停止工作，允差±2min。 11、床板治疗孔：孔径10mm，允差±3mm。治疗孔密度：2500个/m²，允差±10%。 12、床面额定载荷：135kg。 13、工作噪音：≤60dB(A)。 | 1
10 | 红外光灸疗机 | 红外光灸疗机采用微电脑控制，利用红外线的热效应和艾灸作用照射于患处，使组织温度升高，毛细血管扩张，血流加快，增加细胞的新陈代谢，促进细胞合成，增加细胞的吞噬功能，消除肿胀，促进炎症消散，达到镇痛的作用。 | 1、安全类型：I类，B型。 2、电源：AC 220V，频率：50Hz。 3、额定输入功率：1000VA。 4、主机外形尺寸：455×405×980mm，允差±100mm。 5、治疗头尺寸：直径200mm，高度400mm，允差±30mm。 6、支架高度调节范围：460mm～1400mm，允差±30mm。 7、显示方式：数码管显示。 ▲8、红外光波长范围：580nm～1050nm。 9、输出光功率：最大10W，允差±2W。 10、光疗档位：1～3档可调。 11、光疗频率：on、60Hz、50Hz、25Hz、10Hz、5Hz共6档。 12、艾灸加热温度：100℃～160℃可调，允差±10℃，级差10℃。 13、工作时间：1min～99min可调，级差1min，允差±60s。 ▲14、艾灸装置温度保护功能：具有两路独立的温度保护装置；当达到治疗温度时，第一路保护装置动作，切断加热输入；当第一路保护装置失效时，治疗温度超过60℃时，第二路保护装置动作切断加热电源。 15、连续工作时间：不少于4小时。 16、治疗温度：不超过60℃。 17、工作噪音：≤60dB(A)。 18、防倾倒保护功能：具备。 | 2
11 | 多关节主被动训练仪 | 适用于对患者上下肢进行主被动康复训练。 | 1、电源：额定电压a.c.220V，额定频率50Hz，额定输入功率：80VA。 2、外形尺寸：700×650×1200mm，允差±10%。 ▲3、显示方式：8吋液晶触摸显示屏。 ▲4、屏幕水平方向：0°～180°可调，允差±10%； 上肢训练部分水平方向：0°～180°可调，允差±10%； 产品立杆伸缩调节范围：0～100mm，允差±10%。 ▲5、主动模式：提供力矩（主动阻力矩）：1～15N·m，允差±5%，分15档设定，步进为1N·m。在训练过程中显示屏显示当前的速度、训练时间和阻力；训练结束后显示训练结果。 ▲6、被动模式： a）训练时间调节范围：1～60min，允差±30s，步进1min，默认20min； b）训练速度调节范围：5～55rpm，允差±5rpm，步进1rpm，默认20rpm； c）运动方向：正、逆两种，在训练过程中可以改变方向； d）电机输出：高、中、低3档（允差±20%）； e）痉挛功能：可选择开启或关闭，训练结束后显示痉挛次数； f）痉挛后方向：固向、变向两种，可调节痉挛后旋转方向与原方向一致或相反。 7、训练结果显示：训练结束时显示锻炼时间、主动时间、左平衡比例、右平衡比例、被动时间、痉挛次数、卡路里、距离。 8、训练仪工作噪音≤60dB（A）。 | 1
12 | OT综合训练工作台 |  | 规格(mm)：≥1930×1065×940 左右操作面板：≥500×390（长×宽）mm 后操作面板：≥980×390（长×宽）mm 操作面板调节范围：0～350mm 用途：改善手指对指功能，提高眼手协调功能，训练患者感知能力及大脑对图形的识别能力，并能训练上肢稳定性、协调性，提高上肢日常活动能力 组件：上肢协调功能训练器（手指）、分指板、分指板（弧形）、铁棍插板、木插板、套圈（立式）、几何图形插板、认知图形插板、模拟作业工具、上螺丝、上螺母、磁性钮 | 1
小计（元）
备注：此报价包含运费、税费、安装调试费用.