## 急救类
察哈尔右翼中旗中蒙医院医疗设备购置项目-急救类
序号 | 设备 名称 | 参数 | 数量（台） | 单价（元） | 总价（元）
1 | 除颤仪 | 1.重量大小适中，便携，设备操作提示良好 1.1机器自身具备便携把手，便于携带 。重量≤2.6kg（含电极片和电池）便于公共场所携带使用。 1.2为确保及时除颤，在需要除颤时，除颤按钮必须有醒目的闪烁提示。 1.3提供中英文双语语音提示，可一键快速切换中英文，无需重新启动。 ▲1.4智能环境除噪：根据环境自动调整音量，适应急救现场嘈杂环境下使用。 1.5在CPR仅按压过程中持续提供操作指导和剩余按压次数提示。 2.除颤准备时间短，能量可覆盖人群广 2.1除颤采用双相波技术，除颤波形：双相指数截断波形（BTE），具备自动阻抗补偿功能。 ▲2.2能量可递增，首次除颤没有消除室颤时，第二次和第三次电击自动使用更高级别能量。 成人最大除颤能量不小于360J。以便于非专业医务人员使用。 2.3支持成人/小儿模式，且模式可一键切换。切换后机器根据选择的病人类型自动切换提示信息、除颤能量和CPR按压模式。 2.4从开机到充电至200J能量准备放电的时间≤8秒。 3.除颤电极片有效期长，电池待机时间长，降低维护成本 ★3.1一次性电极片及一次性电池出厂有效期≥60个月。一次性电池：在适合条件下，可以支持≥350次200J放电或≥200 次360J放电。 3.2低电量报警后至少还可持25分钟工作时间和至少10次200J除颤充放电。 4.设备自检功能完善 4.1自检功能：具备每日、每周、每月、每季度的设备自检和用户手动自检，可及时判断机器状态是否正常。 ▲4.2自检反馈：根据自检结果，红灯/绿灯显示设备状态。不开机情况下可提示故障。 5.数据存储和导出功能完善 ▲5.1数据存储：可存储ECG波形数据、事件数据、录音数据、急救数据（须有急救时间、CPR 持续时间、放电次数等要素）、录音数据等，可存储不少于900份自检报告。 5.2数据导出：支持USB接口，可通过外部USB闪存设备导出抢救记录数据。 5.3具备录音功能，可保存至少30分钟抢救现场录音。便于事件回溯。 6.设备可靠性高，经久耐用 ▲6.1抗冲击/跌落性能：具备优异的抗冲击/跌落性能，机器六面均可承受≥1.5 m跌落冲击。提供说明书等证明文件。 6.2防水防尘性能：具备良好的防水防尘性能，防水防尘级别≥IP55。提供说明书等证明文件。 ▲6.3工作温度范围：满足 -5ºC ～ 50ºC，且从室温环境下进入-20ºC 环境后，至少能工作30分钟。提供说明书等证明文件。 | 1
2 | 心电监护 | ★1、基本参数: 具备ECG心电、HR心率、PR脉率、SpO2脉搏血氧饱和度、NIBP无创血压、RESP阻抗呼吸、TEMP双通道体温监测,可升级Masimo呼末二氧化碳（ETCO2）等功能 ★2、采用≥12.1英寸彩色液晶触摸屏 3、一体化便携式监护仪,与机身一体可活动提手，方便手提 4、全中文操作显示界面，显示屏可支持亮度调节功能 ★5、监护仪提手自带床旁挂钩，与机身一体，方便床旁悬挂 6、监护仪外壳采用阻燃材质，安全无隐患 7、内置可拆卸高能锂电池≥4800mAh，插拔式可充电电池 8、电池内置插槽式固定，无需螺丝刀工具，支持快速拆卸维护与更换 9、配置≥2个USB数据接口，免拆机即可实现通过U盘升级系统软件功能 ★10、前壳采用全平面设计，硬按键面板上扬角设计，方便操作 11、无风扇设计，低功耗，适应安静的环境，防止交叉感染 12、具备趋势共存界面、大字体界面、标准界面、ECG七导全屏和ECG七导半屏等多种显示界面 13、可根据监护需要，选择屏幕上显示的波形，支持参数模块开关 14、主屏幕下方具备图形软按键，能方便快捷的使用某些功能 15、参数区显示各参数模块对应的参数测量数值及显示当前的报警高低限值 16、波形区每道波形上角显示波形名称 ★17、用户通过软件配置硬按键的功能，用户可以根据需求分别设置各参数和波形颜色 18、开机报警系统自检，监护仪在开机启动后便会自动执行自检 19、报警集中报警方式：灯光报警、声音报警、报警信息、参数闪烁 20、报警类型具有生理报警、技术报警和提示信息 21、报警级别具有三级声光报警设置，报警音量可调，各报警参数上下限可调 22、具备报警集中设置功能，可设置每个参数报警上、下限，报警开关，报警级别设置功能 23、具有报警静音功能、报警暂停功能 24、具有前后报警灯,增加报警灯的可视角度 25、具备快速接收病人信息功能和后期重新编辑病人信息功能 26、心电：支持3/5导心电监测，可选择查看I/II/III/aVL/aVR/aVF/V导联数据 27、心率测量范围（bpm),成人：15-300，儿童：15-350,测量精度为±1bpm 28、心电增益标尺包括：X2.5mm/mV、X5mm/mV、X10mm/mV 、X20mm/mV和自动选项 29、心电波形速度支持6.25、12.5、25和50mm/s不少于4种选择 30、ECG具有监护、诊断、手术模式 31、安全规格ECG监测参数抗电监护击程度为防除颤CF型 | 1
32、ECG抗高频电刀，对除颤有防护功能 33、多导同步心电信号分析心电监测技术 34、共模抑制比不小于99db 35、血氧饱和度SpO2测量范围0％-100％，显示分辨率1％ 36、配置指夹式血氧探头，具有血氧饱和度灌注棒显示 37、呼吸监测: 胸阻抗法、CO2监测法或监测来源自动识别，具有呼吸窒息报警时间设置功能 38、集中设置报警、按键、心跳及脉搏音量功能 39、脉率显示信号来源，显示范围30bpm-250bpm，脉率检测分辨率1％，脉率来源可设置为自动、SpO2、NIBP 40、TEMP测量方法为热敏电阻法，可同时监护病人的两个部位的温度，显示温度数值和两个温度之差，测量精度为±0.1℃ 41、双通道体温检测范围5℃-50℃，体温最短测量时间为1s，每两次测量之间的间隔时间为1s 42、具有过压保护功能、保证测量安全 ，成人模式：当无创血压测量压力值超过300mmHg±3mmH时，监护仪应泄放气压；儿童模式：当无创血压测量压力值超过250mmHg±3mmHg时，监护仪应泄放气压 43、NIBP无创血压工作模式具有手动、自动、连续测量模式，每种模式具有收缩压、平均压、舒张压 44、血压测量范围：成人收缩压：50-270mmhg,平均压：30-230mmhg，舒张压：20-210mmhg ,儿童收缩压：50-190mmhg,平均压：30-157mmhg,舒张压;20-140mmhg 45、NIBP采用高精度无创血压测量装置，温漂控制技术，保障在各种环境下测量准确性 46、具备可选择初始充气压力，提升测量的精准性和患者的舒适性 47、监测回顾功能: 具有120小时趋势及图表回顾， 具有≥1000组NIBP测量数据存储回顾，具备至少48小时全息波形存储和回顾功能 ★48、支持内置记录仪，实时记录功能，使用热敏阵列记录仪，多种记录类型，可记录趋势图/趋势表数据、波形记录，至少能同时记录3道波形 49、具有监护、待机、演示、夜间工作模式,快捷按键背光设计，方便在夜间操作，演示功能界面具有密码保护；具备待机功能，暂时停止所有监护操作，节省功耗，退出该状态，就可立即进行监护
3 | 心电图机 | 一、基本要求 *1.1 本机须同时具备心电信号采集与热敏打印功能，不接受心电采集盒类产品。 *1.2 同屏显示，同步采集，同步热敏记录12道心电波形。 *1.3 显示屏≥9.0英寸，屏幕亮度可调，支持背景网格显示，支持全屏触控操作。 *1.4 本机具有一体化标准物理全键盘设计，支持拼音、五笔等输入法，方便信息输入。 *1.5 支持手动输入，条码枪、磁卡读卡器读取，WORKLIST快速下载等3种患者信息录入方式。 *1.6 支持有线和无线联网，方便远程诊断。 1.7 支持PDF、PNG、JPG、HL7、XML、DICOM数据格式。 *1.8 支持FTP、HTTP、SAMBA传输协议。 二、性能要求 2.1 A/D转换：24bit。(提供注册检验报告证明) *2.2 采样率：≥20000Hz。(提供注册检验报告证明) *2.3 频率响应：0.01Hz ~ 310Hz。(提供注册检验报告证明) 2.4 内部噪声：≤12.5µVp-p。 2.5 时间常数：≥3.2 s。 *2.6 耐极化电压：±910mV。(提供注册检验报告证明) 2.7 输入电流：≤0.01μA。 2.8 抗干扰滤波：具有交流、肌电、漂移和高频截止滤波器。 2.9 具备自适应工频滤波技术，有效去除干扰，改善心电信号质量。 2.10 除颤保护：机器和导联线具有抗除颤电击保护功能。 三、功能要求 3.1 ECG输入通道：标准12导联心电信号同步采集。 3.2 导联选择：手动/自动可选，支持标准威尔逊、Cabrera导联体系，同时具备导联标识自定义功能。 *3.3 采集时间设置：波形实时采集和冻结时长均可达60s，同时可进行两页、三页、四页紧凑版热敏打印格式。 3.4 支持实时采样、预采样、触发采样、周期采样模式，支持节律分析。 3.5 可同屏显示12导同步心电波形，同时支持3*4、3*4+1R、3*4+3R、6*2、6*2+1R、6*2+3R、12*1等多种显示布局。 3.6 屏幕显示信息：心电波形、心率、时间、ID、工作状态、导联脱落信息、联网状态信息、外接设备状态信息等。 3.7 自动异常报警功能：可自动对异常心率、导联脱落、外设连接、高频信号干扰情况进行实时监测报警。 3.8 支持起搏检测功能。 | 1
3.9 热敏打印布局：3*4、3*4+1R、3*4+3R、6*2、6*2+1R、6*2+3R、12*1。 3.10 热敏记录纸：折叠纸。 3.11 设备内置存储器，本机可存储病历≥1000例，存储满后机器可循环存储。 3.12 支持U盘、SD卡的扩容存储。 3.13 支持U盘和SD卡直接导出PDF、PNG、JPG、XML、HL7、DICOM等格式的报告。 3.14 支持波形浏览功能。 3.15 支持报告打印预览功能。 3.16 具有病历管理功能，可对存储的病历进行查询、浏览、修改、导出、传输、打印，方便医生调阅病人信息。 3.17 支持病例重新编辑，具备病例模板与自定义病例模板的添加功能，方便医生在屏诊断时快速输入诊断结论。 *3.18 权限管理：可对设置权限进行密码管控，包含传输、纸速、增益、报告模板等设置。 四、电源 交直流两用且自动转换，电源要求100-240V（50/60Hz）， 内置锂电池充满电后可连续工作4小时以上。
4 | 洗胃机 | 电源电压：AC220V±22%，50Hz±1Hz 输入功率：90VA 洗胃周期：＜40S 冲液量：250-350ml/次 流量：≥2L/min 工作压力及变化：压力绝对值在47-67KPA范围内，工作压力变化不大于±5KPA 熔丝管：F2AL250V，Φ5*20 工作制：连续运行 电器要求：I类设备，BF型应用部分 环境温度范围：+5℃- +40℃ 相对湿度范围：30%-80% 大气压力范围：860hPa-1060hPa | 1
5 | 吸痰机 | 电源电压：AC220V±10%，50Hz±1Hz 输入功率：≤180VA 吸引泵：活塞泵 极限负压值：≥0.09MPa（760mmHg） 负压调节范围：0.02MPa-极限负压值 噪声：≤65dB(A) 抽气速率：≥20L/min 贮液瓶容量：≥2500mL/只，2只一组 熔丝管：F2AL250V，Φ5*20 工作制：间隙加载的连续运行，最长连续工作时间不小于30分钟,持续率50%。 电器要求：I类设备，B型应用部分 环境温度范围：+5℃- +35℃ 相对湿度范围：30%-80% 大气压力范围：860hPa-1060hPa | 1
6 | 负压吸氧器 | 电源：AC220V±10% 50Hz 抽气速率：≥40L/min ★负压调节范围：0.013-0.085MPa 吸液瓶：2500ml×2 输入功率：400VA 噪音：≤65dB | 1
7 | 血糖仪 | 校正码段 免调码 检测样本 末梢全血、静脉全血 试纸酶技术 葡萄糖脱氢酶 用血量 0.6微升 测试范围 1.1mmol/L-33.3mmol/L 红细胞压积范围 30%-60% 测试时间 ≤10秒 取血方式 试纸条采用机外取血方式 使用环境 测试温度：检测血糖10℃-35℃，相对湿度：不大于80% 电池寿命 ≥1000次 语音功能 有语音播报、红绿灯指示 记忆容量 ≥200，显示7、14、28天均值 | 1
8 | 指氧仪 | 测量范围：35%~100% 测量精度：70%~100%，±2% 显示屏：≥0.96寸高清OLED 数据上传：无线传输 脉率：30bpm~250bpm 测量进度：±2%或±2BPM，取最大值 | 1
9 | 气动电控心肺复苏机 | 1* 驱动方式：气动电控方式；控制更精确更长的使用时间 2* 工作模式：具有全自动按压、通气同步 3 按压频率：≥100bpm 4 按压深度：按压深度0~6cm内连续精确可调，深度可以直观显示 5 通气模式：正压通气（具有气管插管通气接口） 6* 潮气量：0～1500ml范围内可调，可精确设定 7 按压/释放比率：1:1（50%：50%） 8 按压与通气比: 全自动30:2 、连续不间断按压、连续呼吸三种模式可调 9 电源：内置电池，供电大于200小时 10 启动心肺复苏系统时间：小于8秒 11 气道阻塞泄压报警：可调节气道压力安全阀最高泄压力应不大于60cmH2O，大于时自动报警并且自动泄压，保护气道 12 按压器、固定带定位：按压器可快速前、后、上、下移动，在不移动病人的前提下，可快速、精确定位按压部位，固定带可以调节以适应不同伤病员胸径 13* 便携性：整机重量≤3Kg 14 绝缘性：按压器与人体接触部位采用高分子绝缘材料。 15 极端工作条件：可在温度-30℃至+50℃，相对湿度95%环境下，正常进行工作 16 管线适配器:管路连接口相互配合 17 可靠性：平均故障间隔时间不小于500h。 18 维修性：维修的可达性和互换性满足GJB 368B的要求。 19 标准化：零部件的标准化程度系数不小于0.8。 20 人机工程：产品结构设计应充分考虑人机功效要求，状态显示、报警指示清楚醒目 21 主机尺寸：长*宽*高 ≥255*108*194mm | 1
10 | 无影灯 | 1、★提供产品无影灯专利（不少于1份）。 2、灯头采用圆盘式造型，灯罩采用航空铝合金，散热效果好，符合手术室层流要求标准。 3、★采用优质抗菌粉末静电喷涂而成，具有环保、抗菌的作用。 4、涂料对微生物大肠挨希氏菌和金黄色葡萄球菌均具有抗菌作用。 5、★具有两处把手，使用方便。（提供实物图片） 6、采用LED冷光源。使用寿命≥50000小时。 7、医生头部温升≤1℃，术野温升≤1℃。 8、色温≥3000K。 9、单头无影灯，灯珠≥48颗。灯头直径≥50cm。 10、★采用弹簧臂，灯臂关节数≥3个。关节臂配备触摸控制面板，具备亮度提示和调节功能。（提供彩页证明） 11、洁净区人员可通过中置消毒手柄移动手术灯位置，中置手柄可耐受≥130°高温高压蒸汽灭菌。 12、最大光照强度≥120,000LUX 。 13、聚焦光柱≥80CM。 14、色彩还原指数（ra）≥80。 | 1
小计（元）
备注：此报价包含运费、税费、安装调试费用.