| 内镜清洗消毒设备 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 内镜洗消系统 | 一、内镜清洗工作站1套 1、★材质要求：采用普通复合材料（ABS+亚克力PMMA）整体热合吸塑成型，板材厚度≥4MM，区别于普通YKL（AKL）塑料、玻璃钢或大理石等材料。无锋角，无接缝，细菌附着率低、抗菌抗渗透性优异，表面光亮平滑、耐磨、耐酸碱、易清洗，损伤后容易修复、寿命长，不变色不变脆，对人体无毒性。普通复合材料须根据医药行业标准YY0992-2016的5.2.3要求进行耐腐蚀性测试：在1%NaOH溶液中浸泡72小时无可视变化，在5% H2SO4溶液中浸泡72小时无可视变化。提供国家药品监督管理局提供的检验报告。 2、清洗槽形状要求：清洗槽采用“前后高中间低”的大圆弧防泛水设计，槽面向内侧倾斜≥3度，后端向内侧倾斜≥3度，防止台面积水，且不倒流到柜门或室内楼地面，污损柜门及楼地面或造成医务人员的意外滑倒，并且前端设计有半径≥100MM的大圆弧，有效的支撑操作人员的腰腹，降低操作人员的劳动强度。清洗槽内侧底部设计有“米”字型凸起，有效地减少内镜与槽体的接触面积，提高清洗浸泡的效果。 3、干燥台形状要求：干燥台采用内凹式平台圆弧设计，干燥平台台面设计有圆形凸起，干燥平台台面低于前端，并且在干燥台前端设计有半径≥100MM的大圆弧，在有效的防止内镜和其它正在干燥的附件等意外滑落的同时，为操作人员提供腰腹的支撑，降低操作人员的劳动强度。 4、功能背板形状材质要求：背板采用与清洗槽相同的材质，非碳钢或不锈钢烤漆材质，整体一次成型，无任何接缝，抗压强度高，抗氧化，耐强酸强碱；表面光滑，易清洗；耐磨损，寿命长，损伤后极易修复，对人体无毒性等；所有倒角为大圆弧保证无卫生死角，背板采用倾斜式平面，倾斜角度≤10度，符合人体视觉角度。中背板规格高度：离地高度≥1.6m；高背板规格高度：离地高度≥1.8m 5、柜体形状要求：采用分段式柜体，在便于搬迁的同时可以充分保证操作人员操作过程中的舒适度，减少对操作人员腰腹的疲劳和损伤，柜体底部离地高度≥150mm。 6、支架材质要求：选用全优质不锈钢材质，厚度≥1.2mm，高≥800mm，符合人性化设计； 7、柜体底板材质要求：柜体底板采用PVC塑钢板材质，非复合板及碳钢烤漆板，杜绝出现膨胀或生锈的情况。（提供省级以上检验所的材质检验报告） 8、管道自身消毒功能：可对终末漂洗用水管道定期消毒，消毒对象包括0.2μm过滤滤芯、终末漂洗水枪及水枪管道、水龙头及灌流系统管道，保障内镜清洗用水水质符合WS507-2016中菌落数≤10cuf/100mL的要求，保障内镜洗消效果。管道自身消毒结束后可自动冲洗内部管道，防止消毒液残留。 9、全自动循环灌注主机要求：采用隐藏式后置设计，不占用操作空间，一键式操作，方便快捷；注液注气系统采用分离式设计，脉冲注液功能，并且在注液完成后自动实现注气的切换，简化了操作流程，系统采用循环注液，避免了交叉感染的危险；电压12V，压力0.2～0.3MPa，注气压力小于0.16MPa。 10、控制器要求：采用液晶中文显示屏，各流程功能均有微电脑控制，隐藏式设计，采用触摸控制按键，非按键膜按键，按键处显示蓝色彩光，控制每槽实际操作流程，均按照屏幕提示进行清洗，并具备对多条内镜分别定时、倒计时功能。控制器可控制灌流时间，调节灌流清洗时间时可通过控制屏按键增加、减少。（提供操作视频截图佐证材料） 11、酶液/消毒液倒计时装置要求：独立记录灌注剩余时间，时间显示1秒-99分钟。 12、快速接头材质及功能要求：整套快速接头采用，快速接头的底座与插头部分全部采用耐酸碱的高分子塑料，可以有效的防止酸碱腐蚀，增强了耐磨性，快速插头部分采用双手指按式（双手指按紧向后取出，向前接上）底座设计位置位于洗消槽后方，操作更加方便、自如、快捷，只需单手操作就可完成。 13、终末漂洗水质要求：终末漂洗用水水质符合WS507-2016 《软式内镜清洗消毒技术规范》及医药行业标准YY0992-2016《内镜清洗工作站》要求，终末漂洗槽水龙头、水枪、灌流器出水水质细菌总数≤10CFU/100mL的要求细菌内毒素不大于0.25EU/mL的要求。提供提供国家药品监督管理局提供的检验报告 14、排污型水质处理器要求：安装于设备总水源处，过滤水源中的杂质、水锈等异物，提供用水质量；外罩采用不锈钢材料，具备排污功能，打开泄水球阀即可方便强有力的冲洗杂质；无需更换滤芯。 15、自动/手动双控水源控制要求：自动/手动双控水源的开关，不仅可以实现总水源的自动关闭，避免在无人看管使用时发生漏水现象，同时又可以实现在断电情况下手动打开总水源，保证工作站的正常使用；电压220V，流量2~3T/h，功率≤20W，工作压力：0~0.8MPa 16、医用洁净气源：医用级洁净气源，集成无油空气压缩机、气体处理及气体过滤功能于一身，为设备提供高质量洁净气源。符合GB50751-2012《医用气体工程技术规范》及WS507-2016《软式内镜清洗消毒技术规范》要求。过滤精度≥0.01微米，可置于在干燥台下，噪音≦60dB，容积流量≥150L/min；具备自动排水功能。 17、中心气体处理器要求:无源型，分离空气中的油污，水分，提高干燥台上干燥气体的清洁度，具有自动调节气压和自动过滤水分的功能，并另外设有注气压力调节器（不高于0.02MPa）,可调范围0.15～0.6MPa,专为内镜腔道提供清洁而又安全的气压，不损伤昂贵的内镜。无耗材、免维护、免清洗。 （提供产品合格证及注册证检验报告佐证材料） 18、空气过滤器：对工作站高压气枪及内镜管腔注气提供符合规范要求的洁净空气，防止交叉感染，空气过滤器过滤精度为≥0.2μm，可更换滤芯。 19、手套盒：铝制手套盒，可放置各种不同的手套 20、纱布盒：铝制纱布盒，可放置10cm×10cm纱布块不少于20块； 21、酒精灌注系统要求：酒精自动灌注内镜管腔，自动注气辅助干燥，方便快捷，采用蠕动泵定量控制，进酒精速度为≥5ml/s。应符合医药行业标准YY0992-2016《内镜清洗工作站》要求：酒精不足提示报警，并在控制屏上显示“酒精不足”。 22、手动内镜测漏器要求：内镜专用测漏器，原装压力表，压力范围0~300mmHg，快速测漏。 23、自动供酶系统：采用蠕动泵自动添加清洗酶，实现准确配比，配带液位检测功能，清洗酶用完后，自动报警提示，可以不同厂家的清洗酶配套使用，进酶量5mL/s，一键启动，操作简便。供酶时间0-99min可调，应符合医药行业标准YY0992-2016《内镜清洗工作站》要求：酶液不足提示报警，并在控制屏上显示“清洗液不足”。（提供控制屏“清洗液不足”照片佐证材料及国家药品监督管理局提供的检验报告） 24、消毒液气体解析系统：主机位于柜体内部的隐藏式设计，同时不占用内镜清洗操作空间，控制按钮位于功能背板上面，方便操作，随时分解并通过下水总管或专用排气通道排除槽内会发的消毒液，防止气体向外扩散，保护医务人员。 25、消毒液隐藏功能：容量：30000±50ml，动态管理消毒液，每日清洗消毒结束后，将消毒液放入位于柜体内的密闭桶中，次日清洗时只需按动开关即可将消毒液吸入消毒槽中，过期的消毒液可自动排入排污管道 26、设备用电要求：电压：220V±22V 频率：50Hz±1Hz 电气安全性能符合GB4793.1-2007、GB14710-2009的要求。（提供开关电源CE认证及相关检验报告佐证材料） 27、设备功率要求：≤2.5kVA 28、设备噪音要求：设备正常工作时，噪音应不大于70dB。（提供相关检验报告佐证材料） 29、设备水源要求：流动水标准医疗机构应提供符合规范中要求的医疗用水，水压0.3~0.4MPa 30、可适应性要求：室外环境温度：-20℃～50℃ 室内工作环境温度：-5℃～40℃相对湿度：≤90% 31、安装要求：1.医疗机构应保证进行清洗消毒的房间必须通风良好，且室内为负压，换气次数≥10次/h，外气量≥2 次/h，如有必要需提供排风口用于设备的排风。2.医疗机构需在设备安装前预留符合设备要求的进水口、排水口以及电源口。3.设备的供水管路、控制系统、电路系统等均免费安装调试，并对操作人员进行免费使用培训。 可选配手持式内镜检测系统: 1.具有拍照和录像功能，清晰呈现内镜内部管路，随时截图记录，生成报告;2.可直观显示医用器械管腔类内部结构，从而判断器械清洗和维护质量是否达标;3.定期检查管腔内状态等相关项目，以保证感控安全;4.管径≤2.2mm，有效长度≥1.5m，≥5寸高清显示屏，≥30万像素并配置LED光源，TF卡存储功能，容量≥64G 二、内镜专用水机1套 1、源水水质：市政自来水管网水源。 2、产品水用途：内镜中心清洗内镜用纯水。 3、工作范围：水处理间进水口至纯水箱/泵出水口之间的管道、阀门、仪表、设备等。 4、产水量：≥300L/h 5、★产水水质标准：符合WS310-2016清洗用纯化水电导率≤15us/cm(25℃)，以及符合WS507-2016清洗用水的标准菌落总数≤10CFU/100mL的规定。 6、系统采用“集成控制器+触摸屏”全自动控制，系统相关设备受液位联锁控制自动运行。整个系统全过程微电脑控制，并通过触摸液晶显示屏实时在线显示设备运行状态（水质、流量、压力等），整个控制系统具备自动功能（自动制水、自动冲洗、自动紫外线消毒、自动臭氧消毒、原水缺水/水箱满水自动停机等）。 7、主要工艺流程：采用“预处理+单级反渗透+纯水恒压供水+消毒系统”工艺。 8、运行方式：系统相关设备受“运行时间、水箱液位、压力”联锁控制自动运行。 9、整套系统具有应急控制措施：可自动和手动相互切换、几种模式协调运行，保证设备正常制水。 10、预处理系统：配备机械过滤器，树脂过滤器，精密过滤器，及相关辅助设备组成，预处理可实现自动正洗、反洗、再生、补水等功能。 11、控制阀选用知名品牌全自动多功能控制阀，采用微电脑控制。 12、反渗透系统：具有运行冲洗、定时冲洗、手动冲洗等功能。 13、反渗透系统采用知名品牌反渗透膜元件，稳定脱除率≥99.5%（材质：芳香族聚酰胺复合膜 形式：卷式）。 14、反渗透膜等主要原材料重要零部件选用性能稳定的优质产品并附有效证明。 15、纯水水箱：用于储备反渗透产水，水箱装有液位控制器，通过液位控制器实现反渗透装置和纯水外输送泵的起停。储水箱是采用≥3mm厚壁304材质不锈钢做成的密闭式卫生级储水箱，内表面镜面抛光0.6PR；水箱顶部装有0.22μm呼吸器，可以滤除气体中0.22μm 以上的微粒和细菌，避免纯水与空气直接接触造成菌落总数超标；水箱顶部装有360度清洗喷淋球，喷淋球可随时使用纯水回水清洗储罐并保证罐体湿润，水箱内部安装浸没式紫外线消毒器，避免细菌及微生物的滋生。 16、纯水供水采用恒定压力输出方式，不得低于内镜洗消机的最低工作流量及压力要求；供水系统设有过流式紫外线消毒器；末端设有细菌过滤器，内置0.22μm折叠滤芯；能设定周一至周日每天的定时脉冲循环和臭氧消毒时间。 17、具备开机自检、缺水保护报警、漏水保护、停电自动复位、水箱满水后自动停机、高水压、过载保护等功能。机械过滤自动冲洗，树脂过滤自动冲洗+再生，RO膜自动冲洗，供水系统脉冲循环，臭氧消毒自动开启，水质在线监测系统，可即时测量产水水质。 18、产水设有流量计，以监视并调节运行出水量及系统水利用率，通过合理工艺设计，水利用率高。 19、 电导仪连续监测实时在线显示产水的水质。 20、提供设备详细配置，并列出品名、规格、数量、生产厂家等内容。 21、提供公司简介、涉水批件、元件合格资料等。 22、生产厂家资质要求：生产厂家具有医疗器械生产经营许可证、ISO9001认证、ISO13485等证书等。 23、提供齐全的、准确的与投标设备相符的技术图纸（例如必须提供“工艺流程系统图”、“水处理设备机房平面布局图”）。 三、内镜存储柜1套 1、内胆：1.内胆采用高分子复合材料（ABS+亚克力PMMA特种复合性材料及特种工艺制成），整体吸塑成型，表面光滑，不残留细菌，无死角易清洁；2.内胆尺寸≥1800*600*400mm，空间充足，满足各个科室内镜的悬挂需求。 2、外罩：1.内胆由≥1.5MM多工艺防水防腐蚀处理、正反两面光洁的钢模塑钢板(轿车外壳工艺)成型，原板经钢模成型、专业电解、镀锌、喷塑、面饰烤漆、抗紫外线保护；2.外罩采用整体焊接，无拼接缝隙，整体强度高且美观大方 3、容量：单门可悬挂≥6条内镜,双门悬挂≥12条内镜 4、门材质：采用碳钢喷塑板和透明亚克力PMMA特种复合性材料，内镜储存状况完全可视，亚克力可视门不怕磕碰，美观大方 5、门把手：采用304不锈钢镜面处理，外表光滑，美观 6、储存方式：直挂式，内镜采用垂直悬挂的形式进行储存 7、悬挂架：采用透明亚克力PMMA特种复合性材料，分上中下三层固定，背面采用碳钢加强板稳固，保证支架的强度 8、固定方式：固定采用上中下三层定位，保证内镜悬挂过程中的稳定，安全可靠，最大程度保护内镜 9、门密封：采用磁性门密封，门密封性优秀，隔绝柜外空气，可靠保证内镜不受外部空气二次污染 10、控制器：一体化控制器，工业级单片机芯片，数码显示，稳定可靠。 11、显示屏显示内容：风机循环通风时间、紫外线杀菌时间 12、功能要求：1.可实现0-99min不间断通风、杀菌，时间到，自动停止； 2.、用户可根据需求分别设置通风、杀菌时间，并能保存设置参数； 3.可实现对风机、紫外线杀菌灯、照明灯的分别控制；4.双门有一键切换功能，可分别实现对两侧柜体的程序设置，方便实用。 13、风机：采用著名品牌的高性能电容式轴流风机，安全可靠，满足设备长期高效的使用环境，并且节能环保。 14、循环方式：两个风机采用一进风一出风方式运行，保证内胆中空气循环流动，对内镜进行干燥 15、安装方式：采用内胆外安装，有效杀灭柜体内空气中的细菌 16、紫外线灯：采用知名品牌产品，性能优越，保证杀菌能力 17、外形尺寸（W*H*D）：单门≤820*2030*580mm，双门≤1510*2030*580mm 18、内镜容积：单门≥6条，双门≥12条 19、重量（空重）：单门≤100kg，双门≤180kg 20、电源要求：220V/50Hz 21、设备功率：≤200W 四、内镜清洗消毒器1套 1、消毒剂储存箱容量：≥12L 2、适酶储存箱容量：≥2.5L 3、酒精储存箱容量：≥1L 4、排水装置:采用泵强制排水的方式，避免重力排水的弊端。 5、★水过滤器:设置3级水过滤器，过滤精度分别为1.0μm、0.45μm和0.2μm，并提供生产厂家证明文件； 6、清洗液、酒精计量装置:采用蠕动计量泵，计量精度≤1%； 7、每次处理镜子数量:1-2条软式内镜 8、测漏功能:若内镜存在微小泄露，设备持续提供正压，程序结束后提示；若内镜存在大泄露，在接触液体前强制退出并报警； 9、消耗水量:每清洗消毒循环水耗量25-40L 10、自身消毒功能:不仅能够对设备全管道、槽体进行消毒而且能够对终末漂洗水过滤器消毒； 11、加强消毒功能:延长消毒时间，可用于阳性传染病人检查后的内镜，强化消毒效果； 12、软镜内管腔增加泵:设有独立的内镜管腔增压泵，能够持续洗消注气、注水官腔，活检、吸引管腔，辅助送水官腔和抬钳器官腔等； 13、内管腔增压泵压力监测:通过可视化窗口，可直观的检测内管腔增压泵压力状况，确保内镜清洗消毒合格； 空气干燥功能:可以使用设备自带的空压机干燥内镜内管腔，也可以外接压缩气来达到更好的干燥效果； 14、酒精干燥功能:有酒精干燥功能 15、内镜内腔清洗接头：可提供奥林巴斯、宾得、富士能三大品牌内镜内腔清洗接头，详见接头明细； 16、双级旋转喷淋清洗：设有底部和顶部两级旋转喷淋装置，消除槽内清洗死角； 17、消毒剂加热:可对消毒剂自动加热并显示加热温度，提高消毒效果和效率；独立消毒剂加热控制系统 18、消毒剂自动取样功能:通过独立的消毒液取样泵控制，可实现消毒液的自动取样，以降低消毒液对操作人员的危害 19、消毒剂添加排放:设备自动对消毒液进行添加和排放 20、全封闭消毒:洗消槽采用电动推杆压紧密封胶条的全封闭结构，消毒剂气味不向外泄露，最大限度保护操作人员健康。 21、无菌水漂洗:内置≥0.2μm无菌水过滤器；消毒后使用≥0.2μm过滤器过滤的无菌水漂洗，避免不干净的漂洗水再次污染消毒好的内镜。 22、消毒剂不足报警:有消毒剂不足报警 23、清洗液不足报警:有清洗液不足报警 24、酒精不足报警:有酒精不足报警 25、追溯系统:采集内镜信息、操作人员信息和内镜清洗消毒的过程数据通过网络与用户的计算机系统连接，实现患者信息与内镜清洗消毒信息管理 26、控制系统:采用PLC控制；触摸屏:采用≥5.0英寸彩色触摸屏显示 27、★设备状态颜色识别:通过灯带颜色控制，显示设备不同状态，方便操作人员观察。 28、程序运行倒计时功能:精确的设备倒计时功能，便于观测程序剩余时间，方便操作人员协调内镜洗消工作。 29、一键启动功能: 30、显示屏显示内容:显示屏显示运行过程的程序名称、洗消日期、运行阶段名称和阶段计时并提供运行界面实物照片； 31、管理员权限设置:产品控制系统设有三级权限设置；操作人员拥有一级权限，可完成日常洗消工作；管理员拥有二级权限，可进行程序参数调整；维护人员拥有三级权限，可更改设备内部参数； 32、玻璃门:采用钢化玻璃门，可以清晰观察镜子的清洗消毒情况； 33、自动门、脚踏开门:自动门，可脚踢开门；避免手动开门后，拿取消毒完毕的内镜时产生二次感染； 34、关门保护功能:关门过程中，持续检测胶条承受压力，一旦压力异常，门自动弹起，避免关门过程中夹伤人员或内镜； 35、管路材质证明:采用经FDA认证的食品级软管，并提供认证证书。 36、消毒效果检测报告:提供第三方权威机构出具的产品与使用循环型消毒剂（戊二醛、邻苯二甲醛、过氧乙酸）的消毒效果检测报告； 37、医疗器械注册证:提供二类医疗器械注册证 38、检验报告:提供注册检验报告，提供卫生安全评价报告，提供电气安全性能检测报告，提供电气安全性能检测报告，提供电磁兼容报告 39、外形尺寸:≤600mm(L)×760mm(W)×1050mm(H) 40、设备重量：≤110kg 41、设备功率：≤1.5Kw 五、内镜转运车1套 1、车体采用全钢质结构，可靠性高。 2、设置两层转运托盘。 3、带脚轮锁，试用方便。 4、承载容器可单独消毒。 5、每层托盘均可180°旋转，拿取更方便。 6、可同时运输不同品牌的内镜。 六、内镜追溯系统1套 1、洗消阶段采集的数据包括:内镜名称、内镜钢号、内镜类型、洗消程序、洗消人员、洗消日期、各个步骤开始时间、洗消总时长、内镜状态等。 2、语音提醒功能：正常作业及不规范作业行为均提供电脑语音提醒或告警支持，包含RFID刷卡信息语音提示、不规范操作语音告警。 3、洗消阶段监控：实时显示内镜名称、洗消阶段、时间、操作人，辅助用户完成洗消工作。自动识别二次清洗、特殊清洗、完结清洗，并在洗消监控进行特殊标记及颜色区分。 4、内镜洗消明细：查询指定日期段的内镜洗消明细，查询条件：日期时间、洗消人、洗消类型。查询结果：内镜种类、内镜型号、内镜编号、洗消人、洗消日期、内镜名称、洗消时长、洗消工序。导出Excel格式文件。 5、特殊洗消查询：查询特殊感染患者使用后的内镜洗消明细。查询条件：日期、洗消人、内镜类型；查询结果：洗消人、内镜种类、内镜型号、内镜编号、洗消日期、洗消时长、洗消步骤。导出Excel格式文件。 6、洗消工作量统计：统计洗消人指定时间段内的洗消内镜数量。查询条件：洗消人、日期。查询结果：洗消内镜数量、洗消人。导出Excel格式文件。 7、身份鉴权：提供用户登录身份鉴权能力，系统管理权限鉴别，防止非授权人员随意访问系统。操作员登录模式，用于洗消人员的登录；管理员登录模式，用于护士长等管理者的登录； 8、设备管理：可维护内镜清洗工作站各个洗消流程的IP地址，常规和特殊洗消时长，洗消流程可根据工作站灵活配置，可维护全自动软式内镜清洗消毒器的设备IP和端口，读卡器的IP等。 9、人员管理：可维护科室人员信息，包括：科室、岗位、用户编码、院内工号、用户姓名、性别、年龄、手机号、座机号等。 10、内镜管理：可维护科室所有内镜的基础信息。包括：内镜编码、内镜名称、内镜钢号、内镜类型、所属科室、厂家、使用次数、内镜状态、 11、科室管理：可以添加多科室管理。 12、培训教学管理：支持文件、视频等上传、下载、在线阅读等功能。 13、内镜维修管理：实现对内镜型号、内镜名称、维修部位、维修次数、维修的起止时间、维修费用等信息登记功能。 14、★自动读取储镜柜温度：实时读取储镜柜温、湿度。根据预设温、湿度上下限，对超过温、湿度上下限进行报警，并记录相关信息。 15、储存阶段采集的数据包括：操作人、出入库内镜名称、出入库内镜型号、出入库内镜钢号、内镜出入库时间、内镜状态、内镜储存柜名称、内镜储存柜编号。 16、实时库存信息查询：查询条件包括储存柜名称、储存柜编号、内镜名称、内镜编号；查询结果包括内镜名称、内镜型号、操作人、入库时间、内镜储存柜名称、内镜储存柜编号 17、内镜出入库查询：查询条件包括储存柜名称、储存柜编号、内镜名称、内镜编号，日期；查询结果包括内镜名称、内镜型号、操作人、出入库时间、内镜储存柜名称、内镜储存柜编号 18、诊疗阶段采集的数据包括：操作人、内镜名称、检查开始时间、检查结束时间、病人检查号、病人姓名、医生姓名、阳性标识、诊疗房间号。 19、病人使用追溯查询：查询病人使用的内镜使用前和使用后的内镜洗消过程明细；查询条件：病人姓名、检查号、使用日期范围；查询结果：病人姓名、检查号、使用日期、内镜种类、内镜型号、内镜编号、使用前后的洗消人、洗消日期、洗消步骤、洗消时长等。 20、质量控制模块：提供刷卡有效间隔控制，避免读卡器连续性读取重复的数据影响应用效果。对各个环节操作时间进行监管，对不满足最低清洗消毒时间的操作进行报警提示，且无法进入下一洗消步骤。对内镜诊疗进行监管，对未经清洗消毒或清洗消毒不合格的内镜进行报警提示并严禁给病人使用。诊疗房间刷卡时刷卡器在出现PACS对接查询错误时蜂鸣提示操作人员。诊疗房间刷卡器网络连接错误时及时显示。建立阳性内镜的监管记录，将阳性镜与普通内镜区分处理，避免交叉感染。对登记损坏的内镜信息及时进行反馈，方便用户及时维修补全，不耽误用户使用。统计内镜的使用次数，对于使用达到一定次数的内镜提醒用户及时检修。 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 内镜洗消系统 | 一、内镜清洗工作站1套 1、★材质要求：采用普通复合材料（ABS+亚克力PMMA）整体热合吸塑成型，板材厚度≥4MM，区别于普通YKL（AKL）塑料、玻璃钢或大理石等材料。无锋角，无接缝，细菌附着率低、抗菌抗渗透性优异，表面光亮平滑、耐磨、耐酸碱、易清洗，损伤后容易修复、寿命长，不变色不变脆，对人体无毒性。普通复合材料须根据医药行业标准YY0992-2016的5.2.3要求进行耐腐蚀性测试：在1%NaOH溶液中浸泡72小时无可视变化，在5% H2SO4溶液中浸泡72小时无可视变化。提供国家药品监督管理局提供的检验报告。 2、清洗槽形状要求：清洗槽采用“前后高中间低”的大圆弧防泛水设计，槽面向内侧倾斜≥3度，后端向内侧倾斜≥3度，防止台面积水，且不倒流到柜门或室内楼地面，污损柜门及楼地面或造成医务人员的意外滑倒，并且前端设计有半径≥100MM的大圆弧，有效的支撑操作人员的腰腹，降低操作人员的劳动强度。清洗槽内侧底部设计有“米”字型凸起，有效地减少内镜与槽体的接触面积，提高清洗浸泡的效果。 3、干燥台形状要求：干燥台采用内凹式平台圆弧设计，干燥平台台面设计有圆形凸起，干燥平台台面低于前端，并且在干燥台前端设计有半径≥100MM的大圆弧，在有效的防止内镜和其它正在干燥的附件等意外滑落的同时，为操作人员提供腰腹的支撑，降低操作人员的劳动强度。 4、功能背板形状材质要求：背板采用与清洗槽相同的材质，非碳钢或不锈钢烤漆材质，整体一次成型，无任何接缝，抗压强度高，抗氧化，耐强酸强碱；表面光滑，易清洗；耐磨损，寿命长，损伤后极易修复，对人体无毒性等；所有倒角为大圆弧保证无卫生死角，背板采用倾斜式平面，倾斜角度≤10度，符合人体视觉角度。中背板规格高度：离地高度≥1.6m；高背板规格高度：离地高度≥1.8m 5、柜体形状要求：采用分段式柜体，在便于搬迁的同时可以充分保证操作人员操作过程中的舒适度，减少对操作人员腰腹的疲劳和损伤，柜体底部离地高度≥150mm。 6、支架材质要求：选用全优质不锈钢材质，厚度≥1.2mm，高≥800mm，符合人性化设计； 7、柜体底板材质要求：柜体底板采用PVC塑钢板材质，非复合板及碳钢烤漆板，杜绝出现膨胀或生锈的情况。（提供省级以上检验所的材质检验报告） 8、管道自身消毒功能：可对终末漂洗用水管道定期消毒，消毒对象包括0.2μm过滤滤芯、终末漂洗水枪及水枪管道、水龙头及灌流系统管道，保障内镜清洗用水水质符合WS507-2016中菌落数≤10cuf/100mL的要求，保障内镜洗消效果。管道自身消毒结束后可自动冲洗内部管道，防止消毒液残留。 9、全自动循环灌注主机要求：采用隐藏式后置设计，不占用操作空间，一键式操作，方便快捷；注液注气系统采用分离式设计，脉冲注液功能，并且在注液完成后自动实现注气的切换，简化了操作流程，系统采用循环注液，避免了交叉感染的危险；电压12V，压力0.2～0.3MPa，注气压力小于0.16MPa。 10、控制器要求：采用液晶中文显示屏，各流程功能均有微电脑控制，隐藏式设计，采用触摸控制按键，非按键膜按键，按键处显示蓝色彩光，控制每槽实际操作流程，均按照屏幕提示进行清洗，并具备对多条内镜分别定时、倒计时功能。控制器可控制灌流时间，调节灌流清洗时间时可通过控制屏按键增加、减少。（提供操作视频截图佐证材料） 11、酶液/消毒液倒计时装置要求：独立记录灌注剩余时间，时间显示1秒-99分钟。 12、快速接头材质及功能要求：整套快速接头采用，快速接头的底座与插头部分全部采用耐酸碱的高分子塑料，可以有效的防止酸碱腐蚀，增强了耐磨性，快速插头部分采用双手指按式（双手指按紧向后取出，向前接上）底座设计位置位于洗消槽后方，操作更加方便、自如、快捷，只需单手操作就可完成。 13、终末漂洗水质要求：终末漂洗用水水质符合WS507-2016 《软式内镜清洗消毒技术规范》及医药行业标准YY0992-2016《内镜清洗工作站》要求，终末漂洗槽水龙头、水枪、灌流器出水水质细菌总数≤10CFU/100mL的要求细菌内毒素不大于0.25EU/mL的要求。提供提供国家药品监督管理局提供的检验报告 14、排污型水质处理器要求：安装于设备总水源处，过滤水源中的杂质、水锈等异物，提供用水质量；外罩采用不锈钢材料，具备排污功能，打开泄水球阀即可方便强有力的冲洗杂质；无需更换滤芯。 15、自动/手动双控水源控制要求：自动/手动双控水源的开关，不仅可以实现总水源的自动关闭，避免在无人看管使用时发生漏水现象，同时又可以实现在断电情况下手动打开总水源，保证工作站的正常使用；电压220V，流量2~3T/h，功率≤20W，工作压力：0~0.8MPa 16、医用洁净气源：医用级洁净气源，集成无油空气压缩机、气体处理及气体过滤功能于一身，为设备提供高质量洁净气源。符合GB50751-2012《医用气体工程技术规范》及WS507-2016《软式内镜清洗消毒技术规范》要求。过滤精度≥0.01微米，可置于在干燥台下，噪音≦60dB，容积流量≥150L/min；具备自动排水功能。 17、中心气体处理器要求:无源型，分离空气中的油污，水分，提高干燥台上干燥气体的清洁度，具有自动调节气压和自动过滤水分的功能，并另外设有注气压力调节器（不高于0.02MPa）,可调范围0.15～0.6MPa,专为内镜腔道提供清洁而又安全的气压，不损伤昂贵的内镜。无耗材、免维护、免清洗。 （提供产品合格证及注册证检验报告佐证材料） 18、空气过滤器：对工作站高压气枪及内镜管腔注气提供符合规范要求的洁净空气，防止交叉感染，空气过滤器过滤精度为≥0.2μm，可更换滤芯。 19、手套盒：铝制手套盒，可放置各种不同的手套 20、纱布盒：铝制纱布盒，可放置10cm×10cm纱布块不少于20块； 21、酒精灌注系统要求：酒精自动灌注内镜管腔，自动注气辅助干燥，方便快捷，采用蠕动泵定量控制，进酒精速度为≥5ml/s。应符合医药行业标准YY0992-2016《内镜清洗工作站》要求：酒精不足提示报警，并在控制屏上显示“酒精不足”。 22、手动内镜测漏器要求：内镜专用测漏器，原装压力表，压力范围0~300mmHg，快速测漏。 23、自动供酶系统：采用蠕动泵自动添加清洗酶，实现准确配比，配带液位检测功能，清洗酶用完后，自动报警提示，可以不同厂家的清洗酶配套使用，进酶量5mL/s，一键启动，操作简便。供酶时间0-99min可调，应符合医药行业标准YY0992-2016《内镜清洗工作站》要求：酶液不足提示报警，并在控制屏上显示“清洗液不足”。（提供控制屏“清洗液不足”照片佐证材料及国家药品监督管理局提供的检验报告） 24、消毒液气体解析系统：主机位于柜体内部的隐藏式设计，同时不占用内镜清洗操作空间，控制按钮位于功能背板上面，方便操作，随时分解并通过下水总管或专用排气通道排除槽内会发的消毒液，防止气体向外扩散，保护医务人员。 25、消毒液隐藏功能：容量：30000±50ml，动态管理消毒液，每日清洗消毒结束后，将消毒液放入位于柜体内的密闭桶中，次日清洗时只需按动开关即可将消毒液吸入消毒槽中，过期的消毒液可自动排入排污管道 26、设备用电要求：电压：220V±22V 频率：50Hz±1Hz 电气安全性能符合GB4793.1-2007、GB14710-2009的要求。（提供开关电源CE认证及相关检验报告佐证材料） 27、设备功率要求：≤2.5kVA 28、设备噪音要求：设备正常工作时，噪音应不大于70dB。（提供相关检验报告佐证材料） 29、设备水源要求：流动水标准医疗机构应提供符合规范中要求的医疗用水，水压0.3~0.4MPa 30、可适应性要求：室外环境温度：-20℃～50℃ 室内工作环境温度：-5℃～40℃相对湿度：≤90% 31、安装要求：1.医疗机构应保证进行清洗消毒的房间必须通风良好，且室内为负压，换气次数≥10次/h，外气量≥2 次/h，如有必要需提供排风口用于设备的排风。2.医疗机构需在设备安装前预留符合设备要求的进水口、排水口以及电源口。3.设备的供水管路、控制系统、电路系统等均免费安装调试，并对操作人员进行免费使用培训。 可选配手持式内镜检测系统: 1.具有拍照和录像功能，清晰呈现内镜内部管路，随时截图记录，生成报告;2.可直观显示医用器械管腔类内部结构，从而判断器械清洗和维护质量是否达标;3.定期检查管腔内状态等相关项目，以保证感控安全;4.管径≤2.2mm，有效长度≥1.5m，≥5寸高清显示屏，≥30万像素并配置LED光源，TF卡存储功能，容量≥64G 二、内镜存储柜1套 1、内胆：1.内胆采用高分子复合材料（ABS+亚克力PMMA特种复合性材料及特种工艺制成），整体吸塑成型，表面光滑，不残留细菌，无死角易清洁；2.内胆尺寸≥1800*600*400mm，空间充足，满足各个科室内镜的悬挂需求。 2、外罩：1.内胆由≥1.5MM多工艺防水防腐蚀处理、正反两面光洁的钢模塑钢板(轿车外壳工艺)成型，原板经钢模成型、专业电解、镀锌、喷塑、面饰烤漆、抗紫外线保护；2.外罩采用整体焊接，无拼接缝隙，整体强度高且美观大方 3、容量：单门可悬挂≥6条内镜,双门悬挂≥12条内镜 4、门材质：采用碳钢喷塑板和透明亚克力PMMA特种复合性材料，内镜储存状况完全可视，亚克力可视门不怕磕碰，美观大方 5、门把手：采用304不锈钢镜面处理，外表光滑，美观 6、储存方式：直挂式，内镜采用垂直悬挂的形式进行储存 7、悬挂架：采用透明亚克力PMMA特种复合性材料，分上中下三层固定，背面采用碳钢加强板稳固，保证支架的强度 8、固定方式：固定采用上中下三层定位，保证内镜悬挂过程中的稳定，安全可靠，最大程度保护内镜 9、门密封：采用磁性门密封，门密封性优秀，隔绝柜外空气，可靠保证内镜不受外部空气二次污染 10、控制器：一体化控制器，工业级单片机芯片，数码显示，稳定可靠。 11、显示屏显示内容：风机循环通风时间、紫外线杀菌时间 12、功能要求：1.可实现0-99min不间断通风、杀菌，时间到，自动停止； 2.、用户可根据需求分别设置通风、杀菌时间，并能保存设置参数； 3.可实现对风机、紫外线杀菌灯、照明灯的分别控制；4.双门有一键切换功能，可分别实现对两侧柜体的程序设置，方便实用。 13、风机：采用著名品牌的高性能电容式轴流风机，安全可靠，满足设备长期高效的使用环境，并且节能环保。 14、循环方式：两个风机采用一进风一出风方式运行，保证内胆中空气循环流动，对内镜进行干燥 15、安装方式：采用内胆外安装，有效杀灭柜体内空气中的细菌 16、紫外线灯：采用知名品牌产品，性能优越，保证杀菌能力 17、外形尺寸（W*H*D）：单门≤820*2030*580mm，双门≤1510*2030*580mm 18、内镜容积：单门≥6条，双门≥12条 19、重量（空重）：单门≤100kg，双门≤180kg 20、电源要求：220V/50Hz 21、设备功率：≤200W 三、内镜清洗消毒器3套 1、消毒剂储存箱容量：≥12L 2、适酶储存箱容量：≥2.5L 3、酒精储存箱容量：≥1L 4、排水装置:采用泵强制排水的方式，避免重力排水的弊端。 5、★水过滤器:设置3级水过滤器，过滤精度分别为1.0μm、0.45μm和0.2μm，并提供生产厂家证明文件； 6、清洗液、酒精计量装置:采用蠕动计量泵，计量精度≤1%； 7、每次处理镜子数量:1-2条软式内镜 8、测漏功能:若内镜存在微小泄露，设备持续提供正压，程序结束后提示；若内镜存在大泄露，在接触液体前强制退出并报警； 9、消耗水量:每清洗消毒循环水耗量25-40L 10、自身消毒功能:不仅能够对设备全管道、槽体进行消毒而且能够对终末漂洗水过滤器消毒； 11、加强消毒功能:延长消毒时间，可用于阳性传染病人检查后的内镜，强化消毒效果； 12、软镜内管腔增加泵:设有独立的内镜管腔增压泵，能够持续洗消注气、注水官腔，活检、吸引管腔，辅助送水官腔和抬钳器官腔等； 13、内管腔增压泵压力监测:通过可视化窗口，可直观的检测内管腔增压泵压力状况，确保内镜清洗消毒合格； 空气干燥功能:可以使用设备自带的空压机干燥内镜内管腔，也可以外接压缩气来达到更好的干燥效果； 14、酒精干燥功能:有酒精干燥功能 15、内镜内腔清洗接头：可提供奥林巴斯、宾得、富士能三大品牌内镜内腔清洗接头，详见接头明细； 16、双级旋转喷淋清洗：设有底部和顶部两级旋转喷淋装置，消除槽内清洗死角； 17、消毒剂加热:可对消毒剂自动加热并显示加热温度，提高消毒效果和效率；独立消毒剂加热控制系统 18、消毒剂自动取样功能:通过独立的消毒液取样泵控制，可实现消毒液的自动取样，以降低消毒液对操作人员的危害 19、消毒剂添加排放:设备自动对消毒液进行添加和排放 20、全封闭消毒:洗消槽采用电动推杆压紧密封胶条的全封闭结构，消毒剂气味不向外泄露，最大限度保护操作人员健康。 21、无菌水漂洗:内置≥0.2μm无菌水过滤器；消毒后使用≥0.2μm过滤器过滤的无菌水漂洗，避免不干净的漂洗水再次污染消毒好的内镜。 22、消毒剂不足报警:有消毒剂不足报警 23、清洗液不足报警:有清洗液不足报警 24、酒精不足报警:有酒精不足报警 25、追溯系统:采集内镜信息、操作人员信息和内镜清洗消毒的过程数据通过网络与用户的计算机系统连接，实现患者信息与内镜清洗消毒信息管理 26、控制系统:采用PLC控制；触摸屏:采用≥5.0英寸彩色触摸屏显示 27、★设备状态颜色识别:通过灯带颜色控制，显示设备不同状态，方便操作人员观察。 28、程序运行倒计时功能:精确的设备倒计时功能，便于观测程序剩余时间，方便操作人员协调内镜洗消工作。 29、一键启动功能: 30、显示屏显示内容:显示屏显示运行过程的程序名称、洗消日期、运行阶段名称和阶段计时并提供运行界面实物照片； 31、管理员权限设置:产品控制系统设有三级权限设置；操作人员拥有一级权限，可完成日常洗消工作；管理员拥有二级权限，可进行程序参数调整；维护人员拥有三级权限，可更改设备内部参数； 32、玻璃门:采用钢化玻璃门，可以清晰观察镜子的清洗消毒情况； 33、自动门、脚踏开门:自动门，可脚踢开门；避免手动开门后，拿取消毒完毕的内镜时产生二次感染； 34、关门保护功能:关门过程中，持续检测胶条承受压力，一旦压力异常，门自动弹起，避免关门过程中夹伤人员或内镜； 35、管路材质证明:采用经FDA认证的食品级软管，并提供认证证书。 36、消毒效果检测报告:提供第三方权威机构出具的产品与使用循环型消毒剂（戊二醛、邻苯二甲醛、过氧乙酸）的消毒效果检测报告； 37、医疗器械注册证:提供二类医疗器械注册证 38、检验报告:提供注册检验报告，提供卫生安全评价报告，提供电气安全性能检测报告，提供电气安全性能检测报告，提供电磁兼容报告 39、外形尺寸:≤600mm(L)×760mm(W)×1050mm(H) 40、设备重量：≤110kg 41、设备功率：≤1.5Kw 四、内镜转运车3套 1、车体采用全钢质结构，可靠性高。 2、设置两层转运托盘。 3、带脚轮锁，试用方便。 4、承载容器可单独消毒。 5、每层托盘均可180°旋转，拿取更方便。 6、可同时运输不同品牌的内镜。 | 套 | 1 |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |