荧光摄像平台

- 可见光及荧光图像输出分辨率≥3840*2160；

- 前面板采用防眩光触摸屏设计，屏幕≥7英寸，可进行常用功能的设置和操作；

内置全高清录像系统，主机前置U盘接口，即插即用、方便数据存取

- 具备HDMI、DVI、3G-SDI、12G-SDI等数字化输出端口，可实现3840*2160，1920*1080输出；

- 可分别输出4K视频信号（≥3840*2160P，4096*2160P）和全高清视频信号（≥1920*1080P），逐行扫描，宽高比为16:9；

- 具备外接USB存储设备格式报错功能；

- 触摸屏主界面具备拍照、录像功能，可存储图像分辨率≥1920*1080，且可进行视频分段存储设置；

- *具备胸腹腔镜、宫腔镜、纤维镜、耳鼻喉等≥4种手术模式；

- 摄像主机可实现≥9级术野亮度调节；

- 具备结构、轮廓强调模式，且每种强调模式之下，可进行强调级别的调节；

- 具备峰值、平均测光模式，且每种测光模式之下，可进行≥4种测光区域的调节；

- 具备图像降噪功能，且降噪级别可调；

- 具备血管增强、除烟校正、宽动态、曝光修正、暗处增强功能；

- 可对摄像头遥控按键进行≥12种常用功能的自定义设置；

- 至少具备白光图像，黑白荧光，彩色荧光3种荧光模式；

- 具备荧光模式开关提示功能，可在主机触摸屏、4K显示器同步时显示“荧光”字符；

- 彩色荧光模式可通过主机触摸屏操作，一键切换≥6种荧光色彩；

- 具备一键恢复出厂设置功能；

- 电气安全级别：医用设备电气安全I类CF型。

医用内窥镜冷光源

- “白光”和“混合光”照明模式均可实现≥20级亮度调节；

- 前面板采用防眩光触摸屏设计，屏幕≥7英寸，可进行常用功能的设置和操作；

- 具备待机功能，导光束和冷光源断开连接后，自动进入待机模式，照明熄灭；

- 具备荧光安全保护功能，调光电缆未连接牢固，无法打开“荧光”照明模式；

- 具备荧光安全保护功能，荧光模式应用过程中，调光电缆异常失效发生时，“荧光”照明模式自动关闭；

- 具备荧光专用导光束，支持“白光”和“混合光”照明模式；

- 可见光显色指数≥90；

- 纯白LED，色温5000-7000K，连续光谱；

- 光源整机预期使用寿命内，具备光源使用时长接近预期寿命提示，且支持光源模组的更换；

- 具备一键恢复出厂设置功能；

- 具备“高级设置”选项，通过输入密码进入高级系统设置菜单，实现由工程师对系统进行工程层面的深度调节；

- 电气安全：医用设备电气安全CF级别I类防护；

4K高清摄像头

- 具备变焦、调焦环，且与摄像头手柄一体式设计；

- 可同时接收白光（RGB分量）和近红外光、具备“白平衡”按键，可一键完成白平衡；

- 配备光学变焦镜头，超大变焦范围，光学变焦倍数≥2

- 可进行低温等离子式灭菌，且通过体系内以及相关检测机构的灭菌验证；

- 整体防水等级可达到IPX7；

- I类、CF型，可应用于心脏，符合最高等级电气安全要求，摄像头防水密封设计，可低温等离子消毒

4K光学视管

- 可传输白光和近红外光；

- 视向角30°，视场角≥75°；

- 有效景深范围3mm~150mm；

- 直径10mm，工作长度≥330mm，可高温高压、低温等离子灭菌、环氧乙烷等常见的灭菌方式灭菌；

腹腔内窥镜3根（2根，30度 ；1根，0度）

1.超高分辨率、无畸变成像、适配4K摄像系统

2.独特密封设计，更耐用性

3.耐高温蒸汽灭菌

4.防起雾干扰

5.蓝宝石保护窗口，持久耐磨

6. 设配不同品牌的摄像头

7.工作长度≥321mm，镜体直径10mm

导光束

1. 直径≥4.5mm

2．长度≥300cm

3. 可同时传输可见光及近红外光

气腹机

- 流速≥38 升/分钟，满足手术精确调节和高流速供气的需求；

- 压力范围：5mmHg-25mmHg；

- 采用触摸屏设计，能够更好进行设置操作，显示参数和故障信息，屏幕尺寸≥6英寸；

- 显示屏可显示两种气源输入模式：中央供气、气瓶供气；

5．具有报警系统，气压过高、管道堵塞、供气不足、自检失败、温度过高等情况下，有声音提醒，或屏幕有颜色或文字提示；

6.  具有一键排烟功能；

7.  具有气腹机末端CO2 气体加热功能;

4K医用液晶显示器（2台）

- 支持分辨率≥3840*2160P的图像显示；

- 屏幕尺寸≥32英寸；

- 输入接口：HDMI、12G-SDI、DP、3G-SDI、DVI-D，输出接口：12G-SDI；3G-SDI；

- 具备CLONE（12G-SDI）接口，能够实现与监视器显示图像相同的图像输出；

- 可视角度≥178°；

- *售后服务：质保期  三年

- 售后服务此项并不是废标项，采购人要求质保期三年，是对设备后期运行维护的基本要求没有违背《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律法规。