冻干机清单

技术规格及配置

| General Detail 总述 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sr. No. | Description 描述 | Specifications 规格 |  |
| 1 | Mode 型号 |  |  |
| 2 | Output (approx.) ▲产量（大约） | 300-400KG |  |
| 3 | Maximum ice capacity 最大捕冰力 | 600kg |  |
| 4 | Control 控制方式 | Microprocessor 微机处理 |  |
| 5 | Dimension of unit (approx.) (L × W × H) (mm) 外型尺寸（大约）（长×宽×高） | 7500×2300×2500 8200*2400*3550(小车) (Final dimension based on design) （以最终设计尺寸为准） |  |
| 6 | Weight (approx.) 重量（大约） | ~20,000kg |  |
| Chamber 冻干箱 |  |  |  |
| 1 | Chamber type ▲冻干箱外型 |  | Cylindrical 圆筒体 |
| 2 | Maximum design pressure ▲最大设计压力 |  | 常压 |
| 3 | Maximum design temperature ▲最大设计温度 |  | 常温 |
| 4 | Finish 内部抛光度 |  | Ra≤0.5um (0.5Mircon) |
| 5 | Validation port 验证孔 |  | Included 有（1个）位置箱体顶部 |
| 6 | Viewing port 视镜 |  | Illuminated 带远射灯【广角】 |
|  | Number 数量 |  | 1 |
|  | Location 位置 |  | Side 侧面 |
|  | Dimension 尺寸 |  | DN200 (mm) |
| 7 | Material ▲材质 |  |  |
|  | Internal 内部 |  | SUS 304 |
|  | Insulation 保温 |  | polyisocyanurate foam 聚氨酯发泡材料 |
|  | External cover 外部 |  | SUS 304 |
| Door 箱门 |  |  |  |
| 1 | Finish 抛光度 |  | Ra≤0.5um (0.5Mircon) |
| 2 | Viewing port 视镜 |  | Included 有 |
|  | Number 数量 |  | 1 |
|  | Location 位置 |  | On height 1.2m (approx.) 高度1.2米（大约） |
| 3 | Open direction ▲开门方向(根据客户要求） |  | Right (face to door, hinge on right side) 右开（面对箱门，铰链在右） |
| 4 | Open angle 开门角度 |  | More than 110o 大于110度 |
| 5 | Gasket 密封圈 |  | O-shaped silicone rubber single gasket O型硅橡胶单密封 |
| 6 | Locking arrangement ▲门锁方式 |  | Auxiliary manual handle 辅助手柄 |
| 7 | Material 材质 |  |  |
|  | Internal 内部 |  | SUS 304 |
|  | Insulation 保温 |  | polyisocyanurate foam 聚氨酯发泡材料 |
|  | External cover 外部 |  | 304 |
| Shelves 板层 |  |  |  |
| 1 | Temperature range 温度范围 |  | -45~-50°C to + 80°C |
| 2 | Temperature sensors (shelves) 板层温度探头 |  | 3 |
|  |  |  | Silicone oil inlet 导热油进口 |
|  |  |  | Silicone oil outlet 导热油出口 |
| 3 | sensors ▲温度探头 |  | 3 |
| 4 | Number of shelves 板层数 |  | 10+ 1(upper radiant shelf) （温度补偿板） |
| 5 | Dimension (L × W × T) (mm) 板层尺寸（以设计为准） |  | 2300x1400x15 |
| 6 | area (sq. m) 面积 |  | 32.2 |
| 7 | Spacing (mm) 板间距 |  | 65 |
| 8 | Hose of flexible connection 软管连接 |  | Welding 焊接 |
| 9 | Finish 抛光度 |  | Ra≤0.5um (0.5Micron) |
| 10 | Level 平整度 |  | ≤±0.5mm/m |
| 11 | Material 材质 |  | SUS 304 |
| Condenser 冷凝器 |  |  |  |
| 1 | Condenser type 冷凝器外型 |  | Cylindrical 圆筒体 |
| 2 | Viewing port 视镜 |  | Illuminated 带远射灯【广角】 |
|  | Number 数量 |  | 1 |
|  | Location 位置 |  | Easily observe the whole inside condenser 容易观察到整个箱体内部 |
|  | Dimension 尺寸 |  | DN200 (mm) |
| 3 | Final temperature 极限温度 |  | -65°C~-70℃ |
| 4 | Cooling time (+20 to -40°C) 制冷速度(空载) |  | ≤30 minutes (empty) |
| 5 | Maximum design pressure 最大设计压力 |  | 常压 |
| 6 | Maximum design temperature 最大设计温度 |  | 常温 |
| 7 | Finish 抛光度 |  | Ra≤0.5um (0.5Mircon) |
| 8 | Coiled pipe material 盘管材质 |  | SUS 304 |
|  | Internal 内部 |  | SUS 304 |
|  | Insulation 保温 |  | polyisocyanurate foam 聚氨酯发泡材料 |
|  | External cover 外部 |  | SUS 304 |
| Shelf Heating / Cooling 板层升温/降温 |  |  |  |
| 1 | Circulation pump 循环泵 |  |  |
|  | Brand 品牌 |  | DF |
|  | Model 型号 |  |  |
|  | Type 形式 |  | Centrifugal pump 离心式 |
|  | Number 数量 |  | 1 |
|  | Motor power 电机功率 |  | 2.2kW |
| 2 | Plate heat exchanger 板式热交换器 |  |  |
|  | Brand 品牌 |  |  |
|  | Type 方式 |  | Sealed brazed stainless steel 不锈钢封蜂窝式 |
|  | Number ▲数量 |  | 1 |
| 3 | Heater 电加热 |  | PID control PID 控制【双组电加热系统】 |
| 4 | Maximum heating power ▲最大加热功率 |  | 12KW*3 |
| 5 | Thermal fluid 导热介质 |  | Special heat conducting oil for freeze dryer 冻干机专用导热油 |
| 6 | Shelf cooling time (+20°C to -40°C) 板层制冷速度(空载) |  | ≤60 minutes (empty) |
| 7 | Heating rate 加热速度(大约) |  | 1°C/min (approx.) |
| Refrigerating System 制冷系统 |  |  |  |
| 1 | Compressor 压缩机 |  |  |
|  | Brand 品牌 |  |  |
|  | Model 型号 |  |  |
|  | Type 方式 |  | Two-stage 双级 |
|  | Number 数量 |  | 1 |
|  | Motor power 电机功率 |  | 71kW |
| 2 | Refrigerant 制冷剂 |  |  |
|  | Main refrigerating units 主要制冷元件 |  |  |
| 1 | Thermostatic expansion valve 热力膨胀阀 |  | Danfoss |
| 2 | Solenoid valve 电磁阀 |  | Danfoss |
| 3 | Service valve关断阀 |  | Denaline |
| 4 | Safety valve安全阀 |  | Castel |
| 5 | Capped valve顶盖阀 |  | Castel |
| 6 | Sight glass视液镜 |  | Danfoss |
| 7 | Water cooling condenser水冷凝器 |  | Teyi |
| 8 | Oil separator 油分离器 |  | Fasike |
| 9 | Gas-liquid separator 汽液分离器 |  | Fasike |
| 10 | Filter 过滤器 |  | 滤芯 ALCO |
| Vacuum System 真空系统 |  |  |  |
| 1 | Final vacuum 极限真空 |  | ≤2.7×10 -2mbar |
| 2 | Evacuation time 抽气速度 |  | ≤30minutes (1×103 mbar to 1×10-1 mbar) |
| 3 | Vacuum pump 真空泵 |  |  |
|  | Brand 品牌 |  |  |
|  | Model 型号 |  |  |
|  | Type 方式 |  | OIL-rotary 油旋片式真空泵 |
|  | Number 数量 |  | 1 |
|  | Flow rate 排气速度 |  | 275m3/hr (×3) |
|  | Motor power 电机功率 |  | 7.5Kw (×3) |
| 5 | Mechanical booster pump ▲罗茨泵 |  |  |
|  | Brand 品牌 |  |  |
|  | Model 型号 |  |  |
|  | Type ▲方式 |  | Roots 机械式 |
|  | Number 数量 |  | 1 |
|  | Flow rate ▲抽气速度 |  | 1000m3/hr (×1) |
|  | Motor power 电机功率 |  | 3.7KW (×1) |
| 6 | Anti-suction valve 真空防倒吸阀 |  | Included 有 |
| Control System 控制系统 |  |  |  |
| 1 | Software 软件 |  |  |
|  | Automatic 自动 |  | Included 有 |
|  | Manual 手动 |  | Included 有 |
| 2 | PLC+PC 可编程控制器 |  | Omron |
| 3 | Industrial personal Computer 工控机 |  | 品牌平板电脑 |
| 4 | Vacuum gauge 真空探头 |  | ZHVAC |
| 5 | Temperature probe 温度探头 |  | Pt100 |
| 6 | Pressure transducer 压力变送器 |  | GK |
| 7 | Breaker 空开 |  | schneider |
| 8 | Contactor 接触器 |  | schneider |
| 9 | Relay 继电器 |  | schneider |
| Safety System 安全系统 |  |  |  |
| 1 | Vacuum failure protection ▲真空失败保护 |  | Included 有 |
| 2 | Temperature failure protection 温度失败保护 |  | Included 有 |
| 3 | Compressor protection 压缩机保护 |  | Included 有 |
| 4 | Other motors protection ▲其它电机保护 |  | Included 有 |
| 5 | Interlock protection 连锁保护 |  | Included 有 |
| Utility Requirement (approx.) 公用工程消耗(大约) |  |  |  |
| 1 | Electricity - total electrical load ▲总装机功率 |  | 127kW (380V, 50Hz, 3Phase, 5Wire) |
| 2 | Cooling water for refrigerant cooling 用于制冷系统的冷却水 |  | 43.7m3/hr (1.5≤P≤2bar, T≤25°C) |