## Sheet1
项目标段名称：六标段
序号 | 科室 | 拟采购设备 | 数量 | 单位 | 设备参数 | 单价（元） | 总价（元） | 投标设备型号
1 | 检验科 | UPS不间断电源 | 1 | 套 | UPS不间断电源主机参数 1、不小于7英寸全彩触摸屏。可提供多种语言显示，能够同时提供图形显示和数字显示，适合使用者查看状态、数据和进行操作控制，可以显示二千多条历史记录，每个故障记录可通过面板进行查询，及时掌握UPS信息。 2、抽屉式结构，耐用可靠、方便检测与维修。 3、电路板均需要采用三防工艺，防尘、防雾、防盐，更能在恶劣环境下使用，UPS使用寿命更长。 4、可根据用户需求调整机箱防护（IP）等级，防止功能过剩。 5、直接在显示屏上显示故障部位，方便维修，大大节省维修时间，减少突然停电几率，降低用户风险。 6、超宽的输入电压范围：从而降低电池的使用频度，延长电池的使用寿命。 7、超宽的输入频率范围：保证接入各种发电机均可稳定工作。 8、DSP全数字控制技术：有效保证UPS核心系统的精确、快速运行。 9、双变换在线式设计，内置隔离变压器，确保零地电压不大于0.5V,使UPS对用户设备提供更为全面和完美的保护。 10、开机自诊断功能，避免因UPS隐患而可能引发的故障风险与人身安全事故。 11、多重保护：交流输入过/欠压保护；输出过载、短路保护；逆变器过温保护、电池欠压预警/保护、电池过充电保护等全面保护功能，极大地保证了系统运行的稳定性和可靠性。 12、预测报警系统：自动检测功能，及时提前报警，还能设定当电池放电到备用时间小于某一设定值时进行自动报警。 13、超强过载能力：在110%/125%/150% 过载时能维持:：长期 /10分钟 / 1分钟。 14、非固定主从关系并机：在最多8台并联的UPS中，其中先开机的一台为主（Master）UPS，其他为从（Slave）UPS，主从UPS可以互换，如果一台UPS的逆变器出现故障，该UPS自动切断输出，此时负载由剩下的UPS来提供电源。 15、非同等规格并机：在最多8台并联的UPS中，可以选择任意规格的产品进行并机运行，方便用户随时扩容。 16、并机UPS共用同一组电池：在最多8台并联的UPS中，只要电池电压相同就可以共用同一组电池，节省投资。 17、先进的充电技术：恒流恒压自动转换充电，最大限度活化电池，节省充电时间；温度补偿可延长电池的使用寿命。 18、智能电池管理功能（ABM）技术，从而延长电池的使用寿命，减少电池维护次数。 19、电池配置数量灵活可调：在额定电池数量的基础上可以进行±2只电池的调整。当个别电池损坏时，仅需撤出受损电池，调整UPS参数即可，无需更换整组电池，降低使用、维护成本。 20、丰富的网络化管理：通过外接SNMP适配器，UPS具有远程网络管理功能，适用于RS232、RS485、MODENBUS等多种协议。可实现手机微信监控告警功能，手机短信告警功能（SIM卡）。 21、可通过专用的配置软件，实现分期维护密码功能。当运行时间达到设定的日期后, 屏幕上提示设备需要维护，要求输入密码才能进入主画面。 22、采用名牌关键元器件：开关、接触器、保险、IGBT模块、可控硅等关键元器件均采用国际知名品牌材料，极大提高产品可靠性与使用寿命。 蓄电池技术参数 1、 本产品为Pb-PbO2体系可充电铅酸蓄电池。H2SO4电解液被吸附在极板和隔板内，电池中无游离电解液。当电池因过充电有氢气和氧气析出使电池内部气压过大时，气体可通过安全阀排出。因此，电池完全可以达到密封免维护，任意方向使用无泄漏。 2、 吸附式玻璃纤维隔板技术，气体复合效率达到99%，无需加水维护。 3、浮充和循环使用寿命长。 4、低自放电。 5、可提供标准和阻燃ABS槽盖。 6、容量：不小于200K 电池柜参数 1、 尺寸大于等于：790*470*1210MM 2、 重量大于等于：40KG 3、 承重大于等于：500公斤 4、 散件组装 电池连接线参数 1、铜芯 产品标准: JB8734-1998 2、适用范围:本产品适用于交流额定电压450/750V及以下动力、电气仪表及自动化装置。 3、适用特征:电缆的长期允许工作温度:不超过70C固定敷设用电缆(电线)的敷设温度不低于0℃。 配电柜参数 1、低压配电柜为国内知名品牌，柜体规格为： 1700*700*400mm。 2、采用1.2mm-2.0mm优质冷扎钢柜体，表面喷黑色磨砂塑，防护等级IP20；柜门与柜体需有效接地连接； 3、配电柜结构清晰明确，含有母排区、开关设备和控制设备区、电缆连接区等； 4、低压配电柜中所使用的断路器为塑壳断路器，配置性能不低于正泰、德力西系列，分断能力不低于36kA。 5、微型断路器配置性能不低于国产正泰、德力西系列，分断能力不低于6kA。 6、具备B级防雷装置；
2 | 检验科 | 水处理系统 | 1 | 套 | 一、 技术参数 1、 产水水质：符合中国国家实验室用水规格GB6682-92一级标准，满足检验分析用水要求 2、 产水量：产水量一级≥900L/H、二级≥600L/H（25℃） 3、 电源： 380V，5.5KW 4、 电阻率：≥15M.cm 5、 原水要求：城市自来水或地下水；进水水压﹥0.1Mpa 6、 操作压力：0.8～1.4MPa 系统排空率：≥99% 无死腔 7、 溶解盐去除率：≥97%，内毒素、细菌去除率：≥99% 8、 工艺流程：预处理+双级反渗透+EDI+无菌纯水箱+供水系统 二、 整机性能 1、 采用二级反渗透工艺系统+EDI系统+储水系统+全循环供水系统，保证设备在安全、稳定、节能的状态下长时间运行。 2、 高灵敏度的电阻率传感器精确连续在线监测，保证产水质量，并有压力、流量等显示。 3、 多种保护功能能在低压、高压的情况下自动保护报警，确保系统安全运行。 4、 采用进口PLC及触摸屏控制系统机对话智能控制系统、智能节水平衡工艺操作极其方便，故障提示分析、报警功能。 5、 主机采用不锈钢和医用UPVC管路，预防水质二次污染。 6、 模块化设计：根据用户纯水用量需求，可进行模块扩容。 7、 PLC定时低压冲洗反渗透膜程序：保证水质/延长反渗透膜寿命。 8、 具有自动定时开关机功能，无需人员操作。 9、 双级反渗透工艺设计：水处理中任何一级反渗透都可以单独运行，预防水机出现故障影响科室使用。 三、配置要求 1、机械过滤器：1套。要求进口1354罐体和全自动进口冲洗控制器。 2、活性碳过滤器：1套。要求进口1354罐体和全自动进口冲洗控制器。 3、全自动软化器：1套。要求进口1354罐体和全自动进口冲洗再生控制器。 4、精密过滤器：1套。要求不锈钢外壳，滤器过滤孔径不大于5μM，有足够的通量。 5、双级反渗透主机：1套。要求一级进口4040反渗膜3支，二级进口4040反渗膜2支，主机架采用304L不锈钢。 6、EDI系统:1套，产水量600L。 7、原水泵、一级高压泵、二级高压泵和纯水泵匀采用全不锈钢泵。 8、无菌纯水箱：1套。要求采用无菌水箱。 9、衡压器、电磁阀：1套。要求进口品牌。 10、微孔过滤器：1套。要求304L不锈钢外壳，过滤孔径不大于0.22μM，有足够的通量。 11、控制系统：1套。采用进口PLC+触摸屏控制。
3 | 检验科 | 实验室全流程自动化解决方案 | 1 | 套 | 设备配置要求及数量一览： 1 智能采血管理系统（一对二）： 4套 1.1 智能叫号系统 ： 1套 1.2 全自动智能双通道贴标仪： 4套 1.3 智能采血系统软件 ： 1套 1.4 封闭式采血窗口： 8窗口 1.5 采血窗口配套传输轨道： 1套 2 智能尿管管理系统： 1套 3 标本前段分类运输系统： 1套 3.1 标本预处理中心（预分拣+分拣8仓）： 1套 3.2 智能穿梭车： 2台 4 AGV标本运送机器人： 1套 5 样品前处理系统（生化免疫）： 1套 6 血球流水线标本前、后处理工作站： 1套 7试管架运输模块： 1套 8方托盘运输轨道： 1套 9 标本上/下架工作站（生化）要求： 1套 10 标本上/下架工作站（免疫）要求： 1套 11样本后处理系统： 1套 12冷库系统工作站： 1套 设备参数： 1 智能采血管理系统（一对二） 1.1 排队叫号系统要求： 1.1.1 系统组成：包含排队取号机2台、9台LCD高清窗口显示屏和2台50寸排队叫号显示大屏；排队管理、语音叫号软件、音频功率放大器及吸顶喇叭等。 1.1.2 排队取号机可选就诊人登记凭证类型：磁条卡、芯片卡、一维码、二维码等。 1.1.3 刷卡取排队纸，排队纸上含条码号扫描可读取就诊人信息；自动分配排队号，同时可提交备管请求。 1.1.4 一次叫号两位就诊人：第一位就诊人采血，第二位就诊人叫号到当前窗口等待采血；滚动式不间断工作，提高采血效率。 1.1.5 叫号信息在每个采血窗口都具有LCD文字大屏显示。 1.1.6 叫号自助登记系统：具备病人自助登记的功能，自助登记时进行提前识别就诊人或检验项目的种类，根据医院的规则进行分流；同时可预约采血，老人小孩优先采血，过号重新取号，优先采血。 1.1.7 叫号及窗口采血统计功能：窗口及工作人员工作量统计分析、项目统计分析、采血时间统计分析等，通过数据分析优化采血流程。 1.2 全自动智能双通道贴标仪要求： 1.2.1 系统组成：全自动智能双通道贴标仪4台和智能终端设备（一体触摸屏）8台。 *1.2.2 贴标仪采用全自动机械手抓取采血管：机械手抓取采血管上部管帽直接垂直放入打印机内贴标，中途机械手不离开采血管。 *1.2.3 贴标仪采血管装载方式：倾斜滑道式试管架垂直放置采血管（非整盘装载、非水平放置采血管）； *1.2.4 从贴标仪正上方后端加管（非侧面加管），可不停机随时添加采血管。 1.2.5 每两个采血窗口中间放置一台贴标仪。 1.2.6 贴标仪装载通道：试管仓10个。 *1.2.7 贴标仪每个试管仓可装载数量≥40支。 1.2.8 贴标仪总装载量≥400支。 1.2.9 贴标仪出管速度:≤4秒/支。 1.2.10 贴标仪贴标时具有智能寻边功能：从采血管的纸质标签起始位置开始贴，覆盖原纸质标签，同时把刻度线和采血视窗漏出来，方便实时观察标本状态。 1.2.11 支持采血管规格：直径：13mm，长度：75～100mm。各品牌真空采血管均可兼容；纸质标签和透明标签采血管均可兼容。 1.2.12 标签条码编码类型：code128、code39、JAN、2of5、NW-7；支持文字类型：中文、英文、数字、标点符号等；打印标签内容可设，标签的粘贴位置可设。 1.2.13 贴标仪可提前预贴备管：为下一位等待就诊人提前贴管，等待就诊人刚坐下采血时，采血管已提前贴标完成备用。 1.2.14 贴标仪含两个主打印机，两个副打印机，共4个内置打印机。 1.2.15 副打印机换纸模式为一键点击智能换纸。 1.2.16 智能终端设备（一体触摸屏）不小于15寸；显示就诊人信息、项目信息、采血管信息。 1.2.17 扫描器：就诊人就位后，扫描排队纸上的条码号，核对就诊人信息是否一致；扫描采血管条码号，核对此条码号是否成功写入LIS系统且与就诊人信息相符。 1.2.18 回执单打印机：扫描完成后，自动打印取报告回执单，显示取报告时间及地点。 1.2.19 贴标仪柜式设计，上方是一个完整平面，可作为桌面使用，下方可作为储物柜，容积≥130升。 1.3 智能采血系统软件要求： 1.3.1 系统软件：能完成采血中心工作的功能应用，包含信息接口、数据处理智能排队 管理、仪器管理等功能；具备向医院LIS、HIS系统反馈采血相关信息的功能。 1.3.2 软件具备工作人员登陆功能，工作量统计功能；患者信息查询和采血状态查询。 1.3.3 统计功能：仪器可针对工作量，患者数量，耗材用量等数据进行多种统计计算。 1.3.4 用户界面：中文界面。 1.4 封闭式采血窗口要求： 1.4.1 系统组成：含采血台面、工作椅、采血椅、隐私挡板等； 1.4.2 封闭式采血窗口：铝合金框架、玻璃隔断和语音对讲器。 1.4.3 利器盒、医疗垃圾桶设计符合采血老师操作习惯及院感要求。 1.4.4 耗材置物架：常用耗材立体收纳，节省空间。 1.4.5 压脉带篮：采血桌下，采血老师手边，方便取用。 1.5 采血窗口配套传输轨道 要求 1.5.1 系统组成：样本传送系统一套，采血管通过各窗口传输系统投入口收集。 1.5.2 采血管传输系统模式：单根采血管传送。 1.5.3 传输速度：0.4-0.6米/秒（可调）。 1.5.4 防异物掉入设计：与采血桌一体式设计，比采血桌高5mm。 1.5.5 样本投放口在采血老师身侧手边。 2 智能尿管管理系统 要求 2.1 工作原理：通过连接医院信息系统，就诊人可自助刷卡或者扫描条码读取就诊人信息，根据就诊人信息自动生成相应的条形码标签，并自动将标签精确的粘贴于尿管上。 2.2 加管方式：无序倒入尿管即可；可不停机随时添加尿管。 2.3 贴管方式：推板上下往复运动过程中将尿管滚动推上，机械手抓取尿管直接垂直放入打印机内贴标，中途机械手不离开尿管，稳定可靠；避免非机械手抓取模式因无法准确选取尿管而导致的卡管问题。 2.4 条码扫描区在显示器正下方，正面平放即可扫描条读取信息，避免需反面扫描条码造成的不便。 *2.5 尿管容量：单台智能尿管贴标机容量≥500支。 2.6 处理能力：单台智能备管贴标机处理速度≤4秒/支。 2.7 支持扫条形码，刷卡，刷身份证，手动输入等多种模式。 2.8 贴标仪含一个主打印机，一个副打印机；主打印机为尿管自动贴标，副打印机可随时补打标签。 2.9 尿管标签上可打印自定义刻度线。 2.10 尿管类别：支持常规尿管，不限制品牌型号。 3 标本前段分类运输系统 3.1 标本预处理中心（预分拣+分拣≥8仓） 3.1.1 根据预设的标本分拣规则，精确识别采血管条形码，实现全自动分拣； 3.1.2 分拣样本清单统计：分拣完成后，系统可自动生成分拣数据统计图表；可提供分拣处的样本清单，包含患者姓名、年龄、性别、条形码号、患者类别、检验项目等信息。 3.1.3 进管方式：（1）集中倒入试管输入区，载入方便； （2）可以和贴标系统无缝对接，标本采集后通过传输轨道直接进入分拣机。 3.1.4 出管方式：自动分拣，根据分拣规则，自动导入至相对应的提篮仓。 3.1.5 样品试管核收：标本接收确认，接收时间，标本统计分析；可以连接LIS、HIS系统，双向交互，实现标本核收环节实时跟踪。 3.1.6 处理能力：采血管处理速度≥1800支/小时。 3.1.7 主机分拣输出通道：≥8个+1个特殊仓，提篮仓可装载量≥300支采血管。 *3.1.8 提篮仓：采用人体工学设计，同一面分两排提篮仓，拿取把手与提篮一体化设计；所有提篮把手位置距地面高度≥500MM； *3.1.9 分拣机内传输带单向传输，完成分拣，降低传输故障。 *3.1.10 血管扫描方式：上升推板过程中滚动扫描，扫描器在推送板上方，垂直扫描，杜绝卡管问题，提高效率。 *3.1.11 摄像头拍照记录复核管帽颜色：扫描条形码分类的同时拍照记录，同时复核采血管管帽颜色；杜绝标本分错问题，同时记录照片。 *3.1.12 可选二次贴标功能：自动识别病区手工贴标不合格标本，自动二次生成标签并自动粘贴，提升病区标本的准确性和一致性。 3.1.13 控制模块参数：内置15寸全彩触摸显示屏；使用时可上下调整观察角度，待机时可隐藏与分拣系统一体化；分辨率1024X768DPI，Windows操作系统，支持软件升级，内置数据库，无需外接主机。 3.1.14 特殊仓：自动输入无法识别标本及未指定仓位标本；特殊仓外挂，可拆卸。 3.1.15 应急接收功能：分拣仪器故障时，可通过控制电脑的扫描设备进行人工扫描核收。 3.1.16 超时送检样本拒收功能：若样本采集时间与接收时间差超出指标允许范围，系统可自动拒收样本，将样本单独分拣并提示。 3.1.17 支持条码类型：code128、code39、JAN、2of5、NW-7；支持文字类型：中文、英文、数字、标点符号等。 3.1.18 支持采血管规格：直径：13mm，长度：75～100mm。各品牌真空采血管均可兼容。 *3.1.19 预分拣模块：将生化免疫标本、凝血标本和血常规标本自动分拣至预分拣仓，不占用主机分拣输出通道，预分拣模块的标本自动装载至物流小车内。 3.2 智能穿梭车 要求 3.2.1 系统组成：智能穿梭车2台；直轨36米、弯轨6个、交换站1个 *3.2.2 智能穿梭车工作模式：预分拣模块的标本自动装载至智能穿梭车内，智能穿梭车沿轨道运输至生化免疫流水线、凝血流水线和血常规流水线。 *3.2.3 智能穿梭车容量：单次一次性运载≥100支采血管。 3.2.4 智能穿梭车传输速度：0.4-0.6米/秒（可调）。 3.2.5 智能穿梭车具有自动开关门功能。 3.2.6 智能穿梭车可定期清理、定期消毒。 3.2.7 防坠落设计：在断电、故障等情况下，智能穿梭车自动落锁。 4 样品前处理系统（生化免疫） 要求： 4.1 系统构成：含采血管整理模块、急诊输入模块、样本离心模块、开盖模块、样本上架输出模块； 4.2 主要功能：通过各个模块的运作和数据传输，实现无序样本经过采血管整理模块整理，协作机器人搬运、自动离心、开盖、协作机器人自动试管上架、样本输出，实现样本实验前的自动化处理。 4.3 自动分选试管，识别异常试管； 4.4 支持扫条形码，读取标本信息； 4.5 支持急诊标本输入； 4.6 全自动离心，单离心速度300支/小时，双离心600支/小时 4.7 通过视觉对离心后标本进行识别；对溶血等不良标本识别剔除。 4.8 全自动开盖 4.9 360度协作机器人上架；不接受三轴机械手上架。 5血球流水线标本前、后处理工作站 要求： 5.1 系统组成：含机器人试管上下架、试管架缓存模块、方托盘缓存模块、理料仓模块； 5.2 主要功能： 5.2.1 接收试管标本； 5.2.2 试管标本置入试管架； 5.2.3 试管架置入及取出检验设备； 5.2.4 试管置入方托盘并输出； 5.2.5 存储空试管架、方托盘； 5.3 自动分选试管，输入输送线；支持扫条形码，读取标本信息； 5.4 支持10孔试管架；可自动上下架。 5.5 支持对接方托盘输送线、标本运输线；可自动和后处理传送模块对接。 5.6 提示报警：运行故障； 5.7 上下架处理能力不低于300支/小时 6试管架运输模块 要求： 6.1 系统构成：试管架运输模块16米、试管架转向模块4个 6.2 通过各个模块的运作和数据传输，实现试管架的运输及在线存储； 6.3 支持5孔/10孔试管架； 6.4 提示报警：运行故障； 7方托盘运输轨道 要求： 7.1 系统构成：含方托盘输送模块25米、方托盘旋转模块2个、含方托盘升降4个及其它吊装附件。 7.2 通过各个模块的运作和数据传输，实现方托盘的运输及在线存储； 7.3 自动运输方托盘；输送稳定、快速；UI界面人性化设计，操作简便； 7.4 提示报警：运行故障 8标本上/下架工作站（生化）要求： 8.1 系统构成：含试管架的缓存 、机器人移栽模块； 8.2 主要功能：完成试管架的缓存，通过机器人实现试管架的移栽； 8.3 自动从生化仪器抓取试管架；快速、稳定将试管架放置在试管架输送线；UI界面人性化设计，操作简便； 8.4 支持5孔/10孔试管架； 8.5 提示报警：运行故障 9标本上/下架工作站（免疫）要求： 9.1 系统构成：含试管架的缓存 、机器人移栽模块； 9.2 主要功能：完成试管架的缓存，通过机器人实现试管架的移栽； 9.3 自动从免疫仪器抓取试管架；快速、稳定将试管架放置在试管架输送线；UI界面人性化设计，操作简便； 9.4 支持5孔/10孔试管架； 9.5 提示报警：运行故障； 10样本后处理系统 要求： 10.1 系统构成：含试管架缓存模块、方托盘存储模块、试管架移栽机器人、标本自动检测识别模块、封盖模块、托盘运输模块、废弃标本处理模块； 10.2 自动接收试管架标本；取出试管架上的试管标本； 10.3 支持扫条形码，读取标本信息；支持5孔/10孔试管架； 10.4 采血管自动加盖，每小时≥800支 10.5 试管通过机械手置入方托盘并输出；自动进入存储单元并输入进冷库自动归档处理； 10.6 到期采血标本按照规则自动抛弃处理。 10.7 后处理具备标本自动复检功能，整盘推出，单支选取。 10.8 提示报警：运行故障； 11冷库系统工作站 要求： 11.1 系统构成：含标本存储模块、标本运输线、标本转运模块、冷库低温模块； 11.2 主要功能：在保温保湿的情况下对标本进行存储，接收标本及输出标本； 11.3 制冷控制系统采用全自动微电脑电气控制技术，自动监测、记录和调控储存区域的温度、湿度，配备具有高精度传感器的温湿度记录仪以及故障报警装置，保证库内标本的正常存放。 12其他要求： 12.1 根据医院现场布局提供完整设计方案（提供强弱电图、平面图、3D效果图）。
4 | 检验科 | 全自动生化分析仪 | 1 | 套 | 全自动生化分析仪 1、光学检测速度≥2000测试/小时，ISE速度≥500测试/小时； 2、生化分析方法：终点法，速率法，固定时间法；支持单/双、三/四试剂测试和双波长； 3、检测原理：包括比色法、比浊法、间接离子选择电极法； 4、试剂位置≥140个， 5、最小加样量≤1.5ul，0.1ul步进； 6、样本针采用钢针加样，具有液面探测、随量跟踪、立体防撞、堵针检测、空吸检测、机内超声波清洗功能； 7、样本质量分析：可定量分析脂血、溶血、黄疸指数，并支持关联到具体检测项目同时给出干扰方向提示； 8、前带检测功能：具备前带检测功能； 9、最小反应体积：≤80ul，有效节省试剂成本； 10、具有试剂在线装载功能，即仪器在运行过程中可随时添加试剂，具有试剂添加量智能预估功能； 11、比色杯：≥400个永久石英比色杯，光径5mm；可重复使用，支持单个比色杯更换； *12、温控系统：非水浴预温方式，温度控制在37°C±0.1°C，无需添加抑菌剂等，免除日常维护保养； 13、吸光度线性范围0-3.5Abs； 14、清洗系统≥8阶清洗； *15、与同品牌免疫模块可以组成流水线。 16、反应时间：0~20min内任意设定，满足不同项目开展需要；
5 | 检验科 | 全自动化学发光分析仪 | 1 | 套 | 全自动化学发光分析仪 1、检测速度≥400测试/小时； 2、样本处理模块进样≥200个样本； 3、急诊通道：具有独立急诊通道，并且有优先处理胸痛中心样本的急诊检测能力； *4、钢针加样，避免TIP头耗材成本和管理成本，并具有液面探测、随量跟踪、立体防撞、堵针检测、空吸检测功能； 5、样本针携带污染率<0.1PPM； 6、样本管规格：能支持微量样本杯、原始采血管、塑料试管； 7、最小检测模块试剂位≥35个，且具有冷藏功能； 8、可不停机加载试剂，仪器运行期间可任意添加任意耗材；反应杯散装进样，一次性加载≥1000个； *9、与同品牌生化模块可以组成流水线。 10、混匀方式：同时具备非接触式偏心涡旋混匀和超声混匀两种技术； 11、生物防风险设置，可进行反应后物质固体和液体分离技术； 12、检测项目≥65项，支持甲状腺功能、性激素、肿瘤标记物、传染病、肝纤维、心肌标记物、骨代谢、PCT等检测； 13、试剂项目具有配套校准品，并且具有国家药品监督管理局注册的原厂配套质控品； 14、溯源性：符合国际量值溯源体系要求； 15、TSH满足功能灵敏度≤0.02μIU/mL,HIV可进行抗原抗体联合检测，乙肝五项及HIV通过德国CElist A认证； 16、能够支持带条码的校准品和质控品上机直接检测。
6 | 检验科 | 全自动凝血分析系统 | 1 | 套 | 全自动凝血分析系统 *1、光学法检测速度PT≥450T/h，综合五项检测速度≥90样本/h； 2、加样针（包含样本针和试剂针）≥5根； 3、支持闭盖穿刺进样，无需拔盖自动进样； 4、样本量预检，样本量自动监测； 5、机载试剂位≥57个； 6、支持不停机更换试剂，支持全试剂盘搅拌，支持试剂余量监测； 7、具备凝固法、免疫比浊法、发色底物法，且每种方法学具备20个检测通道； 8、具备APTT纠正实验自动化，且满足2h在机自动孵育； 9、具备双层废杯收纳盒，支持不停机倾倒废杯； 10、耗材废液内置。
7 | 检验科 | 全自动血液分析系统 | 1 | 套 | 全自动血液分析系统 1、全自动血液分析系统由五分类血液分析仪、糖化血红分析仪、全自动推片染色机、全自动阅片机通过轨道连接组成； 2、整套检测系统具有半导体激光法、鞘流电阻抗法、核酸荧光染色法、流式细胞技术、免疫比浊法、高效液相色谱分析法等检测原理和技术； 3、具有预约开关机功能； 4、自动血液分析系统可以根据重测、追加项目及推染片的需要将标本来回运输到相对应的仪器进行分析，并且要求有用于复检的标本缓冲区，不影响标本的正常检测速度； 5、检测速度血常规≥100样本/小时，体液分析速度≥40样本/小时，推片染片速度≥100样本/小时，全血CRP分析速度≥100样本/小时、SAA分析速度≥100样本/小时，糖化血红蛋白分析速度≥50样本/小时； 6、血细胞分析仪在血液模式检测参数：≥35个参数，另有≥直方图2个，散点图≥10个； 7、可进行白细胞分类测定、有核红细胞测定、网织红细胞测定、网织红细胞血红蛋白含量测定、红细胞测定、血小板测定、血红蛋白测定、感染红细胞测定的检测功能； 8、白细胞计数应采用激光流式原理及核酸荧光染色技术，使白细胞计数免受脂血、难溶红细胞、感染红细胞、巨大血小板、血小板凝集及细胞碎片等的干扰； 9、红细胞检测采用鞘流阻抗法和荧光染料染色法两种方法，具有贫血筛查专用参数红细胞九分图； 10、血小板检测采用鞘流阻抗法和荧光染料染色法两种方法，具有专用的低值血小板多倍进样模式； 11、具有低值白细胞检测功能，无折返检测，不需额外单独通道，不需额外试剂； 12、血液分析线性范围（静脉血）：白细胞：（0-500） 109/L，红细胞：（0-8.6） 1012/L，血小板：（0-5000） 109/L，血红蛋白：（0-260）g/L； 13、提供有溯源性的有证血液校准物，并有配套有证的高、中、低3个水平血液和体液质控物。同一管血液质控品可以覆盖全部报告项目进行质控，满足各等级评审及ISO对质控的要求。具有实时在线网络质控功能； 14、全自动血涂片制备仪具有自动和手动微量血推片模式，手动模式样本量≤40μl，可以连续进样，无需等待； 15、自动血涂片制备仪可独立工作，可自动检测血液粘稠度，根据粘稠度的不同对滴血量、推片的速度/角度、推刀在血滴上停留的时间等进行控制，在没有血常规HCT结果时也可进行推片； 16、全自动血涂片制备仪推片规则≥12项，用户可自定义推片规则； 17、全自动血涂片制备仪可根据医院需要选择染色方式，有≥7种染色方案任选，独立封闭染色方式，保护实验室环境； 18、全自动推片机推刀片无需更换，终身免维护； 19、全自动糖化血红蛋白分析仪采用高效液相色谱分析法进行测定； 20、糖化血红蛋白检测CV≤2%； 21、全自动CRP分析仪CRP线性范围：0.2~320mg/L，携带污染≤1.0%，空白计数≤0.2mg/L； 22、全自动CRP分析仪具有原厂配套的试剂、校准品、质控品，并提供校准品溯源性文件。
8 | 检验科 | 微生物药敏鉴定仪 | 1 | 套 | 一、 系统工作原理及覆盖范围 1、测试方法：透射比色法与散射比浊法； 2、鉴定原理：双岐-矩阵法； 3、药敏原理：微量肉汤法； 4、鉴定细菌种类：检测500余种细菌，范围覆盖了人、动物及环境，满足科研、流行病学、公共卫生等多领域； 5、药敏覆盖种类：测试200余种抗生素； 二、 系统性能及特点 1、孵育时间：鉴定药敏时间6-24小时，检测速度：60-80份标本/小时； 2、测试精度：鉴定准确性：≥95%；药敏准确性：≥95%；药敏测试重复性：≥95%； 3、试验卡及病人样本号条码的自动识别，减少人工输入信息的工作量； 4、系统自检功能：系统进行日常自检，保证仪器处于稳定工作状态； 三、 配套试验卡特点 1、试验卡组合多元化：有生化鉴定/药敏复合卡、单一生化鉴定卡、药敏测试卡，共计10种检测试剂盒48个型号； 2、试验卡型号多样化：分为48、64、96以及128型试验卡。可以最大限度满足临床对鉴定及药物种类试验的需求，同时兼顾成本因素； 3、试验卡成型新技术：行业首创的双色一体成型技术，确保自动化判读更加准确，同时更加便于手工识别孔位阴阳性； 四、 软件特点 1、全新中文细菌鉴定分析管理系统，更符合国内临床工作者的使用习惯，直观易用； 2、便捷的结果搜索功能，方便查询细菌的鉴定及药敏结果； 3、与LIS系统的双向交互，方便处理数据； 4、细菌鉴定与药敏数据可与世界卫生组织药敏分析系统WHONET共享数据； 5、专家系统分析：持续进行数据库的更新，保持先进性的强大优势； 6、根据CLSI新版标准进行药敏分析MIC，能够报告MIC和S、I、R敏感度，药敏试验卡可根据用户需要灵活配置； 7、强大的信息处理功能：可对数据进行分类、存档、登记打印； 8、开放的打印模板设置：可以根据客户的需要，定制打印模板的种类； 9、院感管理：含盖物体表面、医护人员手、空气、消毒液、一次性医疗用品及其它自定义的细菌监测； 10、数据统计：自有的多种统计方式，包含细菌检出率、药物耐药率及多种耐药酶谱等统计，且可互通利用WHONET进行统计； 五、 其他功能特点 1、适时纠错：如果菌种间鉴别率低，列出非典型试验及区别性试验； 2、首创微生物鉴定专家系统，兼容同类产品的试剂条、微量生化管及手工试验； 3、每种抗菌药物多个浓度梯度，完全符合定性或定量MIC测试的要求； 4、基于CLSI标准设计、自由升级，客户可自行选择抗生素执行标准； 5、多重耐药机制检测：MRS、MRSA、β-lac、VRE、VRSA、HLAR、D试验等； 6、药敏异常表型结果提示及细菌天然耐药提示功能。
9 | 检验科 | 细菌浊度仪 | 1 | 台 | 1、 检测原理：90°散射光强度检测； 2、 测量范围：0～6 MCF（麦氏浊度单位）； 3、 测量精度：0.01 MCF； 4、 准确性：±0.1MCF以内； 5、 重复性：CV值≤5%； 6、 配置灵活：通过设置可满足管径18mm、15mm、12mm的测量； 7、 工作电源：AC220V，50HZ 或干电池，DC6V~8V 0.2A； 8、 工作环境：温度10℃-30℃，相对湿度：35%RH～80%RH。
10 | 检验科 | 细菌加样仪 | 1 | 台 | 1、加样原理：注射泵配合三轴运动机构进行混匀、吸样、加样； 2、种类选择：数字选择或条码扫描选择； 3、加样介质：适用于同种品牌检测试剂盒及型号； 4、加样量：20μL或100μL或150μL 5、加样速度：＜3 min 6、准确性：偏差＜加样量的±5% 7、重复性：CV值＜5%
11 | 检验科 | 厌氧培养系统 | 1 | 套 | 1、 系统原理：采用气体真空置换技术，通过传感器检测达到不同培养需求件的气体浓度; 2、 系统用途：一机多用，快速准确提供厌氧、微需氧、CO2等培养环境； 3、 适用气源：广泛多选，可用空气、N2、CO2、H2、N2-CO2-H2（标准厌氧混合气）进行组合选择； 4、 配气灵活：可自由设置气体比例（O2含量、CO2含量、H2含量） 5、 操作方式：自动化程度高、操作简便，仪器采用触摸屏操作；设定简便,一键启动,有效避免手工操作失误； 6、 配置灵活：培养罐数量可灵活配置，无限扩展； 7、 配套试剂：能够提供同品牌配套的厌氧菌鉴定药敏试验卡； 8、 目视设计：罐体和罐盖采用聚酯透明材质便于观察； 9、 人性设计：无需工具即可开盖、拆卸托架、支架；
12 | 检验科 | 自动微生物培养系统 | 1 | 套 | 1、 检测原理：采用显色测量技术，支持瓶外非侵入式、多种菌群的培养和实时检测； 2、 检测容量：≥240瓶位； 3、 培养方式：一体式设计、抽屉式分区孵育，恒温、振荡培养；抽屉可自由设定温度、振荡方式； 4、 培养温度：抽屉的温度可在25℃-45℃范围内设定； 5、 组合培养：支持组合培养，可以独立设定真菌培养、细菌培养； 6、 检测菌种：支持检测细菌(含放线菌、人心杆菌、布鲁杆菌、艾肯菌等)、真菌； 7、 检测孔位：每个孔均有独立光学检测器，24小时不间断监测，每10分钟检测一次；支持每个培养瓶孔位自由设定培养周期； 8、 结果提示：对阴、阳性结果自动检测和提示；能提供远距离可视化，以及声音、图形等相关报警信号提示；支持手工输入结果，且仪器智能提示； 9、 预报阴功能：支持阶段性的阴性结果预报，可自由设定阶段报告时间； 10、 报警功能：提供温度失控、系统故障、误操作、错置瓶位等报警；具有声、光、色报警功能； 11、放瓶方式：免触屏、直接条码扫描进样，可随意放瓶，同时支持批量放瓶； 12、 延迟放瓶：支持培养瓶延迟放入功能； 13、 扩容能力：支持模块化升级，可通过仅增加孵育箱来扩充容量； 14、培养瓶种类：配套培养瓶包括标准需氧瓶、树脂需氧瓶、标准儿童瓶、树脂儿童瓶、标准厌氧瓶、树脂厌氧瓶、L型增菌培养基等； 15、 培养瓶材质：采用塑料瓶，有效防止摔碎造成的生物危害； 16、 吸附剂：采用多种树脂吸附剂，有效吸附抗生素及其他影响因子，有效提高阳性率，同时可排除对染色干扰； 17、 培养瓶重置：支持培养瓶的重新放置；可自由设定重新检测或延续检测方式和时间； 18、 孔位校准：支持双模式校准，并可打印校准报告； 19、 数据录入：配有条码扫描设备，支持双条码扫描或手工输入或信息系统数据导入； 20、 数据管理：内置数据管理系统；支持对数据进行存储、备份、查询和统计分析；支持自定义组合查询方式； 21、 远程控制：支持RS232接口、网口、USB接口，支持远程控制，支持各种联网管理系统，如LIS、HIS系统； 22、 操作系统：不小于12寸彩色液晶触摸屏，搭载WINDOWS操作系统，中文操作界面；外置无线键盘和鼠标。
13 | 检验科 | 全自动生物质谱检测系统 | 1 | 套 | 1.适用范围：用于对样本分离出的细菌、真菌鉴定。 2.仪器性能： 2.1分辨率：ACTH(1-17)（m/z 2093.09） >4500 FWHM 。 2.2灵敏度：100 fmolBSA，激光轰击200次，信噪比≥100:1。 2.3质量准确度：<60ppm（内部校正误差）；<100ppm（外部校正误差）。 2.4质量检测范围：1-500,000 m/z（Da）。 3.外观设计： 3.1主机紧凑小巧，可安装在实验台上，主机总高≤1.2m，最大宽度≤0.6m ,真空飞行管长度≤0.65m。 3.2通过感应式按键进行进、出仓舱操作便于非接触操作；外壳轻便，双侧门采用卡扣式设计，易于维护。 4.先进的硬件： 4.1配备氮气激光器:激光频率在 1～60Hz 范围内连续可调，激光发射次数6×107。 4.2采用独立电机顶靶装置，最大程度解决平台丝杆磨损，缩短进靶时间。 4.3采用双通道超高速数据采集卡，支持热拔插便于日常维护。 4.4采用模块化电路控制系统、全数字化高压电源、高精度低抖动延时控制电路，电压稳定、质量精度高；电脑与主机通讯均为USB接口，支持热拔插，易于维护。 4.5采用智能控制的低噪声双级联前级真空泵和高抽速的涡轮分子泵，可将真空管长时间维持在4×10-8mbar的高真空度，真空恢复时间≤30s。（需提供软件截图证明高真空度）硬件系统故障后，智能切断高压电源或关闭真空系统。 4.6配备可拆卸分子筛排气过滤系统，吸附效率99%，有效保证生物安全问题。 5.全面的数据库：本地数据库，包含微生物质谱指纹图谱、培养菌落形态和显微镜下染色形态，其中指纹图谱库大于2700种，多角度阐释鉴定结果。 6.智能软件系统： 6.1采谱和分析鉴定软件一体化同时进行，中英文操作界面，实时监测仪器状态。鉴定结果可同时显示中文、拉丁文。 6.2软件具有样品放大监控画面，激光打样位置清晰可见，便于观察靶点结晶效果，可实现自动偏移起始点采集，充分利用样本。 6.3谱图预览功能，可同时预览超过5张谱图，便于选择最佳谱图进行检索； 6.4软件可以进行数据格式转化输出，方便采用第三方软件进行编辑。软件可输出多种格式的报告单，支持用户设置个性化报告单格式。 6.5正负离子检测模式：可以根据样品，切换软件正负检测模式。 6.6标配微生物专用分析软件系统具有数据分类检索、具有聚类分析、耐药性分析、同源性分析、混合菌分析、主成分分析等高级分析及统计功能。（需提供软件截图证明） 6.7具备自建库和谱库管理功能，还可以导入文本格式数据进行建库。 7.仪器配置： 7.1配套同品牌自动真空干靶箱，采用负压干燥模式，干燥时间在1min-30min可调，快速干燥靶板，使结晶更均匀；可同时放置4片96孔位靶板或者1片384孔位靶板。 7.2配备同品牌菌落形态拍摄仪，可将平板菌落图上传到软件与数据库菌体形态图进行比对与修改与编辑，具备学习功能；可扫描靶板条形码，关联记录靶板标本信息。 7.3质谱鉴定仪主机：1台（包括激光器、离子源、不锈钢靶板、TOF质量分析器、检测器、真空系统、干靶箱、菌落形态拍摄仪） 7.4数据处理系统：正版Windows10操作系统和Office办公软件，台式一体机，CPU处理器性能≥3.5 GHz ，SSD≥256G，内存≥16GB，硬盘≥1TB，液晶显示屏≥23寸。 7.5无需用户另外购置软件或增加配置，软件和数据库终身免费升级。 8.配套耗材： 8.1配备可重复使用的不锈钢靶板，不低于96个样本靶位，分区域质控。支撑核酸质谱的双芯片靶托。 8.2可提供质谱同品牌基质液（冻干型和液基型）及三种前处理试剂，可分别用于细菌、酵母样真菌，分枝杆菌等菌种的前处理。具备阳性血培养培养液直接质谱前处理试剂盒。 9.物联功能：可以同品牌全自动药敏检测系统物联并传输鉴定结果。
14 | 检验科 | 全自动血型分析仪 | 1 | 套 | 1. 用途：全自动完成ABO、Rh（D）血型及不规则抗体筛选、交叉配血等实验。从样品扫描、加样、稀释、加试剂、孵育、离心、判读结果，全部自动完成，无需人工干预； 2、 适用卡型： ≥8孔微柱凝胶卡；微柱凝胶血型卡试剂与投标的全自动血型分析仪须为同一公司产品； 3、 处理速度： 自标本扫码到结果报告，每小时可完成血型鉴定≥42卡/小时； 4、 工作模式： 循环进样、持续进卡；多项目并行工作，可自定义每个标本的检测项目，可对同一批样本同时提交ABO血型定型、Rh（D）血型定型、不规则抗体、交叉配血等检测项目； 5、 机械臂： ≥2个独立的机械臂，实验中两个机械臂同步运行，并列加样和移卡； 6、 加样系统： 6.1、 加样通道： ≥2个加样通道，液体置换加样原理。采用固定式的永久性加样钢针，避免加样针耗材费用，保证气密性及便于吸取红细胞样本； 6.2、 液体探测： 所有加样通道均具有液面探测和凝块检测及报警功能； 6.3、 加样精度： 加样量 精确度（CV） 准确度 10ul ≤3% ±5% 50ul ≤2% ±2% 100ul ≤1% ±2% 7、 机械抓手： ≥1个独立的抓手机械臂； 8、 标本位： ≥96个，原始标本试管上机； 9、 标本稀释： 使用96孔深孔板稀释标本； 10、 卡位： 可一次性放置待检新卡≥48张； 11、 试剂位： ≥10个血型试剂位，采用回转式自动混匀；另有≥2个盐水试剂瓶； 12、 孵育器： ≥24卡位孵育器，37℃恒温；孵育区域工作时全部密封。孵育器与离心机须为2个独立的模块，不可共用在同一模块上； 13、 离心机： 每台离心机卡位≥24卡位，转速：0～2000r/min； 14、 判读系统： 高分辨率彩色CCD成像判读，图片真实、直观，未经处理；原始图像可永久保存； 15、 条码扫描系统 15.1、 标本条码扫描： 标本条码扫描仪≥1个，在装载标本时自动扫描标本条码，不可使用手持式条码扫描枪； 15.2、 凝胶卡条码扫描仪： 凝胶卡条码扫描仪≥1个，通过扫描凝胶卡上条码自动识别血型卡类型，避免凝胶卡错用。凝胶卡条码扫描仪同标本条码扫描仪为两个独立的模块，不可共用； 16、 安全和报警： 具备可全密闭的外观结构；具备声音、警示灯的双重报警系统功能； 17、 注册证： 提供国家食品药品监督管理总局颁发的III类医疗器械注册证； 18、 使用期限： 设备使用期限≥10年，需提供投标产品的铭牌为证； 19、 其他 19.1、 软件： 全中文软件操作界面，windows 7或以上操作系统，SQL数据库，可以与医院管理系统连接，实现双向通讯； 19.2、 工作环境： 温度15℃-32℃；湿度30%-80%。
15 | 检验科 | 自动粪便处理分析系统 | 1 | 台 | 1、 国产品牌； 2、 系统功能要求：样本采集后运送、检测、回收全过程封闭，具备自动传输、检测、回收金标卡功能； 3、 检测项目： 全自动实现样本颜色与性状拍照、样本有形成分（细胞、食物残留、细菌、病毒、寄生虫虫体及虫卵、结晶与其它颗粒）显微镜检与拍照、样本免疫学项目：粪便隐血（胶体金免疫法）、转铁蛋白（胶体金免疫法）、钙卫蛋白、幽门螺杆菌、腺病毒、轮状病毒等，检测结果自动判读； 4、 能出具经检验师判断及审核的符合《全国临床检验规程（第四版）》的带图报告，并连接医院LIS系统； 5、 配置自动图形识别软件，能对红细胞、白细胞、真菌孢子、脂肪球、夏科雷登结晶、寄生虫虫卵等进行自动图形识别。全自动一体机，完整初筛识别功能，ABSM复审规则； 6、 系统在检测过程中可保持检测温度稳定，有效保障试剂卡反应时间和特定项目孵育温度； 7、 系统配备独立质控界面和配套的质控品，支持粪便形态学和隐血转铁蛋白质控； 8、 售后服务：保修期1年。专业维修厂家认证的工程师，并6小时内能到达现场维护仪器。 二、基本性能要求： 1、检测速度：≥60标本/小时；配备双通道计数池； 2、进样方式：样本架循环轨道式进样，急诊和常规标本随到随检，具备无限制样本处理能力，一次进样≥50个； 三、结构单元要求： 1、样本性状摄像单元：高清CMOS摄像头，性状照片能储存与调用，并方便检验师调阅判断； 2、样本稀释混匀过滤单元：自动穿刺注入稀释液，采用高频气动混匀；稀释液可根据采样量设置，以优化满足所有标本的检测要求，尤其是满足虫卵标本的集卵要求； 3、CMOS LED显微镜带焦距记忆功能并自动调焦，自动进行低倍镜（x10）和高倍镜（x40）切换，主要用于检测红细胞、白细胞、吞噬细胞、脓细胞、真菌孢子（霉菌）、夏科雷登结晶、脂肪球等。 四、金标卡（免疫层析法）检测单元： 1、可同时检测3个以上不同的免疫学项目，每个卡盒一次装卡50张，单项目可装载200张以上，自动送卡，卡量监测报警，不停机加卡； 2、具备自动传输、检测、回收金标卡功能； 3、有自动摄取金标卡反应结果图像和自动判读结果功能。
合计： 元
备注：投标报价应包括设备费用、安装费用、调试费，培训费，利润、税金、运杂费以及其它全部费用,招标人不再另行追加任何费用。