## Sheet1
项目标段名称：四标段
序号 | 科室 | 拟采购设备 | 数量 | 单位 | 设备参数 | 单价（元） | 总价（元） | 投标设备型号
1 | 影像中心 | 3.0T核磁共振（含高压注射器） | 1 | （台/套） | 一、磁共振参数要求 1.磁体系统 *1.1 磁场强度 3.0T 1.2 发射频率 ≥127MHz *1.3 磁体类型 超导磁体 1.4 磁体材料 超导磁共振专用铌钛合金磁材 1.5 抗电磁干扰 具备 1.6 磁体稳定性 ＜0.1 ppm /h 1.7 磁场均匀度 典型值(Typcal)，采用V－RMS 24 plane plot测量法 1.7.1 10 cm DSV ≤ 0.005 ppm 1.7.2 20 cm DSV ≤ 0.027 ppm 1.7.3 30 cm DSV ≤ 0.07 ppm 1.7.4 40 cm DSV ≤ 0.30ppm 1.7.5 45 cm DSV ≤ 0.85 ppm 1.7.6 50 cm DSV ≤ 2.00ppm 1.8 主磁场均匀度补偿技术 具备 1.9 匀场方式 主动匀场 + 被动匀场 1.10 高阶匀场 具备 1.11 磁体重量（含液氦） ≤6000kg 1.12 磁体长度（不含外壳） ≤173cm 1.13 病人检查通道孔径 ≥60cm 1.14 冷却方式 液氦制冷 1.15 液氦消耗率 0.0升/年 1.16 液氦容量 ≤1500L 1.17 5高斯线范围 ≤5.2m×2.8m×2.8m 2.梯度系统 2.1 梯度控制技术 全数字实时 2.2 梯度冷却方式 水冷 *2.3 最大单轴梯度场强（非有效值，非等效值），提供Datasheet证明 ≥40 mT/m *2.4 最大单轴梯度切换率（非有效值，非等效值），提供Datasheet证明 ≥200 T/m/s 2.5 最短梯度爬升时间 ≤0.300 ms 2.6 最大单轴梯度场强、最大单轴梯度切换率与最大FOV可同时达到 具备，采用高性能单梯度技术 2.7 最大占空比 100% 2.8 屏蔽方式 主动屏蔽 2.9 梯度工作方式 非共振式 2.10 梯度降噪技术 具备 3.射频系统 3.1 独立射频源个数 ≥2 3.2 每个射频源可独立调节射频脉冲的相位、波形、幅度 具备 3.3 射频发射功率 ≥2×18kW 3.4 射频功率放大器类型 水冷/数字接口 3.5 发射线圈免调谐 具备 3.6 独立射频接收通道数 ≥32 3.7 射频接收采样率 ≥80MHz 3.8 接收动态范围（1Hz带宽） ≥160dB 3.9 噪声系数 ＜0.5dB 3.10 全数字解调及滤波技术 具备 3.11 射频能量监控 3.11.1 实时数字化射频能量监控 具备 3.11.2 实时数字化射频能量短期积累监控 具备 3.11.3 实时数字化射频能量长期积累监控 具备 3.12 射频接收线圈，下列要求线圈必须提供 应标需符合以下要求：应标线圈不得以其他线圈（如通用柔性线圈或体线圈）替代，线圈单元数计算不得组合累加，为独立线圈单元数。 3.12.1 正交发射/接受体线圈 具备 3.12.2 头颈联合线圈 具备，≥24单元 3.12.3 体部相控阵线圈 具备，≥12单元 3.12.4 脊柱相控阵线圈 具备，≥32单元（非组合） 3.12.5 大柔性多功能线圈 具备，≥8单元 3.12.6 小柔性多功能线圈 具备，≥8单元 3.13 检查床的线圈接口数量 ≥6个，可同时接驳使用 3.14 线圈联合扫描技术 具备，投标机型可通过多个线圈联合扫描 4.计算机系统 4.1 主机CPU型号及主频 核心数≥4，≥3.5GHz 4.2 处理器位数 ≥64位 4.3 内存容量 ≥48GB 4.4 硬盘容量 ≥1000GB 4.5 图像存储容量（512×512） ≥600000幅 4.6 显示器分辨率 ≥1920 x 1200 4.7 显示器大小及规格 ≥24寸，专业级彩色显示器 4.8 控制重建计算机CPU型号及主频 核心数≥8，主频≥2.0GHz 4.9 控制重建计算机内存容量 ≥48GB 4.10 控制重建计算机硬盘容量 ≥1000GB 4.11 图像重建速度(256×256) ≥50000幅/秒 4.12 最大采集矩阵 ≥1024 × 1024 4.13 最大重建矩阵 ≥2048 × 2048 4.14 同步扫描重建功能 扫描,采集,重建时可同时进行阅片,后处理,照相和存盘功能 4.15 集成式软件操作系统 具备，主机操作系统可一站式完成患者信息管理、登记、扫描、图像浏览、后处理分析及打印胶片、存档管理等全流程功能 5.后处理接口 5.1 软件控制照相技术 具备 5.2 DICOM 3.0接口及与PACS网络连接（包括打印，传输，接收，查询,Worklist ,MPPS等功能） 具备 5.3 标准激光相机数字接口 具备 6.扫描参数 6.1 X轴最大FOV ≥500mm 6.2 Y轴最大FOV ≥500mm 6.3 Z轴最大FOV ≥500mm 6.4 最小FOV ≤5mm 6.5 最薄层厚2D ≤0.1mm 6.6 最薄层厚3D ≤0.05mm 6.7 2D SE序列最短TR时间（128矩阵） ≤5.0ms 6.8 2D SE序列最短TE时间（128矩阵） ≤2.0ms 6.9 2D FSE序列最短TR时间（128矩阵） ≤5.2ms 6.10 2D FSE序列最短TE时间（128矩阵） ≤2.0ms 6.11 2D FSE序列最大回波链长度（ETL） ≥480 6.12 2D GRE序列最短TR时间（128矩阵） ≤1.0ms 6.13 2D GRE序列最短TE时间（128矩阵） ≤0.42ms 6.14 3D GRE序列最短TR时间（128矩阵） ≤0.9ms 6.15 3D GRE序列最短TE时间（128矩阵） ≤0.21ms 6.16 EPI序列最小回波间距（128矩阵） ≤0.4ms 6.17 EPI序列最短TR时间（128矩阵） ≤5.0ms 6.18 EPI序列最短TE时间（128矩阵） ≤1.5ms 6.19 最大弥散加权b值 ≥10000 7.扫描技术与序列 7.1 自旋回波序列（FSE），包括 7.1.1 2D/3D快速自旋回波 具备 7.1.2 组织弛豫时间测量自选回波序列 具备 7.1.3 可选择角度的自旋回波序列 具备 7.1.4 单回波、双回波、多回波技术 具备 7.1.5 单次激发快速自选回波序列 具备 7.1.6 脂肪抑制序列 具备 7.1.7 快速脂肪饱和技术 具备 7.1.8 水抑制序列 具备 7.1.9 反转恢复（IR），包括 具备 7.1.10 常规反转恢复序列 具备 7.1.11 快速自由水抑制序列（FLAIR） 具备 7.1.12 快速自由水抑制序列T1W成像技术 具备 7.1.13 快速自由水抑制序列T2W成像技术 具备 7.1.14 快速反转恢复序列（脂肪、水抑制） 具备 7.1.15 短TI反转回波水脂分离成像 具备 7.1.16 真实影像反转恢复序列（灰白质强对比成像） 具备 7.2 梯度回波(2D/3D)，包括 7.2.1 多层面梯度回波（MPGR） 具备 7.2.2 2D/3D去除剩余磁化梯度回波技术 具备 7.2.3 2D/3D利用剩余磁化梯度回波技术 具备 7.2.4 重T2加权高对比序列 具备 7.2.5 3D梯度回波技术 具备 7.2.6 快速稳态进动梯度回波 具备 7.2.7 超快速场回波序列 具备 7.2.8 三维成像技术 具备 7.3 平面回波成像技术（EPI），包括 7.3.1 单次激发平面回波成像技术 具备 7.3.2 多次激发平面回波成像技术 具备 7.3.3 自旋回波EPI 具备 7.3.4 梯度回波EPI 具备 7.3.5 反转EPI 具备 7.3.6 高分辨EPI采集 具备 7.4 神经系统成像技术，包括 7.4.1 高分辨解剖成像 具备 7.4.2 高分辨率内耳三维成像技术 具备 7.4.3 全脊髓成像 具备 7.5 弥散成像技术，包括 7.5.1 ADC成像 具备 7.5.2 各向同性采集 具备 7.5.3 各向异性采集 具备 7.5.4 ADC值测量 具备 7.5.5 ADC-map 具备 7.5.6 自动采集处理 具备 7.5.7 单次激发EPI 具备 7.5.8 多次激发EPI 具备 7.5.9 实时弥散成像 具备 7.5.10 矢状位弥散成像 具备 7.5.11 自动生成ADC图 具备 7.5.12 可选优化B值 具备 7.6 血管成像技术，包括 7.6.1 时飞法技术(2D/3D) 具备 7.6.2 流入法采集技术（2D/3D） 具备 7.6.3 连续多层3D时飞法技术 具备 7.6.4 动静脉分离成像技术 具备 7.6.5 磁转移(MTC)对比技术 具备 7.6.6 最大密度投影技术 具备 7.6.7 可变反转角度射频技术 具备 7.6.8 多层层面重建技术 具备 7.6.9 2D/3D水成像技术（MRCP, MRU） 具备 7.6.10 电影采集回放功能 具备 7.6.11 实时互动最大密度投影技术 具备 7.7 伪影消除技术，包括 7.7.1 流体补偿 具备 7.7.2 呼吸补偿 具备 7.7.3 流动校正梯度波形技术 具备 7.7.4 区域饱和技术 具备 7.7.5 卷积伪影去除技术 具备 7.7.6 运动伪影消除技术 具备 7.7.7 图像滤波增强技术 具备 7.7.8 K空间降噪技术 具备 7.7.9 环形伪影抑制技术 具备 7.8 节时技术，包括 7.8.1 半扫描技术 具备 7.8.2 全方向部分编码采集技术 具备 7.8.3 矩形视野采集技术 具备 7.8.4 三维重叠连续采集技术 具备 7.8.5 并行采集重建技术 具备 7.8.6 部分回波采集 具备 7.8.9 其他成像技术，包括 7.9.1 短TR TE快速成像功能 具备 7.9.2 三维定位系统 具备 7.9.3 放射状片层定位技术 具备 7.9.4 扫描暂停 具备 7.9.5 可变带宽技术 具备 7.9.6 预扫描技术 具备 7.9.7 信噪比显示功能 具备 7.9.8 静音扫描技术 具备 7.9.9 实时交互式成像功能 具备 7.9.10 磁共振实时定位 具备 7.9.11 磁共振实时交互式参数改变 具备 7.9.12 高分辨成像检查 具备 7.9.13 组合扫描功能 具备 7.9.14 水饱和技术 具备 7.9.15 预饱和技术 具备 7.9.16 饱和带数目 ≥6 7.9.17 平行饱和带 具备 7.9.18 伴随饱和带 具备 7.9.19 脂肪饱和技术 具备 7.9.20 信号平均技术，包含内模式和外模式 具备 7.9.21 频率编码方向扩大采集 具备 7.9.22 相位编码方向扩大采集 具备 7.9.23 偏中心扫描技术 具备 7.9.24 可变K空间填写方式 具备 7.9.25 K空间快速采集 具备 7.9.26 线圈灵敏度校正技术 具备 7.9.27 肝脏动态增强技术 具备 7.9.28 图像亮度均一化校正技术 具备 7.9.29 自动中心扫描技术 具备 7.9.30 图像插值放大技术 具备 7.9.31 图像变形校正技术 具备 7.1 高级临床应用软件包，包括 7.10.1 神经成像软件包 具备 7.10.2 体部系统软件包 具备 7.10.3 骨关节成像软件包 具备 7.10.4 肿瘤成像软件包 具备 7.10.5 乳腺成像软件包 具备 7.10.6 血管成像软件包 具备 7.10.7 心脏成像软件包 具备 7.10.8 妇产成像软件包 具备 7.10.9 儿科成像软件包 具备 8.高级应用平台及软件 8.1 磁敏感加权成像 具备 8.2 体部磁敏感加权成像 具备 8.3 波谱成像(MRS) 具备 8.4 弥散张量成像(DTI) 具备 8.5 脑灌注成像（Perfusion） 具备 8.6 脑功能成像（Bold） 具备 8.7 脂肪定量技术 具备 8.8 小视野弥散成像 具备 8.9 关节软骨定量成像 具备 8.10 参数定量技术 具备 8.11 三维动脉自旋标记成像技术 具备 8.12 智能扫描技术 8.12.1 头部智能扫描 具备，无需激光定位，一键进床 8.12.2 脊柱智能扫描 具备 8.13 独立原厂高级影像后处理工作站 提供，不得采用第三方工作站产品 8.13.1 BOLD高级后处理 具备 8.13.2 波谱高级后处理 具备 8.13.3 脑灌注高级后处理 具备 8.13.4 弥散张量成像高级后处理及纤维束追踪技术后处理 具备 8.13.5 参数定量高级后处理 具备 9.病人检查环境 9.1 双向病人通话系统 具备 9.2 防磁降噪耳机 具备，可降噪并进行通话或音乐播放 9.3 检查通道通风系统 具备，可在床旁调节 9.4 检查通道照明系统 具备LED孔径照明系统，可在床旁调节 9.5 嵌入式触控显示屏 具备，磁体外壳两侧各1个 9.6 患者生理信号监控系统 具备，无线传输，在床旁显示器中可读取和监测呼吸、心跳、脉搏等生命体征。 9.7 床旁患者信息系统 具备，床旁显示系统可读取患者个人信息及检查基本信息 9.8 床旁技师帮助系统 具备，床旁显示系统可提供交互式帮助系统辅助技师完成扫描前准备工作 9.9 患者紧急呼叫装置 具备，提供防磁气动报警球 9.10 检查床最大承重 ≥200kg 9.11 检查床最低床位高度 ≤65cm 9.12 扫描床水平运动最大速度 ≥30cm/s 9.13 多站扫描自动移床功能 具备 9.14 床旁紧急制动按钮 具备，扫描床两侧各1个 9.15 床旁脚踏扫描开关 具备 二、高压注射器技术参数要求： 1.电机 无磁超声电机，控制室远端供电交流变直流，无需电池 2.注射头 先进注射头，支持自动推进，自动回缩，自动吸药 3.实时压力曲线 提供实时压力曲线，注射精度可控制±10psi; 4.光纤传输 控制器和扫描室通过光纤传输信号 5.售后要求 高压注射器属于整体解决方案中的组成部分，因此需要由解决方案生产厂家统一提供售后服务，并提供服务能力资质要求(如医疗器械注册证、生产许可证或等效证明材料)
2 | 影像中心 | 高端螺旋CT系统（64排及以上，含高压注射器） | 1 | （台/套） | 一、高端螺旋CT要求： 1. 设备名称：高端多层螺旋CT系统 1.1 设备用途：全身扫描的临床应用和临床研究 1.2 制造厂商：投标人说明 1.3 设备型号：投标人说明 2. 主要技术规格 2.1 X线球管及高压发生器 *2.1.1 球管阳极实际热容量（不含等效概念）：≥7MHU或者新型低热容量高散热率球管，热容量≤1MHU 2.1.2 球管最大电流：≥800mA 2.1.3 球管最小电流：≤10mA 2.1.4 球管电流递增幅度：≤1mA *2.1.5 球管最小电压：≤70KV 2.1.6 球管最大电压：≥140KV *2.1.7 球管大焦点：≤1.0mm×1.2mm *2.1.8 球管小焦点：≤0.8mm×0.8mm 2.1.9 高压发生器实际功率（不含等效概念）：≥100kW 2.1.10 球管电压可调档位数量≥5档 2.2 扫描床系统 2.2.1 扫描床可扫描垂直升降最低高度：≤50cm 2.2.2 扫描床水平移动范围：≥200cm 2.2.3 扫描床水平可扫描范围：≥170cm 2.2.4 扫描床水平移动最高速度：≥200mm/s 2.2.5 扫描床承重量：≥205kg 2.2.6 床移动精度：≤±0.25mm 2.2.7 提供扫描床控制脚踏开关 2.2.8 一体化扫描床点滴架，方便打点滴患者行CT检查：提供 2.2.9 一体化扫描床托盘架，方便患者放置随身物品：提供 2.2.10 一体化扫描床纸床单架：提供 2.3 扫描架系统 2.3.1 扫描架孔径：≥70cm 2.3.2 扫描架倾角：≥±30°，可在操纵台遥控 2.3.3 驱动方式：皮带驱动 2.3.4 滑环类型：低压滑环 2.3.5 机架冷却方式：风冷 2.3.6 探测器类型：各家提供 *2.3.7 探测器Z轴物理排数：≥64排 2.3.8 探测器Z轴覆盖宽度：≥40 mm 2.3.9 每排探测器单元数（X-Y轴）≥730个/排 2.3.10 探测器物理单元总数≥70000个 2.3.11 探测器单元Z轴最薄物理厚度：≤0. 6mm 2.3.12 最快转速时每圈数据采样率：≥4700views/360° 2.3.13 提供内置三维激光定位系统 2.3.14 提供无线一体化心电监测系统，无需外接心电监测设备 2.3.15 机架按键扫描协议预设功能≥2组 2.4 扫描参数 *2.4.1 机架最快旋转扫描时间/360°： ≤0.35秒/360° 2.4.2 最薄图像层厚≤0. 6mm 2.4.3 扫描采集视野：≥50cm 2.4.4 定位片扫描长度：≥170cm 2.4.5 定位片扫描宽度：≥50cm 2.4.6 定位片计划：双定位 2.4.7 提供在线重建MPR功能 2.4.8 最大螺距：≥1.8 2.4.9 单次连续螺旋扫描：≥100秒 2.4.10 可随扫描曝光进行实时MPR图像预览 2.4.11 可随扫描曝光进行实时VR图像预览 2.5 主控制台计算机系统 2.5.1 CPU：≥4核 2.5.2 内存：≥16.0GB 2.5.3 硬盘容量：＞1TB 2.5.4 图像存储量：≥900,000幅(512矩阵不压缩图像) 2.5.5 存储系统：DVD-RW 2.5.6 液晶显示器：≥24英寸″,分辨率≥1920×1200 2.5.7 图像格式和传输存储：DICOM 3.0具有存贮、传输、查询、工作单管理、打印等PACS联接功能 2.5.8 自动语言提示功能：标配 2.5.9 操纵台可进行图像后处理功能，MPR/MIP/ 3D SSD/CTA/3D：标配 2.6 图像质量 2.6.1 X-Y轴空间分辨率：≥21LP/CM@0%MTF 2.6.2 Z轴空间分辨率@0%MTF：≥20 LP/CM 2.6.3 密度分辨率：≤2mm@0.3% 2.6.5 CT值范围：-1024HU ~ +8191HU 2.6.6 标准图像重建矩阵：≥512×512 2.6.7 最大重建矩阵：≥1024×1024 2.7 原厂独立后处理工作站 2.7.1 原厂后处理工作站≥两台 2.7.2 CPU：≥4核 2.7.3 内存：≥32GB 2.7.4 硬盘容量：＞1T B 2.7.5 永久贮存刻录方式：DVD 2.7.6 液晶显示器：≥24英寸″,分辨率≥1920×1200 2.7.7 图像格式、传输存储：DICOM 3.0 2.8 临床应用软件 2.8.1 多平面重建MPR：提供 2.8.2 最大密度投影(MIP) ：提供 2.8.3 最小密度投影(MinIP) ：提供 2.8.4 曲面重建(CPR) ：提供 2.8.5 容积三维重建 (VR) ：提供 2.8.6 区域生长容积分析功能：提供 2.8.7 表面重建（SSD）：提供 2.8.8 容积漫游（VRT）：提供 2.8.9 组织裁剪：提供 2.8.10 自适应滤波条状伪影消除技术：提供 2.8.11 图像增强技术：提供 2.8.12 图像减影功能：提供 2.8.13 CT电影功能：提供 2.8.14 探针提取或消除相近密度的组织结构：提供 2.8.15 CT血管造影（CTA）：提供 2.8.16 CT仿真内窥镜显示功能：提供 2.8.17 血管测量软件包：提供 2.8.17.1 零减影头颈部血管成像功能：具备 2.8.17.2 一键自动去除3D重建图像的头颈部骨组织功能：提供 2.8.17.3 头颈部血管追踪功能：提供 2.8.17.4 头颈部血管的自动标记、中心线提取、拉直处理、自动测量功能：提供 2.8.17.5 一键自动去除3D重建图像的体部骨组织：提供 2.8.17.6 体部血管追踪功能：提供 2.8.17.7 体部血管的自动标记、中心线提取、拉直处理、自动测量：提供 2.8.18 心脏冠脉分析软件包：提供 2.8.18.1 心电门控扫描技术：提供 2.8.18.2 心脏多扇区扫描技术：提供 2.8.18.3 一键式自动提取冠状动脉树：提供 2.8.18.4 智能识别特定冠脉分支：提供 2.8.18.5 房室智能提取和分离：提供 2.8.18.6 仿真DSA显示技术，还原冠脉血管高清细节，提供MIP/VR显示技术，提供多个细腻显示模板选择：提供 2.8.18.7 智能心电编辑：提供 2.8.18.8 标记冠脉狭窄部位：提供 2.8.18.9 冠脉狭窄分析：提供 2.8.18.10 智能测量冠脉直径、截面积、狭窄程度等：提供 2.8.18.11 多点、两点中心线追踪和中心线校正：提供 2.8.18.12 冠脉钙化分析：提供 2.8.18.13 标记并伪彩区分冠脉钙化：提供 2.8.18.14 智能分析冠脉的钙化积分，完成钙化积分的风险评估：提供 2.8.18.15 冠脉斑块分析：提供 2.8.18.16 标记并伪彩区分冠脉斑块：提供 2.8.18.17 自动进行斑块成分分析（包括钙化、纤维、脂质成分分析）：提供 2.8.18.18 心脏功能评估：提供 2.8.18.19 自动计算射血分数、左右室容积、每搏输出量等心功能指标：提供 2.8.18.20 提供牛眼图智能显示室壁运动位移、厚度：提供 2.8.18.21 电影观察与记录心脏多时相运动：提供 2.8.18.22 一键式快速图像结果保存功能：提供 2.8.19 灌注软件包：提供 2.8.19.1 提供头部灌注软件：提供 2.8.19.1.1 提供Stroke和Tumor两种计算协议：提供 2.8.19.1.2 自动执行软组织分割、动静脉定义：提供 2.8.19.1.3 自动绘制感兴趣区的时间密度曲线：提供 2.8.19.1.4 自动计算CBV，CBF，TTP，MTT、PS和Tmax等灌注参数，并以伪彩标记显示：提供 2.8.19.1.5 自动执行软组织分割、肝动脉和门静脉定义，并以伪彩标记显示：提供 2.8.19.1.6 缺血半暗带分析：提供 2.8.19.2 体部灌注软件：提供 2.8.19.2.1 自动/手动执行软组织分割、肝动脉和门静脉定义，并以伪彩标记显示：提供 2.8.19.2.2 进行运动矫正、定义基线、删除/恢复时间点、血管抑制、融合功能操作：提供 2.8.19.2.3 自动绘制感兴趣区的时间密度曲线：提供 2.8.19.2.4 自动计算BV、BF、HAP、PVP、HPI、MTT、TTP和PS等灌注参数：提供 2.8.19.2.5 自动计算感兴趣区的面积、最大值、最小值、平均值等：提供 2.8.20 肺结节评估软件包:提供 2.8.20.1 支持肺部结节的检测及评估，自动检测、分割、提取可疑结节：提供 2.8.20.2 通过编辑结节轮廓线修改结节大小：提供 2.8.20.3 自动测量结节直径、体积、CT值等参数：提供 2.8.20.4 支持同一患者在不同时间段的多个序列的图像比较，支持评估结节的变化曲线：提供 2.8.20.5 自动计算结节中不同密度成分占比并以图文形式展示：提供 2.8.20.6 支持不同类型结节的提取、评估分析（如实结节、磨玻璃结节、混合性结节）：提供 2.8.20.7 肺结节CAD分析功能：提供 2.8.21 肺气肿分析软件包：提供 2.8.21.1 支持肺部气肿的检测及评估，自动检测、标记可疑气肿：提供 2.8.21.2 自动分割提取并显示肺组织和气管，支持左肺、右肺和气管的3D查看：提供 2.8.21.3 自动完成对肺气肿（体积）的量化测量和颜色标记显示：提供 2.8.21.4 自动计算左肺、右肺或双肺的肺气肿所占百分比：提供 2.8.21.5 支持肺气肿体积数值分析和密度曲线图展示：提供 2.8.22 肿瘤分析软件包：提供 2.8.22.1 标记可疑病灶：提供 2.8.22.2 通过编辑结节轮廓线修正肿瘤大小：提供 2.8.22.3 自动测量肿瘤直径、体积、CT值等参数：提供 2.8.22.4 同一患者在不同时间段的多个序列的图像比较，通过曲线查看肿瘤的体积和大小的变化趋势，肿瘤的生长情况评估：提供 2.8.22.5 RECIST、RECIST 1.1标准评估肿瘤情况：提供 2.8.22.6 肿瘤疗效评估，如CR、PR、PD、SD：提供 2.8.23 结肠高级应用软件包：提供 2.8.23.1 自动预处理，具备自动结肠分割、自动中心线提取功能：提供 2.8.23.2 电子清肠，具备自动清除残留造影剂、粪便的功能：提供 2.8.23.3 自动息肉筛查，具备自动息肉检测和分割功能：提供 2.8.23.4 手动息肉标记，可使用手动标记工具对可疑息肉进行标记、分割：提供 2.8.23.5 息肉定量计算和分析，提供息肉参数信息如体积，长短径，距离肛门距离：提供 2.8.23.6 腔内漫游功能，可对结肠内窥视图进行漫游，以发现可疑的息肉组织：提供 2.8.23.7 多视图显示功能，可在结肠展开视图、MPR 图像、腔内视图、全VR 图像上查看分割后的息肉组织：提供 2.9 低剂量平台 2.9.1 提供各家最新发布的高端迭代技术 2.9.2 提供70KV超低电压 超高对比度成像技术 2.9.3 提供10mA肺部扫描技术 2.9.4 提供智能mA调节技术 2.9.5 提供自动管电压推荐技术 2.10 附件 2.10.1 提供质控水模和床垫等 2.10.2 提供主计算机用不间断电源（UPS） 2.10.3 提供主控台工作桌椅套件 二、高压注射器要求： 1.注射头自适应调整 注射头配备彩色触摸显示屏，注射头屏幕显示方向根据旋转角度自适应调整 2.编辑注射方案 双筒 ，A侧针筒+B侧针筒可编程注射 3.实时压力显示 可以在注射头显示实时压力曲线，注射状态双屏实时同步显示 4.针筒容量以及压力精度 两侧针筒范围:1-200ml，最大注射压力≥330psi，压力限制精度:±10psi， 5.时相 注射时相:6相 6.延迟注射 可以任意选择造影剂、盐水、双流、暂停或延时 7.售后要求 高压注射器属于整体解决方案中的组成部分，因此需要由解决方案生产厂家统一提供售后服务，并提供服务能力资质要求(如医疗器械注册证、生产许可证或等效证明材料)
3 |  | 多排螺旋CT系统 | 1 | 台/套 | 一、设备名称：高性能多层螺旋CT系统 1.1设备数量：一套 1.2设备用途：全身扫描的临床应用 1.3制造厂商：投标人说明 1.4设备型号：投标人说明 二、探测器及扫描架系统要求 2.1滑环类型：低压滑环 *2.2扫描架孔径≤70cm 2.3扫描架倾角（非数字倾角）≥±30° 2.4机架系统可遥控：具备 2.5三维激光定位系统：具备 2.6机架冷却方式：风冷 2.7机架按键预设扫描协议功能≥2组 2.8探测器类型：各家提供新型探测器 *2.9探测器Z轴物理排数≥32排 2.10探测器单元Z轴最小尺寸≤0.6mm *2.11探测器Z轴覆盖宽度≥20mm *2.12每排探测器单元数（X-Y轴）≥760个 2.13探测器物理单元总数≥30000个 2.14探测器采样率≥4800views/圈 三、扫描参数 3.1最快扫描时间/360°≤0.6s/360° *3.2单圈扫描层数≥32层 3.3最薄扫描层厚≤0.6mm 3.4最薄图像重建层厚≤0.6mm 3.5扫描视野≥50cm 3.6最大重建矩阵≥1024×1024 3.7单次螺旋连续最长扫描时间≥100s 3.8单次螺旋扫描最大范围≥170cm 3.9 3D锥形束重建：具有 3.10定位像长度≥170cm 3.11最大螺距≥2.0 3.12螺距自由选择具备 3.13扫描模式轴扫、螺旋 3.14自动螺旋具备 3.15 10毫安低剂量扫描技术，满足临床诊断标准，提供实际临床图像：具备 四、球管及高压系统 *4.1球管阳极实际热容量（不含等效概念）＞5MHU 4.2球管阳极实际冷却率≥815KHU/min 4.3球管具备飞焦点技术：具备 4.4冷却方法：风冷 4.5最大球管电压≥140KV 4.6最小球管电压≤70KV 4.7球管电压可调档位数量≥5档 4.8最大输出管电流≥420mA 4.9最小可调管电流≤10mA 4.10最小毫安调节范围≤1mA 4.11球管小焦点（IEC 60336/2005）≤0.5mm×1.0mm 4.12球管大焦点（IEC 60336/2005）≤1.0mm×1.2mm 4.13高压发生器实际功率（不含等效概念）≥50KW 五、扫描床 5.1最大移动范围≥2150mm 5.2可扫描范围≥1700mm 5.3床升降最高高度≥950mm 5.4床升降最低高度≤500mm 5.5最大纵向进床速度≥200mm/s 5.6最小纵向进床速度≤5mm/s 5.7扫描床最大载重量≥205Kg 5.8扫描床控制脚踏开关：具备 5.9一体化扫描床点滴架，方便打点滴患者行CT检查：提供 5.10一体化扫描床托盘架，方便患者放置随身物品：提供 5.11一体化扫描床纸床单架：提供 六、图像质量 6.1空间分辨率（X-Y轴) @0%MTF≥21LP/CM 6.2 Z轴空间分辨率@0%MTF≥20LP/CM 6.3各向同性空间分辨率≤0.25mm 6.4密度分辨率≤2mm@0.3% 6.5 2mm@0.3%密度分辨率对应辐射剂量≤31mGy 6.6 CT值范围：-1024HU ~ +8191HU：具备 6.7低剂量迭代降噪技术：具备 七、主控制台计算机系统 7.1内存≥32GB 7.2硬盘＞3TB 7.3图像存储量(512矩阵不压缩图像)≥900,000幅 7.4主频≥2.2GHz 7.5 CPU内核数目≥10核 7.6 24英寸高分辨率液晶平面显示器，显示矩阵≥1920×1200 7.7显示器逐行扫描：具备 7.8网络接口DICOM 3.0：具备 7.9永久贮存刻录方式：DVD 7.10激光相机DICOM3.0接口：具备 7.11提供DICOM3.0,所有传出及传入接口功能：具备 7.12自动语音系统及双向语音传输：具备 7.13同步并行图像处理功能：具备 7.14主控制台可以独立完成MPR,SSD,MIP,CTA，三维容积重建等三维后处理功能：具备 八、主要应用软件 8.1线束硬化伪影校正软件：具备 8.2后颅窝图像优化技术：具备 8.3图像减影功能：具备 8.4专业的去金属伪影软件（非CT值扩展）：具备 8.5 CT电影功能：具备 8.6管电流自动调节功能：具备 8.7 MPR/CPR/SSD/MIP/VR：具备 8.8模拟手术刀功能：具备 8.9三维（3D、SSD）软件：具备 8.10最大及最小密度投影（MIP,MinP）：具备 8.11三维容积测量评估功能：具备 8.12 CT血管造影：具备 8.13一键式容积重建：具备 8.14三维CT内镜（CTVE）：具备 8.15一键式去骨功能：具备 8.16造影剂自动跟踪技术：具备 8.17容积漫游（VRT）：具备 8.18三维肺小结节分析评估软件：具备 8.19三维肺气肿分析评估软件：具备 九、低剂量平台 9.1提供各家最新发布的高端迭代技术 9.2提供70KV超低电压超高对比度成像技术 9.3提供10mA肺部扫描技术 9.4提供智能mA调节技术 十、附件 10.1提供质控水模和床垫等 10.2提供主计算机用不间断电源（UPS） 10.3提供主控台工作桌椅套件 10.4提供原厂后处理工作站
合计： 元
备注：投标报价应包括设备费用、安装费用、调试费，培训费，利润、税金、运杂费以及其它全部费用,招标人不再另行追加任何费用。

## Sheet2
1 | 影像中心 | 3.0T核磁共振（含高压注射器） | 1 | （台/套） | 一、磁共振参数要求 1.磁体系统 *1.1 磁场强度 3.0T 1.2 发射频率 ≥127MHz *1.3 磁体类型 超导磁体 1.4 磁体材料 超导磁共振专用铌钛合金磁材 1.5 抗电磁干扰 具备 1.6 磁体稳定性 ＜0.1 ppm /h 1.7 磁场均匀度 典型值(Typcal)，采用V－RMS 24 plane plot测量法 1.7.1 10 cm DSV ≤ 0.005 ppm 1.7.2 20 cm DSV ≤ 0.027 ppm 1.7.3 30 cm DSV ≤ 0.07 ppm 1.7.4 40 cm DSV ≤ 0.30ppm 1.7.5 45 cm DSV ≤ 0.85 ppm 1.7.6 50 cm DSV ≤ 2.00ppm 1.8 主磁场均匀度补偿技术 具备 1.9 匀场方式 主动匀场 + 被动匀场 1.10 高阶匀场 具备 1.11 磁体重量（含液氦） ≤6000kg 1.12 磁体长度（不含外壳） ≤173cm 1.13 病人检查通道孔径 ≥60cm 1.14 冷却方式 液氦制冷 1.15 液氦消耗率 0.0升/年 1.16 液氦容量 ≤1500L 1.17 5高斯线范围 ≤5.2m×2.8m×2.8m 2.梯度系统 2.1 梯度控制技术 全数字实时 2.2 梯度冷却方式 水冷 *2.3 最大单轴梯度场强（非有效值，非等效值），提供Datasheet证明 ≥40 mT/m *2.4 最大单轴梯度切换率（非有效值，非等效值），提供Datasheet证明 ≥200 T/m/s
2.5 最短梯度爬升时间 ≤0.300 ms 2.6 最大单轴梯度场强、最大单轴梯度切换率与最大FOV可同时达到 具备，采用高性能单梯度技术 2.7 最大占空比 100% 2.8 屏蔽方式 主动屏蔽 2.9 梯度工作方式 非共振式 2.10 梯度降噪技术 具备 3.射频系统 3.1 独立射频源个数 ≥2 3.2 每个射频源可独立调节射频脉冲的相位、波形、幅度 具备 3.3 射频发射功率 ≥2×18kW 3.4 射频功率放大器类型 水冷/数字接口 3.5 发射线圈免调谐 具备 3.6 独立射频接收通道数 ≥32 3.7 射频接收采样率 ≥80MHz 3.8 接收动态范围（1Hz带宽） ≥160dB 3.9 噪声系数 ＜0.5dB 3.10 全数字解调及滤波技术 具备 3.11 射频能量监控 3.11.1 实时数字化射频能量监控 具备 3.11.2 实时数字化射频能量短期积累监控 具备 3.11.3 实时数字化射频能量长期积累监控 具备 3.12 射频接收线圈，下列要求线圈必须提供 应标需符合以下要求：应标线圈不得以其他线圈（如通用柔性线圈或体线圈）替代，线圈单元数计算不得组合累加，为独立线圈单元数。 3.12.1 正交发射/接受体线圈 具备 3.12.2 头颈联合线圈 具备，≥24单元 3.12.3 体部相控阵线圈 具备，≥12单元 3.12.4 脊柱相控阵线圈 具备，≥32单元（非组合）
3.12.5 大柔性多功能线圈 具备，≥8单元 3.12.6 小柔性多功能线圈 具备，≥8单元 3.13 检查床的线圈接口数量 ≥6个，可同时接驳使用 3.14 线圈联合扫描技术 具备，投标机型可通过多个线圈联合扫描 4.计算机系统 4.1 主机CPU型号及主频 核心数≥4，≥3.5GHz 4.2 处理器位数 ≥64位 4.3 内存容量 ≥48GB 4.4 硬盘容量 ≥1000GB 4.5 图像存储容量（512×512） ≥600000幅 4.6 显示器分辨率 ≥1920 x 1200 4.7 显示器大小及规格 ≥24寸，专业级彩色显示器 4.8 控制重建计算机CPU型号及主频 核心数≥8，主频≥2.0GHz 4.9 控制重建计算机内存容量 ≥48GB 4.10 控制重建计算机硬盘容量 ≥1000GB 4.11 图像重建速度(256×256) ≥50000幅/秒 4.12 最大采集矩阵 ≥1024 × 1024 4.13 最大重建矩阵 ≥2048 × 2048 4.14 同步扫描重建功能 扫描,采集,重建时可同时进行阅片,后处理,照相和存盘功能 4.15 集成式软件操作系统 具备，主机操作系统可一站式完成患者信息管理、登记、扫描、图像浏览、后处理分析及打印胶片、存档管理等全流程功能 5.后处理接口 5.1 软件控制照相技术 具备 5.2 DICOM 3.0接口及与PACS网络连接（包括打印，传输，接收，查询,Worklist ,MPPS等功能） 具备 5.3 标准激光相机数字接口 具备
6.扫描参数 6.1 X轴最大FOV ≥500mm 6.2 Y轴最大FOV ≥500mm 6.3 Z轴最大FOV ≥500mm 6.4 最小FOV ≤5mm 6.5 最薄层厚2D ≤0.1mm 6.6 最薄层厚3D ≤0.05mm 6.7 2D SE序列最短TR时间（128矩阵） ≤5.0ms 6.8 2D SE序列最短TE时间（128矩阵） ≤2.0ms 6.9 2D FSE序列最短TR时间（128矩阵） ≤5.2ms 6.10 2D FSE序列最短TE时间（128矩阵） ≤2.0ms 6.11 2D FSE序列最大回波链长度（ETL） ≥480 6.12 2D GRE序列最短TR时间（128矩阵） ≤1.0ms 6.13 2D GRE序列最短TE时间（128矩阵） ≤0.42ms 6.14 3D GRE序列最短TR时间（128矩阵） ≤0.9ms 6.15 3D GRE序列最短TE时间（128矩阵） ≤0.21ms 6.16 EPI序列最小回波间距（128矩阵） ≤0.4ms 6.17 EPI序列最短TR时间（128矩阵） ≤5.0ms 6.18 EPI序列最短TE时间（128矩阵） ≤1.5ms 6.19 最大弥散加权b值 ≥10000 7.扫描技术与序列 7.1 自旋回波序列（FSE），包括 7.1.1 2D/3D快速自旋回波 具备 7.1.2 组织弛豫时间测量自选回波序列 具备 7.1.3 可选择角度的自旋回波序列 具备 7.1.4 单回波、双回波、多回波技术 具备 7.1.5 单次激发快速自选回波序列 具备 7.1.6 脂肪抑制序列 具备
7.1.7 快速脂肪饱和技术 具备 7.1.8 水抑制序列 具备 7.1.9 反转恢复（IR），包括 具备 7.1.10 常规反转恢复序列 具备 7.1.11 快速自由水抑制序列（FLAIR） 具备 7.1.12 快速自由水抑制序列T1W成像技术 具备 7.1.13 快速自由水抑制序列T2W成像技术 具备 7.1.14 快速反转恢复序列（脂肪、水抑制） 具备 7.1.15 短TI反转回波水脂分离成像 具备 7.1.16 真实影像反转恢复序列（灰白质强对比成像） 具备 7.2 梯度回波(2D/3D)，包括 7.2.1 多层面梯度回波（MPGR） 具备 7.2.2 2D/3D去除剩余磁化梯度回波技术 具备 7.2.3 2D/3D利用剩余磁化梯度回波技术 具备 7.2.4 重T2加权高对比序列 具备 7.2.5 3D梯度回波技术 具备 7.2.6 快速稳态进动梯度回波 具备 7.2.7 超快速场回波序列 具备 7.2.8 三维成像技术 具备 7.3 平面回波成像技术（EPI），包括 7.3.1 单次激发平面回波成像技术 具备 7.3.2 多次激发平面回波成像技术 具备 7.3.3 自旋回波EPI 具备 7.3.4 梯度回波EPI 具备 7.3.5 反转EPI 具备 7.3.6 高分辨EPI采集 具备 7.4 神经系统成像技术，包括 7.4.1 高分辨解剖成像 具备
7.4.2 高分辨率内耳三维成像技术 具备 7.4.3 全脊髓成像 具备 7.5 弥散成像技术，包括 7.5.1 ADC成像 具备 7.5.2 各向同性采集 具备 7.5.3 各向异性采集 具备 7.5.4 ADC值测量 具备 7.5.5 ADC-map 具备 7.5.6 自动采集处理 具备 7.5.7 单次激发EPI 具备 7.5.8 多次激发EPI 具备 7.5.9 实时弥散成像 具备 7.5.10 矢状位弥散成像 具备 7.5.11 自动生成ADC图 具备 7.5.12 可选优化B值 具备 7.6 血管成像技术，包括 7.6.1 时飞法技术(2D/3D) 具备 7.6.2 流入法采集技术（2D/3D） 具备 7.6.3 连续多层3D时飞法技术 具备 7.6.4 动静脉分离成像技术 具备 7.6.5 磁转移(MTC)对比技术 具备 7.6.6 最大密度投影技术 具备 7.6.7 可变反转角度射频技术 具备 7.6.8 多层层面重建技术 具备 7.6.9 2D/3D水成像技术（MRCP, MRU） 具备 7.6.10 电影采集回放功能 具备 7.6.11 实时互动最大密度投影技术 具备 7.7 伪影消除技术，包括 7.7.1 流体补偿 具备
7.7.2 呼吸补偿 具备 7.7.3 流动校正梯度波形技术 具备 7.7.4 区域饱和技术 具备 7.7.5 卷积伪影去除技术 具备 7.7.6 运动伪影消除技术 具备 7.7.7 图像滤波增强技术 具备 7.7.8 K空间降噪技术 具备 7.7.9 环形伪影抑制技术 具备 7.8 节时技术，包括 7.8.1 半扫描技术 具备 7.8.2 全方向部分编码采集技术 具备 7.8.3 矩形视野采集技术 具备 7.8.4 三维重叠连续采集技术 具备 7.8.5 并行采集重建技术 具备 7.8.6 部分回波采集 具备 7.8.9 其他成像技术，包括 7.9.1 短TR TE快速成像功能 具备 7.9.2 三维定位系统 具备 7.9.3 放射状片层定位技术 具备 7.9.4 扫描暂停 具备 7.9.5 可变带宽技术 具备 7.9.6 预扫描技术 具备 7.9.7 信噪比显示功能 具备 7.9.8 静音扫描技术 具备 7.9.9 实时交互式成像功能 具备 7.9.10 磁共振实时定位 具备 7.9.11 磁共振实时交互式参数改变 具备 7.9.12 高分辨成像检查 具备 7.9.13 组合扫描功能 具备
7.9.14 水饱和技术 具备 7.9.15 预饱和技术 具备 7.9.16 饱和带数目 ≥6 7.9.17 平行饱和带 具备 7.9.18 伴随饱和带 具备 7.9.19 脂肪饱和技术 具备 7.9.20 信号平均技术，包含内模式和外模式 具备 7.9.21 频率编码方向扩大采集 具备 7.9.22 相位编码方向扩大采集 具备 7.9.23 偏中心扫描技术 具备 7.9.24 可变K空间填写方式 具备 7.9.25 K空间快速采集 具备 7.9.26 线圈灵敏度校正技术 具备 7.9.27 肝脏动态增强技术 具备 7.9.28 图像亮度均一化校正技术 具备 7.9.29 自动中心扫描技术 具备 7.9.30 图像插值放大技术 具备 7.9.31 图像变形校正技术 具备 7.1 高级临床应用软件包，包括 7.10.1 神经成像软件包 具备 7.10.2 体部系统软件包 具备 7.10.3 骨关节成像软件包 具备 7.10.4 肿瘤成像软件包 具备
7.10.5 乳腺成像软件包 具备 7.10.6 血管成像软件包 具备 7.10.7 心脏成像软件包 具备 7.10.8 妇产成像软件包 具备 7.10.9 儿科成像软件包 具备 8.高级应用平台及软件 8.1 磁敏感加权成像 具备 8.2 体部磁敏感加权成像 具备 8.3 波谱成像(MRS) 具备 8.4 弥散张量成像(DTI) 具备 8.5 脑灌注成像（Perfusion） 具备 8.6 脑功能成像（Bold） 具备 8.7 脂肪定量技术 具备 8.8 小视野弥散成像 具备 8.9 关节软骨定量成像 具备 8.10 参数定量技术 具备 8.11 三维动脉自旋标记成像技术 具备 8.12 智能扫描技术 8.12.1 头部智能扫描 具备，无需激光定位，一键进床 8.12.2 脊柱智能扫描 具备 8.13 独立原厂高级影像后处理工作站 提供，不得采用第三方工作站产品 8.13.1 BOLD高级后处理 具备 8.13.2 波谱高级后处理 具备 8.13.3 脑灌注高级后处理 具备 8.13.4 弥散张量成像高级后处理及纤维束追踪技术后处理 具备 8.13.5 参数定量高级后处理 具备 9.病人检查环境 9.1 双向病人通话系统 具备 9.2 防磁降噪耳机 具备，可降噪并进行通话或音乐播放
9.3 检查通道通风系统 具备，可在床旁调节 9.4 检查通道照明系统 具备LED孔径照明系统，可在床旁调节 9.5 嵌入式触控显示屏 具备，磁体外壳两侧各1个 9.6 患者生理信号监控系统 具备，无线传输，在床旁显示器中可读取和监测呼吸、心跳、脉搏等生命体征。 9.7 床旁患者信息系统 具备，床旁显示系统可读取患者个人信息及检查基本信息 9.8 床旁技师帮助系统 具备，床旁显示系统可提供交互式帮助系统辅助技师完成扫描前准备工作 9.9 患者紧急呼叫装置 具备，提供防磁气动报警球 9.10 检查床最大承重 ≥200kg 9.11 检查床最低床位高度 ≤65cm 9.12 扫描床水平运动最大速度 ≥30cm/s 9.13 多站扫描自动移床功能 具备 9.14 床旁紧急制动按钮 具备，扫描床两侧各1个 9.15 床旁脚踏扫描开关 具备 二、高压注射器技术参数要求： 1.电机 无磁超声电机，控制室远端供电交流变直流，无需电池 2.注射头 先进注射头，支持自动推进，自动回缩，自动吸药 3.实时压力曲线 提供实时压力曲线，注射精度可控制±10psi; 4.光纤传输 控制器和扫描室通过光纤传输信号 5.售后要求 高压注射器属于整体解决方案中的组成部分，因此需要由解决方案生产厂家统一提供售后服务，并提供服务能力资质要求(如医疗器械注册证、生产许可证或等效证明材料)

## Sheet3
2 | 影像中心 | 高端螺旋CT系统 （64排及以上，含高压注射器） | 1 | （台/套） | 一、高端螺旋CT要求： 1. 设备名称：高端多层螺旋CT系统 1.1 设备用途：全身扫描的临床应用和临床研究 1.2 制造厂商：投标人说明 1.3 设备型号：投标人说明 2. 主要技术规格 2.1 X线球管及高压发生器 *2.1.1 球管阳极实际热容量（不含等效概念）：≥7MHU或者新型低热容量高散热率球管，热容量≤1MHU 2.1.2 球管最大电流：≥800mA 2.1.3 球管最小电流：≤10mA 2.1.4 球管电流递增幅度：≤1mA *2.1.5 球管最小电压：≤70KV 2.1.6 球管最大电压：≥140KV *2.1.7 球管大焦点：≤1.0mm×1.2mm *2.1.8 球管小焦点：≤0.8mm×0.8mm 2.1.9 高压发生器实际功率（不含等效概念）：≥100kW 2.1.10 球管电压可调档位数量≥5档 2.2 扫描床系统 2.2.1 扫描床可扫描垂直升降最低高度：≤50cm 2.2.2 扫描床水平移动范围：≥200cm 2.2.3 扫描床水平可扫描范围：≥170cm 2.2.4 扫描床水平移动最高速度：≥200mm/s 2.2.5 扫描床承重量：≥205kg 2.2.6 床移动精度：≤±0.25mm 2.2.7 提供扫描床控制脚踏开关 2.2.8 一体化扫描床点滴架，方便打点滴患者行CT检查：提供 2.2.9 一体化扫描床托盘架，方便患者放置随身物品：提供
2.2.10 一体化扫描床纸床单架：提供 2.3 扫描架系统 2.3.1 扫描架孔径：≥70cm 2.3.2 扫描架倾角：≥±30°，可在操纵台遥控 2.3.3 驱动方式：皮带驱动 2.3.4 滑环类型：低压滑环 2.3.5 机架冷却方式：风冷 2.3.6 探测器类型：各家提供 *2.3.7 探测器Z轴物理排数：≥64排 2.3.8 探测器Z轴覆盖宽度：≥40 mm 2.3.9 每排探测器单元数（X-Y轴）≥730个/排 2.3.10 探测器物理单元总数≥70000个 2.3.11 探测器单元Z轴最薄物理厚度：≤0. 6mm 2.3.12 最快转速时每圈数据采样率：≥4700views/360° 2.3.13 提供内置三维激光定位系统 2.3.14 提供无线一体化心电监测系统，无需外接心电监测设备 2.3.15 机架按键扫描协议预设功能≥2组 2.4 扫描参数 *2.4.1 机架最快旋转扫描时间/360°： ≤0.35秒/360° 2.4.2 最薄图像层厚≤0. 6mm 2.4.3 扫描采集视野：≥50cm 2.4.4 定位片扫描长度：≥170cm 2.4.5 定位片扫描宽度：≥50cm 2.4.6 定位片计划：双定位 2.4.7 提供在线重建MPR功能 2.4.8 最大螺距：≥1.8 2.4.9 单次连续螺旋扫描：≥100秒 2.4.10 可随扫描曝光进行实时MPR图像预览
2.4.11 可随扫描曝光进行实时VR图像预览 2.5 主控制台计算机系统 2.5.1 CPU：≥4核 2.5.2 内存：≥16.0GB 2.5.3 硬盘容量：＞1TB 2.5.4 图像存储量：≥900,000幅(512矩阵不压缩图像) 2.5.5 存储系统：DVD-RW 2.5.6 液晶显示器：≥24英寸″,分辨率≥1920×1200 2.5.7 图像格式和传输存储：DICOM 3.0具有存贮、传输、查询、工作单管理、打印等PACS联接功能 2.5.8 自动语言提示功能：标配 2.5.9 操纵台可进行图像后处理功能，MPR/MIP/ 3D SSD/CTA/3D：标配 2.6 图像质量 2.6.1 X-Y轴空间分辨率：≥21LP/CM@0%MTF 2.6.2 Z轴空间分辨率@0%MTF：≥20 LP/CM 2.6.3 密度分辨率：≤2mm@0.3% 2.6.5 CT值范围：-1024HU ~ +8191HU 2.6.6 标准图像重建矩阵：≥512×512 2.6.7 最大重建矩阵：≥1024×1024 2.7 原厂独立后处理工作站 2.7.1 原厂后处理工作站≥两台 2.7.2 CPU：≥4核 2.7.3 内存：≥32GB 2.7.4 硬盘容量：＞1T B 2.7.5 永久贮存刻录方式：DVD 2.7.6 液晶显示器：≥24英寸″,分辨率≥1920×1200 2.7.7 图像格式、传输存储：DICOM 3.0 2.8 临床应用软件 2.8.1 多平面重建MPR：提供
2.8.2 最大密度投影(MIP) ：提供 2.8.3 最小密度投影(MinIP) ：提供 2.8.4 曲面重建(CPR) ：提供 2.8.5 容积三维重建 (VR) ：提供 2.8.6 区域生长容积分析功能：提供 2.8.7 表面重建（SSD）：提供 2.8.8 容积漫游（VRT）：提供 2.8.9 组织裁剪：提供 2.8.10 自适应滤波条状伪影消除技术：提供 2.8.11 图像增强技术：提供 2.8.12 图像减影功能：提供 2.8.13 CT电影功能：提供 2.8.14 探针提取或消除相近密度的组织结构：提供 2.8.15 CT血管造影（CTA）：提供 2.8.16 CT仿真内窥镜显示功能：提供 2.8.17 血管测量软件包：提供 2.8.17.1 零减影头颈部血管成像功能：具备 2.8.17.2 一键自动去除3D重建图像的头颈部骨组织功能：提供 2.8.17.3 头颈部血管追踪功能：提供 2.8.17.4 头颈部血管的自动标记、中心线提取、拉直处理、自动测量功能：提供 2.8.17.5 一键自动去除3D重建图像的体部骨组织：提供 2.8.17.6 体部血管追踪功能：提供 2.8.17.7 体部血管的自动标记、中心线提取、拉直处理、自动测量：提供 2.8.18 心脏冠脉分析软件包：提供 2.8.18.1 心电门控扫描技术：提供 2.8.18.2 心脏多扇区扫描技术：提供 2.8.18.3 一键式自动提取冠状动脉树：提供 2.8.18.4 智能识别特定冠脉分支：提供 2.8.18.5 房室智能提取和分离：提供
2.8.18.6 仿真DSA显示技术，还原冠脉血管高清细节，提供MIP/VR显示技术，提供多个细腻显示模板选择：提供 2.8.18.7 智能心电编辑：提供 2.8.18.8 标记冠脉狭窄部位：提供 2.8.18.9 冠脉狭窄分析：提供 2.8.18.10 智能测量冠脉直径、截面积、狭窄程度等：提供 2.8.18.11 多点、两点中心线追踪和中心线校正：提供 2.8.18.12 冠脉钙化分析：提供 2.8.18.13 标记并伪彩区分冠脉钙化：提供 2.8.18.14 智能分析冠脉的钙化积分，完成钙化积分的风险评估：提供 2.8.18.15 冠脉斑块分析：提供 2.8.18.16 标记并伪彩区分冠脉斑块：提供 2.8.18.17 自动进行斑块成分分析（包括钙化、纤维、脂质成分分析）：提供 2.8.18.18 心脏功能评估：提供 2.8.18.19 自动计算射血分数、左右室容积、每搏输出量等心功能指标：提供 2.8.18.20 提供牛眼图智能显示室壁运动位移、厚度：提供 2.8.18.21 电影观察与记录心脏多时相运动：提供 2.8.18.22 一键式快速图像结果保存功能：提供 2.8.19 灌注软件包：提供 2.8.19.1 提供头部灌注软件：提供 2.8.19.1.1 提供Stroke和Tumor两种计算协议：提供 2.8.19.1.2 自动执行软组织分割、动静脉定义：提供 2.8.19.1.3 自动绘制感兴趣区的时间密度曲线：提供 2.8.19.1.4 自动计算CBV，CBF，TTP，MTT、PS和Tmax等灌注参数，并以伪彩标记显示：提供 2.8.19.1.5 自动执行软组织分割、肝动脉和门静脉定义，并以伪彩标记显示：提供 2.8.19.1.6 缺血半暗带分析：提供 2.8.19.2 体部灌注软件：提供
2.8.19.2.1 自动/手动执行软组织分割、肝动脉和门静脉定义，并以伪彩标记显示：提供 2.8.19.2.2 进行运动矫正、定义基线、删除/恢复时间点、血管抑制、融合功能操作：提供 2.8.19.2.3 自动绘制感兴趣区的时间密度曲线：提供 2.8.19.2.4 自动计算BV、BF、HAP、PVP、HPI、MTT、TTP和PS等灌注参数：提供 2.8.19.2.5 自动计算感兴趣区的面积、最大值、最小值、平均值等：提供 2.8.20 肺结节评估软件包:提供 2.8.20.1 支持肺部结节的检测及评估，自动检测、分割、提取可疑结节：提供 2.8.20.2 通过编辑结节轮廓线修改结节大小：提供 2.8.20.3 自动测量结节直径、体积、CT值等参数：提供 2.8.20.4 支持同一患者在不同时间段的多个序列的图像比较，支持评估结节的变化曲线：提供 2.8.20.5 自动计算结节中不同密度成分占比并以图文形式展示：提供 2.8.20.6 支持不同类型结节的提取、评估分析（如实结节、磨玻璃结节、混合性结节）：提供 2.8.20.7 肺结节CAD分析功能：提供 2.8.21 肺气肿分析软件包：提供 2.8.21.1 支持肺部气肿的检测及评估，自动检测、标记可疑气肿：提供 2.8.21.2 自动分割提取并显示肺组织和气管，支持左肺、右肺和气管的3D查看：提供 2.8.21.3 自动完成对肺气肿（体积）的量化测量和颜色标记显示：提供 2.8.21.4 自动计算左肺、右肺或双肺的肺气肿所占百分比：提供 2.8.21.5 支持肺气肿体积数值分析和密度曲线图展示：提供 2.8.22 肿瘤分析软件包：提供 2.8.22.1 标记可疑病灶：提供 2.8.22.2 通过编辑结节轮廓线修正肿瘤大小：提供 2.8.22.3 自动测量肿瘤直径、体积、CT值等参数：提供 2.8.22.4 同一患者在不同时间段的多个序列的图像比较，通过曲线查看肿瘤的体积和大小的变化趋势，肿瘤的生长情况评估：提供 2.8.22.5 RECIST、RECIST 1.1标准评估肿瘤情况：提供
2.8.22.6 肿瘤疗效评估，如CR、PR、PD、SD：提供 2.8.23 结肠高级应用软件包：提供 2.8.23.1 自动预处理，具备自动结肠分割、自动中心线提取功能：提供 2.8.23.2 电子清肠，具备自动清除残留造影剂、粪便的功能：提供 2.8.23.3 自动息肉筛查，具备自动息肉检测和分割功能：提供 2.8.23.4 手动息肉标记，可使用手动标记工具对可疑息肉进行标记、分割：提供 2.8.23.5 息肉定量计算和分析，提供息肉参数信息如体积，长短径，距离肛门距离：提供 2.8.23.6 腔内漫游功能，可对结肠内窥视图进行漫游，以发现可疑的息肉组织：提供 2.8.23.7 多视图显示功能，可在结肠展开视图、MPR 图像、腔内视图、全VR 图像上查看分割后的息肉组织：提供 2.9 低剂量平台 2.9.1 提供各家最新发布的高端迭代技术 2.9.2 提供70KV超低电压 超高对比度成像技术 2.9.3 提供10mA肺部扫描技术 2.9.4 提供智能mA调节技术 2.9.5 提供自动管电压推荐技术 2.10 附件 2.10.1 提供质控水模和床垫等 2.10.2 提供主计算机用不间断电源（UPS） 2.10.3 提供主控台工作桌椅套件 二、高压注射器要求： 1.注射头自适应调整 注射头配备彩色触摸显示屏，注射头屏幕显示方向根据旋转角度自适应调整 2.编辑注射方案 双筒 ，A侧针筒+B侧针筒可编程注射 3.实时压力显示 可以在注射头显示实时压力曲线，注射状态双屏实时同步显示 4.针筒容量以及压力精度 两侧针筒范围:1-200ml，最大注射压力≥330psi，压力限制精度:±10psi， 5.时相 注射时相:6相
6.延迟注射 可以任意选择造影剂、盐水、双流、暂停或延时 7.售后要求 高压注射器属于整体解决方案中的组成部分，因此需要由解决方案生产厂家统一提供售后服务，并提供服务能力资质要求(如医疗器械注册证、生产许可证或等效证明材料)

## Sheet4
3 | 多排螺旋CT系统 | 1 | 台/套 | 一、设备名称：高性能多层螺旋CT系统 1.1设备数量：一套 1.2设备用途：全身扫描的临床应用 1.3制造厂商：投标人说明 1.4设备型号：投标人说明 二、探测器及扫描架系统要求 2.1滑环类型：低压滑环 *2.2扫描架孔径≤70cm 2.3扫描架倾角（非数字倾角）≥±30° 2.4机架系统可遥控：具备 2.5三维激光定位系统：具备 2.6机架冷却方式：风冷 2.7机架按键预设扫描协议功能≥2组 2.8探测器类型：各家提供新型探测器 *2.9探测器Z轴物理排数≥32排 2.10探测器单元Z轴最小尺寸≤0.6mm *2.11探测器Z轴覆盖宽度≥20mm *2.12每排探测器单元数（X-Y轴）≥760个 2.13探测器物理单元总数≥30000个 2.14探测器采样率≥4800views/圈 三、扫描参数 3.1最快扫描时间/360°≤0.6s/360° *3.2单圈扫描层数≥32层 3.3最薄扫描层厚≤0.6mm 3.4最薄图像重建层厚≤0.6mm 3.5扫描视野≥50cm 3.6最大重建矩阵≥1024×1024 3.7单次螺旋连续最长扫描时间≥100s
3.8单次螺旋扫描最大范围≥170cm 3.9 3D锥形束重建：具有 3.10定位像长度≥170cm 3.11最大螺距≥2.0 3.12螺距自由选择具备 3.13扫描模式轴扫、螺旋 3.14自动螺旋具备 3.15 10毫安低剂量扫描技术，满足临床诊断标准，提供实际临床图像：具备 四、球管及高压系统 *4.1球管阳极实际热容量（不含等效概念）＞5MHU 4.2球管阳极实际冷却率≥815KHU/min 4.3球管具备飞焦点技术：具备 4.4冷却方法：风冷 4.5最大球管电压≥140KV 4.6最小球管电压≤70KV 4.7球管电压可调档位数量≥5档 4.8最大输出管电流≥420mA 4.9最小可调管电流≤10mA 4.10最小毫安调节范围≤1mA 4.11球管小焦点（IEC 60336/2005）≤0.5mm×1.0mm 4.12球管大焦点（IEC 60336/2005）≤1.0mm×1.2mm 4.13高压发生器实际功率（不含等效概念）≥50KW
五、扫描床 5.1最大移动范围≥2150mm 5.2可扫描范围≥1700mm 5.3床升降最高高度≥950mm 5.4床升降最低高度≤500mm 5.5最大纵向进床速度≥200mm/s 5.6最小纵向进床速度≤5mm/s 5.7扫描床最大载重量≥205Kg 5.8扫描床控制脚踏开关：具备 5.9一体化扫描床点滴架，方便打点滴患者行CT检查：提供 5.10一体化扫描床托盘架，方便患者放置随身物品：提供 5.11一体化扫描床纸床单架：提供 六、图像质量 6.1空间分辨率（X-Y轴) @0%MTF≥21LP/CM 6.2 Z轴空间分辨率@0%MTF≥20LP/CM 6.3各向同性空间分辨率≤0.25mm 6.4密度分辨率≤2mm@0.3% 6.5 2mm@0.3%密度分辨率对应辐射剂量≤31mGy 6.6 CT值范围：-1024HU ~ +8191HU：具备 6.7低剂量迭代降噪技术：具备 七、主控制台计算机系统 7.1内存≥32GB 7.2硬盘＞3TB 7.3图像存储量(512矩阵不压缩图像)≥900,000幅
7.4主频≥2.2GHz 7.5 CPU内核数目≥10核 7.6 24英寸高分辨率液晶平面显示器，显示矩阵≥1920×1200 7.7显示器逐行扫描：具备 7.8网络接口DICOM 3.0：具备 7.9永久贮存刻录方式：DVD 7.10激光相机DICOM3.0接口：具备 7.11提供DICOM3.0,所有传出及传入接口功能：具备 7.12自动语音系统及双向语音传输：具备 7.13同步并行图像处理功能：具备 7.14主控制台可以独立完成MPR,SSD,MIP,CTA，三维容积重建等三维后处理功能：具备 八、主要应用软件 8.1线束硬化伪影校正软件：具备 8.2后颅窝图像优化技术：具备 8.3图像减影功能：具备 8.4专业的去金属伪影软件（非CT值扩展）：具备 8.5 CT电影功能：具备 8.6管电流自动调节功能：具备 8.7 MPR/CPR/SSD/MIP/VR：具备 8.8模拟手术刀功能：具备 8.9三维（3D、SSD）软件：具备 8.10最大及最小密度投影（MIP,MinP）：具备 8.11三维容积测量评估功能：具备 8.12 CT血管造影：具备 8.13一键式容积重建：具备 8.14三维CT内镜（CTVE）：具备 8.15一键式去骨功能：具备 8.16造影剂自动跟踪技术：具备
8.17容积漫游（VRT）：具备 8.18三维肺小结节分析评估软件：具备 8.19三维肺气肿分析评估软件：具备 九、低剂量平台 9.1提供各家最新发布的高端迭代技术 9.2提供70KV超低电压超高对比度成像技术 9.3提供10mA肺部扫描技术 9.4提供智能mA调节技术 十、附件 10.1提供质控水模和床垫等 10.2提供主计算机用不间断电源（UPS） 10.3提供主控台工作桌椅套件 10.4提供原厂后处理工作站