## Sheet1
项目标段名称：一标段
序号 | 科室 | 拟采购设备 | 数量 | 单位 | 设备参数 | 单价（元） | 总价（元） | 投标设备型号
1 | 疗术 治未病 儿科 心病 中医针灸 | 减重步态训练器（儿童电动配医用慢速跑台） | 1 | 台 | 一、内部电源DC 24V 二、充电电源AC 220V 50Hz,配医用慢速跑台, 悬挂支架可升、降调节,升降调节范围186~216 cm, 扶手调节范围:上下调节75~138cm,载荷调节范围5~80 kg ,载荷显示器的数码显示：可显示所承载数，可调0位。 三、脚轮移动灵活，方便，有制动功能，制动后在水平方向受力不大于100N时，制动牢靠。 四、功能：通过吊带控制,根据需要减轻患者步行中下肢的承重量,保证行走安全。用于骨关节、神经系统疾患引起下肢无力、疼痛、痉挛的患者,帮助他们及早进行步态功能训练
2 | 疗术 治未病 儿科 心病 中医针灸 | 悬吊训练系统（12m轨道＋4机头） | 2 | 套 | 1.配备有直轨，弯轨，也可根据据场地需求设计。 2.悬吊轨道系统最大承重不低于200kg； 3.机头可在轨道上自由移动和切换，可与电动移位机机头共用轨道； 4.悬吊架单边最大承重不低于100kg； 5.配备稳定的滑动锁定解锁装置。 6.悬吊机头锁定装置——可在轨道的任意位置锁定，下垂绳索拉拽式间歇锁定解锁装置，轻拉垂绳便可打开、关闭锁定装置； 7.角度调节——悬吊架可90度转动，并可在起始位和终止位锁定角度; 配置要求如下： 7.1、宽带 最大承重不低于100kg 7.2、窄带 最大承重不低于100kg 7.3、中分带 最大承重不低于100kg 7.4、握带长300mm 7.5、实心绳最大承重不低于100kg 7.6、配备充气垫和握具 7.7、弹性绳最大拉力不小于50kg 7.8、早期刺激摆动仪，最大承重不低于100Kg，可用于婴幼儿 7.9、支撑摆动仪，最大承重不低于100Kg 7.10、吊船最大承重不低于150kg 7.11、绳梯（配两块座板），儿童可在不稳定的环境下练习攀爬； 7.12、配置悬吊鞋，并可做运动协调性训练； 7.13、吊袋最大承重不低于150kg,婴幼儿可进行早期感统训练； 7.14、多功能棒最大承重不低于100kg； 7.15、配备治疗垫
3 | 疗术 治未病 儿科 心病 中医针灸 | 引导式训练组合 | 2 | 套 | 木楞床外形尺寸/cm：170×66×57-94 木箱外形尺寸/cm：45.5×40×10-35 角度调节范围：0°-60° 凳子（高）外形尺寸/cm：39×31×34 凳子（中）外形尺寸/cm：39×31×27 凳子（低）外形尺寸/cm：39×31×19 长手柄训练板外形尺寸/cm：40×10×6.5 短手柄训练板外形尺寸/cm：30×10×6.5 带圆棒训练板外形尺寸/cm：20×10×11.8
4 | 疗术 治未病 儿科 心病 中医针灸 | 上下肢主被动康复训练器（床边） | 2 | 台 | 1、床旁型设计，可用于卧床患者的康复治疗； 2、训练器横向和竖向支臂可伸缩，最大范围可达160mm。 3、不低于8英寸彩色液晶触摸显示屏，； 4、具有主动模式、被动模式、等速模式不少于三种训练模式可供选择，主动模式与被动模式可智能切换； 5、痉挛识别不少于8级可调 6、痉挛缓解速率1~5级可调，根据患者的痉挛程度不同，可选择不同等级的缓解速率； 7、实时显示两侧肢体用力程度的比例，训练左右肢体对称性及协调性，可切换至游戏界面增加训练趣味性； 8、 训练时间可调：1~120min可调 9、 速度调节范围：被动运动中，运动速度不低于5~60r/min，并可调节； 10、阻力等级：主动模式与助力模式下，电机阻力不少于20档可调； 11、 训练方向转换：训练过程中，具备方向转换功能
5 | 疗术 治未病 儿科 心病 中医针灸 | 手持式神经肌肉电刺激仪 | 2 | 台 | 1．采用内置环保锂电池，可重复充电使用。 2．可以搭配安卓系统等移动端软件使用，也可脱离软件，独立主机使用； 3．移动端软件可以实时显示电流波形输出情况。 4．双通道同时输出，各输出通道的输出强度能分别设置。 5．输出模式：具有同步输出和交替输出多种输出模式。 6．输出强度：≥0mA~90mA内可调，增长步距≤1mA。 7．脉冲频率：≥1Hz~100Hz可调，增长步距≤1Hz。 8．脉冲宽度：≥50μs~450μs可调，增长步距≤10μ 9．脉冲的上升时间和下降时间可调 。 10．脉冲的维持时间可调。 11．脉冲的断电时间可调。 12．主机具有开路报警和低电量报警提示功能。
6 | 疗术 治未病 儿科 心病 中医针灸 | 综合肌力评估与训练系统 | 2 | 套 | 1.涵盖肩关节、肘关节、腕关节、髋关节、膝关节、踝关节等6大关节，24个动作的肌力评估和训练 2.评估和训练模式不少于12种，可组合：包括向心/向心、向心/离心、离心/离心、离心/向心、向心/被动、被动/向心、离心/被动等 3.具有训练结合趣味性的虚拟情景反馈游戏 4.动力机头及座椅配备电机抱死装置，区别于传统手动机械式抱死装置 5.动力机头配备关节位置指示模块，实时提醒用户需要运动的方向 6.设备机身配备检测显示系统，实时检测并显示设备运行数据，方便操作者查看 7.动力机头能电动调节升降高度≥0-300mm；旋转角度不小于270°；倾斜角度≥0°-90°，具有激光关节定位功能。 8．座椅的升降角度、位置前后移动、座椅深度为全电动无极调节 9.评估和训练界面，实时反馈用力曲线及指标，实时记录和自动保存结果，同时具备导出所有原始数据的功能 10．具有座椅位置记忆功能，可将设定的所有数据参数进行存储。 11.具有重力补偿功能，可以补偿连杆和肢体的重力给用户的额外负荷，并对运动时的任意角度都能做到主动补偿 12.主机具有急停按键，用户也可手持急停开关，并由机械式运动范围限位器限定活动范围 13.软件可用于不同时间相同内容的数据比较、双侧关节数据比较、收缩肌/舒张肌数据比较，并可根据用户年龄、训练模式分类等内容进行综合数据报告的比较。 14.显示器具有360°旋转支臂，可快速变换评估及训练时观测位置和角度。 15.可进行运动速度谱训练：一次训练中可设置速度渐进性或速度渐退性的不同角速度训练项目等 16.具有软件限位功能，开始前设定安全的关节活动范围 17.内置各个关节的正常活动度范围参考 18.评估与训练报告均可打印或导出，形成记录和归档 19.具有双移动指针标记功能，可对异常曲线位置或薄弱点进行精确定位和对比分析 20.动力机头采样频率≥2000Hz 21.（向心离心）最大扭矩 ：700Nm，等长最大扭矩 ：500Nm，等张最大扭矩： 500Nm，最大速度： 540度/秒 22.被动最大速度：180度/秒 23.激光定位器，激光波长：635-650nm。 24.电脑：配置不低于：内存4GB、硬盘256GB、21寸屏幕
7 | 疗术 治未病 儿科 心病 中医针灸 | 电动起立床 | 5 | 台 | 1、床面参考尺寸（长×宽）：1800mm（长）×600mm（宽）， 2、床面升降距离≤800mm； 3、电动起立床从0°升至85°s； 4、具备站立角度查看及调节功能：0-85°可调 6、脚踏板调节角度最小调节角度为75°，误差±5°；最大调节角度为115°，误差±5°； 6、最少具有八种自动程序，站立角度由内部程序控制，可设置站立时间； 7、具备站立时间可调设，计时结束有提示音； 8、具备紧急停止控制装置。
8 | 疗术 治未病 儿科 心病 中医针灸 | 上下肢主被动康复训练器（上下肢） | 3 | 套 | 1. 上下肢型主被动康复训练器，可供患者进行上肢或下肢肢体运动功能训练。 2. 上肢训练工作臂可180°旋转，方便进行上肢或下肢训练； 3. 上肢训练器高度可调节范围：0~150mm可调 4. 显示屏：不小于8英寸彩色液晶触摸显示屏； 5. 主动模式、被动模式、等速模式不少于三种训练模式可供选择，主动模式与被动模式可智能切换； 6. 智能痉挛识别与痉挛缓解：可开可关，开启后，痉挛识别灵敏度10级可调，设备可智能识别痉挛，识别出痉挛后自动反转运动方向缓解痉挛，避免运动过程中出现不必要运动损伤； 7. 痉挛缓解速率：1~5级可调，根据患者的痉挛程度不同，可选择不同等级的缓解速率； 8. 具有对称性训练功能：实时显示两侧肢体用力程度的比例，训练左右肢体对称性及协调性，可切换至游戏界面增加训练趣味性； 9. 训练时间可调：1~120min可调 10. 速度调节范围：被动运动中，运动速度5~60r/min可调； 11. 阻力等级：主动模式与助力模式下，电机阻力0~20档可调； 12. 训练方向转换：训练过程中，具备方向转换功能
9 | 疗术 治未病 儿科 心病 中医针灸 | 平衡功能评估及训练系统 | 2 | 套 | 1、产品由软件、传感器及训练架组成； 2、具备蓝牙连接功能； 3、软件可对患者的平衡能力进行评估，并根据评估结果推荐适宜的平衡训练角度，制定合适的训练计划； 4、软件中具有多种游戏类型可选，每种游戏类型可根据患者的平衡能力选择适当的难度； 5、配备不小于55寸一体机； 6、具有双轴设计训练架 7、训练架在竖直方向摆动角度可调，可实现静态与动态平衡训练功能； 8、训练架的摆动阻力不少于3档可调，实现动态平衡进阶训练， 9、 训练架垂直方向高度可调，调节范围不小于30cm，误差为±10%； 10、 训练架的高度调节方式为气弹簧调节； 11、训练架的承载能力：脚踏板最大承重不少于2000N；腰部固定带的最大承重不少于1000N； 12、训练架的脚部固定装置使用弹簧开关设计
10 | 疗术 治未病 儿科 心病 中医针灸 | 吞咽神经肌肉低频电刺激仪 | 3 | 台 | 1. 双通道输出，每通道可独立设置治疗参数。 2. 输出强度：0mA～50mA或0V～50V范围内可调。 3. 脉冲频率、脉冲宽度、脉冲的上升时间和下降时间、脉冲的维持时间、脉冲的断电时间可调。 4. 具备不少于2种电极治疗方式，粘式电极和口腔电极。 6. 提供具备多种治疗模式，可自定义治疗模式： 7. 设备内置电极放置图示。 8. 提供电刺激手柄给治疗师操作 9. 开路报警提示，过电保护确保治疗安全。
11 | 疗术 治未病 儿科 心病 中医针灸 | 低频电子脉冲治疗仪 | 2 | 台 | 1. 仪器的工作频率为≥3Hz～1000Hz范围内，FM变频输出，精度±10%； 2. 仪器的脉冲宽度为120μs ±30%； 3. 仪器最大输出电流有效值不大于40mA； 4. 仪器输出幅度最大时，每个脉冲的电量应大于7µC； 5. 仪器的最大输出幅度为70V ±30%； 6. 单脉冲最大输出的能量不大于300mJ； 7. 保护功能：当治疗电极的温度超过45℃±5℃时，系统自动切断加热电源； 8. 温度调节具有五档选择，每档温度应不超过43℃，每档温度不低于37℃； 9. 治疗形式可组合成25种治疗方案； 10. 自由选择方式：拍打/推压、按摩、左右揉搓三种方式； 11. 治疗频率声音提示，治疗声音大小三档调节。
12 | 疗术 治未病 儿科 心病 中医针灸 | 盆底康复治疗仪 | 1 | 台 | 一、硬件性能： 1. 主机包含电刺激、肌电采集和共用参考等通道接口； 1.1 波形性能要求 1.1.1 低频脉冲频率 ≤833Hz，周期为大于1.0ms 。允差±15%。 1.1.2 低频脉冲宽度 大于0.2mS,允差±30%。 1.1.3 单脉冲能量最大输出能量应不超过 300mJ。 1.1.4 输出幅度（强度） 1.1.4.1 最大输出幅度（强度）的有效值在 500Ω负载阻抗下，应不超过40V。 1.1.4.2 开路输出电压：输出电压峰值应不大于 500V。 1.1.4.3 最小输出幅度（强度）不大于所测量值的 2%。 1.2.输出幅度（强度）调节，步进式幅度调节，每一步进不大于1V。 1.3.定时装置，时间应能在 5min 至 99min 范围内任意设置治疗时间，定时偏差不超过±10%。 1.4 治疗项目功能 1.4.1 输出强度（幅度）选择，各输出通道的输出强度应能够分别设置。 1.4.2 治疗仪选用不同的治疗项目时，其双向矩形基波（833Hz±15%）被调制成不同的梯形波、钟形波、三角波，且每一种调制波形都随输出强度的变化而变化。 治疗项目选择：治疗项目 I、子宫复旧常规治疗、盆底康复肌肉收缩、促产后排尿、产后恢复 1.5 皮肤电极 1.5.1 电极尺寸 1.5.1.1 梯形：导电部分规格尺寸：长边 277mm，高 147mm,误差±5%。 1.5.1.2 大长方形：导电部分规格尺寸：长 193mm,宽 135mm,误差±5%。 1.5.1.3 小长方形：导电部分规格尺寸：长 97mm,宽 63mm,误差±5%。 1.5.1.4 椭圆形：导电部分规格尺寸：长轴 150mm,短轴 86mm,误差±5%。 1.5.1.5 圆形：导电部分规格尺寸为：直径 86mm,误差±5% 1.5.2 电极阻抗 1.5.2.1 梯形导电电极阻抗为 12Ω±10％。 1.5.2.2 大长方形导电电极阻抗为 30Ω±10％。 1.5.2.3 小长方形导电电极阻抗为 27Ω±10％。 1.5.2.4 椭圆形导电电极阻抗为 27Ω±10％。 1.5.2.5 圆形导电电极阻抗为 30Ω±10％。 2. 采用蓝牙无线传输，通过蓝牙可实现主机与微信小程序、盆底康复软件软件等联合使用。 3. 可实现多台主机互连，数据共享； 4. 采样位数：16位； 5. 最高分辨率：≤2μV(r.m.s) ； 二、软件功能 1. 多种盆底肌电评估模式：基线评估，一分钟评估，三分钟评估和国际通用标准的五步骤 Glazer 评估； 2. Glazer 评估具有基于大数据建立的盆底常模类型，可智能解读评估报告的五种评估结果； 3. 可自定义评估模式 4. 结合临床路径管理规范，以 Glazer 评估的结果和盆底专科病历信息的患者症状为依据，医生可自定义个性化的处方治疗方案，一键开启治疗； 5. 模版训练具有肌电和压力两种模式； 6. 具有生物反馈游戏训练，难度级别可设置 7. 具备音乐反馈、动画反馈功能。 8. 肌电诱发模块设置患者电刺激适应性测试功能，保证触发时输出强度符合患者需求。 9. 多媒体训练，KEGEL 训练，控尿反射训练模块设置基线再评估选项，满足患者一段时间康复训练后基线值得变化对训练需求的改变提供参考 10. 软件设置录屏功能，提供患者训练评估的实况记录。 11. 支持软件在线升级，维护。 12. 可在诊疗记录中预览评估报告，回放评估过程，快速开始评估方案、治疗方案； 13. 数据统计分析功能：可分析统计门诊量、患者治疗数据以及耗材使用情况； 14. 内置微云，可实现多种以及同类多台设备上患者基本信息、诊疗记录和方案参数的实时同步； 15. 支持盆底专科信息系统，可实现盆底中心数据共享； 16. 可提供微信平台的线上培训课程体系，专业的医学团队进行线上培训。
13 | 疗术 治未病 儿科 心病 中医针灸 | 多导睡眠监测 | 3 | 套 | 1、通道数≧45 通道 2、包括脑电 EEG（10 导）、眼电 EOG（2 导）、下颌肌电 EMG（3 导）、心电 ECG（2 导）、腿动 PLM（4 导）、压力、压力式气流、压力式鼾声、麦克风鼾 声、热敏式气流、RIP 胸部运动、RIP 腹部运动、血氧饱和度 SpO2、脉率、脉搏波、体位、体动、环境光、事件标记、运行指示灯*2、存储指示灯、电池电量、 OLED 显示屏*2、蓝牙*2、音频、视频等参数。 3、主机记录盒小巧、轻便，体积≤80x25x70 mm，重量≤90 g，可直接固定于呼吸带上使用，患者可自由活动。 4、主机具有 OLED 显示屏，可实时显示记录状态、蓝牙连接状态、电池电量、剩余内存容量等信息；同时具有物理按钮，用于患者事件标记。 5、主机内置主级蓝牙模块，可连接无线传输器，实现无线实时传输功能，患者可在监测室自由活动，不影响夜间起夜或其他异态睡眠导致设备损坏。 6、24 位采样精度，采集及分析参数符合相关要求。 7、为了减少线缆束缚，血氧采集器需通过蓝牙与主机无线连接，以腕表方式穿戴，且血氧采集器具有 OLED 显示屏，可实时显示血氧、脉率、蓝牙连接状态、电池剩余容量等信息。 8、血氧采集器采用内置锂电池供电，且配备常规 Type C接口，即可连接血氧指套又可为血氧采集器充电。 9、主机内置麦克风录音功能，可检测环境声音，并解析出实际鼾声波形。 10、主机采用锂电池直流电源供电，可连续工作 24 小时以上，并可重复使用。 11、集成化脑电/眼电设计，减少传统电极线连接后杂乱、难以成束等问题；每个盘状电极点位需标注对应标签，减少传统连接 EEG/EOG 时对应插孔时间。 12、实时阻抗检测功能，可实时查看导联脱落情况，并对导联脱落状态进行同步记录。导联脱落状态记录为数据回放的可信性度提供有力依据。 13、内置三维加速度传感器，可测量仰卧、俯卧、左侧卧、右侧卧、站立五种体位。 14、分析软件具有全中文操作界面，可生成全中文分析报告。可自定义模块化选择报告内容。 15、可对不同信号自定义设置高通滤波、低通滤波、工作频率，帮助临床滤除噪声干扰，获取更加准确的信号。 16、专业 PSG 多导睡眠采集分析软件包括:睡眠分期、微觉醒事件、周期性腿动、呼吸事件、心律失常、氧减事件、心脏事件、睡眠结构、体位、鼾声事件、磨牙等事件分析，可全面了解患者整晚夜间睡眠状况。 17、心脏事件可分析心动过速、心动过缓、宽复合波心电过速、窄复合波心电过速、心脏停博等事件。 18、可自由定义患者报告，包括语言、样式、不同事件分析、趋势图组合等，方便临床进行睡眠事件分析。 19、支持国际通用的 EDF 格式，对于不同的分析软件具有更好的兼容性。 20、软件具有频谱分析功能，可对任意导联进行快速傅里叶 FFT 频谱分析。 21、软件可将分析数据直接导出.mat 或者.CVS 等格式文件，可直接导入 matlab，spss 等医学统计软件进行数据分析，便于睡眠医学相关科研。 22、软件具有睡眠数据管理功能，可一键导出所有患者的各项分析生理指标至Excel 中，同时可自定义不同分析指标的标签顺序，便于临床医务人员进行科研及其他数据收集操作。 24、具有高清红外视频监测功能，可与多导睡眠记录仪无缝连接，监控视频可同步患者的监测数据。 25、设备可扩展：1)移动终端监护设备 2)无创通气设备
14 | 疗术 治未病 儿科 心病 中医针灸 | 便携睡眠监测 | 2 | 套 | 1、通道数≧32 通道 2、包括脑电 EEG（2 导）、眼电 EOG（2 导）、心电 ECG（2 导）、腿动 PLM（4 导）、压力、压力式气流、压力式鼾声、麦克风鼾声、热敏式气流、RIP 胸部运 动、RIP 腹部运动、血氧饱和度 SpO2、脉率、脉搏波、体位、体动、环境光、事件标记、运行指示灯*2、存储指示灯、电池电量、OLED 显示屏*2、蓝牙*2 等参数。 3、主机记录盒小巧、轻便，体积≤80x25x70 mm，重量≤90 g，可直接固定于呼吸带上使用，患者可自由活动。 4、主机具有 OLED 显示屏，可实时显示记录状态、蓝牙连接状态、电池电量、剩余内存容量等信息；同时具有物理按钮，用于患者事件标记。 5、24 位采样精度，采集及分析参数符合相关要求。 6、为了减少线缆束缚，血氧采集器需通过蓝牙与主机无线连接，以腕表方式穿戴，且血氧采集器具有 OLED 显示屏，可实时显示血氧、脉率、蓝牙连接状态、电池剩余容量等信息。 7、血氧采集器采用内置锂电池供电，且配备常规 Type C 接口，即可连接血氧指套又可为血氧采集器充电。 8、主机内置麦克风录音功能，可检测环境声音，并解析出实际鼾声波形。 9、主机采用锂电池直流电源供电，可连续工作 24 小时以上，并可重复使用。 10、集成化脑电/眼电设计，减少传统电极线连接后杂乱、难以成束等问题；每个盘状电极点位需标注对应标签，减少传统连接 EEG/EOG 时对应插孔时间。 11、内置三维加速度传感器，可测量仰卧、俯卧、左侧卧、右侧卧、站立五种体位。 12、分析软件具有全中文操作界面，可生成全中文分析报告。可自定义模块化选择报告内容。 13、可对不同信号自定义设置高通滤波、低通滤波、工作频率，帮助临床滤除噪声干扰，获取更加准确的信号。 14、专业 PSG 多导睡眠采集分析软件包括:睡眠分期、微觉醒事件、周期性腿动、呼吸事件、心律失常、氧减事件、心脏事件、睡眠结构、体位、鼾声事件、磨牙等事件分析，可全面了解患者整晚夜间睡眠状况。 15、心脏事件可分析心动过速、心动过缓、宽复合波心电过速、窄复合波心电过速、心脏停博等事件。 16、可自由定义患者报告，包括语言、样式、不同事件分析、趋势图组合等，方便临床进行睡眠事件分析。 17、支持国际通用的 EDF 格式，对于不同的分析软件具有更好的兼容性。 18、软件具有频谱分析功能，可对任意导联进行快速傅里叶 FFT 频谱分析。 19、软件可将分析数据直接导出.mat 或者.CVS 等格式文件，可直接导入 matlab，spss 等医学统计软件进行数据分析，便于睡眠医学相关科研。 20、软件具有睡眠数据管理功能，可一键导出所有患者的各项分析生理指标至Excel 中，同时可自定义不同分析指标的标签顺序，便于临床医务人员进行科研及其他数据收集操作。
15 | 疗术 治未病 儿科 心病 中医针灸 | 心理CT系统 | 1 | 套 | 系统适用范围：检查内容包括感知觉、思维、焦虑、抑郁、人格、睡眠、心理发育、性心理、人际关系、学习能力、个人风格、职业倾向、婚恋和家庭问题、心理防御机制、心身疾病和心理疾病等方面，可以对心理健康和心理素质进行全面的测量。 1 产品资质 1.1 系统取得国家版权局颁发的软件著作权登记证书 1.2 通过双软（软件产品与软件企业）评估专用的软件产品测试（提供软件产品测试报告） 1.3 系统严格遵循并使用《医院信息系统软件基本功能规范》、《ICD-11》和《DSM-5》等标准 2 数据库量表 2.1 量表数量不少于200个，测量指标不少于300个，涵盖各种心理测量所需内容。量表常模为2012年修正后常模 2.2 自评量表管理模块，他评量表管理模块，方案库管理模块（含精神病性障碍、双相障碍、抑郁障碍、焦虑障碍、应激和适应障碍、强迫和成瘾障碍、进食和睡眠障碍、性心理和性功能障碍、冲动和自杀、老年心理行为障碍、不良反应障碍、临床用护士量表、健康心理方案管理等） （提供系统截图） 2.3 自评管理任务量表库必须包含以下量表：BECK自杀意念量表、简易应对方式问卷（SCSQ）、耶鲁布朗强迫量表、艾森克问卷、焦虑自评量表（SAS）、抗抑郁剂副反应量表（SERS）、酒精依赖筛查量表（MAST）、Conners教师用量表、流调中心用抑郁量表（CES－D）、焦虑状态特质询问表（STAI）、国际不宁腿综合征研究组评估量表、卡特尔16种人格因素问卷、N－S内－外控制量表、精神分裂症病人生活质量量表（SQLS）、突发公共卫生事件心理问卷、匹玆堡睡眠质量指数（PSQI）、明尼苏达多项人格测验399题版、明尼苏达多项人格测验566题版、明尼苏达多项人格测验200题版等 2.4 他评管理任务量表库必须包含以下量表：汉密尔顿焦虑（HAMA）、汉密尔顿抑郁（HAMD）、简明精神病评定量表（BPRS）、躁狂状态评定量表（BRMS）、简易智力检测量表（AMTS）、阳性和阴性精神症状评定量表（ PANSS）、锥体外系副作用量表（ RESES）、简易智力状态检查量表（MMSE）、不自主运动量表（AIMS）、痴呆简易筛查量表（BSSD）、性自我防卫能力评定量表、长谷川痴呆量表（HDS）、Krawiecka症状量表、功能活动调查表（FAQ）、成人智残适应能力评定量表、住院精神病人社会功能评定量表（SSFPI）、哈佛群体催眠感受性量表A式、额叶与蒙卡测验、抑郁症状问卷等。 3 系统技术特点 3.1 系统部署方案多样，可实现固定电脑端、移动平板端等多位一体的测量模式，满足不同用户需求 3.2 数据库具备百万以上数据承载量，全面记录每一位患者的治疗流程及数据 3.3 系统支持断点续测，避免数据丢失，方便客户使用 4 系统功能特点 4.1 系统提供人性化的操作界面，医生管理端界面简洁，操作简便，测试端支持无干扰测评，提高医生及受测者的使用舒适度 4.2 系统预置多种临床测查方案，内置常见精神心理障碍方案库和特定群体方案库； 4.3 系统支持测查任务的批量分配，提高工作效率 4.4 系统支持智能语音读题，方便文化程度较低及学龄前儿童操作 4.5 对于心理指标或测量分数异常，具备预警提示功能 4.6 系统支持根据不同的性别、姓名、手机号等对数据进行分类检索、整体状况查询。 4.7 系统支持添加科研组，并根据不同的科研组、性别、年龄、文化程度等人口学因素对数据进行筛选。科研数据及结果导出，可与统计软件直接对接 4.8 系统支持进行测评数据统计和科研数据统计。数据可以导入到专业统计软件或以 Excel 格式导出，进行更深入的统计分析 4.9 系统支持对人口学资料、预警人数、疾病分类与占比进行自动统计。提供多种类型的统计数据，满足不同用户需求。 4.10 系统提供WORD、PDF两种格式的测查报告。 4.11 系统支持报告修改功能，医生或心理治疗师可依据与受测者的面诊情况及自身治疗经验，对受测者的系统评估报告进行个性化的修改 4.12 系统支持报告预览、下载及批量下载 5 心理CT网络系统硬件配置 5.1 管理终端： 测评终端： 5.2 操作系统：正版Windows操作系统 处理器：双核 ；内存：4G；显示器：液晶屏≥21寸 5.3 品牌激光打印机1台；产品类型：黑白激光打印机 6.软件定期升级
16 | 疗术 治未病 儿科 心病 中医针灸 | 运动心肺功能测试系统 | 1 | 台 | 设备1 运动心肺功能测试仪 一、基本功能： 1 气体采集方式具有面罩及咬口两种方式。 2 气体流量定标具有自动定标和手动定标两种模式。 3 具有吸入/呼出氧、二氧化碳浓度的实测数据分析 4 标准 Wasserman9 宫图的试验结果的图表显示；图形显示内容可自行编辑 5 数据分析系统实时控制外置的血压、心电、血氧、康复踏车模块。 6 具有静态肺通气功能测试及运动心肺功能测试。 7 测试原理为每口气呼吸法 二、技术参数： 1 具有 Ultra F 型超声流速传感器对吸入和呼出的气体流速进行测量。 1.1 流速传感器测量范围：0~16L/s 1.2 气道阻力≤0.1cm； 1.3 分辨率≤1ml； 1.4 死腔容积≤10ml； 1.5 流速精度：50ml/s 或 3％； 2．氧分析采用电化学传感器。 2.1 氧传感器测量范围：0～100 vol % 2.2 氧传感器分辨率：≤0.01 vol % 2.3 氧传感器测量精度：≤0.05 vol %； 2.4 氧传感器响应时间：；≤100ms 3．二氧化碳分析器：红外式传感器。 3.1 二氧化碳测量范围：0～13 vol % 3.2 二氧化碳传感器分辨率：≤0.01 vol %； 3.3 二氧化碳传感器测量精度：≤0.1 vol %； 3.4 二氧化碳传感器响应时间：≤100ms 4.数据分析系统—心肺运动系统评估软件 4.1 同步收集并分析运动心肺、动态心电图记录仪、运动血压监护仪、康复踏车数据。 4.2 静态肺功能参数包括：SVC 慢肺活量 FVC 用力肺活量 MVV 最大通气量、FEV1 1秒量、FEV1/FVC 1 秒率等。 4.3 运动肺功能参数包括： VO2 摄氧量、VCO2 二氧化碳输出量、RER 呼吸交换率、AT 无氧阈、VO2O2pulse 氧脉博、PETO2 呼气末氧分压、PETCO2 呼气潮气末端二氧化碳分压、FATmax 最大脂肪氧化强度、CHO 碳水化合物消耗量、SPEED@FATmax 最大脂肪氧化强度速度、EE@FAT max 最大脂肪氧化强度总能量消耗、FAT@FATmax 最大脂肪氧化强度脂肪消耗量 4.4 测试报告自定义功能 4.5 辅助结果判读功能 4.6 自动运动处方功能 4.7 测试结果导入/导出功能 4.8 能量代谢分析功能 4.9 斜率分析功能，包括 VE-VCO2 与 VO2-Work 分析 4.10 自由转换多重预计值功能 4.11 五线四段法阶段划分功能，可辅助进行运动阶段划分 设备 2 运动心电图机 一、工作条件： 1.1 产品主机可在电源直流 5 伏，室温 5—40℃和相对湿度 25%~85%的环境下正常工作。 二、 ECG 输入 2.1 ECG 输入通道：标准 12 导联心电信息同步采集 2.2 导联选择：手动/自动可选，需支持 Cabrera 导联体系 2.3 输入阻抗：≥50MΩ（10Hz） 2.4 频率响应：0.05-150Hz (+0.4dB,-3dB) 2.5 定标电压：1mV±2% 2.6 抗极化电压：±600mV 2.7 内部噪声：≤12.5µVp-p 2.8 时间常数：≥3.2s(0,+20%) 2.9 共模抑制比：≥110dB 2.10 输入回路电流：≤0.01µA 2.11 除颤保护：具有抗除颤电击保护功能 2.12 导联线：导联线内附抗除颤电击保护功能 三、波形处理： 3.1 A/D 转换： 24bit 3.2 采样率：1000Hz 3.3 灵敏度选择：2.5、5、10、20mm/mV， 3.4 抗干扰滤波：具有工频滤波、基线漂移滤波、低通滤波功能 四、软件功能： 4.1 采集显示功能：可采集人体心电波形，并在屏幕上显示出来； 4.2 冻结功能：在静态心电采集中实现冻结后可以选择 10S 进行分析和打印； 4.3 报告文件名可自由配置，包括姓名、ID、年龄、性别、检查时间等信息内容； 4.4 数据管理功能：能支持数据的存储、检索、修改、删除、调出等功能； 4.5 多种报告保存格式，支持 PDF、WORD、BMP、JPG 格式存储，能以国际标准格式FDA-XML、 DICOM、SCP、GDT 格式导出方便异地远程传阅报告； 4.6 高进度电子尺，方便医生进行再次测量 4.7 运动心电测试功能：可控制运动平板或踏车，实现负荷下的心电测试功能； 4.8 具有ST趋势图、ST趋势图、ST/HR趋势图、ST斜率趋势图显示； 设备 3 运动血压监护仪 一、基本功能： 1.运动试验专用的无创血压监测系统，设计为在活动平板、踏车或心肺运动试验环境下，自动测量和显示病人的收缩压和舒张压，在“高噪声”、“运动”的环境下仍得到良好的结果。 2.袖带：防滑设计，具有拉伸型袖筒使袖带固定到位，可以选配一次性血压袖带。 3.彩色液晶屏实时显示血压数据和信号质量，用户信息实时显示，显示当前工作状态并提示帮助信息。 4. 具有示波法（非运动）OSC 模式和（运动）DKA 模式。 5. 中文显示及操作界面，多语言选择显示。 6. 系统数据可下载到 U 盘并支持 Excel 数据格式。 7．病人数据可自动连续存储，不少于300组血压数据存储。 8. 可以按编程自动采集血压数值或人工触发测量。 9. 具有 3 导联心电采集功能，支持系统独立使用。 二、主要参数： 1. 接口：兼容大多数运动试验系统的心电图接口和 RS-232 数据接口或 USB 接口。 2. 报警：根据用户定义的范围在屏幕显示或声音报警。 设备 4 脉搏血氧仪 一、产品特点： 1. 产品使用简单方便，可一键操作。 2. 体积小、重量轻，携带方便。 3. 在电池电压过低可能影响正常使用时，显示屏会出现低电压提醒指示标志。 5. 在无信号产生时，会在 10 秒钟后自动关机。 6. 可通过蓝牙与智能终端设备实现通讯。 二、技术参数 1.电气规格 1.1 电池类型：3.7V 锂离子充电电池 1.2 工作电压：D.C. 3.4V～D.C.4.3V 1.3.工作电流：小于 50mA 2.血氧饱和度（SpO2） 2.1 测量范围：25～100％ 2.2 测量分辨率：≤1% 2.3 测量准确度：80％～100％ 误差±2％；70％～79％ 误差±3％；70%以下不定义。 3.脉率（PR） 3.1 测量范围：20～250bpm 3.2 测量分辨率：≤1bpm 3.3 测量准确度：±2bmp 或者±2%。 4.弱灌注 4.1 测量范围：0.5%～20% 4.2 SpO2 准确度：±3% (70%～100%) 4.3 PR 准确度：25～250bpm ±2bpm 设备 5 康复踏车 一、功能用途： 1.1 医疗级的康复踏车用于有氧康复训练，运动负荷为步进式设计，最大功率≥999 瓦，适合于非活动受限患者。 1.2 配备彩色显示屏，一键式菜单导航，操作切换简单。 1.3 康复踏车控制器可 180°旋转。 1.4 控制器正面和背面同时显示运动转速信息，以数字方式及指示灯形式显示。 1.5 配置电动控制的座椅垂直位置调节器。 1.6 康复踏车手柄可 360°旋转。 1.7 座椅可水平位置前后调节。 二、技术参数： 2.1 最大负载不低于 200Kg 2.2 功率范围 0–1100 w 2.3 座椅水平垂直双向调节 2.4 显示屏的控制器可 180 度旋转，手柄可360度旋转。 2.5 电气隔离式的 RS-232 接口，与控制端连接。 2.6 控制器显示信息：功率，转速，时间，座椅高度等。 2.7 运动负荷控制为功率恒定模式
17 | 疗术 治未病 儿科 心病 中医针灸 | 立式（卧式）功率车 | 10 | 台 | 立式 1.程式控制：具有不少于12种预设程控模式 2.阻力控制：ECB电动磁力控制（电动多段）（手动版多段） 3.控制面板： LCD显示（时间.速度.距离.消耗热量等） 4.心跳测量： 手握心率 5.移动轮： 前轮 6.飞轮尺寸： ≥260mm/5kgs 7.机器尺寸： 1430*560*1000mm 8.产品净重： ≥38kgs 卧式 1.程式控制：具有不少于12种预设程控模式 2.阻力控制：ECB电动磁力控制（电动多段）（手动版多段） 3.控制面板： LCD显示（时间.速度.距离.消耗热量等） 4.心跳测量： 手握心率 5.移动轮： 前轮 6.飞轮尺寸： ≥260mm/7kgs 7.机器尺寸： 1430*560*1000mm 8.产品净重：≥52kgs
18 | 疗术 治未病 儿科 心病 中医针灸 | 红外数字热成像仪 | 1 | 套 | （一）红外摄像装置 1、非致冷焦平面红外探测器 2、帧像素≥640×480×14Bits 3、工作波段8μm-14μm 4、测温范围0℃-60 ℃ 5、温度分辨率NETD≤0.03 ℃ 6、最小显示温度分辨值：≤0.01 ℃ 7、瞬时视场≤1.39mrad 8、视场角：水平方向：≥17-≤24°垂直方向：≥24-≤33° 9、工作距离0.5m-5m区间 10、帧频≥30帧/秒 11、图像场周期：≤60ms 12、测温重复性δ≤0.2℃ 13、调焦方式：电动调焦功能 14、数据接口类型：USB2.0 数字接口 15、球形红外热像摄像机，红外球机摄像头安装后可作仰俯、左右摆动，任意工作位置均能可靠锁止，左右摆动夹角≥90°，上下摆动夹角≥90° 16、摄像支架上安装1块液晶显示屏，显示屏≥21英寸，显示屏在拍摄红外图像时具备动画语音指示功能，指导拍摄动作，显示拍摄界面 17、智能化操作台，全数字式控制，医学操作平台集成(内置电脑\显示器\操控系统\扫描系统\评估系统) 18、电脑 ：工控机主板 ；处理器：≥i3；内存：≥ 4G；硬盘：≥500G 19、打印机 : 彩色激光打印机 （二）舱型遮挡隔断组件 20、舱型遮挡隔断组件尺寸：≤300cm*130cm*220cm 21、内置集成LED灯及排风扇一体机、衣帽架、扶手、折叠式衣帽凳、吊轨移门、锁扣、抗菌皮质地毯 （三）软件 23、温度测量功能：最小显示温度分辨率值0.01℃，对热图的任意点测量温，可对图像矩形、圆、多边形区域测量平均值、最高值、最低值。 24、图像处理与显示：多图显示；不少于8种窗宽显示图像；可选不同图像显示色标，可选色标不少于16种；具备图像背景剔除功能，显示无背景图像。 25、图像分析功能：图像具备设置网格线（16×16）显示；图像具备垂直对称轴显示，选定测量区域可自动镜像到对侧位置。 26、包含拍摄\分析软件包,包含体检报告、疼痛专科报告、中医体质报告、中医辨证报告。 27、生成报告功能：生成报告可选择添加图像；报告中包含测量区域的测量平均温度值AAT和平均温差值ART、最高值温度值HAT 和最高温差值HRT、最低温度值LAT和最低温差值LRT；生成报告中包括病案印象（评估提示、综合建议）并可查询和打开前面生成的报告 （四）医用红外热像仪配置清单 红外摄像装置 1套 操作台车 1台 摄像支架台车 1台 舱型遮挡隔断组件（内置集成LED灯及排风扇一体机、折叠式衣帽凳、吊轨移门、抗菌皮质地毯等） 1套 彩色激光打印机 1台 电脑主机 1套 显示屏 2台 医用红外热像仪应用软件（含中医体质软件报告、体检软件报告、疼痛专科软件报告、中医辨证报告软件） 1套 控制组件 1套 说明书 1套
合计： 元
备注：投标报价应包括设备费用、安装费用、调试费，培训费，利润、税金、运杂费以及其它全部费用,招标人不再另行追加任何费用。

## Sheet2
6 | 疗术 治未病 儿科 心病 中医针灸 | 综合肌力评估与训练系统 | 2 | 套 | 1.涵盖肩关节、肘关节、腕关节、髋关节、膝关节、踝关节等6大关节，24个动作的肌力评估和训练 2.评估和训练模式不少于12种，可组合：包括向心/向心、向心/离心、离心/离心、离心/向心、向心/被动、被动/向心、离心/被动等 3.具有训练结合趣味性的虚拟情景反馈游戏 4.动力机头及座椅配备电机抱死装置，区别于传统手动机械式抱死装置 5.动力机头配备关节位置指示模块，实时提醒用户需要运动的方向 6.设备机身配备检测显示系统，实时检测并显示设备运行数据，方便操作者查看 7.动力机头能电动调节升降高度≥0-300mm；旋转角度不小于270°；倾斜角度≥0°-90°，具有激光关节定位功能。 8．座椅的升降角度、位置前后移动、座椅深度为全电动无极调节 9.评估和训练界面，实时反馈用力曲线及指标，实时记录和自动保存结果，同时具备导出所有原始数据的功能 10．具有座椅位置记忆功能，可将设定的所有数据参数进行存储。 11.具有重力补偿功能，可以补偿连杆和肢体的重力给用户的额外负荷，并对运动时的任意角度都能做到主动补偿 12.主机具有急停按键，用户也可手持急停开关，并由机械式运动范围限位器限定活动范围 13.软件可用于不同时间相同内容的数据比较、双侧关节数据比较、收缩肌/舒张肌数据比较，并可根据用户年龄、训练模式分类等内容进行综合数据报告的比较。 14.显示器具有360°旋转支臂，可快速变换评估及训练时观测位置和角度。 15.可进行运动速度谱训练：一次训练中可设置速度渐进性或速度渐退性的不同角速度训练项目等
16.具有软件限位功能，开始前设定安全的关节活动范围 17.内置各个关节的正常活动度范围参考 18.评估与训练报告均可打印或导出，形成记录和归档 19.具有双移动指针标记功能，可对异常曲线位置或薄弱点进行精确定位和对比分析 20.动力机头采样频率≥2000Hz 21.（向心离心）最大扭矩 ：700Nm，等长最大扭矩 ：500Nm，等张最大扭矩： 500Nm，最大速度： 540度/秒 22.被动最大速度：180度/秒 23.激光定位器，激光波长：635-650nm。 24.电脑：配置不低于：内存4GB、硬盘256GB、21寸屏幕

## Sheet3
12 | 疗术 治未病 儿科 心病 中医针灸 | 盆底康复治疗仪 | 1 | 台 | 一、硬件性能： 1. 主机包含电刺激、肌电采集和共用参考等通道接口； 1.1 波形性能要求 1.1.1 低频脉冲频率 ≤833Hz，周期为大于1.0ms 。允差±15%。 1.1.2 低频脉冲宽度 大于0.2mS,允差±30%。 1.1.3 单脉冲能量最大输出能量应不超过 300mJ。 1.1.4 输出幅度（强度） 1.1.4.1 最大输出幅度（强度）的有效值在 500Ω负载阻抗下，应不超过40V。 1.1.4.2 开路输出电压：输出电压峰值应不大于 500V。 1.1.4.3 最小输出幅度（强度）不大于所测量值的 2%。 1.2.输出幅度（强度）调节，步进式幅度调节，每一步进不大于1V。 1.3.定时装置，时间应能在 5min 至 99min 范围内任意设置治疗时间，定时偏差不超过±10%。 1.4 治疗项目功能 1.4.1 输出强度（幅度）选择，各输出通道的输出强度应能够分别设置。 1.4.2 治疗仪选用不同的治疗项目时，其双向矩形基波（833Hz±15%）被调制成不同的梯形波、钟形波、三角波，且每一种调制波形都随输出强度的变化而变化。 治疗项目选择：治疗项目 I、子宫复旧常规治疗、盆底康复肌肉收缩、促产后排尿、产后恢复 1.5 皮肤电极 1.5.1 电极尺寸 1.5.1.1 梯形：导电部分规格尺寸：长边 277mm，高 147mm,误差±5%。 1.5.1.2 大长方形：导电部分规格尺寸：长 193mm,宽 135mm,误差±5%。 1.5.1.3 小长方形：导电部分规格尺寸：长 97mm,宽 63mm,误差±5%。 1.5.1.4 椭圆形：导电部分规格尺寸：长轴 150mm,短轴 86mm,误差±5%。 1.5.1.5 圆形：导电部分规格尺寸为：直径 86mm,误差±5%
1.5.2 电极阻抗 1.5.2.1 梯形导电电极阻抗为 12Ω±10％。 1.5.2.2 大长方形导电电极阻抗为 30Ω±10％。 1.5.2.3 小长方形导电电极阻抗为 27Ω±10％。 1.5.2.4 椭圆形导电电极阻抗为 27Ω±10％。 1.5.2.5 圆形导电电极阻抗为 30Ω±10％。 2. 采用蓝牙无线传输，通过蓝牙可实现主机与微信小程序、盆底康复软件软件等联合使用。 3. 可实现多台主机互连，数据共享； 4. 采样位数：16位； 5. 最高分辨率：≤2μV(r.m.s) ； 二、软件功能 1. 多种盆底肌电评估模式：基线评估，一分钟评估，三分钟评估和国际通用标准的五步骤 Glazer 评估； 2. Glazer 评估具有基于大数据建立的盆底常模类型，可智能解读评估报告的五种评估结果； 3. 可自定义评估模式 4. 结合临床路径管理规范，以 Glazer 评估的结果和盆底专科病历信息的患者症状为依据，医生可自定义个性化的处方治疗方案，一键开启治疗； 5. 模版训练具有肌电和压力两种模式； 6. 具有生物反馈游戏训练，难度级别可设置 7. 具备音乐反馈、动画反馈功能。 8. 肌电诱发模块设置患者电刺激适应性测试功能，保证触发时输出强度符合患者需求。 9. 多媒体训练，KEGEL 训练，控尿反射训练模块设置基线再评估选项，满足患者一段时间康复训练后基线值得变化对训练需求的改变提供参考 10. 软件设置录屏功能，提供患者训练评估的实况记录。 11. 支持软件在线升级，维护。 12. 可在诊疗记录中预览评估报告，回放评估过程，快速开始评估方案、治疗方案； 13. 数据统计分析功能：可分析统计门诊量、患者治疗数据以及耗材使用情况； 14. 内置微云，可实现多种以及同类多台设备上患者基本信息、诊疗记录和方案参数的实时同步； 15. 支持盆底专科信息系统，可实现盆底中心数据共享； 16. 可提供微信平台的线上培训课程体系，专业的医学团队进行线上培训。

## Sheet4
13 | 疗术 治未病 儿科 心病 中医针灸 | 多导睡眠监测 | 3 | 套 | 1、通道数≧45 通道 2、包括脑电 EEG（10 导）、眼电 EOG（2 导）、下颌肌电 EMG（3 导）、心电 ECG（2 导）、腿动 PLM（4 导）、压力、压力式气流、压力式鼾声、麦克风鼾 声、热敏式气流、RIP 胸部运动、RIP 腹部运动、血氧饱和度 SpO2、脉率、脉搏波、体位、体动、环境光、事件标记、运行指示灯*2、存储指示灯、电池电量、 OLED 显示屏*2、蓝牙*2、音频、视频等参数。 3、主机记录盒小巧、轻便，体积≤80x25x70 mm，重量≤90 g，可直接固定于呼吸带上使用，患者可自由活动。 4、主机具有 OLED 显示屏，可实时显示记录状态、蓝牙连接状态、电池电量、剩余内存容量等信息；同时具有物理按钮，用于患者事件标记。 5、主机内置主级蓝牙模块，可连接无线传输器，实现无线实时传输功能，患者可在监测室自由活动，不影响夜间起夜或其他异态睡眠导致设备损坏。 6、24 位采样精度，采集及分析参数符合相关要求。 7、为了减少线缆束缚，血氧采集器需通过蓝牙与主机无线连接，以腕表方式穿戴，且血氧采集器具有 OLED 显示屏，可实时显示血氧、脉率、蓝牙连接状态、电池剩余容量等信息。 8、血氧采集器采用内置锂电池供电，且配备常规 Type C接口，即可连接血氧指套又可为血氧采集器充电。 9、主机内置麦克风录音功能，可检测环境声音，并解析出实际鼾声波形。 10、主机采用锂电池直流电源供电，可连续工作 24 小时以上，并可重复使用。 11、集成化脑电/眼电设计，减少传统电极线连接后杂乱、难以成束等问题；每个盘状电极点位需标注对应标签，减少传统连接 EEG/EOG 时对应插孔时间。 12、实时阻抗检测功能，可实时查看导联脱落情况，并对导联脱落状态进行同步记录。导联脱落状态记录为数据回放的可信性度提供有力依据。 13、内置三维加速度传感器，可测量仰卧、俯卧、左侧卧、右侧卧、站立五种体位。
14、分析软件具有全中文操作界面，可生成全中文分析报告。可自定义模块化选择报告内容。 15、可对不同信号自定义设置高通滤波、低通滤波、工作频率，帮助临床滤除噪声干扰，获取更加准确的信号。 16、专业 PSG 多导睡眠采集分析软件包括:睡眠分期、微觉醒事件、周期性腿动、呼吸事件、心律失常、氧减事件、心脏事件、睡眠结构、体位、鼾声事件、磨牙等事件分析，可全面了解患者整晚夜间睡眠状况。 17、心脏事件可分析心动过速、心动过缓、宽复合波心电过速、窄复合波心电过速、心脏停博等事件。 18、可自由定义患者报告，包括语言、样式、不同事件分析、趋势图组合等，方便临床进行睡眠事件分析。 19、支持国际通用的 EDF 格式，对于不同的分析软件具有更好的兼容性。 20、软件具有频谱分析功能，可对任意导联进行快速傅里叶 FFT 频谱分析。 21、软件可将分析数据直接导出.mat 或者.CVS 等格式文件，可直接导入 matlab，spss 等医学统计软件进行数据分析，便于睡眠医学相关科研。 22、软件具有睡眠数据管理功能，可一键导出所有患者的各项分析生理指标至Excel 中，同时可自定义不同分析指标的标签顺序，便于临床医务人员进行科研及其他数据收集操作。 24、具有高清红外视频监测功能，可与多导睡眠记录仪无缝连接，监控视频可同步患者的监测数据。 25、设备可扩展：1)移动终端监护设备 2)无创通气设备

## Sheet5
14 | 疗术 治未病 儿科 心病 中医针灸 | 便携睡眠监测 | 2 | 套 | 1、通道数≧32 通道 2、包括脑电 EEG（2 导）、眼电 EOG（2 导）、心电 ECG（2 导）、腿动 PLM（4 导）、压力、压力式气流、压力式鼾声、麦克风鼾声、热敏式气流、RIP 胸部运 动、RIP 腹部运动、血氧饱和度 SpO2、脉率、脉搏波、体位、体动、环境光、事件标记、运行指示灯*2、存储指示灯、电池电量、OLED 显示屏*2、蓝牙*2 等参数。 3、主机记录盒小巧、轻便，体积≤80x25x70 mm，重量≤90 g，可直接固定于呼吸带上使用，患者可自由活动。 4、主机具有 OLED 显示屏，可实时显示记录状态、蓝牙连接状态、电池电量、剩余内存容量等信息；同时具有物理按钮，用于患者事件标记。 5、24 位采样精度，采集及分析参数符合相关要求。 6、为了减少线缆束缚，血氧采集器需通过蓝牙与主机无线连接，以腕表方式穿戴，且血氧采集器具有 OLED 显示屏，可实时显示血氧、脉率、蓝牙连接状态、电池剩余容量等信息。 7、血氧采集器采用内置锂电池供电，且配备常规 Type C 接口，即可连接血氧指套又可为血氧采集器充电。 8、主机内置麦克风录音功能，可检测环境声音，并解析出实际鼾声波形。 9、主机采用锂电池直流电源供电，可连续工作 24 小时以上，并可重复使用。 10、集成化脑电/眼电设计，减少传统电极线连接后杂乱、难以成束等问题；每个盘状电极点位需标注对应标签，减少传统连接 EEG/EOG 时对应插孔时间。 11、内置三维加速度传感器，可测量仰卧、俯卧、左侧卧、右侧卧、站立五种体位。 12、分析软件具有全中文操作界面，可生成全中文分析报告。可自定义模块化选择报告内容。 13、可对不同信号自定义设置高通滤波、低通滤波、工作频率，帮助临床滤除噪声干扰，获取更加准确的信号。 14、专业 PSG 多导睡眠采集分析软件包括:睡眠分期、微觉醒事件、周期性腿动、呼吸事件、心律失常、氧减事件、心脏事件、睡眠结构、体位、鼾声事件、磨牙等事件分析，可全面了解患者整晚夜间睡眠状况。
15、心脏事件可分析心动过速、心动过缓、宽复合波心电过速、窄复合波心电过速、心脏停博等事件。 16、可自由定义患者报告，包括语言、样式、不同事件分析、趋势图组合等，方便临床进行睡眠事件分析。 17、支持国际通用的 EDF 格式，对于不同的分析软件具有更好的兼容性。 18、软件具有频谱分析功能，可对任意导联进行快速傅里叶 FFT 频谱分析。 19、软件可将分析数据直接导出.mat 或者.CVS 等格式文件，可直接导入 matlab，spss 等医学统计软件进行数据分析，便于睡眠医学相关科研。 20、软件具有睡眠数据管理功能，可一键导出所有患者的各项分析生理指标至Excel 中，同时可自定义不同分析指标的标签顺序，便于临床医务人员进行科研及其他数据收集操作。

## Sheet6
15 | 疗术 治未病 儿科 心病 中医针灸 | 心理CT系统 | 1 | 套 | 系统适用范围：检查内容包括感知觉、思维、焦虑、抑郁、人格、睡眠、心理发育、性心理、人际关系、学习能力、个人风格、职业倾向、婚恋和家庭问题、心理防御机制、心身疾病和心理疾病等方面，可以对心理健康和心理素质进行全面的测量。 1 产品资质 1.1 系统取得国家版权局颁发的软件著作权登记证书 1.2 通过双软（软件产品与软件企业）评估专用的软件产品测试（提供软件产品测试报告） 1.3 系统严格遵循并使用《医院信息系统软件基本功能规范》、《ICD-11》和《DSM-5》等标准 2 数据库量表 2.1 量表数量不少于200个，测量指标不少于300个，涵盖各种心理测量所需内容。量表常模为2012年修正后常模 2.2 自评量表管理模块，他评量表管理模块，方案库管理模块（含精神病性障碍、双相障碍、抑郁障碍、焦虑障碍、应激和适应障碍、强迫和成瘾障碍、进食和睡眠障碍、性心理和性功能障碍、冲动和自杀、老年心理行为障碍、不良反应障碍、临床用护士量表、健康心理方案管理等） （提供系统截图） 2.3 自评管理任务量表库必须包含以下量表：BECK自杀意念量表、简易应对方式问卷（SCSQ）、耶鲁布朗强迫量表、艾森克问卷、焦虑自评量表（SAS）、抗抑郁剂副反应量表（SERS）、酒精依赖筛查量表（MAST）、Conners教师用量表、流调中心用抑郁量表（CES－D）、焦虑状态特质询问表（STAI）、国际不宁腿综合征研究组评估量表、卡特尔16种人格因素问卷、N－S内－外控制量表、精神分裂症病人生活质量量表（SQLS）、突发公共卫生事件心理问卷、匹玆堡睡眠质量指数（PSQI）、明尼苏达多项人格测验399题版、明尼苏达多项人格测验566题版、明尼苏达多项人格测验200题版等 2.4 他评管理任务量表库必须包含以下量表：汉密尔顿焦虑（HAMA）、汉密尔顿抑郁（HAMD）、简明精神病评定量表（BPRS）、躁狂状态评定量表（BRMS）、简易智力检测量表（AMTS）、阳性和阴性精神症状评定量表（ PANSS）、锥体外系副作用量表（ RESES）、简易智力状态检查量表（MMSE）、不自主运动量表（AIMS）、痴呆简易筛查量表（BSSD）、性自我防卫能力评定量表、长谷川痴呆量表（HDS）、Krawiecka症状量表、功能活动调查表（FAQ）、成人智残适应能力评定量表、住院精神病人社会功能评定量表（SSFPI）、哈佛群体催眠感受性量表A式、额叶与蒙卡测验、抑郁症状问卷等。
3 系统技术特点 3.1 系统部署方案多样，可实现固定电脑端、移动平板端等多位一体的测量模式，满足不同用户需求 3.2 数据库具备百万以上数据承载量，全面记录每一位患者的治疗流程及数据 3.3 系统支持断点续测，避免数据丢失，方便客户使用 4 系统功能特点 4.1 系统提供人性化的操作界面，医生管理端界面简洁，操作简便，测试端支持无干扰测评，提高医生及受测者的使用舒适度 4.2 系统预置多种临床测查方案，内置常见精神心理障碍方案库和特定群体方案库； 4.3 系统支持测查任务的批量分配，提高工作效率 4.4 系统支持智能语音读题，方便文化程度较低及学龄前儿童操作 4.5 对于心理指标或测量分数异常，具备预警提示功能 4.6 系统支持根据不同的性别、姓名、手机号等对数据进行分类检索、整体状况查询。 4.7 系统支持添加科研组，并根据不同的科研组、性别、年龄、文化程度等人口学因素对数据进行筛选。科研数据及结果导出，可与统计软件直接对接 4.8 系统支持进行测评数据统计和科研数据统计。数据可以导入到专业统计软件或以 Excel 格式导出，进行更深入的统计分析 4.9 系统支持对人口学资料、预警人数、疾病分类与占比进行自动统计。提供多种类型的统计数据，满足不同用户需求。 4.10 系统提供WORD、PDF两种格式的测查报告。 4.11 系统支持报告修改功能，医生或心理治疗师可依据与受测者的面诊情况及自身治疗经验，对受测者的系统评估报告进行个性化的修改 4.12 系统支持报告预览、下载及批量下载 5 心理CT网络系统硬件配置 5.1 管理终端： 测评终端： 5.2 操作系统：正版Windows操作系统 处理器：双核 ；内存：4G；显示器：液晶屏≥21寸 5.3 品牌激光打印机1台；产品类型：黑白激光打印机 6.软件定期升级

## Sheet7
16 | 疗术 治未病 儿科 心病 中医针灸 | 运动心肺功能测试系统 | 1 | 台 | 设备1 运动心肺功能测试仪 一、基本功能： 1 气体采集方式具有面罩及咬口两种方式。 2 气体流量定标具有自动定标和手动定标两种模式。 3 具有吸入/呼出氧、二氧化碳浓度的实测数据分析 4 标准 Wasserman9 宫图的试验结果的图表显示；图形显示内容可自行编辑 5 数据分析系统实时控制外置的血压、心电、血氧、康复踏车模块。 6 具有静态肺通气功能测试及运动心肺功能测试。 7 测试原理为每口气呼吸法 二、技术参数： 1 具有 Ultra F 型超声流速传感器对吸入和呼出的气体流速进行测量。 1.1 流速传感器测量范围：0~16L/s 1.2 气道阻力≤0.1cm； 1.3 分辨率≤1ml； 1.4 死腔容积≤10ml； 1.5 流速精度：50ml/s 或 3％； 2．氧分析采用电化学传感器。 2.1 氧传感器测量范围：0～100 vol % 2.2 氧传感器分辨率：≤0.01 vol % 2.3 氧传感器测量精度：≤0.05 vol %； 2.4 氧传感器响应时间：；≤100ms 3．二氧化碳分析器：红外式传感器。 3.1 二氧化碳测量范围：0～13 vol % 3.2 二氧化碳传感器分辨率：≤0.01 vol %； 3.3 二氧化碳传感器测量精度：≤0.1 vol %； 3.4 二氧化碳传感器响应时间：≤100ms 4.数据分析系统—心肺运动系统评估软件 4.1 同步收集并分析运动心肺、动态心电图记录仪、运动血压监护仪、康复踏车数据。
4.2 静态肺功能参数包括：SVC 慢肺活量 FVC 用力肺活量 MVV 最大通气量、FEV1 1秒量、FEV1/FVC 1 秒率等。 4.3 运动肺功能参数包括： VO2 摄氧量、VCO2 二氧化碳输出量、RER 呼吸交换率、AT 无氧阈、VO2O2pulse 氧脉博、PETO2 呼气末氧分压、PETCO2 呼气潮气末端二氧化碳分压、FATmax 最大脂肪氧化强度、CHO 碳水化合物消耗量、SPEED@FATmax 最大脂肪氧化强度速度、EE@FAT max 最大脂肪氧化强度总能量消耗、FAT@FATmax 最大脂肪氧化强度脂肪消耗量 4.4 测试报告自定义功能 4.5 辅助结果判读功能 4.6 自动运动处方功能 4.7 测试结果导入/导出功能 4.8 能量代谢分析功能 4.9 斜率分析功能，包括 VE-VCO2 与 VO2-Work 分析 4.10 自由转换多重预计值功能 4.11 五线四段法阶段划分功能，可辅助进行运动阶段划分 设备 2 运动心电图机 一、工作条件： 1.1 产品主机可在电源直流 5 伏，室温 5—40℃和相对湿度 25%~85%的环境下正常工作。 二、 ECG 输入 2.1 ECG 输入通道：标准 12 导联心电信息同步采集 2.2 导联选择：手动/自动可选，需支持 Cabrera 导联体系 2.3 输入阻抗：≥50MΩ（10Hz） 2.4 频率响应：0.05-150Hz (+0.4dB,-3dB) 2.5 定标电压：1mV±2% 2.6 抗极化电压：±600mV 2.7 内部噪声：≤12.5µVp-p 2.8 时间常数：≥3.2s(0,+20%)
2.9 共模抑制比：≥110dB 2.10 输入回路电流：≤0.01µA 2.11 除颤保护：具有抗除颤电击保护功能 2.12 导联线：导联线内附抗除颤电击保护功能 三、波形处理： 3.1 A/D 转换： 24bit 3.2 采样率：1000Hz 3.3 灵敏度选择：2.5、5、10、20mm/mV， 3.4 抗干扰滤波：具有工频滤波、基线漂移滤波、低通滤波功能 四、软件功能： 4.1 采集显示功能：可采集人体心电波形，并在屏幕上显示出来； 4.2 冻结功能：在静态心电采集中实现冻结后可以选择 10S 进行分析和打印； 4.3 报告文件名可自由配置，包括姓名、ID、年龄、性别、检查时间等信息内容； 4.4 数据管理功能：能支持数据的存储、检索、修改、删除、调出等功能； 4.5 多种报告保存格式，支持 PDF、WORD、BMP、JPG 格式存储，能以国际标准格式FDA-XML、 DICOM、SCP、GDT 格式导出方便异地远程传阅报告； 4.6 高进度电子尺，方便医生进行再次测量 4.7 运动心电测试功能：可控制运动平板或踏车，实现负荷下的心电测试功能； 4.8 具有ST趋势图、ST趋势图、ST/HR趋势图、ST斜率趋势图显示； 设备 3 运动血压监护仪 一、基本功能： 1.运动试验专用的无创血压监测系统，设计为在活动平板、踏车或心肺运动试验环境下，自动测量和显示病人的收缩压和舒张压，在“高噪声”、“运动”的环境下仍得到良好的结果。 2.袖带：防滑设计，具有拉伸型袖筒使袖带固定到位，可以选配一次性血压袖带。 3.彩色液晶屏实时显示血压数据和信号质量，用户信息实时显示，显示当前工作状态并提示帮助信息。
4. 具有示波法（非运动）OSC 模式和（运动）DKA 模式。 5. 中文显示及操作界面，多语言选择显示。 6. 系统数据可下载到 U 盘并支持 Excel 数据格式。 7．病人数据可自动连续存储，不少于300组血压数据存储。 8. 可以按编程自动采集血压数值或人工触发测量。 9. 具有 3 导联心电采集功能，支持系统独立使用。 二、主要参数： 1. 接口：兼容大多数运动试验系统的心电图接口和 RS-232 数据接口或 USB 接口。 2. 报警：根据用户定义的范围在屏幕显示或声音报警。 设备 4 脉搏血氧仪 一、产品特点： 1. 产品使用简单方便，可一键操作。 2. 体积小、重量轻，携带方便。 3. 在电池电压过低可能影响正常使用时，显示屏会出现低电压提醒指示标志。 5. 在无信号产生时，会在 10 秒钟后自动关机。 6. 可通过蓝牙与智能终端设备实现通讯。 二、技术参数 1.电气规格 1.1 电池类型：3.7V 锂离子充电电池 1.2 工作电压：D.C. 3.4V～D.C.4.3V 1.3.工作电流：小于 50mA 2.血氧饱和度（SpO2） 2.1 测量范围：25～100％ 2.2 测量分辨率：≤1% 2.3 测量准确度：80％～100％ 误差±2％；70％～79％ 误差±3％；70%以下不定义。 3.脉率（PR） 3.1 测量范围：20～250bpm 3.2 测量分辨率：≤1bpm 3.3 测量准确度：±2bmp 或者±2%。
4.弱灌注 4.1 测量范围：0.5%～20% 4.2 SpO2 准确度：±3% (70%～100%) 4.3 PR 准确度：25～250bpm ±2bpm 设备 5 康复踏车 一、功能用途： 1.1 医疗级的康复踏车用于有氧康复训练，运动负荷为步进式设计，最大功率≥999 瓦，适合于非活动受限患者。 1.2 配备彩色显示屏，一键式菜单导航，操作切换简单。 1.3 康复踏车控制器可 180°旋转。 1.4 控制器正面和背面同时显示运动转速信息，以数字方式及指示灯形式显示。 1.5 配置电动控制的座椅垂直位置调节器。 1.6 康复踏车手柄可 360°旋转。 1.7 座椅可水平位置前后调节。 二、技术参数： 2.1 最大负载不低于 200Kg 2.2 功率范围 0–1100 w 2.3 座椅水平垂直双向调节 2.4 显示屏的控制器可 180 度旋转，手柄可360度旋转。 2.5 电气隔离式的 RS-232 接口，与控制端连接。 2.6 控制器显示信息：功率，转速，时间，座椅高度等。 2.7 运动负荷控制为功率恒定模式

## Sheet8
18 | 疗术 治未病 儿科 心病 中医针灸 | 红外数字热成像仪 | 1 | 套 | （一）红外摄像装置 1、非致冷焦平面红外探测器 2、帧像素≥640×480×14Bits 3、工作波段8μm-14μm 4、测温范围0℃-60 ℃ 5、温度分辨率NETD≤0.03 ℃ 6、最小显示温度分辨值：≤0.01 ℃ 7、瞬时视场≤1.39mrad 8、视场角：水平方向：≥17-≤24°垂直方向：≥24-≤33° 9、工作距离0.5m-5m区间 10、帧频≥30帧/秒 11、图像场周期：≤60ms 12、测温重复性δ≤0.2℃ 13、调焦方式：电动调焦功能 14、数据接口类型：USB2.0 数字接口 15、球形红外热像摄像机，红外球机摄像头安装后可作仰俯、左右摆动，任意工作位置均能可靠锁止，左右摆动夹角≥90°，上下摆动夹角≥90° 16、摄像支架上安装1块液晶显示屏，显示屏≥21英寸，显示屏在拍摄红外图像时具备动画语音指示功能，指导拍摄动作，显示拍摄界面 17、智能化操作台，全数字式控制，医学操作平台集成(内置电脑\显示器\操控系统\扫描系统\评估系统) 18、电脑 ：工控机主板 ；处理器：≥i3；内存：≥ 4G；硬盘：≥500G 19、打印机 : 彩色激光打印机 （二）舱型遮挡隔断组件 20、舱型遮挡隔断组件尺寸：≤300cm*130cm*220cm 21、内置集成LED灯及排风扇一体机、衣帽架、扶手、折叠式衣帽凳、吊轨移门、锁扣、抗菌皮质地毯
（三）软件 23、温度测量功能：最小显示温度分辨率值0.01℃，对热图的任意点测量温，可对图像矩形、圆、多边形区域测量平均值、最高值、最低值。 24、图像处理与显示：多图显示；不少于8种窗宽显示图像；可选不同图像显示色标，可选色标不少于16种；具备图像背景剔除功能，显示无背景图像。 25、图像分析功能：图像具备设置网格线（16×16）显示；图像具备垂直对称轴显示，选定测量区域可自动镜像到对侧位置。 26、包含拍摄\分析软件包,包含体检报告、疼痛专科报告、中医体质报告、中医辨证报告。 27、生成报告功能：生成报告可选择添加图像；报告中包含测量区域的测量平均温度值AAT和平均温差值ART、最高值温度值HAT 和最高温差值HRT、最低温度值LAT和最低温差值LRT；生成报告中包括病案印象（评估提示、综合建议）并可查询和打开前面生成的报告 （四）医用红外热像仪配置清单 红外摄像装置 1套 操作台车 1台 摄像支架台车 1台 舱型遮挡隔断组件（内置集成LED灯及排风扇一体机、折叠式衣帽凳、吊轨移门、抗菌皮质地毯等） 1套 彩色激光打印机 1台 电脑主机 1套 显示屏 2台 医用红外热像仪应用软件（含中医体质软件报告、体检软件报告、疼痛专科软件报告、中医辨证报告软件） 1套 控制组件 1套 说明书 1套