## Sheet1
项目标段名称：二标段
序号 | 科室 | 拟采购设备 | 数量 | 单位 | 设备参数 | 单价（元） | 总价（元） | 投标设备型号
1 | 综合外科 | 聚焦超声肿瘤治疗系统 | 1 | （台/套） | 1.基本要求 1.1 通过中国有关医疗器械注册证：提供认证材料、测试报告等 *1.2 CFDA适应症范围：肝脏肿瘤、乳腺腺瘤、骨肿瘤及软组织肿瘤等 1.3 CFDA适应症范围：子宫肌瘤 1.4 基本功能要求：超声实时监控；根据治疗中影像的变化实时评价疗效，治疗中实时监控灰阶增值大于5；TPS治疗计划，实时反馈调节治疗剂量，并监控治疗过程 1.5 临床培训要求：临床医生培训：投标方需安排医生在卫生部批复的HIFU培训中心培训，培训合格后取得上岗证书，方能实施操作。 2.设备电源 2.1 输入电功率：≤8.5 KVA 2.2 电源输入电压：3相交流380V ±10％ 2.3 电源电压频率：50Hz±1 Hz 3.聚焦型超声治疗头 *3.1 聚焦型超声治疗头：≥2个 3.2 超声输出波形：连续 3.3 声功率调节方式：连续可调 3.4 深部治疗头 3.4.1 额定声功率（W）：≥400 3.4.2 焦距横向尺寸(mm)：≤1.5 3.4.3 焦距纵向尺寸(mm)：≤11 3.4.4 最大旁瓣级(dB）：≤-13 3.4.5 轴向次极大级(dB)：≤-14 *3.4.6 焦点高度(mm)：150 *3.4.7 焦域最大声强(W/cm2)：≥10000 3.5 中部治疗头 3.5.1 额定声功率（W）：≥400 3.5.2 焦距横向尺寸(mm)：≤1.3 3.5.3 焦距纵向尺寸(mm)：≤9 3.5.4 最大旁瓣级(dB）：≤-11 3.5.5 轴向次极大级(dB)：≤-12 3.5.6 焦点高度(mm)：150±5 3.5.7 焦域最大声强(W/cm2)：≥14500 3.6 治疗头X向行程：≥120 mm 3.7 治疗头Y向行程：≥120 mm 3.8 治疗头Z向行程：≥130 mm 3.9 治疗扫描速度：1-10 mm/s 3.10 各运动轴的运动精度：运动误差≤±1mm 4.治疗床 4.1 治疗床长度：≥2400 mm 4.2 治疗床宽度：≥800 mm 4.3 患者体位微调装置：γ≥60° ψ≥20° 4.4 治疗床的额定承重能力：≥135 kg 5.监控超声 5.1 超声影像监控装置：128阵元探头，增强造影评价模块 5.2 超声成像技术：有造影匹配成像技术，谐波成像技术 5.3 输出接口：S-VIDEO视频、输出音频、HDMI、VGA、网络连接、USB等接口 5.4 监控超声探头旋转范围：≥180° 5.5 监控超声探头独立升降行程：0～100 mm 5.6 监视器：≥15英寸高分辨率液晶显示器 6.工作站 6.1 治疗工作站：CPU:I7级；内存≥4G；硬盘≥500G*2；显示器≥20寸高清； 6.2 图像采集卡：高性能专用图象采集卡，高分辨率彩色影像实时采集 6.3 图象资料实时储存：信息实时自动保存，存储空间大于10000幅 6.4 治疗数据查询系统：显示患者基本信息、计划扫描信息、治疗信息，支持对患者治疗数据的筛选，支持对治疗图像进行浏览； 6.5 数据定制接口：实现与客户His/Pacs系统的连接，关联患者数据，及向Pacs系统服务器发送治疗图像信息等。 7.介质水处理 7.1 水温控制：10-40℃连续可调 7.2 温度控制精度：≤3℃ 7.3 自动调温、自动换水功能：有 7.4 介质水氧溶量：≤3 mg/L 7.5 系统噪声：≤60 dB(A) 8.治疗计划系统 8.1 边界勾画：用鼠标在各计划层面勾画出感兴趣组织(如肿瘤)的边界，可用于后续的计划生成和治疗辅助判断。 8.2 靶区体积计算：勾画靶区边界后，软件可以自动靶区的体积和尺寸。 8.3 自动剂量计算与分布：各计划层面勾画靶区后，软件可以自动生成计划单元，得到计划单元的分布情况和计划单元的剂量参数。 8.4 治疗线路规划：计划描后，软件可用治疗单元的位置和先后顺序进行规划，且可采采用不同方式实施治疗计划，自由治疗/自定义治疗/自动治疗。 8.5 声通道显示：在计划和治疗监控界面，软件能在监控图像上显示出聚焦超声穿过人体组织的通道，方便医生判断治疗的安全性。 8.6 显示治疗剂量数据：软件能实时显示出当前治疗的剂量参数和累计的剂量参数。(功率，能量 时间等) 8.7 扫描治疗方式：支持定点治疗，多点扫描治疗，直线连续扫描治疗。 8.8 体位移动矫正功能：治疗过程中，可能发生病人体位变动，软件提供功能，根据变动情况对计划进行修正，避免变动后重新制作治疗计划。 8.9 信息自动保存：计划和治疗过程生成数据全部自动保存到磁盘上，当发生异常(如电网故障)时，信息不会丢失。 8.10 灰度检测：包括自动和手动灰度检测两个功能 1)自动灰度检测用于在治疗照射后即刻自动对比照射前后图像上的灰度变化，用于判断当前计划单元治疗的有效性。 2)手动灰度检测用于阶段性的评估治疗照射的有效性，需要操作人员指定比较范围，然后软件计算出治疗不同阶段，图像上的灰度变化，用于判断整体的治疗有效性。 8.11 造影记忆与分析：软件能记录超声增强造影的视频到文件，并提供造影视频回放和对比分析的功能。 8.12 三维模拟显示：软件上能显示出三维模拟的治疗场景，方便操作人员直观理解三维坐标关系，人体方位，靶区与治疗头的立体空间关系。 8.13 智能皮肤安全监测模块：声通道上皮肤安全预警，辅助分析治疗时人体皮肤损伤的可能性，确保皮肤安全。 8.14 能量实时监控报警：实时检测高强超声的能量系统的工作状态，如果发生异常会及时报警，避免能量输出过小或过大的情况。 9.安全保护 9.1 设备保护：各分系统的短路保护；各分系统的过载保护；对治疗用介质水的温度过高和过低保护；对变压器的过载和过热保护；对电动机的过载保护；对水处理装置水压力的过高和过低保护；对高频发生器电子管的超温保护；对输出声功率的超时保护；对运动故障的保护；对运动边界的保护；计算机控制系统通信故障保护。 10.体位固定附件 10.1 多功能患者体位固定装置：有 11.维修与校准 11.1 维修手册：提供 11.2 维修密码或密钥：提供 11.3 远程维修支持：是
合计： 元
备注：投标报价应包括设备费用、安装费用、调试费，培训费，利润、税金、运杂费以及其它全部费用，招标人不再另行追加任何费用。