## Sheet1
项目标段名称：五标段
序号 | 科室 | 拟采购设备 | 数量 | 单位 | 设备参数 | 单价（元） | 总价（元） | 投标设备型号
1 | 彩超室 | 超声经颅多普勒血流分析仪 | 1 | （台/套） | 1、应用范围：适用于颅内血管、锁骨下等颈部血管的常规检查；脑血流长程监测及术中监测等。 *2、探头接口要求：具备1.6M/2M、4M、8M、16/20M探头接口。 3、操作键盘要求：配备20键以上遥控小键盘。 *4、FFT采样率要求：FFT采样率64、128、256、512、1024、2048。 5、具备动态M模、双通道模式、单通道检查支持同步显示八个深度的频谱图。 *6、检测参数要求：Vs、Vd、Vm、PI、RI、S/D、HR、SBI、HITS、TI、Dmean指数、lindegaard指数。 7、快照功能要求：快照频谱都可以进行栓子分析，并且可以手动添加栓子事件. 8、具备长程监护系统：TCD报告显示监护曲线和监护图谱。 9、具备微栓子监测系统：可手动添加栓子事件；自动识别栓子和伪差，自动计数，可进行发泡试验。 10、网络接口要求：具备DICOM3.0网络接口，可连接医院网络。 11、探头及配置要求：手持探头2个、监护探头2个、监护头架1个。 *12、配备TCD工作站，要求具备多种诊断模板。
合计： 元
备注：投标报价应包括设备费用、安装费用、调试费，培训费，利润、税金、运杂费以及其它全部费用,招标人不再另行追加任何费用。