| 序号 | 名称 | 技术参数及配置 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 荧光定量PCR仪 | 1．工作环境 1.1 工作温度 5-31℃ 1.2 工作湿度 相对湿度≤80% 1.3 工作电源 100–240 VAC, 50–60HZ. 2．功能 可用于核酸定量、基因表达水平分析、基因突变检测、GMO检测及产物特异性分析等多种研究领域。 3．性能与技术要求 3. 1 主要性能 *3.1.1检测通道：≥六个检测通道 *3.1.2有动态温度梯度PCR功能，可以同时运行≥8个不同的温度 3.1.3完全试剂开放，各种科研和临床试剂适用 3.1.4适用于多种荧光方法，如Taqman，Molecular Beacon，FRET探针，SYBR Green I等 3.1.5 可独立运行，真正离线操作，无需连接电脑即可实时监控PCR荧光扩增曲线 3.1.6通过云平台无需将电脑与仪器进行连接即可提供远程设置、仪器运行监视和数据管理功能 3.1.7 单机无需外接存储设备即可存储1000次运行结果 3.1.8根据大型条状LED仪器状态指示灯显示仪器运行状态 3.2 主要技术要求 3.2.1反应体系：1-50µl 3.2.2光源：长寿命LED光源 #3.2.3检测器：光敏检测器 #3.2.4升降温速度：5℃/秒 *3.2.5温控范围：0 -100℃ 3.2.6温度准确性：±0.2℃ *3.2.7温度均一性：±0.3℃ 3.2.8动态温度梯度功能：梯度温控范围：30 -100℃；梯度温差范围：1 - 24℃；梯度温度孵育时间：相同 3.2.9激发/发射波长范围：450-730nm 3.2.10灵敏度：能检测人类基因组中单拷贝基因S 3.2.11动态范围：10个数量级 4 必备附件 计算机及控制分析软件（包含绝对定量、相对定量、融解曲线分析、终点分析、t检验及方差分析、多板数据比较功能、中文版软件等） 6 耗材 细菌基因组DNA提取试剂盒 50T 10 盒，真菌基因组DNA提取试剂盒 50T 10 盒 土壤基因组DNA提取试剂盒 50T 10 盒，植物基因组DNA提取试剂盒 50T 10 盒 RNA提取试剂盒 50T 10 盒，荧光定量PCR试剂盒 200T 10 盒 高保真PCR试剂盒 1ml 10 盒，反转录PCR试剂盒 100T 10 盒 16S rDNA细菌菌种鉴定PCR试剂盒 20T 10 盒，普通DNA产物纯化试剂盒 50T 10 盒 5 质量保证期 安装调试经用户验收合格起，质量保证期1年。 | 1 | 套 |  |  |