## Sheet1
标段名称：蒙医院第一批购置医疗设备采购项目双板悬吊DR（包含数字乳腺机）
序号 | 科室 | 拟采购设备 | 数量 | 单位 | 设备参数 | 单价（元） | 总价（元） | 投标设备型号
1 | 放射科 | 悬吊式数字放射成像系统 | 1 | （台/套） | 1 功能需求 用于头颅、脊柱、四肢、胸部、腹部等全身站立位和卧位拍摄的天轨悬吊臂结构（三维运动x轴、y轴、z轴），悬吊机架可实现自动运动，可电动切换机架的立位拍摄及卧位拍摄，并可实现一键自动摆位功能。 2 主要技术规格和要求 2.1 高压发生器 2.1.1高压发生器逆变频率 ≥200kHz 2.1.2 高压发生器功率 ≥80kW 2.13 管电压可调范围 ≥40～150kV 2.1.4 加载时间范围：最小加载时间≤1ms，最大加载时间≥10s 2.1.5 最大输出电流 ≥1000mA 2.1.6 最大电流时间积 ≥1000mAs 2.1.7 具备AEC自动曝光控制，胸片架及摄影床内配备物理电离室，非软件式AEC 2.1.8 发生器的操作与控制系统完全与主机集成，在主机工作站上控制曝光 2.2 X线球管 2.2.1 球管最大功率 ≥80kW 2.2.2 球管焦点 ≤0.6/1.2mm 2.2.3 阳极热容量 ≥400kHU 2.2.4 可通过LCD 显示缩光野的尺寸和源像距 2.2.5 可通过卷尺测量床旁拍照的距离 2.2.6 具备激光定位线 2.2.7 射线野控制模式：电动+手动（双模式） 2.2.8 自动束光器：照射野可根据APR拍摄部位自动无级调整，非档位调整。 2.3 球管悬吊支架 2.3.1 球管悬吊架沿X、Y、Z轴运动模式：电动+手动（双模式） 2.3.2 球管架垂直运动距离 ≥180cm 2.3.3 球管架沿纵轴运动距离 ≥190cm 2.3.4 球管架沿横轴运动距离 ≥320cm 2.3.5 球管套可沿垂直轴旋转 ≥-150°/+180° 2.3.6 球管套可沿水平轴旋转 ≥±135° 2.3.7 立位及卧位拍摄时，球管与平板之间均可实现平行及斜位有角度的自动对中和跟随运动 2.3.8 悬吊支架可根据预设位置实现自动到位功能 2.3.9 为保护患者检查安全，球管在电动控制模式下降过程中，具备防碰撞检测功能，在遇到障碍物时会自动停止 2.4 全自动到位 2.4.1 可遥控悬吊机架实现自动到位：一键控制SID，球管高度和角度，探测器高度、束光器开口尺寸至预设数值 2.4.2自动到位临床应用程序≥200种 2.5 无线平板探测器 2.5.1 配备两块无线平板探测器，探测器尺寸 ≥17×17英寸 2.5.2 闪烁体类型：碘化铯（CsI） 2.5.3 半导体材料：非晶体硅（a-Si） 2.5.4 像素尺寸 ≤139um 2.5.5 采集灰阶度 ≥16bits 2.5.6 空间分辨率 ≥3.6lp/mm 2.5.7 采集距阵 ≥3000×3000 2.5.8 平板探测器通讯模式：无线传输 2.5.9 平板支持在胸片架片盒内及摄影床下托盘内在线充电，为直接接触式，无需插拔电缆，充电接触点在平板探测器侧面设计，非背面设计 2.6 胸片架 2.6.1 胸片架垂直运动行程≥150cm，胸片架上探测器中心到地面最低高度≤34cm 2.6.2 最大SID ≥320cm 2.6.3 胸片架运动模式：电动+手动（双模式） 2.6.4 平板探测器可在-20度/+90度翻转 2.6.5 可隔室遥控胸片架垂直升降 2.6.6 具备自动曝光控制电离室 2.6.7 具备平板在线充电指示灯 2.6.8 为保证胸片架稳定性，以及拍摄胸片时方便患者握抱胸片架侧扶手，要求胸片盒与立柱连接支点位于胸片盒后方，非侧方连接支撑的设计 2.6.9 具备可拆卸滤线栅，无需工具即可轻松取出 2.7 球管侧近台操控系统 2.7.1 近台操控彩色触摸屏 2.7.2 操控方式：电容式触摸屏 2.7.3 屏幕尺寸 >9.5英寸 2.7.4 屏幕显示可依据重力方向自动调整显示的方向 2.7.5 可显示患者的详细登记信息、摆位引导图、SID数值、球管组件绕水平轴旋转角度 2.7.6 可调整曝光参数（kV，mA，mAs等）、部位选择、体型选择、束光器滤过组合、大小焦点快速切换 2.7.7 具备智能故障预判平台（可提供中文解决方案，非代码） 2.8 固定摄影床 2.8.1 床面板外形尺寸 ≥840mm*2300mm 2.8.2 床面纵向移动范围 ≥±12cm 2.8.3 床面最大承重 ≥250kg 2.8.4 平板托盘运动模式：电动+手动（双模式） 2.8.5 平板托盘移动范围 ≥500mm 2.8.6 具备可拆卸滤线栅，无需工具即可轻松取出 2.8.7 摄影床平板探测器片盒具备电磁锁止与红外线检测自动解锁功能 2.8.8 为保护卧位拍摄时患者的检查安全，摄影床上应具备急停按钮 2.9 无线远程遥控器 2.9.1 可遥控胸片架电动升降 2.9.2 可遥控限束器光野控制 2.9.3 供电电池类型：锂电池 2.9.4 待机时间 ≥8小时 2.9.5 充电形式：无线电磁感应式 2.9.6 控制类型：无线射频遥控，非红外式 2.10 系统操作台 2.10.1 主机工作站操作台内存 ≥16GB 2.10.2 主机工作站操作台硬盘 ≥1TB 2.10.3 图像文件存储容量 ≥20000幅 2.10.4 采集工作站显示器尺寸 ≥24英寸 2.10.5 采集工作站显示器分辨率 ≥1920×1080 2.10.6 对比度 ≥1000：1 2.10.7 支持采集工作站上实时显示患者摆位的视频画面 2.10.8 支持患者摆位画面之上通过鼠标隔室调节光野范围 2.10.9 支持患者摆位视频画面之上实时显示AEC区域及激活状态 2.10.10 支持与RIS和HIS系统的集成 2.10.11 支持实时显示与检索患者信息；支持患者拍摄摆位指示图；支持自定义患者列表显示；支持检查不同状态显示与排序；支持显示球管热容量状态百分比、平板探测器电量百分比 2.10.12 支持患者、检查、序列、图像四级数据库信息管理；支持按照器官进行摄影检查；支持预定义拍摄参数与后期调整 2.10.13 支持根据年龄自动匹配成人或儿童拍摄协议（实物照片） 2.10.14 支持灰度处理与LUT调整；支持显示并调整灰阶直方图和输入输出曲线的相应关系；支持显示并调整组织均衡和噪声抑制等频率；支持按照限束器边界自动裁剪图像感兴趣区 2.10.15 具备图像基本后处理功能，如图像预览、缩放、窗宽/窗位调整、标注、反色、翻转、旋转、输入文本、长度测量及校正、裁剪功能、感兴趣区域及角度测量 2.10.16 曝光控制台集成原厂语音对讲功能以及多语音提示录播功能 2.10.17 支持DICOM3.0，包括：DICOM Send, DICOM Print, DICOM Storage commitment, DICOM Query/Retrieve，DICOM Worklist/MPPS 2.10.18 胸部正位摄影完成后，系统可自动对图像进行AI质控，秒级输出质控报告，质控项≥4项 2.10.19 胸部正位AI质控结果可按照类别、人员等进行分项分析 2.11 全长骨拼接功能 2.11.1 全自动球管转角拍摄技术站立位及卧位全长拼接功能 2.11.2 立位拼接最大拍摄范围 ≥140cm 2.11.3 卧位拼接最大拍摄范围 ≥90cm 2.11.4 具备立位专用拼接支架 2.11.5 立位拼接支架上具备用于辅助患者站立的扶手 2.11.6 扶手运动范围 ≥55cm 2.11.7 立位拼接支架底座承
2 | 放射科 | 数字乳腺X射线摄影系统 | 1 | （台/套） | 1功能需求 用于人体乳腺数字平板X射线摄影诊断系统，C形臂可实现电动摆位。 2主要技术规格和要求 2.1高压发生器 2.1.1高压发生器逆变频率≥27kHz 2.1.2高压发生器最大功率≥5kW 2.1.3管电压可调范围≥20～40kV 2.1.4最大mA≥200mA 2.1.5最大mAs≥600mAs 2.1.6最长曝光时间≥10s 2.1.7多种曝光控制方式：全自动曝光AEC模式或手动曝光模式 2.1.8全自动曝光AEC模式可通过三种方式实现：（1）标准模式；（2）对比度优先模式；（3）剂量优先模式 2.1.9发生器与机架一体化设计 2.1.10发生器的操作与控制系统完全与主机集成，在主机工作站上控制曝光 2.2 X线球管 2.2.1阳极靶材料为钨靶 2.2.2球管小/大焦点尺寸≤0.1/0.3mm 2.2.3靶面角度具备双角度曝光功能，大、小焦点可自动对应不同的靶面角度进行曝光≤10°/16° 2.2.4阳极旋转转速≥9700rpm 2.2.5阳极热容量＞300kHU 2.2.6管套热容量≥500kHU 2.2.7限束器类型：自动限束器，可识别压迫板尺寸自动调节 2.2.8固有滤过≥0.02mm等效铝当量 2.2.9附加滤过材料：银、铑 2.3平板探测器 2.3.1探测器材料：非晶硅 2.3.2探测器尺寸 ≥23×29cm 2.3.3高分辨率采集矩阵 ≥3000×3800 2.3.4 像素尺寸 <85um 2.3.5采集灰阶度 ≥16bits 2.3.6空间分辨率 >6.5 lp/mm 2.3.7滤线栅栅密度 ≥3.6 lp/mm 2.3.8滤线栅有效栅比 ≥5:1 2.4立式摄影机架 2.4.1源像距 ≥66cm 2.4.2摄影臂为旋转C形臂全电动设计，非O型臂 2.4.3能上下移动、旋转灵活，等中心旋转、角度记忆，具备一键到位、一键镜像功能，机架上功能控制键 ≥4组，每组按键 ≥6个 2.4.4一键到下一摆位、一键到对称体位功能 2.4.5具备防护面罩 2.4.6 C形臂垂直运动高度范围 ≥84cm 2.4.7 C形臂旋转角度 ≥+190°/-150° 2.4.8支持平板探测器日常校准 2.4.9压迫类型：电动 2.4.10具备手动压迫系统、智能压迫系统 2.4.11最大压迫力（电动）≥200N 2.4.12压迫板类型：常规 2.4.13压迫板可单独拆卸、更换 2.4.14压迫板具备两个及尺寸规格18×24cm/24×29cm 2.4.15压迫板运动方式：智能压迫、手动调节 2.4.16压迫板解压方式：自动解压、手动解压 2.4.17压迫板支持紧急释放、自动释放 2.4.18压迫板圆形微调电动旋钮 2.4.19机架底部LCD液晶显示屏开机时可显示开机界面 2.4.20载入一个受检者时，机架底部LCD液晶显示屏可自动切换到受检者姓名界面，保持显示，直到有任何运动发生 2.4.21按下旋转按键时，机架底部LCD液晶显示屏可自动显示角度变化 2.4.22脚闸2副，并支持C形臂垂直升降运动与压迫板压迫控制 2.4.23机架与工作台均设有一键急停键 2.4.24机架上有明显指示左、右乳腺拍摄的指示灯 2.5图像采集工作站 2.5.1 CPU主频 ≥3.6GHz 2.5.2主机工作站操作台内存 ≥8GB 2.5.3主机工作站操作台硬盘 ≥1TB 2.5.4图像文件存储容量 ≥20000幅 2.5.5显示器尺寸 ≥23英寸 2.5.6 显示器分辨率 ≥1920×1080 2.5.7操作系统：Windows 系统 2.5.8操作软件基本功能：基于DICOM标准的患者登记、患者管理、参数设置、患者检查、图像导入、图像显示、图像调整、数字化归档、胶片打印管理等 2.5.9具备彩色摆位图，能够用于提示每个拍摄部位（需提供图片证明文件） 2.5.10图像基本后处理功能：图像整体缩放、图像移动、窗宽/窗位调整、图像局部放大、感兴趣区域缩放、图像反色、图像翻转/旋转、输入文本；图像显示支持多种布局 2.5.11可在数字图像上显示各种曝光参数，如kV/mAs/压迫力度/压迫厚度/剂量/(曝光)扫描时间等 2.5.12具有乳腺假体植入物专用处理算法 2.5.13控制方式：快捷功能操控盒、鼠标 2.5.14支持与PACS/RIS/HIS系统的集成 2.5.15支持动态实时患者信息检索与显示 2.5.16支持患者、检查、序列、图像四级数据库信息管理 2.5.17支持检查不同状态显示与排序 2.5.18预定义拍摄参数与后期调整 2.5.19支持灰度处理与调整 2.5.20可显示并调整灰阶直方图和输入输出曲线的相应关系 2.5.21可进行组织均衡和噪声抑制等频率处理 2.5.22按照限束器边界自动裁剪图像感兴趣区 2.5.23支持DICOM 3.0，包括：DICOM Send，DICOM Print，DICOM Storage commitment，DICOM Query/Retrieve，DICOM Worklist/MPPS 2.6图像后处理工作站 2.6.1配备原厂乳腺专用后处理工作站 2.6.8 配置5M竖屏2个
合计： 元
备注：投标报价应包括设备费用、安装费用、调试费，培训费，利润、税金、运杂费以及其它全部费用,招标人不再另行追加任何费用。