二标段采购需求汇总表 

	序号
	货物名称
	具体技术（参数）要求
	单位
	数量
	分项预算单价（元）
	分项预算总价（元）

	1
	超声经颅多普勒血液分析仪
	一、适用范围：用于颅内血管狭窄和闭塞的诊断、栓子监测、发泡试验及锁骨下动脉等外周血管常规检查等。

二、技术参数要求：

1、便携一体式主机、Windows系统平台，支持触摸屏操作，配专用台车。

2、支持五种频率段以上探头，范围1.6-16MHz。探头接口不少于6个。
3、1.6MHz探头工作距离范围不少于5-150mm，4MHz探头工作距离范围不少于2-85mm。

4、30键以上的小键盘，USB直连主机，无需额外供电，并具有自定义键。

5、50mm深度时,单向最大速度量程不小于720cm/s。

6、检测参数包括但不限于：Peak（Vs）、Dias（Vd）、Mean（Vm）、PI、RI、S/D、HR、a、SBI、HITS、TI、DFI（脑死亡血流指数）、Dmean指数、 lindegaard指数。
7、具备快照功能：快照频谱可以进行栓子分析，并且可以手动添加栓子事件。
8、一键报告功能。

9、具备DICOM3.0网络接口，可连接医院网络。

10、血流动力学检查方面配备卧立位实验软件。
11、双通道模式：双侧血流速度量程、深度、取样容积均可单独调节。单通道检查支持同步显示≥10个深度的频谱图，双通道同步显示≥10个深度的频谱图，并可以选择任意深度频谱放大并保存。
12、微栓子检测要求：栓子类别自动计数功能，支持气栓、固栓、伪差自动计数，监测出栓子信号时系统自动保存快照图片，自动生成栓子事件标识。
13、要求具备发泡试验软件，发泡结果可智能分级，分级标准支持自定义。

14、高通滤波：支持0-2700Hz可调，支持自动滤波功能。

15、支持自动计算基于TCD的无创ICP数值。

16、长程监护系统要求：全程多参数记录曲线、8导以上模拟输入信号、10导以上脑血流参数趋势监护、事件标识、自动报警功能，支持输出到报告。

17、支持一键报告功能，支持6种以上报告格式。

18、具备血管痉挛趋势图，同时可输出到报告。

三、拓展功能：

1、支持付费升级ICM+（科研）软件平台进行数据分析；

2、预留连续血压硬件接口，可接入同品牌无创血压设备信号，行脑血流自动调节分析；

3、预留CO2监护设备接口，同步趋势数据，可进行脑血流储备功能评估；

4、预留无创脑氧设备接口，可同步监护显示脑氧信号；
5、可连接同品牌脑电设备，实现多模态脑血流、脑功能实时同步监护。
四、探头要求：颅内探头频率≤1.6MHz， 外周探头频率要求≤4MHz；数量要求手持探头2个、监护探头2个，专监护头架1个。

	台
	1
	380000.00
	380000.00

	2
	超声多普勒诊断仪
	1、货物名称：全数字高档彩色多普勒超声诊断仪
2、用途说明：主要用于腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管（外周，腹部，浅表等）、儿科、急诊、麻醉、神经、介入等方面的临床诊断和科研教学工作，能满足开展最新的临床应用需求，并具备持续升级能力。

3、系统技术规格及概述

全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机

4、数字化通道≥8,500,000

 ≥21英寸高分辨率液晶显示器，无闪烁，可上下左右任意旋转，可前后折叠达90°

 ≥13英寸高灵敏度防反光彩色触摸屏，点击触摸屏即可选择需要调节的参数，支持手势操作，触摸屏角度可调

7、控制面板可上下左右进行高度调节及旋转、支持升降和平移

8、具有中央刹车系统，左脚刹车全局锁，右脚刹车方向锁

9、动态波速发射与接收超声信号，采用整场全程发射及全程接收聚焦技术，一次性成像，无需调节焦点位置和数目，图像区域无聚焦点或聚焦带，图像整场保持均匀一致

10、多倍波束并行处理系统

11、声速匹配功能，可根据人体组织情况一键实时自动匹配至最佳成像声速，并以具体声速值在屏幕上显示

12、组织特异性成像预设，根据超声声束在人体不同脏器传播的声学特性差异，进行精确的声速修正，自动匹配最佳声波传播速度用于计算成像，有效提升组织的细节分辨率。

▲13、探头接口：探头接口≥5个
14、一体化耦合剂加热装置，360度环绕加热方式，加热均匀。提高被检查者的舒适性，多挡温度可调
15、自动增益补偿技术

16、谐波成像模式

17、具有M型模式

18、具有彩色M型模式

19、具有解剖M型模式，≥2条取样线，看360度任意旋转M型取样线角度，方便准准确测量

20、彩色多普勒成像技术，彩色多普勒速度图，彩色多普勒能量图

21、频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒）

22、具备自由臂三维成像，支持凸阵，线阵探头

23、宽景成像、要求所有探头可用、支持彩色宽景、扫描速度提示

24、空间复合成像技术，同时用于声束发射和接收，可达≥8线偏转，支持凸阵探头

25、斑点噪声抑制成像，自动消除因生理运动造成的彩色伪像，提高彩色分辨率，增强血流及边界显示，减少伪像。

26、频率复合成像

27、独立角度偏转

28、扩展成像（梯形成像），支持凸阵、线阵、容积、心脏探头。

29、实时双幅对比成像

30、自适应高分辨率血流成像技术

31、精细血流成像技术 ，可捕捉超微细血流及超低速血流信号，支持凸阵、线阵探头，可用于腹部，浅表，肌骨，血管等多种应用。                                                          
32、一键实时自动优化二维图像、彩色图像、彩色取样框位置、频谱图像、频谱取样门大小、取样门位置、偏转角度及造影图像。

33、全屏放大、局部放大

34、配有造影及造影定量分析功能，要求支持腹部探头、浅表探头，支持低机械指数造影，采用双时钟计时。

存储时间长短可调，支持向后存储连续采集时间≥6分钟电影，同时支持向前存储

双实时: 实时显示组织图像和造影图像

支持造影击碎，支持斑点噪声抑制

具备混合模式，支持造影图像和组织图像位置互换

支持微血管造影增强功能，支持造影定量分析

35、造影成像，要求支持腹部探头、浅表探头要求满足

线阵探头4cm深度，帧率可50帧/秒及以上；

▲36、支持小儿髋关节自动测量技术，自动进行临床分型。
37、支持应变式弹性成像,要求具备组织硬度定量分析软件、压力曲线提示图标，直方图等分析工具

38、要求具备病灶周边组织与正常组织、病灶周边组织与病灶内组织弹性定量分析功能，如组织软硬度的弹性值 

▲39、具备剪切波定量式弹性成像功能，包含两种剪切波定量技术，可以动态显示二维剪切波弹性成像图，可实时对感兴趣区域内组织进行硬度定量评价
40、腔内剪切波弹性成像技术。

41、立体血流成像技术，血流信息以三维立体效果显示。

42、自动肝肾比测量技术，自动计算肝脏与肾皮层增益比值

43、穿刺针增强技术，支持相控阵，凸阵，线阵探头穿刺引导功能，要求具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并同时支持增强平面多角度可调

44、支持多国语言，包括中文，英文可选（包含键盘输入、注释、操作面板等）

45、支持手动触摸屏上注释，支持手动触摸屏上包络测量，支持语音注释及播放,体位图

46、测量/分析和报告

46.1常规测量，多普勒测量，自动频谱测量
46.2全科测量包，自动生成报告

腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科

46.3支持血管内中膜自动测量，可同时进行血管前壁、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果，并对血管内中膜自动评估，给出正常与否等诊断提示。

46.4胎儿心脏评估软件：用于胎儿心脏发育异常产前筛查评估，支持心脏≥14个测量项目，并同时获得心脏发育评分。

47、电影回放和原始数据处理

47.1所有模式下可用

支持手动、自动回放，支持4D 电影回放

支持向后存储和向前存储，时间存储长度可预置

支持动态、静态图像对比

47.2原始数据处理，支持动、静态图像冻结后，可进行≥34项参数调节。

48、检查存储和管理（内置超声工作站）

48.1检查存储

主机硬盘容量≥1T

48.2内置一体化超声工作站：具备多种导出图像格式：动态图像、静态图像以AVI、BMP、或JPEG等PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。

49、连通性要求

49.1、支持网络连接

49.2、支持移动设备无线传输，将机器超声图像通过无线网络直接发送到智能移动终端平台。通过无线传输支持移动终端设备进行远程控制超声机器图像参数调节、远程病人信息管理: 浏览，查询，获取，删除病人信息等

49.3、医学数字图像和通信DICOM 3.0 版本接口

支持DICOM妇产科、心脏、血管、乳腺结构化报告

49.4、S-视频/音频输入、高清输出

49.5、支持ECG/PCG信号

49.6  ≥５个USB接口

50、系统技术参数及要求
50.1二维灰阶模式

预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像检查条件，以中文方式显示，减少操作时间的调节，以及常用所需的外部调节和组合调节。

声速聚焦：发射及接收全程连续动态聚焦

接收方式：多倍信号并行
最大帧率: ≥650 帧/秒

二维灰阶：≥256

TGC增益补偿: ≥8段

50.2支持最大显示深度:≥39cm，LGC侧向增益补偿: ≥6段

50.3彩色多普勒成像

包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW

最大帧率: ≥200 帧/秒

支持B/C 同宽
50.4频谱多普勒模式

包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

显示控制：支持反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等

显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等

PW最大速度: ≥7.60m/s

CW最大速度: ≥32m/s

PW最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号）

取样宽度及位置范围: 0.5mm-30mm ,多级可调，支持所有探头（提供相应佐证材料）
偏转角度: ≥±30度 (线阵探头)

零位移动：≥8 级

快速角度校正

支持频谱自动测量

50.5组织多普勒成像（包括组织速度图、能量图、频谱成像）

50.6心功能自动测量工具Auto EF，通过辛普森法输出，收集舒张帧以及收缩帧，自动计算EF。

51、探头规格

51.1频率：超宽频带或变频探头

51.2二维、彩色、多普勒均可独立变频

▲51.3可选探头类型：相控阵、电子扇扫、凸阵、线阵、腔内、容积探头，矩阵式探头、双平面探头等。
51.4探头频率：

探头频率带宽1.2-20 MHz

所有探头均为宽频变频探头,二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段

▲51.5阵元：最大有效阵元数≥576阵元
51.6需具备腹部、心脏单晶体探头

  单晶凸阵探头，带宽: 1.3-6.0MHz

单晶相控阵探头，带宽1.5-4.5MHz

线阵探头，带宽: 3.6-13.0MHz 

51.7穿刺引导：凸阵、线阵、相控阵探头具备多角度穿刺引导功能，实时显示进针路径，并具有声束偏转功能。

51.8声功率输出调节

51.9  B/M、彩色、频谱多普勒输出功率可选择分级调节

52、外设和附件
52.1专业探头放置槽≥6个，包含专业腔内探头放置架

52.2支持DVD R/W 光驱刻录

52.3支持数字黑白、模拟黑白、数字彩色、模拟彩色、文本及无线打印机

52.4支持生理信号：ECG及PCG
	台
	1
	1600000.00
	1600000.00

	3
	便携超声多普勒诊断仪
	货物名称：全数字化高端便携彩色多普勒超声诊断系统

产品用途说明：满足腹部、妇科、产科、心脏、小器官与浅表组织、血管、颅脑, 泌尿、介入性超声、儿科、急诊、麻醉、TEE等全身应用

系统技术规格及概述：

1.系统通用功能

1.1≥15寸高清晰、医用专业彩色显示屏，可根据环境光变化自动调节亮度

1.2整机重量≤6.5kg（含电池）

1.3支持用户自定义按键数量≥3个，同一个自定义键支持≥3个功能

1.4Windos操作系统
▲1.5主机通过CE、FDA及CFDA（国械）认证

2.二维灰阶模式

2.1组织谐波成像模式

2.2组织特异性成像

2.3多角度空间复合成像技术，支持≥8条偏转线，多级可调，支持线阵和凸阵探头

2.4频率复合成像

2.5斑点噪声抑制成像

2.6回波增强技术

3.M型成像模式

3.1彩色M型

3.2解剖M型，取样线≥3条，可360度任意旋转，支持实时扫描以及离线重构M型图像

4.彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）

4.1超宽动态血流技术

4.2高分辨率血流成像

4.3双实时同屏对比显示

4.4自动调节取样框的角度及位置

5.频谱多普勒成像

5.1脉冲多普勒、高脉冲重复频率

5.2连续多普勒

5.3智能多普勒自动优化频谱多普勒取样线角度，以及快速矫正取样角度

6.组织多普勒成像及定量分析单元

6.1支持TVI、TVD、TVM、TEI四种模式

6.2专用的TDI速度、应变、应变率定量分析工具

▲7.造影成像及定量分析单元

7.1用于腹部、浅表和微血管造影

8.实时宽景成像，支持凸阵、线阵和相控阵探头，具有扫描速度提示功能方便用户操作，可360度旋转

9.一键自动优化（包括应用于二维、彩色、频谱模式、TDI及造影）

10.图像放大技术

10.1一键实现全屏放大

11.穿刺针增强技术

11.1双屏实时对比显示增强前后效果

11.2增强平面角度可调，步进10°

▲12.超声教学助手，能提供标准超声声像图、解剖示意图、手法图及扫查技巧提示等，并支持以上帮助信息区域的单窗口放大功能。

 测量分析和报告

常规测量，支持距离、椭圆、描迹测、体积、斜率等

多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数）

心脏功能专用测量及分析，包括Simpson BP，Tei指数分析，PISA等

电影回放及原始数据处理

电影回放

所有模式下支持手动、自动回放

支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影

支持保存后的图像同屏对比分析（动态、静态）

原始数据处理，可对回放图像进行≥20个参数调节
检查存储和管理

1.220G固态硬盘

▲2.内置超声工作站，支持同步存储，即后台存储或导出图像数据的同时前台可以完成实时扫描，不影响检查操作

3.支持直接一键存储至硬盘或U盘，突然关机或未结束检查关机资料不丢失
 技术参数及要求

二维灰阶模式

焦点：≥4个，动态可调

扫描频率：电子凸阵：超声频率
1.5-5.6MHz，支持扩展成像；电子相控阵：超声频率1.5-5.0MHz，扫描角度≥90°；电子线阵：超声频率3.0-13MHz，支持扩展成像；电子凸阵经阴道：2.6-12.0MHz，扫描角度≥180°

最大显示深度:≥39cm

动态范围: ≥180dB，可视可调

扫描帧率：相控阵探头18cm深，全视野二维帧频≥50帧/秒；凸阵探头18cm深，全视野二维帧频≥40帧/秒
彩色多普勒成像

包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW

取样框偏转: ≥±30度 (线阵探头)

扫描帧率：相控阵探头18cm深，高线密度全视野彩色帧频≥4帧/秒；凸阵探头18cm深，高线密度全视野彩色帧频≥6帧/秒
支持B/C 同宽

频谱多普勒模式

显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等

PW最大速度: ≥9.21m/s

最小速度: ≤5mm/s

取样容积: 0.5-20mm 

偏转角度: ≥±30度 (线阵探头)

零位移动：≥8 级

快速角度校正

连通性

数据接口:HDMI、USB3.0接口、音频接口

支持数据无线传输

外设数据模块：包含S---视频、VGA视频接口、高清音视频接口

专用台车：可升降、防盗锁模块

具备可装卸探头扩展槽

专用旅行箱，可装载主机、探头及相关备件


	台
	1
	700000.00
	700000.00

	4
	胃镜、肠镜胃肠镜清洗消毒设备
	一、技术参数

1、主机光源分体式设计

二、图像处理系统

1、全高清内镜图像：分辨率1920×1080P，有效像素≥200万

2、激光传输：内镜与主机实行激光信号传输，抗干扰能力强，速度更快。

3、具有同时显示普通模式图像与分光染色模式图像的功能

4、具有血液强化功能，可突出显示血液中的血红素，强化显示血管及富含血液组织

5、测光模式：≥3种，具有自动测光、平均测光和峰值测光模式

6、结构强化：≥4档，可突出显示病变组织中的多重纹路、血管及纤维构造

7、轮廓强化功能：≥4档可调，可突出显示病变组织范围及轮廓

8、具有内窥镜ID自动识别功能，能读出并显示所连接的内窥镜型号和序列号

9、图像冻结及回放功能：可冻结实时图像。冻结图像还可进行血液强化、结构强化、轮廓强化、数字放大等图像处理

10、数字/电子放大功能：最大放大2倍，五档可选

11、USB存储功能：USB接口≥3个，可在U盘存储视频和图片，具备录像功能。

12、支持画中画功能（PIP）

13、支持暗区增强功能

14、具备降噪功能（BNR）:off/1/2/3，四挡可调

三、冷光源

1.灯泡种类：LED冷光源

2.灯泡色温：3200K 〜6800K

3.显色指数：≥90

5.气泵压力:42-90kPa，具有off/L/M/H四挡可调。

▲6、特殊光染色功能≥3种，用于癌前病变的诊断和观察

7、调光模式：自动调光/手动调光，手动调光≥19级
四、电子上消化道内窥镜（检查）

1、有效像素≥200万，CMOS图像传感器成像，可处理并输出1920*1080P图像

2、工作长度：1050mm

3、全长：1350mm

4、头端部外径≤9.2mm

▲5、主软管外径≤9.2mm

6、景深≥2-100 mm

7、钳道孔径≥2.8 mm

8、弯曲角度 ：上≥210°，下≥90°，左、右≥100°

9、视场角≥145°

10、支持副送水功能

五、彩色液晶监视器：≥27寸彩色液晶监视器

六、专用仪器台车：全金属台车，坚固耐腐蚀

七、内窥镜送水泵

▲1、与胃肠镜同一品牌便于维护

2.流量调节范围:0～450ml/min

3.送水工作时间：≥20s

4.功率：60VA

5.频率：50Hz


	台
	1
	900000.00
	900000.00

	5
	全自动凝血分析仪
	1、检测原理：包含凝固法、发色底物法、免疫比浊法等检测方法

2、测试速度：≥450测试/小时（不含演算FIB）。

3、检测通道数：≥16个。
4、检测光源：采用LED光源，无需定期更换。

5、检测项目：包括PT、APTT、TT、FIB、DD、FDP、AT Ⅲ等，FIB具有测试和演算两种功能可供选择，可计算PT活动度。

▲6、标配穿刺针，加样针、试剂针具有液面传感系统，具备防碰撞功能。

▲7、试剂位≥45个，具有冷藏功能，七项（PT、APTT、TT、FIB、DD、FDP、AT Ⅲ）全液体试剂无需复溶，即开即用，样品针具备加热预温功能。

8、检测项目可任意组合，具备急诊优先功能。

9、具有405nm、575nm、660nm、800nm等多波长可供选择。

10、原始管可直接上机检测。

▲11、采用全自动进样方式，单次最大进样量≥150个，可连续进样。

12、独立的试剂装载区，仪器运行中试剂可连续装载，不降低测试速度。

13、样本和试剂任意放置，相同试剂能放置多瓶，样品和试剂自动识别功能。

14、软件功能：中文操作系统，中文操作软件，图形化操作界面，简单直观，易于培训，方便客户使用。
15、与医院lis系统无缝连接。

16、具备机上HIL自动检测功能。

17、样品反应杯在测试过程中可连续添加。

18、具备多点定标校准功能。

19、异常结果具备自动复检重做功能。

20、具有L-J 及Westgard 质控功能


	台
	1
	650000.00
	650000.00

	6
	消毒供应中心系统设备
	过氧化氢低温等离子体灭菌器
舱体容积：≥135L。
2、主体保温：≥20mm橡塑海绵，具有导热系数低、防火性能好、抗老化能力强、无毒环保和外观高档质地柔软等特点。

▲3、腔体结构及材质：腔体结构为矩形，以提高空间利用率，腔体材质采用铝材，厚度≥8mm，确保具有优越的导热性能，保证过氧化氢保持100%气态。

4、脚踏开关：具有脚踏开门功能，当操作者双手占用时，可用脚控制门的开关。

5、过氧化氢加注方式：采用卡匣式加注，单个胶囊灌装量：≥2.2ml，误差＜1%。

▲6、过氧化氢提纯：具有过氧化氢提纯功能，过氧化氢提纯后浓度≥95%，提供投标产品省级以上检测机构出具的检测报告。

7、显示屏：≥5.7寸彩色触摸屏，显示温度，压力，时间，循环模式，过程阶段、胶囊使用数量和报警信息等，报警信息显示未中文非错误代码。并提供实际界面照片。

8、打印记录内容：能够打印记录：程序名称、灭菌日期、灭菌锅次、灭菌起始结束时间和灭菌过程的压力、温度、阶段时间、电源功率和结束状态等信息，并提供打印样品证明。

▲9、程序设置：根据灭菌物品特点，设置多个灭菌程序，程序数量≥3个。具有对医疗器械的表面、管腔的灭菌程序和软式内镜的灭菌程序等。全循环≤50分钟；软镜循环≤45分钟；快速循环≤26分钟。提供各个程序实际运行记录。

10、门障碍报警：关门过程中，遇到障碍，触摸屏会显示报警信息，门动作将反向开启，最大限度的保证安全。

11、倒计时显示：具有倒计时显示功能，可根据装载情况自动调整剩余时间，能够使操作者更加合理的安排工作时间。

▲12、过氧化氢过滤器：具有排气过氧化氢气体过滤系统，周围空气中过氧化氢浓度＜0.6mg/m3,并提供省级以上检测机构出具的检测报告。

13、灭菌能力：聚四氟乙烯管腔直径≦1mm,长度≥2000mm；不锈钢管腔直径≦0.7mm,长度≥600mm；提供同品牌过氧化氢低温等离子体灭菌器省级以上机构有效期内灭菌效果检测报告。

14、外形尺寸：≤990×800×1600mm。

▲15、CE证书:提供产品CE证书。

16、证件要求：专业生产清洗消毒灭菌设备厂家，厂家通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证；并提供加盖鲜章的相关证书；设备需提供医疗器械注册证。

二、快速式全自动清洗消毒器

1、容积：≥320L。

▲2、舱体材质：≥1.5mm厚316L不锈钢镜面板；舱体具有照明系统；清洗架及托盘：316L不锈钢；外装饰罩：304不锈钢拉丝板；舱体保温采用≥12mm橡塑海绵。

3、对接口：清洗架注水口位于清洗腔体的侧面，以使清洗架每层水压一致从而保证每层清洗质量。

▲4、开门方式：手动下开门；双门通道型、双门可实现互锁；三层防爆玻璃门，隔音隔热；门厚度：≥55mm。

5、快速管路设计：快速预热水箱设计。

6、控制方式：控制器所用元器件均为工业级标准，稳定性高，适合在恶劣的工业环境中使用，非安卓系统。（需提供设备控制器实拍图片）多种通讯接口，支持MODBUS_TCP、MODBUS_ASCII/RTU及多种自定义协议，能够同多种组态软件（WinCC、组态王、LabView等）互联；支持工业以太网，可通过Internet远程操作维护，支持TCP/IP等众多通讯协议，支持CDMA_1x、GPRS、ADSL、PSTN、电台等通讯方式；具有故障自动检测功能，故障声音报警功能。。

7、流程控制：预洗、清洗、漂洗一、漂洗二、消毒、干燥全过程由控制器自动控制，保证设备稳定、有序的运行；≥9套预置程序，≥21套自定义程序，用户可根据需要进行程序编辑。
10、记录方式：可自动打印过程曲线、并记录A0值。

11、安全保护：超温自动保护装置：超过设定温度，系统自动切断加热电源；防干烧保护装置：水位低造成加热管干烧时，系统自动切断加热电源；压低保护装置：风压过低造成空气加热管干烧时，系统自动切断加热电源。

12、运行时间：≤36分钟（蒸汽加热）。

13、节能：水耗量≤22L/步。

14、外形尺寸：≤780×750×1950mm。
15、舱体尺寸：≥600×550×1000mm。

16、设备净重：≤330Kg；

17、市场成熟度：提供省内用户名单≥5家，需用户名单及联系方式等相关证明材料（加盖厂家公章，便于核实）。

18、资质类文件：II类医疗器械注册证；卫生安全评价报告。

三、医用纯水机

1、源水水质：市政自来水管网水源。

2、产品水用途：用于医院消毒供应中心的单舱清洗机、多舱清洗机、清洗槽、外车清洗、清洗喷枪、超声波、热水器、洗眼器、酸化水机等。

3、工作范围：水处理间进水口至纯水箱/泵出水口之间的管道、阀门、仪表、设备等。

4、产水量：≥300  L/h    

▲5、产水水质标准：产水水质满足《WS310.1-2016医院消毒供应中心管理 第1部分：管理规范》第10条10.1中清洗用纯化水应符合电导率≤15us/cm(25℃)的规定。

6、系统采用全自动控制，系统相关设备受液位联锁控制自动运行。实时在线显示设备运行状态（水质、流量、压力等），整个控制系统具备自动功能（自动制水、自动冲洗、原水缺水/水箱满水自动停机等）。

7、主要工艺流程：采用“预处理+单级反渗透+纯水恒压供水”工艺。

8、运行方式：系统相关设备受“水箱液位+压力+流量”联锁控制自动运行。

9、系统具有应急控制措施：可自动手动相互切换模式协调运行，保证设备正常制水。

▲10、系统采用纯水专用UPVC管道，为了采用节省使用空间和美观，主机设备采用304不锈钢一体化机架，集成预处理、反渗透及供水系统。

11、预处理系统：配备一体式软化装置，精密过滤器，及相关辅助设备组成，预处理可实现自动正洗、反洗，再生。   

12、反渗透系统：具有运行冲洗、定时冲洗、手动冲洗等功能。   

13、反渗透膜等主要原材料重要零部件选用性能稳定的进口优质产品并附有效证明。

14、纯水水箱：用于储备反渗透产水，水箱装有液位控制器，通过液位控制器实现反渗透装置和纯水外输送泵的起停。

15、纯水供水采用恒定压力输出方式，不得低于用水设备的最低工作流量及压力要求。

16、具备开机自检、缺水保护报警、停电自动复位、水箱满水后自动停机、高水压、过载保护等功能。RO膜自动冲洗，水质在线监测系统，可即时测量产水水质。 

17、产水设有流量计，以监视并调节运行出水量及系统水利用率，通过合理工艺设计，水利用率高。

18、电导仪连续监测实时在线显示产水的水质。

医用干燥柜

容积：≥330L。

外观要求：整体不锈钢外观；显示屏和控制面板位于设备上罩处，操作高度正对操作者，更加符合人机工程学的要求。

材质要求：外罩、舱体采用优质SUS304不锈钢拉丝板，板材厚度≥1.2mm，板材折边采用刨槽工艺，折边圆角小，整体缝隙小、美观。

舱体结构：舱体采用整体焊接方式成型，多点式出风口，每层格栅处均有出风口，干燥时有效保证热风吹到器械上，提高干燥效率。

地脚要求：采用进口多功能移动脚轮，简洁美观，集成脚轮和支脚功能，通过调节旋钮升降胶垫固定设备。

密封门材质要求：采用优质SUS304不锈钢拉丝板，板材厚度≥2mm，板材折边采用刨槽工艺，折边圆角小，整体缝隙小、美观。

▲门密封要求：采用手动连杆锁，密封锁杆作用点位于门体上部和下部，整体受力均匀，保证了密封效果。密封胶条嵌于舱体，采用圆弧形中空结构，柔韧性强，与密封门贴合性更好。

风机要求：采用品牌交流离心风机，风量大，噪音低。与风机出风口联接，采用锥形结构设计，最大限度减少风量损耗，增加与加热管的接触面。

▲风压开关：采用进口风压开关，最小启动压力：标准20Pa，设定点及间隙可调整，最小启动间隙10Pa，范围20～300Pa。当风机故障或运行中密封门开启，风压开关工作，程序停止运行，声音、显示报警，直至故障排除，方可继续正常运行程序。（提供报关单材料）

安全保护：设备具有加热系统故障检测、保护、报警功能，采用知名品牌过热保护器，。保护阶段，程序停止运行，排出故障后，方可正常使用。

外形尺寸：≤710×1650×800mm。

舱体尺寸：≥580×980×570mm。

五、超声波清洗机

1、容积：≥80L；

2、材质要求：≥2.0mm厚304不锈钢板材模具冲压成型，无焊接点。

3、▲开门方式：手动翻转门，气弹簧阻尼门结构，防止夹手，开门助力。

4、管路设计：U型排水管路含进口排水泵，排水时间≤4min。

5、核心配件：进水电磁阀、排水泵均为进口品牌。

6、电源：40KHZ，扫频功能，功率可调。

7、控制方式：工业级单片机芯片；100-240VAC宽电压范围；独立的电源滤波器，抗干扰能力强；触摸面板操作，一键启动方便快捷；具有故障自动检测功能。

8、界面显示：128*64点阵液晶显示屏；内带汉字库，任意显示汉字及字符；具有报警信息显示功能。

9、安全保护：水位低保护功能：水位低时自动停止加热管加热和超声；超时保护功能：进水超过设定时间，停止进水，防止水流溢出；电机过流保护：设备门电流过载时，过流保护开关动作，切断电机电源；加热管防干烧保护。

10、篮框尺寸：≥540×380×200mm。

11、外形尺寸：≤844×650×850mm。

12、舱体尺寸：≥600×420×260mm。

13、设备重量：≤130kg。

14、设备功率：≤9.0kVA。

15、市场成熟度：提供省内三级医院的用户名单≥5家，需用户名单及联系方式等相关证明材料（加盖厂家公章，便于核实）。

16、资质类文件：Ⅰ类医疗器械注册证；卫生安全评价报告。

六、医用封口机

1、带自动进袋功能、左侧进袋、升温快、控温精度高±1%;

2、带压力监控功能、内置储存芯片可实现一千万条打印信息储存;

3、具有反向打印功能、适用纸塑袋和特卫强袋连续封口和双行中英文打印;

4、设备尺寸：≤560×260×220mm。

5、封口速度：10±0.5m/min     

6、电源：220V 50Hz  

7、功率：≤500w                 

8、封纹宽度：≤12mm  

9、封口留边：0～35mm可调

七、立式双头洗眼器

1、手动控制出水；材质为304不锈钢。

八、脉动真空灭菌器

1、容积：≥650L。

2、环形加强筋结构，内腔强度和稳定性更高；多点进汽，多段加热，温度梯度便于内腔蒸汽对流，温度分布更均匀；节省蒸汽消耗；灭菌器整体重量更轻。须提供竣工图为证。

▲3、焊接工艺：全自动焊接机器人焊接保证焊缝质量（提供焊接照片）；氩气保护，自动控制无过烧现象。能有效消除不锈钢晶体间腐蚀倾向，极大地延长使用寿命。

4、设备材质：内壳316L，夹层316L。

5、设计压力：
-0.1/0.3Mpa。

6、设计温度：
≥144℃。

7、主体保温：玻璃棉，厚度≥60mm。

8、使用寿命：15年/30000次灭菌循环。

9、门数量：≥2；环形加强筋结构，环形加强筋个数≥4个。多点进汽，进汽口数量≥4个。

10、动力方式：电机齿轮链条驱动门板上下移动，侧开门式开启柜门，与主体啮合齿数≥10个，门板加强筋板数量≥4个。

▲11、安全联锁：通过省级技术监督部门鉴定；具有双门互锁功能；采用圆形门胶圈，医用透明高抗撕硅橡胶材质，压缩气密封。（需提供省级技术监督部门鉴定证书）

12、管路材质：不锈钢卫生级管路，卡箍链接。


13、水回收装置：带有换热器冷凝水回收系统，节约能源。

▲14、换热装置：采用板式换热器（提供安装在设备上的照片），换热效率高，使用寿命长。




15、PLC控制器（非安卓系统）：外壳采用金属材质，强度韧性高，抗干扰性强；支持工业以太网，可通过Internet远程操作维护，支持TCP/IP等众多网络协议；带有多种通讯接口支持MODBUS_TCP、MODBUS_ASCII/RTU及多种自定义协议；工作温度在–10℃～+70℃范围内，可在恶劣的工业环境中稳定工作。

16、系统权限：系统可靠，操作分权限管理，更安全；64K真彩触摸屏；                                                                                                                                         ≥8.4寸触摸屏；分辨率为800×600；容量为32M Flash和64M RAM；前面板防护等级 IP65；支持RS-232、RS-422、RS-485、TCP/IP通讯。



                                                                                                                                                                                                                                                       

17、记录方式：记录相关报警信息存储在触摸屏中，可随时查看；记录内容灭菌过程参数：灭菌过程的温度、压力、时间、过程阶段、预置参数等均保存在监控电脑上，也可使用选配的热敏打印机进行打印；报警信息：程序运行过程中相关关键报警信息可在打印纸上打，报警信息显示为中文，非错误代码。（需提供报警信息界面实拍图片）

18、数据保存热敏纸：选配的热敏打印机使用得长效热敏纸在适宜的环境下可保存5年；电子数据：程序运行的电子数据可永久保存、重复打印、随时查看。

19、安全保护超压保护：内室压力超过程序运行允许压力，程序自动退出转入故障状态下处理；门关位检测保护：门开关在程序运行过程中检测异常，程序自动退出转入故障状态下处理。

20、程序种类及数量灭菌类程序：≥26套(含14套自定义程序)；测试类程序：≥4套；辅助类程序：≥2套。

21、程序运行时间；标准循环≤55分钟。




▲22、脉动次数：标准循环：3次负压脉动，1次跨压脉动，3次正压脉动。脉动次数设定范围：0～99次可设。（需提供设备真实打印记录）

23、灭菌温度：121℃和134℃，105～138℃可设。灭菌时间121℃：20分钟；134℃：5分钟。

24、腔体尺寸：≥600X900X1100mm。


25、外形尺寸：≤1350X2100X1450mm。




26、设备功率：≤50kVA。


27、售后服务：省内有售后服务机构，客服工程师数量≥9 名，提供客服工程师姓名和联系方式、当地社保证明、售后服务机构的证明材料。

28、市场成熟度：提供省内三级医院的用户名单≥5家，需用户名单及联系方式等相关证明材料（加盖厂家公章，便于核实）。

29、资质类文件：II类医疗器械注册证；卫生安全评价报告；为保证设备主体使用寿命，生产厂家具有特种设备生产许可证（压力容器）；生产厂家具备ASME认证证书或同级别的认证证书，CE认证；提供具有中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书。
	套
	1
	900000.00
	900000.00

	7
	4K超高清腹腔镜系统
	1、4K 超高清摄像系统主机（一台）

▲1.1.
4K内窥镜摄像系统使用寿命≥10年。

1.2.
电击防护等级，CF型。

▲1.3.
4K内窥镜摄像系统主机，具有3840*2160逐行扫描内镜成像性能。图像输出分辨率至少包括：3840*2160和1920*1080两种。

1.4.
能够同时支持≥6路全画面视频输出，≥5路1080P和1路4K视频输出。

1.5.
图像的水平分辨能力≥2000LW/PH。

1.6.
图像的垂直分辨能力≥2000LW/PH。

1.7.
摄像系统静态图像宽容度≥578。

1.8.
摄像系统信噪比≥68dB。

1.9.
主机图像显示界面≥3种菜单调用或系统控制方式，至少包含：键盘、摄像头按键、主机面板。

1.10.
具备白平衡、场景模式选择、拍照、录像、冻结，缩放（2倍数字变焦），图像翻转等菜单控制功能。

1.11.
具有增益控制，色调调节，色彩饱和度调节，锐度调节等图像调节功能。

1.12.
主机支持≥2种曝光模式，至少包含：自动曝光和手动曝光。手动曝光模式下≥2种调节设置，其中快门设置≥7档可调、增益设置≥11档可调。

1.13.
主机支持≥2种测光模式，至少包含：中心测光，自动测光。

1.14.
场景模式≥8种，包括：胸腹腔镜、腹腔镜（小）、关节镜、宫腔镜、膀胱镜、耳鼻喉镜、纤维镜、自定义模式、可实现一键切换。

1.15.
色彩模式≥4种，可根据医生色彩风格实时切换调整。

1.16.
主机内置刻录功能，原生自带4K（3840x2160分辨率）和全高清（1920x1080分辨率）视频录制，支持H.265编码，支持8Mbps-64Mbps码率可调；支持固定码率、可变码率可配。

1.17.
主机支持4K（3840x2160分辨率）和全高清（1920x1080分辨率）图片采集。

1.18.
去网格功能≥3种，针对纤维镜在实际应用中由于光纤间隙产生的网格进行去网格处理。

▲1.19.
具有智能光源联动功能，无需任何手动按键全自动调节光源亮度，使手术更加高效便捷。

1.20.
可通过移动存储设备一键导入导出医生的场景设置参数文件。

1.21.
支持多种输出端口：HDMI2.0*1，DVI-D*2、HD-SDI*2、HDMI1.4*1。

1.22.
设备语言支持中英文切换，默认简体中文。

2、4K 超高清摄像头（一个）

2.1.
摄像头采用≤ 1/2.5英寸CMOS芯片，采集像素≥829万，原生输出≥3840*2160@60Hz的4K超高清图像数据。

▲2.2.
摄像头垂直有效像素≥2500。

2.3.
摄像头的相对畸变≤0.5%。

2.4.
摄像头与光学适配器分体设计，标配F25光学适配器，并可连接C-Mount接口标准的各种定焦或变焦光学适配器。

2.5.
摄像头控制按键≥4个，支持4种自定义按键功能，包括：白平衡、冻结、曝光亮度调节、锐度调节、缩放，图像翻转，场景设置等。

2.6.
防水防尘等级≥IPX7，支持戊二醛浸泡消毒。

3、医用内窥镜 LED 冷光源（一台）

3.1.
光源类型为LED冷光源。

▲3.2.
LED冷光源使用寿命≥10年。
3.3.
电击防护等级，CF型。

3.4.
光源使用寿命≥60000小时。

3.5.
光源色温区间在5700K±500K。

3.6.
冷光源红外截止性能≤4mW/lm。

▲3.7.
输出总光通量≥1400lm，显色指数≥93%。

▲3.8.
支持16级智能光源联动功能，无需任何手动按键全自动调节光源亮度，使手术更加高效便捷。

3.9.
具有光纤插入自动检测功能，无光纤插入时光源不发光。

3.10.具有光源寿命提示功能。

4、腹腔内窥镜（一根）

4.1  30°4K腹腔镜，直径≥10mm，长度≥330mm。

4.2具备高透光率，保证图像更自然、更真实；具有更加出色的细节分辨能力。

5、内窥镜消毒盒（一个）

5.1与腹腔内窥镜配合消毒使用。

6、玻璃光纤传导束（一条）

6.1长度：≥3000mm。

6.2有效芯径：≥4.8mm。

7、气腹机（一台）

▲7.1.
气腹机使用寿命≥10年。

▲7.2.
电击防护等级，CF型。

7.3.
采用7英寸触控屏设计，可进行流量压力调节，并且具有防误触功能键，用以防止功能误按。

7.4.
流量≥35L/min，符合高流量供气的需求。

7.5.
流量调节范围0.1-35L/min，流量调节精度0.1L/min。

7.6.
压力范围：1mmHg-30mmHg，压力调节精度1mmHg。

▲7.7.
具有恒温加热功能，末端输入人体内的气体恒定为37℃。

7.8.
具有开机自检功能，过压报警和过压释放功能。

7.9.
具有恒压变流控制功能，实时监控气腹压力，智能算法精准控制充气量，使气腹建立快速平稳。

7.10.
具有多模式切换功能，实现小腔、正常等不同腔体间的流量压力快速切换。

7.11.
具有进气过滤，精准液体检测功能，及时预警，防止交叉感染。

7.12.
具有双重安全保护设计，压力传感器双备份+电子低压安全阀，压力控制双重保险。

7.13.  具备易拆式进气口过滤设计，保证进气气体的清洁度，保护关键器件，延长整机使用寿命。

7.14与摄像系统为同一生产厂家。

8、 医用显示器（一台）

8.1.
医用≥32英寸液晶面板，分辨率为≥3840×2160。

8.2.
最大亮度：≥700cd/m²。

8.3.
对比度：≥1350:1。

8.4.
视角：≥178°(水平/垂直) 。

8.5.
响应时间：≤18ms。

9、内窥镜台车（一台）

9.1结构主体全部采用优质钢材制作，人体工学把手，可方便移动。
9.2具有显示器挂臂。挂臂具有三关节调整功能，能够进行360°旋转调节且高度可调。

	台
	1
	1000000.00
	1000000.00

	8
	4K超高清宫腔检查镜系统


	一、4K 摄像主机
摄像主机支持分辨率≥3840*2160，支持≥60Hz的动态图像，逐行扫描。

1.2 ▲摄像主机具备液晶触控面板，尺寸≥5英寸，可进行系统的全部设置（水印、按键、色彩调节、图像增强、存储质量、网络、系统设置等）。

1.3 触屏可调节亮度，100级可调。

1.4 摄像主机具备拍照、录像、画面冻结、白平衡、计时器功能。

1.5 预设模式：支持≥6种应用场景输出，对不同应用环境的实际情况进行精细调节和优化达到最佳成像效果，包括关节镜、腹腔镜、宫腔镜、泌尿镜、耳鼻喉镜、用户模式。

1.6 ▲为提高图像亮度均匀性，提供更优质的画面，具有多种色彩调节功能：亮度（255级可调）、对比度（100级可调）、饱和度（100级可调）；R、G、B通道图像增益（100级可调）。

1.7 支持 BT.709和BT.2020的色域输出切换。

1.8 为提供更有效的画面，对图像边缘进行加强，具有多种图像增强功能：锐度（100级可调）、3D降噪（100级可调）、电子除烟、消网纹（100级可调）、WDR、血管增强及电子染色等图像增强模式等。

1.9 支持电子除烟功能，且100级可调，利用图像画质算法，降低手术过程中由于镜头起雾或者电刀、超声刀等能量平台使用过程带来的烟雾对于手术的影响。

1.10 支持WDR宽动态功能，确保在不同场景下能保持一致的画质亮度体验，并可根据临床需要选择开或者关。

1.11 ▲摄像主机内置刻录功能，内置存储空间≥120G，同时具备USB3.0接口≥1个，支持U盘、移动硬盘存储设备通过USB端口即插即用，直接刻录3840*2160分辨率的图片和3840*2160@60Hz录像。

1.12 数据存储：可以选择存储图片和视频的分辨率，设置视频存储质量，存储图片格式JPEG,视频格式MP4。可以选择存储方式并实现存储转换，转存时需要密码确认，保护数据安全。

1.13 信号输出接口：支持多种输出端口，DisplayPort、UHD-SDI、3G-SDI、 DVI-I。 

1.14 系统设置：可以进行调整系统时间、恢复至出厂设置、检测画面效果、格式化内部存储、查看软件版本的等功能。

1.15 设备维护升级：预留端口用于设备升级，配备设备维护和服务用接口，用于设备维护和服务，具有技术过时保护。

1.16 电器安全级别：医用设备电气安全 I类CF型，可应用于心脏设备。

1.17 ▲摄像系统使用寿命≥10年。

二、4K超高清摄像头 

2.1 采用高灵敏度、低噪声4K CMOS 传感器。

2.2 摄像头按键≥4个。

2.3 ▲支持按键功能可自定义，包括白平衡、录像、拍照、冻结、放大、缩小、WDR、亮度+、亮度-、血管增强等功能的设定。

2.4 ▲调焦镜头具备2倍光学齐变焦技术，变焦范围≥14-32mm,3倍电子变焦，最大可实现6倍图像放大。

2.5 防水防尘等级IP67。

三、医用内窥镜冷光源：
3.1 光源类型为LED冷光源，独立光源主机。

3.2 采用纯白光LED，光谱连续度高，显色指数≥90。
3.3 液晶屏幕显示，屏幕尺寸≥5英寸。

3.4 ▲支持无极旋钮，0-100调节输出亮度，精度更准确，满足不同临床手术的亮度要求。
3.5 白光冷光源的输出总光通量应≥900lm。

3.6 光源LED寿命≥60000小时。

3.7 ▲具有寿命警示等功能。

3.8 正常使用下光源无闪烁，避免引起人眼的不适。

3.9 ▲电器安全级别：医用设备电气安全Ⅰ类CF型，保证可用于直接接触心脏的手术。
3.10 ▲冷光源在正常运行时产生的最大噪音噪音≤55dB（A），能保证在手术室安静运行。

四、32英寸专业液晶显示器

4.1 尺寸≥32英寸，支持4K超高清视频输入,分辨率3840 x 2160 (长宽比16:9)。

4.2 支持GAMMA2.0/2.2/2.4/DICOM等多种曲线校准。

4.3 通过色彩校准，色彩的还原性达到手术要求，色彩误差小于△E<1.5，JNCD<1。（提供相关国家级检测报告）

4.4 色温：6500K/9300K。

4.5 色域提供BT.2020/BT.709/Native三种选择。

4.5 可视角度：178°（H）/178°（V）。

4.6 支持PIP/POP(画中画/画外画)多画面显示。

4.7 多种输入/输出端口：DP1.2*1、HDMI2.0*1、HDMI1.4*1、DVI-D*1、VGA*1、3G/12G-SDI*1、UHD-SDI*1。

4.8  4K医用显示器与内窥镜摄像系统为同一生产厂家，以确保腹腔镜系统各项功能稳定。

五、内窥镜膨腔泵 

5.1多功能，可用于内窥镜检查和手术时，将手术液加压后输送至手术部位以达到膨腔的目的

5.2压力可以根据需要调节设定，压力设定范围50～400mmHg

5.3流量可以根据需要调节设定，流量设定范围0.1～1.0 L/min

5.4可显示各种功能数据（设定流量、设定压力、实际压力等）

5.5特有的气泡检测功能，可自动检测到正常工作中因任何突发问题产生的管内气泡，并自动排除气泡，避免空气栓塞，保证安全。

5.6自动检测灌注液体源的空瓶状态，并提示用户更换输液袋。

5.7管路RFID识别功能，保证使用者已正确安装管路。保证管路耗材的安全使用，

5.8持续灌流，可保持恒压恒流。
六、宫腔镜（分体式）

6.1视向角度：30度

6.2外径：3mm

6.3工作长度：302mm

6.4视场角：60°

6.5视场中心角分辨力：4.47C/(°)                

6.6有效景深范围：3~100mm 

6.7配备数字式高清蓝宝石色镜头                

6.8镜体形态：柱状               

6.9内窥镜镜体全部采用进口不锈钢管

6.10内窥镜采用德国光学玻璃、光纤、光锥新型光学系统，视场角大、分辨率高，蓝宝石镜头，永不磨损

6.11直管内腔镜使医生更便于控制内窥镜的方向患者可免扩宫，缩短手术时间

6.12镜体带有颜色标识

6.13光纤接口可与国产品牌及进口史托斯、WOLF等导光束连接

6.14活检钳，剪刀各一把。
七、医用导光束 
7.1 直径≥4.5mm 。
7.2 长度≥300cm。

八、医用台车

8.1 满足放置1-6项（摄像主机、摄像头、冷光源、气腹机、监视器）设备。

8.2 滑轮可锁定。

8.3采用高强度防缠绕静音医疗轮，可任意推动。

工作站

9.1高清工作站。

	台
	1
	1000000.00
	1000000.00

	9
	光学相干断层扫描仪
	一、光学相干断层扫描图像
1、信号类型：生物组织对入射光的散射信号

2、固视方式：内固视和外固视

3、光源：超辐射发光二极管，中心波长840nm
4、光能量:≤0.6mW，具备入眼功率监控功能，功率大于标准值自动切断光源供电

5、轴向分辨率:5μm(生物组织)

6、横向分辨率:15μm(生物组织)

7、扫描装置:振镜

8、后节扫描模式:黄斑高清直线扫描(6mm/12mm/16mm)、脉络膜增强扫描（DCI）、黄斑六线扫描、黄斑区域扫描、，黄斑十线扫描，黄斑横九扫描，黄斑竖九扫描，青光眼黄斑区域扫描，青光眼视盘区域扫描。
9、前节扫描模式:高清直线扫描(6mm)，六线扫描，全景前房扫描，晶状体扫描。
10、外置可拆卸前节镜头，方便维护保养。

11、前节镜头装卸方式：磁吸式。

12、扫描速率：≥80,000A-scans/秒

13、纵向(深度)扫描范围：3.1mm±0.1mm
14、屈光补偿范围：-20D~+20D

15、最小瞳孔直径：2.1mm

二、眼底扫描图像
1、信号类型：激光线扫描眼底镜SLO
2、视野范围：47°±0.5%，超大视野，圆形成像。

3、成像速度：7帧/秒

4、分辨率：1024*1000

5、SLO信号光为独立光源，中心波长755nm。
三、软件系统
1、Windows 10或以上操作系统。

2、可供选择的多语言操作系统以及图文管理系统。各种扫描模式在同一操作界面，可任意切换，方便操作。

3、OCT图像伪彩色、黑白、白黑三种。

4、多幅图像平均叠加，高清成像。
5、黄斑分析功能：视网膜厚度分析；3D视图；En-face分析；进展性分析。

6、有脉络膜深层扫描功能，可开启或关闭此功能。

7、青光眼分析功能：神经节细胞复合体（GCC）分析；视网膜神经纤维层（RNFL）分析；杯盘比分析；随访分析；双眼对比分析

8、可进行脉络膜厚度测量
9、前节分析功能：手动测量；角膜厚度分析；角膜上皮层厚度分析；全房角分析

10、可进行晶体厚度测量

11、可进行前房深度测量

12、瞳孔直径测量

13、视网膜视神经纤维层正常值及视网膜厚度正常值数据库

14、完善的病例数据管理，快速方便的数据查询和备份恢复系统

15、独特的SLO降噪技术，使成像更清晰

16、具有眼动追踪功能，确保扫描部位一致，使得随访更精确

血管成像：

1、基于光学相干断层扫描术的血管成像技术。主要用于视网膜脉络膜的血流成像。能够对血流信号进行探测和量化分析，并且能够分层显示视网膜脉络膜的血流情况。
2、血流成像分层：玻璃体视网膜交界面、视网膜浅表层、视网膜中层、视网膜深层、视网膜外层、脉络膜毛细血管层、脉络膜层。

3、视盘区域OCT血管成像

4、扫描范围和扫描密度：黄斑区：3mm*3mm；6mm*6mm；8mm*8mm；12mm*8mm；图像扫描点数：256*4*256、512*2*512、512*2*512、512*2*768。视盘区：4.5mm*4.5mm；6mm*6mm；图像扫描点数：512*2*512、512*2*512A-Scans

5、血管成像计算方法：COMAG算法，采用“幅值+相位”全部信号

6、同一位置扫描重复次数：2次-4次

7、最大扫描范围（12mm*8mm）重复扫描次数：4次

8、投射伪迹去除，具备去伪影算法。

9、智能分层标记线修改（手动修改1-3个B扫描的分层标记线，则整个扫描结果的分层标记线均可自动调整至所需位置）

10、量化分析：血管密度分析、灌注密度分析、无灌注区分析、血管缺损分析、异常血管分析

11、黄斑扫描范围（3mm*3mm;6mm*6mm;8mm*8mm;12mm*8mm）具备量化分析功能。

12、视盘扫描范围（4.5mm*4.5mm）具备量化分析功能。

13、血流密度测量包含：浅层毛细血管网测量、深层毛细血管网测量

14、不同分层的颜色编码功能

15、眼动追踪，追踪视盘周围大血管，运动校准，去除运动伪迹功能。
16、AI图像增强功能，提高图像清晰度。

17、超分辨率图像，双击血流图像，图像分辨率放大两倍。


	台
	1
	750000.00
	750000.00

	10
	超声诊断仪
	1、系统要求：
▲1.1 显示系统：≥18.5 英寸，触摸控制，支持单点、多点、滑动等操作。
▲1.2 一体化的台车，带储物盒功能，支持电动升降，行程≥30cm；台车含电池供电系统，电池的续航时间（实时连续非冻结下扫查）：≥400分钟。

1.3 全数字化超宽频带波束形成器，数字通道≥28000。
1.4 数字化二维灰阶成像
1.5 谐波成像技术
1.6 彩色多普勒
1.7 能量多普勒、脉冲波多普勒、连续波多普勒、方向能量图
1.8 M 模式
1.9 实时血流三同步。
1.10 血流的自动频谱包络分析测量。
1.11 实时空间复合成像技术，同时用作发射和接收≥7线
1.12 自适应图像增强技术
1.13 频率复合技术，根据深度自适应调整发射频率
▲1.14 具备智能穿刺增强技术，用于穿刺引导过程中增强针显影效果
1.15 自动多普勒血管追踪技术：自动调节彩色框偏转、彩色框位置、PW 取样门位置、PW 取样线偏转。
1.16 一键图像优化技术：优化 B 模式、彩色模式、频谱模式的图像。
1.17 极简模式: 屏幕上可全屏显示图像；也可调用常用操作按键。

▲1.18 要求具有麻醉、疼痛专用成像条件：如臂丛神经、坐骨神经、腰椎、CVC、桡动脉、TAP、运动关节、手足、肌骨等常用预设模式。 

1.19麻醉、疼痛教学软件：解剖示意图、探头位置示意图、穿刺引导超声图等。
1.20 可实现 PICC 超声引导下的介入治疗。
1.21 可实现远程会诊，可在多种移动端上接收，并可进行反向参数调节（方便科室之间、医院与医院之间疑难病例探讨）。
1.22 支持云分享功能，通过扫描二维码保持原始图像，避免失帧。

▲1.23具备智能神经标准面辅助教学，能用不同颜色标识出神经、肌肉等

▲1.24凸阵探头下穿刺针具两种或以上颜色显示
2. 测量和分析（B 模式，M 模式，多普勒模式 ，彩色模式）
2.1 一般测量（距离、面积、周长、体积、角度、时间、斜率、心率、流 速、压力、流速比等）。
2.2 产科测量，具有产科应用软件。
2.3 多普勒血流测量与分析。
2.4 全自动血流多普勒包络分析。
3. 云端互联功能：
▲3.1支持手机扫描二维码调阅观察原始图像信息，支持云端自动存储，导出，分析，测量，编辑等功能。

▲3.2 超声主机自带通讯模块，无需借助wifi，即可支持实时远程超声会诊。超声设备上可显示4G网络模块。

3.3支持会诊端手机或平板对操作端超声设备参数调整的反向控制，包括深度、增益、冻结、存图等。

4. 输入/输出信号及参考信号：
4.1 输 入：网络。
4.2 输 出：HDMI、USB。
5. 图像管理与记录装置：
5.1 硬盘≥220G；
5.2 图像可存储为 PC 兼容格式。
5.3 USB 接口支持打印和数据输出。
6. 技术参数：
6.1 系统通用功能：
6.1.1 主机探头接口：≥2个，非扩展接口。
6.1.2 安全性能：符合国家标准。
6.2 探头规格：
6.2.1 探头频率范围1.0-15.0MHz；高频探头中心频率≥10MHz。
6.2.2 支持探头类型：凸阵，线阵等多种类型探头。
▲6.2.3 线阵探头（一把）：探头频率 4.5-15.0MHz；凸阵探头（一把）：探头频率 1.5-5.0MHz。
▲6.2.4 自带按键探头≥2把，可远程操控主机，能定义常规的操作如增益、深度、冻结解冻

6.2.5 可支持小尺寸 L 型探头末梢神经穿刺和桡动脉穿刺。
6.2.6 探头可选配穿刺架装置，穿刺架可消毒。
6.3 二维图像主要参数：
6.3.1 扫描速率：凸阵探头，18cm 深时，全视野扫描帧率≥80帧/秒。
6.3.2 发射声束聚焦≥4段。
6.3.3 接收方式：可视可调动态范围≥180°。
6.3.4 二维灰阶≥256。
6.3.5 数字式声束形成器：全程动态聚焦，可变孔径及动态变速，A/D≥14 BIT。
6.3.6 电影回放：灰阶图像回放≥15000 幅。
6.3.7 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件。
6.3.8 手术室应用：TGC分段≤3 段，LGC调节≤2 段。
6.3.9 扫描最大深度≥30cm。
6.3.10 谐波：所选探头均支持脉冲反相谐波。
6.4频谱多普勒
6.4.1 支持方式：PWD、CWD、HPRF；
6.4.2 最大测量速度：PWD：血流速度最大 8.0 m/s；CWD：血流速度最大 30m/s。
6.4.3 最低测量速度：≤3 mm/s（非噪声信号）。
6.4.4 显示方式：B、B/PWD、B/CW、B/HPRF、B/M、B/B、B/CFI/D。
6.4.5 电影回放：≥300秒，Doppler 及 M 型电影回放时可以测量和计算。
6.4.6 零位移动：≥8级。
6.4.7 取样宽度及位置范围：宽度1mm–30mm。
6.5 彩色多普勒：
6.5.1 显示方式：能量显示、速度显示、方向能量多普勒显示。
6.5.2 支持二维、彩色、频谱三同步显示。
6.5.3 彩色显示帧频：相控阵探头，18cm 深时，全视野彩色显示帧频≥15 帧/秒；凸阵探头：18cm 深时，全视野彩色显示帧频≥8 帧/秒。

6.5.4 偏转角：线阵扫描感兴趣的图像范围-30°~+30°。
6.5.5 彩色取样框一键快速偏转。
6.5.6 PW 偏转角度快速偏转。
6.5.7 显示控制：零位移动≥8 级可调，黑白与彩色比较双实时彩色对比。
6.5.8 彩色增强功能：彩色多普勒能量图（CDE）及方向性能量图。
6.6 超声功率输出调节：B/M、CWD、PWD、Color Dopple输出功率独立可调。
	台
	1
	350000.00
	350000.00


