一标段采购需求汇总表

	序号
	货物名称
	具体技术（参数）要求
	单位
	数量
	分项预算单价（元）
	分项预算总价（元）

	1
	X射线电子计算机断层扫描仪（CT）
	高端螺旋CT技术参数要求：

扫描架系统：

▲1.1扫描架物理孔径：≤70cm  

1.2扫描架物理倾角（非数字）：≥±30°

1.3探测器类型：稀土陶瓷

▲1.4探测器排数：≥64排

1.5探测器Z轴覆盖宽度：≥40mm

▲1.6每排探测器单元数：≥730个

1.7探测器物理单元总数：≥57000个

1.8探测器Z轴最小晶体单元尺寸：≤0.6mm

1.9最薄采集层厚：≤0.6mm

1.10探测器最高数据采样率：≥4800views/360°

1.11提供内置三维激光定位系统

1.12提供机架内置无线一体化心电监测系统，无需外接心电监测设备

1.13焦点到探测器距离：≥1050mm

1.14焦点到扫描野中心距离：≥570mm

扫描床系统：

2.1扫描床垂直升降最高高度：≥95cm

2.2扫描床垂直升降最低高度：≤50cm

2.3扫描床水平移动最大范围：≥200cm

2.4扫描床水平最大可扫描范围：≥170cm

2.5扫描床水平移动最高速度：≥200mm/s

2.6扫描床水平移动最小速度：≤2mm/s

2.7扫描床升降最大速度：≥20mm/s

2.8扫描床承重量：≥200kg

2.9扫描床移动精度：≤±0.25mm

2.10提供扫描床控制脚踏开关

2.11提供一体化可拆卸卷纸架

2.12提供一体化可拆卸置物托盘

2.13提供一体化可拆卸输液架

AI全智能扫描导航系统:

3.1摄像采集系统:具备

3.2智能定位：患者上床后可自动识别全身位置:具备

3.3智能追踪：患者移动时，可自动追踪识别新的患者全身位置:具备

3.4智能摆位：可根据扫描协议和患者位置，自动设置进床位置:具备

3.5看护功能：扫描中可实时观察患者情况:具备

X线球管及高压发生器：

▲4.1球管阳极物理热容量（非等效）：≥7.0MHU

4.2球管阳极实际散热率：≥1300KHU/min

4.3球管最大电流（非等效）：≥650mA

4.4球管最小输出管电压：≤70KV
▲4.5球管最大焦点：≤1.2 mm²

▲4.6球管最小焦点：≤0.64mm²

4.7高压发生器物理功率（非等效）：≥80kW

4.8球管电压可调档位数量：≥5档

扫描参数：

▲5.1最快扫描时间/360°：≤0.35s/360°

5.2单圈轴扫采集最大层数：≥128层

5.3最薄采集层厚：≤0.6mm

5.4扫描采集视野：≥50cm

5.5最大可扫描扫描长度：≥170cm

5.6最小螺距：≤0.1

5.7单次连续螺旋扫描：≥100秒

6、图像质量

6.1X-Y轴空间分辨率@MTF0%：≥20LP/CM

6.2密度分辨率：≤2mm@0.3%

6.3标准图像重建矩阵：512×512

7、主控制台计算机系统

7.1CPU：≥4核

7.2内存：≥16GB

7.3硬盘容量：≥1.0TB

7.4图像存储量：≥500,000幅(512矩阵不压缩图像)

7.5存储系统：DVD-RW

7.6图像格式和传输存储：DICOM 3.0具有存贮、传输、查询、工作单管理、打印等PACS联接功能

临床应用软件:

8.1多平面重建（MPR）：:具备

8.2最大密度投影（MIP）:具备

8.3最小密度投影（MinP）:具备

8.4曲面重建（CPR）:具备

8.5容积三维重建（VR）:具备

8.6区域生长:具备

8.7表面重建（SSD）:具备

8.8提供多种容积三维重建模板:具备

8.9三维仿真内窥镜显示功能:具备

8.10图像减影功能:具备

8.11电影模式图像浏览功能:具备

8.12模拟手术刀功能:具备

8.13多期增强扫描技术:具备

8.14CTA血管造影技术:具备

8.15CTU尿路造影技术:具备

8.16造影剂自动跟踪技术:具备

8.17小剂量团注跟踪测试技术:具备

8.18脑出血测量技术:具备

8.19脑容积测量技术:具备

9、提供原厂图像后处理工作站

9.1主频：≥2.0GHz

9.2CPU：≥2核

9.3内存：≥16GB

9.4硬盘容量：≥1.0TB

9.5永久贮存刻录方式：DVD

9.6图像格式、传输存储：DICOM 3.0

10、心血管成像及高级后处理软件包:

10.1心脏扫描与图像重建技术:具备

10.2心电门控技术及门控装置:具备

10.3床旁心电图显示:具备

10.4主控台心电图显示:具备

10.5前瞻式门控轴扫成像:具备

10.6回顾式螺旋扫描:具备

10.7心脏扫描自动时相技术，根据病人心率不同自动选择曝光时相:具备

10.8心脏扫描自动螺距技术，根据病人心率不同自动选择螺距:具备

10.9自动心律不齐检测和曝光调整:具备

10.10ECG自动管电流调制:具备

10.11图像预览功能，依据某一解剖层面重建0-100%时相数据，挑选最佳时相进行全心脏图像重建，事先无需重建全心脏数据:具备

10.12最佳时相自动重建功能，心脏扫描结束后自动重建最佳舒张期、收缩期图像，无需人为选择期相:具备

10.13针对房颤、室早等不同心律不齐，提供心电编辑软件:具备

10.14心血管高级后处理软件包:具备

10.15冠脉分析支持多期相数据加载:具备

10.16心脏自动分割:具备

10.17腔室自动分割:具备

10.18冠脉自动分割:具备

10.19中心线自动提取:具备

10.20中心线自动命名:具备

10.21中心线编辑:具备

10.22区域增长（血管，软组织）:具备

10.23单点冠脉半自动提取:具备

10.24多点冠脉半自动提取:具备

10.25手动编辑：裁剪、橡皮擦:具备

10.26狭窄近端远端距离测量 :具备

10.27管径轮廓编辑:具备

10.28狭窄参数计算（直径、截面积、长度、狭窄容积）:具备

11、灌注成像及高级后处理软件包:

11.1灌注扫描与图像重建技术:具备

11.2神经系统一站式成像，一次对比剂注射，可以完成全脑血管、全脑4D血流成像、全脑动态灌注成像:具备

11.3脑部灌注分析软件包:具备

12、4D动态成像及高级后处理软件包:

12.1动态扫描与图像重建技术:具备

13、肺结节分析高级后处理软件包:

13.1肺结节自动检测和分割:具备

13.2支持不同类型结节的提取：实性结节、磨玻璃结节、混合性结节:具备

13.3结节轮廓线可编辑:具备

13.4自动测量结节直径、体积、CT值等参数:具备

肺实质分析高级后处理软件包:

14.1肺自动分割:具备

14.2肺轮廓编辑:具备

14.3肺叶自动分割:具备

14.4肺裂线调整、肺叶结果编辑:具备

配套设备：

15.1双筒高压注射器一台

15.2  3M灰阶显示器2台

15.3  4M彩色审核级专业显示器1台

15.4  6M彩色审核级专业显示器1台

15.5  一体化阅片工位台4套
	台
	1
	6800000.00
	6800000.00

	2
	DR机
	1、 功能需求 

用于头颅、脊柱、四肢、胸部、腹部等全身站立位和卧位拍摄的天轨悬吊臂结构（三维运动x轴、y轴、z轴），悬吊机架可实现自动运动，可电动切换机架的立位拍摄及卧位拍摄，并可实现一键自动摆位功能。 

2、主要技术参数和要求

2.1 高压发生器 

2.1.1高压发生器逆变频率 ≥200kHz

2.1.2 高压发生器功率 ≥80kW

2.1.3 管电压可调范围 ≥40～150kV

2.1.4 加载时间范围：最小加载时间≤1ms，最大加载时间≥10s

2.1.5 最大输出电流 ≥1000mA

2.1.6 最大电流时间积 ≥1000mAs

2.1.7 具备AEC自动曝光控制，胸片架及摄影床内配备物理电离室，非软件式AEC 

2.1.8 发生器的操作与控制系统完全与主机集成，在主机工作站上控制曝光

2.2 X线球管 

2.2.1 球管最大功率 ≥80kW

2.2.2 球管焦点 ≤0.6/1.2mm

2.2.3 阳极热容量 ≥400kHU

2.2.4 可通过LCD 显示缩光野的尺寸和源像距

2.2.5 可通过卷尺测量床旁拍照的距离

2.2.6 具备激光定位线

2.2.7 射线野控制模式：电动+手动（双模式）

2.2.8 具备自动束光器：照射野可根据APR拍摄部位自动无级调整，非档位调整。 

2.3 球管悬吊支架 

2.3.1 球管悬吊架沿X、Y、Z轴运动模式：电动+手动（双模式）

2.3.2 球管架垂直运动距离 ≥180cm

2.3.3 球管架沿纵轴运动距离 ≥190cm

2.3.4 球管架沿横轴运动距离 ≥320cm

2.3.5 球管套可沿垂直轴旋转 ≥-150°/+180°

2.3.6 球管套可沿水平轴旋转 ≥±135°

2.3.7 立位及卧位拍摄时，球管与平板之间均可实现平行、垂直及斜位有角度的自动对中和跟随运动

2.3.8 悬吊支架可根据预设位置实现自动到位功能

2.3.9 为保护患者检查安全，球管在电动控制模式下降过程中，具备防碰撞检测功能，在遇到障碍物时会自动停止

2.4 全自动到位功能

2.4.1 可遥控悬吊机架实现自动到位：一键控制SID，球管高度和角度，探测器高度、束光器开口尺寸至预设数值

2.4.2自动到位临床应用程序≥200种

2.5 无线平板探测器 

2.5.1 配备两块无线移动式平板探测器（型号相同），尺寸≥17×17英寸，可交替置于胸片架和摄影床的平板托盘内相互替换使用

2.5.2 闪烁体类型：碘化铯（CsI）

2.5.3 半导体材料：非晶体硅（a-Si）

2.5.4 像素尺寸 ≤139um

2.5.5 采集灰阶度 ≥16bits

2.5.6 空间分辨率 ≥3.6lp/mm

2.5.7 采集距阵 ≥3000×3000

2.5.8 平板探测器通讯模式：无线传输

2.5.9 平板支持在胸片架及摄影床片盒内在线充电，直接接触式，无需插拔电缆，充电接触点在平板探测器侧面设计，非背面设计

2.6 胸片架 

2.6.1 胸片架垂直运动行程≥150cm，胸片架上探测器中心到地面最低高度≤34cm

2.6.2 最大SID ≥320cm

2.6.3 胸片架运动模式：电动+手动（双模式）

2.6.4 平板探测器可在-20度/+90度翻转

2.6.5 可隔室遥控胸片架垂直升降

2.6.6 具备自动曝光控制电离室

2.6.7 具备平板在线充电指示灯

2.6.8 为保证胸片架稳定性，以及拍摄胸片时方便患者握抱胸片架侧扶手，要求胸片盒与立柱连接支点位于胸片盒后方，非侧方连接支撑的设计

2.6.9 具备可拆卸滤线栅，无需工具即可轻松取出

2.7 球管侧近台操控系统 

2.7.1 具备近台操控彩色触摸屏

2.7.2 操控方式：电容式触摸屏

2.7.3 屏幕尺寸 >9.5英寸

2.7.4 屏幕显示可依据重力方向自动调整显示的方向

2.7.5 可显示患者的详细登记信息、摆位引导图、SID数值、球管组件绕水平轴旋转角度

2.7.6 可调整曝光参数（kV，mA，mAs等）、部位选择、体型选择、束光器滤过组合、大小焦点快速切换

2.7.7 具备智能故障预判平台（可提供中文解决方案，非代码）

2.8摄影床

2.8.1 具备电动升降摄影床

2.8.2 床面板外形尺寸≥840mm*2300mm

2.8.3 最低床面高度≤50cm

2.8.4床面纵向移动范围≥±12cm

2.8.5床面最大承重≥250kg

2.8.6平板托盘运动模式：电动+手动（双模式）

2.8.7平板托盘移动范围≥650mm

2.8.8具备可拆卸滤线栅，无需工具即可轻松取出

2.8.9 摄影床平板探测器片盒具备电磁锁止与红外线检测自动解锁功能

2.8.10 为保护卧位拍摄时患者的检查安全，摄影床上应具备急停按钮

2.9 无线远程遥控器 

2.9.1 可遥控胸片架电动升降

2.9.2 可遥控限束器光野控制

2.9.3 供电电池类型：锂电池

2.9.4 待机时间 ≥8小时

2.9.5 充电形式：无线电磁感应式

2.9.6 控制类型：无线射频遥控，非红外式

2.10 系统操作台 

2.10.1 主机工作站操作台内存 ≥16GB

2.10.2 主机工作站操作台硬盘 ≥1TB

2.10.3 图像文件存储容量 ≥20000幅

2.10.4 采集工作站显示器尺寸 ≥24英寸

2.10.5 采集工作站显示器分辨率 ≥1920×1080

2.10.6 对比度 ≥1000：1

2.10.7 支持采集工作站实时显示患者摆位的视频画面

2.10.8 支持患者摆位视频画面之上直接拖拽鼠标隔室调节光野范围

2.10.9 支持患者摆位视频画面之上实时显示AEC区域及激活状态

2.10.10 支持与RIS和HIS系统的集成

2.10.11 支持实时显示与检索患者信息；支持患者拍摄摆位指示图；支持自定义患者列表显示；支持检查不同状态显示与排序；支持显示球管热容量状态百分比、平板探测器电量百分比 

2.10.12支持患者、检查、序列、图像四级数据库信息管理；支持按照器官进行摄影检查；支持预定义拍摄参数与后期调整

2.10.13 支持根据年龄自动匹配成人或儿童拍摄协议 

2.10.14 支持灰度处理与LUT调整；支持显示并调整灰阶直方图和输入输出曲线的相应关系；支持显示并调整组织均衡和噪声抑制等频率；支持按照限束器边界自动裁剪图像感兴趣区 

2.10.15 具备图像基本后处理功能，如图像预览、缩放、窗宽/窗位调整、标注、反色、翻转、旋转、输入文本、长度测量及校正、裁剪功能、感兴趣区域及角度测量 

2.10.16 曝光控制台集成原厂语音对讲功能以及多语音提示录播功能 

2.10.17 支持DICOM3.0，包括：DICOM Send, DICOM Print, DICOM Storage commitment, DICOM Query/Retrieve，DICOM Worklist/MPPS

2.10.18 胸片摄影完成后，系统可自动对图像进行智能质控，秒级输出质控报告

2.10.19 胸片摄影质控结果可按照类别及人员等分项呈现统计

2.11
全长骨拼接功能

2.11.1 全自动球管转角拍摄技术站立位及卧位全长拼接功能

2.11.2可自动获取患者的实时影像，通过工作站可视化选择曝光范围，自动实现长骨拼接过程

2.11.3 立位拼接最大拍摄范围 ≥140cm

2.11.4 卧位拼接最大拍摄范围 ≥100cm

2.11.5 具备立位专用拼接支架

2.11.6 立位拼接支架上具备用于辅助患者站立的扶手

2.11.7 扶手运动范围 ≥55cm

2.11.8 立位拼接支架底座承重 ≥200kg


	台
	1
	1150000.0
	1150000.0


