三标段采购需求汇总表
	序号
	货物名称
	具体技术（参数）要求
	单位
	数量
	分项预算单价（元）
	分项预算总价（元）

	1
	微创针刀镜手术器械及配套设备
	一、针刀镜手术器械：

1、关节冲洗针
1.1、管径1.5mm（±10%）*针长50mm（±10%）*0°、3支
1.2、管径1.5mm（±10%）*针长50mm（±10%）*30°、3支
1.3、管径2.0mm（±10%）*针长50mm（±10%）*0°、3支
1.4、管径2.0mm（±10%）*针长50mm（±10%）*15°、3支
1.5、管径2.0mm（±10%）*针长50mm（±10%）*30°、3支
1.6、管径2.5mm（±10%）*针长50mm（±10%）*0°、3支
1.7、管径2.5mm（±10%）*针长50mm（±10%）*15°、3支
1.8、管径2.5mm（±10%）*针长50mm（±10%）*30°、3支
1.9、管径3.0mm（±10%）*针长50mm（±10%）*0°、3支
1.10、管径3.0mm（±10%）*针长50mm（±10%）*15°、3支
1.11、管径3.0mm（±10%）*针长50mm（±10%）*30°、3支
1.12、管径1.5mm（±10%）*针长100mm（±10%）*0°、3支
1.13、管径1.5mm（±10%）*针长100mm（±10%）*30°、3支
1.14、管径2.0mm（±10%）*针长100mm（±10%）*0°、3支
1.15、管径2.0mm（±10%）*针长100mm（±10%）*15°3支
1.16、管径2.0mm（±10%）*针长100mm（±10%）*30°、3支
1.17、管径2.5mm（±10%）*针长100mm（±10%）*0°、3支
1.18、管径2.5mm（±10%）*针长100mm（±10%）*15°、3支
1.19、管径2.5mm（±10%）*针长100mm（±10%）*30°、3支
1.20、管径3.0mm（±10%）*针长100mm（±10%）*15°、3支
1.21、管径3.0mm（±10%）*针长100mm（±10%）*30°、3支
1.22、管径1.5mm（±10%）*针长150mm（±10%）*0°、3支
1.23、管径1.5mm（±10%）*针长150mm（±10%）*30°、3支
1.24、管径2.0mm（±10%）*针长150mm（±10%）*0°、3支
1.25、管径2.0mm（±10%）*针长150mm（±10%）*15°、3支
1.26、管径2.0mm（±10%）*针长150mm（±10%）*30°、3支
1.27、管径2.5mm（±10%）*针长150mm（±10%）*0°、3支
1.28、管径2.5mm（±10%）*针长150mm（±10%）*30°、3支
1.29、管径3.0mm（±10%）*针长150mm（±10%）*0°、3支
1.30、管径3.0mm（±10%）*针长150mm（±10%）*30°、3支
1.31、管径4.0mm（±10%）*针长50mm（±10%）*0°、3支
1.32、管径4.0mm（±10%）*针长50mm（±10%）*25°、3支
1.33、管径4.0mm（±10%）*针长100mm（±10%）*0°、3支
1.34、管径4.0mm（±10%）*针长100mm（±10%）*25°、3支
1.35、管径4.0mm（±10%）*针长150mm（±10%）*0°、3支
1.36、管径4.0mm（±10%）*针长150mm（±10%）*25°、3支
1.37、管径4.0mm（±10%）*针长180mm（±10%）*0°、3支
1.38、管径4.0mm（±10%）*针长180mm（±10%）*25°、3支
2、灌洗针

2.1直径1.0mm（±10%）*工作长度50mm（±10%）、1支
2.2 直径1.0mm（±10%）*工作长度100mm（±10%）、1支
2.3 直径1.0mm（±10%）*工作长度150mm（±10%）、1支
2.4 直径1.0mm（±10%）*工作长度200mm（±10%）、1支
2.5 直径1.5mm（±10%）*工作长度50mm（±10%）、1支
2.6 直径1.5mm（±10%）*工作长度100mm（±10%）、1支
2.7 直径1.5mm（±10%）*工作长度150mm（±10%）、1支
2.8 直径1.5mm（±10%）*工作长度200mm（±10%）、1支
2.9 直径2.0mm（±10%）*工作长度50mm（±10%）、1支
2.10 直径2.0mm（±10%）*工作长度100mm（±10%）、1支
2.11 直径2.0mm（±10%）*工作长度150mm（±10%）、1支
2.12 直径2.0mm（±10%）*工作长度200mm（±10%）、1支
2.13 直径2.5mm（±10%）*工作长度50mm（±10%）、1支
2.14 直径2.5mm（±10%）*工作长度100mm（±10%）、1支
2.15 直径2.5mm（±10%）*工作长度150mm（±10%）、1支
2.16 直径2.5mm（±10%）*工作长度200mm（±10%）、1支
2.17 直径3.0mm（±10%）*工作长度50mm（±10%）、1支
2.18 直径3.0mm（±10%）*工作长度100mm（±10%）、1支
2.19 直径3.0mm（±10%）*工作长度150mm（±10%）、1支
2.20 直径3.0mm（±10%）*工作长度200mm（±10%）、1支
2.21 直径3.5mm（±10%）*工作长度50mm（±10%）、1支
2.22 直径3.5mm（±10%）*工作长度100mm（±10%）、1支
2.23 直径3.5mm（±10%）*工作长度150mm（±10%）、1支
2.24 直径3.5mm（±10%）*工作长度200mm（±10%）、1支
2.25 直径4.0mm（±10%）*工作长度50mm（±10%）、1支
2.26 直径4.0mm（±10%）*工作长度100mm（±10%）、1支
2.27 直径4.0mm（±10%）*工作长度150mm（±10%）、1支
2.28 直径4.0mm（±10%）*工作长度200mm（±10%）、1支
3、刮匙

3.1刮匙（圆形头）、杆径2.9mm（±10%）*刮匙头最大直径4.4mm（±10%）*长度100mm（±10%）、1支
3.2刮匙（腰形头）、杆径2.9mm（±10%）*刮匙头最大直径4.4mm（±10%）*刮匙头深度10mm（±10%）*长度100mm（±10%）、1支
4、爪钳
4.1杆宽2.5mm（±10%）*长度130mm（±10%）、1支
4.2杆宽1.5mm（±10%）*长度280mm（±10%）、1支
5、刺探针

5.1刺探针（中锋）、针杆直径1.5mm（±10%）*针长252mm（±10%）、1支
5.2刺探针（偏锋）、针杆直径1.5mm（±10%）*针长252mm（±10%）、1支
5.3刺探针、针头宽2.7mm（±10%）*针杆直径2.0mm（±10%）*针长130mm（±10%）、2支
5.4刺探针、针头宽3.7mm（±10%）*针杆直径3.0mm（±10%）*针长150mm（±10%）、2支
5.5刺探针、针头宽2.0mm（±10%）*针杆直径2.0mm（±10%）*针长180mm（±10%）、2支
5.6刺探针、针头宽2.5mm（±10%）*针杆直径2.5mm（±10%）*针长180mm（±10%）、2支
5.7刺探针、针头宽2.9mm（±10%）*针杆直径2.0mm（±10%）*针长120mm（±10%）、2支
5.8刺探针、针头宽1.0mm（±10%）*针杆直径1.0mm（±10%）*针长70mm（±10%）、4支
5.9刺探针、针头宽1.5mm（±10%）*针杆直径1.5mm（±10%）*针长80mm（±10%）、2支
5.10 刺探针、针头宽2.0mm（±10%）*针杆直径2.0mm（±10%）*针长130mm（±10%）、2支
6、松弛切刀
6.1刀头宽2.9mm（±10%）*刀杆直径2.5mm（±10%）*刀长120mm（±10%）、2支
6.2刀头宽4.8mm（±10%）*刀杆直径3.0mm（±10%）*刀长150mm（±10%）、2支
6.3刀头宽4.8mm（±10%）*刀杆直径3.0mm（±10%）*刀长180mm（±10%）、2支
7、拨松针

7.1拨松针（圆头）、针杆直径2.0mm（±10%）*针长180mm（±10%）、2支
7.2拨松针（圆头）、针杆直径2.5mm（±10%）*针长180mm（±10%）、2支
7.3拨松针（圆头）、针杆直径3.0mm（±10%）*针长180mm（±10%）、2支
7.4拨松针（大圆头）、针头直径3.0mm（±10%）*针杆直径2.5mm（±10%）*针长120mm（±10%）*15°、2支
7.5拨松针（锥头）、针杆直径2.5mm（±10%）*针长120mm（±10%）、2支
7.6拨松针（锥头）、针杆直径2.5mm（±10%）*针长120mm（±10%）*20°、2支
7.7拨松针（圆头）、针杆直径1.0mm（±10%）*针长70mm（±10%）、4支
7.8拨松针（圆头）、针杆直径1.5mm（±10%）*针长80mm（±10%）、2支
7.9拨松针（圆头）、针杆直径2.0mm（±10%）*针长130mm（±10%）、2支
7.10 拨松针（大圆头）、针头直径2.0mm（±10%）*针杆直径1.2mm（±10%）*针长40mm（±10%）、2支
7.11 拨松针（大圆头）、针头直径2.5mm（±10%）*针杆直径1.5mm（±10%）*针长50mm（±10%）、2支
8、剪钳

8.1兰剪（杆状）直型、杆宽3.5mm（±10%）*刀长165mm（±10%）、1把
8.2关节钳（平口钳）、钳杆宽3.2mm（±10%）*钳长168mm（±10%）、1把
8.3半月板兰钳左弯、钳杆宽3.3mm（±10%）*钳长120mm（±10%）、1把
8.4半月板兰钳右弯、钳杆宽3.3mm（±10%）*钳长120mm（±10%）、1把
8.5剥离钳、钳杆宽2.7mm（±10%）*钳长65mm（±10%）、1把
9、冲洗把手、把手直径22mm（±10%）*把手长度180mm（±10%），进出水双通道、3把
10、关节内窥镜
10.1、0°，Φ直径2.7mm（±10%）*工作长度110mm（±10%）、1套
10.2、0°，Φ直径2.7mm（±10%）*工作长度175mm（±10%）、1套
10.3、30°，Φ直径2.7mm（±10%）*工作长度310mm（±10%）、1套
11、镜鞘

11.1双阀镜鞘、直径4.0mm（±10%）*工作长度115mm（±10%），配合关节内窥镜使用,带闭孔器、1套
11.2双阀镜鞘、直径4.0mm（±10%）*工作长度50mm（±10%），配合关节内窥镜使用,带闭孔器、1套
11.3单阀镜鞘、直径4.5mm（±10%）*工作长度130mm（±10%）、1套
11.4合体镜鞘、镜子通道外径3.4mm（±10%）*器械通道外径2.2mm（±10%）*工作长度310mm（±10%）、1套
二、医用一体化内窥镜摄像系统    1套

1、显示器22英寸LED医用专业高清显示屏

2、显示分辨率1920×1080

3、显示器可视角度视角范围178度，上下，左右各89度

4、显示器对比度1000:1

5、显示器亮度800nit

6、光源功率≥30W

7、光源色温3000K~7000K

8、光源照度≥700,000Lux

9、光源调节模式连续无级可调

10、光源寿命≥20000小时，终身免维护

11、其他功能

12、几何失真：几何失真不大于2%

13、亮度：产品的亮度不低于200cd/m2。

14、线数：产品水平分辨率不低于800线，允差为-20%，上限不计。

15、色彩还原：四级或以上。

16、可通过摄像头、遥控器、主机面板进行视频和图片的采集，

17、存储介质：外置SD卡接口，最高支持32GB以上标准SD卡，连续录制时间≥10小时，18、录制格式： H.264，1920*1080P60

19、具有图像冻结功能

20、具有≥4种专业手术模式选择，针对不同手术及镜头的预设，保证最佳的视频还原

21、具有增益调节、亮度调节、锐度调节、高亮抑制及GAMMA调节功能

22、具有自动白平衡、自动背光补偿功能、具有图像增强功能

23、界面：实时操作状态显示

24、摄像头感光芯片1/2英寸 逐行扫描 全高清CMOS传感器

25、分辨率1920*1080P60

26、按键功能摄像头4个遥控按键，可实现包括白平衡、拍照、录像、冻结等功能按键，主机面面板具有快速功能调节按钮，实现快速调节

三、数据处理中心   1套

1、屏幕大小：≥21.5英寸

2、屏幕分辨率：1920*1080

3、CPU：≥双核四线程 4GHz

4、内存容量：≥4GB
5、硬盘容量：≥500GB

6、其他配置：搭配蓝牙传输、有线和无线网络接口，内置摄像头、麦克风和音箱等

7、软件：配备专业内窥镜工作站管理软件

四、无线掌上彩超成像诊断系统：

1、整机重量≤300g(含锂电池）

2、工作续航≥4小时

3、传输方式WIFI传输

4、WIFI有效传输距离：≥10m

5、系统动态范围0-15db可调

6、探头扫描显示深度0.9-27.6mm可调

7、焦点位置0.5-15可调

8、探头彩色多普勒频率5-10线可调

9、彩色多普勒取样框角度-5～5度可调

10、彩色增益0-255db可调

11、发射功率0～3可调

12、谐波0～1可调

五、医用加压器   1套
1、电   源：AC220V，50Hz

2、功   率：50VA

3、正压范围：10Kpa～50Kpa

4、负压范围：-10Kpa～-50Kpa

5、冲洗量：≥1000ml/min

6、吸气量：≥1500ml/min

六、辅助设备
1、医用台车1张  专业医用台车

2、转运包装箱1只  铝塑材质，抗震、防撞

3、关节内窥消毒盒3只  不锈钢（或铝合金）材质

4、打印机1台  彩色激光打印机

5、器械消毒框2只  不锈钢（或铝合金）材质

6、针具消毒盒3只  不锈钢（或铝合金）材质


	台
	1
	638000.00
	638000.00

	2
	下肢康复机器人
	1.功能要求

适用于脑卒中、脊髓损伤等疾病引起的下肢运动功能障碍患者的康复训练, 通过运动平板的

配合为患者提供关节及步态训练方面的协助。

2.技术要求

▲2.1具备下肢步态训练与训练结果反馈评估功能，可通过驱动患者双腿髋、膝关节，在运动平板上进行步态训练，足底开放式设计，治疗中患者足底可直接接触跑台，具有动态减重功能，最大动态减重重量≥82kg。

2.2具备运动数据实时采集、记录及分析功能。能将患者运动过程位置、减重情况实时采集并显示。

2.3具备训练方案自定义功能，可自定义训练时间、训练速度、分别指定左右腿的训练运动角度范围，可根据患者的腿部长度进行适配。

2.4具有彩色触摸屏显示，设有医生操作界面及修正界面，具有密码设置，患者训练设置与数据储存功能，治疗师和医生可查看分析患者历史训练数据。

2.5模块化程度高，产品穿戴部件、护具、一体机、显示屏等均方便更换。

▲2.6治疗师操作屏幕为医用级不小于21英寸的电容触摸一体机，分辨率≥1920*1080，≥10点触摸，可实现放大缩小图片等多点触摸功能，无需配备键盘鼠标，方便操作使用。
2.7患观屏为27英寸及以上高分辨率患者屏，支持1920*1080全高清显示，满足情景互动显示要求。

2.8具备远程康复数据管理平台，能够实时对患者数据和设备状态采集、分析、监控，能通过网页端或移动端查看单个患者训练的历史数据、患者训练的统计分析数据，设备使用统计和分析数据；能够对设备各部件健康情况监控，对设备进行预测性维护；所有数据加密处理存储。

▲2.9安全措施：双侧配备急停按钮，按下操作者停止按键或者患者紧急停止按钮，设备能立即停止运行；患者痉挛报警：当患者训练过程中发生痉挛时设备停止运行，同时设备有包括声音和灯光在内的明显警示提醒。

▲2.10产品具有高安全设计，提供不少于三篇授权专利对该产品安全性设计支撑，应能从专利题目或正文中明确体现专利是关于该产品安全性设计的内容，与产品安全性无关的专利无效。
2.11能够记录患者基本信息、穿戴信息、训练信息，训练信息至少包括训练时间、训练速度、左右腿训练辅助力、左右腿训练角度、发生痉挛时间、减重重量，能够实时采集并显示患者腿部运动轨迹；

2.12具备患者信息管理功能，能够对患者基本信息、穿戴信息进行增加、删除、修改、查询，能对历史训练信息进行查看； 

2.13配备跑带式传动结构的运动平板；

2.14 软件其他功能

2.14.1 中文操作界面；

2.14.2 具有浸入式情景化趣味训练场景互动功能，患者能够在康复训练时观看患观屏进行互动，情景互动场景数量≥5个，情景互动场景分辨率≥1920*1080；

2.14.3 每次运行前对进行整机状态检测，进行故障预警和报警提示；在产品运行时进行周期状态监测，进行故障预警和报警提示；

2.14.4 支持训练数据在线和离线导出，支持通过网页端进行患者训练数据在线导出，支持通过设备端USB接口将数据导出；

3.主要技术参数要求

3.1 机械尺寸范围

3.1.1背部深度调节范围≥100mm；

3.1.2 臀部深度调节范围≥100mm；

3.1.3 臀部宽度调节范围≥230mm；

3.1.4大腿长度尺寸调节范围≥110mm，大腿最小长度≤350mm；

3.1.5小腿长度尺寸调节范围≥100mm。

3.2 机械运动范围

3.2.1大腿角度机械运动范围≥70°；

3.2.2小腿角度机械运动范围≥80°。

3.3 承重

3.3.1悬吊减重装置运行承重≥135kg；

3.3.2跑台运行承重≥135kg。

3.4 悬吊减重装置

悬吊装置悬吊绳自顶向下的垂直可调节范围≥1100mm； 

3.5 紧急停止

按下操作者停止按键或者患者紧急停止按钮，设备应能立即停止运行。

3.6 跑台速度

跑台速度：在空载状态下运行时，跑台速度调节范围不小于：0.0km/h-3.5km/h，调节间隔≤0.1km/h，误差：±0.1km/h及以内。

▲3.7 关节运动角度控制：

3.7.1髋关节活动范围不小于：30°～60°，补偿角度范围不小于-5°～10°；

3.7.2膝关节活动范围不小于：40°～80°，补偿角度范围不小于0°～8°。

3.8 步速调节

步速调节范围大于等于0km/h～3.5km/h，精度范围不小于±0.1km/h。 

3.9 训练时间调节

训练时间调节范围大于等于0min～99min。

3.10患者固定穿戴

上衣配备≥5种大小尺码；腿部护具配备≥3种尺码；具备柔性穿戴护具。

4.技术服务

4.1系统软件版本免费升级。

4.2 资深技术人员对购方操作人员和维修人员进行免费培训至完全掌握并能独立操作。

4.3 提供设备预测性维护、维修保养、设备培训，提供项目科研合作支持。
	台
	1
	1598800.00
	1598800.00

	3
	麻醉工作站
	整机通过CFDA和CE认证。

主机部分：

▲1.≥12英寸彩色触控屏，可以根据操作位置的需要，在四维层面多角度旋转调节，可折叠。

2.中央刹车系统：单踏板控制、开合一体式，解锁和锁定为同一踏板，采用导电、静音脚轮。

3.具备嵌入式顶光照明系统，照明亮度无极可调。

4.全中文操作系统。

5.电气一体化开关，具有开机自检、快速启动功能、待机功能。

6.后备锂电池，使用时间≥120分钟。

7.具有3个以上辅助网电源插座，为围术期设备提供电源支持。

8.可选配隔离变压器，有效保障医生用电安全。

9.主机具备3个模块插槽，支持3个模块同时使用，可与同品牌的插件式监护仪实现模块共享。监测CO2、AG、BIS、O2等监测

10.可选配AGSS废气回收系统，自主吸引废弃排空，同时有效的保证麻醉气体不会被排出浪费

气源部分

1.氧气，笑气，空气三气源，可进行非纯氧供气，工作压力为0.28~0.6Mpa。

▲2.具备氧气，笑气，空气电子流量计，快速直观，调节范围：0-10L/min，调节精度为0.01L，适合低微流量麻醉手术。

3.具备机械的笑、氧保护装置，不受停电影响，保证任何流量下氧浓度≥25%。

4.快速充氧范围25 - 75 l/min

麻醉呼吸机：

气动电控呼吸机。

适用范围：成人、小儿和婴幼儿。

具有回路泄漏、顺应性、新鲜气体自动补偿功能，保证潮气量所设即所得。

通气模式：VCV、PCV、手动，SIMV-VC、SIMV-PC、CPAP/PSV。可选配PRVC

控制通气模式下：

▲5.1VCV模式下潮气量设定范围：15～1500ml。

▲5.2PCV模式下潮气量设定范围：5～1500ml。

5.3呼吸频率设定范围：4～100次/min。

5.4吸呼比设定范围：4:1～1:10。

5.5吸气压力设定范围：5～70 cmH2O
5.6PEEP设定范围：OFF，4～30 cmH2O
5.7压力限制设定范围：10～100cmH2O。

5.8吸气暂停设定范围：OFF，5%~60%。

同步和支持通气模式下：

触发窗设定范围：5%～90%
吸气时间设定范围：0.2～0.5s
吸气触发设定范围：流量触发1～15L/min，压力触发-20～-1cmH2O。

支持压力设定范围：3～60 cmH2O

重点参数监测范围：

分钟通气量监测范围：0～100L/min

吸入和呼出潮气量监测范围：0～3000ml

顺应性监测范围：0～250mL/cmH2O

气阻监测范围：0～500 cmH2O/(s/L)

其他监测参数：呼吸频率、峰压、平均压、平台压、呼末正压、吸入和呼出氧浓度、吸呼比、，可选配：吸入和呼末CO2浓度、吸入和呼末麻醉气体浓度、麻醉深度监测等。

呼吸力学监测：压力波形、流速波形、容量波形、CO2波形、EEG波形，能够5道波形同屏显示。

标配压力-容积环、压力-流速环、流速-容积环，环图分析功能，可标记参考环，并提供参考环相关呼吸力学参数。

具有体外循环模式。

呼吸回路：

1.标配双向流量传感器监测。

2.安全上升式风箱，便于观察泄漏，适用于成人、小儿和婴幼儿，用于各类病人时无需更换风箱。

3.集成式、一体化回路，无需工具可徒手拆卸，回路与主机无管路连接。

4.一体化回路采用PPSU材料制作，回路整体可134℃高温高压消毒

5.配备有外部气体出口ACGO，能外接Bain回路、T管回路等。

6.具有辅助供氧功能，可不开机提供快速吸氧。

7.智能化Bypass旁路功能，术中更换钠石灰，不影响麻醉机的运行，且无麻醉药泄漏，安全可靠。

8.标配回路加热功能，不接受冷凝处理，消除水汽冷凝，增强病人呼吸舒适性，便于设备维护。

9.标配2个钠石灰罐，安装时能使用单手操作、扣式安装。

10.具备用于排除呼气端积水的上提式排水阀，确保测量精确，排水阀采用无积水杯式设计，无需拆卸、支持术中排水，防止麻醉气体泄漏。

11.可选择氧气或空气作为机械通气驱动源。

▲12.回路泄漏量不应超过100ml/min。

蒸发罐:

1.主机标配双罐位，具备互锁功能。

▲2.具有安全运输模式-T模式，转运更换无需排空麻醉药。

报警性能：

具备窒息、窒息≥2min报警、持续气道压力高、压力受限报警、负压报警、气道压力上下限报警、吸入和呼出潮气量上下限报警、分钟通气量上下限报警、吸入和呼出氧浓度上下限报警、吸入和呼末CO2浓度上下限报警、吸入和呼末N2O浓度上下限报警、吸入和呼末麻醉气体浓度上下限报警、BIS信号质量弱等生理报警功能。

监护部分参数
1.插件式监护仪，通过国家III类注册，主机内置≥2槽位插件槽。

2.≥12英寸彩色液晶电容触摸屏，≥10通道波形显示。
3.具有光传感器，根据环境光自动调节屏幕亮度功能。

4.具有单独的电池仓，免螺丝刀拆卸更换电池。

▲5.可监测心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温等基础参数，可升级Masimo SPO2、IBP、ETCO2、C.O.、AG、ICG、麻醉深度等参数模块。

6.标配3/5导心电，支持升级6/12导心电，具有智能导联脱落，多导同步分析功能；

7.具有强大的心电抗干扰能力； 

8.心电模式具有诊断、手术、监护、ST模式；

9.≥25种心律失常分析，包括房颤、室颤、停搏等；

10.支持升级12导静息心电分析，适用于成人、小儿和新生儿；

11.具有ST段分析和ST View功能，可实时监测ST段，评估心肌缺血，测量范围-2.5mV-+2.5mV;

12.具有QT/QTc测量功能，提供QT、QTc参数值；

13.无创血压具有五种测量模式：手动、自动、序列、整点和连续测量；具有动态血压监测界面 

14.具有多种界面显示：标准、大字体、动态趋势、呼吸氧合、它床观察等；

15.用户可自定义调节界面布局波形和参数功能；

16.支持计时器功能，可以同时显示最多4个计时器。

17.计算功能：具有药物计算、肾功能计算、氧合计算、通气计算、血流动力学计算和滴定表功能；

18.▲可支持≥120小时趋势图/表

19.▲≥2500组NIBP列表

20.▲≥2000组报警事件

21.▲≥48小时全息波形

22.具备24小时心电概览报告，可查看心率统计、心律失常统计、QT/QTc统计、ST段统计、起搏统计等信息

23.具有临床辅助决策功能：脓毒症筛查、格拉斯哥昏迷评分、早期预警评分等


	台
	3
	420000.00
	1260000.00

	4
	团体生物反馈仪
	适用于焦虑症神经精神疾病的生物反馈治疗（医疗器械注册证适用范围）。
设备需通过食品药品监督管理局检验，批准后发给独立医疗器械注册证，无食品药品 监督管理部门处理记录。
主要由信号采集器、生物反馈仪软件、信号接收器组成。其中信号采集器包含表面肌 电传感器、重复性脉搏血氧饱和度探头、脑电传感器三部分。（需提供证明材料）
符合国家医药行业YY0903-2013《脑电生物反馈仪》标准。
信号采集器
5.1与患者接触的材料原发性刺激反应极轻微，无致敏性，细胞毒性分级为0级、无细 胞毒性作用。该材料必须进行生物相容性的试验或评价。（需提供证明材料）
5.2保证患者在临床治疗过程中安全可靠，传感器不允许带线缆。
5.3采用无线传输方式技术，可实现1个团体处理器对应多人信号釆集器，对多人进行 数据采集、分析、处理与交换。
5.4无线数据传输性能要求：信号采集器和信号接收器相距10米时，无线传输丢包率 小于3%。（需附检验报告）
5.5.实时采集脑电、肌电等生理信号，AD采样位数≥24bit, AD采样率≥2000Hz0
5.6脑电信号共模抑制比：各通道不小于100dB„噪声电平：不大于2uV。（需提供证 明材料）
5.7信号采集具备状态指示灯，可随放松指数变化呈现不同状态颜色；具备耳畔提示音 功能，一对一干预患者。（需提供证明材料）
信号匹配
6.1人脸匹配：通过人脸识别实现患者用户与信号采集器的匹配。（需提供证明材料）
6.2选择团体：支持在团体用户列表中选取特定的团体进行治疗、训练。
治疗方案
7.1提供静息评估、应激评估和特定评估方案对用户心理状态和生理状态进行评估。
7.2提供呼吸放松治疗、松弛治疗、暗示治疗、音乐治疗等对用户进行，。理干预与治疗。
7.3脑电参数可进行单独反馈，具备不同疾病团体的脑电生物反馈治疗方案。
7.4团体训练：提供支持性团体、动力取向团体、问题导向团体、活动团体治疗。
7.5视听整合连续测试软件：IVA-CPT用于ADHD的亚型区分及评估，并结合生物反馈 训练，诊疗一体化。
推车
具备信号采集器无线充电、收纳，工作平台、灵活移动等功能。（需提供证明材料）
9报告模式
由评估报告、治疗报告、趋势报告构成。

	台
	1
	338000.00
	338000.00

	5
	认知功能障碍评估与训练软件
	一、主要技术参数及性能要求

认知功能障碍评估与训练仪的主要技术参数：

▲1.1设备组成部分：管理端、医生端和用户端组成。注册证名称需包含评估与训练（需提供医疗器械产品注册证复印件并盖公章）。

2适用范围：

▲2.1适用于轻度认知障碍的辅助治疗（而非用于辅助训练）。适用人群包含成人和儿童，以医疗器械注册证的适用范围为准（需提供医疗器械产品注册证复印件并盖公章）。

3软件部分：

3.1管理端软件：

3.1.1账户管理功能：支持查看设备绑定情况，个人账户基本信息查询和编辑。

3.1.2工作统计功能：支持医院、科室间的评估及训练数据分析、统计。

3.1.3临床数据功能：支持医院、科室间评估及训练数据基于统计学变量的分析、统计。

3.1.4人员管理功能：根据管理账户角色权限在医院、科室间进行新建、查询、修改该权限下的人员信息。

3.2医生端软件：

▲3.2.1人员管理功能：查询、新建受训者用户基本信息，可录入面容ID，并对受训者分配评估或训练任务（提供软件可录入面容ID的截图证明）。

▲3.2.2系统设置功能：支持个人账户基本信息查询和编辑，查看受训者基础信息概况、测评概况、训练概况、统计概况，可以对受训者的测评训练结果出具相应报告。可设置报告内容，调整报告格式。报告可设置医生手写电子签名和机打签名。

3.2.3认知障碍评估功能：通过他评或自评的方式，对受训者的认知、症状、心理进行全方位评估。

3.2.4认知障碍训练功能：从认知的六大维度，训练患者注意力、记忆力、感知觉、执行能力、语言、社会认知能力，达到治疗效果。

3.2.5状态监控功能：支持对设备的异常情况、任务进程、登录状态的进行监控。

3.2.6方案管理功能：支持新建、修改标准、个人方案。

3.3用户端软件：

3.3.1测评训练模块：接收测评任务，完成相关测评，接收训练任务，完成相关认知训练。

3.3.2报告模块：通过排行榜和激励措施，查看训练完成情况。

4技术架构：

4.1架构模式：采用线上线下同步传输技术，采用B/S、C/S终端架构方式，支持在医院内大规模不限数量部署，部署成功后可通过治疗APP人脸识别登录运行，方便集中管理与配置，支持集中治疗与分科室治疗等多应用场景。

4.2接口管理：支持HIS接口(或其它信息化管理平台接口)的传输，每组服务器支持最大300并发数。

5测评与评估：

5.1测评方式：

5.1.1系统支持在医院内大规模不限数量部署，支持PC、平板等多种测评方式。同时具备自评和他评两种评估方式，既可以在医生端进行他评，也可以在患者端进行计算机下的自评。

5.1.2结合心理状态与症状测验，认知+心理+症状，全方位评估患者认知心理水平。

5.2评估工具：系统须拥有大量专业的权威量表满足临床各科室需求。侧重于整体评估与各认知维度的精细化评估，并且根据医院及科室需求添加特色化的评估量表或范式。

硬件配置：

▲治疗终端≥10个


	台
	1
	339300.00
	339300.00

	6
	干眼诊断仪
	产品用于医疗机构眼科对干眼症指标进行检测分析，用于诊断干眼程度 
1. 干眼诊断仪具有 9 项功能：分析泪膜破裂情况、分析泪膜稳定性情况、分析睑板腺缺失 
率、分析眨眼情况、观察睑缘、观察眼红、观察眼表炎症、测量泪河高度、眼表疾病 
问卷。 
2. ▲ TFSE 泪膜稳定性评估，分析泪膜表面的微变形，自带泪膜稳定性评分系统。 
3. ▲ OSIE 眼表炎症染色评估，自带角结膜染色客观数值评估系统，可提供角膜上皮细胞 
损伤的染色量化评估。 
4. 瞬目测试，一分钟识别所有眨眼情况，用于判断干眼产生的病因分析。 
5. NIBUT 泪膜破裂测定，非侵入式的泪膜破裂测试，呈现泪膜表面破裂的主要时间范围信 
息。 
6.▲泪河高度自动测量，基于荧光素钠染色的泪河高度自动测试。 
7. ▲睑板腺照相自带睑板腺影像及缺失百分比评估系统和睑板腺 3D 成像 
8. 睑缘评估，放大倍率可调，睑缘形态图像观察 
9. 眼红分析，图像结果，对比增强浅表血管用于评估干眼炎症引起的充血情况 
10. 眼表疾病调查问卷设备主机内置，自带主管症状问卷评分问卷 
11. 一键式整体报告整合功能 
12. 摄像头前后移动范围：不小于 30mm 
13. 睑板腺缺失率分析的不稳定度：≤±10% 
14. 白光最大照度：＜6000Lx 
15. 白光中的紫外辐射照度：≤1μW/cm2 
16. 红外光最大照度：＜200Lx 
17. 净重：最大 20kg 
18. ▲设备主机显示屏：触摸显示屏不小于 6 寸 
19. 摄像头：摄像头前后移动范围不小于 30mm 
20. 电源：AC220V，50Hz

	台
	1
	540000.00
	540000.00


