四标段采购需求汇总表

	序号
	货物名称
	具体技术（参数）要求
	单位
	数量
	分项预算单价（元）
	分项预算总价（元）

	1
	牙科CT
	一、设备名称及数量

口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备

二、设备用途及基本要求

本项目所采购的设备用于口腔颌面部CT断层扫描、口腔颌面部曲面断层扫描以及头颅侧位扫描的临床应用和临床研究；投标人所投设备必须为原厂原装成套设备，所有配置必须为原厂原装配置，且必须为最新的机型和最新的硬件、软件版本。

三、主要技术规格

1、扫描架系统

▲（1）CT平板探测器类型：CsI+ TFT；

（2）探测器有效成像区域：≥15cm×15cm；

（3）探测器像素大小：≤100um；

（4）探测器输出数据灰阶：≥16bit；

（5）最小重建体素：≤70um。
2、侧位支架系统

（1）头侧探测器类型：CsI+CMOS；

（2）最小探测器像素大小：≤100um；

（3）探测器输出数据灰阶：≥16bit；

3、X射线源组件

（1）类型：高频脉冲高压X射线发生器；

（2）球管电流：≥1-10mA；

（3）球管电压：≥60-100kV；

（4）球管焦点：≤0.5mm。
4、扫描参数和图像质量

▲（1）CT扫描最大视野：≥15cm×15cm,单次扫描最大视野：≥15cm×10cm；

（2）CT扫描采集视野范围：≥8cm×5cm、8cm×8cm、12cm×8cm 15cm×10cm、 15cm×15cm；

（3）CT空间分辨率：≥1.0lp/mm；    （国家新标准，新体模）

（4）全景空间分辨率：≥1.8lp/mm；

（5）头颅侧位空间分辨率：≥2.0lp/mm；

（6）全景最短扫描时间：≤14s；

（7）头颅侧位最短扫描时间：≤8.4s；

（8）CT最短扫描时间：≤8s；

5、计算机

CPU：i5六核；
（2）内存：16GB，DDR4 内存；        

（3）显卡：独立显卡，显存8GB；

（4）硬盘容量：2TB，系统盘采用256G固态硬盘；

（5）显示器：23.8″液晶，分辨率为1920×1080；

（6）CT图像重建时间：60秒；

6、临床应用软件：

（1）支持远程PACS服务器连接，可将设备接入医院现有PACS网络，提供存储、传输、远程打印、查询功能；

（2）以标准DICOM3.0格式输出图像文件，可与PACS、RIS相连，支持局域网络共享，分机影像查看；

（3）具备口腔数字化影像软件和正畸处理软件各一套，；

（4）距离测量：可测量直线距离、曲线距离；

（5）角度测量：可进行三点角度测量、四点角度测量；

（6）面积测量：可测量任意区域的面积；

（7）连续测量：可测量连续距离；
（8）牙弓线绘制：AI自动绘制牙弓线，生成患者全景图像，可手动调整；

（9）AI神经管绘制：具备手动和全自动标记描绘神经管两种模式，全自动模式可一秒着色呈现，能显示三维重建模型，具备自动检测并标注神经管功能；

（10）AI自动精确进行双侧颞颌关节切片，方便进行双侧关节影像查看，可以任意调节层厚；
（11）骨密度测量分析：单点骨密度测量、线段骨密度测量、区域骨密度测量等多种骨密度测量方式；

（12）气道分析功能：可进行3D视角观察气道内部，分析气道情况，快速分割气道，可自动计算容积与最小区域并将患者的气道以色谱形式进行呈现；
（13）局部放大功能：可对感兴趣区域进行局部放大（无需调整图像整体尺寸），定向观察此区域三维影像，便于医患沟通；

（14）图像处理功能：2D/3D图像编辑工具(移动，放大，对比度调节，亮度调节，图像信息)；注释(在图像上自由划线、添加文字、箭头等标记)；

（15）切割功能：可针对三维图像进行任一区域自由切割，获取想要观察区域的三维图像；

（16）头位矫正功能：可对患者三维影像进行头位调整，俯仰角度调整，以及面部对称性，可通过此调整获取更清晰的曲面断层影像；

（17）VTO功能：可通过更改牙位来改变患者照片的侧貌，形成可视化正畸预览；

（18）金属去伪影校正：降低口腔内金属物或其他高密度物质对CT成像效果的影响，显著提高图像质量；

（19）种植体数据库：拥有上百种主流型号种植体，免费升级种植体库，可依据医院需求添加所需要的品牌、系列种植体模型；

（20）虚拟种植：可选择需要的品牌种植体进行虚拟种植，评估种植方案。可在种植体库中选择合适的种植体长度、直径，设计种植体植入位置及植入方向，一键定位种植体中心。可在任意切片图上调节种植体位置，包括曲面断层图；可进行模拟种植，分析种植体区域骨密度分布情况，种植体与下颌神经管的距离预警，种植体的碰撞预警等，安全范围可调节；

（21）种植体验证：可设置种植体为观察中心，一键定位，旋转操作轴，方便观察种植体周围，可完成360度的切片影像；调节种植体位置、方向时，相应切片位置跟随变化；

（22）定点观察，可在全景视图中以任意一点为中心，自动展示该位置的轴状面、矢状面、冠状面影像，方便观察；
（23）多平面重建图像：集成化界面，任意位置、任意方向观察患者切片，成像能显示成像轮廓和边缘；MIP（最大密度投影），可以透明观察内部结构；成像模式可一键切换，层厚可以任意调节；可将同一患者所有影像数据融合在同一软件中诊断管理；

（24）三维渲染模式：预设4种渲染风格，也可自由调整渲染风格进行保存；

（25）STL格式导出：可将CT数据转化为STL格式导出，可选择导出全口STL数据，或者局部STL数据；

（26）多全景模式，可查看MPR全景、VR全景和MIP全景；全景功能具备二维全景片的独立拍摄功能，具备多层全景拍摄功能（一次拍摄可获取21层以上全景片），自动识别牙弓曲面和牙体生理曲度，自动脊骨补偿，拟合出最佳的全景影像；

（27）AI全景片自动诊断系统：可根据患者全景片自动分析患者病灶，识别患者重要解剖结构，一键生成诊断分析报告，提供报告编辑、打印功能；可自定义报告结构支持多种布局选择；患者数据管理及导出：能够增加、编辑、删除患者个人信息；可将患者信息、图像和软件整体导出到光盘和U盘。进行患者病情演变动态模拟，无需联网亦可使用；
（28）AI智能正畸测量分析系统：可一键自动描绘所有正畸点位，一键出具正畸报告功能；可一键自动标记67个分析点、193个测量项目，提供26种测量分析方法，支持个性化的测量分析方法，一键生成分析报告，支持诊疗各阶段的轮廓对比，支持可视化矫正模拟，支持骨龄分析、气道分析、正貌分析、侧貌分析等，无需联网亦可使用。
（29）三维正畸：具备CT数据模拟头颅正位、侧位功能；

（30）多模式头颅侧位片：可供选择全幅或半幅的侧位模式，正位模式，以及用于骨龄测量的腕骨位拍摄模式。

（31）模型扫描功能：具备专用模型托，用于放置模型，专用拍摄模式；
四、其他注意事项

招标文件技术要求中，带＊号及下划线为关键技术要求，投标人必须满足，否则将被视为对技术要求的非实质性响应。

投标人必须提供所投设备完整的原始参数。

投标人所投设备必须包含设备正常运行所需的相关连接配件。中标人所投设备如在实际供货时缺货，必须按原投标报价提供同品牌、相同或更高配置的设备，否则视为违约。

投标人所投设备必须已获得国家食品药品监督管理局颁发的医疗器械注册证。

采购人有权要求中标人在供货时提供所投设备的《原厂供货确认函》及《原厂售后服务保证函》原件，如中标人未能提供，则将被视为违约。

中标人负责将以上所有设备送至采购人指定的使用地点，并安装、调试到正常运行状态。

中标人应负责在项目验收时将设备的全部有关产品说明书、完整的使用手册、原厂家安装手册等文档汇集成册交付设备使用单位。
	台
	1
	400000.00
	400000.00

	2
	掺铥光纤激光治疗机（含输尿管镜）
	▲用于泌尿系结石的粉碎，以及泌尿系肿瘤的汽化、凝固
激光分类:4类

激光防电击等级：BF型

▲工作激光输出波长：≥1900nm 

激光器工作方式：脉冲波或连续波

激光器类型：光纤激光器

▲最高脉冲频率：≥500Hz可调

最大输出功率≥40W
▲最小单脉冲能量：＜0.1J
最大单脉冲能量：≥4.5J

具有控制能量稳定功能，使激光能量输出不稳定度：≤±5%

具有控制能量稳定功能，使激光输出功率的复现性：≤±5%  

▲脉冲宽度可调范围大>1200μs
▲最小脉冲宽度：＜300μs
▲最大脉冲宽度：>1500μs
激光输出接口：国际通用SMA905接口

▲光纤破损自动识别保护报警功能

▲双脚踏开关，方便手术中不同需求时快速切换
▲注册证内系统单元包含传输系统

▲传输系统：设备注册结构单元包含≥4种规格的光纤，其中至少包含200μm、272μm、365μm、550μm、等型号
指示光：绿色，亮度可调节

全触摸彩色控制屏  

有功率反馈系统，可以自动跟踪、即时显示

▲耗电量≤1.6kVA ，电源AC220V/50Hz，手术室无需特殊改造

▲冷却系统：风冷，噪音低，环保节能


	台
	1
	1300000.00
	1300000.00

	3
	核磁共振
	1、总体要求：1.5T，各个厂家均提供光纤数字化平台的产品
2、磁体系统：

2.1磁体类型：超导磁体

2.2磁场强度：≥1.5T
▲2.3磁共振射频激励频率：≥63.85MHz
2.4屏蔽方式：主动屏蔽
2.5抗外界电磁干扰屏蔽技术：具备

2.6三维动态匀场：具备
2.75高斯线范围：≤4.0X2.5 m
2.8磁场均匀度(V-RMS，典型值，24平面32点法)
▲2.8.110 cm DSV：≤0.008ppm
2.8.220 cm DSV：≤0.038ppm
2.8.330 cm DSV：≤0.12ppm
▲2.8.4  40 cm DSV：≤0.34ppm
2.9液氦消耗量：零消耗
▲2.10磁体长度（不含外壳）：≥155 cm 
2.11病人检查床距离孔径距离：≥45 cm
2.12病人检查通道最窄孔径：≥60 cm
▲2.13磁体重量（含液氦）：≥3.5吨
▲2.14磁共振预期使用寿命：≥15年

3、梯度系统：

3.1最大单轴梯度场强(非有效值)：≥33mT/m

3.2最大单轴梯度场强和最大单轴梯度切换率同时达到：满足
3.3最大X轴扫描FOV：≥50 cm
3.4最大Y轴扫描FOV：≥50 cm
3.5最大Z轴扫描FOV：≥50 cm

4、射频系统：

4.1射频系统：光纤射频系统，模数转换器内置于磁体

4.2射频放大器：固态前放
▲4.3射频发射功率：≤16kW 
▲4.4射频发射带宽：≥700kHz
4.5系统并行终端传输可用通道数（非线圈单元组合）：≥24
4.6系统并行终端传输可用ADC个数：≥24
▲4.7单视野不移床一次扫描最大接收通道数：≥24
4.8射频接收采样率(Sampling Rate)：≥80MHz
4.9射频线圈扫描自动调谐技术：具备
4.10射频频率分辨率：≤0.6 Hz/步进

4.11射频相位分辨率：≤0.0058 deg/步进
4.12相位稳定性：≤1.6 deg/分钟
5、射频接收线圈：各线圈均需支持并行采集功能并兼容EPI序列：具备

▲5.1一体化头颈组合成像线圈：≥24通道

5.2腹部组合成像线圈：覆盖范围≥50×50cm，否则应提供两片
▲5.3一体化全脊柱线圈：≥24通道
5.4关节线圈：具备，≥8通道
5.5线圈组合扫描技术：具备

6、计算机系统 

6.1主计算机CPU≥四核

6.2CPU个数≥4个

6.3CPU位数≥64位

6.4主频大小≥3.6GHz

6.5内存大小≥64GB  

6.6计算机显示器≥24英寸彩色LCD

6.7显示器分辨率≥1920×1200

6.8硬盘容量≥1024GB SSD         
6.9数据存储形式CD/DVD

6.10阵列处理器主频≥2.1GHz

6.11阵列处理器内存≥64GB

6.12阵列处理器硬盘≥480GB SSD         
6.13图像存储数(256X256无压缩)≥3,000,000幅     

6.14图像重建速度(256X256, 100% FOV)≥37000幅/秒

6.15同步扫描重建功能（扫描,采集,重建时可同时进行阅片,后处理,照相和存盘功能）

6.16DICOM3.0接口

系统后处理功能：

7.1  3D后处理：具备

7.2  MPR后处理：具备
7.3  SSD后处理：具备
7.4  MIP后处理：具备
7.5  图像回放软件：具备
7.6  图像评价软件：具备
7.7  实时互动重建：具备
7.8  t-test定量分析：具备
7.9  ADC-map：具备
7.10  T1，T2值计算：具备
7.11  时间信号曲线：具备
7.12  图像减影、叠加：具备

8、检查环境：

8.1扫描床最大承重（垂直运动状态下）≥200Kg

8.2扫描床移动精度≤1mm

8.3床旁控制系统双侧       

8.4最低床位≤52cm

8.5检查床最大床速≥10cm/s

8.6检查床最大水平移动范围≥244cm

8.7自动步进扫描床 ：具备

8.8生理信号显示：具备

8.9紧急制动系统：具备

8.10VCG心电门控：具备

8.11呼吸门控：具备

8.12智能流程优化技术

8.12.1头部流程优化技术：具备，DOT Brain或 Ready Brain或SmartExam

8.12.2腹部流程优化技术：具备，DOT或者APx技术

8.12.3脊柱流程优化技术具备，DOT或者EPA技术

8.12.4智能一键后处理技术：具备

8.12.5智能优化重建平台：具备

8.12.6智能优化重建可用于多部位多序列：具备

9、后处理接口
9.1软件控制照相：具备

9.2激光相机接口：具备

9.3远程维修遥控：具备

9.4DICOM发送/接收：具备

9.5DICOM查询/检索：具备

9.6DICOM基本打印：具备
9.7图像传输速度：1GB/秒

10、扫描参数

10.1最小二维层厚≤0.1mm   

10.2最小三维层厚≤0.05mm     

10.3最大采集矩阵≥1024

10.4弥散加权B值≥10000       

10.5最大扫描视野≥50cm 

10.6最大DTI方向≥300

10.7EPI 最小TR（128矩阵）≤5ms

10.8EPI 最小TE（128矩阵）≤1.3ms

10. 9  EPI 最小TE（256矩阵）≤6ms

10.10  EPI 最小TE（256矩阵）≤1.8ms

10.11  3D稳态自由进动最小TR（256矩阵）≤2.6ms

10.12  3D稳态自由进动最小TE（256矩阵）≤0.64ms

11、扫描序列 

11.1自旋回波(SE)

11.1.2自旋回波序列：具备

11.1.3  2D/3D FSE：具备

11.1.4  FSE回波分享：具备

11.1.5  三维FSE序列：具备
11.1.6  单次激发FSE：具备

11.1.7脂肪抑制序列：具备
11.1.8频率脂肪抑制：具备
11.1.9水抑制序列：具备

11.2反转恢复（IR）

11.2.1常规IR序列：具备
11.2.2快速IR 序列 (水/脂抑制技术)：具备
11.2.3水抑制( FLAIR)：具备
11.2.4单次激发快速反转恢复序列：具备

11.3梯度回波(GRE) 

11.3.1多层面梯度回波：具备
11.3.2  3D梯度回波：具备
11.3.3亚秒T1加权(2D/3D)：具备
11.3.4亚秒T2加权(2D/3D)：具备
11.3.5去除剩余磁化梯度回波技术：具备
11.3.6利用剩余磁化梯度回波技术：具备
11.3.7重T2 加权高对比序列：具备，TrueFISP或 FIESTA或Balanced FFE

11.4平面回波(EPI)

11.4.1单次激发EPI：具备

11.4.2自旋回波EPI：具备
11.4.3梯度回波EPI ：具备
11.4.4反转EPI：具备

12、高级应用技术 

12.1体部成像

12.1.1肝脏动态增强：具备，3D VIBE或LAVA或4D THRIVE
12.1.2全身弥散成像软件包：具备
12.1.3同相位/去相位水脂分离技术：具备，DIXON 或3D Dual Echo
12.1.4呼吸导航技术：具备
12.1.5磁共振胰胆管造影：具备
12.1.6磁共振尿路造影：具备
12.1.7磁共振椎管造影：具备

12.2神经成像

12.2.1无造影剂全脑容积灌注成像（不可用科研序列替代）

▲12.2.1.1技术认证：具备（NMPA或FDA）
12.2.1.2Spiral K空间填充：具备
12.2.1.3准连续性RF脉冲标记：具备
12.2.1.4  ASL定量后处理分析软件：具备
▲12.2.1.5ASL定量单位（提供佐证材料）：ml/100g/min(毫升/100克/)
12.2.2高分辨率颈髓成像：具备，MEDIC 或 MERGE或m-FFE
12.2.3高分辨率内耳三维成像：具备
12.2.4全脊柱成像：具备
12.2.5全中枢神经系统成像：具备，使用一体化线圈或专用线圈

12.3弥散成像：

12.3.1各向同性采集：具备

12.3.2各向异性采集：具备
12.3.3ADC值测量：具备

12.3.4ADC-map彩图：具备

12.3.5体部脏器弥散：具备

12.4灌注成像

12.4.1灌注成像技术：具备

12.4.2 rCBV分析：具备

12.4.3 TTP分析：具备

12.4.4MTT分析：具备

12.4.5负积分图：具备

12.4.6检索图：具备

12.4.7时间信号曲线：具备

12.4.8彩色显示：具备

12.5血管成像：具备

12.5.1  2D/3D TOF法技术：具备

12.5.2 连续多层3D时飞法(TOF)技术：具备

12.5.3门控2D血管：具备

12.5.4  2D/3D相位对比法技术：具备

12.5.5  增强对比MRA：具备

12.5.6智能造影剂跟踪技术：具备，CARE Bolus或Fluoro-Trigger MRA或Bolus track

12.5.7门静脉成像技术：具备

12.5.8自动移床MRA：具备

12.5.9磁化转移(MTC)：具备

12.5.10动静脉分离技术：具备

12.5.11最大强度投影：具备

12.5.12多层面重建：具备

12.5.13曲面重建：具备

12.5.14电影回放：具备

12.6心脏成像

12.6.1常规形态学成像：具备

12.6.2快速梯度回波/快速心脏采集：具备

12.6.3黑血技术，包括脂肪抑制黑血技：具备

12.6.4亮血技术：具备

12.6.5心电触发：具备

12.6.6二维/三维多相位成像：具备

12.6.7快速心脏电影：具备

12.7肿瘤成像：

12.7.1专用肿瘤检测序列：具备

12.7.2类PET成像功能：具备

▲12.8压缩感知成像技术认证：可应用于全身（具备NMPA或FDA认证）

并行采集技术 

13.1基于图像算法：具备，mSENSE或ASSET或SENSE

13.2并行采集加速因子：≥4
13.3自动校准技术：具备

伪影校正技术 ：

14.1流体补偿：具备

14.2呼吸补偿：具备

14.3卷积伪影去除：具备

14.4前瞻性运动伪影校正：具备

14.5回顾性运动伪影校正：具备

其他技术参数要求 

15.1自动和手动滤波：具备

15.2实时交互式成像：具备

15.3三维定位系统：具备

15.4频率编码方向扩大采集：具备

15.5相位编码方向扩大采集：具备

15.6预饱和技术：具备

15.7饱和带数目≥6

15.8脂肪饱和技术：具备

15.9水饱和技术：具备

15.10水激发技术：具备

15.11偏中心扫描技术：具备

15.12扫描暂停技术：具备

15.13可变带宽技术：具备

15.141可变k空间填充：具备

15.15非/对称回波：具备

15.16信噪比指示器：具备

15.17优化反转角技术：具备

15.18线圈灵敏度校正：具备

15.19神经高分辨成像：具备

15.20磁共振实时定位：具备

15.21磁共振实时透视：具备

15.22交互式参数改变：具备

15.23扫描参数顾问：具备

15.24恒定信号技术：具备

原厂原装高级影像独立后处理工作站 ：

▲16.1工作站型号和名称：原厂工作站, AW或Syngo.via或星云工作站

16.1显示器：≥19英寸
16.1CPU：≥2个
16.1主CPU主频：≥3.5GHZ
16.1内存≥32GB

16.1硬盘容量≥1T

16.1硬盘存储量：≥1,960,000幅256×256图像

16.1CD-RW驱动器：提供
16.1多种方式显示和图像处理：提供

16.1三维后处理软件(SSD MIP MPR等)：提供

16.1实时三维图像：提供

16.1血管成像软件：提供

16.1内窥镜成像软件：提供

16.1病人数据库：提供

16.1高级神经后处理功能软件包：提供

16.1高级灌注功能后处理软件包：提供

16.1弥散成像后处理软件包：提供

16.1弥散张量（DTI）后处理软件包：提供

16.1图像融合：提供

16.1全脑动脉自旋标记定量后处理功能：提供

第三方产品：

17.1水冷机：提供

▲17.2磁共振5G远程指挥中心服务系统：提供

17.3 G CPE 信号基站：提供

17.4远程操作系统共享功能：提供

17.5远程扫描参数调节功能：提供

17.6远程序列选择与调节：提供

17.7远程扫描结果查看功能：提供

17.8远程连接前置机：提供

17.9实时互讯系统（含平板电脑）：提供
	台
	1
	6600000.00
	6600000.00

	4
	数字化移动式C形臂X射线机
	适用临床范围：可用于骨科，普通外科，矫形外科，创伤外科，泌尿外科，脊柱外科，疼痛外科，消化科，妇科及手术室等。
技术指标
高频高压发生器
▲最大输出功率：≥25kW
主逆变频率：≥60kHz
连续透视（手动、自动）
管电压：≥125kV、连续可调
管电流：≥5mA、连续可调
增强透视（手动、自动）
管电压：≥125kV、连续可调
管电流：≥10mA、连续可调
脉冲透视
管电压：≥125kV、连续可调
▲管电流：≥98mA、连续可调
脉冲频率：≥12.5帧/秒、可调
摄影管电压：≥125kV
摄影管电流：≥200mA
摄影mAs：≥320mAs
射线管组件
射线管
双焦点：小焦点≤0.6mm，大焦点≤1.3mm
阳极热容量：≥80kJ
组件热容：≥1000KJ
数字化影像系统

平板探测器类型：非晶硅
平板探测器闪烁体类型：碘化铯
▲平板探测器成像面积：≥30cm×30cm
像素矩阵：≥1956×1956

像素尺寸：154μm
图像灰阶度：≥16Bit
监视器：21英寸3M灰阶医用液晶显示器
数字图像处理系统
图像采集模块：实时缩放，任意角度实时旋转，垂直/水平镜像，实时增强处理，分窗显示，单帧/序列图像存储与回显。
图像处理模块：对已采集或保存的图像，在本模块中可以对图像进行处理：标注、缩放、测量、分窗显示、90°旋转、水平镜像、垂直镜像等功能。
报告模块：提供各种内容可修改的诊断词条，方便使用者撰写报告，提供报告打印功能
胶片打印模块：遵守DICOM标准的医用胶片排版和打印功能。
结构性能
焦点—影像接收器距离：≥1150mm
C形臂沿轨道弧形滑动角度：≥120°
C形臂沿水平轴旋转角度：≥±180°
▲C形臂左右摆动：≥±15°
水平移动范围：≥200mm
垂直移动范围：≥400mm
▲C形臂的开口距离：≥944mm
C形臂的弧深度：≥826mm
导向轮：万向，主轮：0-90°
▲五维电动机架所有机械运动均由电动控制.
电源条件
电源电压：交流220V±10%
电源频率：50Hz±1Hz
关于床旁控制系统 
▲具备DSA造影减影功能,具备导航路径图功能-- 。
标准配置
五维电动移动C形臂主机架                1套
高频高压X射线发生器和高频逆变电源          1套
21英寸3M灰阶医用液晶显示器                2台
平板探测器                                  1套
数字图像处理系统                            1套
密纹滤线栅                                  1个
电动可调式限束器                            1套
人体图形化液晶触摸屏                        2个
手持机械运动控制器                          1个
曝光脚闸                                   2套
X射线影像传输及处理软件                   1套
性能特点
采用了大尺寸平板探测器，更大的视野范围，获得高清晰无失真图像，确保图像信息精准可靠，满足多种临床特殊手术需要。产品特点：
高动态显示范围，可实现最佳的人体软组织与骨骼组织成像。
碘化铯非晶硅动态平板探测器，极限空间分辨率达到3.2LP/mm,灰阶16bit。
完备的图像处理系统，具备非凡处理能力，确保您的所想即您的所得。
内置先进图像自动优化处理、增强模块，实时显示自动优化后的清晰临床影像。
通过实时Laplacian金字塔增强实现实时组织均衡，实时动态Gamma校正。
实时窗宽窗位调节、实时任意角旋转，实时缩放，平移，兴趣点、反相、降噪、平滑、锐化等丰富且强大影像处理功能带给您更强的诊断信心。
专用高清医用液晶显示系统，呈献给您高亮度、高对比度的临床图像；对比自然，有益于诊断的图像细节显示更加清晰、层次更加丰富。
8、完美数字影像链，确保您可以轻松应对多个科室的多种常规手术。
其他
▲软件升级：提供终身免费软件升级服务；

	台
	1
	950000.00
	950000.00


