自动凯氏定氮仪

一、工作条件：

1 电源：220 VAC ±10%  50Hz/60Hz；

2 温度：操作环境10-35℃；

3 冷凝水压：0.02MPa-1MPa；

4 冷凝水温度：≤20℃；

三、功能参数：

1 仪器配置：自动凯氏定氮仪，含蒸馏系统、软件系统；

2 采用国家标准的凯氏定氮方法：浓硫酸环境消解样品、碱性环境蒸汽蒸馏、硼酸吸收法；

3 检测范围：0.1-240mgN；

4 回收率≥99.5%（1-240mgN）；

5 重复性误差：RSD≤0.5%（1-240mgN）；

6 测定样品重量：固体≤6g  液体≤16ml；

7 操作系统：内置4.3寸高分标率彩页液晶显示屏，中文操作界面，可实时监测和显示实验过程；

8 全自动加碱加酸加稀释剂、全自动蒸馏、全自动故障检测；

9 采用自动淋洗控制系统，实现智能化出液管路淋洗，保证样品的高回收率和结果的准确性；

10 蒸馏时间：0—60min 连续可调；

11 具备冷凝水流量检测功能；

12 防溅瓶采用耐碱液腐蚀的高分子材质；

13 具备安全门自动监测及消化管在位检测功能；

14 具有紧急停止操作功能。

15 具有故障自动检测及声光报警系统智能化设计；

16 安全认证：定氮仪主机需通过CE认证；

17 配备20孔石墨消解仪，近红外加热，是石墨块导热

18 加热温度室温+5-450℃

19、配置消解排废装置