1 仪器名称

全自动多参数流动注射分析仪

2仪器组成

仪器由多个分析通道组成，其中一个分析通道包括一个十通道蠕动泵，一个化学分析模板，一个双光束检测器及与化学分析模板配套的温度控制器、分析通道控制电路。每个分析通道配合自动进样器、主机可作为一台仪器独立工作，通道之间蠕动泵和检测器等不共用，彼此完全独立。多个分析方法通道可同时工作，更换分析方法时无需更换化学分析模板。

3 自动进样器

进样器具有能与电脑直接连接的数据接口及独立电源接口、电源开关键。具有自动补液功能，可以达到检测过程中无人值守。进样针≥2个，支持双针进样。样品位≥158位（不含载流槽位）。

4进液系统

每个通道都配有独立的进样系统：至少十通道全自动蠕动泵，PVDF耐腐蚀泵卡头，每根泵管由独立可调节的特种塑料材质压块控制，避免使用整体压块设计，保证根泵管可以独立控制。

5前处理装置

5.1内置在线加热、在线蒸馏、在线紫外消解、在线冷凝装置。

5.2内置加热装置全部为电加热方式，无需加入导热油。

5.3在线冷凝装置使用电冷凝，无需水循环装置。

5.4在线蒸馏和在线萃取使用膜分离装置，实验前无需镀膜操作。

6 流路系统

6.1分析管路固定在流路面板上，使用时面板与桌面呈水平放置，角度＜5°。

6.2仪器具有安全防护装置，化学反应面板上有安全防护罩，避免可能的蒸馏/加热试剂泄露导致人员伤害，避免环境中水汽/盐汽/酸汽对设备核心部件的腐蚀，保障仪器的使用寿命。运行过程中可成关闭保护状态，不能影响操作人员观察仪器运行状态。分析管路全部使用PTFE材质，不使用石英等材质。

7检测系统

7.1检测器采用双光束检测器，波长范围340-1100nm，噪音<0.0006Au，漂移<0.001Au。

7.2采用流通式比色皿，有光程10和30mm两种比色皿安装空间。

7.3开机5s内基线即稳定，可立即开始实验。

7.4采用卤钨灯光源，不使用LED光源。

7.5根据波长自动增益调节光强。

7.6检测器在主机内，不能外置。

8 数据处理系统

8.1主流商务电脑，含液晶显示器、可读写光驱、激光打印机。

8.2软件全部中文界面。

8.3有多级权限设置功能。

8.4可实时监控仪器各种参数及状态。

8.5有异常报警提示。

8.6导出≥5种报告格式。

9.测试项目

9.1挥发酚（含蠕动泵、六通阀、化学分析模板、双光束检测器、温控仪）

要求：膜分离在线蒸馏模块，在线电冷凝模块

线性范围：0.001 -0.2mg/L  （最高5.0mg/L 应分段测量）

MDL: < 0.0006 mg/L

样品分析频率：20样/小时

精密度：≤ 2%

9.2阴离子表面活性剂（含蠕动泵、六通阀、化学分析模板、双光束检测器）

要求：双在线膜分离装置

线性范围：0.025 -2mg/L

MDL：< 0.015 mg/L

样品分析频率：20样/小时

精密度：≤ 3%