智能一体化蒸馏仪

产品参数

1.工作条件

- 电源:AC 220V ,50Hz

- 环境温度:10-35℃

- 环境湿度:≤60%

2．产品技术参数

- 2.1加热功率:单孔加热功率0-500W可单孔任调

- 2.2温度控制: 室温-600℃可单孔任调

- 2.3加热时间控制: 0-300min可任设

- 2.4升温时间:10min

- 2.5 加热方式: 进口远红外辐射加热

- 2.6 通讯接口: RS485通讯接口

- 2.7仪器尺寸: 932*421*706mm（±50）

- 3．产品性能指标

3.1加热单元

- 3.1.1加热装置采用远红外辐射加热，热转换效率高，均匀受热,功耗小,均可单孔单控；

- 3.1.2 每个加热位设有防干烧功能，具备样品反应容器干烧（无液）保护，爆沸保护，防倒吸保护，确保实验安全有效进行；

3.2控制系统

3.2.1 系统采用不低于7寸液晶触摸屏设计,可设置不同的加热功率，实时显示运行状态、加热剩余时间,智能控制无需人工值守。

3.3冷却水循环系统

3.3.1具有风冷加内置压缩机制冷循环系统，冷凝水温度实时显示，流速控制，缺水报警，压缩机过载保护。

3.3.2具备外部水源自动启动、截止功能，节省能耗，节约用水(专利证书)。

3.4蒸馏系统

3.4.1蒸馏终点控制单元采用时间加重量双重模块控制技术，实时显示已蒸馏时间及剩余蒸馏时间，待蒸馏结束后自动停止加热。

- 3.4.2为保证馏出液量不损耗，蒸馏结束后系统自动切断加热电源，同时系统自动启动防倒吸保护装置，防止烧瓶内形成负压，造成馏出液回吸。

- 3.4.3冷凝管要求真空蛇形方式，避免遇冷回流，馏出液管路进气与出气管路中未有任何开口或磨砂塞，避免馏路密封差导致样品损失。

3.5清洗系统

3.5.1馏出液管路智能清洗功能，操作完成后按清洗键自动吸入纯水，自馏出液接收端至烧瓶加热端反向冲洗，实现双控一键清洗。

3.6冷凝单元

3.6.1 采用真空蛇形冷凝管避免遇冷回流，蒸馏样品瓶更换采用直插式蒸馏结构；

五、产品配置

1.智能一体化蒸馏仪主机1套、500ml双颈平底烧瓶6支、蛇形真空冷凝管6支、250ml锥形瓶6支、硅胶管路6套、烧瓶放置架1个。

2.产品使用说明书一份、合格证一份。