附表一：产科中央监护数字化信息管理系统采购项目  是否允许进口：否

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 为满足临床业务需求，系统需支持主流WiFi网络或有线以太网，支持利用医院现有WiFi进行组网，连接网络内母胎监护设备系统和院内现有胎儿监护仪系统，实现数据统一集中管理。 |
|  | 2 | 为满足医院未来业务发展需要，系统应能支持接入≥256台监护主机设备。 |
| ▲ | 3 | 为保护医院未来设备采购的自主权和临床业务需要，本系统应开放对外接口，且本系统应能支持接入国内外主流品牌胎监设备和母胎监护设备，实现由院方统一管控。 |
|  | 4 | 支持实时记录并显示胎儿监护数据，支持自动开始监护。 |
|  | 5 | - 应具有多种监护界面，可适合多种模式监护需求（母胎监护、胎儿监护、多参监护）。支持显示事件记录、支持显示孕妇信息。 |
|  | 6 | 系统支持多中心监护，支持屏幕扩展。同网络下经授权后的PC设备、移动PAD可查看实时监护数据。 |
|  | 7 | 系统具有OCT、Sogc、CST、NST、Krebs至少五种智能评分方法。支持自动打印分析报告。 |
|  | 8 | 系统应支持多种监护报警功能，支持报警延时设置，支持回顾报警记录。 |
|  | 9 | 支持监护时间设置，到点文字、语音提醒。 |
|  | 10 | 系统能自动保存数据，数据库可永久保存50万份以上记录，数据档案可打包导出、刻录光盘。 |
|  | 11 | 系统应支持对历史档案进行档案搜索，支持回顾全程CTG曲线。支持对历史数据进行报告打印。 |
|  | 12 | 系统应可支持扫码枪/PDA等辅助工具，扫码完成监护流程，提高科室工作效率。 |
| ★ | 13 | 为满足临床业务需要，系统必须能和医院门诊部现有监护设备系统无缝对接；同时支持无缝接入医院HIS、LIS系统、产科信息管理系统； |
| ▲ | 14 | 系统软件可根据临床业务需求和为响应国家卫健委及妇幼司相关政策规定，可支持扩展为紧密型县域医疗卫生共同体一体化数字运营管理系统，并根据临床需求能扩展及无缝对接分娩监测与产程可视化系统。 |
|  | 15 | 系统应提供各类统计报表，满足科室临床业务需要。 |
|  | 16 | 监护主机采用全无线探头设计，监护参数：监测胎儿胎心率、胎动、孕妇的宫缩压力、无创血压、血氧饱和度、脉率、心电、呼吸、体温。 |
|  | 17 | 全无线多晶片无线胎心探头，超声工作频率：≥1MHz，超声输出功率：Iob<10mW/cm2。胎心率测量和显示范围30～240BPM，胎心率测量误差≤±1BPM； |
|  | 18 | 全无线宫缩压力探头测量范围覆盖0～100单位，非线性误差≤10%。 |
|  | 19 | 一体化无线探头架，探头架应具有防反误插和防脱落设计结构，以免掉落，支持探头自适应识别。 |
| ▲ | 20 | 监护主机内置大容量电池并一体化设计，支持移动中监护，电池续航时间≥2小时； |
| ▲ | 21 | 为节约科室后期使用成本，监护主机设备上不配置打印机或打印机模块，且本系统支持实现胎监无纸化。 |
|  | 22 | 为满足临床使用需求，为满足患者转运或携带方便，监护主机应具有≥11英寸高分辨率电容式触摸屏。屏幕可视角度应0-180度可调。 |
| ▲ | 23 | 监护主机支持无线对接多参数子机，多参数子机可在不同监护主机之间自由绑定/解绑，自动切换母胎监护或胎儿监护模式。 |
| ▲ | 24 | 多参数子机内置锂电池，且电池续航时间≥4小时。 |
|  | 25 | 多参数子机监护技术要求： - a.心电测量：心率的测量范围：15bpm～300bpm，心率测量误差：±1bpm，心率参数分辨率：1bpm。 - b.呼吸测量：呼吸率测量范围：15rpm～120rpm，测量误差：±2rmp，分辨率：1rpm。 - c.无创血压测量：具有手动、自动和连续三种测量模式，仪器的自动血压测量间隔时间应可设置，具有过压保护功能。 - d.血氧饱和度测量： 测量范围：0%～100%， 显示分辨率：1%，测量误差：在70～100%范围内，测量误差±2%。 - e.脉率测量：测量范围：25bpm～250bpm；测量误差应为±3bpm；分辨率：1bpm。 F.体温测量：测量范围：0℃～50℃；测量误差：25℃～45℃范围内，±0.1℃（不包括传感器误差）；显示分辨率：0.1℃。 |
| ▲ | 26 | 无线探头具备IP68级防护等级，支持水中分娩。 |
|  | 27 | 无线探头应具有显示屏，支持显示孕妇姓名、FHR数值、TOCO数值、电量、连接等情况，方便临床进行判断； |
|  | 28 | 无线探头与监护主机无障碍实时通讯距离需≥80米。 |
| ▲ | 29 | 无线探头与监护仪主机通信中断并重新连接后，通信中断期间的检测数据应能续传。 |
|  | 30 | 无线胎心率探头支持恶劣网络环境下存储5小时以上监护数据，并在通讯恢复时向主机进行断网续传,满足网络恶劣环境下使用，支持≥5小时胎心率数据及≥80分钟胎心音存储，无线宫缩压力探头支持≥5小时宫缩压力值数据存储； |
|  | 31 | 无线探头表面、设备表面具有激光二维码标识，便于医院进行设备管理。 |
| ▲ | 32 | 为满足临床业务需要，所有监护主机应同时具备双胎监护功能，应支持单胎/双胞胎自由切换使用。 |
|  | 33 | 部份监护仪主机应配置4G通讯模块，便于插入4G通讯卡，在救护车上、转院转诊、户外等使用时数据能和院内系统及时连接并统一保存管理。 |
| ▲ | 34 | 主机支持无线连接WiFi打印机，具备自动选段、自动打印功能，可打印A4等格式报告，降低热敏纸消耗成本。 |
|  | 35 | 数据自动存储，存储容量应满足大于2万例的监护档案（约7000小时）。支持监护数据档案回顾，支持打印多种报告格式，可通过设置选择报告模板样式。 |
| ▲ | 36 | 支持原始胎心音存储及回放，作为临床识别胎监假阳性的后续处理依据。 |
|  | 37 | 支持对FHR基线值、加速次数、减速次数、短变异、胎动次数、周期性加速次数、宫缩次数、宫缩强度、持续时间等参数进行计算分析。 |
|  | 38 | 主机具有OCT、Sogc、CST、NST、Krebs至少5种智能评分方法。支持手动修改校正分析结果。 |
|  | 39 | 具有报警提醒：三级声光多功能报警，生理报警及技术报警，报警界限可调。 |
|  | 40 | 主机具有多种数据通讯接口及协议（蓝牙、WiFi、TCP/IP、RS232等），支持与中央监护系统联网通讯后实现集中监护管理；主机支持U盘导出监护报告。 |
|  | 41 | 主要配置清单：充电基座1台；母胎监护主机、无线宫缩压力探头、支架、电源线各10台；多参数子机、心电导联线、无创血压袖套、血氧探头、体温探头等各6套；无线胎心探头13个；中央监护信息中心软件和接口代码文档1套、内外网网络设备及隔离设施1批、65英寸液晶触摸显示屏（内置摄像头/扩音器/触控笔/传屏器）1套、全院胎监数据存储塔式服务器（32英寸液晶显示屏/四核2.8G/16G ECC内存/4T企业级硬盘/键鼠/打印机）1套；本系统和设备对应的合格证、保修卡、装箱单和说明书等文件各配备1套。 |
|  | 42 | 本系统配置胎监WIFi联网模块，支持所有国内外主流品牌胎监设备对接，支持双频WiFi，支持802.1x企业级加密认证，系统具有数据重传功能，确保在无线网络的通信质量不佳甚至断网的情况下，在网络恢复时可保证历史数据可以重传恢复，确保数据的安全性、可靠性。 |
| ★ | 43 | 其他要求：非人为损坏整机（除易损件外）质保贰年；项目签订合同后30个日历日内完成签字验收，且本项目合同签订后连续30个日历日内交货完毕并完成各数据接入并上线运行。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |  |