1.平衡功能评估及训练系统（1台）

1、产品由软件、传感器及训练架组成；

2、产品应具备蓝牙连接功能；

3、软件可对患者的平衡能力进行评估，并根据评估结果推荐适宜的平衡训练角度，制定合适的训练计划；

4、软件中有多种游戏类型可选，每种游戏类型可根据患者的平衡能力选择适当的难度；

5、产品须配备为55寸一体机；

6、●训练架采用双轴设计

7、训练架在竖直方向摆动角度可调，可实现静态与动态平衡训练功能；

8、●训练架的摆动阻力不少于3档可调，实现动态平衡进阶训练，

9、●训练架垂直方向高度可调，最在调节范围30cm，误差为±10%；

10、 训练架的高度调节方式为气弹簧调节；

11、训练架的承载能力：脚踏板最大承重为2000N；腰部固定带的最大承重为1000 N；

12、训练架的脚部固定装置使用弹簧开关设计，一踢一踩即可开关该装置

2.角度尺（1套）

1、结构型式：脊椎角度尺、肢体角度尺（大）、肢体角度尺（中）、肢体角度尺（小）、手指角度尺、箱体；

- 材质：ABS；

- 外形尺寸/㎝：35×17×5；测量器具共5件

3.多功能关节活动测量表（1只）

1、尺寸18×8×9cm

2、表盘直径≥6.5cm,表盘旋转角度360°

3、测量肘、手指等关节活动范围及脊柱弯曲程度

4.生物反馈神经肌肉刺激治疗工作站（1台）

1、● 设备治疗通道数量不少于4个，

2、设备专用治疗软件包括：生物反馈神经肌肉表面肌电评估系统，生物反馈+阈值触发电刺激治疗系统，循环电刺激治疗系统，场景动画生物反馈治疗系统。

3、 具有生物反馈神经肌肉肌力功能评估检测系统，通过比对评估模式，对肌肉的张力、收缩力、

4、 具有自动与手动阈值设定功能，能根据不同患者及治疗部位临床需要进行触发电刺激治疗。

5、 病人信息与数据管理：记录每一位病人的治疗全过程，可进行储存、查看、评估报告打印。

6、 数据处理：数据可备份、更新升级。

7. 电刺激脉冲波形至少应包含：单面波、双面平衡波、交互波形。

8、 EMG 可检测范围：2-2000μVp-p。

9、 肌电位灵敏度：≤1 uV。

10、●刺激电流强度：0-90mA任意调整。

11、● 脉   宽：50-800uS任意调整。

12、 频   率：1-400Hz任意调整。

13、软件治疗方案预置≥60种，用户可根据需要自行定制方案

14、预置多媒体场景动画治疗方案≥12个，提高患者治疗依从度与患者治疗效果自我评价。

15、具有异常情况（文字或语音）提示和报警，设备自动停止治疗，保护病人安全。

16、●整机一体化结构，18.5寸大屏幕显示，显示器角度可180度调整。

5.言语训练卡片  （1套）

1、规格：53×21×36

2、内含：呼吸放松训练一本，舌尖侧推运动一本，发声放松训练一本，共鸣放松训练一本，构音语音能力评估一本，训练手册一本，早教机一台。

6.心理言语脑功能综合评估训练系统（1套）

一、评估模块：
1、●含有心理评估评估量表。

2、提供西方失语症成套测验(WAB评定),提供标准失语症评定检查(SLTA检查),提供公开透明的检查方法。
3、语言评估与训练部分必须明确模块。
4、病历详细、清晰简操作简单,可任意添加、修改、打印病历。
5、系统可以全程或者部分录音，可随意放音，可循环放音（复读）。
6、丰富的图片库、可分类检索任意组合。
7、系统必须含有语音识别和书写识别功能。
8、系统可单屏显示，也可双屏显示。患者屏幕必须有触摸功能。
9、为了避免医生评分对病人造成干扰，双屏功能时,医生内容与患者内容必须分开显示，
10、客观题目，系统可全自动评分。
11、系统可自动评分、计算AQ值、CQ值，自动对失语症进行8大分类。
12、强大的统计分析功能生成的统计数据，可直接供SPSS或SASS等工具在内的各种软件调用进行分析，也支持EXCEL输出统计分析。
13、分析结论中含有非常详细的曲线分析图，大项之间，小项之间均可以对比，同一个病人不同时间的测试结论均可一张图表中对比。
14、系统默认发音为标准普通话，内置多种语言且该支持自主录制语言模块，用户可根据需要，自己录制不同语言模块。 
15、系统病例报告支持WORD输出，支持用户根据需求更改。 
二、训练模块：
1、进入软件之前，含有独立的临床论述部分。
2、病历详细、清晰简操作简单,可任意添加、修改、打印病历。
3、该系统有详细的语音提示应用方法。
4、系统中病人任何一次测试数据：答题、录音、画图等都可分层分次独立保存，任意调出。 
5、多达99层的多通道SCHUELL刺激方法, 提供多通道刺激引导式训练。
6、训练作业精确控制功能：可显示其历史和当前状态，包括相应的训练时间与结果
7、训练库扩展功能：系统训练库采用开放结构，用户可根据需要随意增加如文字、图片、声音、视频等内容。
8、系统默认发音为标准普通话，但是该系统支持多语言模块，用户可根据需要，自己录制不同语言模块，外文或者方言，操作简单方便。
三、构音训练模块：
1、声母，韵母两个独立部分组成。     
2、每个独立部分又由辅导部分与学习部分组成，协调配合更有助于功能恢复。
3、有真人口型辅导，清晰明了。
4、有音长、音调、音量反馈功能训练,可调节阈值范围为10至1000。

7.吞咽神经肌肉低频电刺激仪（1台）

1、双通道输出，每通道可独立设置治疗参数。

2、●输出强度：0mA～50mA或0V～50V范围内可调。

3、脉冲频率、脉冲宽度、脉冲的上升时间和下降时间、脉冲的维持时间、脉冲的断电时间可调。

4、●具备不少于2种电极治疗方式，粘式电极和口腔移动电极，。

6、提供具备多种治疗模式，可自定义治疗模式：

7、●设备内置电极放置图示。

8、提供电刺激手柄给治疗师操作。

9、开路报警提示，过电保护确保治疗安全。

8.吸附式点刺激低频治疗仪（1台）

1、●不小于10英寸彩色液晶触摸显示屏；

2、●6组电路输出，最多可治疗12个治疗点；

3、脉冲频率范围： 1Hz～999Hz；

4、负载为500Ω时，仪器最大输出电流有效值应不大于50mA；

5、●脉冲宽度：SSP电极时为50µs ，普通电极时为150µs，SSP电极与普通电极可相互转换使用；

6、治疗时间：1min~99min可调，步长1 min；

7、采用中央圆锥体，底部圆盘和周围密封硅胶式镀金属电极；

8、●工作压力最大为40KPa，范围内可调；

9、不少于二种操作模式可供选择，包含无创针灸、低频电疗等模式；

10、●设备需要内置治疗处方，内置建议穴位点及取穴图示；

11、具有连续8种治疗模式可选；

12、治疗结束输出强度自动归零并声音提示；

13、立式一体机，方便移动；

14、配备一体式悬挂网架

9.痉挛肌电刺激治疗仪（1台）

1、双通道输出；

2、●液晶触摸显示屏；

3、不少于6种内置处方，也可自定义处方；

4、脉冲宽度100μs-500μs范围内可调；

5、、输出周期、延迟时间可调

6、治疗时间1～60min范围内可调，

7、●输出强度：0～140mA（峰值电流范围），步长1mA；

8、开路报警，确保治疗安全。

10.电脑中频治疗仪（2台）

1、工作频率：1KHz-12KHz

2、●输出电流：80mA±10%（工作频率≤1.5KHz，标准负载500欧姆）

100mA±10%（工作频率>1.5KHz，标准负载500欧姆）

3、调制频率范围：不窄于0Hz-150Hz

4、调 幅 度：0%、33%、60%、100%四种调幅度，调幅度允差±5%。

5、调制波形：方波、尖波、三角波、指数波、锯齿波、正弦波、等幅波、梯形波、扇形波、扇指波、以及它们的组合波形。

6、治疗时间：1-99分钟（到达预定时间发出声音信号并自动停止输出）

7、●输出通道：

1)、具有两个输出通道，输出电流独立可调。

2)、温热电极：温度三档可调（25℃~41℃）

8、治疗处方：50个专家治疗处方，其中含多步程序（24个）、音频电流、正弦调制、脉冲调制。

9、输入功率：90VA

11.干扰电治疗仪（1台）

1、●三维（六个吸附电极）干涉波输出；
2、吸附式电极，负压吸引压80~300mmHg连续可调； 
3、吸引模式：连续模式、脉冲模式（15回/分、30回/分、60回/分）和自动模式。
4、●顶板自动加热功能，； 
5、输出频率（基频）为2 kHz、3 kHz、4 kHz、5 kHz可调节；
6、在500Ω额定负载下输出的电流有效值不大于50mA；
7、五种干涉模式可调节：IFC、IFCW、PMC、PMC2、程序；
8、●六种向量可调节： OFF、1、2、3、4、5；
9、●四种扫引时间可调节：1/f、15秒、30秒、60秒；

10、●调制模式共5种：0、25％、50％、75％、100％，巴斯特；
11、五种治疗模式可调节：低、中、高、广域、低高， 
12、多重安全保护：过电流保护、过电压保护、断路保护，顶板加热双重温度保护。

12.超声波治疗仪（1台）

1、●配置频率1MHz±10%及3MHz±10%治疗头；

2、治疗头有效辐射面积：2.5 c㎡±20%及1.1 c㎡±20%

3、额定输出有效声强：3.0W/ c㎡±30%；

4、波束不均匀性系数：≤8；

5、波束最大声强：24W/ c㎡±30%；

6、波形：脉冲波、连续波；

7、治疗头进液防护程度：IPX7 （防水深度，治疗头辐射面往上10mm ）                        8、机身进液防护程度：IPX0

9、每一种调制设置的调制波形：方波；输出波形描述：100%方波调制；

10、每种调制设置状态下，脉冲持续时间、脉冲重复周期、占空比以及时间最大输出功率与输出功率的比值，输出功率及有效声强

13.湿热敷装置（1台）

1、恒温控制，温度设定范围50~95℃可调；

2、工作状态指示灯实时显示：加热、保温、故障。

3、具备两种模式可选择；

(1) 自动模式：每天6时自动开机加热，17时自动关机停止加热；

(2) 手动模式：闭合电源开关，仪器开始加热；断开电源开关，仪器停止加热；

4、● 加热水箱容积不小于70L；

5、加热水箱功率不大于1200VA；

6、 加热时间：从室温25℃加热到75℃不超过200min;

7、 冷却时间：室温下从75℃开始冷却到25℃不低于200min，高保温性能；

8、双重温度保护：设定温度恒温保护和超温断电保护；

- 微波治疗机（1台）

1、●工作频率为2450MHz。

2、●微波输出功率：0-99W，连续可调。慢进、慢降，步进1W，快进、快降，步进10W。

3、时间设置键用于设置微波理疗机运行的时间0～30分，连续可调。慢进、慢降，步进1分，快进、快降，步进10分。并可循环调节；

4、●微波理疗辐照器：圆形≥φ160mmX50mm、马鞍形≥360mmX120mmX60mm。

5、显示方式：数码显示；

6、安全性：无用辐射＜10/cm²；外壳辐射<1mW/cm² ；

15.特定电磁波治疗器（4台）

- 立式，单头。

- 频率50Hz±1 Hz

3、定时控制范围0-60min

16.脑循环电刺激仪（1台）

1、电刺激搭配肢体神经肌肉电刺激；

2、●采用头箍式电刺激方式；

3、液晶触摸屏+一键飞梭。

4、●头箍电刺激装置最大输出强度为30mA可调

5、头箍电刺激装置脉冲宽度最大为400us，范围内可调；

6、不少于6种内置肢体神经肌肉电刺激处方；

7、治疗时间1～60min连续可调，步长1min；

8、开路报警功能，确保治疗安全。

17.神经肌肉电刺激仪（1台）

1、● 八通道电流输出

2、液晶触摸显示屏;

3、脉冲宽度最大为400us，范围内可调；

4、频率最大为180Hz。范围内连续可调，

5.、仪器的上升时间、维持时间、下降时间和断电时间均可调节

6、治疗时间1～60min可调

7、最大输出电流：140mA(峰值电流)，步长1mA；

8、●具有同步/异步输出功能

9、具有开路报警，过电保护确保治疗安全

18.空气波压力循环治疗仪（1台）

1、液晶触摸显示屏；
2、不少于6种充气治疗模式可选
3、可同时连接二个气囊；
4、特制叠加式双层结构气囊；
5、设备压强可在5-25Kpa（38-188mmHg）范围内连续可调，气压单位Kpa和mmHg可进行转换；
6、时间设定模式：治疗时间最长为99min，范围内可连续可调；
7、●仪器设备充气时，每腔压力实时监测，实时显示当前腔道压力；
8、具有过压保护功能
9、断电保护功能：若在充气时，突然出现停电、断电的现象，仪器会自动泄压保护；
10、●气囊已经通过中国药监局（NMPA）认证

19.按摩床（8张）

1、结构型式：床面、床架、垫子

2、材质：静电喷塑架、凹凸革

3、参考规格(cm)：190×60×65

4、参考床面尺寸(长×宽)cm：190×60

5、床面高度cm：65

6、额定载荷：≥135.0kg

20.电针治疗仪（4台）

1、 输出负载阻抗为250Ω。
2、 连续波（脉冲频率）为0.8Hz、1Hz、1.5Hz、2Hz、5Hz、20Hz分六档。
3、断续波中续波为0.8Hz、1Hz、1.5Hz、2Hz、5Hz、20Hz分六档，断续周期为6s。
4、疏密波中疏波为4Hz，密波为20Hz，疏密周期为6s。
5、 前置脉冲宽度
   输出非对称脉冲，前置脉冲宽度：
   当脉冲频率为0.8Hz、1Hz、1.5Hz、2Hz时为250μs，
   当脉冲频率为5Hz、20Hz、4Hz/20Hz时为70μs。
6、 最大输出电流有效值为0~0.9mA。
7、 脉冲能量应不超过5mJ。
8、输出应无直流分量。
9、 定时时间（治疗时间）分10min、15min、20min、25min、30min五档。
10、电源额定电压和频率：~220V 50Hz，输入功率6VA。

21.深层肌肉刺激仪（1台）

1、可伸缩式振动头，治疗时振动连续输出；

2、 为机械性冲击治疗设备，频率15-60Hz四档可调；输出频率改变时，设备的冲击力恒定不变，保证治疗的深度和疗效；

3、 振动幅度可达6mm，治疗深度可达0-60mm，表层和深层组织均可治疗；

4、 设备重量为2.5kg，整体重心于机头部位，；

5、 过压力保护功能：外施加压力超过预设值将自动断电保护，保护操作者及患者；

22.气压弹道式体外冲击波治疗仪（1台）

- 气动弹道式放射状冲击波源，更适合骨骼肌肉系统冲击波治疗；

- ●台式机，重量不大于10.5Kg，

- 7英寸彩色液晶中英文触摸屏设计

- 不少于4种语言界面可选；

- 内置治疗图示，提供专业治疗方案建议；

- 可自由编辑并储存自定义处方；

- ●治疗强度1-4ar可调，步长0.1bar；

- 治疗频率1~17Hz内范围可调；

- 具有单次冲击模式，方便调试治疗强度及定位；

23.低频电子脉冲治疗仪（1台）

- 仪器的工作频率为3Hz～1000Hz范围内，FM变频输出，精度±10%；

- 仪器的脉冲宽度为120μs ±30%；

- 仪器最大输出电流有效值不大于40mA；

- 仪器输出幅度最大时，每个脉冲的电量应大于7µC；

- 仪器的最大输出幅度为70V ±30%；

- 单脉冲最大输出的能量不大于300mJ；

- ●保护功能：当治疗电极的温度超过46℃±5℃时，系统自动切断加热电源；

- 温度调节具有五档选择，每档温度应不超过43℃，每档温度不低于37℃；

- 治疗形式选组合成25种治疗方案；

- 自由选择方式：拍打/推压、按摩、左右揉搓三种方式；

- 治疗频率声音提示，治疗声音大小三档调节。

24.超短波电疗机（1台）

1、●振荡频率：40.68MHz±1.5%。

2、最大输出功率：200W±20%。

3、电子定时：定时精准，0-99分钟任意可调（治疗结束自动停机并发出声音提示）

4、输入功率：≤1000VA。

25.磁振热治疗仪（1台）

1、独立双通道输出，参数可独立调节；

2、磁场强度最大为50mT

3、●振动频率二种模式可选：

(1)单一振动模式：30Hz、40Hz、50Hz、60Hz四种频率可调，误差±2Hz。振动时间2s，振动周期2s、3s、4s、5s可调；

(2)多频振动模式：30Hz、40Hz、50Hz、60Hz循环扫引，误差±2Hz。振动时间5s，振动周期10s、12s、14s、16s可调；

4、治疗温度40℃、46℃、52℃、58℃共4级可调，精度：±3℃；

5、●软件含有内置处方，具有三种治疗模式，不少于10种处方

6、具有多种安全保护装置：

a）输入过流保护装置；

b)输出过流保护装置；

c)双重过温度保护装置。

26.电磁场治疗仪（1台）

1、●一路中频电疗和一路脉冲磁疗联合治疗；

2、彩色液晶触摸显示屏；

3、台式机型

4、●中频电疗输出强度最大为140mA

5、●电疗和磁疗均具有四种固定治疗模式，对骨折各期针对性治疗；

6、●中频电疗基频为最高为5000 Hz，调制频率最高为120Hz。

7、磁场强度最高可达300Gs，频率最大为100Hz

8、电疗输出波形动态显示，输出一目了然；

9、治疗时间0~99min可调

10、治疗结束自动停止，声音提示。

27.熏蒸床（1台）

1、●点式局部熏蒸,恒温喷气，加液量≥5L

2、●记忆模式和自动模式，两种模式可选择。11寸触摸屏操作，可设置熏蒸时间和熏蒸温度,可预加热药液，

3、全不锈钢中药锅煎煮中药,防止腐蚀，底盘加热，防止药液糊底，清洗方便。

4、喷头管臂可多角度旋转，并能在有效范围内调节高度,方便不同患者的使用，喷头具备防烫装置，防烫装置上具备测温，触摸屏可显示到患者皮肤温度。

5、喷头管臂内有隔热保护层，防止调节高度时烫手。

6、设备有过热保护装置，防干烧，锅内压力大于0.08P时可自动泄压。

7、设备治疗，缺液，治疗结束，均有声音提示。

8、设备底部有特殊设计的冷凝水回收系统，无需外置接水桶，每天只要在设备不用时排液即可。

- 多功能恒温蜡疗机（1台）

1、全自动：多功能自动开关机、熔蜡、过滤、一键放蜡和制饼，无需人工看守或接舀蜡；

2、显示：高清液晶触摸屏，人机界面操作简捷，仪器工作状态全程实时显示；

3、电源: AC220V±10% 50Hz；

4、功率：熔蜡箱1200W、恒温箱1500W；

5、容积：熔蜡箱80升、恒温箱190升；

6、温控范围：熔蜡箱60℃～95℃、温控精度：±0.1℃（PID控制系统）；

7、工作模式：全自动模式一和全自动模式二，超强实用更大化满足临床需求；

8、制饼模式：多种模式可选，立即制饼、预约制饼、恒温制饼等；

9、智能控制：24H智能循环控制，时间、温度等参数设置一次完成，记忆保存，无需重复设置；

10、自动智能：蜡饼厚度精准控制、制饼时间动态调整、管道智能防堵设计、自动语音播报功能；

11、假期设置：可设置假期功能，可在假期结束时提前开始启动工作制饼；

12、消毒方式：高温及紫外线消毒结合有效对重复使用石蜡内外部消毒；

13、智能一键：一键假期设置、工作模式、出厂设置恢复、消毒功能；一键制饼数量和厚度选择、一键预约制饼、立即制饼，一键急融急冷、一键恒温、一键开门及一键照明等人性化设计；

14、急融急冷：为临床特别设计，将用过冷却的蜡块放入箱托盘内，可直接急熔化后自动冷却制饼；

15、放蜡管路：一盘对应一个独立出蜡管路系统，出蜡量可一键设置，且实时监控管道温度防堵塞；

16、蜡饼数量：16盘，四区单独控制，智能一键任意选择1-4盘、5-8盘、9-12盘、13-16盘或全选；

17、蜡饼厚度：10mm、13mm、16mm、19mm、22mm智能一键选择，确保临床需求和治疗效果；

18、防堵功能：创新设计颠覆其他传统设备管道加热不均堵塞难题；

19、防护密保：设置相关权限，防止非操作人员随意使用操作；

20、石蜡清洁：对重复使用的石蜡可进行水洗分离，消毒、沉淀、多级过滤；

21、蜡饼质量：特殊风道双循环系统设计，温差不超过±0.8℃，内部无夹心无蜡液包裹；

22、设备材料：采用高标SUS304#不锈钢及冷喷塑制作，无指纹烦恼，模块化设计方便清理及维护；

23、视觉设计：设有超大观察窗和LED节能照明系统，方便随时观察实时蜡饼制作情况；

24、应急预案：具有停断电再来电时自动记忆识别恢复，确保临床蜡饼正常使用；

25、安全保护：多重安全防护保护措施，确保使用更安全；

26、蜡盘尺寸：480mm*360mm*30mm（16盘）、外形尺寸：700mm*730mm*1500mm；

●27、具有有效的医疗器械注册证。

29.多功能颈腰椎牵引床（1张）

1、数码管显示牵引时间和牵引力

2、电子传感器检测牵引力，牵引力能随时补偿

3、●具有8种牵引模式，可持续、间歇或阶梯式牵引

4、配有急退键和病人手持急退开关，保障安全

5、坐式颈椎牵引装置，颈椎牵引和腰椎牵引可以同时进行

6、病历系统可储存和读取20组病例

7、功   率          240W

8、腰椎牵引力       0-99公斤

9、颈椎牵引力       0-20公斤

10、牵引总时间       0-60分钟

11、持续牵引时间     0-9分钟

12、间歇时间         0-90秒钟

13、阶梯牵引时间     5秒钟

14、腰椎牵引行程   向上0-100/向下0-150毫米

15、颈椎牵引行程   0-300毫米

16、牵引速度         小于15毫米/秒

30.迈步互动训练系统（1套）

- ●10个感应点，捕捉正前、左前、右前，正中左脚、正中右脚、左侧、右侧、正后、左后、右后位置

- 多种训练模式增强自动态平衡能力

- 训练结合趣味性的虚拟情景反馈游戏

- 双扶手设计的站立架，坚固耐用，预防跌倒

- ●43寸显示器，满足训练者视觉反馈的需要

- 双重显示连接状态：指示灯及软件界面图标

- 提供详细的训练报告版本，记录训练者康复进度，以图表、数据等形式显示

31.四肢联动康复训练器（1台）

1、最大承重不小于180kg；

2、●手柄支臂使用快拉式结构调节，最大可调节范围不小于40cm；

3、●手柄采用手托式设计，避免抓握无力的患者滑下手柄造成损伤；

4、手柄旋转角度5级可调；

5、使用电磁控阻力装置，极小的启动阻力，患者可轻松开始训练；

6、●电磁阻力等级不少于8级可调，同时训练过程中阻力可调节，可随时进行训练调整

7、训练时间可设置；

8、训练过程中可实时显示功率、卡路里、速度、累计的训练距离和圈数等参数，并具备数据统计功能，训练结束后可统计训练时长、总里程、总消耗卡路里等多种数值；

32.上下肢主被动康复训练器（1台）

1、●上下肢型主被动康复训练器，双电机设计，可供患者进行上肢或下肢肢体运动功能训练。

2、上肢训练工作臂可180°旋转，方便进行上肢或下肢训练；

3、上肢训练器高度可调节：0~150mm可调

4、8英寸彩色液晶触摸显示屏，；

5、 ●具有主动模式、被动模式、等速模式不少于三种训练模式可供选择，主动模式与被动模式可智能切换，满足临床不同治疗需求；

6、痉挛识别不少于8级可调

7、 痉挛缓解速率1~5级可调，根据患者的痉挛程度不同，可选择不同等级的缓解速率，确保痉挛缓解的安全性；

8、实时显示两侧肢体用力程度的比例，训练左右肢体对称性及协调性，可切换至游戏界面增加训练趣味性；

9、训练时间可调：1~120min可调，满足不同患者的训练时长的需求；

10、 速度调节范围：被动运动中，运动速度5~60r/min可调；

11、 ●阻力等级：主动模式与助力模式下，电机阻力不少于24档可调；

12、 训练方向转换：训练过程中，具备方向转换功能，满足不同方面的训练；

33.上下肢主被动康复训练器（1台）

1、●床旁型设计，方便移动，可用于卧床患者的康复治疗； 
2、训练器横向和竖向支臂可伸缩，最大范围可达160mm。

3、8英寸彩色液晶触摸显示屏，；

4、●具有主动模式、被动模式、等速模式不少于三种训练模式可供选择，主动模式与被动模式可智能切换，满足临床不同治疗需求；

5、痉挛识别不少于8级可调

6、 痉挛缓解速率1~5级可调，根据患者的痉挛程度不同，可选择不同等级的缓解速率，确保痉挛缓解的安全性；

7、实时显示两侧肢体用力程度的比例，训练左右肢体对称性及协调性，可切换至游戏界面增加训练趣味性；

8、 训练时间可调：1~120min可调，满足不同患者的训练时长的需求；

9、 速度调节范围：被动运动中，运动速度5~60r/min可调；

10、●阻力等级：主动模式与助力模式下，电机阻力不少于20档可调；

- 训练方向转换：训练过程中，具备方向转换功能，满足不同方面的训练

34.楔形垫（1块）

1、具有以下规格，任选一种;

外形尺寸（15°）/cm：50×57×16左右；

外形尺寸（30°）/cm：50×57×30左右；

外形尺寸（45°）/cm：50×57×49左右。

35.电动起立床（1张）

1、床面规格（长×宽）：1800mm（长）×600mm（宽），

2、床面升降距离最高可达800mm；

3、具备站立角度查看及调节功能：0～85°可调，步长1°，误差±5°；

4、脚踏板调节角度最小调节角度为75°，误差±5°；最大调节角度为115°，误差±5°；

5、●具有八种自动程序，站立角度由内部程序控制，具备多种训练模式，如间歇、渐增渐减、渐增等，可设置站立时间；

6、具备站立时间可调设，计时结束有提示音；

7、●双电机控制床体升降及床体起立；

8、具备紧急停止控制装置。

36.医用诊疗床（2张）

1、产品为一折两段床，段位分为头段及腰腿段两部分。
2.、●床面总规格（长×宽）： 
(1)床面2040mm×1120mm；
(2)头段：720mm×1120mm；
(3)腰腿段：1300mm×1120mm；
3、床体头段的角度可调范围为：0～80°，误差±5°。
4、●床体升降高度可调：450mm～920mm。
5、床体动态升降最大承重205kg，最大静态承重410kg。
6、床体具有由患者停止床功能控制的装置。

37.医用诊疗床（2张）

1、产品为两折三段床，段位分为头段、腰段、腿段三段。

2、●床面总规格（长×宽）：床面2000mm×600mm

3、床体三段位的角度可调：

1）头段调节角度：-25°～46°；误差±5%

2）腰段调节角度：0°～20°；误差±5%

3）腿段调节角度：0°～90°。误差±5%

4、床体各段位的调节方式，气弹簧与床旁按钮两种方式，方便快捷：

头段及腿段的角度可通过气弹簧的方式调节；腰段的角度通过床两旁的按钮调节。

5、床体升降高度最高为950mm

6、床体具有由患者停止床功能控制的装置；

38.训练用阶梯(双向)（1架）

1、材质：不锈钢管扶手、密度板、地毯、静电喷塑架

2、结构型式： 扶手杠、固定管柱、阶梯

3、扶手杠调节范围（cm）：0～20

4、扶手杠侧向额定载荷(kg)：≥70

5、相邻台阶距离：10cm，28cm

6、阶梯额定载荷(kg)： ≥135

39.平行杠(配矫正板)（1套）

1、结构型式：杠杆、宽度调节支架、升降管柱、固定管柱、矫正板、底座

2、材质：不锈钢扶手、静电喷塑架、木板、地毯

3、杠杆直径(cm)：Φ3.8

4、杠杆宽度调节范围（cm）： 44～98

5、额定载荷(kg)：≥ 135

6、矫正板坡度： 15°

40.矫正镜(带格)（1面）

- 尺寸：88×66×186cm。

- 镜面玻璃厚度0.5cm。

3、架体为优质钢结构，钢件表面喷塑，镜面带有网格，底座四角配有脚轮。

41.下肢关节康复器（1台）

1、●采用LED指示角度活动范围，显示直观、清晰。

2、膝关节角度活动范围：0度～120度

3、●髋关节角 度活动范围：10度～120度

4、角速度变化范围：0度/秒～4度/秒（无级可调 ）

5、机架调节长度：小腿260mm～590mm，大腿265mm～565mm

42.肩关节康复器（1台）

1、液晶显示。

2、 自动增加活动角度，有三种工作方式可供选择。

3、 设有定时关机功能，机器工作到了设定时间，可以自动关机。

4、●上肢支架活动范围：       前屈、后伸位：270度

外展、内收位：270度

内旋、外旋位：180度

5、上肢支架运行的速度范围：0度/秒～8度/秒（无级可调）

43.站立架(双人) （1台）

1、结构形式：台面、肘部垫、臀部垫和绑带、膝部垫、支架
2、材质：木板、静电喷塑架、凹凸革
3、肘部垫宽度cm：≥40
4.肘部垫额定承载质量kg：≥80
5、臀部垫和绑带额定承载质量kg：≥135
6、参考规格(cm)：145×60×105
7、参考质量：34.0Kg

44.踝关节矫正板（2块）

1、40×34×3～18cm，额定承载量135kg；
2、材质：钢材、不锈钢支撑杆，承重力强；
3、表面为型钢印花凹凸面防滑设计，可调角度范围15度、25度、30度、35度四档；
4、矫正和防止足下垂、足内翻、足外翻等畸形。

45.系列沙袋（绑式）（1套）

1、架子尺寸：65.5×36×73cm,

2、沙袋重量（kg）及个数： 2（1kg2个）、3（1.5kg2个）、4（2kg2个）、5（2.5kg2个）、6（3kg2个）共10个

46.巴氏球（2个）

直径55cm

47.系列哑铃（1套）

1、参考规格(cm)：120×80×60

2、参考质量：37.0kg

3、结构型式：哑铃、哑铃架

4、材质：静电喷塑架、钢

5、哑铃规格：质量，5kg，4个。4kg，4个。3kg，4个。2kg，4个。1kg，2个

48.PT训练床（2张）

1、结构型式：床面、床架、垫子

2、材质：静电喷塑架、凹凸革

3、参考规格(cm)：190×122×48

4、参考床面尺寸(长×宽)cm：190×122

5、额定载荷：≥135.0kg

49.PT凳（4张）

1、结构型式：主架、凳面；
2、材质：座垫聚氨脂一次发泡、铝钢结合；
3、外形尺寸58×58.5×40～50cm；
4、带液压油缸，360°旋转；额定承载：≥2000N；

50.上肢推举训练器（1台）

1、●使用角度：可调节，调节范围：20°~50°；

2、推举距离：有刻度标识，范围是：0~400mm；

3、●阻力大小：可调节，调节范围：0~6kg，步长0.5kg或1kg；

4、●数码显示屏：显示内容包括时间、次数、卡路里；

5、时间：可调节，调节范围：0:00~99:59min；

6、次数：可调节，调节范围：0~9999次；

7、卡路里：可调节，调节范围：0~999.9千卡。

51.OT桌(可调式)（1张）

1、结构型式：脚横杆、脚间挺杆、不锈钢内心

2、桌面参考尺寸（长×宽）mm：1200×700

3、材质：静电喷塑架、密度板

4、桌面升架范围mm：610～810

5、手柄转动力距mm：≥10

6、桌面额定载荷mm：≥50

52.数字作业训练系统（1套）

1、认知能力评估：分为初步筛查及专项认知评估，涵盖定向力、记忆力、注意力、计算能力、命名能力、复述能力、阅读理解能力、推理能力、失认症；

2、认知能力训练：涵盖五大方面，注意力、记忆力、知觉能力、逻辑思维能力、计算能力，30个训练游戏

3、30个常用临床量表，涵盖肌力、肌张力、运动、儿童康复、上肢、下肢、认知等方面，量表支持自定义添加及上传，联网后可共享其它医院的量表

4、●具备双数据库功能：本地数据库与云端数据库，可双向交互信息；不联网时，本地数据库储存患者信息；联网后，自动上传患者信息至云端数据库，也可从云端数据库下载患者信息至本地数据库

5、●具备云端数据库共享功能：同一云端账号里的所有数据信息可实现共享，可在任意一台设备查看及下载.共享账号里的数据信息

6、训练认知的同时提供上肢运动控制训练，包括单手、双手、手眼协调、手指训练等

7、根据患者的训练情况自动调整训练难度

8、设备高度自带记忆功能，可一键调节到习惯使用高度

9、可根据评估结果自定义训练方案，训练方案可设置训练天数，训练时长，训练难度

10、提供单人、双人竞赛训练项目，互相激励训练

11、报告支持本地储存，彩色打印，图片导出

12、内置一体式控制主机，主机自带一键还原功能

13、产品尺寸（长×宽×高）：120cm×80cm×120cm

14、●产品可电动上下升降0.65~1.2米，屏幕可电动前后翻转90°

15、电脑配置不低于：内存8GB；固态硬盘128GB；43寸可触摸屏幕

53.体操棒与抛接球（立式）（1套）

1、参考规格(cm)：40×40×101

2、结构型式：体操棒、抛接球、木架

3、材质：木制

4、体操棒规格(cm)： Φ3×100

5、体操棒数量：4个

6、抛接球直径(cm)： 25

7、抛接球数量：3个

8、操棒侧向可承受最大荷载(n)：≥ 100

54.上肢协调功能练习器（手指）（1台）

1、规格(cm)：30×25×33

2、质量：1.5kg

3、材料：木质、钢丝

4、主要组成：曲线架、木珠、器架底板

55.橡筋手指练习器（1台）

1、规格(cm)：51×35×47

2、质量：6.0kg

3、搁手垫尺寸（长×宽）（cm）：51×30

4、橡筋框尺寸（长×宽）（cm）：46×35

5、材质：不锈钢架、凹凸革

56.重锤式手指肌力训练桌（1张）

- 尺寸：80×60×80cm,

- 木制桌面，喷塑钢架;

- 重锤质量：100g、200g、300g、500g（四组）；

4、可通过砝码重量调节阻力。

57.分指板（1只）

1、三种规格任选一种

大：28×25×3cm

中：25×23×3cm

小:22×19×2.2cm

2、材质：ABS

58.可调式沙磨板及附件（1套）

1、参考规格(cm)：101×80×87-138cm

2、参考质量：60.0kg

3、沙磨板面积（cm）：93.5×72.5

4、沙磨板厚度（cm）：≥0.5

5、沙磨板角度调节范围  0～50°

6、附件品种和件数 4个品种，各1件

7、材质：木质、PVC沙磨板、静电喷塑架

59.肋木（1架）

1、规格(cm): 100×50×226

2、肋木杠直径mm:Φ32

3、肋木杠间距离mm: 120

4、额定载荷kg: 135

5、材质：静电喷塑钢架

60.八件组合训练器（1套）

1、规格：167×125×230cm

2、配备：肩关节旋转训练器、前臂旋转训练器、腕关节屈伸训练器、复式墙拉力器、肩梯、肋木、滑轮吊环训练器-1、滑轮吊环训练器-2

61.下肢功率车（1台）

1、24种自动程控(手动+12种预设+4组自定义+5HRC+瓦特控制+体脂侦测)自发电

2、LCD显示（时间、速度、距离、消耗热量、心率程式等）

3、 ECB电动磁力式

4、手握心率功能

5、最大使用者乘载重量：150KG

62.股四头肌训练椅(1台）

1、座垫高度（cm）：64

2、扶手宽度(cm)：65

3、升降支架调节范围(cm)：0～15

4、小腿垫调节范围（cm）：0～47

5、助小腿支架摆动角度：≥120°

6、力手柄调节范围（cm）：0～28

7、座位额定载荷(kg)：≥135

8、座位垫水平放置时额定载荷(kg)：≥55

9、配重块质量(kg)：2

10、配重块数量：4块

63.平衡板（带扶手）（1块）

1、材质：木制品
2、参考规格(cm)：90×70×15
3、面板摆动角度：-13°～+13°
4、最大承载质量为：≥135kg
5、参考质量：10.0kg

64.滚桶（1个）

- 四种规格，任选一种：

￠40×80cm，额定载荷100kg。

￠30×80cm，额定载荷100kg。

￠22×80cm，额定载荷80kg。

￠25×80cm，额定载荷80kg。

2、材质：凹凸革

65.上螺母（1套）

1、规格：34×19×21cm，

2、数量：各种螺母24个

3、材质：密度板，不锈钢螺丝、螺母

66.上螺丝（1套）

1、规格：33×25×10cm，

2、数量：各种螺丝20个

3、材质：密度板，不锈钢螺丝

67.秒表（1只）

1、参考规格(cm)：8×6×1

2、用途：各种运动及测评计时用

68.万步计（1只)

- 规格：5.5*4*2cm

69.握力计(电子显示)(1只）

1、测量范围：0～99.9kg

2、分度值：0.1kg

3、示值误差：≤1﹪F.S

4、功 能：握力峰值保持，开关∕清零  定时关机，过载指示。

5、电 源：一节9V叠式电池（自备）或外接式AC(220)∕DC∕(9V)稳压器

6、功能：握力峰值保持，开关∕清零  定时关机，过载指示。

7、参考规格(cm)：18×14×2

70.肩梯（1架）

1、规格(cm)：55×10×122

2、质量：8.0kg

3、结构型式：肩梯、固定支架、升降支架

4、材质：木质、不锈钢

5、肩梯升降范围（cm）： 0～22

6、垂直方向额定载荷(kg)： 10

71.偏瘫康复器（1台）

1、绳索、拉环额定负载：50kg

2、滑轮额定负载：100kg

3、拉环最大行程：不小于35cm

4、外形尺寸：（长×宽×高）cm：89×49×177

72.助行器（带轮）（1架）

1、规格(cm)：60×50×80～96

2、扶手宽度(cm)： 46

3、额定承载质量(kg)： 135

4、支脚高度调节范围： 8档

73.手指阶梯（1台）

1、参考规格(cm)：101×80×87-138cm

2、沙磨板面积（cm）：93.5×72.5

3、沙磨板厚度（cm）：≥0.5

4、沙磨板角度调节范围  0～50°

5、附件品种和件数 4个品种，各1件

6、材质：木质、PVC沙磨板、静电喷塑架

74.木插板（1套）

- 规格和数量:

36×29×10cm， 规格直径2.5×10cm，数量20个

22×18×9cm，规格直径1.8×0.9cm，数量20个

18×14×8cm，规格直径1.3×0.8cm，数量20个

75.套圈（1套）

- 材质：木质。

- 由9根立柱9个套圈组成，底板有数字显示。

- 尺寸：42×42×19cm，

76.堆杯（1套）

1、规格(cm)：30×15×13(6个)

2、质量：0.8kg

3、材质：密度板，塑料杯

77.手功能组合训练箱（1套）

- 规格：55×40×14㎝

- 便携式手提木箱，箱子高14cm，内配不锈钢铁棍、木插棒、上螺丝、上螺母、ADL训练器具和玻璃球。

78.抽屉式阶梯（1套）

1、外形尺寸/cm：≥60×33×40

2、相邻台阶距离：10cm

3、阶梯踏板额定承载：≥2000N

4、材质：多层板

79.组合套凳(1套）

- 规格(cm)：

55×38×61cm

50×35×51cm

45×32×41cm

40×29×31cm

35×25×21cm

2、凳面承载质量为：135kg

80.液压式踏步器（踏步训练器）（1台）

- 结构型式：电子表、扶手、油缸、脚踏板、机架；

- 材质：主架优质型钢表面喷塑，海绵扶手套；

- 规格：82×75×110cm,扶手杆宽66cm,扶手杆高100cm，

- 额定负载135kg，油缸阻力12档可调，线速度位5cm/s，力值调节范围位：200～1500N。

81.几何图形插板（1块）

外形尺寸/cm：50×40×3

82.髋关节训练器（1台）

1、结构型式：脚轮、下肢支架、小腿支架及绑带、绳索、座垫、配重块、靠背垫

2、材质：静电喷塑架、镀烙件、不锈钢、凹凸革

3、座位高cm：≥50

4、座位宽cm：≥55

5、下肢支架长度cm：≥60

6、下肢支架展角范围：0°～50°

7、配重块质量×块数：2kg×4

8、座位额定载荷，kg：≥135

9、靠背垫额定载荷，kg：≥70

83.踝关节训练器（1台）

1、结构型式：脚踏板及绑带、座垫、手柄

2、材质：静电喷塑、不锈钢、橡胶踏板、橡胶垫、凹凸革

3、座位高度(cm)：≥ 45

4、座位宽度(cm)：≥ 50

5、座垫前后调节范围(cm)：0～10

6、脚踏板角度调度范围： 0°～80°

7、额定载荷(kg)： 靠背垫：≥ 70；座位垫： ≥135

84.简易上肢功能评价器(1套）

- 规格：44×44×10cm，

- 数量：检测工具一套，秒表一个，大小木块若干，弹性球5个，小木球若干，各种小器具若干