低速离心机  数量：1台
技术参数：
1、微电脑控制、LCD液晶显示
2、交流变频电机驱动，运行宁静清洁

3、提供10种升、降速率选择模式，提供10种工作模式选择，可自由编程、调用
4、转速/离心力可相互设定、同步显示
5、两种计时模式可选，运行开始计时和到达设定转速开始计时，切换方便
6、电动安全门锁，双锁型设计，运行更安全可靠, 机械门锁和电子门锁复合体，没电时可轻松用机械门锁开门
7、自动平衡，无需配平，不平衡偏重最大可达30克，超30克有报警停机装置
8、运行过程中随时更改参数，无需停机
9、独特的风冷排风设计，温升低、噪音小　
10、最高转速： 4500rpm,最大相对离心力：3622×g,转速精度： ±20rpm
 10、转子配置： 水平转子 一个，吊杯100mlx4一套，提篮100mlx4一套，提篮50mlx8一套，提篮15mlx12(尖底带盖)一套，真空采血管x24一套，
11、定时范围： 1min～99:59:59(hh:mm:ss)/连续/短时离心
12、结 构：整机全钢制结构，不锈钢离心腔　

微孔板离心机  数量：1台
技术参数：
	转速设置范围
	0~3000rpm

	转速增量
	50rpm

	时间设置
	1min-99min

	相对离心力
	1221g

	加速时间
	≤10秒

	刹车时间
	≤10秒

	容量
	2块微孔板

	输入功率
	100W

	电源
	AC 220V 50Hz

	熔断器
	5A

	外形尺寸
	400*500*200mm

	重量
	15kg


全自动血凝仪技术参数  数量：1台
1、测试方法：
凝固法（具有磁珠凝固法和光学凝固法双方法学检测功能，可任意切换）、免疫比浊法、发色底物法

测试项目：

常规四项、D-二聚体、FDP、AT 等所有凝血相关检测项目

3、测试速度：≥ 230Ts/h  
4、测试位：
凝固法：10组；免疫比浊法：9组；发色底物法:1～9组（选配）

5、预温位：≥ 9个，测试杯37℃恒定预温

6、试剂位：

21个倾斜式试剂位，避免试剂浪费；具有16℃以下冷藏功能

7、样本位：≥35；具有任意样本位急诊优先设置功能

8、加样系统：采用XYZ 三维加样系统；加样针：1/2 组（选配）

具有自动寻位、液面感应、恒温加热、故障报警及自动维护功能

9、机械手：1 组，护套式机械手

10、测试杯：≥1000个

11、报警功能：测试结果异常报警及自动重复测试功能；试剂不足时加样针自动换位或报警功能；测试杯和试剂不足、清洗液不足、废液溢出及开盖报警功能

12、人性化设计：
具有LED照明系统

具有自动加样和人工加样双重模式测试功能

具有多点定标、质量控制管理功能

具有仪器与Lis双工通讯功能及开放式自定义报告单模式

血沉仪技术参数  数量：1台
技术规格：
	应用范围：血液红细胞沉降率测定
	读数精度：±0.1 mm

	测量方式：定时扫描红外检测
	结果分辨率：1mm/1h和1mm/2h

	分析结果：魏氏法血沉值（mm/h）
	血液高度范围：50mm—64mm

	分析容量：最大40个测试/每小时
	显    示：七寸液晶显示触摸屏

	分析通道：20个
	通讯接口：RS-232串行接口

	装载容量：最大每批20个样本
	打    印：内置高速热敏打印机

	装载形式：即插即测
	工作环境：温度5-40℃、 湿度≤80%

	测量时间：30 min和60 min选择
	电　　源：AC 220±22V；50±1Hz

	取样间隔：3min
	温度修正：自动修正至18℃ 

	测量范围：（1 - 140 ）mm/h


七寸彩色触摸屏；
快速测量，操作简便，仪器测量全过程采用微机控制；
测量有30分钟(对应魏氏法结果1小时)或60分钟(对应魏氏法结果2小时)，两种工作方式选择；
可根据血样中红细胞沉降高度与时间提供红细胞沉降的动态图形；
自动将检测温度下（15℃-32℃）的血沉结果修正至18℃时的血沉值；
●可同时对20个血沉测试管进行测试，最快测量速度可达40个样品/小时；
可在血沉测试后，对离心后的血沉管进行压积测试计算；
可输入15位数字的病人编号，支持条形码扫描输入；
分析结果不仅在液晶显示屏上显示，还可用内装打印机打印测量结果；
仪器设有RS-232标准接口，可与外部计算机连接，进行远距离通讯和数据处理；
仪器具有标本异常，自动识别提示功能；
可存储样品测量结果（4000个样品），且还具有断电后数据保存的功能。
C14液体闪烁计数仪技术参数  数量：1台
 1 ●采用高灵敏度光电倍增管探测，双管采集数据

 2 所有线路板均高度集成，使用快符合采样电路技术

 3 防触电等级|类，Ⅱ类设施类别(过压类别)

 4 供电电源电压:AC220V+22V47Hlz~51Hz

 5 仪器功率≤40VA

 6 ●对C14无淬灭标准源的探测效半≥85%。

 7 对C14本底的计数率≤70CPM

 8 仪器连续工作8h后，14C探测效率的相对变化误差应≤10%。

 9 探测效率的重复性误差应≤5%。

 10 ●可选择仪器的检测时间:最小测量时间应为60s，然认测量时间为120s。选择自动测量模式，强阳性样本30s出结果:

 11 ●环境温度要求5℃~40℃:

 12 相对湿度要求≤75%;

 13 大气压力要求75KPa~106KPa

 14 13x4cm大尺寸液晶显示屏替代数码管显示

 15 操作非常方便，放置样品后推入即可自动完成测量

 16 自动进行测量数据打印，自带热敏式微型打印机

 17 仪器可随时升级，与用户电脑系统连接实现海量数据管理和连接标准打印机打印格式化报告

 18 可接入医院局域网，连接扫码枪，接入LIS，HISPACX等系统

生物安全柜技术参数  数量：2台
一、技术参数

1、基本参数：

（1）分类：B2型，100%外排， 

 （2）台面距离地面高度：≥750mm（尺寸可根据要求订制修改）

（3）风速： 平均下降风速：≥0.33±0.025m/s； 平均吸入口风速≥0.53±0.025m/s
（4）系统排风总量：≥1050 m³/h
（5）额定功率：1300W（包含操作区插座负载500W）

（6）噪音等级：≤67dB（A）
（7）照明：≥1000lx

●（8）过滤效率:送风和排风过滤器均采用硼硅酸盐玻璃纤维材质的ULPA高效过滤器，对0.12μm颗粒过滤效率≥99.9995%

2、生物安全性参数：

 （1）人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应不小于1×105 

（2）产品安全性：菌落数≤5CFU/次 

（3）交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次
二、结构功能参数：
1、生产公司是中华人民共和国医药行业YY0569-2011生物安全柜产品标准的主要起草单位；
  2、柜体采用10°倾斜角设计，符合人体工程学原理，视角更大，操作方便且更加人性化；   
  3、安全柜裸露工作区三侧壁板采用优质304#不锈钢一体化结构，内部可清洗部位采用8mm大圆角处理，不留死角，易于清洁；
4、工作区采用四面（左右二侧、后部、底部）负压环绕设计工作区内，保护性更好、更安全；

 5、工作台面材质为优质304#不锈钢，采用盆状式设计，即使实验有废液溢出，也不会流入积液槽中，便于清理；
  ● 6、福马脚轮设计：脚轮与支架一体化设计，安全柜即可通过脚轮安全移动，也可以通过调节脚轮支脚进行固定和调平；
   7、柜体和支架可分离，支架高度可根据实际情况订制修改；

   8、合理的结构设计：安全柜过滤器和风机的维修、更换，都可在安全柜的前侧进行，更加方便、快捷。
● 9、前窗玻璃采用双层夹胶防爆安全玻璃；即使玻璃破损，也不会伤人，并且生物安全柜还能正常工作，直到实验结束，更好的保护了人员及实验的安全；

 ● 10、超大4.7寸LCD液晶显示屏，全参数显示,实时动态显示操作区的下降气流流速和流入气流流速，显示安全柜的整体运行时间，UV灯的运行时间，操作区的温度和湿度，送风和排风过滤器的阻力，显示过滤器的使用时间并由条码显示过滤器的使用寿命，条码全部点亮是过滤器寿命到期，运行状态全部显示,一目了然；

● 11、脚踏电动、手动按键、遥控电动三种方式灵活控制玻璃门升降，玻璃门升降到安全操作高度时，自动停止升降，使操作更加方便；且玻璃门升降时不用直接接触玻璃，使实验人员更安全；
  12、遥控控制：安全柜的所有按键操作，都可通过遥控控制实现，使安全柜的使用更加快捷方便；且遥控器的使用，大大减少了使用者与安全柜的直接接触，更加保护了使用者的人身安全；

  13、具有预约定时功能，能自动设定安全柜定时开机、关机及紫外灯消毒时间，大大节省了工作时间，提高了工作效率；
14、严格的气密性检测：安全柜内加压500Pa，保持30min后气压不低于450Pa。

15、前窗气流隔断设计：防止了气流通过前窗侧壁及上侧进行泄露，使试验更加安全；
16、优良的风机选用：风机的电机当安全柜在正常运行而不调整电机的速度控制，经过滤器的风压下降50%时，风机的排气量下降不超过10%
17、安全的连锁保护设计：对误操作均设置连锁保护，即使误操作，也不会造成伤害
（1）安全柜风机与玻璃门互锁：当安全柜玻璃门落到最底部时，安全柜风机自动关闭，更改保护了安全柜的使用，增加了安全柜的使用寿命
（2）紫外灯与安全柜玻璃门、风机及照明灯互锁：当玻璃落到底部且照明灯不开启时，紫外灯才能开启，防止紫外灯误操作对人体造成危害，更加保护了人员的安全；

	特定蛋白分析仪技术参数  数量：1台

	一、技术指标：

	散射比浊
	线性
	在100～4000 NTU的范围内，线性相关系数r≥0.99

	
	重复性
	相对标准偏差RSD≤8%

	
	稳定性
	浊度的变化不大于10%

	
	准确度
	相对偏差≤10%

	荧光
	线性
	在100～1600AU的范围内，线性相关系数r≥0.99

	
	重复性
	相对标准偏差RSD≤8%

	
	稳定性
	荧光值的变化不大于15%

	
	准确度
	相对偏差≤10%

	
	灵敏度
	检出限不大于2.5μmol/L

	吸光度
	线性
	吸光度氛围（A）             偏倚度（％）

0.2～≤0.5                   ±5

＞0.5～≤1.0                 ±4

＞1.0～≤1.8                 ±2

	
	重复性
	相对标准偏差RSD≤1%

	
	稳定性
	340nm处，20min内，蒸馏水吸光度的变化应不大于0.005

	
	通道间差
	通道间相对标准偏差RSD≤5%

	
	测试孔温度准确度
	37℃±0.5℃

	
	波长准确度与重复性
	340nm、550nm、650nm波长准确度偏移不超过±3nm，半宽度不超过12nm

	
	电源电压
	额定电压220V，额定频率50Hz

	
	输入交流功率
	＜300VA

	
	体积
	385mm×305mm×353mm

	
	主机重量
	约15kg

	
	安全类型
	I类无应用部分

	
	级联：
	1-48通道任意组合选择

	二、性能参数

	突出特点
	三种测试模式（散射、荧光、吸光）集成系统的集成：全球首创三种方法学集成一体技术，需消除三种方法学之间的干扰以保证结果的准确性、可靠性。

	
	远程数据收集整理和管理软件的开发（无线控制系统的开发，兼容IOS和ANDROID系统）：为了便于操作，操作人员可通过平板或手机安装专用APP软件直接控制仪器并获取测试结果。

	
	试剂二维码和病人条码的应用：操作人员只需采取样本放入仪器通道后等待测试结果，检测样本是无需稀释；无需定标，试剂在出厂时已经定好标，仪器只需读取试剂的二维码信息即可。

	
	仪器内校准系统的设计和应用：仪器的定期校准是POCT产品全球性比较大的问题，仪器的这套系统加入了仪器校正和质控校正系统，有效地解决了此问题，确保了检测结果的可靠性、准确性。

	
	反应杯初始温度检测系统的设计和安装。

	POCT的全自动-一键操作
	全程仅需一步：采样-放入仪器，自动感应开始检测。

	
	仪器只需开机，无其他预设操作。

	
	支持多样本同时检测，独立三通道，同时进行检测。

	
	项目信息自动识别：反应杯附二维码，二维码自动读取信息，避免人为误差，无需人工。

	
	混匀及试剂加注全部由仪器标准化操作，保证结果的重复性和稳定性。

	
	具备条码扫描功能，避免了手工输入。

	
	完整的连接线和数据处理能力，支持LIS/HIS连接，可以把数据传输到您想要的工作站以及监护上。

	
	自带打印系统，可以直接输出打印结果。

	
	灵活的仪器监控，自带蓝牙连接的控制面板，可远距离监控仪器。

	多项目灵活开展
	感染类：PCT  Hs-CRP  SAA

	
	心血管类：H-FABP  MYO  cTnI  HCY  NT-ProBNP  LP(a)  Lp-PLA2  CK-MB

	
	激素类：HCG  LH

	
	凝血类：D-Dimer

	
	糖尿病类：HbA1C

	
	肝功能类：ADA  TRF  PA  HPT

	
	风湿类：ASO  全程CRP  Anti-CCP  RF

	
	肾功能类：CYS-C  mAlb  NGAL  β2-MG  α1-MG

	
	胃功能类：HP  PGI  PGII

	
	自身免疫类：IgA  IgG  IgE  IgM

	
	微量元素：25-OH-VD

	快速检测
	所有项目检测时间不超过5分钟，最快的项目从采样到完成不超过3分钟。

	
	单个模组样本通量最高可达90个测试/小时。

	
	模块化设计，每个模组3个通道，大量样本时多模组合并，成倍的增加测试速度。

	
	单样本全程全自动，三通道同时检测

	准确检测
	全频谱光栅，性能远超转轮滤光式仪器，连续波长扫描，极高分辨率。

	
	组合传感器，集合四种定量方法学，三维散射比浊、全频谱生化、多点透射比浊、全频荧光，不同项目自动选用最合适的方法学进行检测。

	
	中央空调设计、风热传感供热体系，避免了环境温度不同造成的测试误差。

	
	独特采样吸头、采用定量吸头，吸头有独特疏水设计，采样时精准定量。

	
	独特三重质控体系：

标准杯校准仪器光路，保证仪器的稳定；

独有标配第三方质控的质控卡检验和校准曲线，保证试剂的可靠性；

物联网设计远程设计检测标准，根据当地人群适当波动检测水平，达到精确检验的目的。


电热恒温箱技术参数   数量：1台
产品参数：

容积：≥54L

功率：≥345w

温度控制方式：PT100

温度控制范围：Rt+5--85℃

温度波动（℃）： ±0.5（@37）

温度均匀性（℃）： ±1（@37）

环境温度（℃）；5-30，建议25±2

显示界面：≥3.5寸触摸屏

性能参数

1、精密的结构设计

● 巧妙的一体化结构设计避免破坏不锈钢内胆整体和谐性，大大的提高了产品品质。

● 独特风道的设计，使温度更加均匀。

● 防滑脱隔板设计，避免了抽拉隔板时，样本脱落。

2、精确的温度控制

● 内腔各面采用铝箔包裹，优质保温棉填充内胆与隔板空隙，升温快，保温效果好，使温度更加均匀性。

● 温度传感器，采用专用的温度采集技术，超快响应、抗干扰能力强，确保产品具有极高的可靠性与卓越的长期稳定性。

3、无菌性

● 可选配紫外线杀菌，使其灯位于箱内顶部，可定期对箱体内部进行消毒，从而更有效杀灭箱体内循环空气和增湿盘水蒸汽浮菌，防止细胞培养期间的污染。
● 内胆均为优质拉丝不锈钢制成，半圆式四角设计，减少不必要的内表面面积，从而减少细菌藏身的可能，更快速和有效底清洁和灭菌。

4、安全保护

● 对人员的保护——配置漏电流、过电压保护器。

● 对样品的保护——具有超温报警，箱内温度超出设置温度1℃将启动报警。

● 对仪器的保护——增加温控开关，当温度过高时，开关断开，防止温度过高对仪器产生损害。

显微镜技术参数  数量：1台
光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离为国际标准45mm

载物台：  钢丝传动，无齿条结构。

调焦机构：有粗调限位，可以进行张力调节，避免标本或物镜的损伤。

聚光镜：  带有孔径光阑的阿贝聚光镜，N.A1.25，带蓝色滤色片

照明系统：LED光源能耗低，使用寿命长达20000小时

三目观察筒：瞳距调整范围48-75mm，倾斜角度30度，带屈光度调节，360度可旋转，铰链式，视场数≥20

目镜：    10X带眼罩，视场数≥20

物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式4孔物镜转盘，便于放置标本等操作

物镜：平场消色差物镜4X NA 0.1 W.D. 27.8 mm，10X NA 0.25 W.D. 8.0 mm，40X NA 0.65 W.D. 0.6 mm，100XOil NA 1.25 W.D. 0.13 mm (optional)具备防霉装置
所采用光学元器件均为环保无铅玻璃
纯水机技术参数  数量：1套
1、进水水源：市政自来水
2、产水量：≥40L/H 

3、取水速度：1.5-2L/min

●4、产水指标：电阻率：18.2MΩ.cm@25℃；重金属(mg/l)<0.01；细菌去除率＞99.6%；总有机碳（TOC）＜10ppb； 微颗粒物:(＞0.2um)<1个/ml。

5、电源/功率：220V/50Hz  60-120W

6、系统微电脑全自动连续产水，开机自检、缺水保护报警、停电自动保护、水箱缺水自动制水、水箱满水示自动停机、超低压保护、RO膜自动冲洗等功能；

7、设备采用定量耗材管理系统，可根据用户用水水质情况、耗材失效进行提示，及时告知客户设备运行情况；
8、设备具有水温、水质电阻在线显示、进水/进膜压力、运行状态在线监测，LCD液晶大屏实时在线显示，可直观设备一切状况；

●9、设备具有连续不间断制水时间过长保护功能，防止设备耗材更换不及时、操作时间过长导致配件提前老化；
10、整体设备集成化设计，占地面积小，外观简单大气。更方便的安装、使用、维护；
11、系统采用进口抛光树脂、进口管接件等国际品质配件；
●12、初级过滤柱可以直观原水的水质情况，采用注塑式一体化离子交换柱，操作方便，耗材更换简单；

●13、设备具有源水水压低一键启动功能，若自来水水压临近启动点波动过大频繁启动，设备设有程序触摸按键应急启动，同时设有备用触摸按键（非重启电源）；

14、设备满足各型生化仪配套及其它检验室分析用水、医学实验用水；水质完全符合中国实验室用水规格GB6682-2008标准。
电解质分析仪技术参数  数量：1台
1、性能参数：

1-1、7英寸真彩色高清触摸屏，人机交互式菜单，操作和维护导航功能，在线故障自动报警及排除

1-2、功能部件自动检测，传感部件自动判断、自动适应和自动校正

1-3、可选项自动进样盘，自动进样盘提供1个急诊测试位，3个质控测试位及25个样品测试位；进样盘配原始管加样、无需分装样品直接测量，液面检测及采样针防碰撞功能，内置条码扫描可选。

1-4、先进的泉涌清洗和分段式气液混合冲洗，配合清洗配方，杜绝了堵塞和交叉污染现象

1-5、一键式全方位维护操作，免除操作者繁杂工作及确保仪器最优工作状态

1-6、 检测和计算项目: K+、Na+、Cl—、Ca2+、pH、TCO2、nCa、TCa、AG等多种参数组合
1-7、 较低的样品耗量：80μl～150μl，电解质项目从吸样到显示结果≤25秒

1-8、 断电后仍可储存质控和样品数据，实现数据储存再现，超大存储量>5000

1-9、 支持RS232串口网络联网，标配外置条码扫描

1-10、自动一点及两点定标，附加人工定标功能，自动斜率和均差参数调整，支持原厂质控参数条码扫描输入

1-11、一体化试剂包，降低生物污染风险,符合环保要求

1-12、独特的背光式电极观察窗，让检测一目了然

1-13、试剂余量报警，条码耗材控制技术，确保用户用得放心
2、样品种类：血清

3、测量范围和精度：
	项目
	测量范围
	精密度（CV值）

	K+
	0.5—15.0mmol/L
	≤1.0%

	Na+
	20.0—200.0 mmol/L
	≤1.0%

	Cl—
	20.0—200.0 mmol/L
	≤1.0%

	Ca2+
	0.1—5.0 mmol/L
	≤1.5%

	pH
	6.0—9.0
	≤1.0%

	TCO2
	6.0—50.0 mmol/L
	≤3.0%


4、工作条件：

4-1、工作温度：10℃—40℃ 

4-2、相对湿度：≤80%

UPS不间断电源技术参数  数量：2套
	容量
	3000VA/2700W

	输入

	电压范围
	最低转换电压
	160VAC/140VAC/120VAC/110VAC±5%(环境温度小于35度)

	
	
	（依负载比率100%-80%/80%-70%/70%-60%-0）

	
	最低复原电压
	175VAC/155VAC/135VAC/125VAC±5%(环境温度小于35度)

	
	
	（依负载比率100%-80%/80%-70%/70%-60%-0）

	
	最高转换电压
	300VAC±5%

	
	最高复原电压
	290VA±5%

	频率范围
	40HZ~70HZ

	相位
	单相接地式

	电力规格
	≥0.99 220~230VAC(输入电压)

	输出

	输出电压
	200/220/230/240VAC(可调)

	市电电压范围
	±1%（电池模式）

	频率范围（同步范围）
	47~53HZ或者57~63HZ

	频率范围（电池模式）
	50HZ±0.25HZ或者60HZ±0.3HZ

	过载
	环境温度小于35度

	
	105%~110%：UPS在电池模式时会10分钟后自动关闭，或者在输入正常时切换到旁路模式

	
	110%~130%：UPS在电池模式时会1分钟后自动关闭，或者在输入正常时切换到旁路模式

	
	＞130%：UPS在电池模式时会3秒后自动关闭，或者在输入正常时切换到旁路模式

	电流峰值比
	3:01

	谐波失真
	≤3%THD（线性负载）；≤6%THD(非线性负载)

	切换时间
	市电模式到电池模式
	零

	
	变频到旁路
	4ms(标准条件下)

	电池模式（波形）
	纯正弦波

	效率

	市电模式
	90%

	电池模式
	88%

	电池

	长延机
	电池型号
	12V/AH取决于用户

	
	电池数量
	8

	
	充电电流
	出厂预设：6A（1A/2A/4A/6A可调）

	
	充电电压
	82.0VDC±1%

	环境条件

	运行温度
	0~90%RHO-40℃

	噪音
	小于50d BA/1米


糖化血红蛋白分析仪技术参数  数量：1台
	技术参数

	●检测方法
	离子交换高效液相色谱（HPLC）原理

	●测试模式
	检测HbAlc.可识别HbE、HbD、HbS、HbC

	●测量范围
	3%-18%

	重复性
	CV<1.5%

	测试速度
	130s

	样本类型
	支持静脉血、末梢血、冻干全血

	●吸样量
	全血吸样量小于10μL，稀释血吸样量小于400μL

	样本位
	5

	层析柱
	≥800T

	过滤器
	>400T

	显示器
	10.1英寸，彩色，电阻式触摸屏

	软件系统
	Linux软件系统，支持系统自诊断和故障检测

	●内存
	系统可存储的最大样本数据不少于4000个

	连接方式
	支持USB接口，网络接口，US系统连接功能

	打印机
	自带热敏打印机，无需外接电脑

	温度
	10-30 °C

	湿度
	＜80%

	电压
	AC 100-240V  5Q/60HZ  120VA

	体积
	450mm（L)*360mm（W)*540mm（H)


冷藏柜参数  数量：2台
产品参数：

1、湿度范围（RH)：35%~75%

2、温度范围（℃):冷藏(2~8)
3、额定电压：220V/50HZ

4、整机功率(W)：298

5、有效容积(L)：≥300
6、制冷剂：R134a

性能参数：

●1、完全符合 GSP认证标准 有国家相关部门出具的第三方校准证书。

●2、压缩机风机配有减震棉，环保制冷剂，运行噪音低。

3、专业风冷风道，箱内温度均匀性±2℃，宽电压带，可在110V～230V范围内正常使用，立体冷风循环冷风保证柜内温度无死角，柜内不会结霜，无需手工除霜，确保柜内温度湿度均匀稳定。

4、先进的微电脑控制器，五路传感器，可精确控制温湿度，密码锁设计，以确保温湿度设置安全性，温度可控范围2-8℃，湿度可控范围35-75%。

5、温湿度大屏幕数字显示，观看方便，温度感应精度0.1℃，湿度感应精度1%。

6、温湿度自动记录存储功能，自带除湿功能，自带USB接口，数据可通过柜体的USB接口导出保存。

7、具有多重故障报警功能，能够实现高低温报警传感器故障报警，湿度异常报警等功能报警时有声光提示，可及时提醒异常情况。

●8、除湿功能蒸发器是沁水铝的，管道采用铜管，永远不会生锈。

9、双层中空玻璃门，保温性能好，配有安全门锁。

●10、内胆过氧铝：内胆颜色不会氧化变黑与发泡体融合牢固，保温性能更好，无异味（不会对储存药品造成污染）。

11、柜体内保温层采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。

●12、蒸发器配置加热丝。

●13、公司资质有质量管理体系ISO9001认证证书、强制性产品认证CCC证书、欧盟认证CE证书、专利证书等。
尿液干化学和尿液有形成分技术参数  数量:1套
	序号
	项目名称
	技术性能要求

	●1
	产品要求
	1一次吸样可同时具备尿干化学及尿有形成分的检测功能功能

	2
	技术规格

	2.1
	检测项目
	干化学测定参数≥12个，尿有形成分测定参数≥12项（白细胞、未分类结晶、白细胞团、细菌、红细胞、酵母菌、鳞状上皮细胞、精子、非鳞状上皮细胞、粘液丝、透明管型、病理管型）

	●2.2
	测试原理
	尿有形成分分析采用平面流式图像技术；

尿干化学检测采用光电比色法

	2.3
	采图量
	≥650帧/样本

	●2.4
	测试速度
	整机检测≥恒速60样本/小时；干化学检测≥60样本/小时；尿有形成分分析模式≥恒速60样本/小时

	●2.5
	有形成分检测单元
	通过平面鞘流层显示单层粒子（无需等待粒子沉降，无需高低倍镜头转换，保证高效）

	●2.6
	进样方式
	全自动进样架，一次可放置≥50个样本

	●2.7
	样本处理方式
	无需离心，无需特殊染色 

	●2.8
	临床报告方式
	报告单可同时打印干化学及尿有形成分的检测结果，并可显示有形成份真实图像

	 2.9
	临床信息
	红细胞形态提示信息、尿路感染提示信息、
尿培养提示信息

	2.10
	检测最小样本量
	≤3ml

	2.11
	检测吸入样本量
	≤3ml

	2.12
	存储容量
	存储超过10万份的病人结果

	2.13
	数据接口
	支持与LIS/HIS系统联机

	2.14
	软件系统
	提供中文报告软件系统

	2.15
	操作系统
	Windows操作系统。

	2.16
	样本条形码：条码扫描或手工输入

	2.17
	全中文显示操作界面，并具有多种语言转换的功能

	3
	产品配置

	3.1
	配备品牌电脑，四核以上处理器、1TB以上硬盘、≥17寸液晶显示器

	3.2
	条码阅读器一个

	3.2
	1000MbpS传输速率网线1根

	4
	售后服务

	4.1
	安装培训
	免费安装、调试、人员培训

	4.2
	售后服务机构
	厂家在省内有直属的售后服务机构或售后服务授权服务商

	4.3
	服务响应
	工程师2小时内响应，24小时到位服务。

	4.4
	质保期
	整机质保1年；保证配件5年以上供应期


