1. 仪器名称

1.1. 全自动氨氮分析仪

2. 仪器原理

2.1. 仪器采用（FIA）原理。

2.2. 样品和试剂在管路中流动混合反应，通过流通池检测特定波长下，反应产物的吸光强度，分析待测物浓度。

2.3. 实验全程不需要气瓶、空气泵等供气装置，不需向管路中主动注入气体。

3. 仪器组成

3.1. ▲仪器为一体化设计，包括一个外置进样器、一台主机和电脑即可工作。无需数据转换器、冷水机等。

3.2. 仪器有能遮盖主机全部外露元件，且防紫外线的半透明全上盖。所有进样器和分析主机彼此完全独立，有各自所属的数据通讯接口、电源接口、电源开关、电源指示灯。

4. 自动进样器

4.1. 进样器具有能与电脑直接连接的数据接口及独立电源接口、电源开关键。

4.2. 进样针≥2个，支持双针进样。

4.3. 有专用50ml质控样、标液的样品位。

4.4. 样品位数≥50位（不含载流槽位），有盘位自动识别装置。

4.5.进样器含内置进液泵结构，具有自动补液功能。

4.6. 进样针有限位传感器，扎偏后软件报警并自动停止。

4.7. ▲内置在线自动稀释功能，不占用额外时间进行稀释，有独立稀释液进液口。进样器可由1个标样自动配置整条标准曲线，单次稀释范围1-50倍。不使用注射泵。

5. 进液系统

5.1. 蠕动泵含≥12道管路整体压块式设计，主机上所有管路仅使用1个压盖，有压力调节装置。

5.2. 泵速0-100r/min连续可调。

5.3. 泵管为3卡头式。

6. 前处理装置

6.1. 内置在线加热、在线蒸馏、在线紫外消解、在线冷凝装置。

6.2. 内置加热装置全部为电加热方式，无需加入导热油。

6.3. 在线冷凝装置使用电冷凝，无需水循环装置。

6.4. 在线蒸馏和在线萃取使用膜分离装置，实验前无需镀膜操作。

7. 流路系统

7.1. ▲分析管路固定在流路面板上，使用时面板与桌面呈水平放置，角度＜5°。

7.2. 分析管路全部使用FEP材质，不使用石英等材质。

7.3. 无需空气泵、气瓶等供气装置，无需注入气体。

7.4. ▲可在一台主机上实现多种指标分析，其中流路、镉柱等由阀自动切换，流路中无需手动切换阀，不同测试项目切换时间≤5s。

8. 检测系统

8.1. 检测器采用双光束检测器，波长范围340-1100nm，噪音<0.0006Au，漂移<0.001Au。

8.2. ▲采用流通式比色皿，支持光程10-30mm的比色皿安装空间。

8.3. 开机5s内即可立即开始实验，无需预热，无需等待基线平稳等操作。

8.4. 采用卤钨灯光源，不使用LED光源。

8.5. 根据波长自动增益调节光强。

9. 数据处理系统

9.1. 主流商务电脑，含液晶显示器、可读写光驱、激光打印机。

9.2. 软件全部中文界面，可实时监控仪器各种参数及状态，并有异常报警提示。

9.3. 有多级权限设置功能，导出≥5种报告格式。

10. 其它

10.1. 提供专用试剂包。

11. 测试指标

氨氮

方法原理：水杨酸光度法

检测范围：0.01-1mg/L

检出限：0.004mg/L

精确度：≤1 %

测试效率：51 个/h

- 配置清单

12.1全自动氨氮分析仪主机1台

12.2自动进样器1台

12.3氨氮分析仪软件1套

12.4氨氮分析仪使用说明书1套

12.5品牌电脑1台

12.6品牌打印机1台