全自动顶空进样器

一、主要功能及特点

1. 全自动系统，安全可靠，一键运行，可无人值守

2. 软硬件模块化设计、结构紧凑

3. 大触摸屏界面信息丰富，人机交互简洁，易操作，有如下功能：

- a) 液晶屏显示信息包括：多方法参数设置、实时工作状态、运行过程与时间信息等

- b) 顶空瓶、进样系统和取样（进样）导管，通过触摸屏统一协调实现三路加热控温

- c) 10种方法供编辑、存储和随时调用

- d) 可同步启动GC、色谱数据处理工作站，也可用外部事件程序启动本装置，实现同一样

- 品瓶多次重复进样

- e) 具有自检功能（板级和气路）和故障显示功能

- 4. 样品盘自动定位并在屏幕上实时显示转盘号位

- 5. 允许实验过程中二次追加样品，无需复位打断原来实验序列，灵活方便

- 6. 样品传输管（包括取样针）和进样阀有自动反吹功能，避免了不同样品的交叉污染

- 7. 六通阀与定量环的组合，有效降低死体积，提高分析灵敏度

- 8. 六通阀与传输管线链路无传输冷点，保证了样品的完整性

- 二、性能指标

- 1. 顶空炉温度控制范围：室温～260℃，步长1℃

- 2. 阀进样系统温度控制范围：室温～220℃，步长1℃

- 3. 样品传送管线温度控制范围：室温～220℃，步长1℃

- 4. 温度控制精度：< ±0.1℃

- 5. 温度控制梯度：< ±0.1℃

- 6. 顶空炉工位数：1

- 7. 顶空瓶工位：24工位

- 8. 顶空瓶规格：标准20ｍl（10ｍl等规格可定制）

- 9. 进样加压范围：0～0.4Mpa，连续可调

- 10. 监测压力范围：0～0.4Mpa，压力表显示

- 11. 分析重复性：RSD<1.5%（200ppm 乙醇水溶液，与GC性能有关）

- 12. 供电电源：AC220V 50Hz

- 13. 功率：500W