便携式分光光度计

- 用途：

适用于突发事件的快速水质检测及实验室内常规水质参数的测量。

2、工作条件：

电源：电源：AA电池，4节。

操作温度：10-40C，最大湿度80%（无冷凝）

储存温度：-30-60C，最大湿度80%（无冷凝）

3、技术性能指标：

- 测量模式：浓度(mg/L等)、吸光度（Abs）、透过率（%）

- 光源：氙灯

- 已存储校准曲线：大于260条

- 用户自建程序：50条

- 数据储存量：500条，符合GLP

- 显示：LCD,带背光

- 比色瓶尺寸：方形-10*10mm,1英寸；圆形-13mm/16mm/1英寸

- 波长范围：340~800nm

- 波长准确性：±2 nm

- 波长重复性：±0.1nm

- 光谱带宽：5nm

- 波长选择：自动

- 光度计测量范围：0~ 3.0 Abs

- 光度计准确性：±0.003Abs@ 0.0~0.5Abs

- 光度计线性：	< 0.5%（0.5~2.0Abs）

- 杂散光：< 0.1%T（采用NaNO2溶液于340nm波长处测定）

- 数据传输接口：USB接口

- 软件更新：自动

- 操作界面：触摸屏

- 语言：具有多种语言选择，其中包括中文

- 防护等级：IP67

4、配置要求：

- 基本配置：主机、A、B、C、D型比色瓶适配器各一个，AA电池*4，遮光罩，防尘罩，1英寸比色瓶（10ml）*2，基础用户手册.,