## 汇总
招标控制价-汇总表
项目名称：正镶白旗人民医院医疗设备、器械购置项目 |  | 单位：元
序号 | 项目名称 | 金额
1 | 正镶白旗人民医院医疗设备、器械购置项目第1包 | 692000
2 | 正镶白旗人民医院医疗设备、器械购置项目第2包 | 900000
3 | 正镶白旗人民医院医疗设备、器械购置项目第3包 | 1241000
4 | 正镶白旗人民医院医疗设备、器械购置项目第4包 | 1001000
5 | 正镶白旗人民医院医疗设备、器械购置项目第5包 | 1914000
6 | 正镶白旗人民医院医疗设备、器械购置项目第6包 | 297250

## 第1包
招标控制价明细表
项目名称：正镶白旗人民医院医疗设备、器械购置项目-第1包
序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量
1 | 医用臭氧治疗仪 | 1、臭氧浓度：0-80 µg/ml 。 2、臭氧浓度误差：≤±4%.（在21℃时） 3、臭氧流速：1L/min 4、内部压力： 600-1200hpa 5、工作温度： 5℃～40℃ 6、湿度：小于 90 % RH，不凝固 7、储存温度：-10℃～60℃ 8、电源220V±10%AC 50-60Hz 9、功能系统模块：自动灌注模式系统、臭氧化大自血模式系统、臭氧袋灌注模式系统、低压负罩灌注模式系统。适用于注射器灌注注射疗法、直肠灌注疗法、大自血疗法、臭氧化水疗法、低压负罩疗法、臭氧袋气浴疗法。 10、臭氧浓度显示方式：液晶触屏控制显示 11、臭氧取气方式 A.图标显示注射器取气模式 B.图标显示自血疗法模式 C.图标显示外用套袋模式 D.图标显示制备臭氧水模式 12、重量不大于12.5千克，便于门诊、病房、手术室移动使用 13、臭氧浓度显示方式：液晶触屏控制显示 14、仪器配套耗材须取得国家专利 15、有2个出气口；注射器取气；自动灌注取气 16、产品性能结构组成须包括压力校正器，保证治疗浓度的精确性 17、有声光报警装置；避免操作失误 18、有残气回收净化装置，将剩余臭氧气体还原成氧气，避免造成环境污染 19、具有电路及稳压装置，不需外配置稳压器 20、仪器正常工作后，室内空气中臭氧浓度不能超过0.05mg/m³，小于国家标准3倍，避免对医务人员造成伤害。 | 台 | 1
2 | 电脑中频治疗仪 | 此款中频治疗仪采用PC微型计算机控制,技术先进,功能强大,操作简便(可按照屏幕提示进行有效操作)，安全可靠。它由计算机主机、显示器、台车、电极和输出线组成含有多种低频波调制的中频电流输出，对人体产生多种电刺激按摩。八通道同步、异步输出方式，可以对八个病人同时治疗，采用不同处方和不同剂量。可以在治疗时建立病案，在建立病案的方式下治疗；治疗的病案可以打印输出。可自行编制治疗处方，容量不限。为临床和科研提供方便。 本仪器储存130个处方，可做5种电流疗法：多步程序中频电流疗法30个、音频电流疗法20个、正弦调制中频电流疗法20个、脉冲调制中频电流疗法30个、干扰电流疗法30个、配合药物进行离子导入治疗。 技术参数： 1、工作电压和输入功率：交流220V、50Hz，380VA。 2、工作频率：2kHz~8kHz，允差±10%。 3、低频调制频率：0.5-140Hz 4、输出电流：0mA ~100mA(500Ω负载下)连续可调。 5、调制频率范围：不窄于0Hz~150Hz。 6、调幅度：设有0%、100%等多种调幅度。 7、调制波形：方波、正弦波、三角波、尖波、指数波、锯齿波、梯形波。 8、调制方式：连续调制、交替调制、间歇调制、断续调制 9、差频频率范围：不窄于0Hz ~100Hz 10、动态节律：4s ~10s。 11、差频变化周期：15s ~30s。 12、输出电流调节方式：用按键递增、递减（100档，每档1mA） 13、工作条件：环境温度5℃~40℃，相对湿度≤80%。 14、输出通道：8通道，可同步、异步治疗；可同时做8通道干扰电输出及2路药物离子导入。 15、输出方式：双向波（AC）及单向波（DC） 16、内存专家处方130个，可自编处方，内存不限。 17、可做5种电流疗法 18、惠普品牌机，全国各地有良好的售后服务机构 19、落地式,外观精美,移多方便. 20、安全类型：I类BF型。 21、本仪器有黑灰色、白两色可选（以黑灰色为主） 22、熔断器：2A, Φ5×20。 23、外形尺寸：580 mm×600mm×1180mm。 24、重量：40kg。 | 台 | 1
3 | 超声经颅多普勒血流分析仪 | 临床功能：支持颅内外血管常规检测、栓子监测及长程监护等功能 1、主要技术规格及系统参数 1.1、频谱分辨率：128点、256点、512点、1024点； 1.2、取样容积：1-20 mm连续可调； 1.3、探测深度范围:最小工作距离≤15mm，最大工作距离≥140mm； 1.4、增益范围：1～60dB可调； 1.5、动态范围:1-40 dB； 1.6、功率范围:0-100 %,在保持高灵敏度和高穿透力的基础上，功率范围在0-182mw之间； 1.7、多普勒角度补偿功能； 2 、软件功能 2.1 、检查参数：Vs、Vd、Vm、PI、RI、S/D、HR、a、DFI（脑死亡指数）、SBI（频宽指数）、STI（狭窄指数）、HITS（短暂高强度信号）、TI（热指数）、lindegaard（血管痉挛指数）； 2.2同时工作通道数：2个； 2.3常规检测模式下， 单个探头能够支持同步显示的多普勒频谱图≥9个，同时多深度间隔可设置（如有必要：须附国家食药监部门认可机构的检测证明）； 2.4、多深度动态M波功能:可视取样容积宽度、深度，全深度内血流的流向、强度、深度信息同时显示； 2.5、双线M波功能：双通双深模式下，M波上可显示双深度界面频谱取样线，可联动调节，也可单独调节； 2.6、异常血流提醒功能； 2.7、具备辅助规范化检测动脉功能，直观呈现至少41支血管的多维度参考依据（解剖位置、深度范围、探头角度、血管阻力、血流方向、谱图实例）； 2.8、自动提供诊断建议并辅助引导进一步血管检查路径； 2.9、辅助引导操作者开展侧支循环评估，辅助引导的侧支循环通路≥18条； 2.10、深度、标尺、增益、基线、降噪一键无线遥控控制，快速获得理想频谱。 2.11、微栓子监测： （1）栓子/伪迹自动识别、栓子自动统计； （2）具备栓子图、声谱图、统计直方图等； （3）可缩放/测量纺锤波，可手动添加栓子事件； （4）TCD报告能够显示栓子图、声谱图、直方图； | 台 | 1
2.12、长程监护： （1）全程多参数进行趋势监护； （2）多测量方式； （3）可进行事件持续时间描记； （4）趋势线快速拖拽、缩放（时间缩放、幅度缩放）； 2.13、参数自动报警功能：可设定预警的阈值，术中避免高灌注、低灌注的发生。 2.14、支持自定义检测血管参数，自定义检测流程； 2.15、配备无线遥控器：可远距离无线操控，同时遥控器具有自定义按键功能； 2.16、离线数据分析功能：可在检查结束后再对数据进行计算、测量、出报告； 2.17、报告单功能：多种模板选择、模板自定义、报告单另存为图片/PDF文件、血管批量导入报告单、词条可编辑导入或导出、快速出报告单（从检查页面直接出报告单）、从病案界面直接出报告单. 2.18、数据管理：数据导入及导出、数据检索、数据分类统计等； 2.19、参数双向自动计算，并支持手动测量保存数据； 3、探头配置 3.1、探头要求：PW 2M探头1个，CW 4M探头1个，监护探头PW 2M探头2个 3.2、监护头架； 3.3、探头保护功能：探头自动休眠功能，延长探头使用寿命；
4 | 压缩雾化器 | 规格参数 输出压力： 7L/min@100kPa 喷雾量： 0.40 ml/min* 粒子径： MMAD 3-5 um* 药液杯容量： 最大7mL 药液量:2-7ml 喷雾速率： 0.25mL/ 分钟 噪音： 65dB 以下 电源：AC 220V、50HZ 消耗功率：140VA以下 使用环境温度+10 ～ +40℃ /30% ～ 85%RH/ 湿度/ 气压:700 ～ 1060hPa 保管运输环境温度/-20 ～ +60℃ /10% ～ 95%RH/ 本体重量： 约2.2kg（仅本体部分） 外形尺寸： 宽约175× 高约110× 厚约215mm 防电击分类： II 类设备、B 型应用部分 性能特点： 耐久工艺设计，保证泵的使用寿命长达5年，高强度的压缩机，输出功率达到7L/min（100kPa时）;保证患者能够得到有效的治疗。机身抗菌树脂，适合医院环境 高效、简洁的配套雾化耗材，药液杯仅由2部分组成。药液灌注、雾化治疗、后期清洗更便捷。有效地提高了整体治疗的效率，外置过滤片，可及时更换，保证干净。 | 台 | 20
总 造 价

## 第2包
招标控制价明细表
项目名称：正镶白旗人民医院医疗设备、器械购置项目-第2包
序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量
1 | 全高清宫腔内窥镜系统 | 1.内窥镜摄像系统：1套 1.1PAL视频制式，逐行扫描，输入功率≤100瓦，工作噪音≤55分贝。 1.2多级精确影像亮度调整，调整级数≥50级。 1.3全高清（2K）摄像系统，像素分辨率≥1920x1080。 1.4具有参数储存功能：切断电源开关，再度开启，认可保留各种设置参数。 1.5可分色调整红色、绿色、蓝色比例，根据使用要求，精确调整图像色彩。 1.6同时具有SDI、DVI和HDMI高清信号输出。 1.7液晶屏显示，屏幕≥5英寸，触摸屏控制。 1.8主机具有自动/手动白平衡校正等功能，可在触摸屏和摄像头遥控按键操作。 1.9晶片尺寸：≥1/3寸CMOS。 1.10标准配C型光学接口，防水型，可拆卸，具有多种焦距光学接口可选择，配合不同种类内窥镜。 1.11冷光源为LED 光源。 2.监视器：1台 2.1屏幕尺寸：≥20.4 × 12.8英寸。 2.2有效屏幕尺寸：≥518 × 324mm。 2.3分辨率：≥1920×1200像素。 2.4宽高比：16：10。 2.5亮度：≥300CD/㎡。 2.6屏幕帧率：50/60Hz。 2.7输入：3G-SDI/DVI-I/RGBS/VGA/YPbPr/S-Video/Composit。 3.设备台车：1个 4.冷刀宫腔镜：1根 4.1该套系统具有按照国家食品药品监督局规定，适用范围仅限于妇产科宫腔手术。 4.2宫腔镜与摄像系统为同一品牌。 4.3宫腔镜镜体90°平行视野直视镜体，目镜和器械通道保持平行设计，工作长度≥220mm 。 4.4宫腔镜镜体视向角≥15°。 4.5宫腔镜镜体器械通道≥4.3mm，镜体插入部分最大宽度≤19.5Fr。 4.6镜体采用进口不锈钢材料，宫腔镜为进口柱状透镜内窥镜，成像清晰，视场边缘圆整，密封良好。 4.7器械通道双重防漏封帽设计,有效避免传统宫腔镜器械开关阀及进出器械后漏水问题。 | 套 | 1
4.8宫腔镜镜体可同时满足多种方式灭菌：环氧乙烷气体、低温等离子及高温高压灭菌，符合内窥镜灭菌消毒要求。 4.9专用宫腔镜消毒盒，上下双排设计，可环氧乙烷气体、低温等离子及高温高压消毒灭菌。 4.10外鞘直径≤24Fr.前端侧面带有多个出水孔，可形成高效连续对流。 4.11鞘套工作长度≥200mm，插入部分最大宽度≤8.2mm。 4.12宫腔专用闭孔器，钝性头端防损伤设计，保护宫颈口。 4.13鞘套和闭孔器均有三角色标相对应，方便准确、快速安装。 4.14宫腔镜专用枪式器械为医用不锈钢材质，不带有电能量，纯金属器械杆（不包裹黑色绝缘层），需要提供注册证。 4.15器械360°可旋转、拥有PEEK 材质及金属材质的多功能手柄（不带电极接口）即PEEK无锁、PEEK带锁。 4.16器械工作长度≥350mm，器械直径≥3mm；剪刀（单开微型剪1支、双开弯剪 1支）、锯齿钳（左弯分离钳1支、鼠齿钳1支）、异物钳（强力抓钳1支）、活检钳1支。 4.17标配直握式手柄：1个。 5.膨宫泵：1个 5.1压力调节范围：30mmHg-200mmHg。 5.2流量调节范围：60mL/min-400mL/min。 5.3膨宫泵具有压力反馈控制流量、过压减压功能、过压报警功能。 5.4采用挤压式的供水方式；运行方式间歇加载/连续运行。 5.5液晶屏显示，可监测实际流量及压力。 5.6膨宫泵与摄像系统为同一品牌。 6.高清内镜工作站：1套 6.1支持WIN7、WIN10操作系统。 6.2全图标化界面布局，操作简单且易学易用。 6.3所有常用功能统合在同一操作界面，方便医师操作。 6.4支持所有软硬管镜摄像主机主流高清信号的输入（如：DVI/HDMI/SDI等）。 6.5支持1080P全高清影像的采集录制。 6.6支持鼠标、键盘、手动或脚踏开关采集图像。 6.7通过图像优化算法，确保采集和录制图像清晰度。 6.8支持图像瞬间快速放大预览功能。 6.9提供图像长度、角度、面积的测量以及标注等丰富的后处理功能。 6.10采用拖曳式结构框裁剪模式，自动裁剪内窥镜图像的周围黑色区域。 6.11支持裁剪区域的预先保存和设定。 6.12采用报告编辑器，支持个性化设计，自动生成彩色图文一体化的诊断报告。
6.13支持报告样式的自定义（如16开、B5、A4）和自由选择打印报表类型。 6.14术语模板采用当前流行的三层树形结构方式。 6.15支持术语下拉词条选择功能，帮助用户迅速完成诊断报告 6.16支持对已采集图像进行同屏显示，图像先后位置可自由调换。 6.17支持项目组合查询，多条件过滤，精确锁定查询结果。 6.18支持项目内容的模糊查询，方便资料的归纳和总结，提供日常各项工作量统计模块，方便科室日常管理。 7.0宫腔检查镜：1根
2 | 机电生物反馈仪（盆底治疗） | 1.评估和治疗共有2个肌电通道。 2.评估方式：评估，肌电评估有标准肌电评估、2分半钟肌电筛查评估，可打印报告。报告可依据医院秘需要自定义编辑细节。 3.筛查报告包括评估指标数值、参考值、肌电图、报告解读说明和治疗建议。 4.腹肌参与报警功能：对盆底肌肉进行评估和治疗时，获取腹部肌电值，动作不规范时腹部肌电超限报警，并有评估报告中腹部参与度情况。 5.电刺激治疗波形分为三种：单向波、双向波和交互波。 6.系统内置6个大治疗方向，治疗方案≥200种治疗方案，包括神经肌肉电刺激、肌电触发电刺激、肌电反馈训练、场景训练、产后康复、多媒体训练等。 7.每个评估和治疗方案都有视频操作指引，可以根据需要进行开启或关闭。智能推送评估方案。 8.自定义治疗方案，包括训练课程、训练图形、治疗参数；9.多种阈值设置组合方式，智能、手动触发功能。 10.可配置医院常用课程列表，方便快速选择治疗。多媒体训练有多种训练模型。 11.数据可以通过网络或云组建盆底中心共享数据，提高协作效率。 12.内置应急电源，意外断电后系统自动暂停治疗，保存病人正在进行的治疗信息，并报警声音提示。 13.电极脱落保护：在进行电刺激治疗的过程中，电极脱落时，刺激自动停止，避免电流对人体皮肤造成意外伤害。电极诊断功能：具有电极自动检测系统提示功能，诊断电极连接是否正常。 14.可在诊疗记录中预览评估报告，回放评估过程，快速开始评估方案、治疗方案。 15.治疗界面显示信息：表面肌电波形及数据、定量分析值、电刺激阈值、最大值、最小值、平均值、电流刺激波形。 16.治疗过的方案会从课程列表中改变颜色并不可选，并将治疗的情况记录在病历中，方便查看对比患者的治疗情况。 17.一体化可移动台车整体设计（避免子机与主机连接不良），台车上有专用移动把手，治疗系统可以轻松在门诊、病区和康复训练区移动。 18. 高清显示屏≥22寸，可上下左右前后调整，并可360度旋转，同时方便医生操作和病人进行生物反馈治疗。白天黑夜模式，更加保护患者的眼睛，降低疲劳度。 19.配置专业的催乳电极片和镇痛电极片，可做催乳、小叶增生、术后镇痛、产后尿潴留、形体恢复等。 20.强大的预约功能，为医院和患者更好的管理时间，减少等待时间，提高治疗效率。 21.探头9针接口，稳固链接，盆底治疗探头和一次性探头有国家相关专利证书和独立注册证。 22.使用Win10系统，更安全可靠。支持一键开机和关机；23.可配合同厂家的手持家用康复治疗仪，进行医院+居家治疗； 24.EMG采集位数:16位；25.EMG每个通道单独采集肌电信号，采样频率高，≥2500Hz；26.评估和治疗总共有三个通道：A通道，B通道； 27.EMG采集灵敏度：2-2000μV。通频带通：25~500Hz；28.电刺激输出电流强度可调范围：0-90mA，步长0.5mA； 29.电刺激输出电流频率可调范围：1-250Hz，步长1Hz；30.电刺激输出电流脉宽可调范围：50-600μs，步长50μs； 31.电刺激持续治疗时间可调范围：2-60s，步长1s；32.休息时间可调范围：2-120s，步长1s； 33.电刺激波形上升和下降时间可调范围：0-9.9s，步长0.1s。 | 套 | 1
3 | 乳腺治疗仪 | 1、红外光输出功率≤0.1W，强度 0 - 18, 依次递增。 2、红外光输出有效波长范围: 0.8μm~3μm。 3、电脉冲输出强度0 - 64,逐级可调, 7 种模式可选。 模式1:频率 2.5KHz±5%,脉冲宽度 0.12mS±20%，工作方式为连续工作。 模式2:频率 1.25KHz±5%，脉冲宽度 0.12mS±20%，工作方式为连续工作。 模式3:频率 1.25KHz±5%，脉神宽度 0.3mS±20%，工作方式为连续工作。 模式4:频率 156.25Hz, 312. 5Hz, 6251Hz, 1.25 KHz , 2.5KHz±5%,在频率<1.25KHz时，脉冲宽度0.3mS±20%;在频率>1.25KHz时，脉冲宽度0.12mS±20%，工作方式为连续工作。 模式5:频率2.5KHz土5%，脉冲宽度0.12mS±20%，工作方式为断续工作，间断时间2.5秒。 模式6:频率156.25Hz, 312.5Hz, 625Hz, 1.25KHz, 2.5KHz±5%，在频率<1.25KHz时，脉冲宽度0.3mS±20%;在频率>1.25KHz时,脉冲宽度0.12mS±20%1.25KHz±5%，工作方式为断续工作,间断时间2.5秒。 模式7:频率2.5KHz ,1.25KHz, 625Hz, 312.5Hz, 156 25Hz±5%,在频率>1.25KHz时，脉冲宽度0.12mS±20%;在频率<1.25KHz 时，脉冲宽度0.3mS±20%，工作方式为连续工作。 4、脉冲电量:电脉冲最大输出时，每一个脉冲的电量>7uC 5、输出指示:治疗仪具有输出指示，正常输出状态下指示灯为黄色。 6、治疗时间: 1-99 分可调，±60 秒。 7、电脉冲最大输出时，输出最大幅度有效值应不大于表 1 的限值（需要用文字表述下表） 7.1频率≤400HZ，电流极限值（r.ms）为50mA。 7.2频率≤1500HZ,电流极限值（r.ms）为80mA。 7.3频率>1500HZ,电流极限值（r.ms）为100mA | 套 | 1
4 | 十二导联心电图机 | 1.标准12导联同步采集。 2.输入保护：浮地输入，抗除颤保护电路。 3.滤波器：交流，漂移和肌电滤波器。 4.灵敏度：自动增益，2.5 mm/mV，5 mm/mV，10 mm/mV，20 mm/mV，10/5 mm/mV，20/10 mm/mV 。 5.耐极化电压：±500 mv。 6.定标电压：1mV±5%。 7.共模抑制比：≥100dB。 8.频率响应:0.05Hz~150Hz。 9.高亮度彩屏≥10英寸，可翻转。 10.中文操作菜单，心电波形显示，心率，导联名称，走纸速度，增益，滤波器状态，日期，患者信息，测量信息，工作模式显示等。 11.成人\儿童专用特异性分析算法、明尼苏达码编码系统，分析更准确。 12.具有手动/自动、周期、自动触发、省纸等记录模式。 13.可冻结≥300秒心电波形，并可全息回放、打印。 14.具有心律不齐检测模式，能自动检测心律不齐并额外记录节律波形。 15.具有内置存储，并支持大容量U盘、SD卡。 16.长时间R-R分析，可采集≥300秒不压缩心电波形，具有趋势图、直方图分析。 17.具有简单分析报告、详细分析报告、代表心搏报告和手动报告等报告格式可选。 18.支持3×4，3×4+1R，3×4+3R，6×2，6×2+1R，6×2+3R，12×1等记录格式。 19.走纸速度： 5、6.25、10、12.5、25、50mm/s。 20.通过CE认证，通过FDA（510k）审核,取得CMD医疗器械产品认证。 | 台 | 6
总 造 价

## 第3包
招标控制价明细表
项目名称：正镶白旗人民医院医疗设备、器械购置项目-第3包
序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量
1 | 全自动动态血沉仪 | 1、采用7寸大屏幕显示触摸控制技术，所有检测通道及状态实时显示功能； 2、样品位（孔）：60 3、血沉测试速度（Ts/h）:120 4、压积测试速度（Ts/h）:9000 5、具有压积独立测量功能； 6、具有红细胞沉降过程中的最大沉降速度Vm及发生时间Tm值检测功能； 7、具有动态血沉曲线显示打印功能； 8、具有自动换算血沉方程k值； 9、具有可选择30min或60min血沉独立测量功能及血沉和压积组合联测功能； 10、具有单个或批量测试结果查询、打印功能； 11、显示结果温度设定换算功能：仪器具有选择环境温度补偿功能。 12、测试结果存储不少于1000个（存储容量16G）； 13、具有液面跟踪扫描功能； 14、具有标本异常，自动识别提示功能； 15、具有断电后数据保存功能； 16、条码扫描功能(选配)； 17、配有RS-232和USB接口，具有数据转输功能。 | 套 | 1
2 | 电解质分析仪 | 1、技术特点： 1-1、7英寸真彩色高清触摸屏，人机交互式菜单，操作和维护导航功能，在线故障自动报警及排除 1-2、功能部件自动检测，传感部件自动判断、自动适应和自动校正 1-3、先进的进口TCO2传感器，寿命长、结果准确可靠 1-4、先进的泉涌清洗和分段式气液混合冲洗，配合清洗配方，杜绝了堵塞和交叉污染现象 1-5、一键式全方位维护操作，免除操作者繁杂工作及确保仪器最优工作状态 1-6、 检测和计算项目: K+、Na+、Cl—、Ca2+、pH、TCO2、nCa、TCa、AG等多种参数组合 1-7、 较低的样品耗量：80μl～150μl，电解质项目从吸样到显示结果≤25秒 1-8、 断电后仍可储存质控和样品数据，实现数据储存再现，超大存储量>5000,并支持无限扩展 1-9、 国际标准HL7协议，标配网络接口支持LIS联网，支持外接打印机、鼠标和键盘，支持U盘数据导出，支持软件在线升级。 1-10、自动一点及两点定标，附加人工定标功能，自动斜率和均差参数调整，支持原厂质控参数条码扫描输入 1-11、一体化试剂包，降低生物污染风险,符合环保要求；1-12、独特的背光式电极观察窗，让检测一目了然 1-13、试剂余量报警，条码耗材控制技术，确保用户用得放心 1-14、可选项自动进样盘，自动进样盘提供1个急诊测试位，3个质控测试位及25个样品测试位；进样盘配原始管加样、无需分装样品直接测量，液面检测及采样针防碰撞功能，外置条码扫描。 1-15、在线图文指导、自动纠错导航、帮助信息；1-16、支持多任务操作 1-17、支持样本或流路堵报警及自动和手动排堵功能,气泡报警功能 1-18、配套原厂质控(提供注册证) QC质控报警,锁定报警参数以防止测试；*1-19、PH有温度较准功能,保证结果更加准确 1-20、覆盖全国的售后服务网点 2、样品种类：血清； 3、测量范围和精度： 项目 测量范围 精密度（CV值） K+ 0.5—15.0mmol/L ≤1.0% Na+ 20.0—200.0 mmol/L ≤1.0% Cl— 20.0—200.0 mmol/L ≤1.0% Ca2+ 0.1—5.0 mmol/L ≤1.5% pH 6.0—9.0 ≤1.0% TCO2 6.0—50.0 mmol/L ≤3.0% 4、工作条件：4-1、工作温度：10℃—40℃；4-2、相对湿度：≤80%。 | 台 | 1
3 | 自动打印系统 | 一.显示： 1.液晶屏：19”寸LED液晶显示器；显示比例：4:3；最佳分辨率：1280x1024；视角：（170°/170°）；高 亮度：300cd/m²；高对比度：5000：1/60Hz；使用寿命50000小时。 2.触摸屏：触摸屏：电容触摸屏；物理分辨率：4096*4096；触摸响应时间 <3ms；精准触控,精准度高达99%，书写流畅、无断线无漂移；完全物理钢化莫氏7级防爆玻璃，防刮、防撞击、防辐射透光率 >85%,接口方式USB2.0 适用操作系统 Windows7\Vista\XP\2003\2000\98\CE\Linux；工作温度：-25度至+45度。 二.主机： 工控主机：主板芯片:I3；硬盘:128G固态硬盘；内存:4GB；显卡:Intel集显；接口：主频1.9G 15瓦，单/双网2/6个串口，8个USB；声卡:集成ALC6226；网卡:板载千兆网卡（支持网络唤醒）。 三.打印：A4打印机：产品类型：黑白激光打印机；最大打印幅面：A4；最高分辨率：1200×1200dpi（图像增强可达4800×600dpi）；黑白打印速度：A4：大于30ppm；双面打印：自动；进纸盒容量：标配250页；打印字体：84种可扩展的TrueType字体；网络打印：否；兼容系统：windows(XP.7.8.10),,Linux,,Android 四.身份证：二代证读卡：阅读距离：0～3cm；阅读时间：< 1S；符合居民身份证阅读器通用技术要求；兼容ISO14443（TypeA/B）标准；符合ISO/IEC 14443 type B标准，以及《GA 450-2013台式居民身份证阅读器通用技术要求》、 《GA467-2013居民身份证验证安全控制模块接口技术规范》、通讯接口：USB接口；兼容系统：windows(XP.7.8.10),Linux,Android。 五.扫描：二维码：图像尺寸：640x480像素；运动容差：100mm/s(4in/s)；扫描角度：水平38度，垂直29度，倾斜角t45°；俯仰角t45°；照明：白色LED；瞄准光点：640nm可见红色LED；解码能力：一维条码二维条码、纸质及各类屏幕常见码；通讯接口：USB；兼容系统：windows(XP.7.8.10),Linux,Android。 六.刷卡：磁卡刷卡器：双面磁卡刷卡器；支持双向刷卡；读卡器支持 ISO、AAMVA标准；刷卡速度为 10cm/sec ~ 150cm/sec；采用高寿命磁头，刷卡寿命在 80 万次以上；通讯接口：USB。 七.声音：SRX712：功放音响双结合、2x5W喇叭 八.机箱：钢制机箱：冷轧钢材质，表面汽车烤漆，颜色可定制，防磁防锈防静电，符合人体工程学。 九.包装运输费：蜂窝纸箱包装、木架包装 十.安装调试费：整机安装调试，质保维护 自助取单机上线前提条件： 1、信息科提供 LIS 接口文件，并且有 lis工程师技术支 持对接； 2、信息科提供服务器搭建堡垒机给到我们远程调试，并且提供测试 就诊卡号； 3、现在医院患者取报告单的方式是哪种？(目前是刷身份证/刷磁条就诊卡/扫描回执单条形码/ 输入就诊号等方式 取报告单) ； 4、现场有稳定网络 和三插接地的电源插座。 | 套 | 2
4 | 全自动生化分析仪 | 1、检测速度：生化比色分析恒速：800 测试/小时,可选配ISE模块; 2、分析方法：具有终点法、动力学法、固定时间法； 3、同时在线分析项目：>90个 4. 试剂位: >160个， 具备24小时2-8℃冷藏功能 5、样本位：>180个，圆盘式进样，智能灵活； 6. 反应位：>160个； 7、加样针：≥1支，采用随量跟踪技术，具备水平、垂直防撞功能； 8、试剂针：≥2支，采用随量跟踪技术，具备水平、垂直防撞功能； 9、最小反应体积<100ul 10、光学系统：光栅后分光，波长范围：340-850nm, 12波长。 11、吸光度线性范围: 0-3.4Abs； 12、温控方式：控温均匀,控温精度要求达到37C0.1C;无需添加任何耗材，需真正免维护免保养； 13、试剂开放程度：可厂家配套，也可完全开放； 14、比色杯温水清洗，重复使用，支持单个比色杯更换； 15、清洗系统：全自动温水清洗反应杯； 16、运行中装载试剂：仪器测试进行中支持试剂在线更换，节省操作时间； 17、交叉污染率：<0.08% 18、耗材提醒：具有耗材余量不足提醒, 每日耗材检查及提醒，每批耗材检查及提醒 19、参数导入：具有参数导入、校准参数导入功能 20、 支持定时休眠与唤醒功能； 21、质控功能：可做三个水平的质控，自动描绘多种质控图；质控测试可选择在样本测试前、中、后，设置灵活 22、售后服务：免费安装、调试、人员培训；厂家在省内有分公司或直属注册的售后服务机构（提供相关营业执照原件）； 23、产品认证要求：具备并提供CE认证，同时须提供ISO9001认证、ISO13485认证，同系列产品通过FDA认证 24、系统配套性要求：具有原厂配套试剂、校准品和质控品；试剂配套项目≥55项，校准品≥32项,并提供项目注册证明。 | 台 | 1
5 | 阴道炎检测仪 | 1、使用环境：环境温度 15℃-35℃；大气压力 70.0kPa-106kPa；相对湿度 40%-80%； 2、输入功率：不大于150W，熔断器额定电流：1.5A（250V），电源电压：AC 220V/50Hz 3、样本位：不少于20个样本位。 4、全自动：阴道分泌物检测自动加样、自动温育、自动判读结果、自动打印报告的全自动操作，智能化程度高。 5、温度准确度不大于±0.5℃，波动度不大于±0.5℃。 6、检测速度：检测速度不少于60个/小时；实时检测，1-20标本随到随检。 7、准确性：光路采用五通道，每个检测项目都有对应的颜色识别模块确保判读结果的准确性和重复性 8、信息化：存储不少于1000个病例，可与医院的信息管理系统联网，可实现检测结果的共享及病例信息管理的标准化。可随时进行查询。 | 台 | 1
6 | 远红外线治疗仪内瘘修护 | 一、产品名称：智能疼痛治疗仪 二、产品原理： 智能疼痛治疗仪采用微电脑控制，将电能转化为光能，主要用于人体体表照射，适用于软组织疼痛的辅助治疗。利用光作用于人体疼痛部位，可深入组织内部，并使组织有良好的光能量吸收，对机体产生刺激调节作用，促进细胞再生，改善血液和淋巴系统循环，消炎止痛，减轻水肿，消除局部代谢物质，调节机体免疫功能，达到松弛肌肉，缓解或止痛的目的。 三、技术参数 1、产品外形尺寸（长×宽×高）：455mm×405mm×850mm，允差±20mm；2、额定输入功率：85VA；3、一路点状辐射器，一路三联面阵辐射器输出；4、 a) 点状辐射器长160mm，允差±5mm，外径30mm，允差±2mm；b) 点状辐射器连接线长1080mm，允差±10%；5、点状输出波长：810nm，允差±5%；6、点状辐射器波长为810nm的输出功率设定范围为0～500mW连续可调，单按按键级差1mW，长按按键级差10mW；7、三联面阵辐射器尺寸：385mm，宽：208mm，厚：60mm；允差±5%；8、三联面阵输出光波长：810nm/980nm，允差±5%；9、面状辐射器上波长为810nm的输出功率设定范围为0～500mW可调，单按按键级差1mW，长按按键级差10mW；波长为980nm的输出功率设定范围为0～200mW可调，输出功率随810nm变化而变化，单按每5次级差为2mW，长按级差4mW；10、治疗仪上有定时控制装置，定时范围在0～99min可调，级差1min，定时器显示误差±10％；11、治疗仪上有输出光功率显示计，显示值与实际输出功率允差±20％；12、输出光功率不稳定度±5%；13、四轮台车设计，移动方便自如；14、三维可调支架，灵活方便；15、治疗仪配有钥匙开关，顺时针方向旋转启动治疗仪；16、治疗仪配有紧急激光终止器，当需要立即停止激光输出时，可以马上按下终止器按钮，就可终止激光输出；17、该产品入选国家中医药管理局中医诊疗设备推荐目录；18、该产品经中国医学装备协会认证属于优秀国产医疗设备。 四、产品特点 1、治疗仪配有钥匙开关，顺时针方向旋转90°，才可以启动治疗仪。 2、治疗仪配有紧急激光终止器，当需要立即停止激光时，可以马上按下终止器按钮，就可以终止激光输出。 3、阶梯式复合治疗更符合临床治疗需求； 4、点状辐射器可进行穴位压痛点的治疗。 5、多节活动支臂，使治疗头更灵活，使用更方便。 6、本公司通过环境管理体系和职业健康安全管理体系认证。 7、本公司具备高新技术企业证书。 8、本公司荣获省长质量奖。 9、本公司为全国守合同重信用企业。 10、本公司通过知识产权管理体系认证。 11、本公司为国家级绿色工厂、智慧健康养老示范企业生产厂家通过环境管理体系和职业健康安全管理体系认证。 12、产品通过北京国医械华光认证有限公司（CMD）ISO9001、13485医疗器械质量管理体系认证。 | 套 | 1
7 | 血液透析机 | 一．主要技术参数 1.透析液流速：300~700 mL/min，1mL/min可调； 透析液温度：34.0~40.0°C 2.超滤速度：0.00；0.10~4.00L/h；精度：±30mL/h或±0.1% 3.漏血检测器：方法：光学检测；灵敏度：0.3mL*血液/1L透析液 4.动脉血泵：40~600mL/min 5.肝素泵：设置范围：0.0~9.9mL/h；注射器类型：20mL、30mL。可设定停止时间，单次注入量 6.空气监测器：监测方法：超声波监测；最高监测精度：≤0.0005mL。具备血液判别器 7.动脉压力：测量范围：-280~+500mmHg；测量精确度：±10mmHg； 静脉压力：测量范围：-280~+500mmHg；测量精确度：±10mmHg 8.TMP：测量范围：-60~+500mmHg；测量精确度：±10mmHg； 透析液压：测量范围：-500~+500mmHg；测量精确度：±10mmHg 9.透析液浓度：12.5~16.5mS/cm； 碳酸氢盐浓度：2.00~7.00mS/cm 二．系统功能概述 1.人机交互：≥15英寸彩色液晶显示器，触摸屏操作，可旋转 2.标准配备透析液过滤器组件 3.标准配备B干粉筒支架组件 4.后备电池：停电时自动跳转后备电池供电，支持体外循环监测，报警系统，运行时间≥30分钟，具有断电数据保存功能 5.报警提示功能：可视360°四种颜色（红、黄、蓝、绿）报警指示灯，可帮助医护及时准确判断报警提示内容 6.消毒模式：具备药液消毒和热消毒方式，热水柠檬酸消毒温度最高≥90℃，消毒脱钙一体化完成时间≤39min。原液吸液管路可联机清洗消毒 7.原液配方：原液配方全开放，默认记忆≥3种原液配方，可任意更改 8.超滤系统：采用电磁流量计式或复式泵加脱水泵容量式平衡与超滤控制系统 9.浓度和超滤曲线：可进行透析液浓度、碳酸氢盐浓度和超滤曲线治疗，每种均可预存≥6条曲线，实现个性化透析 10.配液方式：先吸B浓缩液后吸A浓缩液，有单独的A、B浓缩液泵，透析液浓度和B液浓度可单独监测并控制，调节方便。 | 台 | 2
8 | 电子轮椅秤 | 材质：碳钢 仪表可选配：蓝牙、wifi、打印、坐椅 应用范围：医院透析室、养老院、等 品牌：上海桤亚 型号：SCS-YC-300（碳钢材质） 材 质：碳钢和不锈钢可选 最大称量：300kg 精度：0.05kg-0.1kg 准确度等级：III级 工作台面尺寸：0.8＊0.82M 外型尺寸：1.0＊1.05M 串行通讯接口RS232C方式 准确度等级：3级 最大检定分度数：3000 输入信号范围：-19mV～19mV 转换速度：10次／秒 非线性≤0.0015％ 传感器连接：1～4只350Ω传感器 通讯接口：RS232串行， 电源：AC220V；50、60Hz（-2％～＋2％） 使用温度：-10℃～40℃ 波特率：600／1200／2400／4800／9600可选 | 台 | 1
9 | 数字牙科影像板扫描仪 | 一．设备名称： 数字牙科影像板扫描仪 二．设备用途： 用于采集口内X光影像板储存介质所储存的X光影像，并对其进行数字化处理和影像处理。满足口腔疾病的诊断，为临床治疗提供影像依据。具有先进的一键控制操作流程、数字成像功能，配有临床观察软件，完善的图像后续处理功能，适合临床口腔科医生使用。 三．设备数量 1套 四．影像板技术参数： 1.材质：影像板（软片） 2.尺寸及对应感应区域： #0--22*31mm，#1--24*40mm，#2--31*41mm，#3--27*54mm 3. 分辨率>20lp/mm 4. 灰度：14bit 5.每张影像板使用寿命>2000次 五．扫描仪技术参数： 1.设备电源：机械端输入电压为DC 15V，外配220V AC适配器 2.外形尺寸：260*167*325mm 3.分辨率>10lp/mm 4.重量：5.2Kg 5.连接：USB 六．功能和特点： 1.影像板厚度小于0.36mm，材质轻薄且可以弯曲270°，方便准确放入患者口中，后牙部位也可以轻松放置，而且适用于各种口内胶片支架 2.扫描后自动擦除牙片上的图像，可直接用于下一次X光检查 3.数字化牙科影像板扫描系统配备软件系统，在读取数据后能自动调节数字影像的对比度，明暗度，方便医生观察诊断 4.该软件具有根管长度测量，角度测量，图像翻转，反色等功能，编辑完成后可保存打印图像 5.具有患者登记，病例记录等功能，方便分类检索 6.全中文界面操作软件，并支持多种外语，方便使用者 七．售后服务： 1.自安装之日起整机保修24个月 2.厂家提供24小时保障服务 3.提供厂家原始正版零配件及耗材价格 | 台 | 1
10 | 口腔全景机CBCT | 1. 技术参数及要求； 1.1 X射线球管：标准锥形束（射线均匀，图像不变形）1.1.1管电压：60-90kV；1.1.2管电流：4mA-10mA；1.1.3焦点：0.5 mm；1.1.4曝光时间：≤ 15 秒；1.1.5曝光方式：脉冲曝光；1.1.6总过滤：≥ 2.5mm Al；1.1.7辐射剂量：≤120μGy；1.1.8可视空间（FOV）：14×10， 5×5；1.1.9空间分辨率：0.25mm，0.2mm，0.1mm，0.075mm ；1.1.10获取用于三维影像重建的独立投照影像：≥ 450幅；1.1.11重建时间（从设备曝光到三维影像显现）：≤ 46s；1.1.12控制面板：触摸屏面板；1.1.13CT影像传感器：CMOS+CsI平板探测器；1.1.14影像灰度分辨率：14 bit；1.1.15设备尺寸：1295(L)×2005(W)×2158(H)(mm)；1.1.16最小操作空间：2000(L)×2500(W)×2400(H)mm；1.1.17升降范围：1733-2283mm, 旋转角度360°；1.1.18成像技术：（参考：通过锥束投照技术,三维数据重建，可以在颌面部任意区域，形成矢状面、冠状面、横断面及3D影像, 三点定位系统，全自动显示定位的错误指示）1.1.19具备三维影像处理软件，可以实现曲面断层、轴向断层、高解像度细节显示等临床诊断功能；具备二维影像处理软件，可以实现全景成像，投影测量；具备原厂设计开发三维诊断软件，满足口腔颌面外科、牙体牙髓、牙周、修复科等各科临床诊断应用。 2. 配套软件功能需求 2.1 软件图像界面能够显示以下各种影像： 2.1.1 3D重组图像；2.1.2 2D重组图像；2.1.3 标准冠状面图像；2.1.4 标准矢状面图像；2.1.5 标准横断面图像；2.1.6 多平面重组图像；2.1.7 标准全景图像；2.1.8 正面，侧面头影图像； 2.2 图像处理工具要求： 2.2.1 2D图像编辑工具：移动，图像翻转，放大，对比度调节，亮度调节，图像信息；2.2.2 测量工具：距离，连续距离，角度测量；2.2.3 画图标注功能：可在图像上添加箭头，线图以及标注；2.2.4 3D影像调节（可还原软组织轮廓）； 2.2.5 系统标准配置软件功能：“容积数据”多平面重建功能，“容积数据”分析功能，3D容积测量功能；2.2.6 多种图像后处理功能：大密度投影( MIP)；2.2.7 影像数据输出功能，可实现三维图像输出和打印，屏幕快照，另存。 2.3 影像诊断功能要求：2.3.1 标准视图（矢状面、冠状面、轴面、三维重建、多维图像、标准曲面断层影像）；2.3.2 选择性地断面影像输出及打印；2.3.3 AI辅助一键下颌神经管着色（可以根据测量地直径画出及着色）；2.3.4 种植体模拟植入；2.3.5 气道分析；2.3.6 骨密度测量；2.3.7 TMJ查看；2.3.8 AI辅助一键牙根牙槽骨分离2.3.9 AI辅助一键颌骨分离。 2.4 网络连接，工作站： 2.4.1 系统所配备工作站的最低配置和性能：CPU：4核（盒装），内存：DDR 8GB，硬盘：1T，显存容量：2G独显； 3. 使用环境3.1环境条件：3.1.1环境温度:10°C~40°C；3.1.2相对湿度:30%~75%；3.1.3大气压力:700hPa~1060hPa。 3.2电源条件： 3.2.1摄影设备电源要求:AC 220V±10%;输入功 率:2kVA；3.2.2电源频率:50Hz±1Hz；3.2.3电源电阻:应不大于 0.3Ω；3.2.4电源容量:应不低于 2kVA；3.2.5 PC机工作电源:AC 220V±10%, 50Hz±1Hz。 | 套 | 1
总 造 价

## 第4包
招标控制价明细表
项目名称：正镶白旗人民医院医疗设备、器械购置项目-第4包
序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量
1 | 眼震电图 | 1394红外摄像目镜： 图像通道数：4 （水平x2+垂直x2） 目镜质量：260 克 图像传感器：1/3 “ CMOS 图像分辨率:≥320X240 追踪眼动范围：水平±30°垂直±30° 输出信号：32bit 数字信号 帧率(F/S) ：>50 目镜红外光源波长：940 ~ 1100 nm 内置凝视灯：LEDx2 1394视频采集卡： 输入信号制式：1394 数字图像 PC接口标准：PCI 采集卡处理能力：768Χ576 像素 采样率：120Hz 瞳孔跟踪参数： 跟踪精度： ≥0.5 度 跟踪误差：< 5% 测试参数： 平稳跟踪正弦模式（跟踪测试）：0.1-1Hz自由可调 扫视方波模式（扫视测试）：水平、垂直双方向0.5Hz 单速视动（视动）：水平垂直双方向0.1Hz- 1Hz可调 冷热水： 温度范围：20－50℃； 刺激时间：1－120 秒可调 计算机及外设： 主机：联想品牌台式机、19寸液晶显示器 外设：黑白激光打印机一台、视靶：投影仪视靶 | 套 | 1
2 | 喉镜消毒 | 一、台面洗消槽 1、台面和清洗槽采用防泛水设计，溅到台面的液体会全部流入下水道。 2、台面前端采用大圆弧造型设计，为内镜洗消人员提供腰腹部的得力支撑，有效缓解疲劳，功能背板采用斜度设计，整体简洁大方，并设有篮筐放置平台，方便操作人员快速洗消。3、台面、洗消槽及功能背板都采用优质的改性PMMA高分子材料分段式吸塑成型，该材料抗压强度高，弹性好，抗氧化，高度耐酸碱，表面光洁易清洗，细菌附着率极低，对内镜无磨损，是高端医疗设备的理想用材。 二、柜体功能背板 1、结构按功能作用形成分体组合，便于设备检修保养，柜体配制静音轴承滚轮，更易搬迁和功能升级，柜体采用纯不锈钢材质做支架，耐腐蚀抗强酸碱。2、功能背板采用进口PMMA高分子复合材料吸塑成型，与洗消槽及干燥台的材质和颜色相同，具有防腐防潮、永不生锈的特点。3、功能支架为优质304不锈钢，下柜悬空100mm设计,不形成台下卫生死角，便于清扫，符合院感要求，整机加背板高度为1730mm。 三、内镜干燥台 1、使用与清洗槽相同的进口高分子复合材料吸塑成型，表面光洁、抗菌、耐磨及酸碱腐蚀；2、中间层吸收冲击，无锋角和接缝，对内镜及使用者起到保护作用，台面为凹凸状，增加表面的摩擦度，防止內镜或附件滑落。3、干燥台尺寸：根据实际场地可作调整。 四、内镜侧漏装置 1、预清洗后，对内镜进行漏水测试，以确保其防水性 五、超静无油空气压缩机 1、采用无油活塞式设计，保证压缩气体中绝无油分子，配水气分离系统。2、压力调节范围为 0.2Mpa～0.8Mpa。3、气罐一次性储气量24L，主机气量60L/min，噪音≦70dB。 六、活动密封盖 1、采用透明亚克力面板吸塑成型，有手柄，完全密封消毒槽，防止消毒液挥发污染环境，盖子可移动。2、可以清晰观察到浸泡清洗的状况。 七、一体化供排水、电路系统 1、水电路明显区分利于维护，隐藏式设计，美观大方，安全可靠。 八、医用内镜高压水枪 1、枪体采用一次冲压成型，高度耐酸碱，抗腐蚀性强，细菌附着率低。2、杜绝纯净空气通过枪体腔道的二次污染，防止枪体腔道腐蚀而产生的脱落物进入内镜腔道，从而造成内镜损坏；3、材质为优质不锈钢材质，水枪手柄有明显标示。 九、全管道清洗装置挂钩：不锈钢材质，防酸碱。 十、 医用内镜高压气枪 1、枪体采用一次冲压成型，高度耐酸碱，抗腐蚀性强，细菌附着率低；2、压力：0～0.75MPa，由中心气体处理器精确调控气压，压力可准确显示数值，安全可靠；3、材质为优质不锈钢材质，水枪手柄有明显标示。 十一、304不锈钢折叠水龙头：1、抗强酸碱（实验室国际标准）处理，所有管路具有耐腐蚀功能；2、折叠式304不锈钢冷热水龙头。 十二、给排水系统：1、给排水系统采用优质高压编织供水软管及管件；2、优质的PP-R冷热水管材和管件，符合GB/T 18742.2-2002中PP-R技术要求和SH-T 1750-2005技术要求；3、水系统采用：优质PVC排水软管及PVC-U专用排水管及管件；4、供水管道应安装独立阀门，以便在需要时可以断开水源。 十三、消毒液回收装置：1、可回收消毒液，节省科室成本。 十四、灯光照明系统：1、背板顶部为白色圆型LED射灯，用于清洗时辅助照明。 | 套 | 1
十五、内镜烘干器：1、用于镜体吹干，五级风量调节。 十六、自动灌注器（全灌流）：1、采用隐形设计，节省操作空间，有效防止内镜、洗消人员及自动灌流器本身的意外损伤； 2、模块式设计，由操作面板、执行部件（感应IC卡）两部分组成，方便快速维修； 3、严格按《规范》要求，采用洁净的“一次水”灌注，避免二次感染； 4、具有脉动注液、注气、吸引、有效保证内镜洗消达标； 5、微电脑控制系统，各种数据可自行自由设定，体积小、运行稳定、快速； 6、采用液晶中文显示屏操作面板，一健启动，刷卡操作简单，安全可靠； 7、快速插接头设计位置位于洗消槽后方，操作更加方便自如，单手操作就可完成，浸泡时方槽盖可实现完全密封，彻底的消除消毒液气味的扩散； 8、在干燥台部分设有酒精灌流器，利用酒精挥发性更好的对镜子内部管道干燥。 十七、灌流器自动接头：1、所有槽均采用进口PCP材料，配有带自锁的接头。2、全部程序执行只需连接接头，无需将全管道灌流器拆卸，方便、快捷。 十八、灌流电脑控制系统：1、控制系统运行稳定，整体美观大方，不占用空间，数字显示，计时定时，读数准确，操作简便。 十九、中心电源控制系统：1、中心电源的控制，有效防止用电器在无人情况下出现异常。 二十、中心气体处理器：1、气压调节范围：0～0.75Mpa，分离空气中的水分及其它杂质。2、为内镜洗消提供干燥纯净的压力空气，并另外设有注气压力调节器；3、专为内镜腔道提供清洁而又安全的气压，不损伤昂贵的内镜。 二十一、过滤水装置：1、净化过滤水质更保证内镜清洗安全；2、可有效祛除泥沙、颜色及细菌，达到中华人民共和国的饮用水标准。 二十二、三通灌流装置：1、采用进口PCP材料，三通接口为等径6.4mm。 二十三、灌流专用硅胶管：1、采用优质硅胶原料，并以独特的挤出工艺制造而成，柔韧度极好，耐扭结不变形，具有很高的抗撕强度。2、本产品具有无毒、耐高温、低温、寿命长，长时间使用不变硬、不变色、不变黄、等优点。 二十四、置物架：1、用于放置清洗过程中的纱布等物品。 二十五、挂架：1、高档进口材质，抗酸碱耐腐蚀，配有篮筐挂架。 二十六、IC感应卡：1、灌流操作面板感应开关卡片；2、一备两用。
3 | 电子喉镜 | 进口(匹配艾克松内窥镜系统) 普通型： 1.图像传感器位于插入管的前端 2.内置LED光源，系统无需额外内窥镜光源 3.弯曲角度，上130°，下130° 4.视野≥85°,景深：3-100mm 5.插入管最大外径≤3.4mm 治疗型： 1.图像传感器位于插入管的前端 2.内置LED光源，系统无需额外内窥镜光源 3.弯曲角度，上130°，下130° 4.视野≥85°,景深：3-100mm 5.插入管先端部外径治疗型≤5.0mm，钳道直径≥2.0mm，自带活检钳及清洁刷 儿童型： 1)图像传感器位于插入管的前端 2)内置LED光源，系统无需额外内窥镜光源 3)弯曲角度，上130°，下130° 4)视野≥85°,景深：3-100mm 5)插入管外径≤3.2mm | 套 | 1
4 | 1.5电中央监护系统 | 一、中央站技术参数 1.使用科室 1．1适用于急症科，重症科，心内科等多种监测场景。 2. 服务器主机 2.1 采用HP或联想品牌服务器。 2.2 存储容量≥160G，内存≥2G，采用英特尔酷睿2代双核处理器，主频≥3G Hz 3. 显示系统 3.1 采用品牌彩色TFT显示器，≥24英寸，分辨率≥1280×1024 3.2 单屏同时显示≥16张床位信息，每床位信息显示包含1道波形及3个参数。 3.3 重点观察界面可显示相关床位≥4小时全部参数趋势数据，≥12道波形。 4. 网络功能 4.1 可联网床位数≥64张，网络连接方式：支持有线、无线、遥测及混合联网4种组网方式。 4.2 网络控制：有双向通讯功能，通过中央监护系统可直接设置床边监护仪。 5. 软件功能 5.1 全息波形回顾：具有≥72小时的全息波形回顾。 5.2 趋势图表回顾，历史病人数据存储，报警事件存储：≥20000个历史病人数据存储，≥240小时趋势图表回顾，≥720条报警事件存储，≥720条无创血压测量回顾。 5.3 具有所有监测参数报警功能。 | 套 | 1
5 | 便携式睡眠监测仪 | 一、总体要求：用于对患者睡眠过程中的脑电、眼动电、肌电、心电、呼吸气流、胸腹呼吸、脉搏血氧饱和度、脉率、体位、腿动、鼾声等生理参数。具备日间多次小睡MSLT测试能力（提供实际软件界面截图），用于睡眠呼吸暂停低通气综合征及其他睡眠障碍的诊断。适用于儿童及成人的多导睡眠监测。 二、硬件需求： 1.导联数≥27导：EEG*5导、EOG*2导、EMG*3导、EKG*2导、Airflow-T*1导、Airflow-P*1导、腿动*4导、SpO2、脉率、压力式热敏、热敏式气流、胸式呼吸*1导、腹式呼吸*1导、麦克风鼾声、压力式气流、鼾声、睡眠分期、腿动、体位、患者标记、环境光等。 2.具有脑电、眼动电、肌电、心电监测功能。 3.具有电极-皮肤接触阻抗测试功能，输入阻抗≥10MΩ。 4.采样频率≥500HZ，采样精度24bit,存储采样率≥512HZ。 5.血氧饱和度监测模块采用防脱落专用航空插口，血氧饱和度范围：70-100%，低于70%无意义。 6.EEG标准信号精度：误差不超过±2%，灵敏度10µV/mm、20µV/mm、5µV/mm三档，最大允许误差≤±5%。。 7.频率响应范围：1-25Hz，偏差不超过+5%～-10%。 8.共模抑制比 CMRR ≥ 110 db。 9.噪音≤1μVp-p。 10.具备定时开关功能，可根据患者的睡眠时间来设置记录时长。 11.配备高性能速充电池，一次充电可连续监测≥24小时。 12.内置体位传感器，测量方位：仰卧、俯卧、左侧卧、右侧卧、站立五种体位。 13.配备高速CF卡同时配备≥1TB实时传输存储空间。 14.具有远程无线传输技术，实时无线数据传输。 15.具备美国睡眠医学会判图最新AASM2.6版本监测标准执行。 三、软件需求： 1.具有实时显示睡眠呼吸监测波形、自动翻页和滚动功能，速度30s/屏，可调。 2.具有导联切换功能。 3.具有判读睡眠分期特征图形的功能。 4.具有能够标注脑电特征波形、例如K波、a波、纺锤波、眨眼运动等功能。 5.具备标注呼吸事件图形的功能。 6.具备显示并标注体动变化波形的功能。 7.血氧最低报警阈值可设定，当血氧低于阈值，软件声音报警，直到血氧回归正常（提供软件实际界面截图为准） 8.每个信号通道的显示幅度均可调节（体位、血氧、环境光除外）。 9.具备单一软件系统同时具备儿童和成人版功能，并且同一套系统可以完成视频同步全导联以及呼吸初筛监测和分析功能，无需安装多种软件（提供实际软件界面截图）。 | 台 | 1
10.支持历史记录一键导入导出，包括睡眠原始数据（EDF格式）、病例、医生信息、评分数据，可以安全有效进行数据移植、存档备份。 11.具备可选式报告模板生成方式。 12.软件可自动睡眠分期，给出自动分析指标“睡眠分期可信度”，可信度以数值和不低于16种颜色标记表示（提供软件实际界面截图为准），可手动进行修改判别异常事件。软件分析结果显示：开灯、关灯时间、总睡眠时间、睡眠潜伏期、睡眠分期（REM、N1、N2、N3）、每期睡眠时间、每期睡眠时间占总睡眠时间的百分比、睡眠效率百分比、觉醒次数、微觉醒次数、未觉醒指数、睡眠过程中觉醒时间等。 13.软件具备在线升级功能，终身免费升级。 14.配备工作站和高清彩色激光打印机。 配置清单： 1 iRem主机 1台；2 心脑电分线器 1个；3 数据传输线 1条；4 钴酸锂聚合物电池 1个；5 TF卡 1个；6 TF卡读卡器 1个；7 腿动传感器 1个；8 血氧探头 1个；9 胸腹呼吸带 2条；10 RIP接口电缆（Chest） 1条；11 RIP接口电缆(Abdomen) 1条；12 一次性热敏口鼻气流压力传感器-接口电缆 1条；13 心电导联线 1包；14 脑电电极线 1包；15 电源适配器 1个；16 电源线 1根；17 PSG主机固定带 1套；18 使用说明书 1本；19 电脑 1台；20 打印机 1台；21 合格证 1个。
总 造 价

## 第5包
招标控制价明细表
项目名称：正镶白旗人民医院医疗设备、器械购置项目-第5包
序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量
1 | 宝狮高清采集卡(彩超) | 产品功能： 高清视频采集编辑卡 SONY HD1完美结合 与SONY HD1广播级高清会议摄像机完美结合从而实现广播级高清视频会议系统 产品特点： 3D Motion adaptive de-interlace等多种数字图像和数字降噪技术； 视频输入可使用PAL、NTSC制式； 色度引擎自动增强功能（Automatic color engine enhancements）； 自动检测输入信号的格式和模式； 自适应静态检测和抖动检测； 全功能遥控操作，OSD显示，非常方便； 强大的反锯齿显示优化和平滑处理技术，能创造出高清晰度影像效果； 具有运动自适应隔行处理、数字缩放和行场频变化功能； 五段均衡数字滤波,创造出听觉震撼效果。 输出模式800x600@60Hz、1024x768@60Hz、1024x768@75Hz、1280x1024@60Hz、1440x900@60Hz、1680x1050@60Hz 支持输入格式：480i、480p、576i、576p、720p、1080i 系统要求： 800MHz以上CPU（制作DVD推荐1.7G以上） 128M内存（制作DVD推荐256M以上） 500MB以上可用硬盘空间（建议10GB以上可用空间的高速硬盘） 支持DirectX8.1以上显卡 Windows兼容的声卡 一个空闲的PCI-E插槽 CD-ROM或DVD-ROM驱动器 产品规格： 全兼容SONY、Panasonic、Canon等多种品牌摄像机 Microsoft已包含驱动程序 完全支持即插即用（PnP）功能输出格式： 视频：MPEG-1/2、AVI、RM、WMV 音频：WAV、MP3 图形：BMP、JPEG、PCT、TGA、WMF | 套 | 1
2 | 全数字化高端彩色多普勒超声诊断仪 | 1.货物名称： 全数字高档彩色多普勒超声诊断仪 2.用途说明： 2.1.高端全身应用型彩色超声诊断仪:腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、神经、急诊、麻醉、其它 2.2.要求为2020年最新版本及最新机型，以首次注册证为准,具有用户现场升级能力，可满足将来临床应用扩展需求 3.货物数量：壹套 4.交货期限：合同签订后60天 5.系统技术规格及概述： 5.1.全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机 5.2.≥21英寸高分辨率彩色液晶显示器 5.3.≥13英寸高灵敏度防反光彩色触摸屏，支持手势操作，触摸屏角度可调 5.4.控制面板可独立旋转、升降及平移 5.5.全域动态聚焦技术，即全程发射及全程接收聚焦技术，使得图像近、中、远场保持均匀一致 5.6.组织特异性成像预设，针对不同脏器预设最佳声波传播速度用于计算成像，减少因成像声速值与实际声速值偏差导致图像失真 5.7.声速匹配技术，可根据人体组织真实情况，一键实时自动匹配至最佳成像声速，并以具体数值（SSC值）在屏幕上显示 5.8.多级信号处理系统 5.9.高倍波束并行处理系统 5.10.探头接口≥5个 5.11.二维灰阶模式 5.12.谐波成像模式 5.13.M型模式 5.14.彩色M型模式 5.15.解剖M型模式 (≥2条取样线) 5.16.彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式） 5.17.频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒） 5.18.组织多普勒成像 5.19.自由臂三维成像 5.20.宽景成像（支持彩色宽景，扫描速度提示，） 5.21.空间复合成像，最高可达9线偏转（曲别针试验显示9条扫描线)， 5.22.斑点抑制成像 5.23.频率复合成像 5.24.独立角度偏转 5.25.扩展成像（要求凸阵、线阵、心脏探头可用，） | 套 | 1
5.26.实时双幅对比成像 5.27.高分辨率血流成像 5.28.精细血流自动识别成像 5.29.一键自动优化，要求一键快速优化造影图像、二维图像、彩色图像、彩色取样框位置、频谱图像、频谱取样门大小、取样门位置、偏转角度及造影图像 5.30.全屏放大 5.31.局部放大（支持前端、后端放大） 5.32.造影及造影定量分析功能，要求支持腹部探头、浅表探头 支持低机械指数造影 双计时器 支持向后存储，≥5分钟电影 支持向前存储 双实时: 实时显示组织图像和造影图像 支持造影击碎 支持斑点噪声抑制 具备混合模式 支持造影图像和组织图像位置互换 支持微血管造影增强功能 支持造影定量分析（取样点可跟踪感兴趣区运动） 5.33.高帧率造影成像，要求支持腹部探头、浅表探头 凸阵探头10cm深度，扫描角度45°，帧率可达30帧/秒及以上； 线阵探头4cm深度，帧率可50帧/秒及以上； 5.34.支持应变式弹性成像 具备组织硬度定量分析软件、压力曲线提示图标，直方图等分析工具 具备肿块周边组织与正常组织、肿块周边组织与肿块内组织弹性定量分析功能 5.35.支持高帧率STE剪切波定量式弹性成像功能 可以动态显示二维剪切波弹性成像图， 具备三种定量参数，包括剪切波速度，杨氏模量和剪切模量。 5.36.支持Glazing Flow 立体血流 5.37.支持自动肝肾比测量，自动计算肝脏与肾皮层增益比值，提供HRI 5.38.自动工作流协议，自动标注体位图、注释及自动切换检查模式，显著减少操作时间 5.39.穿刺针增强技术，要求具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并同时支持增强平面多角度可调 5.40.支持语言，英语,中文（包括键盘输入、注释、操作面板等） 5.41.支持手动触摸屏上注释
5.42.支持手动触摸屏上包络测量 5.43.支持语音注释及播放 5.44.体位图 6.测量/分析和报告 6.1.常规测量 多普勒测量 自动频谱测量 6.2.全科测量包，自动生成报告 腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科 6.3.血管内中膜自动测量，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果，并具备ＩＭＴ评估曲线分析 6.4.支持血管内中膜自动实时测量,自动获取6组IMT内膜厚度值,并实时更新。 6.5.支持血管体位图手动编辑功能，通过手动编辑体位图，直观显示病变的位置。 6.6.胎儿心脏评估软件：用于胎儿心脏发育异常产前筛查评估，支持心脏15个测量项目，并同时获得心脏发育评分。（提供证明图片） 7.电影回放和原始数据处理 7.1.所有模式下可用 支持手动、自动回放 支持4D 电影回放 支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影 支持图像对比（动态、静态） 7.2.原始数据处理，支持动、静态图像冻结后，最大可进行3６项参数调节。 8.检查存储和管理（内置超声工作站） 8.1.检查存储 ≥1T硬盘 内置超声工作站 多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作
9.连通性要求 9.1.支持网络连接 9.2.支持移动设备无线传输，要求将机器超声图像通过无线网络直接发送到智能移动终端平台 9.3.通过无线传输支持移动终端设备进行远程控制超声机器图像参数调节、远程病人信息管理: 浏览，查询，获取，删除病人信息等 9.4.DICOM 3.0 DICOM妇产科、心脏、血管、乳腺结构化报告 9.5.视频/音频输入、输出 9.6.支持ECG/PCG信号 9.7.≥５个USB接口 9.8.DVD R/W 刻录光驱 10.系统技术参数及要求 10.1.二维灰阶模式 数字化声束形成器 全程动态聚焦 多倍信号并行处理 扫描频率： 电子凸阵：超声频率 1.2- 6.0 MHz 电子相控阵：超声频率1.5- 4.5MHz 电子线阵：超声频率3.8-13 MHz 电子凸阵经阴道：3.0-11.0 MHz 电子线阵：超声频率3.8-9.0 MHz 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件 最大显示深度:≥38cm 最大帧率: ≥650 帧/秒 TGC: ≥8段 LGC: ≥8段 二维灰阶：≥256 增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100 伪彩图谱: ≥8种 10.2.彩色多普勒成像 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等
显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW 取样框偏转: ≥±30度 (线阵探头) 最大帧率: ≥200 帧/秒 支持B/C 同宽 10.3.频谱多普勒模式 包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒 显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等 显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等 最大速度: ≥7.60m/s（连续多普勒速度: ≥30m/s） 最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号） 取样容积: 0.5-30mm ,支持所有探头 偏转角度: ≥±30度 (线阵探头) 零位移动：≥8 级 快速角度校正 支持频谱自动测量 10.4.组织多普勒成像（包括组织速度图、能量图、M型、频谱成像4种模式） 10.5.心功能自动测量工具Auto EF 11.探头规格 11.1.频率：超宽频带或变频探头 11.2.二维、彩色、多普勒均可独立变频 11.3.可选探头类型：相控阵、电子扇扫、凸阵、线阵、腔内、容积探头 11.4.标配探头中具备腹部、心脏单晶体探头，可选配矩阵探头 11.5.探头频率： 频率带宽1.2-20 MHz（依赖不同探头） 所有探头均为宽频变频探头,二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段 阵元：最大有效阵元数≥576阵元 11.6.穿刺引导 凸阵、线阵、相控阵具备多角度穿刺引导功能 12.声功率输出调节 B/M、彩色、频谱多普勒输出功率可选择分级调节 13.外设和附件
总 造 价

## 第6包-档案数字化
正镶白旗人民医院医疗设备、器械购置项目第6包-招标控制价
项目名称：正镶白旗人民医院医疗设备、器械购置项目-第6包
序号 | 档案类型 | 服务项目 | 技术和服务要求 | 单位 | 数量
1 | 病案档案 | 数字化扫描及条目著录 | （一）总体要求 1、在4个月内完成大约225万页的纸质病案数字化。 2、对原始纸质病案应用数码技术分页数字化加工制作，形成数码图像，并负责对后续产生的原始纸质病案定期处理。 3、制作地点与病案保存地按采购人指定，中标人负责档案数字化工作。 4、图像高清，数字化病案的图像为彩色图像。 5、档案服务工作中所需的设备（电脑、扫描仪等设备）、数字化加工软件、场地布置费用均由投标人承担。工作场地及相关水电需求、耗材（A4纸、卷皮、夹子、档案盒等）、档案运输费用、档案存放架等加工场内配备由采购人提供。 6、部署一套病案档案管理系统以及配套服务器 （二）加工服务要求 1、充分考虑病案的可数字化加工性，避免损坏病案： （1）确保在翻拍过程中不对病案原件造成二次损伤。 （2）符合相关档案标准。 （3）保证病案翻拍图像与原件一致、整洁、清晰。 （4）按照“拆除装订—页面修整—填写备考表—装订”的顺序执行。 2、病案拆卷： 翻拍之前，应在保证病案不受损的情况下，拆除装订物，如有缺页、倒页、漏号、重号、错号等整理不规范现象，根据用户方要求进行修改，并作出标识;对破损、折皱不平影响翻拍质量的原件先进行相应处理(压平或熨平等)，确保病案数字化质量。 3、病案组卷： 在数据验收合格后，将拆除过装订物的病案按原病案保管单位重新装订，并保持病案原有排列顺序不变(个别需调整页码的除外)，病案不掉页、漏页、右边和底边整齐。 4、中标人需同时承担由病案数字化制作所引发的拆装、分类、编码和归档等工作。 5、病案档案系统能够提供数字化病案文件编目功能： （1）图像处理和编目过程中，自动进行图像数据备份。 （2）数据对应：病案物理件与翻拍图像100%正确对应;病案图像编目分类与原件类型100%正确对应。 （3）支持图像裁剪编目，解决同一页病案图像上包含不同内容。 （4）数据加工采集过程中可以方便的进行插页/卷、替页/卷操作，替换工作保留原页，以备参照用。 | 页 | 2250000
2 | 病案档案管理系统V1.0 |  | （5）编目完毕后如果病案号或出院日期输入错误可以进行更改。 （6）支持自定义操作键盘快捷键，方便操作员使用。 （7）服务器要求：2U机架式服务器，带三级缓存，最高1024 GB内存，4TB热插拔硬盘，可选最大支持8GB闪存 6、成品质量要求： （1）对翻拍的图像去除污点、黑边等，进行逐页纠偏、裁边等处理，图像纠偏以视觉上不感觉偏斜为标准。 （2）图像在100%显示状态下，图像内容字迹不断笔画且内容与原资料一致、并要保证图像的正常阅览。 （3）病案原件存在斑迹变质、颜色过浅、过深或深浅不一致时，应做到病案原件能辨认的， 翻拍图像必须可以辨认;文字上的污点无法去污时，保证正文文字和数字能看清楚。图像深浅不一：采用平衡功能，调整图像深浅一致。 （4）病案完整性，不能出现缺漏页情况;文件顺序，不能出现顺序错乱情况;非原件残损，不能出现翻拍造成的图像残损。 7、数据对应：病案索引数据与病案图像对应100%正确。 8、报表功能：生成统计报表与分析报表。 （三）病案数字化验收 1、验收方法：中标方协助采购人随机抽查一定数量的病案图像和纸质病案，比例为数字化病案图像总数的3%，前、中、后随机抽查，并与纸质病案对照核对数量及质量。 2、验收标准： （1）数字化病案图像是否与纸质病案完全一致。 （2）数字化病案图像格式和清晰度是否符合要求； （3）数字化病案的文件夹命名是否合乎标准，是否已分段； （4）差错率：依据“纸质档案数字化技术标准（中华人民共和国档案行业标准DA/T31-2005）”11.2.2之规定，数字化转换质量抽检的合格率应≧95%。 （5）首页信息的主要数据项（姓名、病案号、出院日期、主要诊断、手术）的差错率不得超过3‰。（四）数据接收及存储的要求 1、数据验收通过后，中标人将全部数据移交采购人，移交方式为硬盘移交（2套）。 | 套 | 1
3 | 病案管理系统专业服务器 |  | 2、中标人在数字化加工过程中使用的带有存储功能的计算机硬盘、移动硬盘、U盘、光盘等存储介质和各类设备，在加工期间内不得带离加工现场，在本项目加工期结束后，全部移交采购人，由采购人根据项目进展情况，继续做为数字化加工使用或按照保密程序销毁。 3、成果数据移交时，需填写《档案数字化成果移交接收登记表》，一式两份，由交接双方共同签署，完善手续，分别保管。 （五）安全保密的要求 1、中标人在档案数字化过程中应建立可靠的安全保密责任制，制定与信息涉密等级相应的管理制度，定期对制度实施情况进行监督检查。 2、中标人不得有外资背景，不得聘用外籍人员参与本次项目，且保证中标人无外籍人员进入数字化加工现场。 3、中标人要对参与本次项目的工作人员进行身份审查和登记备案，与其签订保密协议和项目保密协议，聘用的人员不得有违法犯罪记录。应定期对员工开展保密教育，加强安全管理，并记录在案，保证病案数字化加工过程中病案信息的绝对安全。 4、数字化加工场所禁止存放易燃、易爆物品。应制定消防预案，配备一定数量的手携消防器材，定期、专人检查。设置兼职消防安全员，实施消防安全员值日制度，发现安全隐患立即报告并采取适当措施。 5、数字化加工场所应配备专门的储物柜，用于工作人员存放私人物品。禁止数字化加工人员将个人手机、数码拍摄设备、移动存储介质，以及与工作无关的生活用品等带入数字化加工场所。 6、本次项目实施期间，中标人使用的数字化加工设备应经过安全保密技术检测，有安全保密隐患的一律不得使用。 7、中标人需与采购人单独签订《档案数字化加工服务保密协议》，对安全保密责任进行约定。 8、档案实体在数字化加工过程中未经批准，不得查阅和借出。档案调卷、还卷及数字化加工过程作业中各道手续应详细登记备查，确保安全。数字化作业完毕的档案应及时归还库房，暂存数字化加工场所的档案应专人管理，妥善保存。 | 台 | 1
总 造 价
备注 | 档案整理、数字化扫描及条目著录服务费按完成A4面单页提供单价、总价，以A4幅面计算，A3幅面按2张A4结算，A2幅面按4张A4结算，A1幅面按8张A4结算，A0幅面按16张A4结算，结算时按实际加工的档案页数结算。