附件2   职业卫生国产仪器设备明细

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 预算价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 牙科机放射检测模体 | 1.中心环槽4个 2.测试模体1块 3.底基板1块 4.0.8mm铜板1块 5.黑色绷带1根 6.便携箱1个 主要技术参数： 1. 含有不同大小的中心环槽4个，用于放置不同尺寸的锥形准直筒 ★2. 高对比分辨率测试范围：1.6-3LP/mm，4-8LP/mm ★3.低对比度分辨力测试模块：0.5 mm 铝板上有4个深度不同的钻孔，直径为1mm，1.5mm，2mm和2.5mm 4.模体带有6mm厚铝吸收体 ★5. 配套进口0.8mm厚铜板1块，中心环槽4个 6. 配套进口绷带，用于固定模体到口内牙科机集线筒。 | 1套 | 15000 |  |
| 2 | Xγ辐射检测仪 | 配置清单： 1.辐射检测仪主机1台 2.过滤帽 1个 3.手柄 1个 4.充电器 1个 5.便携箱1个 主要技术参数： ★1.仪器有连续辐射剂量率、短期辐射剂量率、脉冲辐射、搜索放射源四种测量模式 2.检测体：塑料闪烁体(重金属混合物)：Ø30X15 mm 3.环境剂量当量 ：10 nSv - 10 Sv ★4.连续辐射的剂量率当量 ：50 nSv/h - 10 Sv/h ★5.短时辐射的剂量率当量 ：5 µSv/h - 10 Sv/h ★6.脉冲辐射的环境剂量率当量：0.1μv/h - 10 Sv/h ★7.最小脉冲时间(脉冲剂量率为1.3Sv/s)：10ns 8.最小脉冲时间(短时辐射)：30ms 9.能量范围：15KeV –10MeV 10.137Cs能量响应敏感度 15 keV - 60 keV：±35% 60 keV - 3 MeV：±25% 3 MeV - 10 MeV：±50% 11.137Cs灵敏度：70 cps/μSv h-1 12. 90Sr + 90Y的β辐射灵敏度：3·10-7 µSv/h·Bq-1 13.剂量和剂量率测量固有相对误差：不大于±15% 14.操作模式自动设置时间：1min 15.连续操作时间 交流电或直流电：不少于24h 内置蓄电池：不少于24h 16.防护等级：IP54 17.含国家计量院证书 | 1台 | 69000 |  |
| 3 | 个人剂量报警仪 | 配置清单： 1.个人剂量报警仪1个 2.电池2节 3.便携带1个 主要技术参数： 1.探测射线类型:γ（X）射线 2.探测器：GM管（经能量补偿） 3.显示测量范围:剂量当量率：0.5µSv/h～30mSv/h,剂量当量：0.1μSv～9999mSv 4.示值范围:剂量当量率：0.10µSv/h～30mSv/h,剂量当量：0.01μSv～9999mSv 5.能量范围:50keV~1.5MeV 6.能量响应:不超过±30%（50keV-1.5MeV范围内相对于137Cs 661keV） 7.响应时间:≤5秒（在剂量当量率≥15μSv/h） 8.相对固有误差:剂量当量率：不超过±20%；剂量当量：不超过±15% 9.重复性：剂量当量率：≤20% 10.剂量当量：≤15% 11.单位：μSv/h、mSv/h、μR/h和cpm | 2台 | 3000 |  |
| 4 | 个人放射防护装备 | 配置清单： 1.正穿长袖重叠卡扣铅衣1套 2.围领连体型防护帽1个 3.铅眼镜1副 4.防护手套1副 5.防护鞋套1对 主要技术参数： 1.正穿长袖重叠卡扣铅衣： 规格(mm)：1000×600 防护铅当量：0.5mmpb 2.围领连体型防护帽： 防护铅当量：0.5mmpb 3.带护边铅眼镜： 防护铅当量：0.5mmpb 4.分指防护手套： 防护铅当量：0.5mmpb 5.连小腿防护鞋套： 防护铅当量：0.5mmpb | 2套 | 20000 |  |
| 5 | 测氡仪 | 配置清单： 1.仪器主机（含背带1套） 2. 专用充电器1个。 3.蓝牙打印机一套（充电器、电池、护套各1个、打印纸2卷）。 4.干燥管1套。 5.干燥剂1瓶。 6.过滤膜1盒。 7.USB通信线缆1根。 8.空气氡支架1套。 9.程序光盘1张 10.便携包1个。 主要技术参数： 1.测量对象：Rn-222(氡)、Rn-220(钍) 2.灵敏度：≥ 0.017 cpm/[Bq·m-3] (0.63 cpm/[pCi/L]) 3.本底值：≤ 0.03 cpm 4.探测下限：≤ 2 Bq/m3 5.测量范围：环境空气氡：(2～999999) Bq/ m³ 6.测量不确定度：≤ 10% (K=2，氡室浓度2000 Bq/ m³，温度25℃) 7.稳定性：相对误差 ≤ 10% (8h) 8.操作模式：单点测量或连续监测 9.数据存储：10000组测量结果及谱线数据 10.取气方式：主动泵吸式 11.电源：锂离子充电电池/交流电，电池供电可连续工作72h 12.含国家计量院证书 | 1台 | 48100 |  |
| 6 | 个人声暴露计 | 主要技术参数： 1.传声器：Φ12.7mm(1/2″)驻极体测试电容传声器，灵敏度约30mV/Pa， 2.频率范围：20Hz~12.5kHz 3.声压级测量范围：30dB～130dB(A) 35dB～130dB(C、Z)（配30mv/pa灵敏度传声器） 峰值C测量范围：50dB~133dB 4.声暴露测量范围：0.01~999.99Pa2h 5.噪声剂量测量范围：0%~99999% 6.频率范围：20kHz~10kHz 7.含计量证书 | 3台 | 14850 |  |
| 7 | 振动检测仪 | 主要技术参数： 1.振动传感器 1)振 动 传 感 器：压电式加速度计 2)电 荷 灵 敏 度：4 PC/ms-2± 2 PC/ms-2 3)频 率 范 围：1Hz～10KHz 4)最大可测加速度：10Km/s2 2.测量范围：量程分高、低（H、L）二档，手动换档。 3.各量程档测量范围： 测量功能 1）加速a m/s2 L（0.30～199.99）H（3.0～1 999.9）频率范围（5Hz～10KHz） 2）手传振动频率计权加速度Ha m/s2 L（0.30～199.99）H（3.0～1 999.9）频率范围（1Hz～2.5KHz） 3）速度v cm/s L（0.03～19.999）H（0.30～1 99.99）频率范围（10Hz～1KHz） 4.检波特性：真实有效值、峰值、峰峰值。 5.显示器：4位半 LCD显示，设有最大有效值保持功能。 显示周期约1 秒。 6.交、直流输出，满度输出约2V有效值，输出阻抗为2kΩ。 7.准确度：优于 5%±2个字（小数点后第1位）。 8.电源：外接直流电源: DC 9V。内部电池 7.5 V，5节LR6 型高性能碱性电池。 9.含计量证书 | 1台 | 6200 |  |
| 8 | 微波漏能检测仪 | 主要技术参数： 1.使用条件 环境湿度：-10℃-＋40℃，传感器避强光 相对湿度：66%±15% 大气压强：750±30mmHg 工作频段为：0.9 GHZ－12.4GHZ 2.工作波段：3-33cm 3.测量功率密度范围：0.2μw/cm2-20mw/cm2 4.仪器用数字显示，量程分为三档：200μw/cm2；2mw/cm2；20mw/cm2量程均自动转换，并用发光二极管指示 5.仪器具有报警功能，当辐射功率密度大于5mw/cm2时，仪器报警（阀值可调节） 6.仪器可工作在连续波和脉冲波两种状态。所显示均为平均功率密度，为有效防止探头烧毁，设计其烧毁功率在连续波 时为100mw/cm2（*大显示值的5倍），脉冲波工作时峰值功率密度为3W/cm2 7.定标场精度：±0.75dB 8.提示器在额定电压下满量程误差不大于±1.5% 9.含计量证书 | 1台 | 7700 |  |
| 9 | 皂膜流量计 | 主要技术参数： 1.测量范围： 低流量测定槽：（5-500）mL/min 中流量测定槽：（500-5000）mL/min 高流量测定槽：（500ml~30L/min ） 2.精确度：≤±1% 3.测量方式：湿式 - 数据显示：流量（五位数） 5.使用环境：0～50℃；0～70%RH（无结露） 6.尺寸： 低流量测定槽：190mm×100mm×150mm 中流量测定槽：190mm×100mm×200mm 高流量测定槽：190mm×100mm×250mm 7.含计量证书 | 1台 | 9600 |  |
| 10 | 工频电场场强仪 | 主要技术参数： 1.频率范围：30 Hz～2000Hz 2.量程：1～20000v/m 3.测量误差：±1.5dB 4.使用条件： 1)环境温度：-10～40℃ 2)相对湿度：80%以下 3)电源：两组(1)8.4v充电电池、(2)6F22 9v叠层电池 4)样式：携带式。 5.含计量证书 | 1台 | 11000 |  |
| 11 | 高频电磁场检测仪 | 主要技术参数： 1.使用频率范围：100KHz－100MHz 2.场强测量范围： 电场强度范围：0.1V/M－1999.9V/M 磁场强度范围：0.1A/M－1999.9A/M 3.误差：整机测量误差±2.0db 4.电源：8.4V锂电池、6F22－9V叠层电池各一个。 5.使用条件： 1)环境温度为-10℃～＋40℃ 2)相对温度80％以下 3)测量时人体应离探头0.5M以 6.含计量证书 | 1台 | 11000 |  |
| 12 | 辐射热计 | 主要技术参数： 1.辐射热强度： 2.量 程：0-10kW/m2 3.分 辨 率：0.01kW/m2 4.标定精度：±5% 5.气温/皮肤温度： 6.量 程：0-50℃ 7.分 辨 率：0.1℃ 8.标定精度：±1℃ 9.测头表面温度： 10.量 程：0-50℃ 11.分 辨 率：0.1℃ 12.标定精度：±1℃ 13.功 耗： 30mW 14.含计量证书 | 1台 | 1900 |  |
| 13 | 双路大气采样器（0—3L） | 主要技术参数： 1.采样流量范围：0.1~1.5L/min 2.流量误差：≤±5％ 3.定时误差：≤±1％。 4.采样负压；≥25000Pa 5.工作电压：10VDC、220V、50Hz AC 6.工作温度：－10～45℃ 7.相对湿度：≤85％ 8.含计量证书 | 3台 | 5400 |  |
| 14 | 恒温恒湿滤膜称重系统 | 主要技术参数： 1.工作室尺寸：500×780×650mm（D×W×H） 2.外部尺寸：750×980×1650mm（D×W×H） 3. 温度范围:15℃～35℃（可调） 4.温度波动度:±0.5℃ 5.温度分辨率: 0.1℃ 6.湿度范围:30～70％RH（可调） 7.湿度分辨率:0.1%R.H 8.湿度波动度:±3%R.H 9.电源:220V 50/60HZ 16A 总功率：2KW 10.示分辨率：时间：0.1min，温度：0.1℃，湿度 0.1%RH 11.显制仪表:台湾维纶7寸触摸屏控制仪表 12.产品重量:约 100kg 13.控控 温 精度:±0.1℃ 14.箱门：设备内置大玻璃门一扇，玻璃门上有两个操作入口，并配有橡胶塞两个， 15.循环方式：设备采用上送风下吸风的内循环方式，保证箱体温湿度的稳定性和均匀 度 16.整机结构：制冷机组（外置），与主机共处一室，不影响主机工作 17.空气调节：轴流风机一套。加热器、冷凝器、加湿器。 18.加热器：电热丝式加湿器 19.加湿器：不锈钢加湿器 20.天平：配备十万分之一天平1台, 十万分之一天平规格型号：ESJ50-5A；最大称量：50g / 200g；最小读数：0.01mg/0.1mg； 秤盘尺寸：Φ90mm；称量室尺寸：190×155×210 mm；外形尺寸：460×205×280 mm；包装尺寸：570×370×450；环境温度：0℃～45℃；外境湿度：20%RH—85%RH；校准方式：全自动；重量：9.1kg；显示方式：超大LCD液晶显示；电脑接口：RS232；称量室：三开门大防风罩；底挂钩/静水支架：选配（1种）；单位转换：克/克拉/英镑/盎司；计量：计数/百分比；按键数量：6个；功能键：开关/去皮/自动校准/功能；双包装外箱尺寸：580×400×490 mm；双包装重量：12kg。 21.安全保护： ► 控制方式：PID 控制方式 ►水位控制装置：加热器防干烧保护装置 ►制冷系统：压缩机超压保护、压缩机电机过热保护、压缩机电机过热保护、压缩机过电流保护 ► 恒温恒湿箱：超温保护、缺水保护、温度超温保温、风机过热保护 ►电器：漏电保护、过载保护、负载短路保护 22.含计量证书 | 1台 | 51000 |  |
| 15 | 紫外辐射检测仪 | 主要技术参数： 1. 波长范围及峰值波长：200nm-280nm;λp =254nm 2.功率测量范围： 0.1 - 20000 uW/cm2 3.测量精度：±5 % 4.分辨率： 0.1 mW/cm2 0.1 mj/cm2 5.电源:1000mAH锂离子电池 6.外形尺寸: 主机:长156*宽75*高22mm(毫米) 探头:长32*宽36*高14mm(毫米) 7.感光孔径: ￠8mm 8.标准线:线长1米,加长须定制 9.取样时间:约0.5秒 10.数据记录:循环记录10组数据 11.含计量证书 | 1台 | 3600 |  |
| 16 | 声级校准仪 | 主要技术参数： 1.标称声压级：94 dB和114 dB (以20 μPa为基准） 2.频率：1 kHz + 5 Hz 3.声压级准确度：1级，±0.2 dB（+23 ℃)，±0.3 dB(-10 ℃~+50 ℃) 4.总谐波失真：≤1 %（94 dB时） 5.电源：电池1×6F22 6.工作温度范围：-10 ℃~+50 ℃ 7.外形尺寸：φ52×116(mm) 8.适用范围：φ23.77 mm（1英寸），φ12.7 mm（1/2英寸）传声器及声学测量仪器校准 9.含计量证书 | 1台 | 2000 |  |
| 合计： |  |  |  | 279350 |  |