| 眼料、口腔科、肝胆外一科设备购置明细一览表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科室 | 包预算（万元） | 设备名称 | 产地 | 数量（台） | 采购预算单价(万元) | 采购预算总价(万元） | 是否核心产品 |
| 眼科 | 125.57 | 眼科A/B型超声诊断仪+眼科超声影像工作站 | 国产 | 1 | 8.57 | 8.57 | 是 |
|  |  | 视觉电生理检查仪 | 国产 | 1 | 8 | 8 | 否 |
|  |  | 眼底造影机 | 国产 | 1 | 109 | 109 | 否 |
| 口腔科门诊 | 3.042 | 牙髓电活力测试仪 | 国产 | 2 | 0.05 | 0.1 | 否 |
|  |  | 根管测量仪 | 国产 | 5 | 0.24 | 1.2 | 否 |
|  |  | 牙科根管马达 | 国产 | 3 | 0.14 | 0.42 | 否 |
|  |  | 热牙胶充填系统 | 国产 | 2 | 0.38 | 0.76 | 是 |
|  |  | 超声牙科治疗仪 | 国产 | 3 | 0.09 | 0.27 | 否 |
|  |  | 牙科南韩打磨机 | 国产 | 1 | 0.16 | 0.16 | 否 |
|  |  | 牙科LED光固化机 | 国产 | 2 | 0.066 | 0.132 | 否 |
| 肝胆外科一病区 | 34 | 彩色多普勒超声诊断系统（腹腔镜彩色多普勒诊断仪） | 国产 | 1 | 34 | 34 | 是 |
| 合计 |  |  |  | 22 |  | 162.612 |  |
| 注：供应商投标报价(包括分项报价，投标总报价)不得超过单项的采购预算，否则按无效投标处理。 |  |  |  |  |  |  |  |

### A-1 眼科A/B型超声诊断仪+眼科超声影像工作站

▲由设备提供方负责接入医院信息系统（此为固定要求不可删除）

1.B超超声频率：10MHz

2.扫描方式：机械扇形扫描

3.增益调节：0-98dB

4.▲TGC：-30dB--0dB动态范围，分段调节

5.显示方式：B、B+B、B+A、A

6.扫查范围：深度34mm—60mm可调

7.扫描角度：53°

8.分辨力：纵向≤0.2mm，横向≤0.4mm

9.图像存储：≥6幅

10.动态回放：支持循环或单幅播放

11.灰阶：256级

12.图像前处理：帧平均

13.具有图像后处理功能，包括但不限于线性、对数、指数、S型等曲线

14.具有彩色显示功能

15.电子游标可多组测距

16.全屏幕字符标识

17.可变延时深度：0mm--15mm

18.具有实时时钟显示功能

19.支持病历信息输入：姓名，性别，年龄

20.A超超声频率：10MHz

21.生物测量精度：≤±0.06

22.显示分辨力：0.01mm-0.05mm

23.测量范围（AL）：15mm-39mm

24.测量参数：前房深度、晶体厚度、玻璃体长度、眼轴长度等

25.测量模式：不少于五组（正常眼、无晶体眼、特殊眼、致密白内障眼、手动测量）

26.测量方式：浸润（Immersion）/接触（Contact）测量

27.人工晶体计算：六组公式：SRK-T、SRK-II、BINK-II、HOLLADAY、HOFFER-Q、HAIGIS任意两组公式可对比计算，可同时显示

28自动测量≥6组平均

29.可保存≥50组病例的IOL参数（AL、K1、K2）

▲30.可保存≥四组人工晶体常数

▲31.五点标注测量：B超下可变声速的生物测量

### A-2 视觉电生理检查仪

▲由设备提供方负责接入医院信息系统（此为固定要求不可删除）

- ▲闪光刺激器刺激光色：白、蓝、黄、绿、红五种可见光

- 闪光刺激器频率至少包含8档，包含0.01Hz，0.02Hz，0.05Hz，0.1Hz，0.2Hz，0.5Hz，1.00Hz，2.00Hz等。

- 放大器频带：0.1Hz-300Hz。

- USB接口数字式生物信号放大器。

- ▲放大倍数：1k，2k，5k，10k，20k，50k，100k，200k。

- ▲生物信号放大器：共模抑制比>120dB(50Hz)，输入短路噪声：Vp-p≤3.0μV

- 图像刺激器：可选颜色不少于红、黄、蓝、绿、黑、白六种，可选刺激模式不少于棋盘格、横条、坚条、矩形四种。

- 图像刺激器空间频率：0.04~3.10，至少七档可调。

- 图像刺激器频率至少八档可调，包含0.01Hz，0.02Hz，0.05Hz，0.1Hz，0.2Hz，0.5Hz，1.00Hz，2.00Hz等。

- 数字式彩色图形刺激器：

- (1)刺激模式至少包含：棋盘格、横条、竖条、距形

- (2)刺激色至少包含：红、黄、蓝、绿、白

- (3)刺激区域至少包含：上下、左右、中央、全视野、上、下、左、右、右上、左上、左下、右下等。

- (4)对比度至少包含：40%、50%、60%、70%、80%、90%、100%等

- 台式全视野程控闪光刺激器.

- (1)刺激光色至少包含：红、黄、绿、蓝、白

- (2)闪光频率：0.2Hz～30Hz，EOG刺激源：±15度红色光及音频提示

- (3)背景光强：0～8档程控

- 电生理检查仪主要功能

- 图形视觉诱发电位PVEP

- 闪光视觉诱发电位FVEP

- 护目镜闪光诱发电位HVEP

- 图形视网膜电流图PERG

- 闪光视网膜电流图FERG

- 视网膜振荡电位图OPS

- 眼电图EOG

### A-3 眼底造影机

▲由设备提供方负责接入医院信息系统（此为固定要求不可删除）

- 设备用途：用于眼底视网膜及视网膜周边部摄影检查，支持疾病检测、诊断和分层分析，显示和存储眼底影像

- 具有共焦激光成像功能

- 激光光源：三种以上的激光光源

- 成像模式：眼底彩照，共焦激光彩照立体成像

- 分层成像：至少三种分层成像功能

- 自发荧光：至少包含蓝通道自发荧光，绿通道自发荧光

- ▲眼底造影：至少包含视网膜造影（FFA）、脉络膜造影（ICGA）、同步造影（FFA+ICGA）功能

- 分层功能：多波长成像，具备拍摄一次即可获取红、绿、蓝通道影像功能

- 动态监视：具备超广角近红外实时监视、观察并记录视网膜及玻璃体动态影像功能

- ▲成像角度：单张成像角度≥135°

- 有三种以上成像角度，且可一键切换

- ▲同步造影：可同步进行视网膜造影、脉络膜造影（FFA+ICGA）

- 具备动态造影功能，实时观察与动态记录视网膜血管灌注功能

- 图像分辨率：≤5μm

- ▲最小拍摄瞳孔：≤2.1mm

- ▲屈光补偿范围：-33D至+48D

- 拍摄方式：手柄控制、图标点击、自动拍摄等拍摄方式

- 对焦方式：自动对焦、手动对焦

- 眼位识别：左右眼自动识别

- 拼图功能：自动拼图、手动拼图

- ▲采集速度：≤0.2秒

- 具备实时预览功能

- 图像降噪：ART实时叠加降噪

### B-1  牙髓电活力测试仪

▲由设备提供方负责接入医院信息系统（此为固定要求不可删除）

- 电池供电。

- 反应数值多档可调。

- 配件均可消毒。

- 三至五分钟无操作定时关闭。

- 握持角度灵活

### B-2  根管测量仪

▲由设备提供方负责接入医院信息系统（此为固定要求不可删除）

- 用于测定根管操作长度。

- 彩色液晶屏，可从不同角度清晰观察根管变化。

- ▲根管锉在根管的不同位置会有不同的提示音（非静音情况下），至少包含4种响应情况：a）锉尖进入根管未到达根尖区：b）锉尖进入根尖区未到达解剖根尖位置：c）锉尖到达解剖根尖位置：d）锉尖超出解剖根尖位置。

- 配备陀螺仪，自动根据摆放状态360度切换显示模式。

- 预设根尖的位置可根据需求调节。

- 具备蓝牙无线传输功能等。

- 锉夹、唇钩可高温高压消毒。

- 可调整角度，可调整视角。

- 具备主机自动校准和超时自动关机功能。

### B-3  牙科根管马达

▲由设备提供方负责接入医院信息系统（此为固定要求不可删除）

- 适用于根管扩大，根管预备等口腔根管治疗。

- 组成：马达手机＋反角弯机头。

- 支持记忆程序设定。

- OLED显示屏。

- ▲马达手机转速：150~1000rpm。

- ▲马达手机额定转矩：≤4.0N·cm。

- ▲马达手机机头减速比：≥16：1。

- 弯机头至少支持六个角度方向调节。

- 配备无线连接脚踏系统。

- 支持可拆卸式电池充电和有线充电等多种充电方式。

- 具备主机自动校准和定时自动关机功能。

- 适用于所有的镍钛根管预备器械系统。

- 支持单支锉根管成型，双向旋转动力装置。

### B-4  热牙胶充填系统

▲由设备提供方负责接入医院信息系统（此为固定要求不可删除）

- 手柄工作尖多方向可调节。

- ▲携热器温度：120°C—230°C，多档可调。

- ▲回填装置10s~30s上升到指定温度。

- 注胶枪头部具备隔热保护套。

- 高清OLED显示屏，显示各种信息和设定参数。

- 10分钟内无任何操作后自动关机。

- ▲可充电锂电池，200°C支持70次以上单根牙胶填充循环。

### B-5  超声牙科治疗仪

▲由设备提供方负责接入医院信息系统（此为固定要求不可删除）

- 由主机、手柄、工作尖、脚踏开关、洁牙机连线、电源组成。

- 全自动频率跟踪系统。

- 彩色LED显示屏，微电脑自动控制。

- ▲具有功率级别的标记功能，包括高、中、低、极高、极低功率等。

- ▲电源电压频率220v(50Hz-60Hz)，额定功率<50VA，振动频率20-40KHz。

- ▲冲洗流速0-40毫升/分钟。

- 间歇使用五分钟关闭。

### B-6  牙科南韩打磨机

▲由设备提供方负责接入医院信息系统（此为固定要求不可删除）

- ▲功率：65W，保险功率220V：2A

- ▲输入电源：AV220V，50-60HZ

- 可调节0-35000转/分钟

- 手动无极变速调节功能

- 可选择正/反转工作模式

- 可选择手动/脚踏控制

- ▲工作手柄最大扭矩：280GF.CM

- ▲工作手柄专业夹头：2.35MM

### B-7  牙科LED光固化机

▲由设备提供方负责接入医院信息系统（此为固定要求不可删除）

- ▲适配器输入电压AC100-240V50/60Hz，输出电压DC5V1.5A；

- ▲锂电池：3.7V，≥1400mA/h；

- ▲波长范围：385-515nmi，光功率≥1000mW/cm²；

- 机身尺寸（带电池和光源）长度21-23cm，直径2.60-2.70cm，重量84-85g；

- 运行方式：短时运行；

- 按电击程度分类B型，按电击类型分类II类；

### C 彩色多普勒超声诊断系统（腹腔镜彩色多普勒诊断仪）

▲由设备提供方负责接入医院信息系统（此为固定要求不可删除）

- 用途说明：围术期、术中、腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、急诊、麻醉、介入、神经、肌骨、颅脑及其它

- 主要技术规格及系统概述：

  - 主机系统性能

  - 全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机

  - ≥20寸高分辨率彩色液晶显示器

  - ▲≥10寸彩色液晶彩色触摸屏，触摸屏可独立调整角度，触摸屏界面可调整菜单顺序或隐藏

  - ▲主机内置≥5个探头接口，至少4个全激活互通互用

  - 数字波束形成器

  - 多倍信号并行处理

  - 数字化全程动态聚焦

  - 具备数字化可变孔径及动态变迹功能，A/D≥14bit

  - 二维灰阶成像单元

  - 谐波成像单元

  - M型成像单元

  - 彩色M型成像单元，解剖M型成像≥3条取样线

  - 组织多普勒成像单元

  - 彩色多普勒成像单元

  - 频谱多普勒成像单元

  - 具备腔内实时温控功能

  - 具有空间复合成像功能

  - 具备造影成像，具备TIC定量分析功能，支持≥2条拟合曲线

  - 具备弹性成像，具备压力曲线显示，支持定量分析功能

  - 二维角度独立偏转成像

  - 二维/彩色双实时对比成像

  - 斑点噪音抑制≥5档可调

  - 扩展成像≥2档可调

  - 局部放大：≥10倍，≥15级档位调节

  - 穿刺引导功能：支持单线和双线区间引导两种方式，可调节位置及角度；支持碎石引导线

  - ▲具备穿刺针增强功能

- 测量/分析和报告

  - 常规测量软件包

    - 基础测量包，2B模式下支持双幅、跨幅测量

    - 剖面血流，定点测速功能，频谱自动测量分析软件，用户可自由配置显示的参数

  - 测量软件包（自动生成报告），包括但不限于以下内容：腹部测量软件包、妇科测量软件包、产科测量软件包、泌尿测量软件包、小器官测量软件包、儿科测量软件包、血管测量软件包

- 电影回放及原始数据处理

  - 具备手动、自动、4D电影自动回放等功能

  - 支持不同探头多幅图像同屏动态回放，回放速度可调

  - 原始数据处理，可对回放的动态图像进行离线参数分析，如增益、伪彩、灰阶曲线、斑点噪声抑制等各种参数的调节

- 存储及数据管理

  - 内置超声工作站

  - 具备同屏存储、回放动态及静态图像、随时调阅、传输、删除图像等功能

  - 多种图像格式传输：支持JPG、WMV、BMP、AVI、TIF等格式输出

- 连通性要求

  - 具有DICOM3.0功能

  - 主机内置USB接口≥5个

  - 具有无线数据传输功能

  - ▲主机内置HDMI接口

- 系统技术参数及要求

  - 二维灰阶成像单元

    - 焦点个数：≥10个

    - ▲预设条件：可预置最佳化图像的脏器检查条件

    - TGC：≥8段，LGC：≥6段

    - ▲动态范围：≥270，可视可调

    - ▲最大探测深度≥40.0cm

    - 伪彩图谱：≥12种

  - 彩色多普勒成像单元

    - 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

    - 显示方式：B/C、B/C/M、B/PDI、B/DPDI等

    - 壁滤波≥10档可调

    - 具备血流追踪功能，支持单键操作

  - 频谱多普勒成像单元

    - 包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

    - 显示方式：PW，B/PW，B/C/PW，B/CW、B/C/CW、HPRF等

    - 具备PW实时自动跟踪测速功能

    - 彩色滤波器具有自动和手动功能：调节脉冲重复频率时，壁滤波器自动进行相应优化调节

    - 取样容积：1-20mm

    - 零位移动：≥8级

    - 支持频谱自动测量

- 探头规格

7.1▲线阵腹腔镜探头一把：探头最低频率≤3MHz，最高频率≥15MHz，线阵腹腔镜探头先端扫描阵列可4方向弯曲，线阵腹腔镜探头扫查宽度≥38mm，适用于12mm戳卡。

7.2▲线阵腹腔镜探头支持术中超声造影及弹性成像，支持低温等离子消毒，可实时显示探头温度。

7.3▲凸阵探头一把：频率范围1.0-7.0MHz。

- 其它要求

  - 中标人需具有备件库及售后服务工程师，支持安装、调试及维修

  - 中标人需安排工程师提供现场操作及培训