## A-口腔类
A-医院在用非内蒙古药品和医用耗材招采管理系统耗材及器械采购项目（口腔类）
741603.5
序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 单价（元） | 预计年使用量 | 预计年使用金额（元） | 参数
1 | 根管充填及修复材料 | / | 盒 | 1100 | 80 | 88000 | 由氧化锆、硅酸钙、磷酸钙、填料和增稠剂等组成，预混合、可注射、水凝固汀糊剂或膏剂材料、在有水环境下凝固和硬化。用于根管永久性充填修复和手术治疗
2 | 牙科橡胶抛光头（矽粒子） | 25个/盒 轴柄1支 | 盒 | 145 | 47 | 6815 | 1.机动类，由金属柄和工作端组成，金属柄与牙科手机连接，其工作端为子弹状、倒锥状、杯状。非无菌提供。不含研磨抛光材料。 2.用于修复体的抛光、打磨及多余部分的去除，或种植体的清扫，也用于对牙齿表面的除垢、抛光。不包括仅用于口腔科技工室的器具。
3 | 牙探针 | 12*1/00# | 板 | 23 | 30 | 690 | 1.探触器械，末端为细的工作部分，根据用途，工作部分通常为针状、钩状或圆头。可重复使用。 2.用于探查牙面、牙龈等部位的病灶。
4 | 义齿基托树脂 | 1型1类A 液剂 500mL | 盒 | 45 | 10 | 450 | 1.吸水值(ug/mm³)≤32 2.溶解值(ug/mm³)≤8 3.极限挠曲强度≥60，挠曲弹性模量≥1500 4.液剂主要成分为甲基丙烯酸甲酯。
5 | 义齿基托树脂 | 1型1类B 粉剂 1000g | 盒 | 350 | 10 | 3500 | 1.吸水值(ug/mm³)≤32 2.溶解值(ug/mm³)≤8 3.极限挠曲强度≥60，挠曲弹性模量≥1500 4.液剂主要成分为甲基丙烯酸甲酯。
6 | 义齿基托树脂 | 2型1类 液剂 100mL | 盒 | 32 | 10 | 320 | 1.吸水值(ug/mm³)≤32 2.溶解值(ug/mm³)≤8 3.极限挠曲强度≥60，挠曲弹性模量≥1500 4.液剂主要成分为甲基丙烯酸甲酯。
7 | 义齿基托树脂 | 1型1类B 粉剂 2000g | 盒 | 429 | 10 | 4290 | 1.吸水值(ug/mm³)≤32 2.溶解值(ug/mm³)≤8 3.极限挠曲强度≥60，挠曲弹性模量≥1500 4.液剂主要成分为甲基丙烯酸甲酯。
8 | 义齿基托树脂 | 2型1类 粉剂 100g | 盒 | 32 | 10 | 320 | 1.吸水值(ug/mm³)≤32 2.溶解值(ug/mm³)≤8 3.极限挠曲强度≥60，挠曲弹性模量≥1500 4.液剂主要成分为甲基丙烯酸甲酯。
9 | 义齿基托树脂 | 2型1类 液剂 500mL | 盒 | 88 | 10 | 880 | 1.吸水值(ug/mm³)≤32 2.溶解值(ug/mm³)≤8 3.极限挠曲强度≥60，挠曲弹性模量≥1500 4.液剂主要成分为甲基丙烯酸甲酯。
10 | 增强型玻璃离子体水门汀 | Ⅰ型 粉：9g 液：6ml | 套 | 59 | 100 | 5900 | 氧化硅，氧化铝，氟硅酸钠，磷酸铝(I型粉体)氧化硅氟硅酸钠，磷酸铝，氧化镧氧化锆(II型粉体)丙烯酸共聚物，水(I型液体)丙烯酸马米酸共聚物，水(II型 氧化铝 马来酸液体)。
11 | 暂时填充材料 | 30g 白色 | 瓶 | 49 | 60 | 2940 | 1.适用范围：牙科暂时性修复用填充材料 2.由多乙酸乙烯酯，乙醇，硫酸钙，氧化锌组成。
12 | 暂时填充材料 | 30g 粉色 | 瓶 | 49 | 61 | 2989 | 1.适用范围 牙科暂时性修复用填充材料 2.本品由多乙酸乙烯酯，乙醇，硫酸钙，氧化锌组成。
13 | 研磨工具包 | 全规格，1支/盒 | 盒 | 83 | 10 | 830 | 由打磨抛光组件、牙科用毛刷和抛光杯组成
14 | 超声波牙科治疗仪/工作尖 | 1支/板 全规格 | 支 | 1390 | 10 | 13900 | 通常有工作部分和杆组成。通过杆与洁牙机连接，可固定或者可更换。由洁牙机驱动工作，根据采购人使用需求，可提供多种规格型号。
15 | 弹性镍钛弓丝 | 2支/袋 超弹圆丝（卵圆I型） | 袋 | 10 | 50 | 500 | 由镍钛合金经特种定形，功能化处理和表面处理而成
16 | 氟化钠护齿剂(口腔用) | 10ml/支 | 支 | 305 | 10 | 3050 | 有效成分为氟化钠5%（22.600ppm），蜂蜡和乙醇、虫胶和乳香树胶
17 | 模型蜡 | 240g/盒 | 盒 | 18 | 45 | 810 | 由原料蜡精制而成，主要用于制作口腔软硬组织阳模或修复体的模型。
18 | 正畸橡皮圈 | 100个/袋，50袋/盒 全规格 | 盒 | 170 | 20 | 3400 | 正畸橡皮圈由结扎橡皮圈、分牙橡皮圈、牵引橡皮圈组成。牵引橡皮圈依据产品形态分为弹性链，弹性线，弹性管和弹性圈。牵引橡皮圈中的弹性橡皮圈的材料为天然橡胶，其他正畸橡皮圈的材料均为聚氨酯。正畸橡皮圈为非无菌产品。正畸橡皮圈为一次性使用产品。
19 | 磷酸锌水门汀 | 液15ml | 瓶 | 4.8 | 50 | 240 | 氧化锌，氧化镁(粉体)磷酸，铝，氧化锌(液体)。
20 | 磷酸锌水门汀 | 粉30g | 瓶 | 8.8 | 50 | 440 | 氧化锌，氧化镁(粉体)磷酸，铝，氧化锌(粉剂)。
21 | 牙科数字影像板保护袋 | 500片/盒 | 盒 | 130 | 20 | 2600 | PE材料，柔软隔湿，一次性使用
22 | 牙科棉卷 | 300支/盒 长3.8*直径1.0cm | 盒 | 12 | 10 | 120 | 医用脱脂棉或者医用脱脂棉和粘胶经过梳棉、成卷、烘干，分切，整理精制而成，性能指标符合技术要求规定，不含药物或消毒剂。
23 | 牙科棉卷 | 300支/盒 长1.0*直径1.9cm | 盒 | 12 | 10 | 120 | 医用脱脂棉或者医用脱脂棉和粘胶经过梳棉、成卷、烘干，分切，整理精制而成，性能指标符合技术要求规定，不含药物或消毒剂。
24 | 拔牙刀 | (A/B塑柄) | 把 | 178 | 30 | 5340 | 由刀片和刀柄组成，工作端为各种形状和尺寸的单刃刀片，通常由不锈钢材料制成，可重复使用。
25 | 弹性镍钛弓丝 | 方丝/圆丝 10根/袋 | 袋 | 22 | 50 | 1100 | 由镍钛合金经特种定形，功能化处理和表面处理而成（上颚 0.017*0.025in*10支下颚 0.017*0.025in*10支下颚 0.018*0.025in*10支上颚 0.018*0.025in*10支）
26 | 弹性镍钛弓丝 | A型摇椅方丝型 2支/袋 | 袋 | 14 | 50 | 700 | 由镍钛合金经特种定形，功能化处理和表面处理而成（下颚0.016*0.022in 2支 下颚 0.017*0.025in*2支 下颚 0.018*0.025in*2支 上颚 0.018*0.025in*2支）
27 | 弹性镍钛弓丝 | A型摇椅圆丝型 2支/袋 | 袋 | 10 | 50 | 500 | 由镍钛合金经特种定形，功能化处理和表面处理而成（上颚 下颚0.012in 10支/0.014in*10支/ 0.016in*10支/0.018in*10支）
28 | 红白打样膏 | 225g | 盒 | 30 | 35 | 1050 | 原料蜡精，膏状，红色打样膏由萜烯树脂，硬脂酸，滑石粉，卡那巴蜡组成；白色打样膏由萜烯树脂，硬脂酸，滑石粉，锌钡白组成。（红色 225g±5g）
29 | 口腔正畸用反光镜 | 全规格 | 个 | 143 | 10 | 1430 | 不锈钢材质，由反光镜、手柄、充电电池组成，反光镜双面均为镜面，手柄上有除雾风扇和照明灯，有源产品。非无菌提供。使用前需由医疗机构进行灭菌或消毒
30 | 牙骨凿（1） | 全规格 | 把 | 378 | 10 | 3780 | 由柄部和刀头组成，刀头是斜面锋利刃口。可重复使用（圆柄单斜刃 13#）
31 | 牙骨凿（2） | 全规格 | 把 | 328 | 10 | 3280 | 由柄部和刀头组成，刀头是斜面锋利刃口。可重复使用（圆柄单斜刃带刻度 1#）
32 | 牙科车针盒 | 方形、长方形 | 个 | 37 | 10 | 370 | 铝材质，耐高温，盛放各型号车针消毒灭菌
33 | 牙髓塑化液 | 甲液18ml/瓶， 乙液18ml/瓶 | 套 | 79 | 5 | 395 | 每套包含包含1瓶甲液和1瓶乙液。以尿素和甲醛为主要原料，经合成和缩合反应，生成复杂的聚合物，最后在酸性固化剂的作用下，低分子线状结构发生缩合反应，即成网状结构的树脂。
34 | 暂封补牙条 | 100g/盒 白色 | 盒 | 29 | 30 | 870 | 主要成分为马来亚树胶，氧化锌、立德粉、白蜂蜡、双飞粉。
35 | 除丁克溶液 | 10ml/瓶 | 瓶 | 65 | 10 | 650 | 主要成分为四氯乙烯
36 | 打样牙托 | 金属网牙托、塑料牙托 | 付 | 4.8 | 180 | 864 | 不锈钢牙托应选用GB1220中规定的 12Cr18Ni9 材料制成
37 | 丁香油 | 20mL | 瓶 | 12 | 25 | 300 | 以丁香植物提取物为原料，丁香酚加入量为≥85%（W/W).本品为淡黄色或无色的澄明油状物，有丁香的特殊芳香气。
38 | 光固化模型材料 | 2.5g/支 | 支 | 217 | 35 | 7595 | 由甲基丙烯酸盐和颜料组成，主要用于个别托盘（全口牙列缺失及局部牙列缺失）暂基托的作用
39 | 复合碘抑菌液 | 20ml | 瓶 | 6.5 | 35 | 227.5 | 以碘、碘化钾、甘油为主要原辅料，配成的复合碘抑菌液，用于口腔的黏膜的清洁、抑菌。
40 | 一次性隔离膜 | 15*10cm/片 1200片/卷 | 卷 | 49 | 100 | 4900 | 整体为轴型、每小片为薄膜状，轴型镂空部位适于安装在支架上，便于使用时撕取。每卷为1200片，每片长15cm，宽10cm，断接方式，易于撕取，卫生安全，用于保护设备、仪器在使用时不会受到污染。
41 | 医用灭菌包装袋 | 150mm*200m | 卷 | 128 | 20 | 2560 | 材质：医用透析纸，复合膜（CPP+RET)杀灭微生物细菌。用于医疗器械，医疗耗材的包装灭菌。
42 | 医用灭菌包装袋 | 75mm*200m | 卷 | 63 | 50 | 3150 | 材质：医用透析纸，复合膜（CPP+RET)杀灭微生物细菌。用于医疗器械，医疗耗材的包装灭菌。
43 | 医用灭菌包装袋 | 200mm*200mm | 卷 | 165 | 20 | 3300 | 材质：医用透析纸，复合膜（CPP+RET)杀灭微生物细菌。用于医疗器械，医疗耗材的包装灭菌。
44 | 医用灭菌包装袋 | 100mm*200mm | 卷 | 85 | 50 | 4250 | 材质：医用透析纸，复合膜（CPP+RET)杀灭微生物细菌。用于医疗器械，医疗耗材的包装灭菌。
45 | 医用灭菌包装袋 | 300mm*200mm | 卷 | 207 | 20 | 4140 | 材质：医用透析纸，复合膜（CPP+RET)杀灭微生物细菌。用于医疗器械，医疗耗材的包装灭菌。
46 | 医用灭菌包装袋 | 55mm*200mm | 卷 | 46 | 100 | 4600 | 材质：医用透析纸，复合膜（CPP+RET)杀灭微生物细菌。用于医疗器械，医疗耗材的包装灭菌。
47 | 阻氧剂 | Liquid stip 补充装 1 x2.5g 532505AN | 支 | 188 | 3 | 564 | 丙三醇凝胶，粘接树脂或全瓷间接修复体时避免树脂水门汀表面形成氧阻聚层，影响美学效果及粘接强度。
48 | 牙胶尖 | 全规格 | 盒 | 20 | 120 | 2400 | 适用于各种牙髓炎，坏疽的牙齿根管，去髓后的永久填充。 1、充填紧密。2、组织亲和性好。3、方便取出。 牙胶尖的锥形部分全长应光滑，外观应均一 牙胶尖全长应不少于28mm，其他长度的牙胶尖长度应不小于声明长度。 所有型号的直径公差，牙胶尖从010~025牌号为±0.05mm，从 030~140牌号为±0.07mm。标准锥度牙胶尖锥度至少在从尖部1mm处至16mm内 为均匀的。大锥度牙胶尖的锥度从尖端1mm处至距底端1mm处均应均匀。计算所得锥度应在声明锥度的±10%内。
49 | 吸潮纸尖 | 全规格 | 盒 | 20 | 100 | 2000 | 1.纸尖顶端有颜色，可避免各型号的混淆 2.带刻度纸尖便于控测根管的深浅 3.可检查牙根管的清洁度 4.硬且有韧性，容易放进牙根管内
50 | 牙科用磷酸酸蚀剂 | 5.0ml/支 36%磷酸 | 支 | 11 | 80 | 880 | 由酸蚀剂和弯应用头组成，酸蚀剂含有磷酸及辅料，以凝胶形式存在于料简中，磷酸含量与标示值偏差不超过 2% 供牙齿充填修复、正畸托槽粘固、防龋材料使用前对牙齿表面作酸蚀处理用
51 | 加蜡牙线 | 50米/盒 | 盒 | 7.5 | 20 | 150 | 用于清洁牙结石及牙菌斑。
52 | 牙科用毛刷 | 100支/桶 | 桶 | 7.5 | 150 | 1125 | 涂药棒(大、中、小、直头、加长)，毛刷头(大号、小号)，涂药棒头，长毛刷，双头毛刷。
53 | 牙科抛光杯 | PC01A/PC01B 100个/盒 | 盒 | 70 | 20 | 1400 | 作为抛光剂的载体，在牙齿清洁和牙面抛光时使用。适用于对牙间隙充填复合树脂的研磨和抛光。
54 | 牙科修复体粘接棒 | 70mm 20个/盒 | 盒 | 32 | 2 | 64 | 用于粘接修复体、帮助修复体就位的操作工具。粘接性强。
55 | 碘仿 | 20g/瓶 | 瓶 | 35 | 30 | 1050 | 用作防腐剂，作用持续约1-3天
56 | 氧化锌粉 | 300g/瓶 | 瓶 | 22 | 10 | 220 | 用于根管治疗、临时牙用氧化锌粘接。使用方便，范围广本品为白色结晶粉末，不溶于水，溶于酸、氨水及碱金属氢氧化物中，在空气中吸收二氧化碳及水份。
57 | 抑菌液 （CP） | 20ml/瓶 | 瓶 | 8.5 | 10 | 85 | 外观性状：无色至淡黄色澄清液体，具有芳香味 含量：苯酚的含量(w/w)在18%~22% 酸碱度：PH值在5~7之间 装量：20±5%mL/瓶
58 | 抑菌液 （FC） | 20ml/瓶 | 瓶 | 14 | 2 | 28 | 外观性状：棕黄色透明液体 含量：乙醇的含量 (v/v)为70%~80% 酸碱度：pH值在 4~8之间 装量：20mL±5%/瓶
59 | 3%次氯酸钠消毒液 | 250mL/瓶 | 瓶 | 28 | 50 | 1400 | 外观性状：微黄色溶液 含量：有效氯(w/v，%)在2.25%~3.15% 酸碱度：pH值在 11~13 装量：250±5%mL/瓶
60 | 光固化氢氧化钙间接盖髓剂 | 2*2.5g | 盒 | 338 | 2 | 676 | 作为间接盖髓剂，为其他充填材料垫底。 1、光固化操作，时间易掌握。2、抗酸蚀。3、直接应用，无需混合。
61 | 氢氧化钙临时冠桥粘接剂 | 2*25g | 盒 | 228 | 2 | 456 | 用作临时粘接剂，粘接牙桥、牙冠、嵌体，还可封闭小的单表面窝洞，不含丁香油，含有氢氧化钙的临时冠桥粘接剂。
62 | 牙科抛光条 | 4mm/条，100条/盒 | 盒 | 75 | 5 | 375 | 牙科抛光条：用于对修复体的抛光、打磨以及多余部分的去除，也用于牙齿表面的除垢、抛光。 手动类，由手持部分和工作端组成。非无菌提供，不含研磨抛光材料。
63 | 牙用聚脂薄膜 | 16cm*50条 | 袋 | 20 | 10 | 200 | 用于修复牙齿
64 | 咬合纸 | 115*22毫米 20本装 （每本10张）/盒 | 盒 | 15 | 10 | 150 | 1、划线清晰，连贯。2、涂料层均匀，纸面平整。3、没有破碎。4、扩散性≤50%。
65 | 金属网塑料托盘 | 全规格 | 副 | 6 | 30 | 180 | 用于取牙模，根据采购人使用需求，可提供多种规格型号。
66 | 齿科树脂粘接剂-V型催化剂 | / | 套 | 1600 | 10 | 16000 | 用于玻璃陶瓷和树脂修复体的粘接。 主要由聚合粉、单体液、催化剂、表面处理剂四部分组成。 适用于口腔治疗中牙本质、牙釉质、齿科用金属合金陶瓷的粘接。 套装包含：催化剂搅拌液10ml、催化剂0.7ml、透明聚合粉3g、不透明聚合粉5g、红色酸蚀液5ml、绿色酸蚀液5ml、温度显示调和盘1个、海绵粒(大小)1个、调匙标准1个、调匙小1个、刷柄直1个、刷柄弯1个、刷头40个
67 | 牙科手机清洗润滑剂 | 300ml/瓶 | 瓶 | 40 | 10 | 400 | 主要成分：二甲基硅油、石油、丁烷、丙烷。 外观：300m1金属压力罐。
68 | 牙科超硬石膏 | 1.5Kg/袋 超硬 | 袋 | 60 | 60 | 3600 | 1、粉质细腻。2、操作容易。3、快速固化。4、膨胀系数低，模型精确。
69 | 牙科石膏 | 1000g/袋 超硬石膏 | 袋 | 14 | 100 | 1400 | 固化时间：7mim-10mim 线固化膨胀：范围在 0-0.15%之间 抗压强度：最小值为 20.0MPa 供嵌体、牙冠、牙桥、局部假牙、总假牙、连续牙齿及矫正用模型的制造使用。
70 | 无牙颌托盘 | 全规格 | 个 | 40 | 30 | 1200 | 用于取牙模
71 | 橡皮布 | 全规格 5cm*5cm（52张/盒） 6cm*6cm（36张/盒） | 盒 | 102 | 100 | 10200 | 用于在口腔治疗中隔离牙齿、弹性薄片状器城，使用前根据需要在中间打孔，在牙科手术时将牙齿和口腔中液体嘱离。
72 | 高速气涡轮手机 | 全规格（包括仰角拔牙手机） | 把 | 840 | 40 | 33600 | 1.不锈钢一体式机头，钛涂层机身、防滑 2.噪音≤80dB 3.按压式换取车针 4.径向跳动量≤0.03㎜ 5.耐用轴承
73 | 儿童拔牙钳 | 全规格 | 把 | 250 | 5 | 1250 | 1.由钳喙、关节和钳柄组成，为穿鳃式，由不锈钢材料制成。可重复使用 2.用于牙科手术中拔除儿童的牙齿和牙根或切断牙冠用。 3.材料：拔牙钳除 6 号应以 GB/T 1220 中规定的 30Cr13材料制成外，其余应以20Cr13Mo 或 GB/T 1220中规定的 20Cr13 材料制成。 4.外观：拔牙钳应无锋棱、毛刺、裂纹，鳃部前后端的外棱边(包括雄片鳃部两端)应倒钝。柄花应清晰，不应有缺花、氧化皮。
74 | 成人拔牙钳 | 全规格 | 把 | 250 | 5 | 1250 | 1.由钳喙、关节和钳柄组成，为穿鳃式，由不锈钢材料制成。可重复使用 2.用于牙科手术中拔除成人的牙齿和牙根或切断牙冠用。 3.材料：拔牙钳除 6 号应以 GB/T 1220 中规定的 30Cr13材料制成外，其余应以20Cr13Mo 或 GB/T 1220中规定的 20Cr13 材料制成。 4.外观：拔牙钳应无锋棱、毛刺、裂纹，鳃部前后端的外棱边(包括雄片鳃部两端)应倒钝。柄花应清晰，不应有缺花、氧化皮。
75 | 洁牙机工作尖 | G1 | 个 | 48 | 25 | 1200 | 1.可用于去除龈下结石 2.由头部和尾部组成。通过尾部与超声洁牙机连接，可更换。由超声洁牙机驱动工作。 3.配合超声洁牙机使用，用于牙齿表面、根管等部位的清洁、修形。 ★4.适用于啄木鸟洁牙机
76 | 洁牙机工作尖 | G4 | 个 | 48 | 25 | 1200 | 1.可用于去除牙齿的龈上结石。 2.由头部和尾部组成。通过尾部与超声洁牙机连接，可更换。由超声洁牙机驱动工作。 3.配合超声洁牙机使用，用于牙齿表面、根管等部位的清洁、修形。 ★4.适用于啄木鸟洁牙机
77 | 颊侧拉钩 | 金属型（直头） | 把 | 197 | 10 | 1970 | 1.材质：不锈钢和无毒塑料加工成形。具有耐高温高压、耐腐蚀性能。 2.主要用于口腔科治疗时牵拉开唇、颊部及打开口腔，扩大治疗视野方便医生操作。 3.由柄部和头端组成。头端为弯曲、勾状或成角度的叶片。
78 | 颊侧拉钩 | 金属型（弯头） | 把 | 197 | 10 | 1970 | 1.材质：不锈钢材料和无毒塑料加工成形。具有耐高温高压、耐腐蚀性能。 2.主要用于口腔科治疗时牵拉开唇、颊部及打开口腔，扩大治疗视野方便医生操作。 3.由柄部和头端组成。头端为弯曲、勾状或成角度的叶片。
79 | 反角弯机头（根管预备设备配件） | 6：1 | 把 | 3200 | 15 | 48000 | 齿轮比例：6：1 锉轴附件：直径2.35mm 牙锉柄部的最小适合长度：11 mm 牙锉最大总长：46 mm 卡盘类型：推动按钮 重量：≤36g
80 | 洁牙机手柄 | / | 把 | 630 | 10 | 6300 | 1.由主机、手柄、工作尖、脚踏开关和电源适配器组成。 2.大气范围：70kPa-106kPa 3.温度范围：-20℃~+55℃ 4.湿度范围：10%~93% ★5.适用于啄木鸟洁牙机
81 | 洁牙机扳手 | / | 把 | 45 | 10 | 450 | 1.高耐热聚砜，134度高温消毒。 2.不适合在汽高压锅灭菌器内使用 3.作用：将工作尖拧到手柄上 4.限定力度，工作尖不松不紧，不损坏手柄丝牙 ★5.适用于啄木鸟洁牙机
82 | 雕刻刀 | 全规格 | 把 | 45 | 10 | 450 | 1.由 GB/T1220 中规定的材料制成。用于口腔科手术。 2.雕刻刀刃口应微锐，不应有卷刃、崩刃和裂纹现象。 3.应有良好的弹性，其变形不得超过 1°。并不得有裂纹现象。 4、应有良好的耐腐蚀性能。 5、工作部应对称、正直，柄部各面宽度应均匀，除刃口外，不得有锋棱、毛刺、裂纹和凹陷。
83 | 水门汀充填器 | 全规格 | 把 | 25 | 51 | 1275 | 1.用途.用于将充填材料压入目标位置。 2.产品有工作头部和手柄两部分组成。 3.整体结构的充填器应以 GB/T1220 中规定的 40Cr13、32Cr13Mo 材料制成。头柄装配结构的充填器头部应以 GB/T1220 中规定的 40Cr13、32Cr13Mo 材料制成，柄部应以 GB/T1220 中规定的 12Cr18Ni9、06Cr19Ni10，GB/T3191 中规定的 6061 或 2A12材料制成。充填器头部应经热处理，头部硬度要求为510-620HV。 4.外观.充填器外表平整、光滑应无锋棱、毛刺和裂纹。 5.头柄装配结构的充填器头部与柄部的连接应牢固，能经受300N 的拉力而不松动。 6.充填器应有良好的耐腐蚀性，耐腐蚀性能不低于 YY/T0149 中规定的沸水试验法 5.4b 级的要求。 7.充填器的表面粗糙度要求头部内表面及拐角处均不大于 0.8μm，头部、颈部处均不大于 0.4μm。
84 | 剔挖器 | 全规格 | 把 | 48 | 50 | 2400 | 1.用于治疗牙髓时挖除冠髓以及牙龈坏死部分 2.由连体式和头柄装配式组成，柄部加工有雷丝，在使用时能方便转动器械，且不易滑脱。 3.外观：剔挖器外表应无锋棱、毛刺和裂纹。 4.工作头部：剔挖器刃口应微锐，无缺口、卷口。 5.剔挖器应有良好的耐腐蚀性能，耐腐蚀性能不低于Y/T0149 中规定的 5.4b 级的要求
85 | 牙周探针 | 8个刻度 | 支 | 48 | 20 | 960 | 1.用于牙面、牙体、牙髓，及其周边组织的探查或治疗 2.由 GB1220 中规定的 12Gr18Ni9 材料制成，头部硬度为360-460HV0.3；头部以 GB1220 中规定的32Cr13Mo材料制成，经热处理硬度为500-550HV0.3。 3.产品的耐腐蚀性能应达到YY/T0149 中规定的4.4b级的要求。 4.产品粗糙度Ra之数值除柄花和头部拐角处外均不大于0.4μm。
86 | 牙周探针 | 15个刻度 | 支 | 48 | 20 | 960 | 1.用于牙面、牙体、牙髓，及其周边组织的探查或治疗 2.由GB1220中规定的 12Gr18Ni9材料制成，头部硬度为360-460HV0.3；头部以 GB1220 中规定的 32Cr13Mo 材料制成，经热处理硬度为 500-550HV0.3。 3.产品的耐腐蚀性能应达到YY/T0149 中规定的4.4b级的要求。 4.产品粗糙度Ra之数值除柄花和头部拐角处外均不大于0.4μm。
87 | 骨挤压器 | 全规格 | 支 | 310 | 5 | 1550 | 1.在牙科种植过程中使用。无源产品。非无菌提供。 2.上颌窦内提升器表面应光滑、圆整，无毛刺、划痕、裂纹等缺陷。 3.硬度为40HRC-55HRC。手柄螺母应旋转灵活自如，无滑丝、卡滞现象。 4.手柄与头杆部经螺母锁紧后应无松动、脱出现象。应有良好的耐腐蚀性能。
88 | 三用枪头 | 10支/包 | 包 | 90 | 5 | 450 | 1.产品性能、外管和内芯的色泽均匀，无杂色；表面完整、清洁、光滑，无脏污、毛边、无凹陷； 2.金属内芯材料的硬度为（洛氏）HRB45~50； 3.塑胶外管和塑胶内芯折弯强度 ≥3.0Mpa。 4.与多种三用喷枪配合，用于牙科治疗时，清洁和吹干口腔及牙齿
89 | 牙周刮治器 | 4支/套 | 套 | 255 | 10 | 2550 | 1.产品由整体形式和连接形式组成，柄部有柄花雷丝，在使用时方便转动器械，且不滑脱。 2.工作头部有较好的锋利度，经热处理后具有较高的强度，医生操作时能顺利刮除龈上牙垢及牙石 3.外观.刮治器除刃口外，其余部分应无锋棱、毛刺和裂纹。 4.刃口锋利.刮治器刃口应锋利，无缺口、卷口。 5.连接牢固 6.头柄装配式的刮治器头与柄部的连接应牢固，轴向加载至600N的载荷时，持续 5s，连接处无松动现象。 7. 头柄装配式的刮治器头与柄部的连接应牢固，能经受400N.cm的扭力而不松动。 8.规格：4支每套，每支均为双头，包含5/6，7/8，11/12，13/14四个型号。
90 | 洁牙机手柄 | / | / | 780 | 15 | 11700 | 接插式手柄，握感舒适，接插式不带光洁牙机，可高温高压消毒，避免交叉感染。适配型号：H2 keep dry，适用于西诺牙椅洁牙机
91 | 洁牙机扳手 | / | / | 60 | 5 | 300 | 可高温高压消毒，避免交叉感染，适用于西诺牙椅洁牙机
92 | 洁牙机工作尖 | P1 | / | 120 | 5 | 600 | 不锈钢材料制成，适用于西诺牙椅洁牙机
93 | 洁牙机工作尖 | G4 | / | 86 | 5 | 430 | 不锈钢材料制成，适用于西诺牙椅洁牙机
94 | 超声洁牙机工作尖 | K15/25（4支/盒） | 盒 | 600 | 5 | 3000 | 匹配机型型号：P5 Newtron，P-Max 通用型洁治尖 ：尖端较细，适用于大多数龈上和龈下区域。 龈下刮治尖：更纤细，方便深入龈下刮治和根面平整。 种植体维护尖： 通常为塑料或镀层钛合金，避免损伤种植体表面。 粗壮型洁治尖：效率高，适用于大块牙石去除。 龈上抛光尖 ：用于抛光。 手术尖 ： 用于牙周手术中的组织切除和修整。 弯曲度/角度：直头、前弯、后弯、左右弯等。 材质：钛合金轻质、生物相容性好、耐腐蚀、能高效传导超声振动。
95 | 超声洁牙机工作尖 | K15/21（4支/盒） | 盒 | 600 | 5 | 3000 | 匹配机型型号：P5 Newtron, P-Max 通用型洁治尖 ：尖端较细，适用于大多数龈上和龈下区域。 龈下刮治尖：更纤细，方便深入龈下刮治和根面平整。 种植体维护尖： 通常为塑料或镀层钛合金，避免损伤种植体表面。 粗壮型洁治尖：效率高，适用于大块牙石去除。 龈上抛光尖 ：用于抛光。 手术尖 ： 用于牙周手术中的组织切除和修整。 弯曲度/角度：直头、前弯、后弯、左右弯等。 材质：钛合金轻质，生物相容性好、耐腐蚀、能高效传导超声振动。
96 | 超声洁牙机工作尖 | ET20/ET40 | 支 | 750 | 10 | 7500 | 匹配机型型号：P5 Newtron, P-Max 通用型洁治尖 ：尖端较细，适用于大多数龈上和龈下区域。 龈下刮治尖：更纤细，方便深入龈下刮治和根面平整。 种植体维护尖： 通常为塑料或镀层钛合金，避免损伤种植体表面。 粗壮型洁治尖：效率高，适用于大块牙石去除。 龈上抛光尖 ：用于抛光。 手术尖 ： 用于牙周手术中的组织切除和修整。 弯曲度/角度：直头、前弯、后弯、左右弯等。 材质：钛合金轻质，生物相容性好、耐腐蚀、能高效传导超声振动。
97 | 热牙胶充填机针头-银针 | 4支/盒，23ga/24mm | 盒 | 400 | 5 | 2000 | 银针可360度旋转、可重复在热牙胶充填机-B上使用、每根针在针的底部配备有一个透明的橡胶帽
98 | 热牙胶充填机（回填器） | 全规格（1支/盒） | 盒 | 800 | 3 | 2400 | 工作温度：54°C-60°C可调，常用56°C-58°C 输送方式：手动活塞推进 (Luer-Lock接口) 针头规格：常用 20G、 23G等一次性塑料针头 牙胶规格： 标准牙胶尖或特定牙胶棒 核心功能： 加热、塑化、精确手动输送热牙胶用于根管回填
99 | 炫彩一体式口镜 | 5#直径24mm（10支/盒） | 盒 | 650 | 5 | 3250 | 前镜面反射，树脂手柄可消毒
100 | 牙科用弯手机 | / | 把 | 9800 | 5 | 49000 | 1.扭力大，寿命长 2.按压取针 3.带光，LED照明 4.20:1减速 5.可高温高压灭菌 6.外部供水内水道喷水 7.标准E型接头
101 | 散装托槽 | 5个/包，全规格 | 包 | 50 | 2.5 | 125 | 1.表面光滑。 2.纵轴线清晰。 3.80目网底。 4.牵引钩模锻圆滑。 5.象限颜色标记清晰 6.超硬不锈钢材质
102 | 牙釉质粘合树脂（光固化型） | 5g/2.5ml 蓝胶Ⅱ型 | 套 | 3 | 75 | 225 | 由液剂、糊剂和酸蚀剂组成。
103 | 牙科种植导板 | 1.0mm(10片/包） Fy-1 | 包 | 100 | 5 | 500 | 牙科种植导板材质为塑料（高分子共聚聚酯），非无菌提供。
104 | 牙科种植导板 | 1.5㎜（10片/包）Fy-2 | 包 | 100 | 5 | 500 | 牙科种植导板材质为塑料（高分子共聚聚酯），非无菌提供。
105 | 牙科种植导板 | 2.0mm(10片/包） Fy-3 | 包 | 200 | 5 | 1000 | 牙科种植导板材质为塑料（高分子共聚聚酯），非无菌提供。
106 | 牙科种植导板 | 1.0mm软片(10片/包） Yr-1 | 包 | 100 | 2 | 200 | 牙科种植导板材质为塑料（高分子共聚聚酯），非无菌提供。
107 | 牙科种植导板 | 1.5mm软片(10片/包） Yr-2 | 包 | 100 | 2 | 200 | 牙科种植导板材质为塑料（高分子共聚聚酯），非无菌提供。
108 | 牙科种植导板 | 2.0mm软片(10片/包） Yr-3 | 包 | 200 | 2 | 400 | 牙科种植导板材质为塑料（高分子共聚聚酯），非无菌提供。
109 | 牙科种植导板 | 10x1/包 3mm软片（方片） | 包 | 300 | 1 | 300 | 牙科种植导板材质为塑料（高分子共聚聚酯），非无菌提供。
110 | 牙科种植导板 | 10x1/包 4mm软片（方片） | 包 | 500 | 1 | 500 | 牙科种植导板材质为塑料（高分子共聚聚酯），非无菌提供。
111 | 分牙圈（正畸橡皮圈） | 全规格（10个/包） | 包 | 55 | 10 | 550 | 正畸橡皮圈由天然乳胶管剪切制成，产品为一次性使用产品，非无菌提供。
112 | 正畸弹簧 | 全规格（1个/袋） | 袋 | 10 | 10 | 100 | 恒定拉力值、无粘膜刺激、保证矫正力强度
113 | 不锈钢方丝 | 全规格（10个/袋） | 袋 | 50 | 25 | 1250 | 不锈钢材质
114 | 正畸保护蜡 | 1个/盒 | 盒 | 20 | 6 | 120 | 食品级材质
115 | 牙正畸结扎丝 | 全规格（1个/卷） | 卷 | 60 | 15 | 900 | 软态不锈钢材质
116 | 橡皮链 | 全规格（1个/盒） | 盒 | 100 | 10 | 1000 | 改良型橡皮链，长桥，短桥，无桥可选
117 | 牙科前方牵引装置 | 全规格（1个/套） | 套 | 120 | 80 | 9600 | 额部贴合性好、坚固耐用不易变形、高低可调、远近可调、颌兜可调
118 | 正畸颊面管（自锁） | 全规格（10个/袋） | 袋 | 30 | 20 | 600 | 不锈钢金属材质，其管状结构用于固定矫正弓丝末端并引导牙齿移动方向
119 | 正畸颊面管 | 全规格（10个/袋） | 袋 | 20 | 15 | 300 | 不锈钢金属材质，其管状结构用于固定矫正弓丝末端并引导牙齿移动方向
120 | 牙用不锈钢丝 | 全规格（1个/卷） | 卷 | 15 | 15 | 225 | 不锈钢合金材质，耐腐蚀、抗氧化。主要用于口腔科作为矫正牙齿的正畸材料
121 | 正畸埋伏牙牵引装置 | / | 个 | 10 | 10 | 100 | 1、舌侧扣：06Cr19Ni10 不锈钢材质。 2、舌侧扣表面光亮，无污渍、无锋棱、无锐边、无变形等缺陷。 3、舌侧扣表面粗糙度 Ra 值≤0.025um。 4、舌侧扣表面的维氏硬度在 250HV-330HV。
122 | 喷砂粉 | 全规格（300g/桶） | 桶 | 150 | 10 | 1500 | 与牙科喷砂洁治设备配套使用，用于去除牙菌斑（牙垢），本产品仅限口腔内使用，非无菌产品，不可重复使用，不可口服使用。
123 | 抛光膏 | 全规格（10个/套） | 套 | 30 | 100 | 3000 | 口腔内用于研磨抛光牙体组织或修复体，使其表面平滑均匀。
124 | 氯亚明粉 | 10g | 瓶 | 8 | 50 | 400 | 用于创口洗涤、粘膜消毒、饮水消毒及医疗器械灭菌等。
125 | 牙科分离剂 | 150ml | 瓶 | 9 | 30 | 270 | 主要成分为海藻酸盐的水溶液。 1、外观均匀或有少量沉淀物，呈胶状。 2、薄膜溶解性：应不容于沸水及义齿基托树脂液剂。 3、粘度：应在 45 秒至 60 秒之间 4、脱膜效果：从石膏模型内分离出的型或1型义齿基托树脂的组织面和磨光面应没有石膏附着
126 | 自凝牙托水 | 500ml | 瓶 | 30 | 15 | 450 | 用于义齿修复，基托修理，脱落人造牙修整，高强度韧性好、颜色均匀稳定
127 | 热凝牙托水 | 500ml | 瓶 | 20 | 15 | 300 | 液剂由甲基丙烯酸甲酯(MMA)、2，6-二叔丁基4-甲基苯酚组成
128 | 牙弓夹板 | 2根/包 | 包 | 50 | 15 | 750 | 材质为不锈钢，具有一定的刚性。牙弓夹板由板和钩组成，板颌向形状与牙颈部一致，钩角度呈30度。
129 | 碘仿纱布湿巾 | 5cm*6cm，100袋/包 | 包 | 300 | 10 | 3000 | 常规用于消毒伤口周围皮肤、清洁伤口。选取合适大小的敷料，无潜行死腔和腔洞形伤口可采取片状敷料覆盖；潜行死腔和腔洞形伤口可采用碘仿纱条或平条通过裁剪填塞(注意不要填塞过紧)；
130 | 合成树脂牙 | 全规格 | 盒 | 200 | 80 | 16000 | 和义齿基托树脂有优良的粘结力，原料为高分子量聚甲基丙烯酸酯类树脂，色泽稳定、具备生物安全性，交联结构，坚硬耐磨
131 | 楔子 | 全规格，100个/小盒 | 盒 | 10 | 50 | 500 | 尖部钝化、尾部方形、多款专色
132 | 氯已定漱口水 | 250mL/瓶 | 瓶 | 20 | 5 | 100 | 本品为黄色的液体，有芳香气味。用于牙龈出血牙周脓肿、口腔黏膜溃疡等的辅助治疗
133 | 牙胶尖（填充根管） | 软，100个/盒 | 盒 | 300 | 20 | 6000 | 橡胶材料，充填已经预备好的牙根管中
134 | 脱敏剂 | 5ml/瓶 | 瓶 | 50 | 10 | 500 | 无色透明液体，每1000mg格鲁玛脱敏剂含：361mg2-羟乙基甲内烯酸51mg 戊二醛，纯水。
135 | 钨钢磨头 | 全规格 | 支 | 30 | 30 | 900 | 用于钻铭合金，贵金属合金，镍铭合金，印合金，树脂的粗磨，还可以用于对石膏模的小切割。
136 | 金钢砂磨头 | 全规格 | 支 | 20 | 30 | 600 | 锋利耐磨、耐用、电镀工艺、不易掉砂
137 | 砂片 | 全规格 | 支 | 20 | 5 | 100 | 在磨料中加入结合剂，经压坯、干燥和焙烧制成
138 | 粘轮 | 全规格 | 支 | 10 | 5 | 50 | 材质：硅(矽)胶 粘度：特粘、高粘、中粘、低粘。
139 | 抛光磨头 | 全规格 | 支 | 20 | 20 | 400 | 1.通用型，适合各类材料抛光使用 2.硅胶磨头打磨无需研磨膏即可直接给工件出亮度 3.转速稳定、平滑、可耐高温、出厂前已动态调整同心度
140 | 牙科渗透树脂 | 全规格（1支/套） | 套 | 260 | 5 | 1300 | 酸蚀剂：盐酸、焦化硅酸、表面活性物质 干燥剂：99%乙醇 渗透树脂：甲基丙烯酸甲酯树脂基质、引发剂、添加剂
141 | 机用根管锉 再治疗锉 | 全规格 （5支/板） | 板 | 150 | 10 | 1500 | 镍钛材质，持久耐用，高温记忆回弹
142 | 光固化灯照射头 | 全规格 | 个 | 20 | 20 | 400 | LED在设定波长的情况下发出蓝光，可以固化放在牙齿上的树脂材料。
143 | 隔离防护面罩 | 膜10张、架1个/套 | 套 | 20 | 50 | 1000 | 抗冲击，防雾，阻隔体液、飞沫、血液飞溅或泼溅
144 | 牙科手机 | 低速直机 | 支 | 500 | 30 | 15000 | 机身医用不锈钢、可135°c耐高温高压消毒
145 | 牙周探针 | 全规格 | 支 | 30 | 45 | 1350 | 1.用于牙面、牙体、牙髓，及其周边组织的探查或治疗 2.头部材质为 12Gr18Ni9时，头部硬度为 360-460HV0.3；头部材质为32Cr13Mo时，经热处理硬度为 500-550HV0.3。 3.耐腐蚀性能应达到 YY/T0149 中规定的4.4b级的要求。 4.粗糙度Ra数值除柄花和头部拐角处外均不大于0.4μm。
146 | 石膏调刀 | 全规格 | 支 | 50 | 20 | 1000 | 防滑厚实，耐酸防锈
147 | 粘固粉调刀 | 全规格 | 支 | 50 | 20 | 1000 | 1.医用不锈钢材质，无涂层，耐腐蚀，高硬度 2.无涂层处理，手柄有柄花，有效防止调拌过程中调刀滑脱
148 | 远中充填器 | 全规格 | 支 | 20 | 20 | 400 | 防滑厚实，耐酸防锈
149 | 去冠器 | 全规格 | 支 | 100 | 6 | 600 | 无涂层，医用不锈钢材质
150 | 骨膜剥离器 | 全规格 | 支 | 120 | 10 | 1200 | 该产品由头部和柄部组成，柄的顶端为椭圆形或弧形的片状板，刃有锐性和钝性之分。不锈钢材质，可重复使用
151 | 牙龈分离器 | 全规格 | 支 | 120 | 10 | 1200 | 防滑厚实，耐酸防锈
152 | 牙骨凿 | 圆柄斜刃带刻度1# | 把 | 100 | 5 | 500 | 医用不锈钢材质，粗手柄，方便握持，工作端斜向刃口
153 | 末端切断钳 | 正畸 标准长柄 | 把 | 150 | 10 | 1500 | 医用不锈钢材质、耐腐蚀、机械性能好、易清洁卫生、工作端硬度高
154 | 石膏剪 | 16cm 20cm | 把 | 30 | 5 | 150 | 不锈钢材质，用于口腔科技工室剪石膏用
155 | 牙骨锤 | 全规格 | 把 | 50 | 5 | 250 | 不锈钢材质，可重复使用、适用于口腔科手术中敲击牙骨凿
156 | 齿科单双头探针 | / | 支 | 20 | 5 | 100 | 1.连接式结构，有实心柄和空心柄二种规格，柄部有柄花雷丝，在使用时方便转动器且不滑脱 2.工作头有圆刻和扁刻2种不同规格，用于病人病牙龋洞的位置及其深浅探测
157 | 根管充填器（垂直加压器） | / | 支 | 20 | 20 | 400 | 小号一端为镍钛合金，另一端为不锈钢材质，防锈性能好
158 | 根管充填器（垂直加压器） | / | 支 | 20 | 10 | 200 | 小号一端为镍钛合金，另一端为不锈钢材质，防锈性能好
159 | 成型片夹 | 6.5cm | 个 | 20 | 10 | 200 | 1.环体为超弹镍钛合金，夹持力稳定可靠，持久柔和，回弹性好，不变形寿命长 2.环体前部具备专用放置钳夹持槽
160 | 上颌窦外提升器械 | 6支/套 | 套 | 2280 | 2 | 4560 | 外提升式 18#—21#套装
161 | 骨挤压器械 | 4支/套 | 套 | 2820 | 2 | 5640 | 骨挤压， 一体式，圆头弯杆型带定位套B 1#-5# 套装
162 | 六角扳手 | 机用，全规格 | 个 | 980 | 10 | 9800 | 种植体修复工具，用于拧紧或松动中央螺丝，愈合基台等配件，与登腾种植体适配
163 | 修复扳手（螺丝刀） | 全规格 | 个 | 350 | 10 | 3500 | 种植体修复工具，用于拧紧或松动中央螺丝，愈合基台等配件，与登腾种植体适配
164 | 扭力扳手 | 全规格 | 个 | 680 | 10 | 6800 | 种植体修复工具，用于拧紧或松动中央螺丝，愈合基台等配件，与登腾种植体适配
165 | 骨粉碗 | 全规格 | 个 | 198 | 10 | 1980 | 适用于种植手术，钛合金材质，耐高温，Ⅰ型 1#
166 | 吸唾管 | / | 个 | 280 | 10 | 2800 | 金属材质，强吸B型Φ5.0
167 | 离心机采血管 | 10ml | 个 | 4 | 300 | 1200 | 1、专用无菌采血管，富血小板血浆采集 2、洁净无热源，无需添加剂即可满足临床需求 3、独立包装，杜绝交叉污染 ，使用安全
168 | 六角扳手 | 全规格 | 个 | 322 | 10 | 3220 | 种植体修复工具，用于拧紧或松动中央螺丝，愈合基台等配件，与诺贝尔种植体适配
169 | 六角扳手配套扭力扳手使用 | 全规格 | 个 | 889 | 10 | 8890 | 种植体修复工具，用于拧紧或松动中央螺丝，愈合基台等配件，与诺贝尔种植体适配
170 | 修复/棘轮扳手 | 全规格 | 个 | 100 | 10 | 1000 | 种植体修复工具，用于拧紧或松动中央螺丝，愈合基台等配件，与诺贝尔种植体适配
171 | 扭力扳手 | 全规格 | 个 | 890 | 5 | 4450 | 种植体修复工具，用于拧紧或松动中央螺丝，愈合基台等配件，与诺贝尔种植体适配
172 | 螺丝刀 | 刀短 | 个 | 139 | 5 | 695 | 手动型，固定式 6# S，与士卓曼种植体适配
173 | 螺丝刀 | 刀中 | 个 | 139 | 10 | 1390 | 用于拧紧或松动中央螺丝，愈合基台等配件，适配：以色列种植系统，及AB，雅定、mis、科特斯等与以色列通用的种植系统。 与士卓曼种植体适配
174 | 螺丝刀 | 刀长 | 个 | 139 | 5 | 695 | 手动型，固定式 6# L，与士卓曼种植体适配
175 | 棘轮扳手 | 全规格 | 个 | 924 | 10 | 9240 | 用于拧紧或松动中央螺丝，愈合基台等配件，适配：以色列种植系统，及AB，雅定、mis、科特斯等与以色列通用的种植系统。与士卓曼种植体适配
176 | 扭力扳手 | 全规格 | 个 | 952 | 10 | 9520 | Ⅰ型 1#，与士卓曼种植体适配
177 | 扳手 | 全规格 | 个 | 1120 | 5 | 5600 | 可高温高压消毒。与奥齿泰种植体适配
178 | 扳手螺丝刀 | 全规格 | 个 | 1120 | 5 | 5600 | 与植体取钉器(手用)配合使用，用于植体的紧固与松脱。与奥齿泰种植体适配
179 | 手用螺丝刀 | 全规格 | 个 | 135 | 5 | 675 | 与植体取钉器(手用)配合使用，用于植体的紧固与松脱。与奥齿泰种植体适配
180 | 碳纤维刮治器 | 全规格（6支/套） | 套 | 1920 | 20 | 38400 | 4#-7#套装
181 | 2期手术器械包 | 18件/套 | 套 | 7220 | 2 | 14440 | Ⅳ型，含器械盒（18件套） 包含：手术刀柄1把、组织镊1把、组织剪2把、镀铑口镜头镜面反射2盒（12个/盒)、明尼苏达拉钩2个、口镜手柄2个、外科挖匙2个、骨膜分离器2个、牙周探针1个、持针器1把、吸唾器1个、颊拉钩1个
182 | 挖匙 | 全规格 | 个 | 300 | 10 | 3000 | 材质为不锈钢、钴铬合金等金属材料；手柄材质：金属或硅胶、热塑性弹性体等防滑材料；通用刮治器刃宽约0.75mm-1.0mm，如有特定规格，以特定尺寸为准
183 | 扭力扳手 | 全规格 | 个 | 2100 | 5 | 10500 | 种植体修复工具，用于拧紧或松动中央螺丝，愈合基台等配件，与盈维达种植体（原名卡瓦盛邦）适配
184 | 修复扳手 | 全规格 | 个 | 2100 | 5 | 10500 | 种植体修复工具，用于拧紧或松动中央螺丝，愈合基台等配件，与盈维达种植体（原名卡瓦盛邦）适配
185 | 调拌刀 | 全规格 | 个 | 16 | 120 | 1920 | 适用于大部分的石膏调拌碗，塑料材质，有一定弹性，不会刮伤壁碗，且容易清洁手握方便，双头可调拌。
186 | 卡局式注射器 | 全规格 | 个 | 140 | 120 | 16800 | 可复性使用器械，高温高压灭菌。推进器的针头接口配有公、英制二种螺纹，可方便选用，推进器在工作时，只要推动拉手就能起到注射作用，碧兰麻、必兰、斯康杜尼等麻醉用药通用
187 | 水门汀充填器(粘固粉充填器) | 全规格 | 个 | 35 | 600 | 21000 | 耐腐蚀性强、耐热性高
188 | 树脂修正器(雕刻刀) | 全规格 | 个 | 50 | 338 | 16900 | 无涂层，医用不锈钢材质
189 | 髓针柄 | 全规格 | 个 | 50 | 50 | 2500 | 防滑厚实，耐酸防锈

## 口腔 (hidden)
材料编码 | 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 供应商 | 生产厂商 | 单价 |  | 2022数量 | 2022金额 | 2023数量 | 2023金额 | 2024.01-03数量 | 2024.01-03金额 | 编号 | 预计年使用量 | 预计年使用金额 | 编号
010106101472 | 1 | 拔髓针 | 52mm 00 MANI BARBED BROACHES | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 24 | 口腔 | 0 | 0 | 160 | 3840 | 60 | 1440 | 542 | 220 | 5280 | 542
010106201476 | 2 | 钢质机用根管器械 | 32mm 1 MANI PEESO REAMERS | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 72 | 口腔 | 0 | 0 | 8 | 576 | 5 | 360 | 457 | 13 | 936 | 457
010106201477 |  | 钢质机用根管器械 | 32mm 2 MANI PEESO REAMERS | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 72 | 口腔 | 0 | 0 | 5 | 360 | 5 | 360 | 458 | 10 | 720 | 457
010106201478 |  | 钢质机用根管器械 | 32mm 3 MANI PEESO REAMERS | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 72 | 口腔 | 0 | 0 | 5 | 360 | 5 | 360 | 459 | 10 | 720 | 457
010106201479 |  | 钢质机用根管器械 | 32mm 4 MANI PEESO REAMERS | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 72 | 口腔 | 0 | 0 | 5 | 360 | 0 | 0 | 460 | 5 | 360 | 457
010106201473 | 3 | 钢质机用根管器械 | 32mm 1 MANI GATES DRILLS | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 72 | 口腔 | 0 | 0 | 10 | 720 | 0 | 0 | 461 | 10 | 720 | 457
010106201474 |  | 钢质机用根管器械 | 32mm 2 MANI GATES DRILLS | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 72 | 口腔 | 0 | 0 | 10 | 720 | 15 | 1080 | 462 | 25 | 1800 | 457
010106201475 |  | 钢质机用根管器械 | 32mm 3 MANI GATES DRILLS | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 72 | 口腔 | 0 | 0 | 10 | 720 | 15 | 1080 | 463 | 25 | 1800 | 457
010106300685 | 4 | 钢质机用根管器械（机用输药针） | 4x1/25mm/25# | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 45 | 2250 | 40 | 2000 | 40 | 2000 | 464 | 125 | 6250 | 464
010106300686 |  | 钢质机用根管器械（机用输药针） | 4x1/25mm/30# | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 25 | 1250 | 15 | 750 | 0 | 0 | 465 | 40 | 2000 | 464
010106300687 |  | 钢质机用根管器械（机用输药针） | 4x1/25mm/35# | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 25 | 1250 | 20 | 1000 | 0 | 0 | 466 | 45 | 2250 | 464
010106300688 |  | 钢质机用根管器械（机用输药针） | 4x1/25mm/40 | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 45 | 2250 | 25 | 1250 | 50 | 2500 | 467 | 120 | 6000 | 464
010106101033 | 5 | 根管充填及修复材料 | IRSP 08 K1-1 | 盒 | 华润内蒙古医药有限公司 | Innovative Bioceramix，Inc.创新生物陶瓷有限公司 | 1118 | 口腔 | 50 | 55900 | 24 | 26832 | 4 | 4472 | 129 | 78 | 87204 | 129
010106101348 | 6 | 根管锉 | 25mm #08 MANI H-FILES | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 36 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426 | 20 | 720 | 426
010106101349 |  | 根管锉 | 25mm #10 MANI H-FILES | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 36 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 360 | 427 | 10 | 360 | 426
010106101350 |  | 根管锉 | 25mm #15 MANI H-FILES | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 36 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 360 | 428 | 10 | 360 | 426
010106101351 |  | 根管锉 | 25mm #20 MANI H-FILES | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 36 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 360 | 429 | 10 | 360 | 426
010106101352 |  | 根管锉 | 25mm #25 MANI H-FILES | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 36 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 360 | 430 | 10 | 360 | 426
010106101353 |  | 根管锉 | 25mm #30 MANI H-FILES | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 36 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 360 | 431 | 10 | 360 | 426
010106101354 |  | 根管锉 | 25mm #35 MANI H-FILES | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 36 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 360 | 432 | 10 | 360 | 426
010106101355 |  | 根管锉 | 25mm #40 MANI H-FILES | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 36 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 360 | 433 | 10 | 360 | 426
010106101356 |  | 根管锉 | 21mm #08 MANI H-FILES | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 36 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 10 | 360 | 426
010106101357 |  | 根管锉 | 21mm #10 MANI H-FILES | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 36 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 10 | 360 | 426
010106101358 |  | 根管锉 | 21mm #15 MANI H-FILES | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 36 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 | 10 | 360 | 426
010106101359 |  | 根管锉 | 21mm #20 MANI H-FILES | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 36 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 | 10 | 360 | 426
010106101360 |  | 根管锉 | 21mm #25 MANI H-FILES | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 36 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 | 10 | 360 | 426
010106101361 |  | 根管锉 | 21mm #30 MANI H-FILES | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 36 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439 | 10 | 360 | 426
010106101362 |  | 根管锉 | 21mm #35 MANI H-FILES | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 36 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 10 | 360 | 426
010106101363 |  | 根管锉 | 21mm #40 MANI H-FILES | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 36 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 | 10 | 360 | 426
010106101494 |  | 根管锉 | 25mm #08 MANI H-FILES | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 36 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442 | 10 | 360 | 426
010106101495 |  | 根管锉 | 25mm #10 MANI H-FILES | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 36 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443 | 10 | 360 | 426
010106101496 |  | 根管锉 | 25mm #15 MANI H-FILES | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 36 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 | 10 | 360 | 426
010106101497 |  | 根管锉 | 25mm #20 MANI H-FILES | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 36 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 10 | 360 | 426
010106101498 |  | 根管锉 | 25mm #25 MANI H-FILES | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 36 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446 | 10 | 360 | 426
010106101499 |  | 根管锉 | 25mm #30 MANI H-FILES | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 36 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 | 10 | 360 | 426
010106101500 |  | 根管锉 | 25mm #35 MANI H-FILES | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 36 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 | 10 | 360 | 426
010106101501 |  | 根管锉 | 25mm #40 MANI H-FILES | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 36 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449 | 10 | 360 | 426
010106101485 |  | 根管锉 | 25mm #15 MANI K-FILES | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 36 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558 | 10 | 360 | 426
010106101486 |  | 根管锉 | 25mm #20 MANI K-FILES | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 36 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559 | 10 | 360 | 426
010106101487 |  | 根管锉 | 25mm #25 MANI K-FILES | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 36 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 10 | 360 | 426
010106101490 |  | 根管锉 | 25mm #40 MANI K-FILES | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 36 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561 | 10 | 360 | 426
010106101465 | 7 | 根管扩大针 | 21mm #10 MANI REAMERS | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 36 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 10 | 360 | 450
010106101466 |  | 根管扩大针 | 25mm #25 MANI REAMERS | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 36 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 | 10 | 360 | 450
010106101467 |  | 根管扩大针 | 25mm #30 MANI REAMERS | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 36 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 | 10 | 360 | 450
010106101468 |  | 根管扩大针 | 25mm #35 MANI REAMERS | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 36 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453 | 10 | 360 | 450
010106101469 |  | 根管扩大针 | 25mm #20 MANI REAMERS | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 36 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 10 | 360 | 450
010106101470 |  | 根管扩大针 | 25mm #10 MANI REAMERS | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 36 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 10 | 360 | 450
010106101471 |  | 根管扩大针 | 25mm #15 MANI REAMERS | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 36 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456 | 10 | 360 | 450
010106300653 | 8 | 金刚砂车针 | 5支/盒/BR-31 | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 16 | 800 | 5 | 250 | 0 | 0 | 468 | 21 | 1050 | 468
010106300654 |  | 金刚砂车针 | 5支/盒/BR-45 | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 469 | 2 | 100 | 468
010106300655 |  | 金刚砂车针 | 5支/盒/BR-49 | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 50 | 2500 | 0 | 0 | 10 | 500 | 470 | 60 | 3000 | 468
010106300656 |  | 金刚砂车针 | 5支/盒/BR-46 | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 65 | 3250 | 80 | 4000 | 3 | 150 | 471 | 148 | 7400 | 468
010106300657 |  | 金刚砂车针 | 5支/盒/SI-46 | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 16 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | 16 | 800 | 468
010106300658 |  | 金刚砂车针 | 5支/盒/WR-13C | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 | 10 | 500 | 468
010106300659 |  | 金刚砂车针 | 5支/盒/WR-13 | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 0 | 0 | 10 | 500 | 0 | 0 | 474 | 10 | 500 | 468
010106300660 |  | 金刚砂车针 | 5支/盒/EX-21EF | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 39 | 1950 | 20 | 1000 | 2 | 100 | 475 | 61 | 3050 | 468
010106300661 |  | 金刚砂车针 | 5支/盒/EX-21 | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 20 | 1000 | 20 | 1000 | 0 | 0 | 476 | 40 | 2000 | 468
010106300662 |  | 金刚砂车针 | 5支/盒/EX-31 | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 | 10 | 500 | 468
010106300663 |  | 金刚砂车针 | 5支/盒/EX-11 | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 10 | 500 | 10 | 500 | 0 | 0 | 478 | 20 | 1000 | 468
010106300664 |  | 金刚砂车针 | 5支/盒/EX-20 | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 10 | 500 | 10 | 500 | 0 | 0 | 479 | 20 | 1000 | 468
010106300665 |  | 金刚砂车针 | 5支/盒/SF-41 | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 0 | 0 | 75 | 3750 | 0 | 0 | 480 | 75 | 3750 | 468
010106300666 |  | 金刚砂车针 | 5支/盒/TF-11 | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481 | 10 | 500 | 468
010106300667 |  | 金刚砂车针 | 5支/盒/TF-12 | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 | 10 | 500 | 468
010106300668 |  | 金刚砂车针 | 5支/盒/TF-13 | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483 | 10 | 500 | 468
010106300669 |  | 金刚砂车针 | 5支/盒/TF-22 | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 26 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484 | 26 | 1300 | 468
010106300670 |  | 金刚砂车针 | 5支/盒/SR-13 | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 20 | 1000 | 60 | 3000 | 0 | 0 | 485 | 80 | 4000 | 468
010106300671 |  | 金刚砂车针 | 5支/盒/TR-12 | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 16 | 800 | 20 | 1000 | 0 | 0 | 486 | 36 | 1800 | 468
010106300672 |  | 金刚砂车针 | 5支/盒/TR-26F | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 16 | 800 | 46 | 2300 | 0 | 0 | 487 | 62 | 3100 | 468
010106300673 |  | 金刚砂车针 | 5支/盒/TR-13 | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 66 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 | 66 | 3300 | 468
010106300674 |  | 金刚砂车针 | 5支/盒/TR-11 | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 45 | 2250 | 20 | 1000 | 0 | 0 | 489 | 65 | 3250 | 468
010106300675 |  | 金刚砂车针 | 5支/盒/TR-11EF | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 45 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 45 | 2250 | 468
010106300676 |  | 金刚砂车针 | 5支/盒/TC-11EF | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 16 | 800 | 46 | 2300 | 0 | 0 | 491 | 62 | 3100 | 468
010106300677 |  | 金刚砂车针 | 5支/盒/FO-20EF | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 25 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 | 25 | 1250 | 468
010106300678 |  | 金刚砂车针 | 5支/盒/FO-25 | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 20 | 1000 | 13 | 650 | 0 | 0 | 493 | 33 | 1650 | 468
010106300679 |  | 金刚砂车针 | 5支/盒/FO-27 | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 10 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494 | 10 | 500 | 468
010106300680 |  | 金刚砂车针 | 5支/盒/FO-32 | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 10 | 500 | 468
010106300681 |  | 金刚砂车针 | 5支/盒/FO-41EF | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 4 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 4 | 200 | 468
010106300682 |  | 金刚砂车针 | 5支/盒/FO-20EF | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | 10 | 500 | 468
010106300683 |  | 金刚砂车针 | 5支/盒/SO-20 | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 28 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 | 28 | 1400 | 468
010106300684 |  | 金刚砂车针 | 5支/盒/SF-41 | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 65 | 3250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 | 65 | 3250 | 468
010106300960 |  | 金刚砂车针 | 5支/盒/EX-24 | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 10 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 10 | 500 | 468
010106300961 |  | 金刚砂车针 | 5支/盒/EX-18F | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 10 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 | 10 | 500 | 468
010106300962 |  | 金刚砂车针 | 5支/盒/BR-S46 | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 20 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502 | 20 | 1000 | 468
010106300963 |  | 金刚砂车针 | 5支/盒/BC-31 | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 10 | 500 | 3 | 150 | 0 | 0 | 503 | 13 | 650 | 468
010106300964 |  | 金刚砂车针 | 5支/盒/FO-54C | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 10 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 10 | 500 | 468
010106300965 |  | 金刚砂车针 | 5支/盒/FO-30EF | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 25 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 | 25 | 1250 | 468
010106300966 |  | 金刚砂车针 | 5支/盒/SO-21 | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 20 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 | 20 | 1000 | 468
010106100551 |  | 金刚砂车针 | 5支/盒/SF-41 | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 0 | 0 | 60 | 3000 | 0 | 0 | 524 | 60 | 3000 | 468
010106100607 |  | 金刚砂车针 | 5支/盒/BR-49 | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 0 | 0 | 5 | 250 | 12 | 600 | 534 | 17 | 850 | 468
010106100717 |  | 金刚砂车针 | 5支/盒/TC-21 | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 2 | 100 | 12 | 600 | 0 | 0 | 541 | 14 | 700 | 468
010106101602 | 9 | 金属网塑料托盘 | / | 副 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 上海荣祥齿科材料有限公司 | 6 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554 | 10 | 60 | 554
010106100985 | 10 | 朗力生物牌复合碘抑菌液 | 20ml | 瓶 | 华润内蒙古医药有限公司 | 朗力生物医药（武汉）有限公司 | 7 | 口腔 | 45 | 315 | 10 | 70 | 10 | 70 | 159 | 65 | 455 | 159
010106100526 | 11 | 马尼车针BR-40EF（金刚砂车针） | 5支/盒/BR-40EF | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 10 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509 | 10 | 500 | 509
010106100567 |  | 马尼车针CR-11EF（金刚砂车针） | 5支/盒/CR-11EF | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529 | 10 | 500 | 509
010106100527 |  | 马尼车针CR-12EF（金刚砂车针） | 5支/盒/CR-12EF | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511 | 10 | 500 | 509
010106100552 |  | 马尼车针EX-20（金刚砂车针） | 5支/盒/EX-20 | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 10 | 500 | 509
010106100458 |  | 马尼车针EX-21（金刚砂车针） | 5支/盒/EX-21 | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 | 10 | 500 | 509
010106100581 |  | 马尼车针EX-21EF（金刚砂车针） | 5支/盒/EX-21EF | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 0 | 0 | 30 | 1500 | 10 | 500 | 533 | 40 | 2000 | 509
010106100608 |  | 马尼车针EX-41（金刚砂车针） | 5支/盒/EX-41 | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 10 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 10 | 500 | 509
010106100528 |  | 马尼车针FO-20EF（金刚砂车针） | 5支/盒/FO-20EF | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 500 | 512 | 10 | 500 | 509
010106100529 |  | 马尼车针FO-30F（金刚砂车针） | 5支/盒/FO-30F | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 5 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 5 | 250 | 509
010106100544 |  | 马尼车针FO-32（金刚砂车针） | 5支/盒/FO-32 | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518 | 10 | 500 | 509
010106100530 |  | 马尼车针FO-41EF（金刚砂车针） | 5支/盒/FO-41EF | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 4 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513 | 4 | 200 | 509
010106100545 |  | 马尼车针TC-21EF（金刚砂车针） | 5支/盒/TC-21EF | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 15 | 750 | 25 | 1250 | 0 | 0 | 519 | 40 | 2000 | 509
010106100531 |  | 马尼车针TC-S21（金刚砂车针） | 5支/盒/TC-S21 | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514 | 10 | 500 | 509
010106100532 |  | 马尼车针TC-S21（金刚砂车针） | 5支/盒/TC-SS21 | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 20 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | 20 | 1000 | 509
010106100623 |  | 马尼车针TF-11（金刚砂车针） | 5支/盒/TF-11 | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 0 | 0 | 5 | 250 | 0 | 0 | 532 | 5 | 250 | 509
010106100624 |  | 马尼车针TF-12（金刚砂车针） | 5支/盒/TF-12 | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 0 | 0 | 20 | 1000 | 0 | 0 | 535 | 20 | 1000 | 509
010106100625 |  | 马尼车针TF-13（金刚砂车针） | 5支/盒/TF-13 | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 0 | 0 | 10 | 500 | 0 | 0 | 536 | 10 | 500 | 509
010106100533 |  | 马尼车针TF-14（金刚砂车针） | 5支/盒/TF-14 | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 | 10 | 500 | 509
010106100626 |  | 马尼车针TF-22（金刚砂车针） | 5支/盒/TF-22 | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 0 | 0 | 2 | 100 | 10 | 500 | 537 | 12 | 600 | 509
010106100566 |  | 马尼车针TF-S22（金刚砂车针） | 5支/盒/TF-S22 | 支 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 10 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523 | 10 | 500 | 509
010106100546 |  | 马尼车针TR-11（金刚砂车针） | 5支/盒/TR-11 | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 0 | 0 | 55 | 2750 | 0 | 0 | 520 | 55 | 2750 | 509
010106100549 |  | 马尼车针TR-11EF（金刚砂车针） | 5支/盒/TR-11EF | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 0 | 0 | 30 | 1500 | 0 | 0 | 526 | 30 | 1500 | 509
010106100547 |  | 马尼车针TR-12（金刚砂车针） | 5支/盒/TR-12 | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 0 | 0 | 20 | 1000 | 0 | 0 | 522 | 20 | 1000 | 509
010106100457 |  | 马尼车针TR-13（金刚砂车针） | 5支/盒/TR-13 | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 0 | 0 | 101 | 5050 | 0 | 0 | 507 | 101 | 5050 | 509
010106100629 |  | 马尼车针TR-13C（金刚砂车针） | 5支/盒/TR-13C | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 10 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 10 | 500 | 509
010106100627 |  | 马尼车针TR-13EF（金刚砂车针） | 5支/盒/TR-13EF | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 30 | 1500 | 0 | 0 | 2 | 100 | 538 | 32 | 1600 | 509
010106100548 |  | 马尼车针TR-21（金刚砂车针） | 5支/盒/TR-21 | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 10 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 | 10 | 500 | 509
010106100617 |  | 马尼车针TR-21EF（金刚砂车针） | 5支/盒/TR-21EF | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 5 | 250 | 7 | 350 | 0 | 0 | 531 | 12 | 600 | 509
010106100628 |  | 马尼车针TR-25EF（金刚砂车针） | 5支/盒/TR-25EF | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 0 | 0 | 7 | 350 | 0 | 0 | 539 | 7 | 350 | 509
010106100550 |  | 马尼车针TR-SS21（金刚砂车针） | 5支/盒/TR-SS21 | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 527 | 1 | 50 | 509
010106100553 |  | 马尼车针WR-13（金刚砂车针） | 5支/盒/WR-13 | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528 | 10 | 500 | 509
010106100534 |  | 马尼车针WR-13C（金刚砂车针） | 5支/盒/WR-13C | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517 | 10 | 500 | 509
010106101585 | 12 | 吸潮纸尖 | 02锥04锥07锥 | 盒 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 北京达雅鼎医疗器械有限公司 | 23 | 口腔 | 0 | 0 | 70 | 1610 | 0 | 0 | 552 | 70 | 1610 | 552
010106301584 | 13 | 牙胶尖 | 02锥04锥06锥 | 盒 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 天津达雅鼎医疗器械有限公司 | 23 | 口腔 | 0 | 0 | 45 | 1035 | 42 | 966 | 553 | 87 | 2001 | 553
010106200731 | 14 | 牙科橡胶抛光头（矽粒子） | 25个/盒 轴柄1支 | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 上海松风齿科材料有限公司 | 152 | 口腔 | 36 | 5472 | 11 | 1672 | 0 | 0 | 562 | 47 | 7144 | 562
010106300852 | 15 | 牙探针 | 12*1/00# | 板 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 日本 (MANI.INC)マニー株式会 | 24 | 口腔 | 30 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543 | 30 | 720 | 543
010106301560 | 16 | 义齿基托树脂 | 1型1类A 液剂 500mL | 盒 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 山东沪鸽口腔材料股份有限公司 | 47 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47 | 371 | 1 | 47 | 371
010106100982 | 17 | 增强型玻璃离子体水门汀 | Ⅰ型 粉:9g 液:6ml | 套 | 华润内蒙古医药有限公司 | 常熟尚齿齿科材料有限公司 | 60 | 口腔 | 50 | 3000 | 5 | 300 | 4 | 240 | 374 | 59 | 3540 | 374
010106301679 | 18 | 暂时填充材料 | 30g 白色 | 瓶 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 东莞市东权贸易有限公司 | 51 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N01 | 60 | 3060 | N01
010106301680 | 19 | 暂时填充材料 | 30g 粉色 | 瓶 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 东莞市东权贸易有限公司 | 51 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N02 | 61 | 3111 | N01
010106301681 | 20 | 研磨工具包 | 全规格，1支/盒 | 盒 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 福泉庄乾科技有限公司 | 85 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N03 | 10 | 850 | N03
010106301682 | 21 | 超声波牙科治疗仪/工作尖 | 1支/板 全规格 | 支 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 北京卓诚利达医疗设备有限公司 | 1400 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N04 | 10 | 14000 | N04
010106301683 | 22 | 弹性镍钛弓丝 | 2支/袋 超弹圆丝（卵圆I型） | 袋 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 深圳市速航科技发展有限公司 | 11 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N05 | 50 | 550 | N05
010106301684 | 23 | 氟化钠护齿剂(口腔用) | 10ml/瓶 | 盒 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 高露洁棕榄（中国）有限公司 | 310 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N06 | 10 | 3100 | N06
010106301685 | 24 | 模型蜡 | 模型蜡 夏用240g/盒 | 盒 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 常熟尚齿齿科材料有限公司 | 19 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N07 | 45 | 855 | N07
010106301686 | 25 | 模型蜡 | 模型蜡 常用240g/盒 | 盒 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 常熟尚齿齿科材料有限公司 | 19 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N08 | 45 | 855 | N07
010106301687 | 26 | 正畸橡皮圈 | 全规格 | 盒 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 浙江普特医疗器械股份有限公司 | 170 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N09 | 20 | 3400 | N09
010106301688 | 27 | 磷酸锌水门汀 | 液15ml*6瓶/盒 | 瓶 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 常熟尚齿齿科材料有限公司 | 5 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N10 | 50 | 250 | N10
010106301689 | 28 | 磷酸锌水门汀 | 粉30g*6瓶/盒 | 瓶 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 常熟尚齿齿科材料有限公司 | 9 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N11 | 50 | 450 | N11
010106301690 | 29 | 牙科数字影像板保护袋 | 500片/盒 | 盒 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 天津市康华健晔医用材料有限公司 | 133 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N12 | 20 | 2660 | N12
010106301691 | 30 | 牙科棉卷 | 300支/盒 3.8*1.0cm | 盒 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 常州市圣洁卫生用品有限公司 | 13 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N13 | 10 | 130 | N13
010106301692 | 31 | 牙科棉卷 | 300支/盒 1.0*1.9cm | 盒 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 常州市圣洁卫生用品有限公司 | 13 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N14 | 10 | 130 | N14
010106301693 | 32 | 增强型玻璃离子体水门汀 | 粉9g/瓶×1, 液6ml/瓶×1 (粉液对装) | 套 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 常熟尚齿齿科材料有限公司 | 58 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N15 | 30 | 1740 | N15
010106301694 | 33 | 拔牙刀 | (A/B塑柄) | 把 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 长沙市天天齿科器材有限公司 | 180 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N16 | 30 | 5400 | N16
010106301695 | 34 | 弹性镍钛弓丝 | 方丝/圆丝 10根/袋 | 袋 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 上海埃蒙迪材料科技股份有限公司 | 22 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N17 | 50 | 1100 | N17
010106301696 | 35 | 弹性镍钛弓丝 | A型摇椅方丝型 2支/袋 | 袋 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 深圳市速航科技发展有限公司 | 15 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N18 | 50 | 750 | N18
010106301697 | 36 | 弹性镍钛弓丝 | A型摇椅圆丝型 2支/袋 | 袋 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 深圳市速航科技发展有限公司 | 11 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N19 | 50 | 550 | N19
010106301698 | 37 | 红白打样膏 | 225g | 盒 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 上海荣祥齿科材料有限公司 | 32 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N20 | 35 | 1120 | N20
010106301699 | 38 | 口腔正畸用反光镜 | 505-401B2 | 个 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 长沙市天天齿科器材有限公司 | 144 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N21 | 10 | 1440 | N21
010106301700 | 39 | 口腔正畸用反光镜 | 505-402B2 | 个 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 长沙市天天齿科器材有限公司 | 144 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N22 | 10 | 1440 | N21
010106301701 | 40 | 口腔正畸用反光镜 | 505-403B2 | 个 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 长沙市天天齿科器材有限公司 | 144 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N23 | 10 | 1440 | N21
010106301702 | 41 | 口腔正畸用反光镜 | 505-404B2 | 个 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 长沙市天天齿科器材有限公司 | 144 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N24 | 10 | 1440 | N21
010106301703 | 42 | 牙骨凿 | 见牙骨凿型号表 | 把 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 长沙市天天齿科器材有限公司 | 380 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N25 | 10 | 3800 | N25
010106301704 | 43 | 牙骨凿 | 见牙骨凿型号表 | 把 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 长沙市天天齿科器材有限公司 | 330 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N26 | 10 | 3300 | N26
010106301705 | 44 | 牙科测量尺 | 521-101~521-107 | 个 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 长沙市天天齿科器材有限公司 | 39 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N27 | 10 | 390 | N27
010106301706 | 45 | 牙髓塑化液 | 甲液18ml/瓶 乙液18ml/瓶 | 瓶 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 上海二医张江生物材料有限公司 | 80 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N28 | 5 | 400 | N28
010106301707 | 46 | 暂封补牙条 | 100g/盒 白色 | 盒 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 上海荣祥齿科材料有限公司 | 30 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N29 | 30 | 900 | N29
010106301708 | 47 | 除丁克溶液 | 10ml/瓶 | 瓶 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 朗力生物医药（武汉）有限公司 | 67 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N30 | 10 | 670 | N30
010106301709 | 48 | 打样牙托 | 打样牙托-金属网牙托 塑料牙托 | 付 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 上海荣祥齿科材料有限公司 | 5 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N31 | 180 | 900 | N31
010106301710 | 49 | 丁香油 | 20mL | 瓶 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 朗力生物医药（武汉）有限公司 | 12.5 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N32 | 25 | 312.5 | N32
010106301711 | 50 | 光固化模型材料 | 2.5g/支 | 盒 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 义获嘉伟瓦登特（上海）商贸有限公司 | 220 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N33 | 35 | 7700 | N33
010106301712 | 51 | 复合碘抑菌液 | 20ml | 瓶 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 朗力生物医药（武汉）有限公司 | 7 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N34 | 35 | 245 | N34
010106301713 | 52 | 一次性隔离膜 | 15*10cm/片 1200片/卷 | 卷 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 黄骅市康田医疗器械有限公司 | 50 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N35 | 100 | 5000 | N35
010106301714 | 53 | 医用灭菌包装袋 | 150mm*200m | 卷 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 安阳市鹰牌齿科材料有限公司 | 130 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N36 | 20 | 2600 | N36
010106301715 | 54 | 医用灭菌包装袋 | 75mm*200m | 卷 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 安阳市鹰牌齿科材料有限公司 | 65 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N37 | 50 | 3250 | N37
010106301716 | 55 | 医用灭菌包装袋 | 200mm*200mm | 卷 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 安阳市鹰牌齿科材料有限公司 | 168 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N38 | 20 | 3360 | N38
010106301717 | 56 | 医用灭菌包装袋 | 100mm*200mm | 卷 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 安阳市鹰牌齿科材料有限公司 | 88 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N39 | 50 | 4400 | N39
010106301718 | 57 | 医用灭菌包装袋 | 300mm*200mm | 卷 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 安阳市鹰牌齿科材料有限公司 | 210 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N40 | 20 | 4200 | N40
010106301719 | 58 | 医用灭菌包装袋 | 55mm*200mm | 卷 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 安阳市鹰牌齿科材料有限公司 | 50 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N41 | 100 | 5000 | N41
010106301720 | 59 | 通用型高强度树脂水门汀系统 | Multilink N Transparent 透明色 1x6g 632321NN | 支 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 义获嘉伟瓦登特（上海）商贸有限公司 | 744 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N42 | 10 | 7440 | N42
010106301721 | 60 | 阻氧剂 | Liquid stip 补充装 1 x2.5g 532505AN | 支 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 义获嘉伟瓦登特（上海）商贸有限公司 | 190 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N43 | 3 | 570 | N43
010106301722 | 61 | 牙齿正畸大套装 | 1牙本质牙釉质预处理剂A2牙本质牙釉质预处理剂B3硅烷处理剂4通用型高强度树脂水门汀系统5阻氧剂 | 套 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 义获嘉伟瓦登特（上海）商贸有限公司 | 2500 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N44 | 10 | 25000 | N44
010106301723 | 62 | 牙胶尖 | 02锥04锥06锥 | 盒 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 天津达雅鼎医疗器械有限公司 | 23 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N45 | 120 | 2760 | N45
010106301724 | 63 | 吸潮纸尖 | 02锥04锥07锥 | 盒 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 天津达雅鼎医疗器械有限公司 | 23 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N46 | 100 | 2300 | N46
010106301725 | 64 | 牙科用磷酸酸蚀剂 | 5.0ml/支 36%磷酸 | 支 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 中鼎生物医学科技有限公司 | 12 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N47 | 80 | 960 | N47
010106301726 | 65 | 加蜡牙线 | 50米/盒 | 盒 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 中鼎生物医学科技有限公司 | 8 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N48 | 20 | 160 | N48
010106301727 | 66 | 牙科用毛刷 | 100支/桶 | 盒 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 黄骅市康田医疗器械有限公司 | 8 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N49 | 150 | 1200 | N49
010106301728 | 67 | 牙科抛光杯 | PC01A/PC01B 100个/盒 | 个 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 黄骅市康田医疗器械有限公司 | 73 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N50 | 20 | 1460 | N50
010106301729 | 68 | 牙科修复体粘接棒 | 70mm 20个/盒 | 盒 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 黄骅市康田医疗器械有限公司 | 34 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N51 | 2 | 68 | N51
010106301730 | 69 | 碘仿 | 20g/瓶 | 瓶 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 辽宁康宁药业有限公司 | 38 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N52 | 30 | 1140 | N52
010106301731 | 70 | 氧化锌粉 | 300g/瓶 | 瓶 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 辽宁康宁药业有限公司 | 25 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N53 | 10 | 250 | N53
010106301732 | 71 | 抑菌液 （CP） | 20ml/瓶 | 瓶 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 朗力生物医药（武汉）有限公司 | 9 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N54 | 10 | 90 | N54
010106301733 | 72 | 抑菌液 （FC） | 20ml/瓶 | 瓶 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 朗力生物医药（武汉）有限公司 | 15 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N55 | 2 | 30 | N55
010106301734 | 73 | 3%次氯酸钠消毒液 | 250mL/瓶 | 瓶 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 朗力生物医药（武汉）有限公司 | 30 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N56 | 50 | 1500 | N56
010106301735 | 74 | 光固化氢氧化钙间接盖髓剂 | 1307 2*2.5g | 盒 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 沃柯有限公司上海代表处 | 340 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N57 | 2 | 680 | N57
010106301736 | 75 | 氢氧化钙临时冠桥粘接剂 | 1075 2*25g | 盒 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 沃柯有限公司上海代表处 | 230 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N58 | 2 | 460 | N58
010106301737 | 76 | 牙科抛光条 | 4mm | 盒 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 桂林市博通贸易有限公司 | 145 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N59 | 5 | 725 | N59
010106301738 | 77 | 牙科抛光杯 | PC01A/PC01B 100个/盒 | 盒 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 黄骅市康田医疗器械有限公司 | 75 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N60 | 5 | 375 | N60
010106301739 | 78 | 牙用聚脂薄膜 | 16cm*50条 | 袋 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 黄骅市安登特医疗器械有限公司 | 21 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N61 | 10 | 210 | N61
010106301740 | 79 | 咬合纸 | 115*22毫米 20本装 （每本10张） | 盒 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 上海荣祥齿科材料有限公司 | 16 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N62 | 10 | 160 | N62
010106301741 | 80 | 金属网塑料托盘 | / | 副 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 上海荣祥齿科材料有限公司 | 6 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N63 | 30 | 180 | N63
010106301742 | 81 | 齿科树脂粘接剂-V型催化剂 | 0.7ml | 套 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 日进齿科材料（昆山）有限公司 | 1625 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N64 | 10 | 16250 | N64
010106301743 | 82 | 牙科手机清洗润滑剂 | 300ml/瓶 | 瓶 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 西诺医疗器械集团有限公司 | 42 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N65 | 10 | 420 | N65
010106301744 | 83 | 牙科超硬石膏 | 1.5Kg/袋 超硬 | 袋 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 古莎齿科有限公司 | 60 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N66 | 60 | 3600 | N66
010106301745 | 84 | 牙科石膏 | 1000g/袋 超硬石膏 | 袋 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 石家庄鑫尔乐医疗器械有限公司 | 15 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N67 | 100 | 1500 | N67
010106301746 | 85 | 无牙颌托盘 | / | 个 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 上海伟荣智慧医疗科技有限公司 | 40 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N68 | 30 | 1200 | N68
010106301747 | 86 | 橡皮布 | / | 个 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 康特威尔登齿科贸易（北京）有限公司 | 102 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N69 | 100 | 10200 | N69
417363.5

## 院内招 (hidden)
材料编码 | 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 供应商 | 生产厂商 | 单价 |  | 2022数量 | 2022金额 | 2023数量 | 2023金额 | 2024.01-03数量 | 2024.01-03金额 | 编号 | 预计年使用量 | 预计年使用金额 | 编号
0112100006 | 1 | 75%酒精消毒液 | 500ml | 瓶 | 内蒙古凯思康医疗科技有限公司 | 山东安捷高科消毒科技有限公司 | 5.6 | 危化品 | 0 | 0 | 410 | 2296 | 1033 | 5784.8 | 21 | 8000 | 44800 | 21
010104100318 | 2 | 75%酒精消毒液 | 2.5L | 瓶 | 内蒙古凯思康医疗科技有限公司 | 山东安捷高科消毒科技有限公司 | 25 | 危化品 | 36 | 900 | 624 | 15600 | 83 | 2075 | 22 | 700 | 17500 | 22
010405100344 | 3 | 草酸 分析纯AR | 500g | 瓶 | 华润内蒙古医药有限公司 | 天津市永大化学试剂有限公司 | 37.05 | 危化品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 | 10 | 370.5 | 391
010204101212 | 5 | 二甲苯 分析纯(AR) | 500ml | 瓶 | 包头市天昊医疗器械有限公司 | 天津市永大化学试剂有限公司 | 11.8 | 危化品 | 480 | 5664 | 480 | 5664 | 180 | 2124 | 389 | 570 | 6726 | 389
010405100345 | 6 | 活性炭粉 分析纯AR | 1000g | 瓶 | 华润内蒙古医药有限公司 | 天津市永大化学试剂有限公司 | 115.9 | 危化品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 10 | 1159 | 392
010405100374 | 7 | 甲基硅油 | 500粘度 | 桶 | 华润内蒙古医药有限公司 | 北京顶业工贸有限公司 | 170.81 | 危化品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 10 | 1708.1 | 138
0112100114 | 9 | 甲醛溶液 分析纯（AR） | 500ml | 瓶 | 包头市天昊医疗器械有限公司 | 天津市永大化学试剂有限公司 | 11.6 | 危化品 | 0 | 0 | 1 | 11.6 | 30 | 348 | 398 | 46 | 533.6 | 398
010405100346 | 10 | 碱性品红 | 25g | 瓶 | 华润内蒙古医药有限公司 | 天津市永大化学试剂有限公司 | 190.95 | 危化品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 10 | 1909.5 | 143
0112100121 | 11 | 酒精消毒液 95% | 500ml*30瓶 | 瓶 | 包头市天昊医疗器械有限公司 | 山东利尔康医疗科技股份有限公司 | 5.8 | 危化品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 597.4 | 550 | 51.5 | 298.7 | 550
010405100347 | 12 | 磷钼酸，水合 | 100g | 瓶 | 华润内蒙古医药有限公司 | 天津市永大化学试剂有限公司 | 340.1 | 危化品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 10 | 3401 | 166
010405100348 | 13 | 六次甲基四胺（六亚甲基四胺） | 分析纯AR500G | 瓶 | 华润内蒙古医药有限公司 | 天津市永大化学试剂有限公司 | 62.7 | 危化品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 3 | 188.1 | 168
010405100349 | 14 | 氯化金 分析纯（AR） | 1g | 瓶 | 华润内蒙古医药有限公司 | 天津市永大化学试剂有限公司 | 717.25 | 危化品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 | 3 | 2151.75 | 393
010204101531 | 15 | 尿素（分析纯） | 500g | 瓶 | 包头市天昊医疗器械有限公司 | 天津市永大化学试剂有限公司 | 30 | 危化品 | 10 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 3 | 90 | 390
010405100350 | 16 | 三氧化铬 | 500g | 瓶 | 华润内蒙古医药有限公司 | 天津市永大化学试剂有限公司 | 673.08 | 危化品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 3 | 2019.24 | 203
010405100351 | 17 | 十水合四硼酸钠（四硼酸钠） 分析纯AR | 500g | 瓶 | 华润内蒙古医药有限公司 | 天津市永大化学试剂有限公司 | 50.35 | 危化品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 3 | 151.05 | 394
010405100352 | 18 | 曙红Y 水溶 | 25g | 瓶 | 华润内蒙古医药有限公司 | 天津市永大化学试剂有限公司 | 103.55 | 危化品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 3 | 310.65 | 219
010405100353 | 19 | 无水苏木色精 | 10g | 瓶 | 华润内蒙古医药有限公司 | 天津市永大化学试剂有限公司 | 358.15 | 危化品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 3 | 1074.45 | 246
0112100113 | 21 | 无水乙醇 分析纯(AR) | 500ml | 瓶 | 包头市天昊医疗器械有限公司 | 天津市永大化学试剂有限公司 | 11.4 | 危化品 | 0 | 0 | 60 | 684 | 390 | 4446 | 397 | 300 | 3420 | 397
0112100115 | 22 | 乙醇（95%）分析纯(AR) | 500ml | 瓶 | 包头市天昊医疗器械有限公司 | 天津市永大化学试剂有限公司 | 13.8 | 危化品 | 0 | 0 | 60 | 828 | 320 | 4416 | 399 | 200 | 2760 | 399
010405100354 | 23 | 中性树胶 | 100g | 瓶 | 华润内蒙古医药有限公司 | 上海标本模型厂 | 97.85 | 危化品 | 0 | 0 | 20 | 1957 | 0 | 0 | 400 | 60 | 5871 | 400
96442.64