肠内营养泵

（一）主要技术参数要求  
1、挤压方式：盘式蠕动挤压式；  
2、蠕动轮为可拆卸设计；  
3、全透明泵门设计，喂养过程全程可视；  
4、内置把手设计，方便转运；  
5、固定夹可调向，支持水平和垂直固定；  
6、喂养速度范围：1-1200ml/h；  
7、喂养精度≤±5%；  
8、冲洗速度：1-1200ml/h；  
9、排气速度：2000 ml/h；  
10、KTO速度：1-30ml/h；  
11、具有连续喂养模式和间歇喂养模式，满足临床使用；  
12、具有间歇防堵管功能；  
13、具有反抽功能，反抽速度1-1200ml/h；  
14、≥4英寸彩色LCD触摸屏，全中文界面；  
15、具有锁屏功能，可自动和手动两种方式锁屏；  
16、支持自动完成泵管管路充盈；  
17、自带加温系统，无需外接电源；  
18、加温范围：32-50℃，可直接通过触摸屏调节温度；  
19、报警信息：遗忘操作、泵门打开、喂养完成、喂养异常、加温器超温、加温器欠温、加温器未安装、无电池、无外部电源、电池电量低、电池耗尽、即将关机、待机结束、营养液泄漏、充电故障、管路异常。；  
20、续航时间：可连续使用≥22h，@25ml/h；  
21、支持电池快充，关机条件下，充电时间≤4h；  
22、屏幕亮度级可调；  
23、报警灯光亮度可调；  
24、报警音量可调；  
25、支持通过无线或有线联网，与输注中央站连接；  
26、支持连接护士呼叫器；  
27、显示器具备夜间工作模式，降低对患者和环境的光干扰。  
（二）配置清单  
序号 名称 数量  
1 肠内营养泵主机 1台  
2 中文说明书 1册  
3 夹板加温器 1个  
4 输液架固定盘 1个  
5 AC电源线 1条  
6 保修卡 1张  
7 合格证 1张  
8 快速操作卡 1张