**蒸汽灭菌器**

★1.容积：45L

3.夹套材质 06Cr19Ni10(SUS304)kanyixia

4.设计压力：-0.1/0.3MPa

5.设计温度：144℃

▲6.使用寿命：≧8年/16000次循环

7.门板拉伸门板，材料厚度2mm；

8.门板材质：06Cr19Ni10(SUS304)；

9.开关门方式：电机驱动，触摸屏一键式侧开门；

10.安全联锁：压力安全联锁，通过省级技术监督部门鉴定；

11.门密封方式：自胀式门胶圈，采用透明医用硅橡胶模压而成；

12.储水装置：内置水箱，不外排蒸汽可实现汽水内循环；

13.安全阀：内置后藏式安全阀；

14.破真空阀：内置后藏式破真空阀；

15.操作方式：彩色触摸按键屏

16.控制方式:"采用PLC控制,模块化设计的专用灭菌器控制器；

17.界面显示：触摸屏显示，显示温度、压力、报警信息；

18.流程控制:"置换、脉动、升温、灭菌、排汽、干燥全过程自动控制；

19.记录方式：标配内置微型热敏打印机

20.记录内容：程序信息、程序运行阶段、程序运行转折点，各阶段温度、压力、时间等。

21.安全保护：温自动保护装置：超过设定温度，系统自动切断加热电源；

▲22.超压双重保护：超过设定压力自动报警功能；超过安全阀开启压力，安全阀开启泄压；

▲23.过流保护装置：设备电流过载时，过流保护动作，系统自动切断电源；"