**多体位康复床**

1、规格：210×65×54～81cm

2、床面高度调节高度：54～81cm

3、趴手调节范围：0～16cm

▲4、床面翻转角度：前床面-25°～50°，中间床面0°～25°,后床面0°～60°

5、床面尺寸：200×60cm，前床面53×28cm，中间床面53×60cm，2块后床面94×28cm。

6、趴手尺寸：53×13cm

7、整体额定负载：≤170kg

▲8、电动推杆最大推力：≧8000N；最大拉力≧6000N

9、电动推杆自锁力（推）：≧8000N；自锁力（拉）：≧6000N

10、电动推杆行程：0～100mm；0～150mm

11、限位开关：内置；过载保护：有

12、医用慢速推杆电机2台，推力大，噪音低。

13、床面采用PU面料内置高回弹海绵，固定在床架上,承载4000N均布静载荷

14、配有4个3寸医用轮，且带有4个脚轮起落手柄，方便移动

15、气弹簧3根，调节床面角度，适应治疗时的不同体位。

具有第二类医疗器械产品注册证

配置清单

**序号** **货物名称** **配置清单**

1推杆电机 2台

2 前床面、中间床面、后床面 1套

3 主体框架 1套

4 控制器 1套

5 遥控器 1只

6 可调床脚 4个

7 升降脚轮 4个

8 气弹簧 3只