三重四级杆气质联用仪

1	1工作条件

1.1电源:220V，50Hz

1.2温度:操作环境20˚C-35˚C

1.3湿度:操作状态25-50%，非操作状态20-80%

2技术指标

★2.1气相色谱仪主机部分

要求能同时安装不少于三个进样口。保留时间重现性<0.006%或<0.0006min；峰面积重现性<0.8%RSD，为了统一售后气相色谱和质谱部分要求为同一制造商生产。

2.2柱温箱

2.2.1操作温度：包含室温以上5˚C-450˚C

2.2.2温度分辨：≤1˚C温度设定，≤0.1˚C程序设定

2.2.3降温速率：从450˚C降至50˚C<4min（需提供相关软件截图）

2.2.4最大运行时间：≥9999.9分钟

2.2.5程序升温：不小于30梯度/31平台程序升温（需提供软件截图）。

2.2.6温度稳定性:＜0.01˚C/1˚C环境变化

▲2.2.7升温速率：≥220˚C/min（请生产厂家提供软件截图证明文件）

2.2.8分流/不分流毛细管柱进样口(带电子气路控制)。

2.2.9可编程电子参数设定压力、流速、分流比，电子流量控制隔垫吹扫，最大压力可到150psi或以上（请生产厂家提供软件截图证明文件）。

2.2.10最高使用温度：≥450˚C，可以选择两根色谱柱互相自动切换。

2.2.11压力设定精度：≤0.001psi（请生产厂家提供软件截图证明文件）。

▲2.2.12 实现双柱系统：柱温箱同时放置两根色谱柱，在无需人为干预的情况下实现两根色谱柱的切换使用，最大提升分析效率。（请生产厂家提供软件截图证明和相关的应用文章）。

▲2.2.13具有色谱柱智能识别功能，反馈色谱柱使用信息。（提供官方证明材料及其官方网站链接）。

2.3分流不分流进样口

2.3.1程序段数：≥7段

2.3.2流量控制部：压力设定范围包含0~1035kPa(0~150psi)

2.3.3SPL最高使用温度：≥450℃

▲2.3.4支持恒流，恒压，恒线速度，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式，同时具有恒线速度控制功能，须提供软件截图和采用恒线速度分析样品的应用文章证明。

2.4质谱检测器部分

2.4.1质量分析器：带有预四极杆要求为非 “S”型为优，避免出现死体积点和污染点，主四极杆以不控温为优，无需控温即可实现0.1amu/48h稳定，纯金属钼可打磨为优。如果非纯金属钼材质四级杆需要多提供此类型四级杆5根。（请生产厂家提供设计截图证明文件）

2.4.2四极杆具有自动优化加速功能：对于高质量端离子的自动电场补偿技术，提升离子通过四极杆的速度，以提升全质量范围的信号质量，在高速扫描时保证数据灵敏度和质谱图正确性。须提供此技术的证明材料。

2.4.3质量数范围：不小于10-1090m/z

2.4.4质量轴稳定性：≤±0.10u/48小时

2.4.5扫描速率：最大达到≥20000u/sec（请生产厂家提供软件截图证明文件）。

2.4.6最小MRM驻留时间:≤0.5msec

★2.4.7仪器检测限指标：

质谱检测限指标(EI，MRM，IDL)：≤0.5fg八氟奈(OFN),10fgOFN进样≥8次（提供权威机构计量证明材料）

2.4.8灵敏度：

★1)EI源MRM模式：100fg八氟奈,信/噪比≥60000：1(272—222) （提供权威机构计量证明材料）。

2)EIScan：1pg八氟萘（OFN）,RMS信噪比>3000：1（扫描范围50-300amu）。

2.4.9MRM扫描速率：≥800通道/秒为优

2.4.10动态范围：≥106

2.4.11高效电子轰击源，采用完全惰性的材料制成，同时安装两根灯丝，灯丝电流范围包含0-200A。

2.4.12离子化能量：10-200eV或更大范围连续可调。

2.4.13离子源:采用前开门式设计，非侧开门式。可从仪器正前面简单拆装，方便离子源清洗维护和灯丝更换。须提供质谱离子源部位前开门设计的图片证明。

离子源类型：要求高效率惰性化离子源或者离子源带智氢洁功能，以便离子源维护和清洁。

2.4.14质量分析器：三重串联四级杆

2.4.15真空系统：两级分子涡轮泵高真空系统,空气冷却，无需水冷，源区和分析区形成差分抽气系统。大抽速机械泵（不低于2m3/h）和长寿命涡轮分子泵（不低于360L/s）组合差分抽气高真空系统,无需额外水冷却系统。

2.4.16气质接口温度:独立控温，最高温度可到350˚C或以上。

2.4.17支持Scan/MRM、Scan，Scan/Product Ion Scan等多种监测模式的同时扫描,获得高灵敏度定量数据的同时不丢失化合物的质谱信息。

▲2.4.18具备载气节省模式，支持氦气与氮气之间的切换，支持氦气与氢气之间的切换（提供软件界面截图作为证明）；

2.5数据处理系统

2.5.1可进行数据采集、数据处理、定性分析和定量分析；可调入单极GCMS方法，支持Excel表格与MRM表格的互相拷贝粘贴；支持自建库及谱库检索功能，支持保留时间自动调整功能。软件符合GLP认证及21CFRPart11，支持自动校正和全自动分析功能，满足各种自动要求的软件系统。

2.5.2软件：气质串接质谱操作软件为原版中文系统

▲2.5.3 Smart MRM数据库利用保留指数计算目标成分的当前保留时间，无需标准品即可创建仪器方法。须提供利用保留指数计算保留时间，并快速创建MRM分析方法的应用报告或说明。

★2.5.4 Smart MRM数据库具备分组管理功能，用户可自行创建目标化合物分组并支持自动创建MRM仪器方法。须提供数据库分组功能的截图证明。

2.5.5具有MRM自动优化工具，支持任意设置碰撞池CE能量范围和间隔，可自动创建批处理表格，自动处理相关数据文件，自动添加新增MRM参数至数据库中。须提供设置CE能量范围/间隔的软件截图和MRM自动优化工具优化过程的说明。

2.5.6谱库:最新NIST谱库

2.5.7质谱数据处理软件可依据保留时间自动调整谱库当中标准保留时间和质谱信息对样品当中可能存在的目标化合物进行自动搜寻,并显示搜寻结果,搜寻结果应显示每个化合物的实测保留时间与谱库当中其标准保留时间的偏差,定量及确认离子之间的标准丰度比与实测丰度比等以供使用者准确定性。

▲2.5.8支持智能钟功能。系统启动后真空状态、调谐结果自动判定，无需人为确认即可直接开始分析工作，序列运行、维护时间直观显示，便于用户合理工作时间，提升工作效率。需提供软件截图证明。

▲2.5.9配备生态学模式Eco Mode，有效降低耗电量与装置的运行成本，并可在批处理完成后自动运行，需提供Eco模式的说明样本和软件截图证明。

2.6.自动进样器单元

2.6.1.样品位：≥150位样品盘

▲2.6.2.进样量范围：不低于0.01~190 uL，10μL 注射器以0.1μL 步进；（需提供证明文件）

2.6.3.交叉污染：小于10-4 (使用4种溶剂清洗, 测定正己烷中1% 联苯)

2.6.4.具有样品优先模式：当进行样品批处理进样时, 可对某样品进行优先进样设定, 而后继续完成批处理设定。

▲2.6.5.可升级双塔双柱进样系统（需提供视频证明文件）。

2.6.6.可升级样品架冷却和加热功能。

2.6.7.保留时间重复性：<0.0008min。

2.6.8.峰面积重复性：<1% RSD。

3技术服务

3.1质量保证期：按技术指标进行验收，保修期至少一年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修,如发现潜在问题，应负责排除。终身负责维修。安装调试仪器时，免费给采购单位提供现场操作培训。确保采购单位操作人员能够正常使用仪器。

3.2所提供设备的生产厂家要求有专门的服务机构、零配件保税仓库、维修机构、专业培训中心。保证所供设备至少10年的正常使用寿命，及零备件保税仓库要求常用零备件及消耗品。

3.3在买方对仪器使用一段时间后，厂家提供买方2位技术人员免费在其培训部们进行高级操作和技术培训。培训课程由基础理论、使用操作、日常维护、简单的维修、应用方法等内容组成。培训结束经考核合格后颁发统一的仪器操作资格证书。

3.4保修期内，收到采购单位提出的维修要求，必须在24小时内响应，48小时内赶赴现场，做出准确的故障诊断，在2周内保证恢复仪器正常运转。

▲3.5 需要生产厂家提供5份以上省级以上客户使用本型号三重四级杆气质联用仪满意度调查报告。（要求提供有客户盖章和签字证明文件）。

四、仪器配置要求：

4.1气相色谱仪主机1台（含分流不分流进样口2套,150位以上液体自动进样1套）；

4.2 NIST谱库1套；

4.3氦气过滤器1套；

4.4安装工具包1套；

4.5质谱（含EI源）检测器 1套；

4.6内衬管10个；

4.7 O型环10个；

4.8石墨垫各10个；

4.9操作软件工作站1套；

4.10配备进样瓶200个

4.11进样隔垫200个 ；

4.12氦气气瓶及减压阀1套；

4.13双柱进样系统（双进样口两根色谱柱同时使用，自动切换）1套