病原微生物全自动基因文库构建系统

1.设备主要用途：病原微生物基因测序文库构建；传染病疫情溯源基因文库体系构建；食物中毒中基因文库自动化构建；

2.主要技术性能

2.1.设备为开放平台，可兼容不同类型建库试剂盒，支持定制化设备运行流程，可为提供不同试剂或建库方法的实验流程编辑，测试、优化等。

2.2.设备机械臂运行路径可控，流程中可避免跨越干净耗材的上方，降低污染的风险。

2.3.移液器支持自动取用1-8任意数量的Tip头，用于不同通量运行，不浪费耗材。

2.4.配备8通道移液器，支持2-200ul移液，移液原理为空气置换式。

▲2.5.移液均一性：2ul：<5%，200ul：<1%；移液准确性：2ul：<±10%， 200ul：<±1%。

▲2.6.设备通量：单次运行支持1-24任意数量样本的自动化建库，单次运行支持1-8任意数量样本的自动化杂交捕获。

▲2.7.移液器具备液面感应，可以自动探测试剂液面，可根据不同液面高度自动调整吸液位置。（提供相关证明材料）

▲2.8.自动抓手具备抓取感应，可自动感应是否抓取成功，并在失败时提醒用户，防止流程失败。（提供相关证明材料）

▲2.9.定量检测兼容不同品牌试剂,兼容Qubit定量试剂，可自动完成样本或者文库的定量检测，定量模块支持1-24通量定量检测。（提供相关证明材料）

▲2.10.设备具有2个或以上温控模块，可用于试剂制冷保存和加热孵育。（提供相关证明材料）

★2.11设备内部集成自动化PCR仪，PCR仪运行由设备自动化控制，无需额外附属设备。可用于文库构建过程中的酶反应、PCR扩增反应、杂交捕获反应和制备好的文库低温储存等。

2.12.PCR仪模块温控范围为4-99℃，温控准确度（精度）≤0.3℃，温控均匀性≤±0.3℃。

★2.13.设备内部平台大小≤16个SBS标准板位。（提供相关证明材料）

2.14.温控模块温控范围为4-90℃，温控精度不高于±1℃。

2.15.设备内部配备可加热振荡模块，用于混匀或试剂预热。

2.16.加热振荡模块可在100-2000rpm范围内根据需要设定不同振荡速度，室温-80℃范围内加热。（提供相关证明材料）

★2.17.Tip头采用叠放式设计，可同时满足一次性使用和重复使用的需求，最多可一次性装载≥6盒Tip头，无需再实验流程中途添加耗材。（提供相关证明材料）

2.18.耗材存储：仪器配备集成的耗材存储，以扩大可用的反应板数量超出台面可用位置数。

2.19.移液：仪器支持直接从手工实验试剂盒试剂瓶中移液。

★2.20.内置荧光定量模块，定量范围0.5-100ng/μL，完全集成 DNA 或 RNA 定量，单次运行最大通量为48。（提供相关证明材料）

2.21.设备机械臂在可机器轨道范围内在X、Y、Z三个方向上任意运动，反复运行定位精度≤±0.1mm。

2.22.设备内置紫外灯，可对设备内部进行紫外消毒，减少污染；紫外灯可自动设置开启时间，开启过程中与设备门感应联动，开门即停，防止人员紫外伤害。

2.23.设备配备HEPA系统，过滤效率≥99.99%（at0.3um），可减少气溶胶污染。

2.24.设备配备急停按钮，在紧急情况时按下可停下设备，防止意外出现。

2.25.设备配备运行监控摄像头，方便回溯运行故障，快速查找原因。

2.26.系统软件在装有Windows操作系统的电脑上都可以流程运行。

2.27.系统软件为提供不同的访问权限，根据需要提供三级授权：工程师、管理员和操作员。

2.28.系统软件界面简洁美观，提供操作指引，指导用户正确放置实验试剂和耗材，减少操作失误。

2.29.系统软件在运行中实时监控设备各个模块温度，运行时间和运行状态

2.30.含同厂家新冠病毒、甲型和乙型流感病毒全基因组捕获和建库程序，自动完成新冠病毒全基因组捕获和建库全流程，并需要程序截图证明；

2.31.含同厂家甲型和乙型流感病毒全基因组捕获和建库程序，自动完成甲型和乙型流感病毒全基因组捕获和建库全流程，并需要程序截图证明；

2.32.含同厂家多病原全基因组探针杂交捕获建库试剂盒全流程，自动完成19种病原全基因组探针捕获和建库全流程，并需要程序截图证明；

2.33. 含二代测序建库流程和适配于三代测序平台的连接法测序多样本DNA建库试剂盒建库程序，自动完成gDNA或者PCR产物建库全流程，并需要程序截图证明

2.34.配套同品牌新冠病毒测序数据分析软件，用于新型冠状病毒全基因组测序数据的拼接鉴定、变异分析和溯源；

2.35. 配套计算机软件著作权登记证的同品牌流感病毒测序数据分析软件，用于流感病毒全基因组测序数据的拼接鉴定、变异分析和溯源；

2.36. 配套同品牌呼吸道多病原探针测序数据分析软件，可用于多病毒探针全基因组测序数据的拼接鉴定、变异分析、能同时鉴别多个病毒物种信息；

2.37支持第三方试剂盒开源性程序编写和输入，可协助用户完成自动化平台整合等功能。

3、配置单：

主机一台，移液单元一套，移板机械手一套，操作软件一套；新冠病毒捕获试剂盒新（24人份/自动版）6盒; 基因测序建库试剂盒（24人份/自动版）6盒；PCR产物回收磁珠（自动版）6盒；配套的核酸定量分析试剂盒和分析管子；

4、质量保证

4.1 保修期：主机及相关配套设备保修期1年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供免费保修。

5、厂家售后服务体系

5.1 厂家能够提供快速的安装调试，操作指导和维修等方面的技术服务；

5.2 厂家有属于自己的客户应用支持中心和400电话支持系统，为基层客户提供仪器使用和应用支持,为用户提供分析咨询演示分析和培训等服务；

5.3 在中国境内还应该提供厂家自身的零备件供应体系，方便客户购买消耗品和零备件；

5.4 厂家服务中心直接提供终身维修，维修响应时间为24小时内，48小时内到达现场。