## 汇总表
新城红旗中学实验室改造项目汇总表
序号 | 科 目 | 数 量 | 单价(元) | 合计（元） | 备注
1 | 物理智能吊装实验室 | 4
2 | 高中物理教学仪器 | 1
3 | 化学智能吊装实验室 | 4
4 | 高中化学教学仪器 | 2
5 | 生物组培实验室 | 1
6 | 微生物实验室 | 1
7 | 污水处理系统 | 2
8 | 地理专用教室 | 1
9 | 合计

## 物理智能吊装验室
物理智能吊装实验室
序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计（元） | 备注
智能控制系统
1 | 全智能系统控制箱 | 1、整体尺寸：450mm×200mm×900㎜(±5㎜)；箱体厚度为≥1.2㎜SPCC冷轧钢板，钣金折弯成型，表面经酸洗磷化处理，经过静电喷涂粉末高温工艺处理； 2、控制箱体内分二段式结构设计，柜上端为电气设备安装层，下端为控制操作屏； 3、2P电源总开关一组，学生总控2P漏电保护器一组，220V电源插座三组； 4、摇臂控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室摇臂进行单独或分组控制（升降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止）； 5、电源控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室220V电压和0-30V电压进行单独或分组控制； 6、照明控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室照明进行单独或分组控制。 | 台 | 1
2 | 智能控制屏 | 规格：≥10寸显示屏，集中控制系统，可执行各选项控制（配一启动按钮开关和一急停开关） 1、摇臂控制：对全室摇臂进行单独或分组控制（升降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止），具有防卡，防夹功能； 2、电源控制：对全室220V进行单独或分组控制； 3、照明控制：对全室照明进行单独或分组控制。 | 套 | 1
3 | app吊装控制系统 | 1、摇臂控制：对全室摇臂进行单独或分组控制（升降或暂停，升降到底后摇臂会自动停止），具有防卡，防夹功能； 2、电源控制：对全室220V电压进行单独或分组控制； 3、照明控制：对全室照明进行单独或分组控制。 | 项 | 1
4 | 温湿度探测系统 | 系统控制箱内配置精密温湿度传感器，实时监测室内的温度和湿度，实时显示当前环境的温度和湿度。 | 项 | 1
顶部集成供给系统
1 | 吊装主体框架 | 1、主框架尺寸：1720*620*300mm(±5mm)，采用≥2.0mm冷轧钢复合材料，经高温模压工艺一次成型； 2、特点：具有电气绝缘性、耐腐蚀性、机械性能好、耐紫外线抗老化性能及阻燃性，能有效保护主体内结构部件供应系统的安全； 3、堵头椭圆形结构，边框带有护眼灯。承重骨架采用工业级高强度型材经CNC精加工成型； 4、动力选用安全低压直流24V低压电机动力，摇臂采用规格大小为≥70*55mm椭圆形，厚度≥1.5mm铝合金挤压成型，动力装置和主体结构模块化组合。 | 套 | 7
2 | 顶装固定支架护罩 | SPCC冷轧钢板经激光切割、数控冲压、数控折弯成型，表面经环氧树脂粉末静电喷涂高温固化处理。 | 只 | 7
3 | 智能摇臂升降系统 | 动力采用为直流24V减速低压电机，连接杆采用≥70*55*1.8mm专用铝合金模具一体成型，功能模块采用模具一体成型，功能模块可安装高低压电源（低压电源为交直流，可以显示交直流电压）、急停开关，配网络同时可以扩展多媒体控制。系统自带障碍物保护功能，当摇臂在运动的过程中遇到障碍物时会自动复位；摇臂在运动的过程中供应模块的电源处于断电状态。 | 个 | 13
4 | 电源供应模块 | 1、教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制； 2、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用≥1.54寸液晶显示电源学生交直流电压 ； 3、学生交流电源通过上下键0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A； 4、学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2A； 5、采用485网络模块接口； 6、接收智能化控制系统控制，内含新国标5孔插座。可以分组或独立控制电源供给。 | 组 | 13
5 | 急停装置 | 在系统出现故障时可在1秒紧急制动，确保实验操作时的安全性。 | 组 | 13
6 | 实验室布线 | 1、敷设PVC阻燃管穿BV塑铜线； 2、4mm²2根，1.5mm²2根，2.5mm²2根，1.5mm²1根，实验台内铝塑护套管穿1.0mm²RV塑铜线。 | 项 | 1
7 | 基础改造 | 1、顶面改造：全教室铝扣板吊顶； 2、墙面改造：全教室墙面采用涂料粉刷； 3、地面改造：原有地板砖拆除，铺设耐磨、耐腐蚀地板砖； 4、教室保洁：全教室清洁卫生。 | ㎡ | 95
8 | 合计
注：1、以上设备要求中如需供应商提供第三方检测机构出具的检测报告的，中标后采购人有权对其真实性及权威性进行核查。 2、签订合同前采购人有权抽取关键参数的产品，对投标人响应文件中的产品参数进行逐一比对验证，如发现实物与招标参数和所投标书参数不符，采购人可拒签合同并终止中标人中标资格，并上报监管机构以虚假应标处理，所产生的一切责任和后果由投标人全部承担。

## 高中物理教学仪器
高中物理教学仪器配备要求
序号 | 名 称 | 技 术 参 数 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计（元） | 备注
1 | 电 容 表 | 数字式，3-1/2位或4-1/2位数码管，测量范围200pF～20000μF | 个 | 30
2 | 实验用品提篮 | 配有提手，不小于490mm×360mm×290mm，环保材质,耐腐蚀，承重不小于10kg | 个 | 8
3 | 直角坐标黑板 | 正方形黑色木板或磁吸附式黑板，边长≥1000 mm，上绘白色网格线条构成的坐标系，网格边长为50 mm；附带磁性塑料 | 块 | 4
4 | 打 孔 器 | 齿口式，材质为不锈钢管、钢管或黄铜管，每组不少于4支，外径分别为5.0mm、6.5mm、8.0mm、9.5mm，并配一支带柄金属通扦 | 套 | 56
5 | 两 用 气 筒 | 活塞胶垫；气嘴应为金属材料，外径8mm±0.1mm，长度15mm，台阶口；抽气压强达到6.7kPa时，放置30s，漏气引起的压强变化应不大于2.6hPa；充气压强达到290kPa时，放置30s，漏气引起的压强变化应不大于9.8hPa | 个 | 4
6 | 抽 气 筒 | 1、供中学物理实验中作抽气、打气使用； 2、极限抽气压力≤6.7×103Pa（50mmHg）； 3、最低打气压力≥2.9×105Pa； 4、活塞碗要求材质挺实，碗外表面较柔软，耐磨密封性良好。 | 个 | 4
7 | 打 气 筒 | 气嘴外径8mm±0.1mm，长度15mm，台阶口，只有安全阀压力小于1.2MPa | 套 | 4
8 | 仪 器 车 | 600mm×400mm×1000mm，橡胶包车轮，车轮Φ75mm，厚25mm；2轮带刹车，车轮固定时车架扭动量（上部）≤20mm；钢材制作，载重≥60kg | 辆 | 4
9 | 充磁器 | 有充磁时间自动控制功能，外壳为非铁磁性材料，线圈轴向长度不小于80mm，能充两极间距大于28mm、磁极截面积小于42mm×24mm的蹄形磁体以及截面积小于42mm×24mm的条形磁体，电源与线圈骨架以及外壳金属件之间抗电强度3000V | 台 | 4
10 | 光学显微镜 | 640×,带光源 | 台 | 20
11 | 酒精喷灯 | 座式，铜制，壶体容积≥300mL，火焰温度≥800℃ | 个 | 4
12 | 物理支架 | 立杆Φ12mm×500mm、Φ12mm×700mm各1根；A形座2个，质量分别不小于1.5kg和3.0kg；平行夹2个、垂直夹2个、烧瓶夹1个、万向夹1个、台边夹1个、大铁环1个、圆托盘1个、绝缘杆1根、吊杆1个、吊钩4个 | 套 | 4
13 | 方座支架 | 由方形座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只）、平行夹、吊杆组成；立杆长600mm；方形座长210mm，宽135mm，质量≥1.5kg；烧瓶夹夹口内壁有耐热不低于120℃的缓压层 | 套 | 112
14 | 多功能实验支架 | 组合座架1个，最小组合支承面积应不小于560mm×100mm；滑块式垂直夹5个、烧瓶夹1个、万向夹1个、大铁环1个、方托盘1个、绝缘环2个、吊钩4个 | 套 | 4
15 | 升降台 | 不锈钢台面，台面防滑；上台面有效面积不小于140mm×140mm，下台面有效面积不小于160mm×160mm，厚度不低于1mm；升降范围85mm～235mm，连续可调；上下台面的平面度误差应≤2mm，升降过程中任一位置的平行度误差≤3mm；额定载重量≥10kg | 台 | 4
16 | 三脚架 | 铁制，环内径75mm，高150mm | 个 | 56
17 | 高中学生电源 | 交流输出：2V～16V/3A，每2V一挡。直流稳压输出：2V～16V/2A，每2V一挡。有过载保护。安全要求：电源端与外壳抗电强度1500V（有保护接地线）或3000V（无保护接地线），电源端与低压输出抗电强度3000V | 台 | 56
18 | 高中教学电源 | 交流：2V～24V，每2V一挡，2V～6V/12A，8V～12V/6A，14V～24V/3A；直流稳压：1V～25V分挡连续可调，2V～6V/6A，8V～12V/4A，14V~24V/2A；40A、8s自动关断。安全要求：电源端与外壳抗电强度1500V（有保护接地线）或3000V（无保护接地线），电源端与低压输出抗电强度3000V | 台 | 8
19 | 电池盒 | R20（1＃）电池用，有接线柱，负极可用弹簧或弹性磷铜片，有串联接插口，电池装反时不能接通 | 组 | 80
20 | 感应圈 | 应带有高压输出插座和高压连接导线，可有放电电极。输出电压调节范围应为9kV～300kV（单边脉冲峰值），正反向（或反正向）电压峰值之比应不小于1.5。输出电流最大应达到4mA（平均值）。不设放电电极，外部没有火花放电时感应圈不应损坏；设放电电极时，放电电极应定位，在可能调节到的最大放电距离时感应圈应不损坏。在最高输出电压，放电间隙5mm时感应圈连续放电15min，温升应不超过15℃。感应圈高压绕组与电源输入端的抗电强度应不低于3000V，高压绕组与保护接地线之间的抗电强度应不低于3000V。应带有高压输出插座和高压连接导线，可有放电电极；应设防护罩，面板显著位置应有“当心触电”的安全警示标志 | 台 | 8
21 | 直流高压电源 | 输出电压分直流高压：250V、300V、600V、1000V、1200V、1500V六档。 输出电流：1档、2档额定电流为0.2A，3档、4档、5档、6档额定电流为0.1A 过载保护动作电流（1档、2档）0.25A+0.01A(3档、4档、5档、6档）0.15A+0.01A. | 台 | 4
22 | 电子起电机 | 放电距离应为5mm～35mm，输出高压电流应≤500μA，有短路保护和开路保护，连续工作时间不少于30min，输出电压对地正负对称 | 台 | 30
23 | 直尺 | 有机塑料；标称长度1000mm，分度值1mm；全长≤±1.5mm，厘米分度≤±0.6mm，毫米分度≤±0.3mm；尺面平面度允差≤3.0mm，尺边面垂直度允差≤0.5mm | 只 | 56
24 | 钢直尺 | 300mm | 只 | 56
25 | 钢直尺 | 600mm | 只 | 56
26 | 钢卷尺 | 0mm～5000mm，分度值1mm。B型（自卷制动式），尺带宽不小于12mm，厚不低于0.15mm。尺带拉伸、收卷轻便灵活，无卡阻现象 | 盒 | 56
27 | 游标卡尺 | 测量范围0mm～150mm，分度值0.02mm，尺框微动装置沿尺身移动平稳、无卡滞和松动现象，用制动螺钉能准确、可靠的固定在尺身上，带深度尺 | 把 | 56
28 | 游标卡尺 | 测量范围0mm～150mm，分度值0.05mm，尺框微动装置沿尺身移动平稳、无卡滞和松动现象，用制动螺钉能准确、可靠的固定在尺身上，带深度尺 | 把 | 56
29 | 外径千分尺（螺旋测微器） | 测量范围0mm～25mm，分度值0.01mm。螺杆和螺母全量程范围内充分啮合，配合良好，无明显卡滞和轴向窜动，螺杆与轴套配合良好无明显径向摆动，锁紧装置能有效锁紧测微装置 | 只 | 56
30 | 数显外径千分尺（数显螺旋测微器） | 测量范围0mm～25mm，分辨力0.001mm | 把 | 20
31 | 物理天平 | 测量范围0g～500g，分度值0.02g；应有调水平功能，指针针尖对应位置增加透镜放大功能；托盘在不使用时在不损坏天平精度的情况下可以有位置悬挂 | 台 | 40
32 | 学生天平 | 测量范围0g～200g，分度值0.02g | 台 | 56
33 | 架盘天平（托盘天平） | 测量范围0g～100g，分度值0.1g | 台 | 40
34 | 托盘天平 | 测量范围0g～500g，分度值0.5g | 台 | 56
35 | 电子天平 | 测量范围0g～200g，分度值0.01g | 台 | 4
36 | 电子天平 | 测量范围0g～1000g，分度值0.1g | 台 | 4
37 | 金属钩码 | 50g±0.5g，每盒10个，可叠放；材料采用纯度99.6%、粒度不小于80#的铁基粉或其他钢材，钩码表面应有防腐镀层；硬度不小于HB70；上下钩的连线应通过钩码主体的轴线 | 套 | 56
38 | 金属槽码 | 2g×4，5g×4，10g×4，20g×4，50g×4，100g×2，200g×1；5g×1金属槽码盘和10g×1金属槽码盘 | 套 | 56
39 | 机械秒表 | 分度值0.1s，一等 | 块 | 56
40 | 电子秒表 | 精度 0.01 s | 个 | 56
41 | 电火花计时器 | 包括单频率电火花计时器、重锤、弓形夹、纸带、备用墨粉纸（不少于30张）等。交流电压220V±22V，单频率50Hz，电火花能击穿10mm的空气间隙。实验效果：重力加速度实验值与当地重力加速度的相对误差应不大于3%。高压脉冲端子应有当心触电警告文字 | 个 | 56
42 | 电火花计时器 | 包括多频率电火花计时器、重锤、弓形夹、纸带、备用墨粉纸（不少于30张）等。交流电压220V±22V；多频率20Hz、50Hz、100Hz。火花能击穿10mm的空气间隙，宜有同步释放功能。实验效果：重力加速度实验值与当地重力加速度的相对误差应不大于3%。高压脉冲端子应有当心触电警告文字 | 个 | 56
43 | 电磁打点计时器 | 磁电式，单频率：50Hz，连续打50点应无漏点、重合点，点迹清晰，附固定夹 | 个 | 56
44 | 数字计时器 | 四位及以上，数据存储。可通过液晶屏选择控制菜单，可设定多种计时模式，包括通过时间、挡光时间、速度、周期、平均周期、平均频率、计数、单摆周期、平均单摆周期、平均单摆频率、周期数等，能显示不少于10个挡光间隔时间、10周振动、n次振动时间总和、加速度计时3个时间、自由落体时间不少于2个、2路光电门分别计2个挡光时间(对碰、追碰)，对应间隔时间的平均速度、加速度、碰撞计时四个平均速度；电磁铁可调释放延时补偿。具有2路光电门接口、2路独立计时触发按钮，有电磁铁接口，统一通用接口，1个电磁释放按钮，能够存储不少于20组数据。用于匀加速运动、自由落体、圆周运动、牛顿第二定律、单摆、碰撞、声速测量等实验 | 台 | 56
45 | 频闪光源 | 分挡不少于5Hz、10Hz、20Hz、25Hz、40Hz、50Hz，光触发同步 | 台 | 4
46 | 水银温度计 | -30℃~100℃,分度值1℃,误差±1.5℃ | 支 | 4
47 | 数字温度计a | 宜双路铂电阻温度计，测量范围-30℃~+200℃,分辨力0.1℃,示值误差±0.5℃,响应时间＜6s。热电偶温度计可做表面温度计用。不接电脑，可独立运行，自带显示屏 | 台 | 4
48 | 寒暑表 | 测量范围-50℃~50℃,分度值1℃,允许误差1℃ | 只 | 4
49 | 条形盒测力计 | 测量范围0N～10N，分度值0.2N；示值误差≤1/4分度，升降示差≤1/2分度，重复性偏差≤1/4分度 | 个 | 40
50 | 条形盒测力计 | 测量范围0N～5N，分度值0.1N；示值误差≤1/4分度，升降示差≤1/2分度，重复性偏差≤1/4分度 | 个 | 112
51 | 条形盒测力计 | 测量范围0N～2.5N，分度值0.05N；示值误差≤1/4分度，升降示差≤1/2分度，重复性偏差≤1/4分度 | 个 | 56
52 | 圆盘测力计 | 测量范围0N～5N，分度值0.1N，示值误差1/4分度，升降示差1/2分度，重复性偏差1/4分度 | 个 | 4
53 | 拉压测力计 | 测量范围-10N～10N，分度值0.2N，示值误差1/4分度，升降示差1/2分度，重复性偏差1/4分度 | 个 | 4
54 | 双向测力计 | 测量范围-10N～10N，分度值0.2N | 个 | 4
55 | 演示数字测力计 | 无线发射接收，大屏幕显示，有存储功能，可用于瞬间力的测量 | 个 | 20
56 | 学生数字测力计 | 测量范围0N～2N，分辨力0.001N，采样频率不低于100次/秒，有调零、校准、记忆（能显示稳定值）功能，能测拉力、压力 | 个 | 56
57 | 数字演示电表a | 4-1/2位，双面显示，同一物理量能自动转换量程。直流电流：200μA、2mA、20mA、200mA、2A、20A，不确定度0.2％；直流电压：2V、20V、200V，不确定度0.1％；电阻：200Ω、2kΩ、20kΩ、200kΩ、2MΩ、20MΩ,不确定度0.2％；交流电压：2V、20V、200V，不确定度0.5％；交流电流：2mA、20mA、200mA、2A，不确定度1.0％。2A、20A自动过载保护，故障排除自动恢复。可测量电容、电感、频率、晶体管放大倍数、温度等；交流供电，采用II类变压器 | 只 | 6
58 | 直流电流表 | 0.6A、3A双量程，2.5级 | 只 | 112
59 | 直流电流表 | 0.6A、1.5A、3A三量程，2.5级 | 只 | 56
60 | 直流电压表 | 微安级。0μA～100μA，表头压降100mV；0μA～200μA，表头压降500mV。2.5级 | 只 | 112
61 | 灵敏电流计 | 测量精度2.5级，测量范围-300μA～0μA～300μA；表头内阻：G0挡80Ω~125Ω,G1挡2400Ω~3000Ω | 只 | 56
62 | 多用电表 | 指针式，不低于2.5级，学生用电表功能不低于MF47型电表，教师用电表功能不低于MF10型电表 | 只 | 56
63 | 多用电表 | 数字式，4-1/2位，电压、电流、电阻、电容、二极管、温度、频率测试 | 只 | 40
64 | 磁电式电流表模型 | 由永久磁体、铁芯、线圈、螺旋弹簧、指针、刻度盘等组成。外壳透明，从电表的前后应能观察到电表的内部测量结构和主要结构件以及动作原理。通过电流时线圈能旋转 | 只 | 56
65 | 演示电表 | 磁电系低阻交直流，2.5级 | 台 | 20
66 | 教学示波器 | DC～5MHz，扫描范围10Hz～100kHz，I类电器，电源端与信号输出端抗电强度3000V | 台 | 20
67 | 学生示波器 | DC～2MHz，扫描范围10Hz～100kHz，I类电器，电源端与信号输出端抗电强度3000V | 台 | 20
68 | 示波器 | 数字式，双通道，带宽不低于100MHz，采样频率不低于1GSa/s，屏不小于18cm，有存储功能，I类电器，电源端与信号输出端抗电强度3000V。宜有投影机等显示设备接口 | 台 | 4
69 | 电阻箱 | 四位，9999Ω,1级 | 个 | 56
70 | 电阻箱 | 六位，99999.9Ω,1级 | 个 | 40
71 | 微电流放大器 | 具有10×、100×、1000×和10000×四种放大倍数。输入端开路或短接都能平稳调零，调零后10min零漂不大于电流表满度值的5%。放大器正、负方向误差不大于量程的±5%。输入端可连接单根导线，输出端接演示电表，输出电压可调，有校准信号。外壳全屏蔽，输入、输出均采用接插两用接线柱。附屏蔽导线1根，长0.5m，两端为接线插头。附10kΩNTC热敏电阻和电桥，在不同环境气温时都能调平衡 | 台 | 6
72 | 量角器(圆等分器) | 角度分度线应为0°~180°和180°~0°双向标度，最小分度值应为1°,双向角度标度中间有划线槽；在半圆的直径边应有直尺，直尺的最小分度值宜为1cm；半圆直径应为500mm～510mm；厚≥8mm，半圆圆心定位孔的直径应在0°~180°线（x轴）上，在定位孔半圆圆周上应有一短线，标出y轴的位置；半圆孔直径应为10mm～12mm；手柄应安装在直尺与半圆定位孔之间 | 个 | 56
73 | 螺旋弹簧组 | 由拉力极限分别为4.9N、2.94N、1.96N、0.98N和0.49N的5种弹簧构成；各弹簧带长50mm挂钩（有指针），两端应为圆拉环，附标度板 | 只 | 56
74 | 摩擦力演示器 | 1、电动式摩擦力演示实验装置； 2、滚筒转动带动橡皮带运动，通过橡皮带上物体的相对运动结合仪器配备的演示测力计测量物理的最大静摩擦力； 3、额定电压：交流220V；频率：50Hz；电机功率：50W；绝缘电阻大于20MΩ（动力装置可采用手摇)。 ★4、参照JY0001-2003《教学仪器设备产品的一般质量要求》标准，满足以下4项要求，投标人需提供制造厂商出具的国家认可的带CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件； 4-1、教学仪器设备产品的外观要造型美观、色彩协调、规整光洁。表面不应有明显的擦伤、划痕和碰撞的坑疤； 4-2、电镀层表面应致密、平滑、均匀，不应有气泡、针孔、毛刺、锈点、剥层、水迹和覆盖不严的地方，不应有树枝状和海绵状镀层，不应有斑点和条纹，镀件的边缘和棱角不得有粗糙的结晶和烧痕； 4-3、漆层附着牢固，不脱落，表面平整光滑、色调美观、薄厚均匀，不应有流疤、龟裂、皱皮、剥落和露底。美术漆层应花纹清楚，裂纹层不应露出底漆； 4-4、塑料件表面应平整清洁，不应有划痕、溶迹、缩迹，不应有气泡、烧粉和夹生，边缘不应有毛刺、变形、破边和凹凸不平，不应有明显的浇口飞边。且其检测结果均为与标准要求一致。 ★5、参照GB21027-2020《学生用品的安全通用要求》标准，可迁移元素mg/kg（锑、钡、铬、汞、砷、镉、铅、硒）其检测结果为塑料均未检出，投标人需提供制造厂商出具的国家认可的带CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件。 | 台 | 4
75 | 微小形变演示器c | 利用光杠杆原理，激光光源 | 套 | 4
76 | 力的合成与分解演示器 | 由测力计﹑测力计定位夹﹑单滑轮夹与滑轮﹑双滑轮定位夹与滑轮、带刻度的演示板、立杆、底座和拉绳等组成 | 套 | 4
77 | 支杆定滑轮 | 含单滑轮、桌边夹、尼龙线各3件，小铁环1件；支杆高度可调，桌边夹的夹持厚度应≥70mm，夹入深度应≥40mm，支杆长度≥100mm，单滑轮外径40mm，轮毂厚10mm，轮缘厚8mm | 套 | 56
78 | 高中静力学演示教具 | 主要结构由、实验底板、大三角支板、紧固销、塑料吊环、支撑杆、平直轨道、力矩盘、色圈、螺旋弹簧、小插接座、双向测力计、加长杆、定位杆等28种分类工具组成 | 套 | 4
79 | 滚摆 | 包括摆体（摆轮和摆轴）、悬线和支架等。摆轮采用金属材质，直径125mm；摆轴采用钢材制作，直径8mm，长160mm；支架高460mm，横梁长300mm；摆体质量为0.6kg～0.8kg；每根摆线能承受静拉力不小于摆体重力的5倍。摆体前10次的回升累计递减量应≤65mm | 个 | 4
80 | 离心轨道 | 由底板、环形轨道、钢球、塑料球和接球装置等组成。环形轨道有供球出、入的2个斜坡，长坡顶部有球座，短坡顶部有接球装置。环形轨道环内径≥140mm，短坡高≥120mm，长坡高/圆环半径倍数不大于4。钢球和塑料球直径Φ25mm。球自长坡顶部滚下，应能连续（在轨道顶部不脱离与轨道的接触）沿轨道滚动一周，并在短坡顶部进入接球装置 | 套 | 30
81 | 手摇离心转台 | 由机座、主动轮（带手柄）、从动轮、支杆等组成；从动轮与主动轮的转速比不低于6的整数倍，支杆直径10mm，全长140mm，支杆装配中心与从动轮轴的距离为140mm±1mm；从动轮轴孔上段为圆柱孔，下段为圆锥孔，锥度为1:20，大端直径10mm，上偏差允许＋0.15mm；深度不小于45mm | 台 | 4
82 | 电动离心转台 | 180r/min～720r/min转速连续可调；支杆直径10mm，全长140mm，支杆装配中心与从动轮轴的距离为140mm±1mm；从动轮轴孔上段为圆柱孔，下段为圆锥孔，锥度为1:20，大端直径10mm，上偏差允许＋0.15mm；深度不小于45mm | 台 | 4
83 | 毛钱管(牛顿管) | 金属片和羽毛片有明显的颜色区分；抽气使管内压强降至-0.095MPa，停止抽气静置1min，管内压强应保持－0.095MPa不变；金属片和羽毛片同时到达时间相差不超过0.02s；附外置磁钢 | 套 | 8
84 | 伽利略理想斜面演示器 | 轨道总长度≥1200mm。轨道采用可弯曲的软性材料，轨道下行段固定，上行段的倾角可调节；两段轨道以圆弧过渡，过渡圆弧应光滑；运动物体为钢球 | 套 | 20
85 | 运动合成分解演示器 | 运动分解与合成；可做匀速-匀速、匀速-匀加速运动合成 | 套 | 4
86 | 演示轨道小车 | 由铝合金轨道、2辆小车及配件组成，应有调节轨道倾斜度的装置，轨道始端应有固定及释放小车的装置，终端有捕捉小车的装置。轨道的有效运动长度≥900mm，轨道轨面的直线度误差不大于有效长度的0.03%。可用打点计时法开展加速度的测量、滑动摩擦与滚动摩擦、惯性、弹性碰撞、非弹性碰撞等实验；在倾斜度1:50的轨道上小车应能从静止开始运动；测量加速度相对误差≤8% | 套 | 4
87 | 轨道小车 | 车拖纸带打点式；由轨道、1辆小车及配件组成，应配有打点纸带，应有调节轨道倾斜度的装置，轨道始端应有固定及释放小车的装置、固定计时器的平台，终端有捕捉小车的装置；轨道的有效运动长度≥600mm，轨道轨面的直线度误差不大于有效长度的0.03%；安装计时器后，记录纸带应能平行轨道运动；在倾斜度1:50的轨道上小车应能从静止开始运动 | 套 | 56
88 | 演示斜面小车 | 斜面板长≥1200mm，一端应有滑轮、缓冲或捕获小车的装置；斜面板工作面平面度误差应小于2mm；附摩擦材料丁腈橡胶、砂纸等，有摩擦材料的固定夹 | 套 | 56
89 | 斜面小车 | 包括斜面、小车、摩擦块、支撑杆、砝码桶和摩擦材料等，与教学支架配套使用；斜面板≥915mm×100mm×20mm，一端应有滑轮、缓冲或捕获小车的装置；斜面板工作面平面度误差应小于2mm；摩擦材料宜采用丁腈橡胶、硅胶、聚苯乙烯胶体等，砂纸、棉布等仍可用 | 套 | 56
90 | 气垫导轨 | 导轨长1200mm～2000mm，含滑行器、配备块、挡光片、挡光条、弹性碰撞器、非弹性碰撞器、滑轮、垫脚、定高垫块、砝码盘、弹簧振子、光电门架等附件 | 台 | 56
91 | 小型气源 | 在额定出口面积条件下输出气压应不小于5.8kPa，噪声不大于65dB，应有配合弹簧振子和气垫导轨使用的接口或过渡接口；泄漏电流：II类电器应不大于0.25mA；电气强度：II类电器应为3000V | 台 | 56
92 | 自由落体实验仪 | 包括主杆、支架座、电磁铁、光电门、钢球、钢球俘获装置、标尺及方向调节座等 | 套 | 56
93 | 牛顿第二定律演示仪 | 由双轨道、刹车装置、滑轮、2辆小车、拉力挂钩等组成。轨道有效运动长度不小于600mm，轨面直线度误差不大于有效运动长度的0.03%，两轨面平行度误差不大于有效运动长度的0.1%；小车质量应为200g+n×50g(n=0、1、2……)，误差不大于小车标称质量的2%；小车放在斜度1：50的轨道上应能从静止开始运动；刹车装置应能调节，使两辆小车同时静止或者同时开始运动；滑轮倾斜角度应可调节且固定可靠。当两小车质量相同，拉力相同，同时释放，行程误差不大于5％；当两小车质量相同，拉力为1:2，同时释放，行程误差不大于10% | 套 | 4
94 | 反冲运动演示器 | 水介质压力驱动式；盛水器盛水量≥1500mL，一次储水后应能使旋转体转动不少于5周；旋转式各喷嘴都为顺时针（或逆时针）方向，应沿旋转时圆周的切线方向；喷嘴在旋转体上的分布应能保持旋转体的动平衡；喷出的水应能收集在储水槽内 | 套 | 4
95 | 超重失重演示器 | 由铝合金U形轨道、落体（含轨道滑块、固定支架、短焦摄像头、沙漏、蜡烛、砝码、力传感器、数据显示模块）、弹簧底座构成；配合摄像头，能在软件中慢速回放超重、失重对沙漏和蜡烛的影响。数据显示模块可将力传感器的数据无线传输至计算机，数据图线可与视频画面同步；轨道长≥2000mm；摄像头≥400万像素，视频帧率30fps；力传感器量程±20N，分辨力0.01N | 个 | 8
96 | 平抛竖落仪 | 重锤击打式，两球应同时落地 | 个 | 40
97 | 平抛和碰撞实验器 | 包含钢制演示板、钢球释放装置、钢球、铝合金钢球轨道、水平挡板、支球柱、重锤等。入射小球或被碰小球从斜轨轨道末端飞出后做平抛运动，落到挡板上，挤压复写纸，留下痕迹，挡板上下位置可调 | 套 | 56
98 | 碰撞实验器 | 由轨道、小球、重锤、支架和台夹等组成。小球应不少于4个，玻璃球和钢球各2个。轨道由金属材料制成，分为倾斜和水平两段，连接处应以圆弧过渡，圆弧的曲率半径为70mm±10mm，两段之间的夹角α应为150°±5°。支球柱由Φ4mm±0.1mm不锈钢管制成，应能竖立于轨道前面支撑小球，支球柱高度上下可调，调节范围应不小于3mm。实验误差≤5% | 台 | 56
99 | 冲击摆实验器 | 完全非弹性碰撞 | 台 | 4
100 | 运动频闪观测仪 | 微型，半导体激光光源频闪频率范围不小于1Hz～50Hz，连续可调 | 套 | 4
101 | 二维空间-时间描迹仪 | 可用于平抛、斜抛、验证向心力、单摆运动图像等实验。高压脉冲频率：20Hz、50Hz、100Hz。电源输入与外壳：I类1500V，II类3000V；高压部分与外壳：15kV | 套 | 20
102 | 演示力矩盘 | 圆盘直径≥265mm，三爪底座，组装后整体高度可调。 | 个 | 4
103 | 力矩盘 | 圆盘直径≥265mm，圆盘有四个同心圆，均匀分布若干个小孔。 | 个 | 40
104 | 动量传递演示器(碰撞球) | 包括底板、立柱、横杆、横梁、钢球等。支架上悬挂5个等质量、等直径且相互接触的钢球，并设有微调装置，用来调节钢球高低。钢球直径不小于20mm | 套 | 4
105 | 音叉 | 256HZ,产品由音叉、共鸣箱和音叉槌组成 | 套 | 20
106 | 音叉 | 512HZ,产品由音叉、共鸣箱和音叉槌组成 | 套 | 20
107 | 纵波演示器 | 用于演示纵波实验，由振动器及纵向波弹簧组成；波的密部和疏部现象明显，波的传播可见距离不少于2个单程 | 套 | 10
108 | 声速测量仪 | 共鸣管式 | 台 | 4
109 | 共振音叉 | 频率440Hz±0.4Hz，由音叉、共鸣箱和音叉槌组成。松木共鸣箱，尺寸300mm×80mm×40mm。叉枝尺寸6.5mm×16mm×166mm。在环境噪声≤30dB的室内，距音叉1000mm处≥90dB。演示频率相同的两个音叉可以发生共鸣现象，而频率不同的音叉间不发生共鸣 | 对 | 4
110 | 纵横波演示器 | 由不锈钢杆、弹性片及支架等组成；演示波传播的过程中质点不随波迁移，一个周期波传播一个波长 | 台 | 4
111 | 绳波演示器 | 横波、行波、驻波、模拟偏振 | 套 | 10
112 | 波动弹簧 | 扁钢丝弹簧密绕；弹簧钢丝宽2.5mm~2.8mm，厚0.6mm～0.8mm；弹簧刚度2.0×10－3N/mm～5.0×10－3N/mm；圈数不小于130，弹簧旋绕比为25倍～35倍 | 个 | 10
113 | 发波水槽 | 由水波槽、振动器、频闪光源和投影设备等组成，振动器的振幅应能调节，水槽尺寸不小于30cm×30cm×35cm,屏幕尺寸不小于26cm×24cm。性能要求：能消除边缘产生的反射波；能够演示小孔的口径不变，调整频率，衍射由不明显到明显；能够演示频率不变，改变小孔的口径，衍射由不明显到明显 | 套 | 4
114 | 发波水槽 | 挡光片式，振动器的振幅应能调节 | 套 | 4
115 | 弹簧振子 | 气垫式；附气源，不附气源用气垫导轨气源的需配接口（接口大端30.5mm±0.5mm，小端29.5mm±0.5mm，长不小于35mm）；振动10个周期，无配重时振幅≥80％，配重20g时振幅≥70% | 套 | 40
116 | 弹簧振子 | 竖式；由悬挂式螺线弹簧、重物和标度板构成；弹簧为拉力式，量程宜为4.9N，质量宜为200g、100g两种；应能固定在外径为120-0.5mm的立杆上，标尺分度值应为1mm，零位在中部 | 套 | 40
117 | 弹簧振子振动图像描绘器 | 纸带式，自动稳定走纸 | 台 | 4
118 | 简谐振动投影演示器 | 能够演示匀速圆周运动在坐标轴上的投影是简谐振动 | 台 | 4
119 | 匀速圆周运动投影器 | 能够演示匀速圆周运动在坐标轴上的投影是简谐振动 | 台 | 4
120 | 单摆 | 5个摆球，含3个直径不同的钢球，1个木球，1个塑料球；木球直径与直径最大的钢球相同。摆线应能承受9.8N拉力，且在施加4.9N力时，伸长率应不大于1%。单摆夹应由金属材料制成，夹口应为V形，单摆在摆动过程中摆线上的固定点应不变 | 组 | 56
121 | 单摆振动图像演示器 | 由可见光感光材料、带发光二极管频闪的运动物体、支架等组成，频闪频率10Hz、25Hz、50Hz、100Hz可调，荧光材料用电动机带动匀速运动 | 台 | 4
122 | 单摆运动规律演示器 | 由铝合金底座、支撑杆、摆球等组成；可改变摆长、摆球质量；配置光电门、计时器、无线传输模块等，与演示用显示屏配套使用显示频率、周期等；实验误差不大于5% | 套 | 4
123 | 受迫振动和共振演示器 | 改变策动摆摆长，可分别使5个摆长不同的单摆发生共振，用来演示驱动力周期和单摆固有周期相同时发生共振 | 台 | 4
124 | 共振演示器 | 由两个固有频率不同的弹簧振子、带显示屏直读的计时器、电机等组成，显示屏可以显示振子振动周期、电机转速等。用来演示驱动力周期和受迫振动周期相同时发生共振 | 台 | 4
125 | 内聚力演示器 | 由2个铅圆柱体、旋转式刮削器、挤压器和2根扳杆组成；圆柱体尺寸约Φ20mm×50mm，铅柱镶铁部分长度约为铅圆柱长度的1/2，挤压架应采用铁质结构，2个铅圆柱体应能装入挤压器中，通过螺旋实现挤压；挤压器螺旋挤压的最大和最小距离差应≥35mm，挤压器装入铅圆柱挤压至人力不能继续挤压时，在挤压方向的形变应≤0.25mm；刮削器由转柄、刀片和刀轴组成，削平的两铅圆柱体端面压在一起后，承受轴向拉力应≥60N | 套 | 8
126 | 空气压缩引火仪 | 由气缸、底座、端盖、活塞等部分组成。气缸用透明有机玻璃制作，内径Φ10mm，外径Φ25mm，长130mm，底座Φ65mm，手柄Φ40mm，活塞杆Φ8mm。活塞体应使用弹性材料制成，活塞与气缸气密性应良好，连续压缩引火100次后密封圈性能不变。应能引燃脱脂棉，不应使用硝化棉 | 个 | 8
127 | 气体做功内能减少演示器 | 30mL或50mL注射器，配套微电流放大器、电桥使用；有两个外接端口，可以插入数字感温探头和感压探头 | 套 | 4
128 | 油膜实验器 | 由盛水盘、计数板、滴液器、油酸稀释液（或油酸）、粉、粉盒等组成。盛水盘深度不小于20mm，中心点到边沿的最小距离不小于100mm，中心点应有明显标记。计数板需透明并印有正方形格子，格子边长5mm，计数板应能覆盖整个盘面。粉盒内滤粉网不小于300目，粉不溶于水。滴液器灵活好用，不漏液 | 套 | 56
129 | 浸润和不浸润现象演示器 | 两个劈尖状容器，利用劈尖处的毛细现象，明显显示浸润现象（用无色透明硅酸盐玻璃和水）和不浸润现象（涂有疏水材料的玻璃或者无色透明聚四氟乙烯板材和水） | 个 | 4
130 | 液体表面张力演示器 | 可观察不同形状、不同状态的薄膜，薄膜产生的收缩效果等，宜能支持表面张力测量实验 | 套 | 40
131 | 液体表面张力实验器 | 由圆环框、凸圆环框、正四面体框、正六面体框、收缩框、双圆环框等组成。性能要求：各线框总高度≥170mm，线框中各圆形线框内径≥48mm，正方体线框与三角体线框的各边长≥45mm | 套 | 56
132 | 毛细现象演示器 | 应由直立的毛细管组和玻璃连通装置两部分组成，分别固定于支架背板上。毛细管组由三根固定在支架上的毛细管组成，毛细管的内径分别为Φ0.3mm±0.1mm、Φ0.6mm±0.1mm和Φ0.9mm±0.1mm，管长为200mm±1mm。毛细管的外径、外观缺陷和内应力要求应符合JY/T0450。每套实验器应另配三种规格的毛细管各10支作为备件。毛细管的耐水性应达到HGB1级 | 套 | 60
133 | 伽尔顿板（道尔顿板） | 固定速率，能利用小球堆积的包络线模拟正态分布曲线，从而模拟统计规律 | 台 | 4
134 | 气体定律实验器 | 不小于50mL活塞式气室，应提供修正体积数据。宜配套使用气压传感器 | 套 | 60
135 | 玻意耳定律演示器 | 由带刻度气室、活塞、支架、底座、气压表等组成。利用活塞改变气体体积，气密性好，无漏气现象 | 套 | 30
136 | 盖-吕萨克定律演示器 | 由容器筒、变量测定器、水槽、连接管、排水孔、温度计等组成。水浴加热改变气体温度，气室压强能自动调节到等于大气压 | 套 | 30
137 | 气压模拟演示器 | 由透明塑料气缸、活塞、钢球、振动器等组成，振动器振动幅度可调（模拟温度变化） | 套 | 4
138 | 饱和水汽膨胀液化演示器 | 透明容器内能承受3个以上大气压，成雾明显，使用安全。工作压力：0.1-0.4Mpa，金属底座尺寸：283*125*115mm。 | 套 | 4
139 | 玻棒(附丝绸) | 或有机玻棒(附丝绸)，丝绸面积≥350mm×350mm。在规定工作条件下，用丝绸裹住玻棒（或有机玻棒），做一次快速拉出，棒上所带的电荷用D－YDQ－Z-100型指针验电器检验张角≥30°(≥50°) | 对 | 30
140 | 胶棒(附毛皮) | 或聚碳酸酯棒(附毛皮)，毛皮面积≥150mm×150mm。在规定工作条件下，用毛皮裹胶棒（或聚碳酸酯棒），做一次快速拉出，棒上所带的电荷用D－YDQ－Z-100型指针验电器检验张角≥30°(≥45°) | 对 | 30
141 | 箔片验电器 | 由外壳、圆盘、导电杆、绝缘子、箔片、中位卡、接线柱和底座等组成。外壳应由不能带静电的材料制成，观察面应采用透明材料，透明材料透光率≥90%，箔片长度≥25mm。性能要求：相对湿度≤65%的环境，圆盘上加8kV直流高压，箔片张开与中位片角度≥45°。移去高压后，箔片张开角度保持30°以上的时间≥10min | 对 | 30
142 | 箔片验电器 | 符合教学实验要求、尺寸：≥54*65*30mm | 对 | 30
143 | 指针验电器 | D－YDQ－Z－100型指针验电器，由外壳、圆球、法拉第圆筒、导电杆、绝缘子、指针、指针架、接地线柱构成。外壳应由不能带静电的材料制成，外壳上观察面应采用透明材料（透光率≥90%），指针用非磁性材料，长度≥100mm，带法拉第圆筒，指针刻度应为收敛式。性能要求：相对湿度≤65%的环境，圆球加9kV直流高压，指针张开角度在45º~50º,移去高压后，指针保持30°以上的时间≥20min | 对 | 30
144 | 感应起电机 | 1、由起电盘、底座、莱顿瓶、集电杆、放电杆、电刷、电刷杆、皮带轮、连接片等组成； 2、起电盘上导电膜应采用铝箔和纸箔交替分布； 3、莱顿瓶应采用塑料制成，电容量应≥30pF，击穿电压应≥42kV； 4、集电杆采用直径不低于4mm的冷拉圆钢制成，电梳应由针状金属杆或束状裸铜线制成，与起电盘距离不应小于6mm； 5、放电杆采用直径为3mm的冷拉圆钢制成，表面镀铬，绝缘手柄长度应≥80mm，体积电阻率≥1016Ωm； 6、电刷应采用束状磷铜线；导电膜与起电盘的90°剥离强度应≥8N； 7、性能要求：在温度为20℃、相对湿度为65%±5%的环境中，摇柄转速120r/min，火花放电距离应≥55mm；在温度为5℃～30℃范围，相对湿度为85%±5%的条件下，仪器应正常工作，火花放电距离应≥30mm。 ★8、参照JY0001-2003《教学仪器设备产品的一般质量要求》标准，满足以下3项要求，投标人需提供制造厂商出具的国家认可的带CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件； 8-1、教学仪器设备产品的外观要造型美观、色彩协调、规整光洁。表面不应有明显的擦伤、划痕和碰撞的坑疤； 8-2、教学仪器设备产品的面板要规整清洁，色调柔和，文字、字母、符号应规范，字迹清晰，标题醒目且不易脱落。表面不应有擦伤、划痕和污渍； 8-3、塑料件表面应平整清洁，不应有划痕、溶迹、缩迹，不应有气泡、烧粉和夹，边缘不应有毛刺、变形、破边和凹凸不平，不应有明显的浇口飞边。且其检测结果均为与标准要求一致。 ★9、参照GB21027-2020《学生用品的安全通用要求》标准，可迁移元素mg/kg（锑、钡、铬、汞、砷、镉、铅、硒）其检测结果为塑料钡：3（技术标准要求：钡：≤1000mg/kg），其他均未检出，投标人需提供制造厂商出具的国家认可的带CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件。 | 台 | 16
145 | 枕形导体 | 由一对相同的半枕形导体、绝缘支杆和底座等组成。半枕形导体下方应有一个导电挂钩，导电挂钩不应有尖端。圆筒导体的直径应不小于55mm，长度应不小于100mm。半枕形导体应宜用304号及以上不锈钢制成，封闭端应为半球面。性能要求：使各静电导体与D－YDQ－Z-100型指针验电器连接，用9kV高压使导体带电，10min内指针验电器的指针张角应≥30º | 副 | 20
146 | 小灯座 | 由底座、接线柱和灯座等组成。最高工作电压应为36V，最大工作电流应为2.5A。灯座口圈应采用厚0.4mm～0.5mm的黄铜材料制作，中心触点应采用厚0.3mm～0.4mm的磷铜材料制作，中心电极应有弹性。抗电强度850V，两接线柱之间绝缘电阻应≥2MΩ | 个 | 200
147 | 单刀开关 | 最高工作电压36V，额定工作电流6A。开关闸刀、接线柱、垫片均为铜质，接触可靠。闸刀宽度≥7mm，闸刀厚度≥0.7mm。接线柱直径为4mm，有效行程≥4mm。通额定电流，导电部分允许温升≤35℃,操作手柄允许温升≤25℃。开关的绝缘强度应能承受1200V在额定直流电流工作条件下，接线两端直流电压降≤100mV | 个 | 200
148 | 滑动变阻器 | 20Ω,2A | 个 | 100
149 | 滑动变阻器 | 50Ω,1.5A | 个 | 100
150 | 滑动变阻器 | 200Ω,1.25A | 个 | 100
151 | 电阻定律演示器 | 由底板、2种金属导线（康铜、镍铬）、接线柱、连接片、支撑架等组成；康铜导线2根（长均为1000mm，直径分别为0.5mm、0.3mm）；镍铬线2根（长分别为1000mm、500mm，直径均为0.3mm） | 台 | 4
152 | 电阻定律实验器 | 由底板、2种金属导线（康铜、镍铬）、接线柱、连接片、支撑架等组成；康铜导线2根（长均为500mm，直径分别为0.5mm、0.3mm）；镍铬线2根（长分别为500mm、300mm，直径均为0.3mm） | 台 | 56
153 | 单刀双掷开关 | 最高工作电压36V，额定工作电流6A。开关闸刀、接线柱、垫片均为铜质，接触可靠。闸刀宽度≥7mm，闸刀厚度≥0.7mm。接线柱直径为4mm，有效行程≥4mm。通额定电流，导电部分允许温升≤35℃,操作手柄允许温升≤25℃。开关的绝缘强度应能承受1200V在额定直流电流工作条件下，接线两端直流电压降≤100mV。 | 个 | 100
154 | 双刀双掷开关 | 最高工作电压36V，额定工作电流6A。开关闸刀、接线柱、垫片均为铜质，接触可靠。闸刀宽度≥7mm，闸刀厚度≥0.7mm。接线柱直径为4mm，有效行程≥4mm。通额定电流，导电部分允许温升≤35℃,操作手柄允许温升≤25℃。开关的绝缘强度应能承受1200V在额定直流电流工作条件下，接线两端直流电压降≤100mV | 个 | 100
155 | 范德格拉夫起电机 | 由金属壳、绝缘支架、传送带、转轮、大金属球、小金属球、接地导体板组成，有烘干装置。火花放电距离可到200mm | 台 | 6
156 | 静电计 | 测量范围不小于-100nC～100nC；分度不大于1nC，用于测量静电电荷电量。液晶显示屏对角线不小于16cm，可独立使用并显示测量结果 | 台 | 40
157 | 球形导体 | 由圆球形导体或开口的圆球形导体、绝缘支杆和底座构成。导体宜用304号以上不锈钢制成，球体直径应不小于90mm。性能要求：使静电导体与D－YDQ－Z-100型指针验电器连接，用9kV高压使导体带电，10min内指针验电器的指针张角应≥30º | 个 | 20
158 | 验电器连接杆 | 含导电杆、绝缘手柄等，导电杆直径不小于2mm，长度不小于250mm，绝缘柄直径不小于10mm，长度不小于150mm | 个 | 40
159 | 移电球（验电球） | 带有绝缘棒的金属小球 | 个 | 30
160 | 验电羽 | 由绝缘支架、金属片、细尼龙绳、螺钉等组成。绝缘支架上装有两片金属片，两金属片间夹有若干长条形细尼龙绳 | 对 | 40
161 | 验电幡 | 由长方形铜丝网、绝缘支柱、底座等部分组成。绝缘部分宜用有机玻璃制成 | 个 | 40
162 | 尖形布电器 | 由尖形导体（包括内锥体）、绝缘支杆及底座等组成；锥形部分尖端和圆柱形部分需有挂钩。导体宜用不锈钢（304号以上）制成，直径应不小于70mm，柱体长度应不小于100mm。性能要求：使静电导体与D－YDQ－Z－100型指针验电器连接，用9kV高压使导体带电，10min内指针验电器的指针张角应≥30º | 个 | 20
163 | 正负电荷检验器 | 由机壳、指示灯、复位开关、电源开关、探头、电路板、电池盒等组成。起电棒在距离20mm范围内，应能准确检验到电荷。最大输入直流电压50kV。可用于检验摩擦起电的电荷、电容等带电体的正负，还可演示静电感应现象等实验。在周围没有静电场干扰的条件下,仪器应不显示正电荷或负电荷 | 台 | 20
164 | 静电实验箱 | 可演示静电除尘、静电屏蔽、静电植绒、静电乒乓、静电喷漆、静电复印、静电离子风发动机等实验 | 套 | 20
165 | 金属网罩 | 法拉第笼，细密铜筛 | 个 | 16
166 | 电荷间作用力演示器 | 仪器由支架、刻度、小球、大球组成。 | 套 | 4
167 | 库仑定律演示器 | 精确到千分位的电子天平，三个带有绝缘底座的相同的金属小球，带刻度（最小刻度1mm）的支架，一个金属小球通过绝缘杆连接在支架上，并可自由升降和固定。将以上仪器封装于矩形有机玻璃罩内，有开口可进行相应调节，另附红外干燥器 | 台 | 20
168 | 电场线演示器 | 由单点电极演示板、双点电极演示板（同种电极和异种电极）、平行板电极演示板、环形电极演示板、尖形导体演示板组成 | 套 | 20
169 | 等势线描绘实验器 | 包括描绘板、电极、1对探针等，应附坐标纸，描绘板采用导电玻璃。包括平行直线电场、直线－圆点电场、圆点－半圆电场、圆点－U形电场、圆点－T形电场、圆点－圆点电场等，电场线无明显畸变 | 套 | 20
170 | 平行板电容器 | 由底座、极板、介质板等构成，两平行板间距离可调，最大应不小于100mm，最小距离应不大于3mm。介质板插入两极板中间后，极板与介质板间应能接触。极板装配后，两块板面之间的相对面积应能任意调节，相对面积变化应能从100％变化到零。宜采用转动或平移错开极板改变相对面积的方式 | 套 | 32
171 | 电场中带电粒子运动模拟演示器 | 用实验球模拟带电粒子，有加速电极、偏转电极 | 套 | 20
172 | 常用电容器示教板 | 电解电容器、陶瓷电容器、独石电容器、贴片电容器、微调电容器、可变电容器等。性能要求：电容器要标明相应参数 | 套 | 40
173 | 常用电阻器示教板 | 定值电阻(碳膜电阻、金属膜电阻、绕线电阻、水泥电阻、贴片式电阻等)、可变电阻(电位器、小型滑动变阻器)、特殊电阻(热敏电阻、光敏电阻、压敏电阻）等 | 套 | 40
174 | 可调内阻电池 | 锌-二氧化锰可调内阻电池，电解液单独保存 | 个 | 4
175 | 数字电桥 | 手持式LCR测试仪，精度不低于0.2%，最高频率不低于10kHz | 个 | 4
176 | 条形磁体 | D－CG－LT－180，表面磁感应强度≥0.07T | 对 | 50
177 | 蹄形磁体 | 一体成型，D－CG－LU－100，表面磁感应强度≥0.07T | 个 | 50
178 | 磁感线演示器 | 油封铁粉式，无色透明塑料外壳，尺寸≥200mm×120mm，环境温度≥10℃时，摇匀铁粉时间≤20s | 套 | 20
179 | 立体磁感线演示器 | 由六块平面磁感线演示板在空间交叉均匀分布，单块面积约150mm×100mm，在中间预留放置条形或蹄形强磁体的位置；未放入磁体前小铁针均匀排布，放上磁体后，小磁针应模拟出空间各个位置的磁感线分布 | 套 | 20
180 | 磁感线演示板 | 磁针式，每块板上至少有130个空穴，可演示直导线、圆线圈、螺线管、亥姆霍兹线圈磁场 | 套 | 20
181 | 菱形小磁针 | 16支，磁针28mm×8mm，底座Φ25mm×25mm，磁针体中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承，平均磁感应强度≥5mT | 套 | 20
182 | 翼形磁针 | 1、翼型；底座直径70mm，磁性指针长140mm； 2、磁针体表面喷漆，漆层均匀无脱落；指北极为红色，指南极为白色或蓝色。 | 对 | 20
183 | 演示原副线圈 | 1、演示原副线圈由原线圈、副线圈、软铁芯三部分组成。 2、演示原副线圈骨架用黑色塑料制成，表面光洁，演示副线因底座平整，直立于平面时不应晃动。 | 套 | 40
184 | 原副线圈 | 原线圈：0.56mmQZ型漆包线350匝~370匝，线圈架内径13mm，绕线宽度65mm；副线圈：0.25mmQZ型漆包线2100匝～2200匝，线圈架内径35mm，绕线宽度69mm。性能要求：各线圈都应带绕向标识 | 套 | 56
185 | 演示电磁继电器 | 立式，包括电磁线圈、铁芯、轭铁、衔铁、常开触点、常闭触点、弹簧、底座等。电磁铁额定工作电压直流9V，工作电流100mA±15mA，吸合电流≤70mA，释放电流20mA～40mA。触点常闭电阻≤1Ω,常开电阻≤0.5Ω,开距≥2mm | 个 | 4
186 | 手摇交直流发电机 | 包括定子、转子、整流器、集流环、电刷、灯座（带灯泡）、手摇驱动机构和底板等部分。定子应由永磁体和极靴组成，转子应由转轴、两极电枢铁芯、电枢线圈以及整流器和集流环等组成。整流器在任何位置不应将两电刷短路，电刷与整流器和集流环应使用弹性接触，转动灵活。转子转速为1600r/min空载时，输出端交流和直流电压均应不小于8V。接16Ω电阻负载时，输出端交流和直流电压均应不小于5V。不带皮带轮用作电动机使用时启动电压应不大于4V，电流应不大于0.4A | 个 | 8
187 | 阴极射线管 | 磁偏转管，使用高压为60kV，负载电流为200μA的直流高压电源，阴极射线管应能工作，电子束轨迹的亮度应≥100cd/m2 | 个 | 20
188 | 阴极射线管 | 示直进管，十字板竖立时在玻壳端面应有十字板的阴影。荧光亮度应比环境亮度高1.5cd/m2以上 | 支 | 20
189 | 阴极射线管 | 机械效应管，卧式、立式。滚轮叶片上应涂有不同颜色的荧光粉。工作时亮度应不低于50cd/m2 | 支 | 20
190 | 阴极射线管 | 静电偏转管，在偏转板上加250V直流电压时，电子束轨迹末端偏转应不小于12mm，工作时亮度不低于100cd/m2 | 支 | 20
191 | 低频信号发生器 | 频率范围0.05Hz～50kHz，可产生正弦波、三角波及方波信号，各种输出波形不应有明显失真，I类电器，电源端与信号输出端抗电强度1500V | 台 | 30
192 | 高频信号发生器 | 0.4MHz～130MHz分段连续可调，误差±5% | 台 | 30
193 | 教学信号发生器 | 高频正弧波：445kHz～1700kHz分段可调，误差±5%； 低频正弦波：500Hz-2.5kHz分五档调整、方波：500Hz-1.5kHz分三档可调、锯齿波：500Hz-5kHz连续可调。频率显示：4位数字显示。 | 台 | 20
194 | 函数信号发生器 | 频率范围0.2MHz～2MHz连续可调；正弦波、三角波、方波、正向或负向脉冲波、正向或负向锯齿波，波形失真≤1%；输入、输出：压控输入、TTL输出、功率输出、50Ω输出，含输出衰减，另有直流偏置调节、幅度调节等 | 台 | 30
195 | 条形强磁体 | D-CG-LT-150磁感应强度≥0.8T | 个 | 40
196 | 蹄形强磁体 | D-CG-LU-100磁感应强度≥0.8T | 个 | 40
197 | 强磁针 | 高磁能积磁体 | 个 | 4
198 | 通电平行直导线相互作用演示器 | 电源输出空载电压4V～36V。旋转式，两导线的最大间距应不小于70mm。接触处需去除氧化层。接入同向电流后，两导线作相互吸引运动，能运动到相互接触；接入反方向电流后作相互排斥运动；连续运行10次不应出现故障。接通电2s，间隔4s的过程，连续操作10次后，变压器的初级线圈温升应不高于80℃。 | 套 | 10
199 | 电流天平 | 由指针、刻度盘、天平臂、立柱、螺线管线圈、砝码、底座等组成 | 套 | 30
200 | 安培力演示器 | 由底座、磁极框架、磁体、通电线框、接线柱、连接片、刻度盘支架、刻度盘、指针等组成 | 套 | 30
201 | 安培力实验器 | 由底座，平行轨道、滑动杆、U型磁铁组成。 | 套 | 30
202 | 自感现象演示器 | 由小灯泡、灯座、变压器、电位器、单刀开关、旋钮开关、接线柱等组成。仪器面板分为“通电自感现象”和“断电自感现象”两部分。表面印有电路原理图并分别标有两部分的工作电压。导线采用暗线布置，内部接线应与面板上的原理图一致。性能：通电时，与自感线圈串联的小灯泡亮的时间应明显滞后于与滑动变阻器串联的小灯泡；断电时，与自感线圈并联的小灯泡应瞬间闪亮（亮度比断电前有明显增强）后熄灭，或持续亮片刻后再熄灭 | 台 | 20
203 | 电磁感应演示器 | 匀强磁场的磁感应强度应足够大，闭合矩形线框面积应小于匀强磁场区域的面积。部分切割或旋转时能够产生较大电流：单根导线切割磁感线，经过微电流放大器，可用演示电表指示；电动机线圈及支架在电磁铁磁场的匀强区内旋转，感生电动势（峰值）应为0.5V～1.6V；软线圈移出电磁铁匀强区时感生电动势应为0.4V～1.5V（峰值）；长方形线圈的长边在匀强磁场中约0.5m/s～1m/s的速度作切割磁感线运动，感生电动势应为0.3V～1.0V（峰值） | 套 | 20
204 | 楞次定律演示器 | 由铝梁、开口铝环、闭口铝环和带顶针的支柱座组成。铝梁长度不小于140mm,宽不小于10mm，厚为0.5mm，有两条通长加强筋，铜轴承套嵌在铝梁中间，内嵌玻璃轴承。铝环直径不小于40mm，宽不小于10mm，厚0.5mm～1mm。铝梁和铝环表面应氧化处理。铝梁置于支柱顶针时应能保持水平，两端高度差不大于2mm，并转动灵活 | 套 | 20
205 | 电磁阻尼演示器 | 摆式；在磁场中的整体铝板（或铜板）、开缝的铝板（或铜板）和非金属板做的摆，摆动时显示强阻尼、弱阻尼和无阻尼 | 套 | 20
206 | 楞次定律 | 平面型开口环和闭口环；环的外径应不小于90mm，内径应不小于50mm，总厚度应不小于1.6mm；用教学用条形磁钢迅速抽出(或插入)闭合环时，梁的偏转角应不小于30°,用强磁条形磁钢迅速抽出(或插入)开口环时，环带动梁的偏转角应为0° | 套 | 6
207 | 交流电路特性演示器 | 频率连续可变（1Hz～60Hz）的正弦电源；用于交流电路中感抗、容抗和纯电阻实验，需包含大电感、小电感，大电容、小电容，电阻等比较实验 | 台 | 4
208 | 可拆变压器 | 单相芯式结构，铁芯以优质钢硅片冲制并经绝缘处理。变压器初级线圈1400匝在220V、50Hz电源供电时，空载电流应不大于100mA。空载时变压器电压比与线圈匝数比误差应不大于3%；变压器的电流比与线圈匝数比的误差升压时应不大于10%，降压时应不大于15%，均不应出现正误差。变压器的效率应不低于65%。额定功率35VA，变压器在额定功率时连续运行30min，温升应不高于30℃。变压器抗电强度：初级线圈与铁芯间应不小于3000V。初级线圈与铁芯、初级线圈与次级线圈绕组间的电气间隙和爬电距离应均不小于6mm。接线柱周围不应使用金属面板 | 台 | 40
209 | 小型变压器 | 一次绕组：线圈匝数120匝，额定电压4V，额定电流250mA。二次绕组：线圈匝数60匝，额定电压2V，额定电流500mA；线圈匝数240匝，额定电压8V，额定电流125mA。小型变压器120匝线圈在4V、50Hz电源供电时的空载电流应不大于50mA。空载电压比与线圈匝数比的误差应不大于2％。电流比与匝数比的误差，升压时应不大于10％，降压时应不大于20％，不应出现正误差。变压器的效率应不小于70％。抗电强度应不小于500V（有效值） | 套 | 40
210 | 变压器原理说明器 | 由线圈、U形铁芯、条形铁轭、极掌、压板螺钉、强阻尼摆、弱阻尼摆、摆架、示教板、感应线圈、铝环、低压小灯泡、可调电阻、接线铝片、感应灯等组成；1600匝线圈接220V时空载电流应不大于60mA | 台 | 4
211 | 洛伦兹力演示器 | 有洛伦兹力演示管、亥姆霍兹线圈 | 台 | 6
212 | 电子束演示器 | 热电子发射，充入惰性气体，有加速电极和偏转电极，示波管原理 | 台 | 4
213 | 阴极射线演示器 | 热阴极，充入惰性气体，演示电子束的静电偏转和磁偏转，显示正弦波波形和李萨如图形 | 台 | 20
214 | 门电路和传感器应用实验箱 | 由与门、或门、非门电路、干簧管、霍尔元件、应变片、热敏电阻、光敏电阻、感温铁氧体、湿度传感器、压力传感器、气敏传感器温度传感器、光电门、LED灯、电机、蜂鸣器、电源、信号采集器等组成，能够实现基于传感器的电路设计、自动控制 | 套 | 20
215 | 电谐振演示器 | 感应圈供电，火花放电产生电磁波，放电距离0.2mm～2mm可调。发射端由莱顿瓶（固定电容器，电容≥500pF）和电感环组成串联谐振；接收端由可变电容（350pF～850pF）和电感（电感环在有效长度100mm～600mm范围可调节）组成，接收部分应有电谐振指示灯 | 台 | 10
216 | 赫兹实验演示器 | 由带电球、发射天线杆、接收天线杆、接收金属杆、感应圈连接金属杆、固定螺丝、氖泡架、底座等组成。接收端天线与发射端天线平行，相距400mm；在环境照度为240lx±50lx的室内接通高压电源，接收端氖灯发光；接收天线与发射天线距离减小到200mm时，氖灯亮度应不低于6cd/m2；接收端天线与发射端天线垂直，距离在200mm以内（不接触），接收端氖灯应不亮 | 台 | 10
217 | 电磁振荡演示仪 | 由具有铁芯的电感线圈、电容器、集成电路等组成，包括等幅振荡演示电路和阻尼振荡演示电路，仪器面板上印有原理图 | 台 | 30
218 | 电磁波的发送和接收演示器 | 由高频振荡器和接收器组成。采用声、光、电表指示等手段，可演示电磁波的发射、接收、调制、调谐、电谐振及电磁波的波动特性 | 套 | 10
219 | 密立根油滴仪 | 仪器由油滴盒、测量显微镜、电源几部分组成。定额电压；AC；220V，定额频率；50Hz。上下电极板之间的直流工作电压：0-500V。上下电极板之间的距离5mm。测量显微镜放大倍数：40倍。 | 台 | 4
220 | 光具盘C | 分离型、磁吸附式。矩形光盘长≥650mm，宽≥240mm；圆形光盘直径≥250mm。盘面分四个象限，以一条直径为始边，分别刻有0°~90°刻度。半导体激光光源，可显示5条平行光，宜为不同颜色。光学零件：梯形玻砖1件，等腰直角棱镜1件，半圆柱透镜1件，小双凹柱透镜1件，小双凸柱透镜1件，双凸透镜1件，大双凸柱透镜1件，平面镜1件，凹凸柱面镜1件，正三棱镜2件 | 套 | 20
221 | 玻璃砖 | 外形尺寸：上底长为35mm，两底角为60°±0.5°和45°±0.5°,高度为35mm±1mm，厚度为15mm±1mm；上下两面底面平行度为0.10mm；以抛光的梯形面为基准面，上、下两底面、两斜面与基准面垂直度为0.1mm；玻璃砖中的一梯形面为粗加工面，表面粗糙度为Ra6.3，上下底面、两斜面及另一梯形面为精加工面，应进行抛光处理 | 块 | 56
222 | 光具座C | 导轨长1000mm，导轨和滑块均为金属件，滑块在导轨上应滑行自如，无阻滞现象。金属标尺刻度900mm，分度值lmm。光源出口处照度应≥5001x，500mm处照度≥3001x。附件包括双凸透镜2件，平凸透镜1件，双凹透镜1件，“1”字屏1件，白屏1件，插杆5根，带支架毛玻璃屏1件，烛台1件，宜配F形光源。各器件易于装配、固定及拆卸 | 套 | 40
223 | 透镜及其应用实验器 | 产品由焦距100mm凸透镜1个，焦距100mm凹透镜1个，支杆1个和底座1个组成。 | 套 | 20
224 | 光的折射全反射实验器C | 包括演示屏、折射镜、光源、光源座、反射镜、底座、漫反射镜等。可折叠，演示屏半径≥130mm，半圆玻璃折射镜半径≥35mm | 套 | 20
225 | 光的干涉衍射偏振演示器 | 包括光具座、白光光源（亮度和焦距可调）、光屏、光栅、多缝、双缝、单缝3个、偏振片1对、牛顿环、起偏器等。性能要求：可以观察清晰的白光干涉条纹 | 套 | 10
226 | 激光光学演示仪C | 包括演示屏、圆形光盘、光源、分束器、扩束透镜、双凸柱面透镜、半圆柱面透镜、平凸柱面透镜、平凹柱面透镜、凹凸柱面反光镜、平面镜、漫反射镜、等边棱镜、等腰直角棱镜、光纤、光具架、移动尺、平行平板、光刻衍射片、偏振器、劈尖、牛顿环、伽利略望远镜、潜望镜、双面镜等。演示屏长度≥350mm，宽度≥280mm；圆形光盘直径≥160mm。光盘面分为四个象限，分别刻有0°~90°刻度。激光束经分束器在演示屏上呈现的三条光束基本相同 | 台 | 4
227 | 微型物理光学观察器 | 包括半导体激光器、光刻衍射片、胶片衍射片、可调单缝器、针尖器、薄片、劈尖、双棱镜、偏振片、两维夹持架、U形架、白屏、磁性圆柱座、平板等； | 套 | 30
228 | 双缝干涉实验仪C | 包含光源、滤光片、单缝、双缝（标记双缝间距）、遮光筒（可以测得或标记双缝到光屏的距离）及测量系统（带游标卡尺或螺旋测微器）等；不加滤光片时可调出白光的干涉条纹，加上滤光片后可以清晰呈现5条以上干涉条纹 | 台 | 30
229 | 牛顿环 | 直径≥20mm，凸面曲率半径≤2000mm；直径≥25mm，凸面曲率半径≤6000mm；直径≥50mm，凸面曲率半径≤25000mm。在白光照明下，牛顿环的干涉图样为同心圆环，中心为暗圈，干涉条纹明显清晰，同一干涉环带粗细均匀，无明显变形；牛顿环调节机构能使干涉条纹的形状和位置发生变化，干涉条纹基本位于环座中央 | 个 | 4
230 | 光导纤维应用演示器 | 包括传光束、传像束、有机玻棒、通信演示器（发射机和接收机）、字母板、放大屏等。视听距离≥6m，传光束长度≥400mm，横截面≥2.55mm2，白光透过率≥50%，传像束长度≥350mm，传像工作面积≥100mm2。光线丝排列对应整齐，无错位，像元数不低于900个 | 台 | 20
231 | 光的偏振观察器 | 尺寸不小于480mm×95mm×85mm | 套 | 40
232 | 紫外线作用演示器 | 包括日光灯1支、紫外灯2支（波长254nm、365nm）、紫外线防护罩、滤光片4片（红、黄、绿、蓝色）、荧光片1片等 | 套 | 30
233 | 红外线热效应演示器 | 由光源、三棱镜、热敏电阻、屏等组成，热敏电阻固定在屏上；光源用白炽灯泡，三棱镜为中部色散nF－nC不小于0.015的ZF3玻璃 | 套 | 30
234 | 手持直视分光镜 | 400nm～700nm，能观察连续光谱、明线光谱、吸收光谱，能分辨577nm和579nm的橙色汞双谱线 | 套 | 8
235 | 光谱管组 | 可选光谱管：Ne光谱管、Hg光谱管、H2光谱管、He光谱管、Ar光谱管、O2光谱管、Kr光谱管、N2光谱管、CO2光谱管、Xe光谱管等 | 套 | 20
236 | 钠的吸收光谱演示器 | 产品由钠管、钠管加热炉、防护散热罩、光源、立柱、底盘等组成。 | 台 | 20
237 | 光电效应演示器 | 由锌板、镀镍铁板或铜板、紫外线灯、微安表及接线柱等组成，内附微电流放大器和高压电源。其中，紫外线灯的功率范围为5W～20W | 台 | 30
238 | 盖革计数器 | 本底计数率不大于30次/分，探测器采用J305、β、γ型计数管，音响、闪光和计数接口。最大计数率不小于2000次/分 | 台 | 4
239 | 普朗克常量测定器 | 光电管，能演示光电效应四个基本规律 | 台 | 4
240 | 法拉第圆盘发电机模型 | 由匀强磁场、铜片、电刷、中心转轴、摇柄等组成。可以摇动发电，接灵敏电流计，可使指针有明显偏转 | 个 | 4
241 | 离心机械模型 | 包含离心干燥器、离心节速器、离心分离器等 | 套 | 4
242 | 晶体空间点阵模型 | 碳的同素异构体模型，包括金刚石、石墨、碳60、石墨烯四种结构模型，球管式，可拆卸。二氧化硅晶体模型，球直径≥25mm。金属晶体模型，球直径≥30mm | 套 | 4
243 | 高压输变电模拟演示器 | 由模拟发电厂（交流6V、≥2A电源）、升压变压器（6V升到18V或36V）、高压输电线（镍铬电阻线）、降压变压器（18V或36V降到6V）、用户等组成。演示内容：对比低压、高压输电的线路损耗和用户端电压；对比不同高压输电时的输电电路电流 | 套 | 4
244 | 量筒 | 100mL，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 个 | 4
245 | 量筒 | 50mL，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 个 | 4
246 | 量筒 | 100mL，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 个 | 60
247 | 量杯 | 250mL，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 个 | 40
248 | 试管 | Φ15mm×150mm，透明硼硅酸盐玻璃制 | 支 | 30
249 | 试管 | Φ32 mm×200 mm，透明硼硅酸盐玻璃制 | 支 | 30
250 | 烧杯 | 250mL，透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种 | 个 | 30
251 | 烧杯 | 500mL，透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种 | 个 | 30
252 | 烧瓶 | 圆底，长颈，500mL，透明硼硅酸盐玻璃制，玻璃薄厚均匀，底部应规整 | 个 | 10
253 | 烧瓶 | 圆底，长颈，250mL，透明硼硅酸盐玻璃制，玻璃薄厚均匀，底部应规整 | 个 | 10
254 | 酒精灯 | 150mL，采用透明钠钙玻璃制造，无明显黄绿色，灯口应平整，瓷灯头与灯口平面间隙不应超过1.5mm，玻璃灯罩应磨口，瓷灯头应为白色，表面无气泡，无疵点，无裂纹，无碰损缺口，酒精灯应配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯 | 个 | 30
255 | 漏斗 | 透明钠钙硅玻璃制造；滤碗为60°圆锥形，碗口直径为60mm或75mm；尾端磨成45°角；漏斗表面和内层不允许有薄皮气泡密集条纹存在 | 个 | 20
256 | 分液漏斗 | 锥形，100 mL，瓶塞应有凹槽，瓶口有气孔 | 个 | 4
257 | 陶土网 | 金属网尺寸≥125mm×125mm，耐火材料为陶土，功能等同于石棉网 | 个 | 60
258 | 玻璃管 | Φ7 mm~ Φ8 mm，中性料，管口应为熔光 | 千克 | 4
259 | 乳胶管 | 外径 6 mm，内径 4 mm，弹力好，拉力范围可在自身的 6倍，回弹力 100% | 米 | 10
260 | 家庭电路器材 | 空气开关、漏电保护器、螺丝口灯座、三孔插座、三孔插头、插入式保险盒、拉线开关、按钮开关、声光控开关、导线等。 | 套 | 56
261 | 滚摆 | 包括摆体（摆轮和摆轴）、悬线和支架等。摆轮采用金属材质，直径125mm；摆轴采用钢材制作，直径8mm，长160mm；支架高460mm，横梁长300mm；摆体质量为0.6kg～0.8kg；每根摆线能承受静拉力不小于摆体重力的5倍。摆体前10次的回升累计递减量应≤65mm | 套 | 4
262 | 频闪观察器 | 1、物理探究实验用； 2、产品为带孔的圆盘，圆盘可自动转动，固定片有相同孔径的圆孔。 | 套 | 4
263 | 各种陀螺 | 圆周运动、离心运动。木质陀螺、配有不同图案的陀螺面板。 | 套 | 4
264 | 大回转轮 | 1、由回转轮、悬线、支柱、横梁和底座组成； 2、回转轮面红、白相间数等分色格，轮轴上两个穿线孔。 | 套 | 4
265 | 三轨竟速 | 由三个同等高度不同路径的轨道、钢球、控制器等组成。整体有机玻璃制做，尺寸≥548*98*175mm。 | 套 | 4
266 | 翻转环实验器 | 1、由底座、支架、金属环、金属球等组成； 2、材质：金属材质； 3、通过转动金属环科观察统一高度的钢球到达金属环质点的时间，以及金属环上下不同高度上的钢球到达底部时间的现象。证明能的守恒和转化、动能和势能的转化。 | 套 | 4
267 | 离心力铁环 | 1、物理实验演示弹性圆环在离心力的作用下变扁的物理现象； 2、由电机、转台、铁环、转轴组成。材质：镀锌钢板。 | 套 | 4
268 | 滚动的方轮 | 本仪器有金属喷塑制成，内有弧形轨道，方轮支架组成。尺寸≥645*55*192mm。 | 套 | 4
269 | 玩具赛车 | 向心力实验，遥控赛车。 | 套 | 4
270 | 饮水鸟 | 物态变化，塑料材质。用于观察饮水鸟中的毛细现象。 | 套 | 4
271 | 鱼洗 | 中号盆，外直径≥38.6cm。 | 套 | 4
272 | 水火箭 | 由发射支架、塑料瓶（火箭）、打气筒（自配）、轨道组件。用于演示牛顿第三定律（作用力与反作用力)的应用性和可观性。 | 套 | 4
273 | 滴水起电机 | 由支架、滴水装置、感应圈、盛水筒、绝缘垫组成。 | 套 | 4
274 | 气体辉光球 | 符合教学要求，球直径≥81mm。底座带有电开关。 | 套 | 4
275 | 一字螺丝刀 | Φ6 mm，长 150 mm，工作端带磁性 | 支 | 56
276 | 十字螺丝刀 | Φ6 mm，长 150 mm，工作端带磁性 | 支 | 56
277 | 尖嘴钳 | 160mm，抗弯强度710N，剪切性能Φ1.6mm钢丝，570N；在不大于18N的力作用下撑开角度不小于22°,硬度不低于44HRC，PVC手柄 | 个 | 56
278 | 电工刀 | A型单用电工刀，2号 | 个 | 4
279 | 手摇钻 | 手持式，A型或B型，长度不小于250mm，金属部分采用球墨铸造方式制成，表面不应有裂纹、伤痕、毛刺等影响使用的缺陷；手摇钻应转动灵活，无卡阻现象，各零部件拆装方便，夹头应伸缩灵活，收紧时夹爪间不能有明显的缝隙，夹爪的热处理硬度不低于44HRC | 个 | 4
280 | 木锉 | 包含扁木锉、半圆木锉、圆木锉等 | 个 | 4
281 | 木工锯 | 框架式，两头用硬木，中间横档用杉木，锯条端与握手木框距离为30mm，该端锯条倒角，一头固定（45°)式需加固，一年内螺钉处应不开裂，也可两端用锯鼻；绞绳不少于16根，绞片有细绳拴住；锯条长400mm，厚度0.5mm，采用65Mn冷轧钢带，锯齿硬度不小于570HV，应有弯曲强度和拨齿性能，齿距2.5mm，开好锯路，锯口有安全包扎 | 个 | 4
282 | 木工锤 | 0.25kg | 个 | 4
283 | 铇 | 长度不小于200mm，长刨，手柄在顶面。 | 个 | 4
284 | 斧 | 1.25kg | 个 | 4
285 | 钢手锯 | A型（单面）300mm，18齿/25mm；安装锯条后，锯条中心平面与锯架中心平面的平行度不大于2mm；钢锯在达到99N拉力后经过1min，不应有永久变形，拉钉不得松动脱落；钢板制锯架在达到900N张力时，侧弯不得超过1.8mm | 把 | 4
286 | 剥线钳 | 可用于剥离线芯直径为0.5mm～2.5mm的导线；刃口闭合状态间隙应不大于0.3mm，刃口错位应不大于0.2mm；剥线刃口硬度不应低于40HRC；剪切刃口硬度应为50HRC～59HRC | 个 | 4
287 | 钢丝钳 | 160mm，抗弯强度1120N，扭力矩15N·m，15°；剪切性能Φ1.6mm钢丝，580N；夹持面硬度不低于44HRC；PVC手柄，在不大于18N的力作用下撑开角度不小于22° | 个 | 4
288 | 錾子 | 扁錾，27mm×200mm，碳素工具钢T7A或T8A制作，退火后硬度不低于187HBW | 个 | 4
289 | 锉刀(平板) | 平面锉刀，规格为≥145mm，单支装，沾塑手柄。 | 个 | 4
290 | 三角锉刀 | 工作范围长约175mm；注塑手柄。 | 个 | 4
291 | 什锦锉 | 10套装，长度不小于140mm。 | 个 | 4
292 | 活扳手 | 200mm，活动扳口、扳体头部、蜗杆硬度不低于40HRC；最小扭矩试验：六角试棒边长22mm，扭矩180N·m；活动扳口应在扳体导轨的全行程上灵活移动，活动扳口和扳体之间的离缝不大于0.28mm；表面电镀处理 | 个 | 4
293 | 手用金属剪 | 轻型，长度250mm | 个 | 4
294 | 直角尺 | 宽座角尺，160mm×100mm，不锈钢材料，硬度561HV（或53HRC），2级 | 个 | 4
295 | 平口钳 | 普通机用虎钳；钳口宽度100mm，最大张开度100mm | 个 | 4
296 | 钻头 | 直柄短麻花钻头，直径Φ1.00mm、2.00mm、3.00mm……13.00mm；钻螺纹底孔用2.5mm、3.2mm、4.2mm、6.8mm、8.5mm | 套 | 4
297 | 台虎钳 | 回转式，重型；开口度不小于125mm，开闭灵活，钳口闭合间隙0.15mm，夹紧力25kN | 台 | 4
298 | 钳工工作台 | 1500mm×900mm×800mm，铁质 | 个 | 4
299 | 油石 | 粗细两面，尺寸148*49*25mm | 个 | 4
300 | 冲子 | 12件套、φ3mm、φ4mm、φ5mm、φ6mm、φ7mm、φ8mm、φ9mm、φ10mm、φ12mm、φ14mm、φ16mm、φ19mm | 个 | 4
301 | 水平尺 | 三水泡型，水平面工作长度150mm或230mm | 个 | 4
302 | 工作服 | 棉 | 件 | 6
303 | 护目镜 | 防机械冲击 | 个 | 112
304 | 手套 | 棉 | 双 | 112
305 | 高压绝缘凳 | 绝缘耐受电压不小于200kV | 个 | 4
306 | 合计
注：1、以上设备要求中如需供应商提供第三方检测机构出具的检测报告的，中标后采购人有权对其真实性及权威性进行核查。 2、签订合同前采购人有权抽取关键参数的产品，对投标人响应文件中的产品参数进行逐一比对验证，如发现实物与招标参数和所投标书参数不符，采购人可拒签合同并终止中标人中标资格，并上报监管机构以虚假应标处理，所产生的一切责任和后果由投标人全部承担。

## 化学智能吊装实验室
化学智能吊装实验室
序号 | 名 称 | 技 术 参 数 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计（元） | 备注
1 | 教师演示台 | 1、规格：2400*700*850mm(±5㎜)； ★2、台面：采用无甲醛新型环保陶瓷台面≥20mm厚；且满足以下参数要求，投标人需提供制造厂商出具的国家认可的带CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件。 2-1、耐腐蚀性能检测（65%硝酸、四氯化碳、氢氧化钠（40%）、乙酸（99%）、双氧水（3%）、硫化钠饱和液、37%盐酸、98%硫酸）检验方法依据GB/T21747-2008中6.3.8，标准要求：试验后表面光泽和（或）颜色允许有轻微变化，检验结果：符合要求； 2-2、抗菌性能检测：痤疮丙酸杆菌、嗜麦芽窄食单胞菌、鲍曼不动杆菌、鼠伤寒沙门氏菌、枯草芽孢杆菌黑色变种（萎缩芽孢杆菌）、宋内志贺菌、藤黄微球菌、表皮葡萄球菌，检验方法依据：QB/T4371-2012中附录B，检验结果：抗菌效果：抑菌率：99%以上； 2-3、理化性能检测： （1）表面耐划痕检验方法依据：GB/T26696-2011中6.12，标准要求≥1级，检验结果：1级； （2）耐香烟灼烧检验方法依据：GB/T26696-2011中6.5，标准要求≥1级，检验结果：1级； （3）耐酸碱检验方法依据：GB/T26696-2011中6.8，标准要求≥1级，检验结果：1级； （4）表面耐干热检验方法依据：GB/T26696-2011中6.10，标准要求≥1级，检验结果：1级； （5）耐水蒸气检验方法依据：GB/T26696-2011中6.7，标准要求：应无突起、龟裂、变色等变化，检验结果：符合要求； 2-4、耐磨性检测检验方法依据GB/T3810.7-2016，标准要求：报告陶瓷砖耐磨性级别和转数，检验结果：12000转，4级； 2-5、线性热膨胀系数检验方法依据:GB/T 3810.8-2016,检验结果≤2.7×10-6/℃； 2-6、抗冲击性检验方法依据：GB/T 3810.5-2016，标准要求：恢复系数≥0.55，检验结果≥0.85； 2-7、抗热震性检验方法依据：GB/T 3810.9-2016，检验结果：试样无缺陷； 2-8、湿膨胀检验方法依据：GB/T3810.10-2016，检验结果≤0.1； 2-9、有釉砖铅和镉的溶出量： （1）铅（mg/dm2）检验方法依据：GB/T 3810.15-2016，检验结果：≤0.04； （2）镉（mg/dm2）检验方法依据：GB/T 3810.15-2016，检验结果：≤0.0013； 2-10、抗冻性检验方法依据：GB/T 3810.12-2016，检验结果：未见裂纹及剥落； 2-11、抗化学腐蚀性-耐高浓度酸和碱（18%的盐酸、5%乳酸、100g/L的氢氧化钾）检验方法依据：GB/T 3810.13-2016，检验结果：样品表面无可见变化； 2-12、耐化学药品（酒精、醋酸正戊酯、醋酸乙酯、家用氨水溶液（10%）、洗涤剂、柠檬酸（10%）、磷酸钠（5%）、尿素6%、醋、家用过氧化氢溶液（3%）、松节油）检验方法依据：JC/T908-2013附录F，标准要求：试样表面应无明显损伤，轻度损伤用600目砂纸轻擦即可除去，损伤程度应不影响板材的使用性，并易恢复至原状，检验结果：加盖玻璃表面皿试验后，无损伤；不加盖玻璃表面皿试验后，无损伤； 2-13、落球冲击检验方法依据：JC/T908-2013，标准要求：样品不破损， 检验结果：符合要求； 2-14、光泽度（60°）检验方法依据：GB/T13891-2008，检验结果≥88； 2-15、弹性限度（mm）检验方法依据：GB/T23266-2009/6.16；标准要求：不小于12，n=3,Ac=0,Re=1，检验结果：符合要求； 2-16、摩擦系数： （1）干法检验方法依据：GB/T4100-2015附录M，检验结果：≥0.64； （2）湿法检验方法依据：GB/T4100-2015附录M， 检验结果：≥0.62； 2-17、（1）可溶性铅（mg/kg）检验方法依据：HJ297-2021，标准要求：≤15，检验结果：≤0.52； （2）可溶性镉（mg/kg）检验方法依据：HJ297-2021，标准要求：≤2，检验结果：≤0.03； 2-18、莫氏硬度检验方法依据：JC/T872-2019，检验结果：6； 2-19、抗急冷急热性检验方法依据：JC/T872-2019中6.4.3，标准要求：无裂纹，检验结果：符合要求； 2-20、防滑性（湿态静摩擦系数）检验方法依据：GB/T4100-2015，湿态，标准要求≥0.60，检验结果：≥0.61； 2-21、防滑性（湿态阻滑值） 检验方法依据：GB/T35153-2017附录A，湿态，标准要求≥35，检验结果≥52； 2-22、理化性能要求 （1）耐光色牢度-实验室家具（级）检验方法依据：GB/T26696-2011，标准要求：≥4，检验结果：≥5级； （2）抗球冲击－实验室家具检验方法依据：GB/T26696-2011，标准要求：无裂纹或破损，检验结果：无裂纹或破损； （3）耐沸水－实验室家具（%）检验方法依据：GB/T26696-2011，标准要求：质量增加率：≤0.2；厚度增加率≤0.2，检验结果：质量增加率：≤0.1；厚度增加率≤0.1； （4）弯曲强度－实验室家具（MPa）检验方法依据：GB/T26696-2011，标准要求：≥30，检验结果：≥47.2； （5）弯曲弹性模量-实验室家具（MPa）检验方法依据：GB/T26696-2011，标准要求：≥5000，检验结果：≥6738.7； （6）耐高温－实验室家具（级）检验方法依据：GB/T26696-2011，标准要求：≥1级，检验结果：≥1级； 2-23、抗菌性能检测 （1）抗细菌率（抗菌率）-粘质沙雷伯氏菌（%）检验方法依据：JC/T 897-2014 ，标准要求：≥90，检验结果：≥99.81； （2）抗细菌率（抗菌率）－变化考克氏菌（变异库克菌）（%）检验方法依据：JC/T 897-2014，标准要求：≥90，检验结果：≥99.82； （3）抗细菌率（抗菌率）-恶臭假单胞菌（%）检验方法依据JC/T 897-2014，标准要求：≥90，检验结果：≥99.85； （4）抗细菌率（抗菌率）－耐甲氧西林金黄色葡萄球菌（%）检验方法依据：JC/T 897-2014，标准要求：≥90，检验结果≥99.84； （5）抗细菌率（抗菌率）-牙龈卟啉单胞菌（%）检验方法依据：JC/T897-2014，标准要求：≥90，检验结果：≥99.86； （6）抗细菌率（抗菌率）－嗜肺军团菌（%）检验方法依据：JC/T 897-2014，标准要求：≥90，检验结果：≥99.83； 2-24、理化性能： （1）绝缘性能检验方法依据：GB/T21747-2008，标准要求：绝缘电阻≥1MΩ，检验结果：≥52.6MΩ； （2）抗电强度检验方法依据：GB/T21747-2008，标准要求：交流1000V，时间1min，应不出现飞弧与击穿，检验结果：符合要求； 2-25、抗老化检验方法依据：GB/T26696-2011中6.16，标准要求:试件表面无开裂，光泽变化不大于±10%,检验结果:符合要求； 2-26、洛氏硬度，HRC检验方法依据:GB/T26696-2011中6.18 ,标准要求:≥80,检验结果:≥80； 2-27、显气孔率检验方法依据:GB/T 3810.3-2016,检验结果:≤0.32%； 2-28、表观相对密度检验方法依据:GB/T 3810.3-2016,检验结果:≥2.39； 2-29、不燃性能： （1）炉内温升△T（℃）检验方法依据:GB/T5464-2010,标准要求:A（A1）级：≤30,检验结果:≤1.4； （2）质量损失率△m（%） 检验方法依据:GB/T5464-2010,标准要求:A（A1）级：≤50,检验结果:≤0.6； （3）持续燃烧时间（s） 检验方法:依据GB/T5464-2010,标准要求:A(A1)级:tf=0,检验结果:0； 2-30、燃烧热值： （1）主要组分（瓷砖）(MJ/kg)检验方法依据:GB/T14402-2007，标准要求:A（A1）级：≤2.0，检验结果:0； （2）外部次要组分（釉面层）(MJ/kg)检验方法依据:GB/T14402-2007，标准要求:A（A1）级：≤2.0，检验结果:0； （3）整体制品(MJ/kg)检验方法依据:GB/T14402-2007，标准要求:A（A1）级：≤2.0，检验结果:0； 3、桌身：整体采用≥1.0mm厚冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理； 4、结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留； | 张 | 1
2 | 洗眼器 | 1、洗眼喷头要求：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作； 2、具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘。 | 套 | 1
3 | 落地式紧急喷淋 | 1、采用不锈钢材质； 2、冲淋开关球阀能在1秒内快速启动； 3、在标准水压下，15分钟内紧急冲淋洗眼器的冲淋喷头流量不小于75升/分钟。 | 套 | 1
智能控制系统
1 | 全智能系统控制箱 | 1、整体尺寸：450mm×200mm×900㎜(±5㎜)；箱体厚度为≥1.2㎜SPCC冷轧钢板，钣金折弯成型，表面经酸洗磷化处理，静电喷涂粉末高温处理工艺； 2、控制箱体内分二段式结构设计，柜上端为电气设备安装层，下端为控制操作屏； 3、风机控制系统：重载矢量控制变频器1个，功率5.5KVA，额定输入电压：三相380V，±15%；额定输入频率：50/60 HZ； 4、控制功能：数码显示、移位、编程、运行、正传切换、数值加减无极调速、停止复位。A.技术要求：采用集成IGBT模块，PLC运行，RS485通讯，智能设计参数，多段速运行，自动节能控制，自动稳压、宽电压设计、多种控制模式，B.特点：瞬间电机保护，电机转速调节、自动检测负载电流调整输出电压,C.九大保护电机：过载、过热、过压、欠压、过流、缺相、接地、短路、失速等保护； 5、3P电源总开关一组，学生总控2P漏电保护器一组，220V电源插座三组； 6、摇臂控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室摇臂进行单独或分组控制（升降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止）； 7、电源控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室220V高压及0-30V低压进行单独或分组控制； 8、照明控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室照明进行单独或分组控制； 9、供排水控制系统：供水系统：每个学生终端配置一组水流检测传感器，当供水时自动进行排水控制；摇臂下方配有插拔式自动锁紧供水接口，接口与学生水槽柜之间通过硅胶软管连接，即插即用，用完拔下收起即可。排水系统：排水由智能化控制系统集中控制，摇臂下方配有插拔式自动锁紧排水接口，接口与学生水槽柜通过具有耐酸、耐碱、耐腐蚀功能的硅胶软管连接，即插即用，用完拔下收起即可，供排水管具有到位检测功能，水管未拔下，摇臂不能收起（防摇臂误操作收起检测系统）； 10、单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个,，急停控制系统1套；配有关键安全系统既长时间不操作，自动切断总电源。电源分组控制系统1套、照明分组控制系统1套、供排水分组控制系统1套。 | 台 | 1
2 | 智能控制屏 | 规格：≥10寸屏幕，集中控制系统，可执行各选项控制（配一启动按钮开关和一急停开关） 1、摇臂控制：对全室摇臂进行单独或分组控制（升降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止），具有防卡，防夹功能； 2、电源控制：对全室220V进行单独或分组控制； 3、照明控制：对全室照明进行单独或分组控制； 4、通风控制：触摸数字无极变频控制，具有频率数字显示功能，可精确控制通风风量； 5、供水控制：对全室给排水进行控制。 | 套 | 1
3 | app吊装控制系统 | 1、摇臂控制：对全室摇臂进行单独或分组控制（升降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止），具有防卡，防夹功能； 2、电源控制：对全室220V电压进行单独或分组控制； 3、照明控制：对全室照明进行单独或分组控制。 | 项 | 1
4 | 温湿度探测系统 | 系统控制箱内配置精密温湿度传感器，实时监测室内的温度和湿度，实时显示当前环境的温度和湿度。 | 项 | 1
顶部集成供给系统
1 | 吊装主体框架 | 1、主框架尺寸：1720*620*300mm(±5mm)，采用≥2.0mm冷轧钢复合材料，经高温模压工艺一次成型； 2、特点：具有电气绝缘性、耐腐蚀性、机械性能好、耐紫外线抗老化性能及阻燃性，能有效保护主体内结构部件供应系统的安全； 3、堵头椭圆形结构，边框带有护眼灯。承重骨架采用工业级高强度型材经CNC精加工成型； 4、动力选用安全低压直流24V低压电机动力，摇臂采用规格大小为≥70*55mm椭圆形，厚度≥1.5mm铝合金挤压成型，动力装置和主体结构模块化组合。 | 套 | 7
2 | 顶装固定支架护罩 | SPCC冷轧钢板经激光切割、数控冲压、数控折弯成型，表面经环氧树脂粉末静电喷涂高温固化处理。 | 只 | 7
3 | 智能摇臂升降系统 | 动力采用为直流24V减速低压电机，连接杆采用≥70*55*1.8mm专用铝合金模具一体成型，功能模块采用模具一体成型，功能模块可安装高低压电源（低压电源为交直流，可以显示交直流电压）、急停开关，配网络同时可以扩展多媒体控制。系统自带障碍物保护功能，当摇臂在运动的过程中遇到障碍物时会自动复位；摇臂在运动的过程中供应模块的电源处于断电状态。 | 个 | 13
4 | 电源供应模块 | 1、教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制； 2、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用≥1.5寸液晶显示电源学生交直流电压 ； 3、学生交流电源通过上下键0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A； 4、学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2A； 5、采用485网络模块接口； 6、接收智能化控制系统控制，内含新国标5孔插座。可以分组或独立控制电源供给。 | 组 | 13
5 | 急停装置 | 在系统出现故障时可在1秒紧急制动，确保实验操作时的安全性。 | 组 | 13
6 | 自动给排水系统 | 自动排水模块1组、水模拟量控制器1组、电源控制器1套、自动保护系统1组。所有排水由智能化控制系统集中控制，三联高低位龙头处设置排水接口，接口与学生水槽柜采用硅胶软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起。当学生水槽柜量达到一定值时系统自动排水、污水经过连接管排至顶部排水管总管后流出，当水槽柜污水排净后排水系统自动关闭。控制系统设置一键排空功能，可一键将管道内所有的污水排空。 | 套 | 13
7 | 多功能移动水槽台 | 1. 规格尺寸：左右450*前后620*高度1070㎜（±5mm）。 2. 水槽内部尺寸：360mm*290mm*260mm(±5mm)。 3. 水槽整体：采用PP工程塑料一次性注塑成型，整体分为三段分别是滴水架、水槽上身、水槽下柜体，内部有安装固件结合，水槽面部下沉式构造，使废水无法沿着桌面侵蚀柜体，滴水架设安装水龙头,水槽台面设有紧急洗眼器与洗手液瓶的安装孔并配备了洗手液瓶，水槽前端设有凹形设计，方便操作者使用。 4.滴水架上至少有6根试管棒，滴水架两侧可以安装高低压学生电源。 5. 水槽具有防止溢水功能，水槽内部设有一个水满到一定位置的时候，把水排到PP下水器进行排出，防止废水外溢。 6. PP注塑成型自由转弯软管：采用PP材料注塑已形成形，吸塑PP软管节节可伸缩功能，规格1000任意伸缩长度，直径50mm。 7.水槽整体：PP材质，注塑模具一次成型，防锈、耐酸碱、防水、防潮。 8. 滴水架检修门与下柜门：ABS材质，注塑一次性成型，滴水架检修门采用卡扣结构，下柜体门采用柜门挂锁结构。水槽台下面配有四个静音带刹车万向轮。 | 套 | 13
8 | 三联高低位龙头 | 三联(一高二低），采用实验室专用三联水嘴，陶瓷阀芯90°旋转，铜质表面烤漆处理，鹅颈管可360度旋转。 | 套 | 13
9 | 给排水接口 | 给排水接口采用PVC材质；即插即用，具有高密封性能，即使在供水排水工作时，随时拔掉接口不会有任何滴漏现象。 | 套 | 13
10 | 实验室布线 | 1、敷设PVC阻燃管穿BV塑铜线； 2、4mm²2根，1.5mm²2根，2.5mm²2根，1.5mm²1根，实验台内铝塑护套管穿1.0mm²RV塑铜线。 | 套 | 1
11 | 给排水布管 | 1、给水主管选用Ø20-25mmPP-R给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接； 2、排水管选用加厚Ø50-75mmPVC-U国标管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能），模块化设计，每组模块间采用活接式连接。 | 套 | 1
通风系统
1 | 万向伸缩吸风罩 | 1、功能：万向伸缩吸风罩分三段组成，集成于吊装一体内，随摇臂面板一起升降，在实验需要时可进行一节节活塞型拉出，不使用时一起收于吊装内； 2、伸缩圆管采用铝合金材料，表面和管内工艺经环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀。规格：第一段外管φ81mm；第二段外管φ72mm；圆管壁厚为1.5mm，第三段采用定向风管软管采用硬质工程ABS材料，规格：直径φ63mm，壁厚3.5mm，管头内壁连接处采用工程ABS材料密封卡扣， 使用温度-10度至100度，随意弯曲定向，三节伸开最大范围1300mm；收缩最小540mm； 3、关节：与吊装主体连接处关节采用工程BAS模具注塑成型，使摇臂实现90°旋转。关节密封圈：不易老化之高密度橡胶； 4、风罩固定柄：高强度工程BAS模具注塑成型，两段设计有双卡口，使用完毕把双卡口扣与伸缩管第一节管卡扣紧，摇臂一起收藏到整体吊装内； 5、伞形吸风罩采用非晶硅胶，规格：φ160mm高不低于75mm。 | 个 | 25
2 | 室内外通风系统 | 1、吊装式通风管道：通风主管道.支管道均采用防腐蚀PP塑料板焊接而成； 2、主管道：≥160*160mm圆型风道；接口采用专用胶固定后专用焊条焊接连接； 3、室外行程通风管道：采用≥φ315mm防腐蚀UPVC管及弯头。 | 项 | 1
3 | 风机 | 6#离心风机 5.5KW，转速 1450r/min，流量 10602-21204M3/h，全压 1150-748Pa，噪声符合国家标准,风机外壳和叶轮均采用模具一次成型。配橡胶减震器用于消除专用通风机引起的震动，配防雨帽，PP材质，主要用于对专用通风机的防护，风机安装在楼顶，风机安装时采取减振措施，避免产生共振。 | 套 | 1
4 | 消音器 | φ400*1000mm,PP材质，内置隔音棉等隔音装置，确保通风室外噪音小于50分贝。 | 套 | 1
5 | 风机软连接 | φ600-φ400mm,pp材质。进出口接头采用柔性材质，消除因震动引起的微量错位对风机的影响。 | 套 | 1
6 | 风机控制线 | 国标：采用交联聚乙烯绝缘﹑铝塑带绕包总屏蔽﹑低烟无卤聚烯烃内衬层﹑钢丝铠装﹑低烟无卤聚烯烃护套耐火对绞控制电缆。电缆的额定电压300/500V，电缆长期工作温度-30～90℃。 | 项 | 1
7 | 基础改造 | 1、顶面改造：全教室铝扣板吊顶且不影响黑板使用； 2、墙面改造：全教室墙面采用涂料粉刷； 3、地面改造：原有地板砖拆除，铺设耐磨、耐腐蚀地板砖； 4、教室保洁：全教室清洁卫生。 | ㎡ | 95
8 | 合计
注：1、以上设备要求中如需供应商提供第三方检测机构出具的检测报告的，中标后采购人有权对其真实性及权威性进行核查。 2、签订合同前采购人有权抽取关键参数的产品，对投标人响应文件中的产品参数进行逐一比对验证，如发现实物与招标参数和所投标书参数不符，采购人可拒签合同并终止中标人中标资格，并上报监管机构以虚假应标处理，所产生的一切责任和后果由投标人全部承担。

## 高中化学教学仪器
高中化学教学仪器配备要求
序号 | 名 称 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计（元） | 备注
1 | 磁力加热搅拌器 | 最大搅拌量 1 L，搅拌速度 0 r/min～1200r/min，加热盘温度 50 ℃~200 ℃。 | 台 | 28
2 | 打孔器 | 齿口式，材质为不锈钢管、钢管或黄铜管，每组不少于 4 支，外径分别为 5.0 mm、6.5mm、8.0 mm、9.5 mm，并配一支带柄金属通扦 | 套 | 4
3 | 仪器车 | 600 mm×400 mm×800 mm，不锈钢材质，至少两层，各层带可拆卸护栏，总载重≥60 kg | 辆 | 4
4 | 金属酒精灯 | 250 mL，双头 | 个 | 30
5 | 列管式烘干器 | 1、上盖、下底、列管、加热器、风扇、电源线组成； 2、金属制作，防锈处理； 3、列管上端16个、Φ3mm的出风孔； 4、有良好接地装置； 5、性能：工作电压：AC220V、50Hz，电机（风扇）：30W，加热器：800W干燥气流温度50℃～60℃绝缘电阻大于20MΩ； 6、工作温度：-20℃～40℃相对温度：≤80%。 ★7、参照JY0001-2003《教学仪器设备产品的一般质量要求》标准，满足以下3项要求，投标人需提供制造厂商出具的国家认可的带CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件件。 7-1、教学仪器设备产品的外观要造型美观、色彩协调、规整光洁。表面不应有明显的擦伤、划痕和碰撞的坑疤； 7-2、电镀层表面应致密、平滑、均匀，不应有气泡、针孔、毛刺、锈点、剥层、水迹和覆盖不严的地方，不应有树枝状和海绵状镀层，不应有斑点和条纹，镀件的边缘和棱角不得有粗糙的结晶和烧痕； 7-3、塑料件表面应平整清洁，不应有划痕、溶迹、缩迹，不应有气泡、烧粉和夹生，边缘不应有毛刺、变形、破边和凹凸不平，不应有明显的浇口飞边。且其检测结果均为与标准要求一致。 ★8、参照GB21027-2020《学生用品的安全通用要求》标准，可迁移元素mg/kg（锑、钡、铬、汞、砷、镉、铅、硒）其检测结果为黑色塑料均未检出，投标人需提供制造厂商出具的国家认可的带CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件。 | 台 | 4
6 | 试剂瓶托盘 | 耐腐蚀材质，内沿≥400 mm×290 mm×50 mm | 个 | 20
7 | 实验用品提篮 | 木质或塑料材质，耐腐蚀，配有提手，不小于490mm×360 mm×290 mm，承重不小于 10 kg | 个 | 8
8 | 塑料水槽 | 250 mm×180 mm×100 mm | 个 | 112
9 | 三脚架 | 铁制，环内径 75 mm，高 150 mm | 个 | 112
10 | 泥三角 | 陶制或者瓷制，内径应保证稳定支撑30mm坩埚 | 个 | 56
11 | 漏斗架 | 木制或塑料制 | 个 | 4
12 | 移液管架 | 塑料制 | 个 | 30
13 | 比色管架 | 塑料制，6 孔 | 个 | 56
14 | 托盘天平 | 测量范围 0 g～1000 g，分度值 0.1 g | 台 | 4
15 | 电子天平 | 测量范围 0 g～200 g，分度值 0.01 g | 台 | 56
16 | 电子停表 | 精度 0.01 s | 只 | 30
17 | 温度计 | 0 ℃~100 ℃ , 分度值 1 ℃ , 示值误差<1.5 ℃ | 支 | 112
18 | 温度计 | -30 ℃~100 ℃ , 分度值 1 ℃ , 示值误差<1.5 ℃ | 支 | 4
19 | 多用电表 | 直流电流、直流电压、电阻2.5 级，交流电压 5 级 | 个 | 4
20 | 演示电流电压表 | 2.5 级 | 台 | 4
21 | 酸度计(pH计) | 笔式，pH 测量范围 0～14，分辨力 0.1，读数清晰，有自动关机节电模式，配校准试剂 | 台 | 56
22 | 原电池实验器 | 包括缸体、带固定和可移动接线柱的缸体盖板、铜电极板、锌电极板、铁电极板、铝电极板、碳棒、导线等 | 个 | 112
23 | 溶液导电演示器 | 1、产品由示教版、电极电线、容器、灵敏电流计等组成； 2、示教电路版用塑料制成。面板上带有指示用灯炮和开关； 3、电极采用耐酸、碱、盐的导电材料制成； 4、容器为耐酸、碱、盐的透明材料制成； 5、为进行比较实验，容器数量为5个； 6、产品的电源电压为直流6V。 ★7、参照JY0001-2003《教学仪器设备产品的一般质量要求》标准，满足以下3项要求，投标人需提供制造厂商出具的国家认可的带CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件； 7-1、教学仪器设备产品的外观要造型美观、色彩协调、规整光洁。表面不应有明显的擦伤、划痕和碰撞的坑疤； 7-2、教学仪器设备产品的面板要规整清洁，色调柔和，文字、字母、符号应规范，字迹清晰，标题醒目且不易脱落。表面不应有擦伤、划痕和污渍； 7-3、塑料件表面应平整清洁，不应有划痕、溶迹、缩迹，不应有气泡、烧粉和夹生，边缘不应有毛刺、变形、破边和凹凸不平，不应有明显的浇口飞边。且其检测结果均为与标准要求一致。 ★8、参照GB21027-2020《学生用品的安全通用要求》标准，可迁移元素mg/kg（锑、钡、铬、汞、砷、镉、铅、硒）其检测结果为塑料均未检出，投标人需提供制造厂商出具的国家认可的带CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件。 | 台 | 4
24 | 微型溶液导电实验器 | 1、电源电压DC3V，可放7#电池2节。 2、可独立地实验任何溶液。笔式 | 套 | 112
25 | 中和热测定仪 | 又称简易量热计，包括反应容器、盖板、温度计、环形玻璃搅拌棒 | 套 | 112
26 | 化学实验废液处理装置 | 主体透明，兼作教学使用，能进行pH 测试、酸碱废液中和、重金属离子凝聚和过滤，能处理中学常见无机化学废液，同时可以通过仪器内的活性炭吸附少量混入的有机物。应配备适量的凝聚剂和助凝剂，至少应配备更换用活性炭包 2 个。处理量≥6 L/次 | 台 | 4
27 | 气体实验微型装置 | 含单球短管、单球长管、双球管、集气管、制气管等硬质玻璃仪器，无明显外观缺陷，规格30 mL，配置齐全，能组装成整套的综合性微型实验装置；试剂瓶规格 12 mL，不少于 28 个 | 套 | 56
28 | 氢燃料电池演示器 | 1、2个质子交换膜电极，膜电极≥33㎜×33㎜，电表两个。 | 套 | 4
29 | 氢燃料电池实验器 | 含一个质子交换膜电极，膜电极不小于 15mm×15 mm | 套 | 30
30 | 电解槽演示器 | 通电 2 min 之内即有氮气与氧气反应的现象，消耗功率不大于30 W | 台 | 4
31 | 放电反应实验仪 | 能演示甲烷与氯气的反应 | 套 | 16
32 | 光化学实验演示器 | 本产品由底座、闪光装置、安全防护罩、手控按钮、开关、指示灯、附件盒组成。 | 台 | 4
33 | 教师用分子结构模型 | 球棍式，氢原子球直径不小于23mm，其他原子球直径不小于40 mm | 套 | 6
34 | 学生用分子结构模型 | 球棍式，氢原子球直径不小于 17mm，其他原子球直径不小于23 mm | 套 | 112
35 | 碳的同素异形体结构模型 | 包括金刚石、石墨、碳-60三种结构模型；小型，球管式，可拆卸。 | 套 | 30
36 | 离子晶体结构模型 | 包括但不局限于氯化钠、氯化铯等，球直径不小于 30 mm | 套 | 4
37 | 混合型晶体结构模型 | 石墨，球直径不小于 30 mm | 套 | 4
38 | 共价晶体结构模型 | 包括但不局限于金刚石、二氧化硅等，球直径不小于 30 mm | 套 | 4
39 | 金属晶体结构模型 | 包括但不局限于 Cu、Na、Zn 等，球直径不小于 30 mm | 套 | 4
40 | 原子杂化轨道模型 | sp、sp2 、sp3 | 套 | 4
41 | 气体摩尔体积模型 | 拆装式，由气体摩尔体积正方体组成，正方体规格为280mm×280mm×280mm，厚度为1mm的透明有机玻璃，再用专门设计的透明塑料角联结。 | 个 | 4
42 | 金属矿物标本 | 包括但不局限于萤石、刚玉、黄玉、正长石、磷灰石、方解石、石膏（生、熟）、滑石、孔雀石、云母 | 盒 | 4
43 | 合成有机高分子材料标本 | 包括但不局限于聚乙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯、聚四氟乙烯、聚甲基丙烯酸甲酯、酚醛树脂、涤纶、尼龙、芳纶、顺丁橡胶、离子交换膜、可降解材料等 | 盒 | 4
44 | 新型无机非金属材料标本 | 包括但不局限于铁合金、铝合金、铜合金、普通玻璃、陶瓷、水泥等 | 盒 | 4
45 | 复合材料标本 | 由塑料、铜、铁、铝、橡胶、碳、陶瓷7种样本组成 | 盒 | 4
46 | 量筒 | 10 mL，无塞、量出式，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为 20 ℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 个 | 112
47 | 量筒 | 50 mL，无塞、量出式，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为 20 ℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 个 | 112
48 | 量筒 | 100 mL，无塞、量出式，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为 20 ℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 个 | 4
49 | 量筒 | 500 mL，无塞、量出式，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为 20 ℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 个 | 4
50 | 量筒 | 100 mL，无塞、量出式，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为 20 ℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 个 | 4
51 | 量杯 | 250 mL，低型，透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的 10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于 10mm，并应采用容量差值较大的一种 | 个 | 4
52 | 容量瓶 | 50mL，B 级 ，透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应清晰耐久，粗细均匀，位于和瓶底平行的平面，围绕整个瓶颈 | 个 | 4
53 | 容量瓶 | 100mL，B 级 ，透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应清晰耐久，粗细均匀，位于和瓶底平行的平面，围绕整个瓶颈 | 个 | 112
54 | 容量瓶 | 250mL，B 级 ，透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应清晰耐久，粗细均匀，位于和瓶底平行的平面，围绕整个瓶颈 | 个 | 8
55 | 容量瓶 | 500mL，B 级 ，透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应清晰耐久，粗细均匀，位于和瓶底平行的平面，围绕整个瓶颈 | 个 | 30
56 | 容量瓶 | 1000mL，B 级 ，透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应清晰耐久，粗细均匀，位于和瓶底平行的平面，围绕整个瓶颈 | 个 | 4
57 | 滴定管 | 酸式，25mL，无塞，透明钠钙玻璃制，应采用刻蚀刻度，刻度清晰不易腐蚀，整数分度应为环形刻度 | 支 | 112
58 | 滴定管 | 碱式，25mL，无塞，透明钠钙玻璃制，应采用刻蚀刻度，刻度清晰不易腐蚀，整数分度应为环形刻度 | 支 | 112
59 | 滴定管 | 聚四氟乙烯活塞，25mL，无塞，透明钠钙玻璃制，应采用刻蚀刻度，刻度清晰不易腐蚀，整数分度应为环形刻度 | 支 | 4
60 | 移液管 | 1mL,B 级 ，透明硼硅酸盐玻璃制 | 支 | 56
61 | 移液管 | 2mL,B 级 ，透明硼硅酸盐玻璃制 | 支 | 56
62 | 移液管 | 5mL,B 级 ，透明硼硅酸盐玻璃制 | 支 | 56
63 | 移液管 | 25mL，B 级 ，透明硼硅酸盐玻璃制 | 支 | 56
64 | 试管 | Φ15 mm×150 mm，透明硼硅酸盐玻璃制 | 支 | 1000
65 | 试管 | Φ18 mm×180 mm，透明硼硅酸盐玻璃制 | 支 | 300
66 | 口部具支试管 | Φ18 mm×150 mm，透明硼硅酸盐玻璃制，管底厚薄应均匀，支管连接应平滑牢固，不应有偏歪 | 支 | 40
67 | 口部具支试管 | Φ25 mm×200 mm，透明硼硅酸盐玻璃制，管底厚薄应均匀，支管连接应平滑牢固，不应有偏歪 | 支 | 40
68 | 烧杯 | 5 mL，透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种 | 个 | 112
69 | 烧杯 | 10 mL，透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种 | 个 | 112
70 | 烧杯 | 25 mL，透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种 | 个 | 200
71 | 烧杯 | 50 mL，透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种 | 个 | 112
72 | 烧杯 | 100 mL，透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种 | 个 | 300
73 | 烧杯 | 500 mL，透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种 | 个 | 160
74 | 烧杯 | 250 mL，量的两液面间距不应少于 10 mm，并应采用容量差值较大的一种 | 个 | 120
75 | 锥形瓶 | 50 mL，细口，透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上应直立不摇晃、不转动 | 个 | 200
76 | 锥形瓶 | 100 mL，细口，透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上应直立不摇晃、不转动 | 个 | 200
77 | 锥形瓶 | 250 mL，细口，透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上应直立不摇晃、不转动 | 个 | 200
78 | 锥形瓶 | 500 mL，细口，透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上应直立不摇晃、不转动 | 个 | 200
79 | 培养皿 | 60 mm | 个 | 200
80 | 蒸馏烧瓶 | 250mL，透明硼硅酸盐玻璃制，烧瓶的颈部同一截面应该呈圆形，颈的口部不应呈锥形，并适当提高强度 | 个 | 56
81 | 冷凝管 | 300 mm±10 mm，透明硼硅酸盐玻璃制，球形，管径均匀，应有防滑脱沟槽 | 支 | 8
82 | 牛角管 | Φ18 mm×150 mm，弯形，1 mm≤尖嘴处壁厚≤2 mm | 支 | 56
83 | 漏斗 | 75 mm；短颈，滤碗为夹角 60 ° 的 圆 锥形，管的尾端磨成约45 ° | 个 | 112
84 | 漏斗 | 90mm；短颈，滤碗为夹角 60 ° 的 圆 锥形，管的尾端磨成约45 ° | 个 | 30
85 | 安全漏斗 | 直形，颈长 300 mm，上口直径40mm±3 mm，玻璃壁厚度适中 | 个 | 10
86 | 安全漏斗 | 环形双球，球径高度、直径一致，双球应位于环管中部，应无明显偏斜 | 个 | 4
87 | 分液漏斗 | 锥形，100 mL，瓶塞应有凹槽，瓶口有气孔 | 个 | 112
88 | 分液漏斗 | 梨形，50 mL，瓶塞应有凹槽，瓶口有气孔 | 个 | 56
89 | 离心管 | 10 mL，硼硅酸盐玻璃制 | 支 | 30
90 | 干燥管 | 145 mm，直形单球，硼硅酸盐玻璃制，球应厚薄均匀 | 支 | 112
91 | 干燥管 | U 形， Φ15 mm×150 mm，硼硅酸盐玻璃制，两管应平行，管口高度误差不大于 5 mm | 支 | 112
92 | 干燥管 | U 形， Φ20 mm×200 mm，硼硅酸盐玻璃制，两管应平行，管口高度误差不大于 5 mm | 支 | 30
93 | 干燥管 | U 形 ， 具 支 ， Φ15mm×150 mm，硼硅酸盐玻璃制，两管应平行，管口高度误差不大于 5 mm | 支 | 60
94 | 比色管 | 25 mL，具塞，无色透明硼硅酸盐玻璃制，宜为刻度线高度一致的多支套装 | 支 | 250
95 | 玻璃活塞 | 直形二路，吻合良好，不漏气，不漏液，直管外径 7 mm～8mm，密合一级 | 支 | 10
96 | 玻璃活塞 | T 形三路，吻合良好，不漏气，不漏液，直管外径 7 mm～8mm，密合一级 | 支 | 4
97 | 圆水槽 | Φ210 mm×110 mm，玻璃制，水槽底部应平整，不应凸底，壁厚和底厚应均匀， 口部端面应平整，边和口应圆滑 | 个 | 40
98 | 圆水槽 | Φ270 mm×140 mm，玻璃制，水槽底部应平整，不应凸底，壁厚和底厚应均匀， 口部端面应平整，边和口应圆滑 | 个 | 8
99 | 液封除毒气集气瓶 | 250 mL，瓶口光滑，液封口深度≥1 cm | 个 | 10
100 | 细口瓶 | 125 mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放在平台上应不摇晃 | 个 | 200
101 | 称量瓶 | Φ25 mm×40 mm，密合三级，内应力≤160nm/cm | 个 | 20
102 | 坩埚 | 瓷制，30mL，1000 ℃时不应出现釉黏结现象，内外壁光滑，外壁涂釉，配有坩埚盖 | 个 | 112
103 | 烧杯夹 | 不锈钢制，夹持部位应有橡胶保护套，避免与玻璃烧杯直接接触 | 个 | 8
104 | 试管夹 | 木制或者竹制，长度≥200 mm，宽度约 20mm，厚度约 20 mm。试管夹闭口缝≤1 mm，开口距离≥25 mm。毡块粘接牢固，试管夹弹簧作防锈处理。试管夹持部位圆弧内径≤29 mm | 个 | 112
105 | 水止皮管夹 | 1、水止皮管夹用钢丝拧制而成，弹性良好，夹持牢靠，表面作镀铬处理。 2、成型规整，表面无锈蚀。 | 个 | 112
106 | 螺旋皮管夹 | 由支架管和带压板的螺杆等组成。外形尺寸约为 33 mm×20 mm×8 mm，旋转方便，不易变形，压板厚度≥1 mm | 个 | 10
107 | 燃烧匙 | 铜勺，勺直径 18 mm，深 10 mm，铁柄，柄长 300 mm，长柄和铜勺连接稳定结实 | 个 | 56
108 | 药匙 | 中号 13.5 cm，带小勺，材质可选金属、牛角、塑料 | 个 | 200
109 | 玻璃管 | Φ5 mm~ Φ6 mm，中性料，管口应为熔光 | 千克 | 4
110 | 橡胶塞 | 000、00、0～11 号，白色，质地均匀 | 千克 | 4
111 | 乳胶管 | 外径 6 mm，内径 4 mm，弹力好，拉力范围可在自身的 6倍，回弹力 100% | 米 | 120
112 | 洗耳球 | 60 mL，橡胶材质 | 个 | 56
113 | 试管刷 | Φ12 mm，手持部分顶端为环状，顶部有刷丝，铁丝不可外露 | 个 | 112
114 | 烧瓶刷 | 250 mL 烧瓶用，手持部分顶端为环状，顶部有刷丝，铁丝不可外露 | 个 | 56
115 | 结晶皿 | 90 mm，平底，透明硼硅酸盐玻璃制 | 个 | 32
116 | 表面皿 | 60 mm，透明硼硅酸盐玻璃制，壁厚均匀度：厚薄比应不大于 5 ∶2 | 个 | 112
117 | 表面皿 | 100 mm，透明硼硅酸盐玻璃制，壁厚均匀度：厚薄比应不大于 5 ∶2 | 个 | 32
118 | 研钵 | 瓷或玻璃制，100 mm，配有研杵， 内部粗糙便于研磨，外部光滑 | 个 | 4
119 | 蒸发皿 | 瓷制，容量 35 mL，外径 61 mm，有嘴圆皿，耐受温度≥800 ℃ | 个 | 112
120 | 蒸发皿 | 瓷制，容量 250 mL，外径 124 mm，有嘴圆皿，耐受温度≥800 ℃ | 个 | 10
121 | 反应板 | 白色陶瓷，6 孔，表面有釉层，不会发生溶液渗透 | 个 | 112
122 | 井穴板 | 透明塑料，6 孔，每孔 5 mL，配 6 个双导气管的井穴塞，可以重复使用 | 个 | 112
123 | 井穴板 | 透明塑料，9 孔，每孔 0.7 mL，环保材料，可以重复使用 | 个 | 112
124 | 塑料多用滴管 | 弹性圆筒形吸泡和一根 Φ1 mm×120 mm 的径管连接而成，容积4 mL，弹性好 | 支 | 1000
125 | pH广范围试纸 | 1～14，条状，每本80张，每张尺寸不小于1*20mm。 | 本 | 60
126 | 蓝石蕊试纸 | 10 mm×75 mm，100 条/本 | 本 | 20
127 | 红石蕊试纸 | 10 mm×75 mm，100 条/本 | 本 | 20
128 | 淀粉碘化钾试纸 | 10 mm×75 mm，100 条/本 | 本 | 20
129 | 定性滤纸 | 快速，11 cm，100 张/盒 | 盒 | 40
130 | 高中化学实验材料 | 含小刀、棉花、木炭、木板、火柴、蜡烛、焊锡、炭棒、导线、开关、电灯泡、聚光小手电筒、电池、电珠、砂纸、电极材料（石墨、铜、锌、镁、铁、锡等电极）等 | 份 | 56
131 | 一字螺丝刀 | Φ6 mm，长 150 mm，工作端带磁性 | 支 | 4
132 | 十字螺丝刀 | Φ6 mm，长 150 mm，工作端带磁性 | 支 | 4
133 | 尖嘴钳 | 长160mm；采用45号高碳钢精工铸造，整体精抛光、热处理，钳口高频淬火，硬度45～48HRC，PVC全新材料，环保手柄。 | 把 | 4
134 | 羊角锤 | 0.25 kg | 把 | 4
135 | 三角锉 | 250 mm，带柄 | 把 | 4
136 | 民用剪刀 | 3 号，150 mm，A 型 | 把 | 4
137 | 玻璃瓶盖开启器 | 钢制 | 套 | 4
138 | 玻璃管切割器 | 可切割直径20 mm 以下玻璃管 | 个 | 4
139 | 实验服 | 分为大、中、小号，耐酸碱 | 件 | 8
140 | 护目镜 | 封闭型，耐酸碱，抗冲击，耐磨，便于清洗 | 个 | 120
141 | 防护面罩 | 防冲击面屏，聚碳酸酯材质，光洁，透明度高，耐高速粒子冲击，通过弹簧箍与安全帽相连，面屏可更换，起到头部与面部双重保护作用 | 个 | 112
142 | 耐酸手套 | 机械性能不低于3 级，无破损，手套应有长度≥15 cm 的套袖 | 双 | 40
143 | 一次性乳胶手套 | 一般性防护，不漏水 | 双 | 114
144 | 实验防护屏 | 三片折叠式结构，有机玻璃制。 | 件 | 8
145 | 易燃品储存柜 | 高度 1100 mm～1300 mm，防爆、防盗、阻燃、耐腐蚀，带双锁，阶梯状台阶 | 个 | 2
146 | 毒害品储存柜 | 高度 1700 mm～1900 mm，防爆、防盗、阻燃、耐腐蚀，带双锁，阶梯状台阶 | 个 | 2
147 | 化学基本实验方法实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：抽屉式≥480*405*215mm。 箱体材料：环保聚丙烯PP。 箱体内部构造：采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 二、器材清单 红水温度计*1、上嘴抽滤瓶（250ml）*1、量筒(10ml)*1、梨形分液漏斗（125ml）*1、烧杯(250ml)*2、胶头滴管*3、滴管红胶头*3、蒸发皿（30mlφ60mm）*1、漏斗（φ60mm）*1、药匙（大号）*1、坩埚钳*1、玻璃棒*1、Ph试纸*1、锥形瓶（250ml）*1、布氏漏斗*1、硅胶管*0.3、两用打气筒*1、平口试管（φ15*150mm）*3、300ml储物盒*1等。 | 套 | 20
148 | 化学物质的变化实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：抽屉式≥480*405*215mm。 箱体材料：环保聚丙烯PP。 箱体内部构造：采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 二、器材清单 药匙*1、小口试剂瓶-细口瓶（60ml透明）*2、容量瓶（100ml）*1、远射红点激光*1、胶头滴管*2、滴管红胶头*2、漏斗（φ60mm）*1、烧杯(100ml)*3、量筒(10ml)*1、多功能电池盒*1、指针式电流表*1、碳棒*1、黑色20cm数据测试线*1、红色20cm数据测试线*2、红色鳄鱼夹*1、黑色鳄鱼夹*1、电解水实验装置*1、电解反应罐*1、电源适配器DC24V/3A*1、玻璃棒*1、3mm圆木棍*3、扁嘴镊子*1、淀粉碘化钾试纸*1、300ml储物盒*1等。 | 套 | 20
149 | 金属及金属化合物实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：抽屉式≥480*405*215mm。 箱体材料：环保聚丙烯PP。 箱体内部构造：采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 二、器材清单 泥三角*1、透明玻璃板（青玻璃）*1、带盖陶瓷坩埚*1、弹簧钢丝*0.4、集气瓶*1、硅胶塞/橡胶塞*1、蒸发皿（30mlφ60mm）*1、棉球*1、长直角玻璃导管(φ8mm)*1、铁粉（100g）*1、培养皿（φ100mm）*1、3mm圆木棍*1、药匙*2、Ph试纸*1、烧杯(100ml)*3、平口试管（φ15*150mm）*2、坩埚钳*1、锡箔纸/铝箔纸*0.01、120度玻璃弯导管(φ8mm)*1、平口试管(φ30*200mm)*1、量筒(10ml)*1、红水温度计*1、硅胶塞/橡胶塞*1、漏斗（φ60mm）*1、砂纸*1、扁嘴镊子*1、塑料美工刀*1、铝丝*0.4、焰色反应实验装置*1、硅胶管（内径4mm外径6mm）*0.28、焰色反应喷雾罐*1、电源适配器DC24V/3A*1、胶头滴管*3、滴管红胶头*3、玻璃棒*1、蓝色钴玻璃片*1、表面皿（φ60mm）*1、300ml储物盒*1等。 | 套 | 20
150 | 非金属及其化合物的性质实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：抽屉式≥480*405*215mm。 箱体材料：环保聚丙烯PP。 箱体内部构造：采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 二、器材清单 蓝色钴玻璃片*1、3mm圆木棍*2、平口试管（φ15*150mm）*5、烧杯(100ml)*1、集气瓶*2、扁嘴镊子*1、玻璃棒（φ8*200mm）*1、Ph试纸*1、量筒（50ml）*1、短直角玻璃导管(φ8mm)*1、长直角玻璃导管(φ8mm)*1、硅胶管*0.2、硅胶塞/橡胶塞*1、红色石蕊试纸*1、胶头滴管*4、滴管红胶头*4、量筒(10ml)*1、药匙（大号）*1、300ml储物盒*1等。 | 套 | 20
151 | 化学反应与能量实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：抽屉式≥480*405*215mm。 箱体材料：环保聚丙烯PP。 箱体内部构造：采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 二、器材清单 胶头滴管*3、滴管红胶头*3、烧杯(100ml)*3、烧杯(250ml)*1、盐桥*1、黑色20cm数据测试线*1、红色20cm数据测试线*1、紫铜片*1、锌片*1、红水温度计*1、玻璃棒（φ8*200mm）*1、药匙（大号）*2、砂纸*1、透明玻璃板（青玻璃）*1、普通陶瓷研钵*1、平口试管（φ15*150mm）*3、量筒(10ml)*1、300ml储物盒*1等。 | 套 | 20
152 | 醇、糖、蛋白质实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：抽屉式≥480*405*215mm。 箱体材料：环保聚丙烯PP。 箱体内部构造：采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 二、器材清单 红水温度计*1、硅胶塞/橡胶塞*1、铜丝*0.2、烧杯(100ml)*2、量筒（50ml）*1、纱布绷带*1、扁嘴镊子*1、硅胶塞/橡胶塞*1、塑料直尺*1、短直角玻璃导管(φ8mm)*1、硅胶管*0.7、胶头滴管*5、滴管红胶头*5、玻璃棒*1、透明玻璃板（青玻璃）*1、平口试管（φ15*150mm）*5、Ph试纸*1、量筒(10ml)*1、玻璃直导管(φ8mm)*2、圆底烧瓶（250ml）*1、硅胶塞/橡胶塞*1、烧杯(250ml)*1、弹簧止水夹*1、燃烧匙*1、药匙（大号）*1、普通陶瓷研钵*1、300ml储物盒*1等。 | 套 | 20
153 | 化学应用与物质的结构实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：抽屉式≥480*405*215mm。 箱体材料：环保聚丙烯PP。 箱体内部构造：采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 二、器材清单 锥形瓶（100ml）*1、量筒（50ml）*1、坩埚钳*1、烧杯(250ml)*1、漏斗（φ60mm）*1、药匙（大号）*2、蒸发皿（30mlφ60mm）*1、量筒(10ml)*1、胶头滴管*2、滴管红胶头*2、烧杯(100ml)*2、玻璃棒*1、红水温度计*1、平口试管（φ15*150mm）*3、集气瓶(125ml)*1、扁嘴镊子*1、塑料美工刀*1、300ml储物盒*1等。 | 套 | 20
154 | 化学与技术（1）实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：抽屉式≥480*405*215mm。 箱体材料：环保聚丙烯PP。 箱体内部构造：采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 二、器材清单 蒸发皿（30mlφ60mm）*1、纱布绷带*1、大头针（40枚）*1、坩埚钳*1、量筒(10ml)*1、药匙（大号）*1、平口试管（φ15*150mm）*2、玻璃棒*1、胶头滴管*1、滴管红胶头*1、塑料美工刀*1、硅胶塞/橡胶塞*1、烧杯(100ml)*1、蓝色石蕊试纸*1、尖嘴玻璃直导管(φ8mm)*1、平口试管(φ30*200mm)*2、扁嘴镊子*1、300ml储物盒*1等。 | 套 | 20
155 | 化学反应原理实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：抽屉式≥480*405*215mm。 箱体材料：环保聚丙烯PP。 箱体内部构造：采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 二、器材清单 砂纸*1、玻璃棒（φ8*200mm）*1、药匙（大号）*2、Ph试纸*1、平口试管（φ15*150mm）*6、量筒（50ml）*1、中和热测定器*1、指针式电压表*1、具支玻璃试管（φ18*180mm）*1、硅胶管*0.3、长直角玻璃导管(φ8mm)*1、锌片*2、金属片（铁板）*2、大铁钉*2、黑色20cm数据测试线*1、红色20cm数据测试线*1、黑色鳄鱼夹*1、红色鳄鱼夹*1、烧杯(100ml)*1、3mm圆木棍*3、红水温度计*1、硅胶塞/橡胶塞*1、量筒(10ml)*1、胶头滴管*5、滴管红胶头*5、300ml储物盒*1等。 | 套 | 20
156 | 烯、炔、脂类化合物实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：抽屉式≥480*405*215mm。 箱体材料：环保聚丙烯PP。 箱体内部构造：采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 二、器材清单 红水温度计*1、白色橡胶塞(5#)*1、集气瓶*1、圆底烧瓶（250ml）*1、普通漏斗（φ60mm）*1、吸水树脂（20g）*1、烧杯(100ml)*3、量筒（50ml）*1、双面胶*1、棉球（5颗装棉球）*1、扁嘴镊子*1、硅胶塞/橡胶塞*3、梨形分液漏斗（125ml）*1、直型干燥管*1、具支玻璃试管（φ18*180mm）*1、短直角玻璃导管(φ8mm)*1、硅胶管*0.4、尖嘴玻璃直导管(φ8mm)*1、玻璃棒（φ8*200mm）*1、药匙（大号）*1、玻璃直导管(φ8mm)*1、量筒(10ml)*1、胶头滴管*4、滴管红胶头*4、平口试管（φ15*150mm）*4、300ml储物盒*1等。 | 套 | 20
157 | 物质的制备实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：抽屉式≥480*405*215mm。 箱体材料：环保聚丙烯PP。 箱体内部构造：采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 二、器材清单 表面皿（φ60mm）*1、透明玻璃板（青玻璃）*1、蒸发皿（30mlφ60mm）*1、药匙（大号）*2、胶头滴管*3、滴管红胶头*3、锥形瓶（100ml）*1、坩埚钳*1、普通漏斗（φ60mm）*1、烧杯(100ml)*1、一次性塑料刻度滴管*1、彩色铅笔*1、大头针（40枚）*1、量筒（50ml）*1、硅胶塞/橡胶塞*2、锥形瓶（250ml）*1、平口试管（φ15*150mm）*2、玻璃棒（φ8*200mm）*1、烧杯(250ml)*1、金属片（铁板）*1、金属片（铝板）*1、黑色20cm数据测试线*1、红色20cm数据测试线*1、黑色鳄鱼夹*1、红色鳄鱼夹*1、量筒(10ml)*1、平口试管(φ30*200mm)*1、Ph试纸*1、鲁尔注射器（50mL）*1、硅胶塞/橡胶塞*1、弹簧止水夹*1、硅胶管*0.2、短直角玻璃导管(φ8mm)*1、玻璃直导管(φ8mm)*1、扁嘴镊子*1、铁粉（100g）*1、弹簧钢丝*0.2、700ml储物盒*1等。 | 套 | 20
158 | 物质的分离实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：抽屉式≥480*405*215mm。 箱体材料：环保聚丙烯PP。 箱体内部构造：采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 二、器材清单 胶头滴管（φ8*100mm）*4、滴管红胶头*4、尼龙刷子*1、烧杯（100ml）*2、平口试管（φ15*150mm）*2、普通陶瓷研钵*1、药匙（大号）*2、纱布绷带*1、培养皿（φ100mm）*1、采血管/毛细管（40根/组）*1、量筒（10ml）*1、普通漏斗（φ60mm）*1、黄沙（100g）*1、红水温度计*1、扁嘴镊子*1、硅胶塞/橡胶塞*3、牛角管*1、锥形瓶（100ml）*1、硅胶管（内径8mm外径10mm）*1、圆底烧瓶（250ml）*1、蛇形冷凝管（200mm)*1、蒸馏头*1、带盖陶瓷坩埚*1、坩埚钳*1、泥三角*1、玻璃棒*1、300ml储物盒*1等。 | 套 | 20
159 | 物质的检验实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：抽屉式≥480*405*215mm。 箱体材料：环保聚丙烯PP。 箱体内部构造：采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 二、器材清单 平口试管（φ15*150mm）*5、烧杯(100ml)*3、红色石蕊试纸*1、药匙（大号）*3、试管夹*1、扁嘴镊子*1、胶头滴管*5、滴管红胶头*5、量筒（50ml）*1、普通陶瓷研钵*1、点滴板*1、普通漏斗（φ60mm）*1、容量瓶（100ml）*1、鲁尔注射器（50mL）*1、硅胶塞/橡胶塞*1、长直角玻璃导管(φ8mm)*1、烧杯(250ml)*1、平口试管(φ30*200mm)*1、硅胶管*0.2、玻璃直导管(φ8mm)*1、鲁尔公接头*1、Ph试纸*1、量筒(10ml)*1、坩埚钳*1、泥三角*1、带盖陶瓷坩埚*1、玻璃棒（φ8*200mm）*1、300ml储物盒*1等。 | 套 | 20
160 | 化学与技术（2）实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：抽屉式≥480*405*215mm。 箱体材料：环保聚丙烯PP。 箱体内部构造：采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 二、器材清单 胶头滴管*3、滴管红胶头*3、棉球（5颗装棉球）*1、平口试管（φ15*150mm）*3、量筒(10ml)*1、普通陶瓷研钵*1、大口试剂瓶-广口瓶（30ml透明）*1、304不锈钢筛网*1、滤纸*1、Ph试纸*1、量筒（50ml）*1、烧杯(100ml)*1、透明玻璃板（青玻璃）*1、扁嘴镊子*1、不锈钢酒精灯*1、铁架台底板（整套）*1、1#铁架台立杆*1、不锈钢平头滚花手拧螺丝*1、升降块*1、万能夹*1、药匙（大号）*1、平口试管(φ30*200mm)*1、硅胶塞/橡胶塞*1、短直角玻璃导管(φ8mm)*1、长直角玻璃导管(φ8mm)*1、硅胶管*0.2、玻璃棒（φ8*200mm）*1、300ml储物盒*1等。 | 套 | 20
161 | 有机化合物实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：抽屉式≥480*405*215mm。 箱体材料：环保聚丙烯PP。 箱体内部构造：采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 二、器材清单 单键*20、双三键*6、氢键*20、碳键*8、普通陶瓷研钵*1、120度玻璃弯导管(φ8mm)*1、锥形瓶（100ml）*1、短直角玻璃导管(φ8mm)*1、圆底烧瓶（100ml）*1、红水温度计*1、硅胶塞/橡胶塞*2、玻璃棒（φ8*200mm）*1、铁粉（100g）*1、Ph试纸*1、透明玻璃板（青玻璃）*1、烧杯(100ml)*1、平口试管（φ15*150mm）*3、量筒(10ml)*1、长直角玻璃导管(φ8mm)*1、硅胶塞/橡胶塞*1、胶头滴管*5、滴管红胶头*5、药匙（大号）*1、硅胶管*0.5、尖嘴玻璃直导管(φ8mm)*1、玻璃直导管(φ8mm)*1、棉球（5颗装棉球）*1、700ml储物盒*1等。 | 套 | 20
162 | 化学与生活实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：抽屉式≥480*405*215mm。 箱体材料：环保聚丙烯PP。 箱体内部构造：采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 二、器材清单 锥形瓶（250ml）*2、红水温度计*2、硅胶塞/橡胶塞*2、黑色卡纸*1、普通陶瓷研钵*1、纱布绷带*1、Ph试纸*1、胶头滴管*3、滴管红胶头*3、量筒(10ml)*1、移液管（10ml）*1、平口试管（φ15*150mm）*2、3mm圆木棍*2、扁嘴镊子*3、圆铝片（Φ120mm）*1、表面皿（φ60mm）*1、药匙（大号）*1、玻璃直导管(φ8mm)*1、烧杯(250ml)*1、白色橡胶塞(5#)*1、烧杯(100ml)*1、蛇形冷凝管（200mm)*1、玻璃棒（φ8*200mm）*1、量筒（50ml）*1、上嘴抽滤瓶（250ml）*1、螺口温度计套管*1、三口烧瓶（100ml）*1、硅胶塞/橡胶塞*2、两用打气筒*1、布氏漏斗*1、硅胶管*1、不锈钢酒精灯*1、小号试管刷*1、万能夹*1、铁架台底板（整套）*1、1#铁架台立杆*1、不锈钢平头滚花手拧螺丝*1、升降块*1、蒸馏头*1、300ml储物盒*1 | 套 | 16
163 | 新型启普发生器实验组件实验箱（启普发生器装置） | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：抽屉式≥480*405*215mm。 箱体材料：环保聚丙烯PP。 箱体内部构造：采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 二、器材清单 小口试剂瓶-细口瓶（60ml透明）*1、大口试剂瓶-广口瓶（30ml透明）*2、鲁尔直通母接头*4、鲁尔注射器（30mL）*4、鲁尔注射器（50mL）*2、硅胶管*0.3、硅胶管*0.3、硅胶塞/橡胶塞*1、新型启普发生器装置*1、透明工具盒*1、烧杯(定制)*2等。 | 套 | 16
164 | 合计
注：1、以上设备要求中如需供应商提供第三方检测机构出具的检测报告的，中标后采购人有权对其真实性及权威性进行核查。 2、签订合同前采购人有权抽取关键参数的产品，对投标人响应文件中的产品参数进行逐一比对验证，如发现实物与招标参数和所投标书参数不符，采购人可拒签合同并终止中标人中标资格，并上报监管机构以虚假应标处理，所产生的一切责任和后果由投标人全部承担。

## 生物组培实验室
生物组培实验室
序号 | 名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 合计（元） | 备注
1 | 超净工作台（智能型） | 1、主体采用冷轧钢板静电喷涂工艺，耐酸碱，垂直层流送风，防止操作室内部样品相互交叉污染，20度下倾式操作面板，便于实验操作时进行调节； 2、工作台面选用304不锈钢材质； ▲3、≥4.3寸嵌入式液晶彩色触摸屏控制,可显示温度、湿度、光照度；投标人需提供制造厂商出具的国家认可的带CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件。 ▲4、具有温度补偿功能，开启温度补偿键，进行温度补偿，便于湿冷环境的操作；投标人需提供制造厂商出具的国家认可的带CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件。 ▲5、显示开机时间和持续运行时间；投标人需提供制造厂商出具的国家认可的带CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件。 ▲6、可以预约杀菌时间，具有杀菌定时功能；投标人需提供制造厂商出具的国家认可的带CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件。 7、高效过滤器采用便携式抽出方式构造，直接抽出即可更换； 9、菌落数：0.5个/皿·时(Φ90mm 培养平皿)； 10、光照度：≥300LX； 11、内有紫外杀菌接种器接入电源，振动半峰值 ≤0.5μm(X.Y.Z方向)； 12、高效过滤器规格及数量：715mm×460mm×46mm（±20mm），一个； 13、荧光灯15W一个，紫外灯15W一个； 14、风速：0.25-0.45m/s(标配高、中、低档三速)； 15、噪声：≤62dB； 16、外形尺寸（长*宽*高）：850mm×600mm×1600mm（±20mm）； 17、工作区尺寸（长*宽*高）：700mm×550mm×520mm（±20mm）； 18、电源：AC220V±10%，50Hz±10%； 19、功率：≤200W。 | 10 | 台
2 | 接种器械灭菌器 | 该消毒器采用干式传热原理进行高温消毒，利用自动温控技术和高温材料，使消毒芯内的温度能在0-320度之间无级调节，温控器探头安置在消毒芯内，能够全程控制消毒芯内的温度，适合生物，育苗接种，无菌操作； ▲1、电加热：数显；投标人需提供制造厂商出具的国家认可的带CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件件。 2、温度：0-320℃无级可调；杀菌温度285℃-320℃； 3、电源：AC220V±10%，50Hz±10%； 4、立式； 5、外形尺寸：190mm×100mm×210mm（±20mm）； 6、外壳采用不锈钢材质；耐高温陶瓷消毒槽；耐高温石英玻璃珠保证对器械消毒均匀彻底； 7、不锈钢器具搁置架； ▲8、防触电保护类型：I类；投标人需提供制造厂商出具的国家认可的带CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件。 9、加热区总长：≥150mm； 10、消毒槽内径：35mm | 10 | 台
3 | 智能光照培养箱 | 1、箱体外部采用冷轧钢板焊接成型，静电喷塑防锈处理，内部采用不锈钢制作； 2、箱体保温采用整体高密度聚氨酯材料发泡工艺； 3、箱内隔板高度随意调节或拆卸，可满足不同苗期生长需求； ▲4、人机界面采用自主研发的≥4.3寸彩色触摸屏智能控制器，温度、光照强度、运行状态等多组数据一屏显示；投标人需提供制造厂商出具的国家认可的带CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件。 ▲5、培养箱自带照明开关，方便黑暗条件下观察培养；投标人需提供制造厂商出具的国家认可的带CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件。 6、控制器安全管理含多级密码保护； 7、培养箱光源采用特制350-800nm全光谱LED冷光源植物生长灯，且峰值波长660nm 的红光光强：峰值波长525nm 的绿光光强：峰值波长450nm的蓝光光强合理配比； 8、光源灯组采用全铝合金支架，散热性能好，有效提高光源使用寿命，每组灯均采用全透明防护罩加以保护，并使用直流低电压供电方式，更加的安全可靠； 9、光源灯组采用卡扣式及防水对接电源线连接，安装在箱体内侧面水平照射，更换时无需任何工具方便快捷； ▲10、控光方式采用无极等量调光方式，可以根据不同作物的光照需求，直接输入所需要的光照强度（LUX）；投标人需提供制造厂商出具的国家认可的带CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件。 ▲11、照明补光30时段循环控制，每段可独立设置光照强度(lux)、生长温度和运行时间，最大循环数9999；投标人需提供制造厂商出具的国家认可的带CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件。 12、培养箱制冷采用知名品牌压缩机组和环保型制冷剂，冷热交换器均采用全铜制作； 13、培养箱加热采用高温PID加热技术，翅片式不锈钢加热器； 14、箱内空气循环系统采用低噪音轴流风扇配合特制循环风道设计，风力柔和，箱内温度均匀； 15、培养箱标配机械门锁设计； ▲16、容积:≥280L；投标人需提供制造厂商出具的国家认可的带CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件 ▲17、光照度(lux):0～13000LUX(无极调光）；投标人需提供制造厂商出具的国家认可的带CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件。 18、控温范围:无光照:0～50℃ ，有光照:5～50℃ ； 19、控温精度:±0.1℃ ； 20、控温波动度/温度均匀度:±1℃（实验条件为空载，环境温度20℃、湿度50%RH)； 21、电源:AC220V±10%，50Hz±10%； 22、时间设定:定时运行/连续运行； 23、工作室尺寸：500mm*520mm*1080mm （±20mm）； 24、外形尺寸:600mm*640mm*1800mm（±20mm）。 | 1 | 台
4 | 智能光照培养架 | ▲1、培养架尺寸（长*宽*高）:1300mm×500mm×1800mm，（±20mm）；投标人需提供制造厂商出具的国家认可的带CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件。 2、每层配三组高效自然光灯组； ▲3、每组灯独立开关；投标人需提供制造厂商出具的国家认可的带CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件。 4、光照3级可调； 5、独立开关，拆卸方便，暗式布线，无裸露连接线； 6、培养架采用任意可调模式，高度任意可调节； 7、带有独立控时装置，独立编程控时，每天最高可达12组编程控制，使用温度：-20℃-55℃，计时误差±1s/24h； 8、电源：AC220V±10%，50Hz±10%； 9、总功率：≤336W。 | 2 | 台
5 | 炼苗架 | 1、炼苗架尺寸（长*宽*高）：1300mm×500mm×1800mm，（±20mm）； 2、符合植物栽培、种子发芽、苗木、烟草、动物、昆虫等研究的理想实验设备； 3、表面采用静电喷塑处理，防腐防锈； 4、每层置物板下方配备 LED 植物专用生长光源模组； 5、表层面亮光喷塑处理； 6、立柱采用蝴蝶夹式结构，采用按布线式，无任何线路裸露，无需额外螺丝孔； 7、实用四层，每层配置不同的光照光源生长等，适合不同植物生长； 8、植物生长专用 4白 2红全光谱植物光源，光照度：2000Lux； 9、植物生长专用 3 红 1 蓝双排开化结果光源，光照度：2000Lux； 10、植物生长专用 5 红 1 蓝双排育苗长叶类光源，光照度：3000Lux； 11、植物生长专用8红 1 蓝双排育苗长叶类光源，光照度：3000Lux。 | 1 | 台
6 | 振荡培养箱 | 1、电器控制部分为电脑芯片和触摸式操作，温度与振荡由二块芯片分别控制； 2、显示方式：采用LED数字显示液晶屏； 3、控温具有PID温度补偿功能； 4、驱动电机采用特种的交流感应无刷电机； 5、设有定时功能，0-9999分范围内可任意设定培养时间； 6、振荡频率：40-300rpm； 7、振 幅：26mm； 8、控温范围：RT+5℃-60℃(±0.1度任意选定,自动恒温）； 9、容量: 1000mL*5/500mL*8/250mL*12/100mL*24； 10、控温精度：±0.1℃； 11、定时范围：0-9999分钟； 12、温度均匀度：±0.5℃； 13、电源：AC220V±10%，50Hz±10%； 14、功率：380W±10%； 15、外形尺寸（长*宽*高）：810mm×590mm×540mm（±20mm）。 | 1 | 台
7 | 电热恒温培养箱 | 1、箱体由冷轧钢板冲制而成，表面喷涂处理，内胆采用不锈钢板制成； 2、≥4.3寸嵌入式液晶彩色触摸屏控制,可显示温度； 3、工作室内搁架可随用户要求任意调节高度及搁架的数量； 4、箱门具有大视角玻璃观察窗； 5、具备传感器故障报警，参数记忆≥20组和长达9999分钟的定时功能，具有照明功能； 6、具有紫外消毒一键启动功能和预约杀菌功能，可对箱体定时杀菌； 7、容积：≥140L； 8、控温范围：室温+5-99.9℃，恒温方式：自然对流，温度波动度：±0.5℃，为双层可视观察窗前门； 9、外形尺寸（长*宽*高）：655mm×640mm×810mm（±20mm）； 10、内胆尺寸（长*宽*高）：547mm×458mm×577mm（±20mm）。 | 1 | 台
8 | 漏窗式无土栽培 | 1、外形尺寸（长*宽*高）：950mm×400mm×1650mm(±20㎜)； 2、柜体材质为冷轧钢板，表面静电喷塑，种植槽和营养液储液箱材质为：ABS工程塑料； ▲3、≥4.3寸彩色触摸屏控制；投标人需提供制造厂商出具的国家认可的带CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件。 ▲4、能显示温度、湿度、光照度、水温、水质TDS信息；投标人需提供制造厂商出具的国家认可的带CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件。 ▲5、水泵8组时间段循环控制，照明四路独立控制，5组时间段循环控制；投标人需提供制造厂商出具的国家认可的带CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件。 6、4层种植槽，每层种植14株，共计种植14×4=56株； 7、光照：24V安全LED植物灯组合光照； 8、营养液储液箱容积：不少于30L； 9、底部万向转轮，移动方便； 10、营养液报警提示：当营养液缺乏时系统会报警。 | 1 | 台
9 | 深浅雾式无土栽培 | 1、外形尺寸（长*宽*高）：950mm×400mm×1650mm（(±20㎜)）； 2、柜体材质为冷轧钢板，表面静电喷塑，种植槽和营养液储液箱材质为：ABS工程塑料； 3、≥4.3寸彩色触摸屏控制； 4、能显示温度、湿度、光照度、水温、水质TDS信息； 5、水泵5组时间段循环控制，照明2路独立控制，5组时间段循环控制； 6、三层种植层，分别是根系雾培、浅液流、深液流三种种植； 7、光照：24V安全LED植物灯组合光照； 8、营养液储液箱容积：≥30L； 9、底部万向转轮，移动方便； 10、营养液报警提示：当营养液缺乏时系统会报警。 | 1 | 台
10 | 五层立体无土栽培箱 | 1、光照：24V安全LED植物灯组合光照； ★2、培养箱水量：40L±10%；投标人需提供制造厂商出具的国家认可的带CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件。 3、≥4.3寸彩色触摸屏控制； 4、功能控制：营养液循环时段8段控制，可手动控制开闭，手动调节循环时间段，灯光分四组控制，每个组5段控制，自动循环式，年月日时钟显示，显示环境温度湿度、光照度、实时监测营养液TDS值和温度，确保种植营养液符合种植需要，营养液报警提示：当营养液缺乏时系统会报警； 5、电源：AC 220V±10%； 6、输入功率:250W±10%； 7、外形尺寸（长*宽*高）：770mm*400mm*1770mm（±20mm）； ★8、外观结构：实用五层，一层为育苗层，每层配置LED补光灯可设定；投标人需提供制造厂商出具的国家认可的带CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件。 | 1 | 台
11 | 全自动数显立式高压蒸汽灭菌器 | 1、容积：≥50L； 2、最高工作温度：不高于134℃； 3、最高工作压力：不高于0.22Mpa； 4、时间可选范围：0-9999min； 5、温度可选范围：50℃-134℃； 6、灭菌室尺寸：Φ318mm*530mm； 7、功率：AC220V/50Hz/2.5KW； 8、全部采用S30408不锈钢材质； 9、升温，排空，灭菌，排汽等过程微电脑控制，全自动运行； 10、LED数码显示灭菌温度和时间； 11、手轮式快开门结构； 12、双重连锁安全装置:门未关好机器无法工作，灭菌桶内有压力，机器无法开门； 13、超压自泄，过温、过流、缺水保护； 14、玻璃钢罩防止烫伤； 15、灭菌结束，声光报警。 | 1 | 台
12 | 电热鼓风干燥箱 | 1、外壳采用冷轧钢板材质，磷化静电喷粉技术。箱门设有观察窗，可随时观察工作室内物品的加热情况，内胆采用不锈钢材质。 2、≥4.3寸嵌入式液晶彩色触摸屏控制,可显示温度； 3、具有预约加热功能； 4、实时显示实际温度与设定的温度值，具备定时保温功能，到时自动停止加热 ； 5、具备传感器故障报警、超温报警等功能； 6、三档加热（慢、中、快)，风速8档可调； 7、容积：≥140L； 8、控温范围：室温+5℃-300℃； 9、温度波动：±1℃； 10、温度定时触发采集记录，具有支持温度记录表格查询及温度数据曲线图展示； 11、电源在AC220V/50Hz±10%的条件下正常工作； 12、功率：2400w±2%； 13、参数记忆≥20组，定时0-9999分钟； 14、外形尺寸（长*宽*高）：750mm×620mm×675mm（±20mm）； 15、内胆尺寸（长*宽*高）：490mm×518mm×572mm（±20mm）。 | 1 | 台
13 | 电子分析天平 | 1、液晶显示器，提供称量显示信息； 2、秤盘完全拆卸式结构设计； 3、显示模块、CPU数字处理模块、电磁机械传感器部分分离式结构设计； 4、实际分度值：0.1mg； 5、最大称量范围：200g； 6、可重复性标准偏差：0.0001g； 7、校准砝码值：200g； 8、类型：外部自动校准； 9、天平的外形尺寸：340mm×210mm×360mm（±20mm）； 10、秤盘尺寸：Ф80mm； 11、风罩有效容积：185mm×165mm×240mm（±20mm）。 | 1 | 台
14 | 电子天平 | 1、液晶显示，外接电源，自动校准功能，全量程去皮功能； 2、称量范围：0～300g； 3、灵敏度0.001g； 4、适应湿度50-85%。 | 1 | 台
15 | 电子天平 | 1、液晶显示，外接电源，自动校准功能，全量程去皮功能； 2、称量范围：0～600g； 3、灵敏度0.01g； 4、适应湿度50-85%。 | 2 | 台
16 | 实验室纯水器 | 1、≥4.3寸嵌入式彩色液晶控制界面，多级菜单式触屏操作； 2、全程实时缺水、冲洗、制水、水满等动画式工作模式显示及设备状态；系统设有密码保护功能，防止未经授权的更改； ★3、完善的RO、纯水和超纯水制水、系统取水、系统循环和消毒等管理功能；投标人需提供制造厂商出具的国家认可的带CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件。 4、具备定时自动关机（0~24H）功能，关机时间到后自动停止所有输出，进入关机模式； 5、具备水流开关、电磁阀、高压阀、静音泵等设备元器件及水质传感器电阻率在线检测；配备缺水蜂鸣报警提示，用户可自行设定缺水具体时间来实现设备缺水状态下自动停机保护设备；控制屏界面实时在线检测显示超纯水电阻率数值； 6、全自动 RO膜防垢冲洗程序，延长RO膜使用寿命； 7、可设定RO膜、Uv灯和超纯化柱的寿命，显示耗材已用和剩余时间，耗材到期更换自动提醒，避免水质下降； ★8、具备一键紫外开启功能，配套低压24V波长254nmUv冷阴极管紫外灯组件，彻底杀菌及降低 TOC，提高水质；投标人需提供制造厂商出具的国家认可的带CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件。 9、具有RO、超纯水的定时、定量取水功能；设置取水模式，界面同步更新显示设置的取水要求，定时设置范围（0.1~3000min）；定量设置范围（10~9999ml)； 10、过滤系统、超纯水柱采用一次注塑成型一体化柱式超纯化柱(PP材质)，快插式接头； 11、配备•USB•接口，支持历史报警记录的查询和历史定量取水记录的数据导出功能； 12、进水要求：TDS<200ppm、井水、地下水、桶装水、蒸馏水、温度5-40城市自来水、温度5-40℃、压力0-0.6Mpa； 13、电阻表监测，0.01金属电极，监测范围：0-18.25MΩ.cm，数据准确； 14、制水量：30±1L/h，瞬间取水量RO水2±0.2L/min； 16、RO纯水电导率常规：≤源水电导率×5%； 17、超纯水指标：颗粒截留率>99%，微生物截留率>99%，脱盐率>96%，RO水TDS(总固体溶解度）5-10ppm；超纯水机电阻率15-18.25MΩ·cm，超纯水电导率0.1-0.05us/cm，TOC（总有机碳）<20ppb，颗粒物（>0.22μm)<1/ml，微生物<1 CFU/ml (选配0.22μmPES终端微滤器）。 ★18、具备全自动制水缺水停机，满水停机，自动RO膜冲洗；投标人需提供制造厂商出具的国家认可的带CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件。 19、系统配套断电恢复功能，启用该功能后，设备通电执行原先未完成的控制，原已停止的仍保持停止状态； 20、采用冷轧钢板静电喷涂工艺，耐酸碱，斜切式操作面板，整机尺寸：长*宽*高：440*470*500mm(±20mm)； 21、功率：70W（±2%）。 | 1 | 台
17 | 移液器架 | 平板式，亚克力材料，5个位置 | 12 | 个
18 | 磁力搅拌器 | 1、容量：20～3000ml； 2、功率：≤200W； ▲3、加热盘温度：0-300℃可调；投标人需提供制造厂商出具的国家认可的带CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件。 4、外形尺寸（长*宽*高）：240mm×158mm×105mm（±20mm）； ▲5、电源：AC220V±10%，50Hz±10%；投标人需提供制造厂商出具的国家认可的带CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件件。 6、转速可调节。 | 2 | 台
19 | 超声波清洗机 | 1、超声功率：≥500W； 2、定时范围：1-99分任意可调； 3、温度范围：0-80℃任意设定，实时显示清洗槽内温度； 4、容量：≥10L； 5、具有网篮、降音盖、排水； 6、内胆材料：不锈钢冲压槽SUS304，外壳材料：SUS304； 7、外形尺寸（长*宽*高):330mm×270mm×310mm（±20mm）； 8、内槽尺寸（长*宽*高):300mm×240mm×150mm（±20mm）。 | 1 | 台
20 | PH计 | 1、ABS工程塑料外壳； 2、液晶屏数字显示，仪器自动识别三种缓冲标准液，具有手动校准功能； 3、仪器级别：0.01级； 4、测量范围：pH：0.00～14.00,mV：-1880～1880； 5、分辨率：pH：0.01，mV：1； 6、自动±极性显示； 7、测量精度：mV为±2，pH为±0.01； 8、外形尺寸：230mm×200mm×78mm（±20mm）； 9、电源：AC220V±10%，50Hz±10%。 | 1 | 台
21 | 台式高速离心机 | 1、触控液晶显示，同时显示设定参数和运行参数； 2、无刷直流变频电机驱动，运行宁静； 3、设有离心力切换专用键； 4、采用静音机电，一体化电机门锁； 5、设有减震装置，减少振动，运行平稳，噪音≤54 dBA； 6、10种升、降速率选择； 7、标配角转子：12×1.5ml； 8、最高转速:16600r/min； 9、最大离心力:19840xg； 10、电机：无刷直流变频电机； 11、定时范围:0-99h59min | 1 | 台
23 | 植物生长记录仪 | 1、工作环境-20-60℃； ★2、LCD显示屏，抓拍速度1.0秒；投标人需提供制造厂商出具的国家认可的带CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件。 ★3、镜头角度120度，1600万像素照片；投标人需提供制造厂商出具的国家认可的带CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件。 4、三个拍摄感应器，可定时拍照； ★5、待机时间≥8个月；投标人需提供制造厂商出具的国家认可的带CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件。 6、外形尺寸：135mm×95mm×80mm（±20mm）。 | 1 | 台
24 | 照度计 | 1、3-1/2位液晶显示； 2、测量范围：20,200,2000,20000lux； 3、光谱反应：符合CIE photopic（视觉函数）标准； 4、电源：单个9V电池。 5、光谱准确性：f'1≤6%； 6、余弦反应：f'2≤2%； 7、准确度：±3%rdg±0.5%f.s（大于10000lux档位准确度为±4%rdg±10dgts）（以色温2856K标准平面灯校正）； 8、重复测试：±2%； 9、温度特性：±0.1%/℃； 10、取样率：2.0次/秒； 11、感光体：光二极体附滤光镜片； 12、操作温湿度：0-40℃（32℉-104℉），0-80%RH； 13、储存温湿度：-10-50℃（14℉-140；℉），0-70%RH； 14、过载显示：最高位位数“1”显示； | 1 | 台
25 | 温湿度计 | 1、同屏显示温度，湿度，时钟； 2、供电电压：1.5V（一节7#碱性电池 3、室内外双路测温，单路测湿； 4、12/24小时时钟显示； 5、最大，最小温湿度值记忆功能； 6、温度测量范围：室内温度：-30℃- +50℃； 7、室外温度：-50℃- +70℃； 8、湿度测量范围：20%RH-99%RH； 9、显示分辨率：温度：0.1℃ 湿度：1%RH； 10、测量精度：温度：+/-1℃ 湿度：+/- 5%RH。 | 1 | 台
26 | 耗材包 | 四种规格吸头(5000μL，300只/包；1000μL，500只/包；100μL，1000只/包；10μL，1000只/包)，各5包；三种规格吸头盒(1000μL，100μL，10μL)，各5个；实验用PC组培瓶150mL，600个；不锈枪形镊，10把，不锈钢托盘,10只；不锈钢剪刀10把。 | 1 | 套
27 | 接种器械 | 不锈钢枪形镊，30把，不锈钢医用托盘,30只；不锈钢剪刀30把。 | 1 | 套
28 | 组培试剂盒 | MS培养基,细胞分裂激素\生长素,使用说明等。 | 10 | 套
29 | 接种服 | 白色,棉布，均码 | 48 | 套
30 | 组培无菌苗 | 无菌苗，生长状况良好。 | 10 | 瓶
31 | 风淋室 | 1、外形尺寸（宽×深×高）：1300mm×780mm×2050mm （±20mm）； 2、净化区尺寸（宽×深×高）：700mm×780mm×1950mm（±20mm）； 3、过滤器净化效率：≥0.5um尘埃≥99.99%； 4、电 源： 220V-50Hz ； 5、最大功率：0.55KW； 6、隔板高效过滤器尺寸：600mm×600mm×120mm×1。 | 1 | 套
32 | 净化板隔断 | 钢板EPS氧指数30，50mm厚夹心硅岩净化板，双面贴膜，白灰色，表面喷塑密封，净化防尘防菌处理。 | 92 | ㎡
33 | 透视窗 | 净化全铝型材，5mm白玻≥ 1000mm*800mm。 | 3 | 扇
34 | 净化门 | 尺寸：≥2000mm*800mm，≥50mm厚硅岩净化板，双面贴膜，白灰色，表面喷塑密封，平开门成套配件，带玻璃视窗。 | 3 | 扇
35 | 无菌区域吊顶 | 钢板EPS氧指数30，50mm厚夹心硅岩净化板，双面贴膜，企口白灰色，表面喷塑密封，净化防尘防菌处理。 | 36 | ㎡
39 | 无尘照明灯具 | 1、阳极氧化铝材压铸成型边框； 2、纳米扩散导光板导光系数高达90以上； 3、吸顶式安装，规格：≥30*120cm。 | 8 | 盏
40 | 紫外灭菌系统 | 无菌室闪烁警示灯提醒装置，单独控制，独立线路，含安装。 | 3 | 套
41 | 通风净化机组 | 送风箱风量1600/m3，整个净化级别达到10万级无尘净化级别，系统集成初、中、高效净化过滤器, 由风机、净化箱、风管、进出风口组成，达到10万级净化。 | 1 | 套
42 | 基础改造 | 1、顶面改造：全教室矿棉板吊顶90㎡； 2、墙面改造：清理原墙面基础；刷界面剂一遍；批刮腻子粉2-3遍找平、并打磨平整；刷底漆一遍，面漆两遍； 3、地面改造：原有地板砖拆除，≥2.0mm厚度塑胶地板，耐磨、耐腐蚀，水泥自流平打底，专用胶粘接，焊接封口，铲平，不得有气泡，含安装，100㎡； 4、室内水\电路改造\系统集成：含实验室内全部用电器负荷,点位设计；含墙面,顶部,地面电路铺设安装,调试；PPR及管件,国标铜芯线2.0mm²和阻燃管铺设； 5、材料上楼/系统集成/垃圾清除: 板材上楼，板材安装、废旧边角料清除。 | 1 | 项
43
注：1、以上设备要求中如需供应商提供第三方检测机构出具的检测报告的，中标后采购人有权对其真实性及权威性进行核查。 2、签订合同前采购人有权抽取关键参数的产品，对投标人响应文件中的产品参数进行逐一比对验证，如发现实物与招标参数和所投标书参数不符，采购人可拒签合同并终止中标人中标资格，并上报监管机构以虚假应标处理，所产生的一切责任和后果由投标人全部承担。

## 微生物实验室
微生物实验室
序号 | 名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 合计（元） | 备注
1 | 双人超净工作台（智能型） | 1、主体采用冷轧钢板静电喷涂工艺，垂直层流送风，防止操作室内部样品相互交叉污染，20度下倾式操作面板，便于实验操作时进行调节； 2、工作台面选用304不锈钢材质； 3、≥4.3寸嵌入式液晶彩色触摸屏控制,可显示温度、湿度、光照度； 4、具有温度补偿功能，开启温度补偿键，进行温度补偿，便于湿冷环境的操作； 5、显示开机时间和持续运行时间； 6、可以预约杀菌时间，具有杀菌定时功能； 7、高效过滤器采用便携式抽出方式构造，直接抽出即可更换，后续耗材更换方便； 8、洁净等级：≥100级，0.5μm； 9、菌落数：0.5个/皿·时(Φ90mm 培养平皿)； 10、光照度：≥300LX； 11、单相交流：220V/50Hz； 12、内有紫外杀菌接种器接入电源，振动半峰值 ≤0.5μm(X.Y.Z方向)； 13、高效过滤器规格及数量：1200mm×460mm×46mm（±20mm），一个； 14、荧光灯30W一个，紫外灯30W一个； 15、风速：0.25-0.45m/s(标配高、中、低档三速)； 16、噪声：≤62dB； 17、外形尺寸（长*宽*高）：1350mm×600mm×1600mm（±20mm）； 18、工作区尺寸（长*宽*高）：1200mm×550mm×520mm（±20mm）； 19、电源：AC220V±10%，50Hz±10%； 20、功率：≤800W。 | 5 | 台
2 | 红外接种器械灭菌器 | 1、温度数字化显示，连续可调； 2、功率：380W； 3、中心区最高温度：850℃±50℃； 4、加热温度：室温到850℃之间； 5、最大消毒外径≥35mm； 6、加热区总长≥100mm。 | 5 | 台
3 | 智能霉菌培养箱 | 1、容积：150L±1%； 2、控温范围：0-75℃； 3、温度分辨率：0.1℃； 4、温度波动度：±0.5℃； 5、功率：≥1000W； 6、智能PID温控面板，微电脑芯片处理器控制，具有定时，超高温报警功能； 7、循环冷热两用，鼓风系统使箱内受热更均匀“冷热两用随时切换”； 8、内置不锈钢内胆； 9、标配隔板：2块； 10、双层真空玻璃观察窗； 11、电源：AC220V±10%，50Hz±10%。 | 1 | 台
4 | 旋转蒸发仪 | 1、采用聚四氟乙烯和橡胶复合密封； 2、旋转瓶用螺母连接； 3、收集瓶下口装有活塞； 4、可连续进料； 5、真空系统装真空表，对低沸点物料可选择最佳工作真空度； 6、水浴锅数字恒温控制，并可上下升降； 7、玻璃件全部采用高温高硼玻璃； 8、旋转瓶容量:≥2L； 9、收集瓶容量:≥1L； 10、旋转速度:0-90转/分（交流无极调速）； 11、电动功率:≥40W； 12、水浴锅功率:2KW； 13、水浴锅升降高度:120mm； 14、电源：AC220V±10%，50Hz±10%。 | 1 | 台
5 | 循环水真空泵 | 1、流量：80L/min； 2、扬程：10m； ； 3、单头抽气量：10L/min； 4、抽气头数：2个； 5、水箱材质：PP材质。 | 1 | 台
6 | 电子分析天平 | 1、液晶显示器，提供称量信息； 2、秤盘完全拆卸式结构设计； 3、显示模块、CPU数字处理模块、电磁机械传感器部分分离式结构设计； 4、用户操作：操作信息提示； 5、内置程序：红外感应操作系统，具有操作自动校正和去皮功能； 6、电磁平衡式传感器； 7、全铝制底座设计； 8、实际分度值：0.1mg； 9、最大称量：200g； 10、可重复性标准偏差：0.0001g； 11、校准砝码值：200g； 12、类型：外部自动校准； 13、天平的外形尺寸：340mm×210mm×360mm（±20mm）； 14、秤盘尺寸：Ф80mm； 15、风罩有效容积：185mm×165mm×240mm（±20mm）。 | 1 | 台
7 | 电子天平 | 1、液晶显示，外接电源，自动校准功能，全量程去皮功能； 2、称量范围：0～600g； 3、灵敏度0.01g； 4、适应湿度50-85%。 | 2 | 台
8 | 全自动数显立式高压蒸汽灭菌器 | 1、容积：≥50L； 2、最高工作温度：134℃； 3、最高工作压力：0.22Mpa； 4、时间可选范围：0-9999min； 5、温度可选范围：50℃-134℃； 6、灭菌室尺寸：Φ318mm*530mm； 7、功率：AC220V/50Hz/2.5KW； 8、全部采用S30408不锈钢材质； 9、升温，排空，灭菌，排汽等过程微电脑控制，全自动运行； 10、LED数码显示灭菌温度和时间； 11、手轮式快开门结构； 12、双重连锁安全装置:门未关好机器无法工作，灭菌桶内有压力，机器无法开门； 13、超压自泄，过温、过流、缺水保护； 14、玻璃钢罩防止烫伤； 15、灭菌结束，声光报警。 | 1 | 台
9 | 紫外分光光度计 | 1、光学系统： 1200线/毫米全息光栅； 2、超宽幅的输入电压和频率：90～250V/AC,50～60HZ； ▲3、波长范围：190～1100nm；投标人需提供制造厂商出具的国家认可的带CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件。 ▲4、光谱带宽：4nm；投标人需提供制造厂商出具的国家认可的带CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件。 ▲5、波长准确度：±1nm；投标人需提供制造厂商出具的国家认可的带CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件。 6、波长重复性：≤0.5nm； 7、透射比准确度：±0.5%T； 8、透射比重复性：≤0.2%T； 9、显示方式：≥80x50mm背光液晶显示屏； 10、可用U盘导出数据； 12、波长设置：自动； 13、调零方式：自动； 14、光度范围：-0.301 to 3A，0-200%T，-9999 to 9999C； 15、光源：氘灯、钨灯。 | 2 | 台
10 | 电热恒温培养箱 | 1、箱体由冷轧钢板冲制而成，表面喷涂处理，内胆采用不锈钢板制成； ★2、≥4.3寸嵌入式液晶彩色触摸屏控制,可显示温度；投标人需提供制造厂商出具的国家认可的带CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件。 3、工作室内搁架可随用户要求任意调节高度及搁架的数量； 4、箱门具有大视角玻璃观察窗； ★5、具备传感器故障报警，参数记忆≥20组和长达9999分钟的定时功能，具有照明功能；投标人需提供制造厂商出具的国家认可的带CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件。 ★6、具有紫外消毒一键启动功能和预约杀菌功能，可对箱体定时杀菌；投标人需提供制造厂商出具的国家认可的带CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件。 7、容积：≥140L； 8、控温范围：室温+5-99.9℃，恒温方式：自然对流，温度波动度：±0.5℃，为双层可视观察窗前门； 9、外形尺寸（长*宽*高）：655mm×640mm×810mm（±20mm）； 10、内胆尺寸（长*宽*高）：547mm×458mm×577mm（±20mm）。 | 3 | 台
11 | 振荡培养箱 | 1、电器控制部分为电脑芯片和触摸式操作，温度与振荡由二块芯片分别控制； 2、显示方式：采用LED数字显示液晶屏； 3、控温具有PID温度补偿功能； 4、驱动电机采用特种的交流感应无刷电机； 5、设有定时功能，0-9999分范围内可任意设定培养时间； 6、振荡频率：40-300rpm； 7、振 幅：26mm； 8、控温范围：RT+5℃-60℃(±0.1度任意选定,自动恒温）； 9、容量: 1000mL*5/500mL*8/250mL*12/100mL*24； ▲10、控温精度：±0.1℃；投标人需提供制造厂商出具的国家认可的带CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件。 ▲11、定时范围：0-9999分钟；投标人需提供制造厂商出具的国家认可的带CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件。 12、温度均匀度：±0.5℃； 13、电源：AC220V±10%，50Hz±10%； 14、功率：380W±10%； 15、外形尺寸（长*宽*高）：810mm×590mm×540mm（±20mm）。 | 2 | 台
12 | 智能生化培养箱 | 1、控温范围：0-75℃； 2、温度分辨率：0.1℃； 3、温度波动度：±0.5℃； 4、功率：1000W； 5、智能PID温控面板，微电脑芯片处理器控制，具有定时，超高温报警功能； 6、循环冷热两用，鼓风系统使箱内受热更均匀“冷热两用随时切换”； 7、电源：AC220V±10%，50Hz±10%。 8、箱体左侧装有Ф40测试孔便于用户检查和外接内置设备引线； 9、内置不锈钢内胆； 10、标配隔板：2块； 11、双层真空玻璃观察窗。 | 1 | 台
13 | 实验室纯水器 | 1、≥4.3寸嵌入式彩色液晶控制界面，多级菜单式触屏操作； 2、全程实时缺水、冲洗、制水、水满等动画式工作模式显示及设备状态；系统设有密码保护功能，防止未经授权的更改； 3、完善的RO、纯水和超纯水制水、系统取水、系统循环和消毒等管理功能； 4、具备定时自动关机（0~24H）功能，关机时间到后自动停止所有输出，进入关机模式； 5、具备高质量高硬度的水流开关、电磁阀、高压阀、静音泵等设备元器件及水质传感器电阻率在线检测；配备缺水蜂鸣报警提示，用户可自行设定缺水具体时间来实现设备缺水状态下自动停机保护设备；控制屏界面实时在线检测显示超纯水电阻率数值； 6、全自动 RO膜防垢冲洗程序，延长RO膜使用寿命； 7、可设定RO膜、Uv灯和超纯化柱的寿命，显示耗材已用和剩余时间，耗材到期更换自动提醒，避免水质下降； 8、具备一键紫外开启功能，配套低压24V波长254nmUv冷阴极管紫外灯组件，彻底杀菌及降低 TOC，提高水质； 9、具有RO、超纯水的定时、定量取水功能；设置取水模式，界面同步更新显示设置的取水要求，定时设置范围（0.1~3000min）；定量设置范围（10~9999ml)； 10、过滤系统、超纯水柱采用一次注塑成型一体化柱式超纯化柱(PP材质)，快插式接头； 11、配备•USB•接口，支持历史报警记录的查询和历史定量取水记录的数据导出功能； 12、进水要求：TDS<200ppm、井水、地下水、桶装水、蒸馏水、温度5-40城市自来水、温度5-40℃、压力0-0.6Mpa； 13、电阻表监测，0.01金属电极，监测范围：0-18.25MΩ.cm，数据准确； 14、制水量：30±1L/h，瞬间取水量RO水2±0.2L/min； 15、出水口2个；RO纯水，UP超纯水； 16、RO纯水电导率常规：≤源水电导率×5%； 17、超纯水指标：颗粒截留率>99%，微生物截留率>99%，脱盐率>96%，RO水TDS(总固体溶解度）5-10ppm；超纯水机电阻率15-18.25MΩ·cm，超纯水电导率0.1-0.05us/cm，TOC（总有机碳）<20ppb，颗粒物（>0.22μm)<1/ml，微生物<1 CFU/ml (选配0.22μmPES终端微滤器）。 18、具备全自动制水缺水停机，满水停机，自动RO膜冲洗； 19、系统配套断电恢复功能，启用该功能后，设备通电执行原先未完成的控制，原已停止的仍保持停止状态； 20、采用冷轧钢板静电喷涂工艺，耐酸碱，斜切式操作面板，整机尺寸：长*宽*高：440*470*500mm(±20mm)； 21、功率：70W（±2%）。 | 1 | 台
14 | 微量可调移液器 | 1、手柄挂钩设计,； 2、管嘴弹出按钮，PP退管装置； 3、显示读数窗口，量程连续可调； 4、管嘴化学材料耐化学腐蚀性，整支灭菌； 5、五种规格为一套，量程分别为：0.5-10μL、10-100μL、20-200μL、100-1000μL、1000-5000μL。 | 14 | 套
15 | 移液器架 | 平板式，亚克力材料，5个位置 | 14 | 个
16 | PH计 | 1、ABS工程塑料外壳； 2、液晶屏数字显示，仪器自动识别三种缓冲标准液，具有手动校准功能； ▲3、仪器级别：0.01级；投标人需提供制造厂商出具的国家认可的带CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件。 4、测量范围：pH：0.00～14.00,mV：-1880～1880； 5、分辨率：pH：0.01，mV：1； 6、自动±极性显示； 7、测量精度：mV为±2，pH为±0.01； 8、外形尺寸：230mm×200mm×78mm（±20mm）； 9、电源：AC220V±10%，50Hz±10%。 | 2 | 台
17 | 台式高速离心机 | 1、触控液晶显示，同时显示设定参数和运行参数； 2、无刷直流变频电机驱动，运行宁静； ★3、设有离心力切换专用键；投标人需提供制造厂商出具的国家认可的带CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件。 ★4、采用静音机电，一体化电机门锁； 投标人需提供制造厂商出具的国家认可的带CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件。 5、设有减震装置，减少振动，运行平稳，噪音≤54 dBA； 6、10种升、降速率选择； 7、标配角转子：12×1.5ml； 8、最高转速:16600r/min； 9、最大离心力:19840xg； 10、电机：无刷直流变频电机； ★11、定时范围:0-99h59min；投标人需提供制造厂商出具的国家认可的带CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件。 | 1 | 台
18 | 台式低速离心机 | 1、采用直流无刷电机，单片机控制,转速,时间全数显； 2、最高转速：4000r/min； 3、最大相对离心力：2100xg； 4、定时范围：0-99min； 5、离心最大容量：8*15ml； 6、电源：AC220V 50Hz 10A 450w。 | 1 | 台
19 | 电热鼓风干燥箱 | 1、外壳采用冷轧钢板制做，磷化静电喷粉。箱门设有观察窗，可随时观察工作室内物品的加热情况，内胆采用不锈钢材质。 ★2、≥4.3寸嵌入式液晶彩色触摸屏控制,可显示温度；投标人需提供制造厂商出具的国家认可的带CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件。 ★3、具有预约加热功能，可提前开启加热；投标人需提供制造厂商出具的国家认可的带CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件。 4、实时显示实际温度与设定的温度值，具备定时保温功能，到时自动停止加热 5、具备传感器故障报警、超温报警等功能； ★6、三档加热（慢、中、快)，风速8档可调；投标人需提供制造厂商出具的国家认可的带CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件。 7、容积：≥140L； 8、控温范围：室温+5℃-300℃； 9、温度波动：±1℃； ★10、温度定时触发采集记录，具有支持温度记录表格查询及温度数据曲线图展示；投标人需提供制造厂商出具的国家认可的带CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件。 11、电源在AC220V/50Hz±10%的条件下正常工作； 12、功率：2400w±2%； 13、参数记忆≥20组，定时0-9999分钟； 14、外形尺寸（长*宽*高）：750mm×620mm×675mm（±20mm）； 15、内胆尺寸（长*宽*高）：490mm×518mm×572mm（±20mm）。 | 1 | 台
20 | 双目显微镜 | 1、光学系统：消色差光学校正系统； 2、目镜：PL10X18广角目镜一对，放大倍率：40倍-1000倍； 3、观察系统：铰链双目观察筒，45度倾斜，210度可旋转，瞳距调节范围50-75mm； 4、转换器：滚珠定位四孔转换器，防止口气污染镜头； 5、物镜：消色差物镜4X、/0.1、10X/0.25、40X（弹簧）/0.65、100X（弹簧、油）/1.25； 6、载物台：双层机械活动载物台，右手低位同轴操作X、Y方向，面积140×130mm/带阻尼缓冲保护设计，移动范围80×50mm； 7、照明系统： 0.2WLED 照明（色温5700K-6500K）。 | 2 | 台
21 | 体式镜 | 镜筒：45°倾斜，360°旋转双目观察头；瞳距调节范围50-75mm；两目镜筒视度均可调节； 目镜：使用高眼点广角目镜； 物镜：0.70X～4.5X的连续变倍物镜； 最大可选配放大范围：在3.5X-180X之间，工作距离：50mm-200mm。视场光源：电照明系统为一体LED荧光灯照明。调焦机构：调焦手轮松紧可调，升降范围≥49mm。 | 2 | 台
22 | 水浴锅 | 1、一列二孔，工作室尺寸：300mm×160mm×90mm（±20mm）； 2、功率：600W； 3、控温范围：室温+5℃～99.9℃，温度均匀性：±0.5℃，水温波动±0.5℃； 4、数显； 5、外壳：静电喷塑，不锈钢内胆拉伸成型； 6、控温系统：微机PID智能控制。 | 2 | 台
23 | 酿白酒设备 | 304不锈钢材料，容积≥21L左右。包括蒸锅、温度表、水封口、水位计、冷却器等全套设备，可以容纳4-5KG粮食酿酒。 | 1 | 套
24 | 果酒果醋发酵装置 | 容积1L，带水封装置。 | 20 | 套
25 | 泡菜制作坛 | 容积1L，PET材料。 | 20 | 只
26 | 试剂盒 | 发光细菌培养试剂盒；手工皂制作试剂盒；土壤中分解纤维素细菌提取试剂盒；大肠杆菌培养试剂盒；微生物培养与分离试剂盒；果胶酶试剂盒；果酒及果醋制作试剂盒；腐乳的制作试剂盒，酵母固定化试剂盒，各一个。试剂盒均为25组/班的用量。 | 5 | 套
27 | 耗材包 | 四种规格吸头(5000μL，300只/包；1000μL，500只/包；100μL，1000只/包；10μL，1000只/包)，各10包；三种规格吸头盒(1000μL，100μL，10μL)，各24个；接种环120支；不锈钢涂布器120支。 | 1 | 套
28 | 接种服 | 白色,棉布，均码 | 30 | 套
29 | 生物显微镜 | 1.产品由镜座、镜臂、镜筒、准焦螺旋、物镜转换器、载物台、反光镜、目镜、物镜等组成； 2.除调焦手轮和镜片外，整体采用金属材料制造； 3.放大倍率：640X,总放大倍数为 40× 64×100× 160× 400×640× ； 4.惠更斯目镜:10X、16X，消色差物镜:4X、10X、40X，镜头放置在专用盒内； 5.XSP系列，单目直筒可45°倾斜； 6.物镜不可有自动下滑现象，并带粗调滑座顶端限位装置。 7.反光镜直径为50mm，一面为平面，一面为凹面，镜片在镜圈内应有止挡圈； 8.粗动调焦范围为23mm，微动调焦范围1.8-2.2mm. 9. 光学系统成像清晰，零件表面无明显缺陷。 10. 使用物镜转换器换用不同放率的物镜时，各物镜应齐焦，齐焦误差范围应符合标准GB 2958表四要求。 11. 物镜转换器定位应准确，其最大定位误差，不大于0.03mm.。 12. 显微镜物镜各传动、转动部分应舒适灵活，无过紧过松及急跳现象。 14.显微镜外包装为木箱包装,木箱材质为免漆木纹防火板,尺寸为≥17x21.3x33cm,镜头盒固定为U型扣设计，显微镜定位于木箱内。 | 50 | 台
30 | 尖头不锈钢镊子 | 尖头，140mm | 50 | 把
31 | 净化板隔断 | 钢板EPS氧指数30，50mm厚夹心硅岩净化板，双面贴膜，白灰色，表面喷塑密封，净化防尘防菌处理。 | 67 | ㎡
32 | 无菌区域吊顶 | 钢板EPS氧指数30，50mm厚夹心硅岩净化板，双面贴膜，白灰色，表面喷塑密封，净化防尘防菌处理。 | 25 | ㎡
33 | 透视窗 | 净化全铝型材，5mm白玻 ≥1000mm*800mm。 | 1 | 扇
34 | 紫外灭菌系统 | 无菌室闪烁警示灯提醒装置，单独控制，独立线路，含安装。 | 2 | 套
35 | 通风净化系统 | 中效送风过滤，送风箱风量≥800/m3，风机机箱初效过滤器、中效过滤器，高效送风口、可调式风机、风管、进出风口组成，净化箱风速可调。 | 1 | 套
36 | 净化门 | 尺寸：≥2000mm*800mm，50mm厚硅岩净化板.双面贴膜.企口白灰色，表面喷塑密封，平开门成套配件，带玻璃视窗. | 1 | 扇
37 | 无尘照明灯具 | 1、阳极氧化铝材压铸成型边框； 2、纳米扩散导光板导光系数高达90以上； 3、吸顶式安装，规格：≥30*120cm。 | 4 | 盏
38 | 基础改造 | 1、顶面改造：全教室矿棉板吊顶90㎡； 2、墙面改造：清理原墙面基础；刷界面剂一遍；批刮腻子粉2-3遍找平、并打磨平整；刷底漆一遍，面漆两遍； 3、地面改造：原有地板砖拆除，2.0mm厚度塑胶地板，耐磨、耐腐蚀，水泥自流平打底，专用胶粘接，焊接封口，铲平，不得有气泡，含安装，100㎡； 4、室内水\电路改造\系统集成：含实验室内全部用电器负荷,点位设计；含墙面,顶部,地面电路铺设安装,调试；PPR及管件,国标铜芯线和阻燃管铺设； 5、材料上楼/系统集成/垃圾清除: 板材上楼，板材安装、废旧边角料清除。 | 1 | 项
微生物实验室 序号: 39; 微生物实验室 名称: 合计 | 39
注：1、以上设备要求中如需供应商提供第三方检测机构出具的检测报告的，中标后采购人有权对其真实性及权威性进行核查。 2、签订合同前采购人有权抽取关键参数的产品，对投标人响应文件中的产品参数进行逐一比对验证，如发现实物与招标参数和所投标书参数不符，采购人可拒签合同并终止中标人中标资格，并上报监管机构以虚假应标处理，所产生的一切责任和后果由投标人全部承担。

## 污水处理系统
实验室污水处理系统
序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计（元） | 备注
1 | 污水处理系统 | 1、水质运行检测指标：包括物理指标和化学指标。处理后水质标准：达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4第二类污染物最高允许排放浓度的三级排放标准,处理量500L/D,尺寸≥1400X800X1750mm 2、 通过在线pH仪表控制加药泵的运行和停止，具有迟滞量设置功能。 3、 通过液位传感器控制增压泵、加药泵的运行和停止。 4、 配置pH调节装置，通过传感器在线监控水质，根据需要添加相应药剂，完成水质酸碱度控制，同时系统具有根据pH值自动调整加药速度的功能，以确保pH调节效率和效果。 5 、配置重金属螯合、混凝沉降装置及污泥过滤装置，通过加入螯合能力更强、更环保的新型重金属螯合剂及助凝剂，高效去除重金属、胶体及悬浮物等污染物。 6 、配置有缺药提示装置 7、设备处理工艺采用酸碱中和，微电解，絮凝沉淀、过滤、高级氧化，复合式杀菌消毒等工艺，不仅可以利用二氧化氯进行消杀，还可以利用臭氧以氧原子的氧化作用破坏微生物膜的结构实现杀菌作用，并且能充分将废水中的细菌病毒杀死，彻底杀灭大肠杆菌，在规定的时间和场所内，臭氧的泄漏量为≤0.1mg/m³，粪大肠杆菌的杀菌率达到99.99%以上，安全高效。 8 、系统采用先进的智能组件和CAN总线技术，用户可以根据现场的水量、水质和成本要求，通过对各处理模块设备的科学组合，设定出符合用户需求、性价比最高的一体化自控软件系统；采用全自动控制系统，彩色触摸液晶大屏，LED全中文操作页面，能够实时显示各处理流程的运行状态信息，实现污水处理真正的可视化监测运维管控。 利用智能系统控制废水中的水质变化和处理流程，无需专人看守。 9、配置复合过滤装置，用于去除水中的悬浮物、胶体、重金属等杂质及细菌、病毒等污染物。 10、设备需具备两种以上杀菌消毒方式例如紫外线，臭氧，二氧化氯等。 ★11、 出水水质需符合GB8978-1996污水综合排放标准的三级排放标准里的COD≤500mg/l.BOD≤400mg/l.PH6--9.粪大肠杆菌群数≤5000个。SS≤400mg/l.总铬≤0.1mg/l的排放限值要求。投标人需提供制造厂商出具的国家认可的带CMA标志的第三方检测机构出具的水质检测报告复印件或扫描件。 ★12、设备采用一体式、模块化设计，结构紧凑占地面积小，相关系统组件全部为快开式活接连接，方便保养和检修，设备内部各个反应池采用PP材质焊接一体成型，耐酸耐碱防腐蚀，PP板厚度≥10mm,密度符合GB/T1033.1-2008的要求，拉伸强度符合GB/T1040.1-2018,GB/T1040.2-2022的要求，断裂伸长率符合GB/T1040.1-2018,GB/T1040.2-2022的要求，弯曲强度符合GB/T9341-2008的要求。投标人需提供制造厂商出具的国家认可的带CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件。 ★13、设备整体电泳喷塑一体化成型，防潮，防腐蚀，漆膜硬度符合GB/T6739-2006或GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》的要求。（投标人需提供制造厂商出具的国家认可的带CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件。 | 套 | 1
2 | 合计
注：1、以上设备要求中如需供应商提供第三方检测机构出具的检测报告的，中标后采购人有权对其真实性及权威性进行核查。 2、签订合同前采购人有权抽取关键参数的产品，对投标人响应文件中的产品参数进行逐一比对验证，如发现实物与招标参数和所投标书参数不符，采购人可拒签合同并终止中标人中标资格，并上报监管机构以虚假应标处理，所产生的一切责任和后果由投标人全部承担。

## 地理专用教室
地理专用教室设备汇总表
序号 | 设备名称 | 技 术 参 数 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 合计（元） | 备注
1 | 演示昼夜地球仪 | 球体直径约30cm 球体比例1:42000000 | 10 | 个
2 | 世界立体地形模型 | 1:16000000，显示地球上的地形（海洋、主要的山脉、高地、河流及湖泊的位置、面积及海拔高度）；整体尺寸≥2280mm×1680mm，政区图、地形图合二为一，达到地图出版精度，经由专业地图出版社出版，带点读语音解说 | 10 | 个
3 | 中国立体地形模型 | 1:4000000，显示中国的地形（海洋、主要的山脉、高地、河流及湖泊的位置、面积及海拔高度）；整体尺寸≥2280mm×1680mm，政区图、地形图合二为一，带点读语音解说 | 10 | 个
4 | 中国政区拼接及组合模型 | 包括34个独立的省级行政区轮廓（塑料模型），比例尺为1:18000000；底图须采用通过国家测绘地理信息局审查的中国政区及相邻国家地图，底图中应该有单独可拼合的突出南海九段线的轮廓模型。 | 10 | 个
5 | 三球仪 | 手动，模型示太阳、地球和月球。地轴与黄道面夹角66.5°,白道面与黄道面交角5°09'，可适当放大，有季节盘指示，能演示日食、月食 | 10 | 个
6 | 太阳视运动仪 | 由透明天球，地球，红色激光灯、底座与支架组成。用于演示太阳每天的东升西落现象。 | 10 | 个
7 | 大号日晷仪 | 古代利用日影测得时刻的一种计时仪器。其原理就是利用太阳投射的影子来测定并划分时刻。 | 1 | 个
8 | 日晷仪 | 双面盘≥ 11*16.8cm，10套其中2套为数显式日晷，尺寸：≥40*40*16cm，可以实时投影出当前时间的数字影像，根据当地经纬度坐标调整好晷针的角度后，可以直接数字读出当前的时间，带指南针，带调节底座。 | 10 | 个
9 | 区时换算演示器 | 外形尺寸：1000*1240*25mm（±2mm）,幅面采用高密度安迪板、防潮防变形，不含挥发性溶济的UV油墨高清印刷、图案文字色泽保和亮丽、防潮湿不褪色。精雕转盘，质量轻、强度高。 | 1 | 个
10 | 热力环流实验装置 | 一、试验箱规格：470*340*230mm（±2mm）,材质：全新ABS。 二、试验器材：1、黑色背景透明箱1个，2、制冷装置1套，3、隔热垫2块，4、制热装置1套，5、小型手电筒1支，6、火柴1盒，7、檀香若干，8、软布1块。 | 10 | 个
11 | 验证温室气体实验套装 | 规格：锥形烧瓶500ml*2个，苏打粉8g*10袋、醋酸12ml*10袋、数显温度探头*2、活芯瓶塞*2、秒表计时器*1、60w白炽灯*1、清理棒*1。 功能：学生通过操作学具验证CO2是温室气体，学习温室效应的原理，解释全球变暖现象。举例说出温室效应的利与弊。带使用说明。 | 10 | 个
12 | 洋流实验装置 | 一、试验箱规格： 470*340*230mm（±2mm）,材质：全新ABS，防潮、防压，便于整理堆放。 二、试验器材：1、定制透明方形水槽/1个，2、调速吹风设备1台，3、负压式箱体/1个、4、万向风管/1套，5、ABS颗粒/1袋、6、量杯/1个、7、软布1块、8、试验说明书/2本。 | 10 | 个
13 | 水循环实验装置 | 一、 教学功能： 通过模拟水循环实验，可以了解水循环的概念、形成及原理，即水循环是指地球上不同地方的水，通过吸收太阳的能量，改变状态到地球上另外一个地方。例如：蒸发、降水、渗透、表面的流动和地底流动等，由一个地方移动到另一个地方。水由河川流动至海洋，海洋水蒸发，风将水蒸气带回陆地降水，实现了海陆间的水循环。 二、硬件组成： 1、长方形容器：1个，2、圆形冰格模具：1个，3、迷你电水杯：1个，4、食用色素（红色）：1瓶，5、注射器：1个，6、软布：1块，7、实验手册：5份，8、绿色帆布包装箱 1个，尺寸：500*400*270mm（允许误差±5mm） | 10 | 个
14 | 矿物岩石标本 | 26种矿物（石墨、方铅矿、闪锌矿、辰砂、辉锑矿、辉钼矿、黄铁矿、黄铜矿、萤石、赤铁矿、锡石、石英、黑钨矿、磁铁矿、铝土矿、滑石、石棉、高岭土、云母、正长石、斜长石、方解石、白云石、重晶石、石膏、磷灰石）；16种岩石（辉长岩、玄武岩、闪长岩、安山岩、花岗岩、流纹岩、砾岩、砂岩、页岩、石灰岩、大理岩、石英岩、板岩、千枚岩、片岩、片麻岩）；标本轴长大于25mm，盒内有名称编号对照表 | 10 | 套
15 | 土壤标本 | 要包括自然剖面、耕作剖面；包括黑土、黑钙土、黄土、红壤、砖红壤、盐漠土、紫色土、水稻土等，长宽规格≥40cm×40cm；可由师生自制，特别是本地乡土的标本 | 10 | 套
16 | 土壤质地标本 | 包括沙土、黏土、壤土各≥1000g。 | 10 | 套
17 | 森林土壤剖面标本 | ≥21*5*3cm，森林土壤剖面6阶标本。 | 10 | 套
18 | 土壤实验材料 | 沙质土壤土黏土各2500克，土壤质地实验材料一套。 | 10 | 套
19 | 海底模型 | 反应海底地貌地形的外观构造，整体尺寸为210*460*110mm（±5mm）。 | 10 | 套
20 | 板块构造形态模型 | 规格：605mm*325mm*140mm(±2mm)。 | 10 | 套
21 | 暖锋演示模型 | 整体尺寸600*440*38mm(±2mm)，塑料材质 | 10 | 个
22 | 冷锋演示模型 | 整体尺寸600*390*35mm(±2mm) ，塑料材质 | 10 | 个
23 | 大气环流演示模型 | 应能通过模拟实验装置演示大气环流形成过程、产品由木质框架、彩色景观图、高亮度发光二极管及控制线路组成。整体尺寸600*440*40mm(±2mm)。 | 10 | 个
24 | 气旋活动演示模型 | 整体尺寸595*440*38mm(±2mm)，北半球 | 10 | 个
25 | 反气旋活动演示模型 | 整体尺寸600*440*38mm(±2mm)，北半球 | 10 | 个
26 | 天文望远镜 | 光学系统:折射或反射式； 口径: ≥80mm(3. 1"") 焦距: ≥900mm 焦比: ≥F11.25 目镜:≥ 20mm (45*) 4mm (225*) 巴洛镜: 3* 寻星镜: SE红点寻星镜 天顶镜:正像天顶 托架: EQ2赤道仪 三脚架:加强型不锈钢脚架 极限星等: 12 光学镀膜:多层镀绿膜 | 1 | 个
27 | 透明天球仪 | Φ142mm～320mm，地平圈、子午圈和地平高度尺分度值为1°,地平圈上标明四方点，地平圈、子午圈垂直；球面上的天体和星座标绘以诺顿星图为准；标绘应准确、清晰。 | 10 | 个
28 | 经纬仪 | 1、产品由球体和支架等组成；2、球体直径为320mm±5mm,平面比例尺1/40000000；3、球体通过地轴连接在支架上，并能停止在任一位置；4、球体为正圆形，地轴的倾角为66.5°，并垂直于赤道面；5、球体由24根经线和9根纬线构成空心网状球体，球内装有经线平面板和赤道平面板。 | 10 | 个
29 | 酒精灯 | 1、酒精灯灯塞为磨砂玻璃材质，与瓶口为非气密性配合； 2、规格：150mL； | 10 | 个
30 | 罗盘 | 圆盆式地质罗盘仪，由磁针、刻度盘、测斜仪、瞄准觇板等几部分安装圆盆内组成。 | 10 | 个
31 | 地质锤 | 0.5kg 木柄，总长约300mm。 | 10 | 个
32 | 地层圈层模型 | 球仪直径≥Φ32cm，能显示内、外地核，上、下地幔，软流层，地壳，显示地幔对流及板块碰撞示意。 | 10 | 个
33 | 飞碟式三球仪 | 规格：直径≥1m，主电机参数：24V/50HZ,功率：14W/0.6A。 内容： 1. 日地月概述 2. 日食，转动到可能发生日食的位置时，面板会自动停止，此时可见日月地三球呈一条直线状态，并进行语音介绍。 3. 月食，转动到可能发生月食的位置时，面板会自动停止，此时可见日地月三球呈一条直线状态，并进行语音介绍。 4. 两至两分，转动到春分、夏至、秋分、冬至位置时，面板会自动停止，此时观察一年中太阳直射点在南北回归线之间的移动，并进行语音介绍。 5.二十四节气，转到到指定演示的节气位置时，面板会自动停止，同时进行语音解说。 | 1 | 个
34 | 温湿度表 | 1、注塑成型；为指针式，仪表盘上印有湿度标识； 2、湿度范围：20%RH-100%RH，最小标识：2%RH； 3、测量误差：30-90%RH时＜7%； 4、工作湿度：-20℃—+50℃。 | 10 | 个
35 | 天气瓶 | 天气预报瓶是通过温度变化引发溶液结晶的装饰工具，其原理基于樟脑溶解度变化，观测温度变化的速率。含瓶体、底座。 | 5 | 个
36 | 太阳系八大行星模型 | 规格：≥600mm演示太阳系中太阳和八大行星等主要天体的相对位置、大小以及太阳系的结构关系、带语音解说工能。 | 1 | 个
37 | 司南模型 | 铜、木框，规格：220×220×15mm（±2mm）。 | 1 | 个
38 | 地理VR探究学习平台 | 1、产品功能： 天体地理部分：太阳系、太阳系八大行星、太阳系各行星介绍、宇宙的起源等天体地理知识，演示过程中可以通过手柄的滑动控制天体的X轴和Y轴方向的旋转。 中国航天技术：中国航天技术的发展以及长期规划、中国迄今为止的卫星和运载火箭、中国登月计划等。 虚拟场景模拟：模拟月球车在月球表面行走、模拟中国登月的过程、模拟运载火箭的发射过程、模拟太阳系全景等。 宇宙现象：日食-演示日食发生时，地球、太阳、月球三者的相对位置，同时地球上出现日食产生的阴影。椭圆形轨道-演示行星绕日公转轨道的形状以及产生的原因。小行星带-小行星带所处的位置，行星数量，所受引力等。引力波、奇点、吸积盘、重力、星云、行星云层闪电等宇宙现象的本质以及形成原因。可以通过遥控手柄互动。 历史时刻回放：立体还原旅行者一号深空探测器经过木星的时刻、阿波罗登月计划、和平号空间站解体、伽利略使用第一架望远镜观测木星卫星等场景，演示过程中可以使用手柄参与互动。 火山：火山的结构、火山喷发物质的组成、火山喷发场景虚拟、火山的形成原因、地球的内部结构等。 2、硬件参数： CPU:≥八核，2.45GHz，64位，10nm制程工艺； 屏幕及光学部分：≥3840x2160 5.5寸显示屏； 存储：≥ 4GB LPDDR4X 1866MHz；闪存： 128GB ； 机身传感器：九轴传感器、距离传感器； 电池：≥4200mAh ； 一体机无线功能：支持屏幕投射，支持无线文件传输，支持无线投屏播放视频 VR交互眼睛套装 附件：遥控手柄、数据线、充电器、说明书、收纳包等。 | 1 | 个
39 | 地质地貌模型 | 规格：600*400mm（±5mm），采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。其中包括：褶皱断层演示模型，流水模型，喀斯特地貌模型，等高线模型，冰川地貌模型，火山地貌模型，重力模型，黄土地貌模型，丹霞地貌模型，风化作用模型，雅丹地貌模型，风蚀地貌模型。 | 10 | 套
40 | 地理知识串联图 | 内设8大板块内容，图文详解地理知识点。 | 2 | 本
41 | 灯箱挂图套装 | 灯箱尺寸：600mm×600mm（±5mm） ，可开启式超薄铝合金成型灯箱，3cm边框、表面静电喷涂、颜色为闪光银。灯箱片尺寸：规格：560×560mm（±5mm），高清晰度灯箱片，覆亮膜，40幅，5块灯箱公用40张图，包括：人口分布,人种分布,语言种类分布,宗教的分布,小麦和水稻的分布,中国气压,中国人口,世界石油分布,中国农业区域分布,板块,保护森林资源,地震带的分布,东非大裂谷,东经30度自然带分布,东经90度自然带分布,各国国民受教育程度,火山的分布,降水的分布,欧洲工业区,蒙古西伯利亚高压,印度低压,气压带的分布,热带沙漠气候形成的原因,土壤的分布,亚热带季风,中国气候带,中国气温带,世界地图,水循环,人口过亿的国家,巨型铁矿与铁矿出口国,高纬环流,中纬环流,低纬环流,新能源,麦哲伦航线,煤炭资源分布，各国城市化率，南美洲气候，盐温流,大气层，天体，星系 | 5 | 个
42 | 超轻黏土 | 高分子材料发泡，每包含24小包，≥24色，每包净重≥10g。 | 10 | 包
43 | 总计
注：1、以上设备要求中如需供应商提供第三方检测机构出具的检测报告的，中标后采购人有权对其真实性及权威性进行核查。 2、签订合同前采购人有权抽取关键参数的产品，对投标人响应文件中的产品参数进行逐一比对验证，如发现实物与招标参数和所投标书参数不符，采购人可拒签合同并终止中标人中标资格，并上报监管机构以虚假应标处理，所产生的一切责任和后果由投标人全部承担。